## Danh sách hàng hóa
Thời gian xuất dữ liệu: 28/10/2026 11:05
STT | Tên thiết bị, vật tư y tế | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Mã HS | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Chủng loại (model) | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn giá trúng thầu | Mã định danh NT trúng thầu | Tên NT trúng thầu | Mã TBMT | Mã định danh CĐT | Tên CĐT | Hình thức LCNT | Ngày đăng tải KQLCNT | Số quyết định | Ngày ban hành quyết định | Số nhà thầu tham dự | Địa điểm
1 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | Cái | 800 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | SN60WF | Alcon Research, LLC |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600371206 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 26/10/2026 | 919/QĐ-BVĐKKVCLM | 26/10/2026 | 2 | Xã Mỏ Cày,Tỉnh Vĩnh Long
2 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh | Cái | 1200 | Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở đi | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, không màu 1. Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. 2. Thiết kế Optic: phi cầu 3. Chi số khúc xạ: 1.548 4. Đặc điểm càng: 2 càng hình chữ C, không có góc càng. 5. Dải công suất: từ +6.0 D đến +30.0 D (bước nhảy 0.5 D) 6. Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính (injector) dạng xoay. 7. Hằng số A: 118.9 8. Chỉ số ABBE: 37.4 9. Chỉ số cầu sai: -0.16µm 10. Đặt qua vết mổ: 2.2mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; CE, FSC Xuất xứ: Thái Lan (Asian ) | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600371206 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 26/10/2026 | 919/QĐ-BVĐKKVCLM | 26/10/2026 | 2 | Xã Mỏ Cày,Tỉnh Vĩnh Long
3 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh | Cái | 400 | Mỹ | 90213900 | SA60AT | SA60AT | Alcon Research, LLC |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) - Màu trắng (trong suốt) - Lọc tia cực tím - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +40,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 2.330.800 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600371206 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 26/10/2026 | 919/QĐ-BVĐKKVCLM | 26/10/2026 | 2 | Xã Mỏ Cày,Tỉnh Vĩnh Long
4 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh | cái | 500 | Hoa Kỳ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, mềm. - Thiết kế: 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu. - Khả năng lọc: Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Dải công suất đáp ứng: +0,0D đến +34,0D, Bước nhảy 0,5D. - Đặt qua vết mổ 2,2 mm- 2,6mm - Chỉ số khúc xạ: 1,49 - Càng chữ C, góc càng 0 độ. - Thiết kế optic: Bờ vuông, chống đục bao sau, Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Hiệu chỉnh quang cầu sai SA: -0.16µm - Hằng số A: 120.2 - Chỉ số ABBE: 51 - Đường kính vùng quang học: 6,0 mm, tổng chiều dài: 13,0 mm. - Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn hoàn toàn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFS, CE - Xuất xứ Hoa Kỳ | 2.990.000 | vn0301445732 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600371206 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 26/10/2026 | 919/QĐ-BVĐKKVCLM | 26/10/2026 | 2 | Xã Mỏ Cày,Tỉnh Vĩnh Long
5 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 3 mảnh | cái | 100 | Indonesia | 90213900 | MA60AC | MA60AC | PT. Ciba Vision Batam |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thiết kế 3 mảnh - Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) - Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương - Lọc tia cực tím - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng chữ C, góc càng 10 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Dãy diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600371206 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 26/10/2026 | 919/QĐ-BVĐKKVCLM | 26/10/2026 | 2 | Xã Mỏ Cày,Tỉnh Vĩnh Long
6 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 400 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự. Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước. Lọc tia cực tím (UV). Càng chữ C dạng kép với góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ. Kích thước optic: 6,0 mm. Chiều dài tổng: 12,5 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46 Đặt qua vết mổ 22 mm. Dãy công suất từ -10,0 D đến +35,0 D. Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính (injector) dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; CE Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600536561 | vn0200992256 | Bệnh Viện Kiến An | Đấu thầu rộng rãi | 26/10/2026 | 892/QĐ-BVKA | 26/10/2026 | 1 | Phường Phù Liễn,Thành phố Hải Phòng
7 | Thủy tinh thể đa tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 80 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, 1 mảnh, đa tiêu, kéo dài tiêu cự. Chất liệu Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm. Lọc tia cực tím (UV). Chỉ số khúc xạ: 1,46 Càng chữ C dạng kép, góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ. Phi cầu, cầu sai (- 0,11 µm) Đường kính phần quang học: 6 mm Chiều dài tổng: 12,5 mm Công suất bổ sung tiêu cự nhìn gần: +2,75D Đặt qua vết mổ 2.2 mm Dãy công suất: +1D đến +35D Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính (injector) dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600536561 | vn0200992256 | Bệnh Viện Kiến An | Đấu thầu rộng rãi | 26/10/2026 | 892/QĐ-BVKA | 26/10/2026 | 1 | Phường Phù Liễn,Thành phố Hải Phòng
8 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu , ngậm nước | Cái | 375 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024-2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím. - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; - Dãi Công suất: từ 0D đến 35.0D - Kích thước vết mổ 1.8mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính - Đạt tiêu chuẩn ISO, EC , có 3 CFS: Tây Ban Nha, Bỉ, Israel" | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
9 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự | Cái | 35 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024-2025 | - Chất liệu đồng trùng hợp Acrylic ngậm nước, mềm, phi cầu, đa tiêu nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím - Công suất bổ sung: +3.0D - Thiết kế phi cầu, 4 càng - Dải công suất từ 0.0 đến 35.0D - Kính đặt qua vết mổ 1.8 mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính - Đạt tiêu chuẩn ISO, EC , có 3 CFS: Tây Ban Nha, Bỉ, Israel" | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
10 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Ấn Độ |  | VVB205XAA | VVB205XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh 4 càng - Chất liệu: Chất liệu Copolymer Acrylic - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. - Dãi Công suất: đảm bảo đủ từ 0.0D đến +30.0D - Sử dụng được cho vết mổ: 2,2 mm. - Dụng cụ đặt: Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể - Đạt tiêu chuẩn ISO, có 2 CFS | 1.380.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
11 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, chất liệu acrylic đơn tiêu, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. | Cái | 150 | Ấn Độ |  | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu - Chất liệu: Acrylic - Đường kính Optic: 6.00mm.. - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. - Dải công suất: đảm bảo đủ từ +10D đến +30D. - Sử dụng được cho vết mổ: 2,2mm. - Dụng cụ đặt: Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể - Đạt tiêu chuẩn ISO, có 2CFS | 786.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
12 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 525 | Ấn Độ |  | VVB205XAA | VVB205XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh 4 càng - Chất liệu: Chất liệu Copolymer Acrylic - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. - Dãi Công suất: -10D đến +40,0 D. - Sử dụng được cho vết mổ: 2,2 mm. - Dụng cụ đặt: Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể - Đạt tiêu chuẩn ISO, có 2 CFS | 1.380.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
13 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ngậm nước, đơn tiêu, 1 mảnh 4 càng hoặc càng 4 điểm tựa, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. | Cái | 150 | Ấn Độ |  | VVB205XAA | VVB205XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh 4 càng - Chất liệu: Acrylic ngậm nước - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. - Dải Công suất: đảm bảo đủ từ +5D đến +35D. - Sử dụng được cho vết mổ: 2,2mm. - Dụng cụ đặt: Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể - Đạt tiêu chuẩn ISO, có 2 CFS | 1.380.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
14 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 2 càng, lọc tia UV. | Cái | 1400 | Ấn Độ |  | DRVVB100SCA | DRVVB100SCA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 2 càng - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic acrylic) - Lọc tia UV. - Dãi Công suất: đảm bảo đủ từ 0.0D đến +30.0D - Sử dụng được cho vết mổ: 2,2mm. - Dụng cụ đặt: Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể - Đạt tiêu chuẩn ISO, có 2 CFS | 890.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
15 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước, 4 càng | Cái | 1700 | Israel | 90219000 | BunnyLens HP Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024-2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic. - Dãi Công suất: từ 5.0D đến 35.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính - Đạt tiêu chuẩn ISO,EC, có 3 CFS: Tây Ban Nha, Bỉ, Israel" | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
16 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kỵ nước | Cái | 800 | Ý | 9021 | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l. |  |  | 2022 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, mềm. - Thiết kế: 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu. - Khả năng lọc: Màu vàng tự nhiên, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - .Dải công suất: -10.0D đến +40.0D -Kích thước vết mổ: Kính qua được vết mổ: 2.2mm. - Dụng cụ đặt kính không lắp sẵn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, có 2CFS | 2.089.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
17 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ngậm nước, đơn tiêu, 1 mảnh 4 càng hoặc càng 4 điểm tựa, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. | Cái | 50 | Ấn Độ |  | VVB205XAA | VVB205XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh 4 càng - Chất liệu: Acrylic ngậm nước (Hydrophilic acrylic) - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. - Dải Công suất: đảm bảo đủ từ 0.0D đến +30.0D - Sử dụng được cho vết mổ: 2,2mm. - Dụng cụ đặt: Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể. - Đạt tiêu chuẩn ISO, có 2 CFS | 1.380.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
18 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 1750 | Ý | 9021 | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | 1. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, mềm, màu vàng tự nhiên. 2. Thiết kế : 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng 3. Khả năng lọc: lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh 4. Dải công suất: Từ -10.0D đến +40.0D 5. Kích thước vết mổ: Kính qua được vết mổ: 2.2mm 6. Kính lắp sẵn 7. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. Có ít nhất 01 CFS tại Châu Âu. | 2.089.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500235326 | vn4000291684 | Sở Y tế thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1983 | 24/10/2026 | 5 | Tỉnh Quảng Nam
19 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu kéo dài tiêu cự điều chỉnh được loạn thị | cái | 20 | Mỹ |  | DIU150; DIU225; DIU300; DIU375; DIU450; DIU525; DIU600 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu kéo dài tiêu cự điều chỉnh được loạn thị - Chất liệu Acrylic - Càng chữ C, bờ sau vuông, được xử lý mờ, chống chói hoặc có vòng chống đục bao sau 360 độ - Phi cầu, chỉ số sắc sai tối thiểu 55 - Chỉ số khúc xạ 1.47 - Tăng cường tầm nhìn trung gian - Công suất điều chỉnh loạn thị: 1.5D; 2.25D; 3.00D; 3.75D; 4.5D; 5.25D; 6.00D - Dãy độ từ +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 13.950.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600430376 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 2907/QĐ-BVĐHYD | 23/10/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
20 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | cái | 150 | Mỹ |  | ICB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu kéo dài tiêu cự - Chất liệu Acrylic - Càng chữ C, bờ sau vuông, được xử lý mờ, chống chói hoặc có vòng chống đục bao sau 360 độ - Phi cầu, chỉ số sắc sai 55 - Chỉ số khúc xạ 1.47 - Tăng cường tầm nhìn trung gian - Dãy độ từ +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và Chứng nhận CE (Châu Âu) - Xuất xứ: Nhóm nước G7 | 5.200.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600430376 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 2907/QĐ-BVĐHYD | 23/10/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
21 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước 1 mảnh, phi cầu, lắp sẵn | Cái | 1050 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở đi | 1, Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2, Vật liệu: Acrylic kỵ nước. 3, Thiết kế quang học: Phi cầu (chỉ số SA=-0,16µm) bờ cạnh vuông 4, Có bộ lọc tia UV. 5 Đường kính vùng quang học: 6 mm. 6, Dải công suất từ +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7, Hằng số A: 118.9. ABBE: 37.4 8, Được nạp sẵn trong hệ thống đặt kính. Hệ thống injector cho phép kiểm soát quá trình đưa thủy tinh thể vào mắt một cách liên tục và ổn định 9, Xuất xứ: Thái Lan (Đông Nam Á) 10, Tiêu chuẩn: ISO, CE | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600400177 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1554 /QĐ-BV | 24/10/2026 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
22 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | QL160110NY5A | QL160110NY5A | Ophthalmic Solution, Inc |  |  | 2026 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. Chất liệu Acrylic Hydrophilic 25% (Acrylic ngậm nước 25%). Màu vàng. Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Thiết kế optic: Phi cầu, chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm. Hai mặt lồi. Bờ cạnh vuông 360°. Thiết kế càng: 4 càng. Đường kính Optic: 6.0 mm. Đường kính tổng thể: 11.0 mm. Dãy diop từ -20.0D đến +50.0D, bước nhảy 1.0D. Từ +0.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. Hằng số A: 118.0. Kính được lắp sẵn trong Cartridge, kèm Injector sử dụng 1 lần, cho phép kiểm soát quá trình đưa thủy tinh thể vào mắt một cách liên tục và ổn định, đáp ứng vết mổ 2.2 mm. Xuất xứ: Mỹ (G7). Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600400177 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1554 /QĐ-BV | 24/10/2026 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
23 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, tầm nhìn trung gian | Cái | 225 | Đức | 9021 | ZOE | ZOE | Ophthalmo Pro GmbH |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu tăng cường tầm nhìn trung gian, trong suốt, một mảnh. 2. Vật liệu: Acrylic kỵ nước 3. Thiết kế quang học: Phi cầu (chỉ số SA = -0,20 µm), Bờ sau vuông 360 độ, thiết kế cạnh giúp hạn chế hiện tượng chói do cạnh thấu kính, càng chữ C, góc tiếp xúc 1.5° 4. Có lọc tia UV, tăng độ sâu trường ảnh hoặc cải thiện thị lực trung gian. 5. Đường kính vùng quang học 6 mm. 6. Dải công suất từ +5D đến +36D, bước nhảy 0.5D 7. Hằng số A: 118.9, ABBE 57.2 8. Thủy tinh thể được nạp sẵn hoàn toàn trong hệ thống injector cho phép kiểm soát quá trình đưa thủy tinh thể vào mắt một cách liên tục và ổn định. Kích thước vết mổ 2,0 mm-2,2 mm 9. Xuất xứ: G7 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 4.720.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2600400177 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1554 /QĐ-BV | 24/10/2026 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
24 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 450 | Hoa Kỳ | 9021 | Ký mã hiệu: ADAPTAO Chủng loại: Akreos Advanced Optics Aspheric Lens | Bausch & Lomb | Bausch & Lomb Incorporated |  |  | Từ năm 2025 trở đi | 1, Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2, Vật liệu: Acrylic ngậm nước 26% 3, Thiết kế quang học: Phi cầu, không làm gia tăng quang sai bậc cao của hệ quang học mắt, gờ vuông 360 độ, Dạng 4 càng có lỗ 4, Lọc tia UV. 5, Đường kính vùng quang học = 6 mm. 6, Dải công suất từ 0D đến +30D 7, Hằng số A: 118.5 8, Kèm theo dụng cụ đặt kính (gồm cartridge và injector). 9, Xuất xứ: Hoa Kỳ 10, Đạt tiêu chuẩn FDA" | 3.300.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2600400177 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1554 /QĐ-BV | 24/10/2026 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
25 | Thủy tinh thể mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 15 | Mỹ | 90213900 | DFT015 | DFT015 | Alcon Research, LLC |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh, dải tiêu cự liên tục - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) -Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 25.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600400177 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1554 /QĐ-BV | 24/10/2026 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
26 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu - cầu - 3 mảnh | Cái | 300 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1, Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, thiết kế 3 mảnh. 2.Vật liệu: Acrylic kỵ nước 3.Thiết kế quang học: Cầu bờ vuông 360 độ 4. Có bộ lọc tia UV, 5. Đường kính vùng quang học 6 mm. 6. Dải công suất từ -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Hằng số A: 118.4 8. Có dụng cụ đặt kính tương thích theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Hệ thống injector cho phép kiểm soát quá trình đưa thủy tinh thể vào mắt một cách liên tục và ổn định. 9. Xuất xứ: Mỹ (G7) 10. Đạt tiêu chuẩn FDA | 2.200.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600400177 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1554 /QĐ-BV | 24/10/2026 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
27 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kỵ nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 2400 | Đức | 9021 | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | Ophthalmo Pro GmbH |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Vật liệu: Acrylic kỵ nước. 3. Thiết kế quang học: Phi cầu (Chỉ số SA = -0,20 µm) bờ vuông 360 độ, thiết kế cạnh giúp hạn chế hiện tượng chói do cạnh thấu kính, càng chữ C, góc tiếp xúc 1.5° 4.Có bộ lọc tia UV; có kết hợp bộ lọc ánh sáng xanh. 5. Đường kính vùng quang học (optic) 6 mm. 6. Dải công suất từ -10 D đến +36D, bước điều chỉnh 0.5D 7. Hằng số A: 118.9, ABBE 57 8. Thủy tinh thể được nạp sẵn hoàn toàn trong hệ thống injector cho phép kiểm soát quá trình đưa thủy tinh thể vào mắt một cách liên tục và ổn định. Kích thước vết mổ 2,0 mm-2,2 mm. 9. Xuất xứ: G7. 10. Tiêu chuẩn chất lượng ISO | 3.000.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2600400177 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2026 | 1554 /QĐ-BV | 24/10/2026 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
28 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, lọc tia UV và ánh sáng xanh | Cái | 1000 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600412932 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2026 | 582/QĐ-BVĐKKG | 22/10/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang
29 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh, 2 càng | Cái | 500 | Đức (G7) | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2025 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh - Thủy tinh thể có chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể lọc được ánh sáng xanh và tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có thiết cầu, 2 mặt lồi - Thủy tinh thể có thiết kế 2 càng, dạng càng chữ C - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ - Thủy tinh thể có đường kính quang học 6,0mm - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể: 12,5mm - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể qua được vết mổ có kích thước nhỏ 2,2mm - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ với thủy tinh thể cung cấp - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 và CE - Thủy tinh thể có xuất xứ Đức (G7) | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600412932 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2026 | 582/QĐ-BVĐKKG | 22/10/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang
30 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự tăng tầm nhìn trung gian | Cái | 500 | Hà Lan | 9021 | L-333 | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian. Chất liệu Copolymer Acrylates ngậm nước 25%, có lọc tia UV. Thiết kế 01 mảnh, bờ vuông liên tục. Càng dạng phiến. Thiết kế phi cầu. Góc càng 0°. Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể: 11 mm. Dải công suất: +10D đến +30D. Đưa qua vết mổ 2,2 mm. Có injector kèm theo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE (MDD). Xuất xứ: Hà Lan | 5.350.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600412932 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2026 | 582/QĐ-BVĐKKG | 22/10/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang
31 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, 1 mảnh loại 2 | Cái | 30 | Ý |  | ISP60L | ISP60L | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, 01 mảnh. Chất liệu Acrylic có bề mặt kỵ nước. Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể: 11 mm. Thiết kế càng dạng dĩa (4 càng). Thiết kế quang học đa tiêu. Thiết kế phi cầu. Dải công suất đáp ứng tối thiểu từ: -10D đến +36D. Đưa qua vết mổ 1,8 mm. Có injector đặt đi kèm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE. | 14.800.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600412932 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2026 | 582/QĐ-BVĐKKG | 22/10/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang
32 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 30 | Mỹ | 9021 | ZFR00V | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu kéo dài tiêu cự. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, màu vàng. Có lọc tia UV. Thiết kế: 01 mảnh, phi cầu, hai mặt lồi, càng chữ C. Góc càng: 0° Đường kính optic: 6,0 mm. Chiều dài tổng thể: 13 mm. Dải công suất: +5D đến +34D, bước tăng 0,5D. Công suất cộng thêm hỗ trợ nhìn trung gian và nhìn gần. Cung cấp kèm injector và cartridge. Đưa qua vết mổ 2,2 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE và FDA. | 25.000.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600412932 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2026 | 582/QĐ-BVĐKKG | 22/10/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang
33 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 1000 | Ý |  | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu. Thiết kế phi cầu. Chất liệu Acrylic Copolymer ngậm nước 25%. Đường kính optic: 6,0 mm. Đường kính tổng thể: 11,0 mm. Góc càng: 5°. Cầu sai: -0,26 µm. Dải công suất đáp ứng từ: -10D đến +40D. Đưa qua vết mổ 1,8 mm. Lắp đặt sẵn Có injector tích hợp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE. | 2.788.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600412932 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2026 | 582/QĐ-BVĐKKG | 22/10/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang
34 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 500 | Trung Quốc | 9021 | PA60AS1 | Eyenable Hydrophobic AcrylicAspheric IOL | Xi'an Eyedeal Medical Technology Co., Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian - Thiết kế phi cầu, một mảnh gấp cuộn đặt hậu phòng. - Dạng càng chữ C cải tiến. - Chất liệu Acrylic hydrophobic kỵ nước. - Lọc tia UV. - Chỉ số khúc xạ: 1.55. - Đường kính optic: 6mm. - Chiều dài tổng thể: 13.mm. - Dải công suất từ: +0,0 D đến +30,0 D (dải độ cao hơn và thấp hơn được cung cấp khi có yêu cầu). - Cung cấp kèm Cartridge + injector dùng 01 lần, qua vết mổ nhỏ: 2.2 mm (RET Comport 2.2 Injector). - Đạt tiêu chuẩn: ISO và CE MDD. | 2.430.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2600412932 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2026 | 582/QĐ-BVĐKKG | 22/10/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang
35 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 2 càng chữ C ngậm nước | Cái | 500 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1 .Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. Lọc tia UV. 2. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. 3. Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46. 5. Dãy diop từ -20D đến +60 D. 6. Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. 7. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE 8. Xuất xứ: Đức | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
36 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 2 càng, không ngậm nước | Cái | 2000 | Đức |  | B1ABY0/S1ABY0 | B1ABY0/S1ABY0 | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic không ngậm nước, + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Đường kính Optic 6.0mm - Đường kính tổng thể: 13.0mm - Hằng số A: Hằng số A: 118.9 (SRK/T) - Thiết kế 2 càng, càng chữ Z, Góc càng: 0 độ - Chỉ số ABBE: 58 - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Vết mổ nhỏ 2.2mm. - Dãy diop: Model: B1ABY0 từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D và S1ABY0 từ -10.0D đến -1.0D bước nhảy 1.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 2.980.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
37 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 500 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể kéo dài tiêu cự - Chất liệu hydrophobic acrylic - Tổng chiều dài kính: từ 10D đến 24.5D: 11.00mm; từ 25D đến 30D: 10.75mm - Đường kính Optic: từ 10D đến 24.5D: 6.00mm; từ 25D đến 30D: 5.75mm. - Có 4 càng. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Chỉ số khúc xạ: 1.53. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính Injector 1.2.3 Premium dùng 1 lần. - Công suất: từ 10D đến 30D bước nhảy 0.5D. - Độ sâu tiền phòng: 5.85 - Hằng số A: 119.40 | 8.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
38 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 400 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1. - Chất liệu hydrophobic acrylic - Có phi cầu hai mặt lồi. - Có 04 càng dạng mở - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Góc càng 5 độ. - Chiều dài thủy tinh thể: 11.40mm. - Đường kính quang học: 6.0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.53 - Dải công suất: từ +10D đến +35D bước nhảy 0.5D. - Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D - Hằng số A: 119.40 - Chứng nhận ISO 13485:2016; CE (MDR); FDA. | 22.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
39 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 5 tiêu cự, ngậm nước | Cái | 340 | Israel | 90219000 | Intensity BN EZ | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 5 tiêu cự, ngậm nước, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - 4 càng; Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 10.0D đến 30.0D - Công suất bổ sung: +0.9D, +1.5D, +2.0D, +3.0D - Hằng số A 118.4; Chỉ số khúc xạ 1.46 - Kích thước vết mổ 1.8mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt | 19.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
40 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 2 càng chữ Z | Cái | 2000 | Nhật Bản | 90219000 | NP-1 | Nidek | Nidek Co., Ltd |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 2 càng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 13mm - Góc càng 0 độ; Càng chữ Z - Bờ vuông 360 độ; Góc giữa càng và kính 90 độ - Dải công suất từ 1.0D đến 30.0D - Hằng số A 119.0; Chỉ số khúc xạ 1.52 - Kích thước vết mổ 2.2mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 3.500.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
41 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu, 2 càng chữ Z, ngậm nước | Cái | 400 | Đức |  | B1EWYN/S1EWYN | B1EWYN/S1EWYN | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm ba tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) . + Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh + Thiết kế 2 càng, càng chữ Z, Góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58. + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm + Add: +3.5D (near/gần). + Dãy diop: Model: S1EWYN từ +8.0D đến +9.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D và Model: B1EWYN từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 16.798.950 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
42 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng tiền phòng, càng chữ S | Cái | 200 | Ấn Độ |  | SMS 603 | SMS 603 | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo cứng tiền phòng: Chất liệu PMMA + Thiết kế 1 mảnh 2 càng. càng chữ S + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài tổng thể:12.5mm. + Hằng số A: 115.3. + Dãy diop: +10.0->+25.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 300.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
43 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 2 càng chữ C, không ngậm nước | Cái | 800 | Ý |  | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l |  |  | Năm 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic (kỵ nước) - Thiết kế: 2 càng, càng chữ C, góc càng 5 độ - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm - Đường kính vùng quang học: 6.0 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.54 - Dải công suất tối thiểu: có đủ từ -5D đến +35D - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân - Xuất xứ: Ý | 2.890.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
44 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng kẹp mống mắt | Cái | 50 | Ấn Độ |  | MIC5580 | MIC5580 | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo cứng kẹp mống mắt: Chất liệu PMMA + Thiết kế 1 mảnh. + Đường kính Optic 5.5mm, chiều dài tổng thể: 8.0mm. + Hằng số A: 117.2. + Dãy diop: 0.0->+30.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 1.200.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
45 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự tăng cường tầm nhìn trung gian | Cái | 200 | Hà lan | 9021 | L-333 | LENTIS Quantum | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2025 trở về sau | "-Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, đơn tiêu kéo dài tiêu cự tăng cường tầm nhìn trung gian - Chất liệu: HydroSmart là vật liệu hỗn hợp gồm chất liệu ưa nước với bề mặt kỵ nước - Càng dạng đĩa (dạng phiến), góc càng 0 độ, bờ vuông mặt sau 360 độ - Chiều dài thủy tinh thể: 11mm - Đường kính vùng quang học: 6.0 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Dải công suất: +10.0D đến +30.0D (Bước nhảy 0.5D) - Cung cấp kèm dụng cụ đặt - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Chứng nhận: CE Xuất xứ Hà Lan." | 5.350.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
46 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước với bề mặt phủ Heparin | Cái | 800 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621P | CT LUCIA 621P | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Chất liệu Acrylic không ngậm nước với bề mặt phủ Heparin - Vòng chống đục bao sau 360 độ và cạnh vuông - Đường kính quang học: 6.0 mm - Đường kính tổng: 13.0 mm - Càng kính chữ C, kính Một mảnh - Kích thước vết mổ 2.2 - 2.6 mm - Dãy độ từ +0.0 tới +34.0 D, 0.5 D bước nhảy - Hằng số A: 120.2 - Vị trí đặt Trong bao * Chứng nhận: FDA | 2.990.000 | vn0301445732 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
47 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, đơn tiêu, Acrylic ngậm nước | Cái | 500 | Pháp |  | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh. 2. Chất liệu Acrylic ngậm nước 3. Màu vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 4. Thiết kế càng 4 điểm cố định, góc càng 0 độ. 5. Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron. 6. Đường kính thấu kính 6mm. Đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm. 7. Dải công suất từ -10D đến +40D. 8. Chỉ số khúc xạ 1,46 9. Kích thước vết mổ: 1,6 mm. 9. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. 10: Xuất xứ: G7 (Pháp) | 2.930.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
48 | Thủy tinh thể đơn tiêu 3 mảnh, càng chữ C, không ngậm nước | Cái | 500 | Mỹ/ Indonesia | 9021 | MA60AC | MA60AC | Alcon/ PT. Ciba Vision Batam |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thiết kế 3 mảnh - Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) - Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương - Lọc tia cực tím (UV) - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng chữ C, góc càng 10 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Dãy diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Kèm cartridge - Chứng nhận: ISO, CE, FDA | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
49 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 4 càng | Cái | 2000 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu chất liệu hydrophobic acrylic. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Có bờ vuông 360 độ, 4 càng. - Tổng chiều dài kính: từ -10D đến 24.5D: 11.00mm; từ 25D đến 35D: 10.75mm - Đường kính Optic: từ -10D đến 24.5D: 6.00mm; từ 25D đến 35D: 5.75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.53. - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1. - Công suất: từ -10D đến 9D bước nhảy 1D; 10D đến 30D bước nhảy 0.5D và 31D đến 35D bước nhảy 1D - Hằng số A: 119.40 | 2.965.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
50 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, càng chữ L, không ngậm nước | Cái | 500 | Mỹ | 9021 | SN60WF | SN60WF | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Chứng nhận ISO, CE, FDA | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
51 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, càng chữ C, không ngậm nước | Cái | 800 | Ý |  | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l |  |  | Năm 2024 trở đi | - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic), mềm, đơn tiêu, phi cầu. - Càng dạng : Chữ C - Optic có bờ cạnh vuông - Đường kính optic: 6.0 mm - Đường kính tổng : 13.0 mm. - Lọc tia UV, Lọc ánh sáng xanh. - Dải công suất: có đủ từ +6.00D đến +30.00D (bước nhảy 0.5D) - Kích thước vết mổ 2.2 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Kính lắp sẵn trong súng | 2.450.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
52 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | Cái | 1000 | Pháp |  | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chỉ số cầu sai trung tính (0µm). Chất liệu Acrylic ngậm nước, nhuộm vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh 2. Đường kính Optic 6.0mm, đường kính tổng 10.5mm - 10.7mm - 11mm 3. Thiết kế càng 4 điểm cố định, góc càng: 0° 4. Thiết kế bờ vuông 360 độ 5. Chỉ số khúc xạ: 1.46 6. Chỉ số Abbe: 57.5 7. Độ sâu tiền phòng 5.4595. 8. Dãy Diopter đáp ứng từ -10D đến +40D 9. A-constant từ 118.851 10. Đường kính vết mổ 1.6 mm 11. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính 12. Xuất xứ G7 (Pháp) 13. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO và CE. | 2.938.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600366991 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 1750/QĐ-BVĐKTP | 20/10/2026 | 1 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
53 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, màu sắc không nhuộm vàng. | Cái | 1000 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). Màu sắc trong suốt (không nhuộm vàng). Lọc tia UV. Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm. Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng 5°. Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm. Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A). Chỉ số khúc xạ: 1.46. Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0. Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ +0.5D đến +40.0D bước nhảy 0.5D. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (Catridge và Injector) sử dụng 1 lần. Xuất xứ: Hy Lạp (Châu Âu). Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. | 2.986.000 | vn0317030042 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | IB2600366991 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 1750/QĐ-BVĐKTP | 20/10/2026 | 1 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
54 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, lọc ánh sáng xanh, ngậm nước, dải độ rộng | Cái | 1000 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600366991 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 1750/QĐ-BVĐKTP | 20/10/2026 | 1 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
55 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, kỵ nước, không lắp sẵn | Cái | 1000 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). Màu sắc trong suốt (không nhuộm vàng). Lọc tia UV. Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm. Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0°. Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm. Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A). Chỉ số khúc xạ: 1.563. Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (Catridge và Injector) sử dụng 1 lần. Xuất xứ: Hy Lạp (Châu Âu). Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. | 3.000.000 | vn0317030042 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | IB2600363703 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 1749/QĐ-BVĐKTP | 20/10/2026 | 1 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
56 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, không lắp sẵn | Cái | 2000 | Hungary | 9021 | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | từ 2025 trở về sau | Chi tiết như file Bảng so sánh thông số kỹ thuật | 2.998.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600363703 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 1749/QĐ-BVĐKTP | 20/10/2026 | 1 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
57 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 400 | Pháp |  | Synthesis (SIP) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 1. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 2. Kích thước: Đường kính thấu kính 6.0mm, đường kính tổng 10.5mm - 10.7mm - 11mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Trong suốt, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV) - Thiết kế phi cầu trung tính, thấu kính có đặc tính dịch chuyển ra sau. - Càng 4 điểm cố định. Bờ vuông. - Chỉ số khúc xạ 1.46; - Dãy Diop từ -10.0D đến +40.0D: - Đặt qua vết mổ: 1.6mm; - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 2.360.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600385548 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 16/10/2026 | 759/QĐ-BVGT | 16/10/2026 | 2 | Phường Láng,Thành phố Hà Nội
58 | Thủy tinh thể nhân tạo tăng cường thị lực trung gian | Cái | 200 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, tăng cường thị lực trung gian. 1. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước. 2. Kích thước: Đường kính thấu kính: 6.0mm, đường kính tổng: 12.5mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Trong suốt, 1 mảnh. - Càng chữ C khép kín, góc càng 0 độ. Bờ vuông. - Chỉ số Abbe: 47; - Chỉ số khúc xạ: 1.46; - Dãy Diop tối thiểu từ -10.0D đến +35.0D; - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600385548 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 16/10/2026 | 759/QĐ-BVGT | 16/10/2026 | 2 | Phường Láng,Thành phố Hà Nội
59 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 400 | Pháp |  | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | 2024 trở về sau | 1, Chất liệu: Acrylic ngậm nước 26%; 2. Kích thước: Đường kính thấu kính 6.0mm, đường kính tổng 10.5mm - 10.7mm - 11mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Màu vàng, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh; - Thiết kế phi cầu trung tính, thấu kính có đặc tính dịch chuyển ra sau; - Càng 4 điểm cố định. Bờ vuông. Góc càng 0 độ; - Chỉ số Abbe: 57.5; - Chỉ số khúc xạ 1.46; - Dãy Diop từ -10.0D đến +40.0D: - Đặt qua vết mổ: 1.6mm; - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính; | 2.950.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600385548 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 16/10/2026 | 759/QĐ-BVGT | 16/10/2026 | 2 | Phường Láng,Thành phố Hà Nội
60 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 400 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASY60 | AS-IOL | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2025 trở về sau | 1. Chất liệu Hydrophilic copolymer, ngậm nước 25.5%, lọc ánh sáng xanh, tím (nhuộm vàng tự nhiên) 2. Optic: Thiết kế phi cầu với cầu sai trung tính. 3. Càng: thiết kế dạng dĩa, 2 càng khép kín, bờ vuông 360 độ, góc càng 0 độ. 4. Đường kính: 6mm 5. Chiều dài tổng: 10,75 mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1,46 7. Chỉ số ABBE: 47 8. Dãy công suất từ -5,0 D đến +40,0 D. 9. Kèm dụng cụ đặt kính dùng 1 lần 10. Đặt được qua vết mổ nhỏ 2,2 mm | 2.800.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600385548 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 16/10/2026 | 759/QĐ-BVGT | 16/10/2026 | 2 | Phường Láng,Thành phố Hà Nội
61 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 500 | Hà Lan | 9021 | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu. 1. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước. 2. Kích thước: Đường kính thấu kính: 5.7/ 6.0mm, đường kính tổng: 10.50/10.75/11.0 mm (phụ thuộc vào công suất); 3. Đặc tính kỹ thuật: - Trong suốt, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV) - Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính. - Bốn càng khép kín, góc càng 8 độ. Bờ vuông. - Chỉ số Abbe: 47; - Chỉ số khúc xạ: 1.46; - Dãy Diop tối thiểu từ +5.0D đến +35.0D; - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600385548 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 16/10/2026 | 759/QĐ-BVGT | 16/10/2026 | 2 | Phường Láng,Thành phố Hà Nội
62 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài dải tiêu cự | Cái | 200 | Pháp |  | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài dải tiêu cự (EDOF) 1. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 26%; 2. Kích thước: Đường kính thấu kính 6.0mm, đường kính tổng 10.5mm - 10.7mm - 11mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Màu vàng, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh; - Thiết kế phi cầu, thấu kính có đặc tính dịch chuyển ra sau. - Càng 4 điểm cố định. Bờ vuông. Góc càng 0 độ; - Chỉ số Abbe: 57.5; - Chỉ số khúc xạ 1.46; - Dãy Diop từ 0.0D đến +32.0D: - Đặt qua vết mổ: 1.6mm; - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính; | 5.700.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600385548 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 16/10/2026 | 759/QĐ-BVGT | 16/10/2026 | 2 | Phường Láng,Thành phố Hà Nội
63 | Thủy tinh thể nhân tạo công nghệ EDOF bố sung tầm nhìn gần | Cái | 50 | Israel | 9021 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2026 trở về sau | Chi tiết như Bảng đáp ứng kỹ thuật nộp kèm E-HSDT | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600321637 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 305/QĐ-BVĐK | 14/10/2026 | 3 | Tỉnh Tuyên Quang
64 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự 4 càng khép kín | Cái | 250 | Ý |  | ISP60N | ISP60N | MD Tech S.r.l. |  |  | 2025 Trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước - Kính lọc tia UV - Chỉ số khúc xạ là 1.46; chỉ số ABBE 58. - Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi. - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Kính dạng 4 càng khép kín - Đường kính optic 6.0 mm. Chiều dài tổng 11.00 mm. - Dãy diopter đáp ứng từ 5D đến + 35.0 D. - Hằng số A dành cho siêu âm 118,2 - Kính cung cấp cùng cartridge. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1.900.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600321637 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 305/QĐ-BVĐK | 14/10/2026 | 3 | Tỉnh Tuyên Quang
65 | Thủy tinh thể tăng cường thị lực trung gian | Cái | 400 | Vương Quốc Anh |  | RAO200E | RAO200E | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu acrylic ngậm nước, trong suốt (không nhuộm vàng) - Thiết kế phi cầu - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế Càng chữ C - Chiều dài tổng 12,5 mm. - Đường kính optic 6,00 mm - Góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ 1,46 - Chỉ số ABBE: 56 - Dãy công suất từ +10D đến +30D ( bước nhảy độ 0.5D) - Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 3.495.000 | vn0107328308 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH | IB2600321637 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 305/QĐ-BVĐK | 14/10/2026 | 3 | Tỉnh Tuyên Quang
66 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, tăng cường tầm nhìn trung gian | Chiếc | 400 | Vương Quốc Anh |  | RAO200E | RAO200E | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, tăng cường tầm nhìn trung gian 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic , lọc tia UV. 4. Thiết kế 2 càng 5. Bờ sau vuông 360 độ 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 12,5 mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop: Từ khoảng +10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số ABBE: 56 10. Chỉ số khúc xạ: 1.46 12.Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể, 13. Vết mổ 2.2 mm 14. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE | 3.495.000 | vn0107328308 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH | IB2600321637 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 305/QĐ-BVĐK | 14/10/2026 | 3 | Tỉnh Tuyên Quang
67 | Thủy tinh thể đơn tiêu phi cầu, 2 càng, lắp sẵn | Cái | 250 | Israel | 9021 | BunnyLens HP Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2026 trở về sau | Chi tiết như Bảng đáp ứng kỹ thuật nộp kèm E-HSDT | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600321637 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 305/QĐ-BVĐK | 14/10/2026 | 3 | Tỉnh Tuyên Quang
68 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài | Cái | 150 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25%, - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế càng chữ C khép kín - Chiều dài tổng: 12,5 mm. - Đường kính optic: 6,00 mm - Góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ -10D đến +35D (bước nhảy độ 0.5D) - Kính lắp sẵn trong cartrigde kèm injector dùng 1 lần - Kích thước vết mổ ≥ 2,2 mm - Nhà sản xuất có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 13485 - Chứng chỉ chất lượng: CE - Xuất xứ: Hà Lan (Châu Âu) - Phân loại: TTBYT Loại C | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600482670 | vn0500475033 | Bệnh viện đa khoa Ba Vì | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 1046/QĐ-BVBV | 14/10/2026 | 2 | Xã Vật Lại,Thành phố Hà Nội
69 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, càng đôi | Cái | 200 | Hungary | 9021 | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, càng đôi, không ngậm nước, màu vàng - Thiết kế quang: Khúc xạ - phi cầu. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh, - Kính thiết kế càng chữ C, càng kép -Đường kính quang 6.0mm, - Đường kính tổng 13mm - Chỉ số khúc xạ 1.47 - Dải công suất tối thiểu từ 0.0D đến +35.0D -Kích thước vết mổ từ 2.2 - 2.4 mm -Hằng số A 118.9 (SRK T) -Chỉ số ABBE: 58 - Độ sâu tiền phòng: ACD 5.49 - Cung cấp injector kèm catridge sử dụng một lần - Nhà sản xuất có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 13485 - Chứng chỉ chất lượng: CE - Xuất xứ: Châu Âu - Hungary - Phân loại: TTBYT Loại C | 2.999.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600482670 | vn0500475033 | Bệnh viện đa khoa Ba Vì | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 1046/QĐ-BVBV | 14/10/2026 | 2 | Xã Vật Lại,Thành phố Hà Nội
70 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm , đơn tiêu | Cái | 250 | Pháp | 9021 | Clare | Clare | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ khoảng 1.46; chỉ số ABBE 58 - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Kính dạng 4 càng khép kín. Góc càng 8 độ. - Đường kính optic 6.00 mm (từ +10.0D đến +24.5D) 5.70 mm (từ +25.0D đến +30.0D). Chiều dài tổng 11.00 mm (từ +10.0D đến +14.5D 10.75 mm (từ +15.0D đến +24.5D) 10.50 mm (từ +25.0D đến +30.0D). -Dãy diopter từ +10,0 D đến + 30,0 D mức tăng 0.5D - Hằng số A dành cho siêu âm là 118.0 - Cung cấp kèm cartride kèm injector dùng 1 lần - Nhà sản xuất có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 13485 - Chứng chỉ chất lượng: CE - Xuất xứ: thuộc nhóm các nước G7 - Pháp - Phân loại: TTBYT Loại C | 2.980.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600482670 | vn0500475033 | Bệnh viện đa khoa Ba Vì | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 1046/QĐ-BVBV | 14/10/2026 | 2 | Xã Vật Lại,Thành phố Hà Nội
71 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 4 càng | Cái | 100 | Hungary |  | 640AD | . | Medicontur Medical Engineering Ltd. |  | 2402333ĐKLH/ BYT-HTTB | . | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu. Thiết kế 4 càng. - Đường kính optic 6,00mm - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính phù hợp với đường mổ 2,8mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 1.380.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600328659 | vn2700354079 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 2250/QĐ-BVĐK | 13/10/2026 | 4 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
72 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2 càng | cái | 100 | Thổ Nhĩ Kỳ |  | ASP6130 | . | Anadolu Optomekanik Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi |  | 2601842ĐKLH/ HTTB-ĐKKD | . | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, phi cầu. Thiết kế 2 càng (càng chữ L biến đổi) - Đường kính optic: 6,0mm - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính phù hợp với đường mổ 2,8mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1.410.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600328659 | vn2700354079 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 2250/QĐ-BVĐK | 13/10/2026 | 4 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
73 | Thủy tinh thể nhân tạo công nghệ EDOF bố sung tầm nhìn liên tục xa-trung gian-gần | Cái | 5 | Thụy Sĩ | 9021 | Eden 108M | Eden 108M | SAV-IOL SA |  |  | năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu kéo dài tiêu điểm, thiết kế phi cầu kết hợp khúc xạ, nhiễu xạ. Tầm nhìn liên tục xa - trung gian- gần. - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic ( Ngậm nước 26%). - Có khả năng lọc tia cực tím tại bước sóng 370nm. - Đường kính phần quang học 6.0mm. Chiều dài thủy tinh thể 10.8mm. - Thiết kế phần quang học: Đa vùng (khúc xạ, nhiễu xạ, phi cầu). Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3.0D. - Thiết kế càng: 2 Càng kín - Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). - Kích thước vết mổ: Từ 2.2 mm. Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. - Tiêu chuẩn: ISO, CE. | 21.000.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
74 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 20 | Mỹ | 9021 | SN60WF | SN60WF | Alcon Research, LLC |  |  | Từ 2023 trở về sau | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D" | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
75 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 90 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial trên bề mặt. - Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Tổng chiều dài kính: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể màu vàng. Lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Chỉ số khúc xạ: 1,53. - Chỉ số Abbe: 42 - TTT được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 10D đến 30D bước nhảy 0.5D. - Chỉ số pACD: 5,85 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,40 (đo bằng giao thoa quang học). | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
76 | Thủy tinh thể mềm mở rộng trường ảnh | Cái | 3 | Mỹ | 9021 | DFT015 | DFT015 | Alcon Research, LLC |  |  | Từ 2024 trở về sau | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh, dải tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Hằng số A: 118.8; Hệ số SF: 1.68; ACD: 5.43 (siêu âm) Hằng số A: 119.2; Hệ số SF: 1.90; ACD: 5.67 ( quang) - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) - Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc." | 25.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
77 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự nhiễu xạ toàn phần thiết kế 04 càng | Cái | 10 | Bỉ | 9021 | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Chất liệu hydrophilic acrylic 26% - Thủy tinh thể màu vàng. Lọc ánh sáng xanh và tia cực tím. - Góc càng 5 độ - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế 04 càng dạng mở - Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. - Đường kính Optic: 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,46; - Chỉ số pACD: 5,59 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 58 - Dải công suất: từ +6D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 118,95 (đo bằng giao thoa quang học) | 21.000.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
78 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 50 | Hy Lạp | 9021 | SDHBY | SDHBY | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). Màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm. Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). Thiết kế càng dạng chữ C, góc càng 0°. Đường kính optic: 6.0 mm. Chiều dài tổng thể: 12.5 mm. Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A). Chỉ số khúc xạ: 1.543. Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước nhảy 0.5D. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (Cartridge + Injector) sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | 3.266.000 | vn0317030042 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
79 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh | Cái | 90 | Pháp |  | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh Chất liệu Acrylic ngậm nước 26% màu vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh Thấu kính phi cầu trung tính, dịch chuyển ra sau, bề mặt đồng nhất suốt dải công suất. Thiết kế càng 4 điểm cố định Góc càng 0 độ Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron Đường kính thấu kính 6mm Có 3 đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm Dải công suất từ -10D đến +40D Chỉ số khúc xạ: 1,459 Chỉ số Abbe 57,5 Hằng số dành cho siêu âm: hằng số A: 118; ACD: 4,97 Hằng số quang học tối ưu hóa: hằng số A: 118,85; ACD: 5.46 Có thể đặt qua vết mổ: 1,6 mm | 2.874.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
80 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự ngậm nước càng chữ C | cái | 250 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, càng chữ C. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể màu vàng. Lọc UV và lọc ánh sáng xanh - Thiết kế hai mặt lồi /Cầu - Chiều dài TTT: 12,5 mm. Đường kính quang học: 6,0 mm. (Trong điều kiện khô chiều dài TTT: 11,5mm, đường kính quang học 5,5mm) - Độ dày trung tâm TTT: 0,98mm (+20D). Chiều dày càng: 0.35mm - Góc càng 0º. A-constant: 118,0. ACD: 4,96 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46 (Trong điều kiện khô chỉ số khúc xạ 1.5015) - Cầu sai: 0 (trung tính) - Chỉ số ABBE: 58 - Tiệt trùng bằng hơi nước - Dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải diop dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Được cung cấp cùng súng i-Ject và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2,2 / 2,5mm. | 2.960.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
81 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu điều chỉnh lão thị lấy nét liên tục | Cái | 10 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự, kéo dài tiêu cự - Chất liệu Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE là 47. - Kính thiết kế theo dạng phi cầu với cầu sai âm (-0,11µm), thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục (CTF) với công suất cộng thêm là +2.75D, cho trường nhìn tự nhiên ở mọi khoảng cách, không phụ thuộc kích thước đồng tử và dung nạp góc kappa lớn. - Kính dạng càng chữ C kép với góc càng 0 độ. - Kính đi qua vết nhỏ với kích thước vết mổ 2,2 mm. Đường kính phần quang học là 6,00 mm; chiều dài tổng là 12,50 mm. - Kích thước phần nhìn xa ở tâm theo trục Y/X là 1,4/2,6mm. - Chiều rộng phân đoạn quay 0,6 mm. - Số vòng phân đoạn 3n. - Tỷ lệ phân bố ánh sáng cho gần và xa lần lượt là 40/60. - Hằng số A dành cho siêu âm là 118,3 - Dãy độ từ +1,0 đến 35,0D. - Kính lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
82 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. Thiết kế optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm. Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). Thiết kế càng chữ C, góc càng 0°. Đường kính optic: 6.0 mm. Chiều dài tổng thể: 12.5 mm. Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A). Chỉ số khúc xạ: 1.563. Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20. Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước nhảy 0.5D. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (Cartridge + Injector) sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | 3.000.000 | vn0317030042 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
83 | Thủy tinh thể nhân tạo công nghệ EDOF bố sung tầm nhìn gần | Cái | 30 | Thụy Sĩ | 9021 | Lucidis 108M | Lucidis 108M | SAV-IOL SA |  |  | năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, sử dụng công nghệ EDOF kéo dài tiêu điểm, thiết kế phi cầu kết hợp khúc xạ. Bổ sung tầm nhìn gần. - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic ( Ngậm nước 26%). - Có khả năng lọc tia cực tím tại bước sóng 370nm. - Đường kính phần quang học 6.0mm. Chiều dài thủy tinh thể 10.8mm. - Thiết kế phần quang học: Đa vùng (khúc xạ, phi cầu). Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3.0D. - Thiết kế càng: 2 Càng kín - Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). - Kích thước vết mổ: Từ 2.2 mm. Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. - Tiêu chuẩn: ISO, CE. | 8.925.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2600329596 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2026 | 5193/QĐ-BV19-8 ngày 13/10/2026 | 13/10/2026 | 3 | Phường Từ Liêm,Thành phố Hà Nội
84 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng | Cái | 275 | Mỹ | 9021 | SA60WF | SA60WF | Alcon Research, LLC |  |  | Từ 2024 trở về sau | """Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) Kính trắng (không màu, trong suốt) - Lọc tia cực tím - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Hai càng đơn STABLEFORCE™ chữ L, tiếp xúc toàn phần vào bao sau, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge xoay - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D, bước nhảy 0.5D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA""" | 2.950.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2600530522 | vnz000017816 | Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 12/10/2026 | 3030/QĐ-BVĐKKH | 12/10/2026 | 2 | Phường Nha Trang,Tỉnh Khánh Hòa
85 | Casset dùng cho máy phẩu thuật đục thể thủy tinh | Cái | 50 | Pháp | 3917 | 303061-9015-000 | 303061-9015-000 | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2023 trở về sau | Tương thích với hệ thống phẫu thuật phaco Quatera 700 Bộ dụng cụ vô trùng cho các chế độ phẫu thuật phaco Được thiết kế để dẫn dung dịch từ nguồn rửa đến tay cầm Chuyển các vật liệu lấy ra từ mắt tới một bình chứa trong quá trình phẫu thuật phaco Đạt tiêu chuẩn CE | 2.850.120 | vn0301445732 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600530522 | vnz000017816 | Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 12/10/2026 | 3030/QĐ-BVĐKKH | 12/10/2026 | 2 | Phường Nha Trang,Tỉnh Khánh Hòa
86 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng kẹp mống mắt | Cái | 20 | Ấn Độ |  | MIC5580 | MIC5580 | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo cứng kẹp mống mắt: Chất liệu PMMA + Thiết kế 1 mảnh. + Đường kính Optic 5.5mm, chiều dài tổng thể: 8.0mm. + Hằng số A: 117.2. + Dãy diop: 0.0->+30.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 1.200.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600530522 | vnz000017816 | Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 12/10/2026 | 3030/QĐ-BVĐKKH | 12/10/2026 | 2 | Phường Nha Trang,Tỉnh Khánh Hòa
87 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu một mảnh | Cái | 800 | Đức |  | B1AWY0/ S1AWY0 | B1AWY0/ S1AWY0 | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. + Thiết kế 2 càng, càng chữ Z, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài tổng thể 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58 + Chỉ số khúc xạ: 1.46. + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm . + Dãy diop: từ -10.0D đến +45.0D. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. + Xuất xứ: Nhóm nước G7 (Đức) | 2.980.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600296416 | vn6000467388 | Bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 09/10/2026 | Số: 03757/QĐ-BVVTN | 08/10/2026 | 2 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
88 | Thủy tinh thể nhân tạo Ba tiêu 1 mảnh | Cái | 70 | Đức |  | B1EWYN/ S1EWYN | B1EWYN/ S1EWYN | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm ba tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%). + Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh + Thiết kế 2 càng, càng chữ Z, Góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58. + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm + Add: +3.5D (near/gần). + Dãy diop: từ +8.0D đến +35.0D. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. Xuất xứ: Nhóm nước G7 (Đức) | 16.798.950 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600296416 | vn6000467388 | Bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 09/10/2026 | Số: 03757/QĐ-BVVTN | 08/10/2026 | 2 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
89 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 240 | Hungary | 9021 | 640AD | 640AD | Medicontur Medical Engineering Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu với 4 càng khép kín, góc càng 0 độ. - Chất liệu ngậm nước copolymer từ hydrophobic và hydrophilic. - Kính đi kèm với cartridge, đặt qua vết mổ nhỏ khoảng 1.8mm - 2.2mm - Đường kính Optic 6mm, chiều dài 10.7mm - 11mm - Cầu sai trung tính, dải công suất 0D đến +35D: 0D đến +9D và 31D đến +35D tăng đều 1D; từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D - Chỉ số khúc xạ khoảng 1.46 - Chỉ số ABBE: 58 - Thủy tinh thể màu trong suốt, lọc UV | 1.380.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600309518 | vnz000007757 | Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 08/10/2026 | 1857/QĐ-BVNT | 08/10/2026 | 2 | Phường Ninh Chử,Tỉnh Khánh Hòa
90 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng | Cái | 48 | Ấn Độ | 9021 | S3550SQ | S3550SQ | Aurolab |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo cứng hậu phòng: - Chất liệu PMMA, thiết kế càng chữ C, góc càng 10 độ - Đường kính Optic 5.5mm, chiều dài 12mm Dãy diop: 10.0 đến 30.0D - Tiệt trùng | 250.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600309518 | vnz000007757 | Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 08/10/2026 | 1857/QĐ-BVNT | 08/10/2026 | 2 | Phường Ninh Chử,Tỉnh Khánh Hòa
91 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 3 tiêu cự, 1 mảnh, lọc ánh sáng xanh | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | QL160110NY5M | QL160110NY5M | Ophthalmic Solution,Inc |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự theo nguyên lý nhiễu xạ, 1 mảnh. Chất liệu Acrylic Hydrophilic đồng nhất (Acrylic ngậm nước 25%), không có hiện tượng glistening (100% glistening-free). Màu vàng. Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Thiết kế optic: Phi cầu, chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm. Hai mặt lồi. Bờ cạnh vuông 360° chống đục bao sau. Thiết kế càng: 4 càng, góc càng 0°. Đường kính Optic: 6.0 mm. Đường kính tổng thể: 11.0 mm. Chỉ số khúc xạ (RI): 1.46. Công suất bổ sung: +3.5D cho thị lực nhìn gần, +1.75 D cho thị lực nhìn trung gian. ABBE: 47. Dãy diop từ +8.0D đến +32.0D, bước nhảy 0.5D. Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần, đáp ứng vết mổ 2.2 mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. Xuất xứ: Mỹ (G7). | 18.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600349914 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 08/10/2026 | 1617/QĐ-BVĐKTP | 08/10/2026 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
92 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 3 tiêu cự, 1 mảnh, trong suốt | Cái | 200 | Đức | 90213900 | Triva-aA | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0. - Càng chữ C. Góc càng 0°. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 °. Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4 - Chỉ số ABBE: 56. Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xa. Công suất cộng thêm +1.75D nhìn trung gian, và +3.5D cho nhìn gần. Giúp cho bệnh nhân nhìn tốt ở mọi khoảng cách. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 14.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600349914 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 08/10/2026 | 1617/QĐ-BVĐKTP | 08/10/2026 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
93 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu (3 tiêu cự) | Cái | 200 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản chi tiết như Bảng so sánh thông số kỹ thuật | 18.500.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600349914 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 08/10/2026 | 1617/QĐ-BVĐKTP | 08/10/2026 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
94 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu (2 tiêu cự) | Cái | 400 | Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | 2025 trở về sau | Cấu hình tính năng kỹ thuật chi tiết như Bảng so sánh thông số kỹ thuật đính kèm | 11.300.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600394896 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 08/10/2026 | 1616/QĐ-BVĐKTP | 08/10/2026 | 1 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
95 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu một mảnh | Cái | 100 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở đi | 1. Chất liệu: Màu vàng, mềm, hydrophobic acrylic kỵ nước, lọc UV, ánh sáng xanh 2. Điểm hội tụ: 1 tiêu cự 3. Đặc điểm thấu kính (optic): thiết kế phi cầu; chỉ số cầu sai: -0.16µm; dải công suất từ +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D; đường kính optic: 6.0mm; chỉ số khúc xạ =1.548; chỉ số Abbe: 36.9; hằng số A: 118.9; độ sâu tiền phòng (ACD): 5.49mm 4. Đặc điểm càng (haptic): 2 càng chữ C, góc càng 0 độ, 1 mảnh, càng chống dính, đường kính tổng: 13mm 5. Kích thước vết mổ: 2.2mm 6. Thủy tinh thể đặt sẵn trong dụng cụ đặt kính, dạng xoay, tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600477126 | vnz000015086 | Bệnh viện Quân y 13 | Đấu thầu rộng rãi | 06/10/2026 | 1047/QĐ-BV | 06/10/2026 | 3 | Phường Quy Nhơn Nam,Tỉnh Gia Lai
96 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 03 tiêu một mảnh | Cái | 2 | Thái Lan | 9021 | Vivinex Gemetric XY1-G/ Vivinex Gemetric Plus XY1-GP | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở đi | 1. Chất liệu: Màu vàng, mềm, hydrophobic acrylic kỵ nước, lọc UV và ánh sáng xanh 2. Điểm hội tụ: 3 tiêu cự 3. Đặc điểm thấu kính (optic): thiết kế phi cầu 2 mặt lồi; chỉ số cầu sai: -0.16µm; dải công suất từ +10D đến +30D, bước nhảy 0.5D, công suất bổ sung +1.75D đến +3.5D (tùy theo tầm nhìn, tiêu điểm gần +3.5D & tiêu điểm trung gian +1.75D); đường kính optic: 6.0mm; chỉ số khúc xạ =1.548; chỉ số Abbe: 36.9; hằng số A: 119.0; độ sâu tiền phòng (ACD): 5.55mm 4. Đặc điểm càng (haptic): 2 càng C, góc càng 0 độ, 1 mảnh, càng chống dính, đường kính tổng: 13mm 5. Kích thước vết mổ: 2.2mm 6. Thủy tinh thể đặt sẵn trong dụng cụ đặt kính, dạng xoay và đẩy (multiSert), tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS | 21.500.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600477126 | vnz000015086 | Bệnh viện Quân y 13 | Đấu thầu rộng rãi | 06/10/2026 | 1047/QĐ-BV | 06/10/2026 | 3 | Phường Quy Nhơn Nam,Tỉnh Gia Lai
97 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 125 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | 2025 trở về sau | Mềm, 4 càng, chất liệu acrylic không ngậm nước; đường kính optic: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm, tổng chiều dài: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm; chỉ số khúc xạ: 1,53; dải công suất: từ -10D đến +35D; cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1. | 2.965.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600531217 | vn4300317904 | TRUNG TÂM MẮT TỈNH QUẢNG NGÃI | Đấu thầu rộng rãi | 05/10/2026 | 441/QĐ-TTM | 05/10/2026 | 3 | Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
98 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 125 | Đức | 9021 | B1ABY0/S1ABY0 | B1ABY0/S1ABY0 | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2025 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic không ngậm nước, + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Đường kính Optic 6.0mm - Đường kính tổng thể: 13.0mm - Hằng số A: Hằng số A: 118.9 (SRK/T) - Thiết kế 2 càng, càng chữ Z, Góc càng: 0 độ - Chỉ số ABBE: 58 - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Vết mổ nhỏ 2.2mm. - Dãy diop: từ -10.0D đến +35.0D. - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 2.980.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600531217 | vn4300317904 | TRUNG TÂM MẮT TỈNH QUẢNG NGÃI | Đấu thầu rộng rãi | 05/10/2026 | 441/QĐ-TTM | 05/10/2026 | 3 | Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
99 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự (Lọc tia UV) | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở về sau | -Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0D - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. -Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Hằng số A: 118,9; - Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16µm; - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Thái Lan (Đông Nam Á) | 2.960.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường - Việt Long - Hợp Lực | IB2600410467 | vnz000023650 | Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn | Đấu thầu rộng rãi | 29/09/2026 | 1140/QĐ-BVBK | 29/09/2026 | 1 | Phường Đức Xuân,Tỉnh Thái Nguyên
100 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 400 | Pháp | 9021 | EAZ - Y | EAZ - Y | Cristalens Industrie |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh - Chất liệu Acrylic Hydrophobic - Màu sắc: màu vàng - Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép chữ C - Đường kính quang học (Optic): 5,8 mm - 6.15 mm - Tổng chiều dài kính 11.50 mm - 11.78 mm - Chỉ số cầu sai: -0,10μm - Góc càng: 5 độ - Chỉ số khúc xạ: 1.54; hằng số A 119.3 - Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D theo mức tăng 0.5 Diop - Thủy tinh thể đặt sẵn trong cartridge và Injector. Chứng nhận ISO13485, CE - Xuất xứ: G7 - Pháp | 3.490.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường - Việt Long - Hợp Lực | IB2600410467 | vnz000023650 | Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn | Đấu thầu rộng rãi | 29/09/2026 | 1140/QĐ-BVBK | 29/09/2026 | 1 | Phường Đức Xuân,Tỉnh Thái Nguyên
101 | Thủy tinh thể tăng cường thị lực trung gian, lắp sẵn trong cartride kèm súng | Cái | 50 | Hà Lan |  | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25%, trong suốt (không nhuộm vàng) - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế càng chữ C khép kín - Chiều dài tổng 12,5 mm. - Đường kính optic 6,00 mm - Góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ -10D đến +35D ( bước nhảy độ 0.5D) - Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần - Kích thước vết mổ 2,2 mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 5.180.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường - Việt Long - Hợp Lực | IB2600410467 | vnz000023650 | Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn | Đấu thầu rộng rãi | 29/09/2026 | 1140/QĐ-BVBK | 29/09/2026 | 1 | Phường Đức Xuân,Tỉnh Thái Nguyên
102 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu lắp sẵn | Cái | 200 | Hà Lan |  | 5450*TY | Quadrimax | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE là 47. - Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Kính dạng 4 càng khép kín. Góc càng 8 độ. - Đường kính optic: 5.7/ 6.0 mm. Chiều dài tổng: 10.50/10.75/ 11mm. - Dãy diopter từ 5,0 D đến + 35,0 D. - Hằng số A dành cho siêu âm là 118,0 - Kính lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 3.000.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường - Việt Long - Hợp Lực | IB2600410467 | vnz000023650 | Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn | Đấu thầu rộng rãi | 29/09/2026 | 1140/QĐ-BVBK | 29/09/2026 | 1 | Phường Đức Xuân,Tỉnh Thái Nguyên
103 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D, Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Hằng số A: 118,9; - Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16µm; - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Thái Lan (Đông Nam Á) | 3.300.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường - Việt Long - Hợp Lực | IB2600410467 | vnz000023650 | Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn | Đấu thầu rộng rãi | 29/09/2026 | 1140/QĐ-BVBK | 29/09/2026 | 1 | Phường Đức Xuân,Tỉnh Thái Nguyên
104 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước. | Cái | 2000 | Pháp |  | Clare | Clare | Cristalens Industrie |  |  | 2025 trở về sau | Cấu hình chi tiết như file Bảng so sánh thông số kỹ thuật đính kèm | 2.998.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600348148 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 28/09/2026 | 1552/QĐ-BVĐKTP | 28/09/2026 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
105 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái | 400 | Pháp | 9021 | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2025 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Đặc điểm càng: 4 càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 5. Chiều dài thủy tinh thể: 10.5 mm, 10.7 mm, 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 6. Dải công suất: đáp ứng từ +10,0 D đến +32,0 D. 7. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge kèm injector. 8. Đưa qua vết mổ kích thước: 1,6 mm 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. 10. Xuất xứ G7 (Pháp) | 5.700.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600348148 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 28/09/2026 | 1552/QĐ-BVĐKTP | 28/09/2026 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
106 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, ba mảnh. | Cái | 20 | Nhật Bản | 9021 | PN6AS | Kowa Company, Ltd. | Kowa Company, Ltd. |  |  | Từ năm 2025 trở đi | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ba mảnh, Chất liệu: + Thấu kính: Hydrophobic Soft Acrylic; + Càng: Polyvinylidene fluoride (PVDF) 2. Lọc tia UV, Lọc ánh sáng xanh 3. Chỉ số khúc xạ: 1.519 4. Chỉ số ABBE: 43.4 -5.Thiết kế: càng chữ C, bờ vuông 360 độ, góc càng 5 độ, phi cầu 6. Đường kính thấu kính: 6mm 7. Đường kính tổng: 13mm 8. Kích thước vết mổ: 2.4mm-2.6mm 9. Dải công suất: +6D đến +26D 10. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. 11.Xuất xứ: G7 (Nhật Bản) 12. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | 2.188.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600348148 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 28/09/2026 | 1552/QĐ-BVĐKTP | 28/09/2026 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
107 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, không nhuộm vàng. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước Thiết kế 2 càng chữ C hoặc L, góc càng ≤ 2° Lọc tia UV Thiết kế Optic: Phi cầu, Chỉ số cầu sai: SA từ -0,24µm đến -0,20µm Chiều dài tổng: từ 11,5 mm đến 12,5 mm, đường kính optic: từ 5,5 mm đến 6,0 mm Chỉ số khúc xạ: n ≥ 1,55 Dãy diop từ -5,0D đến +45,0D Chỉ số ABBE: ≤ 38,4 Đặt qua vết mổ: ≤ 2,2mm Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt Hoặc tương đương. | Cái | 500 | Mỹ | 9021 | HLL260125CRCAPL | HLL260125CRCAPL | Ophthalmic Solution,Inc |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. Chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước), không có hiện tượng glistening (100% glistening-free). Màu sắc trong suốt (không nhuộm vàng). Lọc tia UV. Thiết kế optic: Phi cầu, chỉ số cầu sai SA: -0.20 µm. Hai mặt lồi. Bờ cạnh vuông 360° chống đục bao sau. Thiết kế càng: 2 càng chữ L, góc càng 0° Đường kính Optic: 6.0 mm. Đường kính tổng thể: 12.5 mm. Chỉ số khúc xạ (RI): 1.556. ABBE: 38.1. Dãy diop từ -10.0D đến +45.0D, bước nhảy 1.0D. Từ +0.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. Kính được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần, đáp ứng vết mổ 2.2 mm. | 3.486.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600111644 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2026 | 1030/QĐ-BVĐKSĐ | 25/09/2026 | 2 | Phường Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
108 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh, trong suốt (không nhuộm vàng), tăng cường thị lực trung gian Chất liệu: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Thiết kế càng chữ C, góc càng < 2 độ. Chiều dài tổng ≤ 13 mm; đường kính optic ≤ 6,00 mm Chỉ số khúc xạ: n ≤ 1,46 Dãy diop từ -5D đến +30D (bước nhảy độ 0,5D) Chỉ số ABBE ≤ 49 Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần Hoặc tương đương. | Cái | 400 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC B.V. |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh, trong suốt (không nhuộm vàng), tăng cường thị lực trung gian Chất liệu: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Thiết kế càng chữ C, góc càng 0 độ. Chiều dài tổng: 12.5 mm; đường kính optic: 6,00 mm Chỉ số khúc xạ: 1,46 Dãy diop từ -10D đến +35D (bước nhảy độ 0,5D) Chỉ số ABBE: 47 Lắp sẵn trong cartridge kèm injector dùng 1 lần. | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600111644 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2026 | 1030/QĐ-BVĐKSĐ | 25/09/2026 | 2 | Phường Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
109 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, không nhuộm vàng. Chất liệu: Acrylic ngậm nước ≥ 26% Thiết kế optic: Phi cầu, cầu sai SA từ -0,17µm đến -0,15µm Thiết kế càng: Dạng 4 càng, góc càng 5 độ đến 7 độ Chiều dài tổng ≥ 11,0mm, đường kính optic ≥ 6,0 mm Chỉ số khúc xạ: n ≥ 1,46 Chỉ số ABBE ≥ 58,4 Dãy diop từ -10,0D đến +40,0D Đặt cho vết mổ có đường kính ≤ 2,2mm Lọc tia UV Hoặc tương đương. | Cái | 1500 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). Màu sắc trong suốt (không nhuộm vàng). Lọc tia UV. Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm. Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). Thiết kế 4 càng, góc càng 5°. Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm. Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A). Chỉ số khúc xạ: 1.46. Chỉ số ABBE: 58.4. Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ +0.5D đến +40.0D bước nhảy 0.5D. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần. | 2.986.000 | vn0317030042 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | IB2600111644 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2026 | 1030/QĐ-BVĐKSĐ | 25/09/2026 | 2 | Phường Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
110 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, một mảnh Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, màu vàng Thiết kế Phi cầu Thiết kế: 4 càng Chiều dài tổng ≤ 11,0mm, đường kính optic ≤ 6,0mm Chỉ số khúc xạ: n ≤ 1,53 Dãy diop từ +10,0D đến +30,0D. Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần Hoặc tương đương. | Cái | 150 | Bỉ (Châu Âu) | 90.21.90.00 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2025 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh. - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự bằng công nghệ Polynomial trên bề mặt. - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY Hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể có màu vàng. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode). - Tổng chiều dài của thủy tinh thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: +10D đến +24,5D: 11mm và +25D đến +30D: 10,75mm. - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: +10D đến +24,5D: 6mm và +25D đến +30D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ 1,53. - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV). - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần . - Hàng hóa có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600111644 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2026 | 1030/QĐ-BVĐKSĐ | 25/09/2026 | 2 | Phường Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
111 | Thủy tinh thể mềm một mảnh, màu vàng Chất liệu: Acrylic không ngậm nước Optic thiết kế phi cầu. Optic thiết kế rìa vuông 360 độ Càng chữ C, góc càng ≤ 2 độ Chỉ số khúc xạ: 1,52 ≤ n ≤ 1,53 Chỉ số ABBE: ≤ 48 Chỉ số cầu sai (SA): -0,20µm ± 5% Dãy diop từ - 10,0D đến + 40,0D Độ sâu tiền phòng ACD: ≥ 5,28 mm Đặt qua vết mổ: ≤ 2,2mm Lọc ánh sáng xanh và tia cực tím Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Hoặc tương đương. | Cái | 500 | Ireland | 9021 | LMFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm một mảnh, màu vàng Chất liệu: Acrylic không ngậm nước Optic thiết kế phi cầu. Optic thiết kế rìa vuông 360 độ Càng chữ C, góc càng 0 độ Chỉ số khúc xạ: 1,524 Chỉ số ABBE: 47 Chỉ số cầu sai (SA): -0,20µm Dãy diop từ - 10,0D đến + 40,0D Độ sâu tiền phòng ACD: 5,28 mm Đặt qua vết mổ: 2,2mm Lọc ánh sáng xanh và tia cực tím Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | 2.920.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2600111644 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2026 | 1030/QĐ-BVĐKSĐ | 25/09/2026 | 2 | Phường Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
112 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh, trong suốt (không nhuộm vàng) Chất liệu: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính Thiết kế 4 càng hoặc dạng phiến, góc càng ≥ 6 độ Chiều dài tổng ≤ 11mm, đường kính optic ≤ 6,00 mm Chỉ số khúc xạ: n ≥ 1,46 Chỉ số ABBE ≤ 49 Dãy diop từ +5D đến +35D Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần Hoặc tương đương. | Cái | 1000 | Hà Lan | 9021 | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC B.V. |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh, trong suốt (không nhuộm vàng) Chất liệu: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính Thiết kế 4 càng hoặc dạng phiến, góc càng 8 độ Chiều dài tổng: 10.50/10.75/11mm; đường kính optic: 5.70/6.00 mm Chỉ số khúc xạ: 1,46 Chỉ số ABBE: 47 Dãy diop từ +5D đến +35D Lắp sẵn trong cartridge kèm injector dùng 1 lần | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600111644 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2026 | 1030/QĐ-BVĐKSĐ | 25/09/2026 | 2 | Phường Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
113 | Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể Trypan blue 0,06%, dung tích 1ml hoặc tương đương | Lọ 1ml | 600 | Ấn Độ |  | TRYB06-01 | Ophtechnics Eyeline Systems Private Limited | Ophtechnics Eyeline Systems Private Limited |  |  | Từ 2025 trở đi | Dung dịch nhuộm bao Trypan Blue nồng độ 0.6 mg/ml - Đóng gói vô trùng, lọ 1 ml | 73.500 | vn0107594451 | CÔNG TY TNHH LEGATEK | IB2600136689 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2026 | 1028/QĐ-BVĐKSĐ | 25/09/2026 | 3 | Phường Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
114 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự 2 | Cái | 200 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2026 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu tăng cường thị lực trung gian 2. Chất liệu acrylic hỗn hợp, ngậm nước 25%, không màu 3. Lọc tia UV 4. Chỉ số khúc xạ: 1,46 5. Càng chữ C với góc càng 0 độ 6. Đường kính tổng 12.5 mm, 7. Dãy công suất: -10D đến +35D 8. Kèm dụng cụ đặt nhân, Đặt qua vết mổ ≥ 2.2 mm 9. Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE. Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
115 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 8 | Cái | 400 | ITALY |  | I07-FIL-611 | FIL611 (IOL PRIME) | SOLEKO S.p.A. |  |  | 2026 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự 2. Chất liệu: Hydrophilic acrylic (ngậm nước) 3. Màu sắc: Không màu, Lọc tia UV, cầu sai (SA): +0.1±0.05 µm 4. Thiết kế: 4 càng, góc càng 5º 5. Chiều dài thủy tinh thể: 11.0 mm; Đường kính vùng quang học: 6.0 mm 6. Chỉ số khúc xạ (RI): 1.461 7. Dải công suất: -15D đến +74D 8. Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân 9. Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485. Xuất xứ: Italy | 2.890.000 | vn0109383537 | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
116 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 7 | Cái | 500 | Bỉ (thuộc EU) | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | 2026 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,53. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm; đường kính vùng quang học: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. 7. Dải công suất: từ -10,0 D đến +35,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể Medicel Accuject 2.1. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745; QMS (EU) 2017/745. 10. Xuất xứ: Bỉ (thuộc EU). | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
117 | Thủy tinh thể đa tiêu 1 | Cái | 220 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LENTIS® Comfort | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2026 trở về sau | "1. Thủy tinh thể đa tiêu công nghệ EDOF có cộng thêm công suất 1.5D, một mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: HydroSmart - copolymer,kết hợp giữa chất liệu ưa nước và bề mặt phủ kị nước 3. Lọc tia UV, nguyên lý khúc xạ toàn phần; thiết kế phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1.46 5. Đặc điểm càng: càng hình phiến. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11.0mm, Chiều dài đường kính optic: 6.0mm 7. Dải công suất: +0.0 D đến +36,0 D. 8. Kèm theo Cardtridge 9. Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, Xuất xứ EU (Hà Lan) " | 8.800.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
118 | Thủy tinh thể đa tiêu 2 | Cái | 30 | Mỹ | 9021 | TFLIO130Y | Asqelio Trifocal Soft Hydrophobic Intraocular Lens | AST VisionCare Inc. |  |  | 2026 trở về sau | "1.Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, mềm, 1 mảnh. 2.Chất liệu Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic) 3.Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng, thiết kế phi cầu. 4.Chỉ số khúc xạ: 1,5 5.Đặc điểm càng: thiết kế 2 càng, càng chữ C 6.Chiều dài thủy tinh thể: 13,0mm. Chiều dài đường kính optic: 6,0mm 7.Dải công suất +5D đến +34D (bước nhảy 0.5D) 8.Kèm dụng cụ đặt kính injector + cartridge đồng bộ. Kích thước vết mổ: 2.2mm. 9.Chứng chỉ chất lượng: ISO, CE. Xuất xứ G7." | 16.500.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
119 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 9 | Cái | 100 | Hungary | 9021 | 640AD | 640AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Hàng hóa sản xuất năm: 2026 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự 2. Chất liệu vùng quang học : Acrylic Hỗn hợp Hydrophilic và Hydrophobic 3. Lọc tia cực tím (UV); thiết kế phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ 1.46 5. Đặc điểm càng: 4 càng 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10.7 mm - 11 mm ; đường kính optic: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ 0D đến +35 D 8. Kèm dụng cụ đặt nhân 9. Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485; Xuất xứ Châu Âu - Hungary | 1.380.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
120 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự 3 | Cái | 200 | Pháp |  | Synthesis Plus (PPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2026 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu một mảnh, kéo dài tiêu cự. 2. Chất liệu: Acrylic Hydrophilic 3. Lọc tia cực tím (UV). Phi cầu, bờ vuông. 4. Chỉ số khúc xạ: 1,46 5. Thiết kế: 4 càng. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10,5 mm; 10,7 mm; 11,0 mm, Chiều dài đường kính optic: 6,0mm 7. Dải công suất từ +10D đến +30D. 8. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể 9. Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, Xuất Xứ: Châu âu hoặc G7 (Pháp) | 4.550.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
121 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 5 | Cái | 500 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2026 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (Acrylic hydrophilic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. Cầu sai trung tính 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1.46. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12.5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -20,0 D đến +60,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 11. Xuất xứ tại Đức, CFS: Đức và Úc. | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
122 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 6 | Cái | 600 | Đức |  | Aspira-aA | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2026 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối 2. Chất liệu: cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic (ngậm nước 26%) 3. Thủy tinh thể không màu. Lọc tia UV. 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46. 5. Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. 6. Chiều dài kính 12.5mm, đường kính optic 6,0mm. 7. Dãy công suất từ -20 D đến +60 D. 8. Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. 9. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. Xuất xứ: G7 | 2.700.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
123 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự 1 | Cái | 400 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2026 trở về sau | Chi tiết theo Bảng 16A_Bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật đính kèm E- HSDT | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
124 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 1 | Cái | 800 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2026 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Không màu; lọc tia UV; phi cầu. Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16µm 4. Chỉ số khúc xạ: 1,548 5. Đặc điểm càng: hai càng cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13mm ; đường kính vùng quang học: 6 mm 7. Dải công suất: tối thiểu từ +6,0 D đến +30,0 D ( bước nhảy 0,5) 8. Thủy tinh được lắp sẵn trong súng ( Injector + Cartridge ) 9. Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE. Xuất xứ: Thái Lan ( Đông Nam Á) | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
125 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 4 | Cái | 400 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2026 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic thuần nhất (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt (không màu). Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần. - Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE - Xuất xứ: Hy Lạp (EU) | 3.000.000 | vn0317030042 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
126 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 2 | Cái | 400 | Pháp | 9021 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | Hàng hóa sản xuất năm: 2026 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, Thiết kế phi cầu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic 3. Lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. 4. Chỉ số khúc xạ: 1.54 5. Thiết kế càng: 2 càng kép chữ C 6. Đường kính quang học (Optic): 5.8mm-6.15mm, tổng chiều dài kính 11.5mm-11.78mm 7. Dải công suất: Từ 0.0D đến +35D 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector. Được đặt qua vết mổ đường kính 2.0mm 9. Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, Xuất xứ: Liên minh Châu Âu EU - Pháp | 3.448.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
127 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 3 | Cái | 200 | Mỹ | 90213900 | CT LUCIA 621P | Carl Zeiss | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2026 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, Một mảnh, phi cầu 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, không có hiện tượng glistening 3. Lọc tia UV, Chỉ số cầu sai -0,16 µm 4. Chỉ số khúc xạ: 1,49 5. Thiết kế 2 càng, góc càng 0°. 6. Đường kính tổng thể: 13 mm, Đường kính quang học: 6mm 7. Dải công suất: Từ +0,0D đến +34,0D. 8. Lắp sẵn . 9. Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE và FDA, Xuất xứ: G7 | 2.990.000 | vn0310349425 | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ | IB2600360520 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/09/2026 | 513/QĐ-BVMNB | 22/09/2026 | 2 | Phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
128 | Máy phaco phẫu thuật đục thủy tinh thể | Hệ thống | 1 | Mỹ | 9018 | VRT680300 | Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., | AMO Manufacturing USA, LLC |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết trong Bảng đáp ứng kỹ thuật đính kèm E-HSDT | 2.388.000.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600299391 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 21/09/2026 | 2558/QĐ-BVĐHYD | 21/09/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
129 | Casette dùng cho máy phaco phẫu thuật đục thủy tinh thể | Cái | 200 | Mexico | 9018 | OPO73 | Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., | AvailMed S.A.De C.V. |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết trong Bảng đáp ứng kỹ thuật đính kèm E-HSDT | 2.350.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600299391 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 21/09/2026 | 2558/QĐ-BVĐHYD | 21/09/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
130 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 40 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial trên bề mặt. - Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Tổng chiều dài kính: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE. | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600304620 | vn0107783219 | Viện Y học Phòng không - Không quân | Đấu thầu rộng rãi | 21/09/2026 | 724/QĐ-VYHPKKQ | 21/09/2026 | 2 | Phường Phương Liệt,Thành phố Hà Nội
131 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự kiểu 1 | Cái | 10 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | -Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự, lấy nét liên tục. -Chất liệu hỗn hợp Hydrophobic và Hydrophilic acrylic: không ngậm nước và ngậm nước. -Lọc UV -Chỉ số khúc xạ là 1.46. -Thiết kế hai càng chữ C, góc càng 0°. -Đường kính optic 6.0mm. -Đường kính tổng 12.5mm. -Dải độ từ +1.0 đến +35.0D, bước nhảy 0.5D. -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. -Qua được vết mổ 2.2 mm. -Kính lắp sẵn trong cartridge kèm injector. -Thiết kế theo dạng phi cầu với cầu sai âm (-0,11µm), thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục (CTF) với công suất cộng thêm là +2.75D, cho trường nhìn tự nhiên ở mọi khoảng cách, không phụ thuộc kích thước đồng tử và dung nạp góc kappa lớn. | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600304620 | vn0107783219 | Viện Y học Phòng không - Không quân | Đấu thầu rộng rãi | 21/09/2026 | 724/QĐ-VYHPKKQ | 21/09/2026 | 2 | Phường Phương Liệt,Thành phố Hà Nội
132 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 100 | Bỉ | 9021 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu chất liệu Hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. Thủy tinh thể màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế 4 càng. - Tổng chiều dài kính: từ 0D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 0D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Chỉ số pACD: 5,85 - Chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 0D đến 9D bước nhảy 1D; 10D đến 30D bước nhảy 0,5D. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,40 (đo bằng giao thoa quang học) - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE. | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600304620 | vn0107783219 | Viện Y học Phòng không - Không quân | Đấu thầu rộng rãi | 21/09/2026 | 724/QĐ-VYHPKKQ | 21/09/2026 | 2 | Phường Phương Liệt,Thành phố Hà Nội
133 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự kiểu 2 | Cái | 40 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian. -Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25%, không có hiện tượng Glistening. -Tổng chiều dài kính: 12,5 mm. -Đường kính optic: 6,00 mm. -Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao. -Thiết kế càng chữ C dạng kép khép kín. Góc càng 0 độ. -Thủy tinh thể trong suốt, lọc tia cực tím. -Chỉ số khúc xạ: 1,46. -Chỉ số Abbe: 47. -TTT được lắp sẵn trong cartridge -Công suất từ -10D đến +35D, bước nhảy độ 0.5D. -Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. -Hằng số A tính theo siêu âm: 118.0, SRK/T: 118.6. -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600304620 | vn0107783219 | Viện Y học Phòng không - Không quân | Đấu thầu rộng rãi | 21/09/2026 | 724/QĐ-VYHPKKQ | 21/09/2026 | 2 | Phường Phương Liệt,Thành phố Hà Nội
134 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kỵ nước | Cái | 60 | Hà Lan | 9021 | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | ' -Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. -Chất liệu hỗn hợp Hydrophobic và Hydrophilic acrylic không ngậm nước và ngậm nước. -Kính lọc tia UV, trong suốt. -Chỉ số khúc xạ: 1.46. -Chỉ số Abbe: 47. -Thiết kế hai mặt lồi phi cầu, cầu sai trung tính (0µm). -Bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. -Thiết kế 4 càng khép kín, góc càng 8°. -Đường kính optic 5.7/6.0mm. -Đường kính tổng 10.50/10.75/11.0mm. -Dải độ từ 5.0D đến +35.0D, bước nhảy 0.5D. -Tiêu chuẩn ISO13485, CE. | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600304620 | vn0107783219 | Viện Y học Phòng không - Không quân | Đấu thầu rộng rãi | 21/09/2026 | 724/QĐ-VYHPKKQ | 21/09/2026 | 2 | Phường Phương Liệt,Thành phố Hà Nội
135 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự kiểu 2 | Cái | 6 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế càng 4 điểm tựa kiểu C kép,. - Thủy tinh thể màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Góc càng 5 độ. - Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. - Đường kính quang học: 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Chỉ số pACD: 5,85 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 42 - Dải công suất: từ +10D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D - Sử dụng hệ thống đặt kính Medicel Accuject 2.1. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119.40 (đo bằng giao thoa quang học) - Hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600304620 | vn0107783219 | Viện Y học Phòng không - Không quân | Đấu thầu rộng rãi | 21/09/2026 | 724/QĐ-VYHPKKQ | 21/09/2026 | 2 | Phường Phương Liệt,Thành phố Hà Nội
136 | Thủy tinh thể đơn tiêu điều chỉnh loạn thị | Cái | 50 | Đức |  | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết tại "Bảng đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá chào thầu" | 8.000.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600360426 | vnz000023759 | Bệnh viện Bưu Điện | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2026 | 2670/QĐ-BVBĐ-VTTBYT | 14/09/2026 | 1 | Phường Phương Liệt,Thành phố Hà Nội Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
137 | Thủy tinh thể nhân tạo bố sung tiêu điểm nhìn gần | Cái | 100 | Thụy Sĩ | 9021 | Lucidis 108M | Lucidis 108M | SAV-IOL SA |  |  | năm 2026 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, sử dụng công nghệ EDOF kéo dài tiêu điểm bổ sung tiêu điểm nhìn gần - Dải công suất: Từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D) - Đường kính phần quang học từ: 6.0mm. - Chiều dài thủy tinh: 10.8mm. - Thiết kế phần quang học: Đa vùng (khúc xạ, phi cầu). - Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3.0D - Khả năng lọc tia cực tím: có, Tại bước sóng 370nm. - Bờ vuông 360 độ liên tục phòng ngừa đục bao sau. - Thiết kế càng: 2 Càng kín không gập góc. - Chất liệu: Acrylic ưa nước (Hydrophillic acrylic ngậm nước 26%), không màu trong suốt - Đóng gói: vỉ nhựa. - Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. - Vết mổ: Từ 2.2 mm. | 8.925.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2600360426 | vnz000023759 | Bệnh viện Bưu Điện | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2026 | 2670/QĐ-BVBĐ-VTTBYT | 14/09/2026 | 1 | Phường Phương Liệt,Thành phố Hà Nội Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
138 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, không lắp sẵn | Cái | 120 | Hungary |  | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết như Bảng đáp ứng kỹ thuật hàng hóa dự thầu | 3.000.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600354666 | vn3500287412 | Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2026 | 2628/QĐ-BVĐKVT | 16/09/2026 | 1 | Phường Phước Thắng,Thành phố Hồ Chí Minh
139 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, một mảnh, kị nước,lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 50 | Hungary |  | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết như Bảng đáp ứng kỹ thuật hàng hóa dự thầu | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600354666 | vn3500287412 | Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2026 | 2628/QĐ-BVĐKVT | 16/09/2026 | 1 | Phường Phước Thắng,Thành phố Hồ Chí Minh
140 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu (3 tiêu cự) | Cái | 10 | Hungary |  | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết như Bảng đáp ứng kỹ thuật hàng hóa dự thầu | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600354666 | vn3500287412 | Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2026 | 2628/QĐ-BVĐKVT | 16/09/2026 | 1 | Phường Phước Thắng,Thành phố Hồ Chí Minh
141 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu (2 tiêu cự) | Cái | 10 | Pháp |  | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết như Bảng đáp ứng kỹ thuật hàng hóa dự thầu | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600354666 | vn3500287412 | Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2026 | 2628/QĐ-BVĐKVT | 16/09/2026 | 1 | Phường Phước Thắng,Thành phố Hồ Chí Minh
142 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm, 1 mảnh, không ngậm nước, màu vàng | Cái | 50 | Pháp |  | EAZ - Y | EAZ - Y | Cristalens Industrie |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết như Bảng đáp ứng kỹ thuật hàng hóa dự thầu | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600354666 | vn3500287412 | Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2026 | 2628/QĐ-BVĐKVT | 16/09/2026 | 1 | Phường Phước Thắng,Thành phố Hồ Chí Minh
143 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, kỵ nước, lắp sẵn | Cái | 400 | Hoa Kỳ | 9021 | CT LUCIA 621P | CT LUCIA 621P | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2025 trở về sau | 1. Chất liệu Acrylic kỵ nước với bề mặt phủ heparin 2. Đặc điểm vùng quang học: phi cầu, cầu sai âm 3. Chỉ số ABBE 51 4. Đặc điểm càng: Thiết kế 2 càng, càng chữ C, góc càng 0 độ, bờ vuông chống đục bao sau 360 độ 5. Đặc điểm: Lọc tia cực tím (UV), không lọc ánh sáng xanh 6. Chỉ số khúc xạ 1.49 7. Chiều dài tổng thể: 13.0mm 8. Đường kính optic: 6.0mm 9. Đảm bảo dải công suất: từ + 0.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D 10. Thể thủy tinh nhân tạo được lắp sẵn hoàn toàn. 11. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ từ 2.2mm đến 2.6mm 12. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 2.990.000 | vn0301445732 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600294828 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 10/09/2026 | 2057/QĐ-BVNT | 09/09/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
144 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự, không nhiễu xạ | Cái | 300 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, 1 mảnh, đa tiêu, quang học lấy nét chuyển tiếp liên tục, tạo ra nhiều tiêu điểm kéo dài 2. Chất liệu: Hỗn hợp Acrylic hỗn hợp ngậm nước và không ngậm nước (ngậm nước 25%). Lọc tia UV, kính trong suốt 3. Càng chữ C dạng kép, góc càng 0 độ 4. Bờ vuông 360 độ chống đục bao sau 5. Thiết kế optic Phi cầu, cầu sai: -0.11 µm, không nhiễu xạ 6. Kích thước optic: 6mm 7. Chiều dài tổng: 12.5 mm 8. Chỉ số khúc xạ: 1.46, chỉ số ABBE: 47 9. Công suất bổ sung tiêu cự nhìn gần: +2.75D 10. Đặt qua vết mổ ≥2.2 mm 11. Dải công suất: +1.0D đến +35.0D 12. Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính 13. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600294828 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 10/09/2026 | 2057/QĐ-BVNT | 09/09/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
145 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, hỗn hợp | Cái | 1000 | Ý |  | ISP60M | ISP60M | MD Tech S.r. |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu âm 3. Hiệu chỉnh quang sai: -0.26µm 4. Đặc điểm càng: càng dĩa 4 chân (dạng hình tứ giác 4 càng) , góc càng 5 độ 5. Chất liệu: Chất liệu hỗn hợp Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt kị nước 6. Đặc điểm: Lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 7. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 8. Chiều dài tổng thể: 11.0mm 9. Đường kính optic: 6.0mm 10. Đảm bảo dải công suất rộng: Từ -10.0D đến +40.0D 11. Thể thủy tinh nhân tạo không lắp sẵn, kèm bộ đặt 12. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 1.8mm 13. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | 2.500.000 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2600294828 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 10/09/2026 | 2057/QĐ-BVNT | 09/09/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
146 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ba mảnh | Cái | 400 | Nhật Bản |  | PN6AS | Kowa Company, Ltd. | Kowa Company, Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu, ba mảnh 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh 4. Đặc điểm càng: 2 càng, hình chữ C, chất liệu càng: Polyvinylidene fluoride (PVDF). 5. Chỉ số khúc xạ: 1.519 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6 mm. 7. Dải công suất: đáp ứng từ +6.0 D đến +26.0 D 8. Dụng cụ đặt đi kèm: lắp sẵn trong cartridge và injector 9. Đưa qua vết mổ kích thước: 2.4mm - 2.6mm 10. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE | 2.150.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600294828 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 10/09/2026 | 2057/QĐ-BVNT | 09/09/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
147 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm, màu vàng, 4 càng | Cái | 1000 | Pháp |  | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài dải tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 26%, mềm, một mảnh, nhuộm vàng. 3. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế phi cầu 5. Càng 4 điểm cố định. 6. Góc càng 0 độ 7. Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron 8. Đường kính thấu kính: 6 mm 9. Đường kính tổng: 10,5 - 10,7 - 11,0 mm 10. Đảm bảo đủ dải công suất từ 0D đến +32D, cách 0.5D từ 0D tới +10D và cách 0.25D từ +10.25D tới +32D 11. Chỉ số khúc xạ: 1.46 12. Chỉ số Abbe: 57.5 13. Hằng số A: 118.66 14. Kính đặt qua vết mổ: 1,6 mm 15. Được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 5.400.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600294828 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 10/09/2026 | 2057/QĐ-BVNT | 09/09/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
148 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự | Cái | 400 | Bỉ (EU) | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2025 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự. 2. Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. 3. Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng 4. Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic) 5. Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) 6. Thủy tinh thể loại 1 mảnh, càng và vùng quang học của thủy tinh thể cùng chất liệu do thủy tinh thể được cấu thành từ 1 chất liệu duy nhất là acrylic kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic). 7. Chiều dài tổng thể thủy tinh thể: 11,40mm 8. Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể: 6mm 9. Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 10. Công suất bổ sung cộng thêm: cho tiêu điểm nhìn gần là +3,5D và cho tiêu điểm nhìn trung gian là +1,75D 11. Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ: +10D đến +35D (bước nhảy 0,5D) 12. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ. 13. Kích thước đầu bộ đặt của thủy tinh thể qua được vết mổ có kích thước từ 2,1mm đến 2,2mm 14. Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE và FDA 15. Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (EU) 16. Thủy tinh thể có hạn sử dụng 60 tháng kể từ ngày sản xuất | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600294828 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 10/09/2026 | 2057/QĐ-BVNT | 09/09/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
149 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu hỗn hợp, càng chữ C, màu vàng, không lắp sẵn, dãi độ rộng | Cái | 1000 | Đức |  | ALSIOL VF | ALSIOL VF | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu hai mặt 3. Hiệu chỉnh quang sai: -0.09 µm 4. Đặc điểm càng: càng chữ C, góc càng 0 độ 5. Chất liệu: Chất liệu hỗn hợp Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt kị nước 6. Đặc điểm tối thiểu: màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 7. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 8. Chiều dài tổng thể: 13mm 9. Đường kính optic: 6mm 10. Đảm bảo dải công suất rộng: từ -20.0D đến +45.0D 11. Không lắp sẵn, kèm theo bộ đặt thể thủy tinh nhân tạo 12. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 2.2 mm 13. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | 2.350.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600294828 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 10/09/2026 | 2057/QĐ-BVNT | 09/09/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
150 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng chữ C, lắp sẵn | Cái | 1000 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASHP60-PL | AIALA DRY | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu, cầu sai trung tính 3. Đặc điểm càng: 2 càng dạng chữ C, góc càng 0 độ, chống dính càng (antistick) 4. Chất liệu: Chất liệu Hydrophobic Copolymer 5. Đặc điểm: Màu vàng; lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh, lọc ánh sáng tím, chống chói. 6. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 7. Chỉ số khúc xạ: 1.485 8. Chỉ số ABBE: 54 9. Chiều dài tổng thể: 13mm 10. Đường kính optic: 6mm 11. Đảm bảo dải công suất: từ -5.0D đến +40.0D 12. Thể thủy tinh nhân tạo được lắp sẵn trong bộ đặt 13. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 2.2 mm 14. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600294828 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 10/09/2026 | 2057/QĐ-BVNT | 09/09/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
151 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, 4 càng, lắp sẵn | Cái | 1000 | Hà Lan | 9021 | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Acrylic hỗn hợp (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%), không có hiện tượng Glistening. 3. Màu sắc: trong suốt, lọc tia UV 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46. Chỉ số ABBE: 47 5. Thiết kế: 4 càng hoặc hình đĩa, góc càng 8 độ cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Đặc điểm: Phi cầu, cầu sai 0 µm, bờ vuông 360 độ. 7. Chiều dài thủy tinh thể: 10.50/10.75/ 11.0 mm. Đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 8. Kính đưa được qua vết mổ nhỏ, kích thước 2.2mm 9. Dải công suất: đáp ứng từ +5.0D đến +35,0D. 10. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge. 11. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600294828 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 10/09/2026 | 2057/QĐ-BVNT | 09/09/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
152 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kị nước, 4 càng | Cái | 1000 | Ý |  | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu âm 3. Hiệu chỉnh quang sai -0.26µm 4. Đặc điểm càng: 4 càng, góc càng 5 độ 5. Chất liệu: Acrylic kị nước (Acrylic hydrophobic) 6. Đặc điểm: Lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 7. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 8. Chiều dài tổng thể: 11.0mm 9. Đường kính optic: 6.0mm 10. Đảm bảo dải công suất từ -10.0D đến +40.0D 11. Thể thủy tinh nhân tạo được lắp sẵn 12. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 2.2 mm 13. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | 2.790.000 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2600294828 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 10/09/2026 | 2057/QĐ-BVNT | 09/09/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
153 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, phi cầu | Cái | 140 | Ý |  | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l. |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate - Màu vàng tự nhiên - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng 420nm - Chỉ số khúc xạ n: 1,56 - Hằng số A: 118,8 - Chiều dài Thủy tinh thể: 13,0 mm - Đường kính optic: 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): Từ -10.0D đến 40.0D | 2.200.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600193343 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 08/09/2026 | 3544/QĐ-BVTWCT | 08/09/2026 | 2 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ
154 | Thủy tinh thể nhân tạo dùng mổ đục thủy tinh kính không nhuộm màu | Cái | 140 | Ý |  | ISP60X | ISP60X | MD Tech S.r.l. |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không nhuộm vàng, thiết kế 1 mảnh 2 càng - Chất liệu Acrylic. - Đường kính (Optic): 6mm. - Đặc điểm: Phi cầu - Dãy công suất (Power): Từ -10.0D đến 40.0D - Chiều dài tổng thể (Length): 13.0 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Hằng số A: 118.0. - Lọc ánh sáng xanh, tia UV. Thiết kế 1 mảnh, 2 càng, - Đặt qua vết mổ: 2.2mm. Lắp sẵn trong Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600193343 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 08/09/2026 | 3544/QĐ-BVTWCT | 08/09/2026 | 2 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ
155 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng | Cái | 75 | Pháp |  | Synthesis (SIP) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | 2024 trở về sau | Thủy Tinh Thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh, chất liệu acrylic. Lọc tia cực tím. Loại 4 càng. Đặt qua vết mổ: 1.6mm (dễ dàng qua vết mổ 2.2mm). Optic dạng phi cầu Đường kính optic: 6,0 mm. Chiều dài tổng thể 10.5mm - 10.7mm - 11mm (Xin xem tờ trình kèm theo). Hằng số A: 118.851 Dải công suất từ: -5.0D tới +40.0D. Chỉ số khúc xạ 1.46. Tiêu chuẩn CE và CFS (Xin xem tờ trình kèm theo) | 2.568.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600193343 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 08/09/2026 | 3544/QĐ-BVTWCT | 08/09/2026 | 2 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ
156 | Thủy tinh thể nhân tạo dùng mổ đục thủy tinh kính không nhuộm màu | Cái | 60 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, không nhuộm vàng, thiết kế 01 mảnh 2 càng. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic - Đường kính optic: 6.0 mm - Đặc điểm: Phi cầu - Dãy công suất (Power): từ +6.0 D đến +30.0 D - Chiều dài tổng thể (Length): 13 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Hằng số A: 118.9 - Lọc tia UV - Đặt qua vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn: Injector + Cartridge sử dụng 1 lần - Đạt tiêu chuẩn CE và FSC | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600193343 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 08/09/2026 | 3544/QĐ-BVTWCT | 08/09/2026 | 2 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ
157 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh. | Cái | 60 | Nhật Bản |  | CP2.2R | Kowa Company, Ltd. | Kowa Company, Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | Thủy Tinh Thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh, chất liệu acrylic. Lọc tia cực tím. Dạng càng hình chữ C. Không nhuộm vàng. Đặt qua vết mổ: 2.2mm - 2.6mm. Optic dạng phi cầu. Đường kính optic: 6.0 mm. Chiều dài tổng thể 13.0mm. Hằng số A 118.6. Dải công suất từ +6.0D tới +30.0D. Chỉ số khúc xạ 1.519. Có kèm Injector + Cartridge dạng lắp sẵn sử dụng 1 lần, Tiêu chuẩn CE và CFS (Xin xem tờ trình kèm theo) | 1.888.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600193343 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 08/09/2026 | 3544/QĐ-BVTWCT | 08/09/2026 | 2 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ
158 | Thiết bị đo công suất thể thủy tinh nhân tạo | Bộ | 1 | Nước sản xuất máy chính: Đức |  | Ký mã hiệu máy chính: IOLMaster 700 | Nhãn hiệu máy chính: Carl Zeiss | Hãng sản xuất máy chính: Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2026 trở về sau | Chi tiết tại "Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật" | 2.200.000.000 | vn0102778335 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ | IB2600338048 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 03/09/2026 | 6298/QĐ-BV | 03/09/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
159 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 500 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt - Đường kính quang học: 6.0 mm - Đường kính tổng thể: 11.00 mm (từ - 9.0D đến +9.0D) 10.50 mm (từ +10.0D đến +30.0D) - Thiết kế: 4 càng, góc càng 10 độ - Đặc điểm: hình cầu - Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) - Dải công suất: từ -9.0D đến +10.0D mức tăng 1.0D từ +10.0D đến +30.0D mức tăng 0.5D - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể - Xuất xứ: G7 - Pháp | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600409641 | vn5500340317 | Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Châu | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 589/QĐ-BVMC | 28/08/2026 | 1 | Phường Mộc Châu,Tỉnh Sơn La
160 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | 1121CCZ | 1121CCZ | Bausch + Lomb Inc |  |  | Từ năm 2026 trở đi | Loại IOL: Mềm - Điểm hội tụ: Đa tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học: Phi cầu đôi - Đặc điểm càng: Bốn càng - Chất liệu vùng quang học: Copolymer. Copolymer (tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) - Màu sắc: Trong suốt - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: Trong khoảng từ 1.8mm đến 2.2mm - Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong injector - Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn: +3,25D . - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 21.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
161 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 300 | Đức | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Năm 2025 trở về sau | - Loại IOL: Mềm - Điểm hội tụ: Đơn tiêu điểm - Thiết kế bề mặt vùng quang học: Phi cầu - Đặc điểm càng: Hai càng - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (Acrylic hydrophobic) - Màu sắc: Trong suốt - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 2,2mm - Dụng cụ đặt đi kèm: Kèm theo catridge và injector - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: Tăng cường thị lực trung gian - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 5.200.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
162 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, chỉnh loạn | Cái | 50 | Tây Ban Nha | 9021 | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2025 trở đi | Loại IOL: Mềm - Điểm hội tụ: Đơn tiêu điểm, 2 mặt chỉnh loạn - Thiết kế bề mặt vùng quang học: Phi cầu - Đặc điểm càng: Bốn càng - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp - Màu sắc: Trong suốt - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 1.8mm - 2.2 mm - Dụng cụ đặt đi kèm: Kèm theo catridge và injector - Đặc tính của tiêu điểm: Độ cầu: -10.0 tới +32.0 D Độ trụ: +1.0 tới +12.0 D - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 7.750.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
163 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 200 | Israel | 9021 | Lucidis 108M | Lucidis 108M | Hanita Lenses |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu điểm kéo dài tiêu điểm (EDOF) - Thiết kế bề mặt vùng quang: phi cầu kết hợp khúc xạ, hỗ trợ nhìn gần - Thiết kế càng: hai càng kép dạng kín cùng chất liệu với vùng quang học. Góc càng: 0º - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic (Ngậm nước 26%). - Màu vùng quang học: Không màu, trong suốt. - Đường kính tổng (Chiều dài thủy tinh thể): 10.8mm. - Đường kính phần quang học: 6.0mm. - Kích thước vết mổ: Từ 2.2 mm. Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. - Công suất bổ sung (Khả năng hỗ trợ nhìn gần): +3.0D. - Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). - Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. - Xuất xứ: Thụy Sĩ (Châu Âu) | 8.925.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
164 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 300 | Đức | 9021 | 580 | Precizon Go | HumanOptics Holding AG |  |  | 2025 trở về sau | - Loại IOL: Mềm - Điểm hội tụ: Đơn tiêu điểm - Thiết kế bề mặt vùng quang học: Phi cầu - Đặc điểm càng: Hai càng - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp (Copolymer) - Màu sắc: Trong suốt - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 2,2mm - Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong injector - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: +1,5D - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 5.180.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
165 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu điểm | Cái | 100 | Đức | 9021 | B1EWYN/S1EWYN | B1EWYN/S1EWYN | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm ba tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) . + Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh + Thiết kế 2 càng, càng chữ Z, Góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58. + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm + Add: +3.5D (near/gần). + Dãy diop: Model: S1EWYN từ +8.0D đến +9.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D và Model: B1EWYN từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 16.800.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
166 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 100 | Đức | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | 1stQ GmbH |  |  | Từ 2025 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu điểm. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic không ngậm nước (GFY Hydrophobic acrylic) - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc tia cực tím (tia UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge qua được vết mổ có kích thước 2,2mm. - Thủy tinh thể được thiết kế nhằm cải thiện thị lực nhìn xa, có khả năng tăng cường độ sâu tiêu cự từ thị lực nhìn xa đến trung gian - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (Extended depth of focus = EDOF). - Thủy tinh thể đáp ứng dải công suất: từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE | 8.850.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
167 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu điểm kéo dài liên tục | Cái | 50 | Ý | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | SIFI S.p.A |  |  | 2025 trở về sau | - Loại IOL: Mềm - Điểm hội tụ: Đa tiêu, kéo dài tiêu cự từ gần đến xa - Thiết kế bề mặt vùng quang học: Phi cầu - Đặc điểm càng: Hai càng - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp - Màu sắc: Trong suốt - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 2,2mm - Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong injector - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: +2,75D - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 16.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
168 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 50 | Ấn Độ | 9021 | Z7560CZ | Z7560CZ | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2026 trở đi | Loại IOL: Mềm - Điểm hội tụ: Đa tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học: Phi cầu - Đặc điểm càng: Bốn càng - Chất liệu vùng quang học: Copolymer. Copolymer (tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore). - Màu sắc: Trong suốt - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: Nhỏ hơn hoặc bằng 2,2mm - Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong injector - Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn: +3,00D. - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 21.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
169 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm | Cái | 200 | Hà Lan | 9021 | BunnyLens MF Easy | Hanita | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | - Loại IOL: Mềm - Điểm hội tụ: Hai tiêu điểm - Thiết kế bề mặt vùng quang học: Phi cầu - Đặc điểm càng: Bốn càng - Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (Hydrophilic acrylic) - Màu sắc: Trong suốt - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 1,8mm - Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong catridge - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: +3,00D - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 8.594.200 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
170 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu điểm | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | OPHTEC BV |  |  | Từ 2025 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu điểm. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic không ngậm nước (GFY Hydrophobic acrylic) - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV). - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần qua được vết mổ từ 2,1mm đến 2,2mm. - Công suất bổ sung của thủy tinh thể là +1,75D và +3,5D. - Thủy tinh thể đáp ứng dải công suất từ +10D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE | 22.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2600391626 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 136/QĐ-BVMĐL | 28/08/2026 | 1 | Phường Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắk
171 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 4 | Hoa Kỳ |  | S1-1026; S1-1005; S7-1000; S7-1325; S7-1388; S5-1560; AD-1036; S4-1455; S5-1603; S4-1370; S4-1550; S4-1556; S4-1055; S4-1387; S4-1180; S4-1070; S4-1069; S5-1120; S5-1355; SC-1630; SC-1005; SC-1906; S6-1075; S5-1675; S5-1630; S5-1794M; S5-1905; T2-0005 | Stephens Instruments | Hãng sản xuất: Stephens Instruments |  |  | Năm 2025 trở về sau | Theo bảng chào đáp ứng kỹ thuật đính kèm trong E-HSDT | 280.076.000 | vn0100109191 | LIÊN DANH KHỐI CẬN LÂM SÀNG | IB2600431351 | vn0315584775 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 27/08/2026 | 1342/QĐ-DDCN | 27/08/2026 | 2 | Xã Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh
172 | Thủy tinh thể đa tiêu | Cái | 2 | Đức | 9021 | B1EWYN/S1EWYN | 1stQ GmbH - Đức | 1stQ GmbH |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, một mảnh; - Vật liệu Acrylic ngậm nước (25%) kết hợp bề mặt không ngậm nước; - Càng chữ Z, góc càng 0 độ, bờ vuông 360 độ; - Tối ưu hóa chống đục bao sau (PCO), lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh, màu vàng; - Dải diopter từ: +8,0 D đến +35,0 D - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm; - Kích thước vết mổ: 1.8mm - 2.0mm; - Có cartrigde đính kèm - Đạt tiêu chuẩn ISO 2016:13485, CE, FSC | 16.000.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2600328983 | vn5700928547 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên | Đấu thầu rộng rãi | 25/08/2026 | 1084/QĐ-BVTY | 25/08/2026 | 2 | Xã Tiên Yên,Tỉnh Quảng Ninh
173 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh | Cái | 567 | Ý | 9021 | S/T7560CZ | S/T7560CZ | SIFI S.p.A |  | 2400812ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2026 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh. - Kích cỡ: Optic = 6mm, tổng chiều dài = 10.75mm. - Chất liệu: Copolymer trùng phân. Copolymer (được tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore). - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa, 4 càng, lọc tia UV. Góc càng = 5° Optic dạng phi cầu đôi ( Biconvex/Concave-convex Aspherical) Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +30D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -1D đến -10D, Chỉ số SA = -0.14µm. Chỉ số khúc xạ = 1.46 ở nhiệt độ 35 độ C. Chỉ số Abbe = 46.94. Dãi công suất tối thiểu từ -10D đến +30D. Kèm cartridge được lắp sẵn và dụng cụ đặt thực hiện được qua vết mổ ≤ 2.2mm. | 3.800.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2600255358 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 25/08/2026 | 1650/QĐ-BVĐN | 24/08/2026 | 2 | Phường Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
174 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu điểm, tăng cường thị lực trung gian; 2 càng; Màu vàng; Không lắp sẵn | Hộp/ 01 cái | 100 | Ireland | 9021 | SY60WF | Alcon | Alcon Laboratories Ireland Ltd. Hãng chủ sở hữu: Alcon Laboratories, Inc. - Mỹ | SY60WF | 2301827ĐKLH/BYT-HTTB ngày 30/12/2023 | Từ 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu: Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore; Không glistening; - Hàm lượng nước 1.5% - Màu vàng; Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55; ABBE 37 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến (2 càng), góc càng 0 độ - Chiều dài thủy tinh thể: 13,0 mm; Đường kính optic 6,0 mm - Kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D (bước nhảy 0.5D) - Xuất xứ: Ireland; Có 2 Giấy chứng nhận lưu hành tự do: FDA (Mỹ), CFS (Úc) - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 4.800.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600276250 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2026 | 889/QĐ-BVM | 21/08/2026 | 2 | Phường An Biên,Thành phố Hải Phòng
175 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm; Dạng phiến hoặc 4 càng; Không lắp sẵn | Hộp/ 01 cái | 50 | Mỹ | 9021 | QL160110NY5E | QL160110NY5E | Ophthalmic Solution, Inc | QL160110NY5E | 2601179ĐKLH/HTTB-ĐKKD ngày 03/4/2026 | Từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự EDOF, 1 mảnh. Phần càng và phần thấu kính (optic) có cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 25% (Acrylic ngậm nước 25%), không có hiện tượng glistening (100% glistening-free). Màu vàng tự nhiên. Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Thiết kế optic: Phi cầu, chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm. Hai mặt lồi. Bờ cạnh vuông 360° chống đục bao sau. Thiết kế càng: 4 càng có lỗ, góc càng 0°. Đường kính Optic: 6.0 mm. Đường kính tổng thể: 11.0 mm. Chỉ số khúc xạ (RI): 1.46. Dãy diop từ +8.0D đến +30.0D, bước nhảy 0.5D. Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần, đáp ứng vết mổ 2.2 mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | 5.186.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600276250 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2026 | 889/QĐ-BVM | 21/08/2026 | 2 | Phường An Biên,Thành phố Hải Phòng
176 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu điểm, điều chỉnh loạn thị | Hộp/ 01 cái | 50 | Đức | 9021 | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG | AT TORBI 709M | ĐKLH số 2400962ĐKLH/BYT-HTTB ngày 21/07/2024 | Từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu điểm, điều chỉnh loạn thị; - Chất liệu Acrylic ngậm nước ( 25%); - Không màu; lọc tia cực tím (tia UV); - Thiết kế hình đĩa; Có khả năng điều chỉnh loạn thị ở cả hai mặt optic; - Đường kính tổng: 11.0mm; đường kính optic 6.0mm; - Chỉ số khúc xạ: 1.46; - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính; - Dải công suất độ cầu: từ -10D đến +32D (bước nhảy 0.5D); Dải công suất độ loạn: từ +1D đến +12D (bước nhảy 0.5D); - Xuất xứ của thủy tinh thể: Đức - Thuỷ tinh thể có 2 FSC (Đức và Úc) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE | 7.500.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600276250 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2026 | 889/QĐ-BVM | 21/08/2026 | 2 | Phường An Biên,Thành phố Hải Phòng
177 | Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu điểm, có bổ sung tiêu điểm nhìn gần; 2 càng hoặc 4 càng; Không màu; Không lắp sẵn | Hộp/01 chiếc | 400 | Thụy Sĩ | 9021 | Lucidis 108M | Lucidis 108M | SAV-IOL SA | Lucidis 108M | 2500299Đ KLH/BYT- HTTB ngày 07/3/2025 | Từ 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kéo dài tiêu điểm EDOF, có bổ sung tiêu điểm nhìn gần - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic (Ngậm nước 26%). Phần càng và phần thấu kính (optic) có cùng chất liệu - Không màu. Có khả năng lọc tia cực tím tại bước sóng 370nm - Thiết kế càng: 2 Càng kín không gập góc. Bờ vuông 360 độ liên tục phòng ngừa đục bao sau - Thiết kế phần quang học: Đa vùng (khúc xạ, phi cầu) - Chiều dài thủy tinh thể 10.8mm. Đường kính phần quang học 6.0mm - Chỉ số khúc xạ: 1.457 tại 35 ºC - Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector - Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3.0D - Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). - Xuất xứ: Thụy Sĩ (châu Âu) - CFS: có - CFS do Liên bang Thụy Sĩ cấp - Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. | 8.925.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2600276250 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2026 | 889/QĐ-BVM | 21/08/2026 | 2 | Phường An Biên,Thành phố Hải Phòng
178 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu điểm; 2 càng; Màu vàng; Không lắp sẵn | Hộp/ 01 cái | 250 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Limited | 3FLA6 | 2404847/ĐKLH/BYT-HTTB ngày 26/12/2024 | Từ 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, ba tiêu điểm; - Phần càng và phần thấu kính (optic) có cùng chất liệu kỵ nước (hydrophobic); - Màu vàng; lọc tia cực tím (tia UV), lọc ánh sáng xanh; - Thiết kế 2 càng; Thiết kế phần quang học: kết hợp khúc xạ và nhiễu xạ; - Đường kính tổng: 13 mm; đường kính optic: 6,0 mm; - Chỉ số khúc xạ: 1,48 - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính; - Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần có giá trị: +3,5 D; tiêu điểm nhìn trung gian: có giá trị +1,85 D; - Dải công suất từ: +0 D đến +35,0 D; - Xuất xứ của thủy tinh thể: Ireland (Châu Âu); - Thủy tinh thể có 2 FSC ( Anh, Ireland) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: (ISO 13485 và CE) | 15.480.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2600276250 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2026 | 889/QĐ-BVM | 21/08/2026 | 2 | Phường An Biên,Thành phố Hải Phòng
179 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu điểm; 4 càng; Màu vàng; Không lắp sẵn. | Hộp/ 01 cái | 150 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A | Pod F GF (FineVision HP) | 2405176ĐKLH/BYT-HTTB ngày 31/12/2024 | Từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, ba tiêu điểm; Phần càng và phần thấu kính (optic) có cùng chất liệu kỵ nước (hydrophobic); Màu vàng; lọc tia cực tím (tia UV), lọc ánh sáng xanh; Thiết kế 4 càng; Thiết kế phần quang học: nhiễu xạ; Đường kính tổng: 11,4 mm; đường kính optic: 6,0 mm; Chỉ số khúc xạ: 1,53; Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính; Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: có giá trị +3,5 D; tiêu điểm nhìn trung gian: có giá trị +1,75 D ; Dải công suất: từ +10 D đến +35 D; Xuất xứ của thủy tinh thể: Bỉ (thuộc châu Âu); Thủy tinh thể có 2 FSC (do Bỉ và Úc cấp); Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE (MDR), FDA. | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600276250 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2026 | 889/QĐ-BVM | 21/08/2026 | 2 | Phường An Biên,Thành phố Hải Phòng
180 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm; 4 càng; Màu vàng; Lắp sẵn | Hộp/ 01 cái | 1700 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A | Isopure 123 | 2405176ĐKLH/BYT-HTTB ngày 31/12/2024 | Từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm; Phần càng và phần thấu kính (optic) có cùng chất liệu kỵ nước (hydrophobic); Màu vàng; lọc tia cực tím (tia UV), lọc ánh sáng xanh; Thiết kế 4 càng; Đường kính tổng: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm; đường kính optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm; Chỉ số khúc xạ: 1,53; Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge; Dải công suất: từ +10,0 D đến +30,0 D; Xuất xứ của thủy tinh thể: Bỉ (thuộc châu Âu); Thủy tinh thể có 2 FSC (do Bỉ và Úc cấp); Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE (MDR). | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600276250 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2026 | 889/QĐ-BVM | 21/08/2026 | 2 | Phường An Biên,Thành phố Hải Phòng
181 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm; 2 càng hoặc 4 càng; Không màu; Không lắp sẵn | Hộp/ 01 cái | 800 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc Hãng chủ sở hữu: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc/ Mỹ | ICB00 | Số 2404314ĐKLH/ BYT-HTTB ngày 11/12/2024 | Từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm; Phần càng và phần thấu kính (optic) có cùng chất liệu kỵ nước (hydrophobic); Không màu; lọc tia cực tím (tia UV); Thiết kế 2 càng, góc càng 0 độ; Đường kính tổng: 13,0 mm; đường kính optic: 6,0 mm; Chỉ số khúc xạ: 1,47; Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính; Dải công suất: từ +5,0 D đến +34,0 D; Xuất xứ của thủy tinh thể: Mỹ; Thủy tinh thể có 2 FSC (giấy chứng nhận lưu hành tự do được các nước trong danh sách cấp, danh sách cụ thể theo Ghi chú trong E-HSMT); Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và FDA. | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2600276250 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2026 | 889/QĐ-BVM | 21/08/2026 | 2 | Phường An Biên,Thành phố Hải Phòng
182 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Chiếc | 20 | Hungary |  | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | + Thông số kỹ thuật chi tiết: Thủy tinh thế nhân tạo mềm 1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, 2 càng kép khép kín, 7 đường tròn đồng tâm - Chất liệu: Chứa 25% nước, hấp thụ UV, lọc ánh sáng xanh, chỉ số khúc xạ 1.46, chỉ số ABBE 58 - Thiết kế quang học: Hai mặt lồi, phi cầu, nhiễu xạ, - Góc tiếp xúc giữa càng và túi báo là 180 độ tại đường kính 9mm - Công suất có sẵn: +8,00 D đến +35,00 D (tăng: 0,50 D) - Công suất bổ sung: +3.5D (nhìn gần); +1.75D (nhìn trung bình) - Vùng nhiễu xạ: Công nghệ EPS, mặt trước tiền phòng, đường kính 3.0mm - Hằng số A: 118.9 (SRK/T), Đường kính tổng 13.0mm; đường kính quang 6.0mm - Rìa cạnh vuông 360 độ chống đục bao sau - Góc càng: 0 độ - thiết kế không đối xứng ở vòm sau - Kích thước vết mổ dự kiến: 1.8-2.2mm | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600383104 | vn0800737378 | Trung tâm y tế Kim Thành | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2026 | 282/QĐ-TTYT | 14/08/2026 | 1 | Xã Phú Thái,Thành phố Hải Phòng
183 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Chiếc | 800 | Hungary |  | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | + Thông số kỹ thuật chi tiết: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, hai càng kép khép kín. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh Thiết kế quang: Phi cầu - quang sai trung tính. Hai mặt lồi Rìa cạnh sắc vuông 360 độ chống đục bao sau Đường kính quang: 6.0mm, Đường kính tổng: 13mm Càng chữ C, Góc càng: 0 độ Dải công suất: 0.0 đến +35.0D, trong đó: 0D đến +9.0D (mức tăng 1D); + 10D đến + 30D (Mức tăng 0.5D); + 31.D đến +35.0D ( mức tăng 1D) Hằng số A: 118.9 ( SRK/T) Chỉ số khúc xạ: 1.47 Chỉ số ABBE: 58 Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.49 Kích thước vết mổ: 2.2-2.4mm | 3.000.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600383104 | vn0800737378 | Trung tâm y tế Kim Thành | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2026 | 282/QĐ-TTYT | 14/08/2026 | 1 | Xã Phú Thái,Thành phố Hải Phòng
184 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự Artis PL M | Chiếc | 100 | Pháp |  | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, hai tiêu cự, bốn càng kép khép kín 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1.54 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10.79 mm (Từ +10.0D tới +25.0D) 10.50 mm (Từ +25.5D tới +35.0D); đường kính vùng quang học: 6.00 mm (Từ +10.0D tới +25.0D) 5.80 mm (Từ +25.5D tới +35.0D). 7. Dải công suất: tối thiểu từ +10,0 D đến +35,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2.0 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: từ +2,5 D đến +3,0 D. 11. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. Xuất xứ G7; | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600383104 | vn0800737378 | Trung tâm y tế Kim Thành | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2026 | 282/QĐ-TTYT | 14/08/2026 | 1 | Xã Phú Thái,Thành phố Hải Phòng
185 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 70 | Ý |  | P/Q7560CZ | P/Q7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, 4 càng 2. Chất liệu: Copolymer (được tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore). 3. Lọc tia UV 4. Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Góc càng 5 độ. 5. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). 6. Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex Aspherical). 7. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 8. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C 9. Chỉ số SA: -0,14µm 10. Hằng số A:118.6 11. Độ sâu tiền phòng: 5.32 12. Chỉ số Abbe: 46.94 13. Dải công suất từ -3D đến +40D 14. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần 15. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm 16. Có 2 FSC ( Ý, Tây Ban Nha) ; Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE; 17. Nước sản xuất: Ý | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2600289599 | vn4600475813 | Bệnh viện C | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2026 | 2283/QĐ-BVC | 14/08/2026 | 2 | Phường Sông Công,Tỉnh Thái Nguyên
186 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Mã 03 | Cái | 200 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | từ 2025 trở về sau | - Loại IOL: mềm; - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm; - Thiết kế bề mặt vùng quang học: hai mặt lồi / cầu; bờ vuông 360º; - Đặc điểm cấu tạo: càng chữ C, một mảnh; - Chất liệu vùng quang học: Hydrophilic Acrylic Copolymer 26% nước; Lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím. - Màu sắc optic: vàng; - Đường kính TTT: 12.5 mm. Đường kính optic: 6mm. - Dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải diop dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 2.2/ 2.5mm (Cho phép đưa thuỷ tinh thể nhân tạo qua đường rạch 2.2/ 2.5mm); - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân. - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE (MDR). | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600261070 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 13/08/2026 | 88/QĐ-BVMHG | 13/08/2026 | 2 | Phường Hà Giang 2,Tỉnh Tuyên Quang
187 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | ống | 750 | Cộng hòa Ấn Độ |  | Aurovisc | Aurovisc | Aurolab |  |  | 2025 trở về sau | Chất nhày phẫu thuật + Thành phần Hypromellose Ophthalmic Solution 2,0% W/v + Độ tập trung: 20mg/ml (2%), + Trọng lượng phân tử: 86 000 daltons, + Độ nhớt tại 27 độ C: 3000-4500cps, + Độ thẩm thấu: 250-350 mOsm / kg, + PH: 6,0-7,8 + Đóng gói: 2ml đóng gói trong túi đã tiệt trùng 2 lớp Đạt tiêu chuẩn CE | 65.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600261070 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 13/08/2026 | 88/QĐ-BVMHG | 13/08/2026 | 2 | Phường Hà Giang 2,Tỉnh Tuyên Quang
188 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Mã 01 | Cái | 100 | Ý |  | ISP60Z | ISP60Z | MD Tech S.r.l. |  |  | 2025 trở về sau | - Loại IOL: mềm; - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm; - Thiết kế bề mặt vùng quang học: hai mặt lồi, bờ vuông 360 độ - Đặc điểm cấu tạo: một mảnh, 4 càng kép - Chất liệu vùng quang học: Copolymers Hydrophilic Acrylic, ngậm nước 25% Lọc tia cực tím (UV) - Màu sắc optic: - Đường kính quang học (optic) 6mm , tổng chiều dài 11.0mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46, góc càng 5 độ - Dải công suất kính từ -10.0D đến +10.0D với mức tăng 1D; từ +10.5D đến +31.5D với mức tăng 0.5D; từ +32.0D đến +40.0D với mức tăng 1D - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 1.8mm (Cho phép đưa thuỷ tinh thể nhân tạo qua đường rạch 2.2mm); - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân. - Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 | 2.190.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600261070 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 13/08/2026 | 88/QĐ-BVMHG | 13/08/2026 | 2 | Phường Hà Giang 2,Tỉnh Tuyên Quang
189 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Mã 04 | Cái | 150 | Mỹ |  | AAB00 | AAB00 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2026 trở về sau | Chi tiết theo Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hoá chào thầu đính kèm E- HSDT | 3.000.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2600261070 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 13/08/2026 | 88/QĐ-BVMHG | 13/08/2026 | 2 | Phường Hà Giang 2,Tỉnh Tuyên Quang
190 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Mã 05 | Cái | 100 | Đức |  | B1ADY0/S1ADY0 | B1ADY0/S1ADY0 | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic không ngậm nước, + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. + Thiết kế 2 càng, càng chữ Z, Góc càng: 0 độ. + Chỉ số ABBE: 58. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số khúc xạ: 1.47. + Vết mổ nhỏ 2.0mm - 2.4mm. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Dãy diop: Model: B1ADY0 Từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, Từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D và Model: S1ADY0 từ +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. + Đạt chuẩn ISO 13485 và CE | 2.950.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600261070 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 13/08/2026 | 88/QĐ-BVMHG | 13/08/2026 | 2 | Phường Hà Giang 2,Tỉnh Tuyên Quang
191 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự lắp sẵn | Cái | 600 | Mỹ | 9021 | DIB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, bổ sung tầm nhìn trung gian, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. Thiết kế 3 điểm cố định Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm Góc càng 0 độ Dải Diop 5.0 đến 34.0, bước nhảy 0.5D Chỉ số khúc xạ: 1.47 Chỉ số cầu sai: -0.27µm Lắp sẵn trong injector Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm | 5.500.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600121985 | vn0302159861 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 11/08/2026 | 480/QĐ-BV | 11/08/2026 | 3 | Phường Tân Định,Thành phố Hồ Chí Minh
192 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 400 | Ý |  | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | . Thủy tinh thể mềm một mảnh đơn tiêu . Chất liệu Acrylic ngậm nước 25 % kết hợp bề mặt không ngậm nước . Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu âm . Hiệu chỉnh quang sai: -0,26 µm . Màu vàng tự nhiên, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh . Càng dĩa 4 chân . Góc càng: 5° . Optic: 6mm . Chiều dài 11 mm . Dải công suất kính đáp ứng từ: -5.0 D đến +40.0 D . ABBE: 58 . Lắp đặt sẳn trong Cartrige . Đặt qua vết mổ nhỏ 1,8 mm | 2.890.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600121985 | vn0302159861 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 11/08/2026 | 480/QĐ-BV | 11/08/2026 | 3 | Phường Tân Định,Thành phố Hồ Chí Minh
193 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mở rộng, mềm, 1 mảnh | Cái | 500 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600121985 | vn0302159861 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 11/08/2026 | 480/QĐ-BV | 11/08/2026 | 3 | Phường Tân Định,Thành phố Hồ Chí Minh
194 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mở rộng, mềm, 1 mảnh | Cái | 300 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2025 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh - Thủy tinh thể có chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể có thiết cầu, 2 mặt lồi - Thủy tinh thể có màu vàng - Thủy tinh thể lọc được ánh sáng xanh và tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C - Thủy tinh thể có chiều dày càng là 0,35mm - Thủy tinh thể có đường kính quang học 6,0mm - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể: 12,5mm - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể qua được vết mổ có kích thước nhỏ 2,2mm - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ với thủy tinh thể cung cấp | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600121985 | vn0302159861 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 11/08/2026 | 480/QĐ-BV | 11/08/2026 | 3 | Phường Tân Định,Thành phố Hồ Chí Minh
195 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự lắp sẵn | Cái | 200 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, 1 mảnh, kéo dài tiêu cự tăng cường thị lực trung gian. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp, ngậm nước 25%. Màu sắc: trong suốt. Chỉ số khúc xạ: 1,46 Thiết kế: Càng chữ C dạng kép, góc càng 0 độ. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu với cầu sai biến thiên, phần trung tâm là cầu sai trung tính. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm. Đường kính vùng quang học: 6,0 mm Dải công suất: từ -10.0 D đến +35.0 D. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge. | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600121985 | vn0302159861 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 11/08/2026 | 480/QĐ-BV | 11/08/2026 | 3 | Phường Tân Định,Thành phố Hồ Chí Minh
196 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh, phi cầu | Cái | 200 | Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic - Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh - Chi số khúc xạ: 1.548 - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6.0mm - Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ 6.0 D đến 30.0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) - Đặc điểm càng: 2 càng. Càng chữ C - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0.16µm - Đạt tiêu chuẩn CE | 3.300.000 | vn0106739217 | LIÊN DANH HỢP LỰC - VIỆT LONG | IB2600302975 | vn0500600559 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông | Đấu thầu rộng rãi | 07/08/2026 | 1712/TM-BV | 07/08/2026 | 1 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
197 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 200 | Hà Lan |  | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, phi cầu, đơn tiêu cự - Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (hỗn hợp Hydrophobic và Hydrophilic) - Không màu, lọc tia cực tím (UV) - Chiều dài thuỷ tinh thể: 12.5mm, đường kính vùng quang học: 6.0mm - Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Dải độ từ: -10.0D đến +35.0D - Đường kính vết mổ: 2.2 mm - Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt. - Đạt tiêu chuẩn CE | 5.180.000 | vn0106739217 | LIÊN DANH HỢP LỰC - VIỆT LONG | IB2600302975 | vn0500600559 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông | Đấu thầu rộng rãi | 07/08/2026 | 1712/TM-BV | 07/08/2026 | 1 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
198 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự (5 tiêu cự) | Cái | 5 | Israel | 90219000 | Intensity BN EZ | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 5 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên - Có 12 bậc với vòng ở giữa có đường kính 1mm - Sử dụng ánh sáng với 93.5% hiệu suất năng lượng - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 10.0D đến ≥ 30.0D (tăng mỗi mức 0.5D) - Công suất bổ sung: +0.9D, +1.5D, +2.0D, +3.0D - Hằng số A 118.4; Chỉ số khúc xạ 1.46 - Chỉ số ABBE 56 - Kích thước vết mổ 1.8mm. | 19.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
199 | Thủy tinh thể đa tiêu 3 tiêu cự | Cái | 10 | Đức | 90213900 | Triva-aA | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0. - Càng chữ C. Góc càng 0°. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 °. Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4 - Chỉ số ABBE: 56. Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xa. Công suất cộng thêm +1.75D nhìn trung gian, và +3.5D cho nhìn gần. Giúp cho bệnh nhân nhìn tốt ở mọi khoảng cách. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 14.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
200 | Thủy tinh thể mềm, ba tiêu cự; 1 mảnh, ngậm nước | Cái | 5 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2025 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự theo nguyên lý nhiễu xạ mặt trước (Anterior Diffractive Surface). - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic hydrophilic 26%. - Thủy tinh thể có công suất bổ sung là +3,5D và +1,75D. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Chiều dài tổng thể thủy tinh thể: 11,40mm - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể: 6mm - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng (có 4 điểm tựa) kiểu C kép. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ 1,46 - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe là 58 - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) dùng 1 lần đồng bộ - Thủy tinh thể có dải công suất từ +6D đến +35D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE. - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
201 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh, điều chỉnh loạn thị | Cái | 5 | Mỹ | 9021 | DIU150, DIU225, DIU300, DIU375, DIU450, DIU525, DIU600 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự,điều chỉnh loạn thị, tăng cường thị lực trung gian, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. - Công suất điều chỉnh loạn 1.50D; 2.25D; 3.00D; 3.75D; 4.50D; 5.25D; 6.00D. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. - Góc càng 0 độ, thiết kế 3 điểm cố định. - Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói. - Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm. - Dải Diop +5D đến +34D. - Chỉ số khúc xạ 1.47 - Chỉ số cầu sai -0.27µm - Lắp sẵn trong Injector. - Vết mổ 2.2mm - Tiêu chuẩn: FDA. Xuất xứ: Mỹ | 13.950.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
202 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu không ngậm nước càng C lắp sẵn hoàn toàn | Cái | 50 | Hoa Kỳ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2025 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính). - Chất liệu Acrylic không ngậm nước. Được phủ bên ngoài 1 lớp heparin. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế dạng một mảnh, càng chữ C. - Đường kính thấu kính 6mm, đường kính tổng 13mm. - Đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 - 2,6mm - Dải diopter từ 0D đến + 34D bước nhảy 0.5 D. - Chỉ số khúc xạ: 1.49 - Chỉ số ABBE: 51 - Thủy tinh thể lắp sẵn hoàn toàn - Xuất xứ Hoa Kỳ | 3.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
203 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, không ngậm nước | Cái | 10 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, 2 càng. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). - Lọc tia cực tím (UV). - Đặc điểm càng: 2 càng, càng chữ C, góc càng 0 độ, thiết kế 3 điểm cố định. - Chiều dài thủy tinh thể: 13,0 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. - Dải công suất: Đáp ứng từ +6,0 D đến +30.0 D. Bước nhảy 0.5D - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector kiểu xoay). Chính hãng - Đưa qua vết mổ kích thước: 2.2 mm - 2.4mm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA. Xuất xứ Mỹ | 3.000.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
204 | Thủy tinh thể kéo dài tiêu cự, kỵ nước; lọc ánh sáng xanh | Cái | 5 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2025 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự bằng công nghệ Polynomial trên bề mặt. - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY Hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV). - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode). - Tổng chiều dài của thủy tinh thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: +10D đến +24,5D: 11mm và +25D đến +30D: 10,75mm. - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: +10D đến +24,5D: 6mm và +25D đến +30D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ 1,53. - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe là 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần . - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE. - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
205 | Thủy tinh thể mềm, ba tiêu cự; 1 mảnh, kỵ nước | Cái | 5 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2025 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự theo nguyên lý nhiễu xạ mặt trước (Anterior Diffractive Surface). - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY Hydrophobic acrylic). - Công suất bổ sung của thủy tinh thể là +3,5D và +1,75D - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Chiều dài tổng thể thủy tinh thể: 11,40mm - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể: 6mm - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng (có 4 điểm tựa) kiểu C kép với công nghệ chống dính Ridgetech độc quyền - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ 1,53 - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe là 42 - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) dùng 1 lần đồng bộ - Thủy tinh thể đáp ứng đủ dãy công suất từ: +10D đến +35D (bước nhảy 0,5D) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE; FDA - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
206 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu (2 tiêu cự) | Cái | 5 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím. - Các bậc nhiễu xạ nằm ở vùng trung tâm 4mm - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Thiết kế 4 càng; Góc càng ≥ 5 độ ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 0 đến ≥ 35.0D (từ 0 đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D; từ 31.0D đến 35.0D, tăng mỗi mức 1.0D) - Công suất bổ sung: +3.0D - Hằng số A 118.5; Chỉ số khúc xạ 1.46 - Chỉ số ABBE 56 - Kích thước vết mổ 1.8mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
207 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự lọc ánh sáng tím, lắp sẵn | Cái | 50 | Israel | 90219000 | BunnyLens HP Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên. - Có khả năng lọc ánh sáng có bước sóng < 400 nm - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 5.0D đến ≥ 35.0D (từ 5.0D đến 10.0D và từ 31.0D đến 35.0D tăng mỗi mức 1.D; từ 10.5D đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D). - Hằng số A 118.9; Chỉ số khúc xạ 1.48. - Cầu sai -0.13µm; Độ sâu tiền phòng (pACD) 5.56 mm - Chỉ số ABBE 48 - Kích thước vết mổ 2.2mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge liền injector | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
208 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu phi cầu 1 mảnh, không ngậm nước | Cái | 150 | Mỹ | 9021 | DCB00V | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu,1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). - Lọc tia cực tím (UV) - Đặc điểm càng: 2 càng, càng chữ C, góc càng 0 độ, thiết kế 3 điểm cố định. - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. - Dải công suất: Đáp ứng từ +5.0 D đến +34.0D. Bước nhảy 0.5D - Chỉ số khúc xạ: 1.47, chỉ số cầu sai -0.27µm - Thủy tinh thể lắp sẵn (injector kiểu xoay). Chính hãng - Đưa qua vết mổ kích thước: 2.2 mm - 2.4mm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA. Xuất xứ Mỹ | 3.700.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
209 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự, mềm 1 mảnh, không lọc ánh sáng xanh, dải độ rộng | Cái | 10 | Đức | 90213900 | Aspira-aA | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 2.650.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
210 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự, mềm 1 mảnh, lọc ánh sáng xanh, dải độ rộng | Cái | 20 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
211 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 3 mảnh, không ngậm nước | Cái | 20 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV - Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông - Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D đến +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D đến +5.5D) - Góc càng 5 độ - Dải Diop -10D đến +30D - Chỉ số khúc xạ 1.47 - Dùng kèm Injector kiểu xoay - Vết mổ 2.8mm - Đạt tiêu chuẩn FDA, xuất xứ Mỹ | 2.200.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
212 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, chỉnh loạn thị, dạng phiến | Cái | 5 | Đức | 9021 | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2025 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu. Công nghệ hai mặt điều chỉnh loạn thị bề mặt quang học. - Chất liệu Acrylic ngậm nước (hàm lượng nước 25%) với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước. Lọc tia UV. - Thiết kế dạng một mảnh, dạng bản phiến 4 cạnh. - Đường kính quang học 6mm, đường kính tổng 11mm - Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8 mm - 2.2 mm - Dải công suất: Độ cầu: -10.0 tới +32.0 D, Độ trụ: +1.0 tới +12.0 D - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ABBE: 58 - Xuất xứ Đức | 8.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
213 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự, 1 mảnh | Cái | 200 | Đức (G7) | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2025 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C - Thủy tinh thể có chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể có màu vàng - Thủy tinh thể lọc được ánh sáng xanh và tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có thiết cầu, 2 mặt lồi - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể: 12,5mm - Thủy tinh thể có đường kính quang học 6,0mm - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant) là 118,0 - Thủy tinh thể có độ sâu tiền phòng (ACD) là 4,96mm - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ là 1,46 - Thủy tinh thể có chỉ số ABBE là 58 - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) dùng 1 lần đồng bộ và qua được vết mổ có kích thước 2,2mm - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE - Thủy tinh thể có xuất xứ Đức (G7) | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
214 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu chỉnh lão thị | Cái | 5 | Ý | 9021 | Z7560CZ | Z7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2026 trở về sau | "- Thiết kế, tính năng: Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, công nghệ kéo dài tiêu điểm (EDOF) và công nghệ khúc xạ hoàn toàn, một mảnh, thiết kế phi cầu, chỉ số cầu sai = -0,14µm, lọc tia UV, bờ vuông 360 độ, 4 càng, góc càng = 5 độ. - Chất liệu optic: Copolymer. -Tổng chiều dài kính: = 10,75mm. - Đường kính optic: = 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ n: = 1,46 ở nhiệt độ 35 độ C. - Dãi công suất tối thiểu: từ 0,0D đến +30,0D. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn =+3,0D. - Kính được lắp sẵn trong Injector, qua vết mỗ có kích thước ≤ 2,2mm." | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
215 | Thủy tinh thể đa tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái | 5 | Mỹ | 9021 | ZFR00V | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự (nhìn gần +3D, trung gian +1.5D) - Màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV và ánh sáng tím - Góc càng 0 độ.Thiết kế 3 điểm cố định - Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm - Dải Diop +5D đến +34D - Chỉ số khúc xạ 1.47, Chỉ số cầu sai = -0.27µm - Dùng kèm Injector kiểu xoay. - Vết mổ 2.2mm - Xuất xứ: Mỹ . Tiêu chuẩn FDA | 25.000.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
216 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh, 2 càng | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | DIB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh, trong suốt. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). - Lọc tia cực tím(UV); phi cầu. - Đặc điểm càng: Càng chữ C, góc càng 0 độ, thiết kế 3 điểm cố định. - Chiều dài thủy tinh thể: 13mm; đường kính vùng quang học: 6mm - Dải công suất: Đáp ứng từ +5.0 D đến +34.0 D (bước nhảy 0.5D) - Chỉ số khúc xạ: 1.47. chỉ số cầu sai = -0.27µm - Thủy tinh thể lắp sẵn (cartridge + injector kiểu xoay). - Đưa qua vết mổ kích thước: 2,2 mm - 2.4 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA. Xuất xứ Mỹ | 5.500.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600269885 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần-Kỹ Thuật | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2026 | 1779/QĐ-BVQY | 04/08/2026 | 2 | Tỉnh Khánh Hòa
217 | Máy đo công suất thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 2 | Nhật Bản |  | AL-Scan | Nidek Co., Ltd | Nidek Co., Ltd |  |  | 2025 trở về sau | Theo Bảng chào đáp ứng kỹ thuật đính kèm | 1.319.231.000 | vn0100109191 | Liên danh gói thầu Cung cấp, lắp đặt các thiết bị Khối lâm sàng và các thiết bị chuyên dùng khác.. | IB2600302369 | vn0315584775 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 30/07/2026 | 1005/QĐ-DDCN | 30/07/2026 | 2 | Xã Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh
218 | Thủy tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ | Chiếc | 150 | Pháp | 9021 | EAZ - Y | EAZ - Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic 3. Lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu với quang sai cầu âm tính, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép 5. Đường kính quang học (Optic): 6.15 mm (từ 0.0D đến +9.5D), 6.00 mm (từ +10.0D đến +25.0D), 5.80 mm (từ +25.5D đến +35.0D), tổng chiều dài kính 11.78 mm (từ 0.0D đến +9.5D), 11.50 mm (từ +10.0D đến +35.0D) 6. Chỉ số khúc xạ 1.540; 7. Dải công suất: Từ 0D đến +35D (Mức tăng 0.5D) 8. Góc càng 5 độ 9. Hằng số A (SRK/T) 119.3 (Siêu âm), 119.7 (Sinh trắc Laser) 10. Độ sâu tiền phòng 5.77 (Siêu âm), 6.03 (Sinh trắc Laser) 11. Vết mổ 2.0mm 12. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485 | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600313376 | vnz000017152 | Bệnh viện Bắc Thăng Long | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 479/QĐ-BVBTL | 28/07/2026 | 1 | Xã Thư Lâm,Thành phố Hà Nội
219 | Thủy tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ | Chiếc | 50 | Pháp | 9021 | Clare | Clare | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 1. Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) tỷ lệ ngậm nước 25% 2. Đặc điểm: Phi cầu 3. Lọc tia cực tím (UV) 4. Thiết kế 4 càng kép 5. Đường kính optic 6.00 mm (từ +10.0D đến +24.5D), 5.70 mm (từ +25.0D đến +30.0D), tổng chiều dài 11.00 mm (từ +10.0D đến +14.5D, 10.75 mm (từ +15.0D đến +24.5D), 10.50 mm (từ +25.0D đến +30.0D) 6. Chỉ số khúc xạ: n 1.46; 7. Dãy công suất hội tụ nằm trong khoảng: +10.0D đến +30.0D mức tăng 0.5D 8. Góc càng 8 độ 9. Hằng số A (SRK/T) 118.0 (Siêu âm), 118.5 (Sinh trắc Laser) 10. Độ sâu tiền phòng 4.96 (Siêu âm), 5.25 (Sinh trắc Laser) 11. Vết mổ từ 1.8 đến 2.2mm 12. Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485 | 3.000.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600313376 | vnz000017152 | Bệnh viện Bắc Thăng Long | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 479/QĐ-BVBTL | 28/07/2026 | 1 | Xã Thư Lâm,Thành phố Hà Nội
220 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng | Cái | 539 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2025 Trở về sau | Công dụng: Thay thế thủy tinh thể tự nhiên bị đục, hỗ trợ điều chỉnh thị lực đa tiêu điểm (nhìn xa và trung gian) cho bệnh nhân. - Chất liệu & Cấu tạo: + Vật liệu: Acrylic ưa nước với bề mặt kỵ nước (Copolyme của Hydroxyethyl Methacrylate và Methyl Methacrylate hoặc tương đương), tích hợp bộ lọc tia cực tím (UV filter). + Thiết kế: Một mảnh (Single piece), mềm, thiết kế dạng phiến giúp ổn định trong bao thủy tinh thể. + Mặt sau phi cầu (Aspheric) và có rìa vuông 360 độ liên tục để hạn chế đục bao sau (PCO). - Đặc tính quang học: + Công nghệ đa tiêu: Thiết kế đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng (Asymmetric Refractive), giúp tối ưu hóa ánh sáng và giảm thiểu hiện tượng quang học phụ (chói, lóa). + Công suất cộng thêm cho nhìn gần: +1.5 D. + Chỉ số khúc xạ: Khoảng 1.46. - Thông số kích thước: + Đường kính vùng quang học (Optic): 6.0 mm. + Đường kính tổng thể: 11.0 mm. + Tương thích vết mổ nhỏ: 2.2 mm. - Quy cách & Dãy công suất: + Dãy công suất rộng: Từ -10.00 D đến +36.00 D. + Đóng gói: Kèm sẵn dụng cụ đặt kính (Injector/Cartridge) đồng bộ. - Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt EC (MDR) - Xuất xứ: Hà Lan | 8.800.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600024395 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 1265/QĐ-BVNĐC | 28/07/2026 | 3 | Phường An Hội,Tỉnh Vĩnh Long
221 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu (chất liệu: Acrylic không ngậm nước hoặc tương đương) Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 700 | Pháp |  | Artis Y PL | . | Cristalens Industrie/ Pháp |  |  | 2025 trở về sau | -Loại tiêu cự: Đơn tiêu cự - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, màu vàng - Đường kính tổng thể ≤ 11,0mm - Có chức năng: lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Dải công suất: trong khoảng từ 0D đến +35.0D - Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.54 và ≤ 1,55 -Thuỷ tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính (Catridge) -Kích thước vết mổ: ≤ 2,2 mm (Cho phép đưa thuỷ tinh thể nhân tạo qua đường rạch 2,2 mm) -Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU -Tiêu chuẩn : CE hoặc FDA | 2.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600083589 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 1425/QĐ-BVĐK | 28/07/2026 | 4 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
222 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kéo dài tiêu cự (tăng thị lực trung gian) Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 500 | Mỹ |  | ICB00 | . | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2026 trở về sau | - Loại tiêu cự: Đơn tiêu cự tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Đường kính tổng thể: ≥ 12.5mm đến ≤13.0mm -Có chức năng: lọc tia UV -Dải công suất: trong khoảng từ 0.0D đến +35.0D -Chỉ số khúc xạ: ≥ 1,45 đến ≤ 1,55 - Kích thước vết mổ: 2,2 mm (Cho phép đưa thuỷ tinh thể nhân tạo qua đường rạch 2,2 mm) - Xuất xứ: nhóm các nước G7 - Tiêu chuẩn FDA | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2600083589 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 1425/QĐ-BVĐK | 28/07/2026 | 4 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
223 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 80 | Ireland | 9021 | . | . | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd/ Ireland |  |  | 2025 trở về sau | -Loại tiêu cự: 3 tiêu cự -Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, màu vàng -Có chức năng: lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh -Đường kính tổng thể ≥ 11,0mm đến ≤ 13,00mm -Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.45 -Dải công suất: trong khoảng từ +5.0 D đến +35.0 D -Kích thước vết mổ: ≤ 2,2 mm (Cho phép đưa thuỷ tinh thể nhân tạo qua đường rạch 2,2 mm) -Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU -Tiêu chuẩn: FDA hoặc CE | 15.480.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2600083589 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 1425/QĐ-BVĐK | 28/07/2026 | 4 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
224 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước Kèm dụng cụ đặt kính | Cái | 300 | Hy Lạp | 9021 | SDHB6130 | . | Sidapharm P.C - Hy Lạp |  |  | 2022 trở về sau | - Loại tiêu cự: Đơn tiêu cự - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Đường kính tổng thể: ≥ 12.5 mm - Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.55 - Dải công suất: Từ +6.0D đến +30.0D - Kích thước vết mổ: ≤ 2,2 mm (Cho phép đưa thuỷ tinh thể nhân tạo qua đường rạch 2,2 mm) -Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU -Tiêu chuẩn: FDA hoặc CE | 1.868.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600083589 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 1425/QĐ-BVĐK | 28/07/2026 | 4 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
225 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự. Kèm dụng cụ đặt kính | Cái | 250 | Bỉ | 9021 | . | . | PhysIOL S.A/ Bỉ |  |  | 2025 trở về sau | - Loại tiêu cự: Đơn tiêu cự tăng cường thị lực trung gian -Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, màu vàng -Đường kính tổng thể ≤ 11,5mm -Có chức năng: lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh -Dải công suất: trong khoảng từ 0.0D đến +35.0D -Chỉ số khúc xạ: > 1,50 -Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính (Catridge). -Kích thước vết mổ: 2,2 mm (Cho phép đưa thuỷ tinh thể nhân tạo qua đường rạch 2,2 mm) -Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU -Tiêu chuẩn CE hoặc FDA | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600083589 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 1425/QĐ-BVĐK | 28/07/2026 | 4 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
226 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 3 tiêu cự. (Hydrophilic Acrylic) Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 100 | Ý |  | ISP60L | . | MD Tech S.r.l/ Ý |  |  | 2024 trở về sau | -Loại tiêu cự: 3 tiêu cự -Chất liệu: Hydrophilic Acrylic, màu vàng -Có chức năng: lọc tia UV -Đường kính tổng thể ≤ 12,50mm -Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.45 đến ≤ 1.46 -Dải công suất: trong khoảng từ 0D đến +35.0D -Kích thước vết mổ: ≤ 2,2 mm (Cho phép đưa thuỷ tinh thể nhân tạo qua đường rạch 2,2 mm) -Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU -Tiêu chuẩn CE hoặc FDA | 13.000.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600083589 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 1425/QĐ-BVĐK | 28/07/2026 | 4 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
227 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước Kèm dụng cụ đặt kính | Cái | 900 | Bỉ | 9021 | . | . | PhysIOL S.A/ Bỉ |  |  | 2025 trở về sau | -Loại tiêu cự: Đơn tiêu cự -Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, màu vàng -Đường kính tổng thể ≤11.50mm -Có chức năng: lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh -Dải công suất: Nằm trong khoảng từ -10.00D đến 0.00D và trong khoảng từ 0.00D đến +35.00D -Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.52 và ≤ 1,53 --Kích thước vết mổ: ≤ 2,2 mm (Cho phép đưa thuỷ tinh thể nhân tạo qua đường rạch 2,2 mm) -Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU -Tiêu chuẩn : CE hoặc FDA | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600083589 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 1425/QĐ-BVĐK | 28/07/2026 | 4 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
228 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (đơn tiêu, 3 mảnh) Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 250 | Mỹ |  | AR40e; AR40E; AR40M | . | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2026 trở về sau | - Chất liệu thấu kính: Acrylic không ngậm nước; - Chất liệu càng: Polymethyl methacrylate (PMMA) -Chỉ số khúc xạ ≥ 1.45 -Có chức năng: lọc tia UV -Xuất xứ: nhóm các nước G7 hoặc EU. - Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA | 2.000.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2600083589 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 28/07/2026 | 1425/QĐ-BVĐK | 28/07/2026 | 4 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
229 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể | Lọ | 100 | Ấn Độ | 3004 | Tissue Blue | Trypan Blue Ophthalmic Solution | Wizcure Pharmaa Pvt. Ltd. |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Dùng nhuộm bao trước trong quá trình mổ Phaco, không ảnh hưởng đến nội mô giác mạc. - Đựng trong lọ thủy tinh. - Độ PH từ 6.8 đến 7.6. Dung tích ≥ 1ml. - Thành phần Trypan Blue 0.6mg/ml; Sodium Chloride IP 8.2 mg; Sterile Aqueous Base. | 200.000 | vn0110075713 | Liên danh Gói số 03 | IB2600311623 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2026 | 1009/QĐ-BVĐKT2 | 23/07/2026 | 1 | Phường Kon Tum,Tỉnh Quảng Ngãi
230 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu , kéo dài tiêu cự | Cái | 250 | Mỹ | 9021 | DIB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1.Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2.Tăng cường tầm nhìn trung gian. 3.Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4.Thiết kế 3 điểm cố định Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói . 5.Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm. 6.Góc càng 0 độ Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D. 7.Chỉ số ABBE = 55 . 8.Chỉ số khúc xạ 1.47, Chỉ số cầu sai 0.27µm. 9.Lắp sẵn trong Injector kiểu xoay. Vết mổ 2.2mm-2.4mm 10. Tiêu chuẩn: FDA | 5.500.000 | vn0110075713 | Liên danh Gói số 03 | IB2600311623 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2026 | 1009/QĐ-BVĐKT2 | 23/07/2026 | 1 | Phường Kon Tum,Tỉnh Quảng Ngãi
231 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, Phi cầu, kỵ nước | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | DCB00V | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D 8. Chỉ số ABBE 55 9. Chỉ số khúc xạ 1.47 10. Chỉ số cầu sai-0.27µm 11. Lắp sẵn Injector kiểu xoay. 12. Vết mổ 2.2mm- 2.4mm 13. ACD tiếp xúc: 5.4mm 14. A-Constant: 118.8 | 3.700.000 | vn0110075713 | Liên danh Gói số 03 | IB2600311623 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2026 | 1009/QĐ-BVĐKT2 | 23/07/2026 | 1 | Phường Kon Tum,Tỉnh Quảng Ngãi
232 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước. | Cái | 120 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1.Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0; 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 ; 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 10. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 11. Tiêu chuẩn FDA. | 3.000.000 | vn0110075713 | Liên danh Gói số 03 | IB2600311623 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2026 | 1009/QĐ-BVĐKT2 | 23/07/2026 | 1 | Phường Kon Tum,Tỉnh Quảng Ngãi
233 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 3 mảnh | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 3 mảnh, trong suốt, càng chữ C. 2. Chất liệu: Chất liệu Optic Acrylic kỵ nước. lọc UV. Chất liệu càng : PMMA 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông . 4. Đường kính optic/Đường kính tổng: 6mm / 13mm (đối với kính từ +6.0 D đến +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D đến +5.5D) 5. Góc càng: 5 độ. 6. Dải công suất: từ -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D. 7. chỉ số ABBE=55 . 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 . 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 10. Vết mổ 2.8. 11. A-Constant: 118.4 . 12. Tiêu chuẩn : ISO , FDA | 2.200.000 | vn0110075713 | Liên danh Gói số 03 | IB2600311623 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2026 | 1009/QĐ-BVĐKT2 | 23/07/2026 | 1 | Phường Kon Tum,Tỉnh Quảng Ngãi
234 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái | 5 | Hà Lan | 9021 | DRN00V | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Groningen B.V |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm đa tiêu kéo dài tiêu cự , màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Công suất nhìn gần +3D 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV và ánh sáng tím. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D 9. Chỉ số ABBE : 55 10. Chỉ số khúc xạ : 1.47 11. Chỉ số cầu sai =-0.27µm 12. Lắp sẵn trong Injector. 13. Vết mổ 2.2mm 14.Tiêu chuẩn : FDA | 27.500.000 | vn0110075713 | Liên danh Gói số 03 | IB2600311623 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2026 | 1009/QĐ-BVĐKT2 | 23/07/2026 | 1 | Phường Kon Tum,Tỉnh Quảng Ngãi
235 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Cái | 10 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0110075713 | Liên danh Gói số 03 | IB2600311623 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2026 | 1009/QĐ-BVĐKT2 | 23/07/2026 | 1 | Phường Kon Tum,Tỉnh Quảng Ngãi
236 | Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng máy laser Femtosecond | Bộ | 400 | Thuỵ Sỹ | 90185000 | 510.700.019 (510.700.119) | Ziemer | SIE AG, Surgical Instrument Engineering |  |  | 2025 trở về sau | Các size, dùng cho phẫu thuật đục thủy tinh thể, tương thích với máy Femto LDV Z8. Đạt tiêu chuẩn: CE | 6.560.400 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500489278 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 22/07/2026 | 1254/QĐ-BVM | 22/07/2026 | 2 | Phường Xuân Hòa,Thành phố Hồ Chí Minh
237 | Thủy tinh thể nhân tạo(đơn tiêu) loại 1 | Chiếc | 1000 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 2. Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. 3. Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46. 5. Dãy diop từ -20D đến +60 D. 6. Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. 7. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600206113 | vn0100874788 | Bệnh viện Thanh Nhàn | Đấu thầu rộng rãi | 20/07/2026 | 2615/QĐ-BVTN | 20/07/2026 | 2 | Phường Bạch Mai,Thành phố Hà Nội
238 | Thủy tinh thể nhân tạo(đa tiêu) | Chiếc | 400 | Đức |  | Triva-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic hydrophilic. Màu vàng lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm - Thiết kế vòng nhiễu xạ và khúc xạ. Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần. Cộng thêm 1.75 D cho thị lực nhìn trung gian. - Chỉ số khúc xạ: 1.46, Chỉ số ABBE: 56 - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. -Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600206113 | vn0100874788 | Bệnh viện Thanh Nhàn | Đấu thầu rộng rãi | 20/07/2026 | 2615/QĐ-BVTN | 20/07/2026 | 2 | Phường Bạch Mai,Thành phố Hà Nội
239 | Thủy tinh thể nhân tạo ( đơn tiêu) loại 2 | Chiếc | 1000 | Pháp |  | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu Hydrophilic Acrylic. Lọc tia UV. Ngậm nước 26%. Kiểu 4 càng. Quang sai cầu (SA=0). Optic = 6 mm tổng thể = 10.5mm; 10.7mm; 11mm (xin xem tờ trình kèm theo) Hằng số A = 118.851. Vết mổ 1.6mm. Đạt tiêu chuẩn CE | 2.874.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600206113 | vn0100874788 | Bệnh viện Thanh Nhàn | Đấu thầu rộng rãi | 20/07/2026 | 2615/QĐ-BVTN | 20/07/2026 | 2 | Phường Bạch Mai,Thành phố Hà Nội
240 | Thể thủy tinh đa tiêu cự | Cái | 10 | Ireland |  | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, ba tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu - Chất liệu Acrylic Hydrophobic; - Thủy tinh thể đa tiêu cự (3 tiêu cự), theo cơ chế kết hợp khúc xạ và nhiễu xạ; - Thị lực nhìn gần +3.5 D (near addition), thị lực trung bình +1.85D (intermediate addition); - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Đường kính optic : 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể :13.0 mm; - Optic thiết kế rìa vuông 360 độ;- Càng chữ C/L, góc càng 0 độ; - Chỉ số khúc xạ: 1.48; - Độ sâu tiền phòng ACD: 5.28 mm; - Chỉ số ABBE: 49; - Hằng số A: 118.60; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0.20µm; - Kích thước vết mổ: 2.2mm-2.4mm - Dải công suất từ +0 đến +35.0 Diop (tăng 0.5 Diop); - Đóng gói tiệt trùng bằng tia chiếu xạ; - Cung cấp kèm cartridge và Injector sử dụng một lần | 15.480.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600163297 | vn4600200985 | BỆNH VIỆN A | Đấu thầu rộng rãi | 10/07/2026 | Số 1313/QĐ-BVA | 10/07/2026 | 2 | Phường Quyết Thắng,Tỉnh Thái Nguyên
241 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái/ Chiếc | 30 | Mỹ |  | ICB00 | Johnson & Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C; 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian; 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV; 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm; 5. Góc càng 0 độ; 6. Dải Diop: Từ +5D đến +34D; 7. Chỉ số ABBE: 55; 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47; 9. Chỉ số cầu sai -0.27μm. | 5.200.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600163297 | vn4600200985 | BỆNH VIỆN A | Đấu thầu rộng rãi | 10/07/2026 | Số 1313/QĐ-BVA | 10/07/2026 | 2 | Phường Quyết Thắng,Tỉnh Thái Nguyên
242 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 75 | Ý |  | P/Q7560CZ | P/Q7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, 4 càng 2. Chất liệu: Copolymer (được tạo ra Hydrophilic - Hydrophobic, cấu tạo gồm 2-HEMA (2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA (2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) 3. Lọc tia UV 4. Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Góc càng 5°. 5. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). 6. Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex Aspherical). 7. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 8. Chi số khúc xạ: 1.46 ở 35°C 9. Chi số SA: -0,14um 10. Hằng số A:118.6 11. Độ sâu tiền phòng: 5.32 12. Chỉ số Abbe: 46.94 13. Dải công suất từ -3D đến +40D 14. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần 15. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 3.000.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600163297 | vn4600200985 | BỆNH VIỆN A | Đấu thầu rộng rãi | 10/07/2026 | Số 1313/QĐ-BVA | 10/07/2026 | 2 | Phường Quyết Thắng,Tỉnh Thái Nguyên
243 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 320 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | I-medical Ophthalmic International Heidelber GmbH | I-medical Ophthalmic International Heidelber GmbH |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại tiêu điểm: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước, màu vàng 3. Lọc các tia: lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV 4. Thiết kế: một mảnh, hai mặt lồi, càng chữ C góc càng 0˚ 5. Đường kính tổng thể: 12,5mm 6. Đường kính quang học: 6,0mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1,46 8. Chỉ số ABBE: 58 9. Dải công suất: từ -20,0D đến +40,0D (bước nhảy 0,5D) 10. Cung cấp kèm theo cartridge và injector, có thể đưa qua vết mổ 2,2mm 11. Chứng chỉ chất lượng: CE 12. Xuất xứ: Đức (thuộc G7) | 2.948.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600227821 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt Bắc Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 09/07/2026 | 254/QĐ-BVMBQT | 09/07/2026 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
244 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu điểm | Cái | 200 | Mỹ |  | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2026 trở về sau | Chi tiết theo Bảng danh mục hàng hoá dự thầu đính kèm E- HSDT | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2600227821 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt Bắc Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 09/07/2026 | 254/QĐ-BVMBQT | 09/07/2026 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
245 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 620 | Hungary |  | 877FAB | 877FAB | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại tiêu điểm: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước. Không màu, lọc tia UV 3. Thiết kế: Một mảnh, phi cầu, càng chữ C góc càng 0° 4. Đường kính tổng thể: 13 mm 5. Đường kính quang học: 6 mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1,47 7. Chỉ số Abbe: 58 8. Dải công suất: 0,0D đến +35,0D 9. Cung cấp kèm dụng cụ đặt, kích thước có thể đưa qua vết mổ 2,2mm. 10.Chứng chỉ chất lượng: CE 11. Xuất xứ: EU – Hungary | 1.480.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600227821 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt Bắc Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 09/07/2026 | 254/QĐ-BVMBQT | 09/07/2026 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
246 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, đi kèm dụng cụ đặt | cái | 5 | Pháp | 9021 | AT LISA 809M | AT LISA 809M | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2023 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ - nhiễu xạ. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm). Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước. Lọc thụ tia UV. Thiết kế dạng một mảnh, thiết kế dạng bản phiến 4 cạnh. Góc càng 0 độ. -Đường kính optic 6mm, chiều dài tổng 11mm - Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8mm - Dải công suất cầu từ +0D đến + 32D. Bước nhảy 0.5D - Độ sâu tiền phòng ACD 4.75, đặt trong bao - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số Abbe: 58 - Đi kèm dụng cụ đặt kính Xuất xứ: Pháp. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE | 13.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600011428 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 08/07/2026 | 958/QĐ-BVĐK | 11/06/2026 | 3 | Phường Tân Ninh,Tỉnh Tây Ninh
247 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, lọc tia UV và ánh sáng xanh | cái | 500 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | '- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600011428 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 08/07/2026 | 958/QĐ-BVĐK | 11/06/2026 | 3 | Phường Tân Ninh,Tỉnh Tây Ninh
248 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh | cái | 400 | Ấn Độ |  | HFS6130SQY | HFS6130SQY | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm một mảnh được đặt sẵn trong Injector và Cartridge, chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sao, lọc tia UV và ánh sáng xanh. + Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A Ultrasound A-scan: 118.4 (SRK/T) - 118.6 (SRK II). + Hằng số A Optical Biometry: 118.7 (SRK/T) - 118.9 (SRK II) + Được lắp sẵn trong Cartridge kích cỡ 2.2mm + Dãy diop: - 10.0 D đến + 40.0 D ( + 10.0 D đến + 30.0 D bước nhảy 0.5 D, - 10.0 D đến + 9.0 D và + 31.0 D đến + 40.0 D bước nhảy 1.0 D) + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. + Đạt tiêu chuẩn ISO và CE | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600011428 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 08/07/2026 | 958/QĐ-BVĐK | 11/06/2026 | 3 | Phường Tân Ninh,Tỉnh Tây Ninh
249 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, đặt trong dụng cụ | cái | 5 | Pháp | 9021 | AT LISA TRI 839MP | AT LISA TRI 839MP | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2025 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ - nhiễu xạ. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm) Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước. Lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu) Thiết kế dạng một mảnh, Thiết kế theo bảng phiến 4 cạnh. Góc càng 0 độ. - Đường kính optic 6mm, chiều dài tổng 11mm - Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8 mm - Dải diopter từ +0D đến + 32D. Bước nhảy 0.5D - Độ sâu tiền phòng ACD 5.26, đặt trong bao - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số Abbe: 58 - Thủy tinh thể đặt vào cartridge Xuất xứ: Pháp. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600011428 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 08/07/2026 | 958/QĐ-BVĐK | 11/06/2026 | 3 | Phường Tân Ninh,Tỉnh Tây Ninh
250 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điều chỉnh loạn thị | cái | 5 | Đức | 9021 | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu điều chỉnh loạn thị ở cả hai mặt optic - Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước, lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Đường kính optic 6mm, chiều dài tổng 11mm - Kính thiết kế dạng phiến có 4 điểm tựa, góc càng 0 độ - Thiết kế bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ABBE: 58 - Độ sâu tiền phòng ACD 5.07 - Dãy diop trong khoảng từ -10D đến +32D, bước nhảy 0,5D, độ loạn thị từ +1D đến +12D tăng đều 0,5D - Đường kính vết mổ 1.8mm đến 2.2mm - Đi kèm dụng cụ đặt kính Xuất xứ: Đức. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE | 7.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600011428 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 08/07/2026 | 958/QĐ-BVĐK | 11/06/2026 | 3 | Phường Tân Ninh,Tỉnh Tây Ninh
251 | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu | cái | 50 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2025 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, không bị bọt khí - Thông số kỹ thuật: + Đường kính thấu kính 6mm, đường kính tổng 13mm. + Đặt qua vết mổ nhỏ 2.2- 2.6mm theo từng dải Diopter + Dải diopter từ +0.0D đến + 34D (tăng 0,5 Diop). + Thiết kế ngăn chặn PCO: bờ vuông và vòng chống đục bao sau 360 độ + Chỉ số khúc xạ: 1.49 + Chỉ số ABBE: 51 + ACD: 6.29 mm - Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm). + Màu vàng. Được phủ bên ngoài 1 lớp heparin. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. + Công nghệ cầu sai hiệu chỉnh thay đổi tùy theo kích thước đồng tử. +Thiết kế dạng một mảnh, càng chữ C. Góc càng 0 độ, có vòm gia cố càng. + Thủy tinh thể lắp sẵn hoàn toàn | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600011428 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 08/07/2026 | 958/QĐ-BVĐK | 11/06/2026 | 3 | Phường Tân Ninh,Tỉnh Tây Ninh
252 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, không ngậm nước | cái | 300 | UNITED KINGDOM |  | Hyflex Yellow | Hyflex Yellow | EYEOL U.K. LIMITED |  |  | Từ 2025 trở đi | Thuỷ tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu phi cầu Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước ( Acrylic hydrophobic) Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh Chỉ số khúc xạ :1.53 Cầu sai âm tín Đường kính quang học: 6.0mm Đường kính tổng : 13.00mm Diop từ +0.0D đến + 40.0D ( bước nhảy 0.5D) Càng chữ C-L Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Đạt tiêu chuẩn ISO, CE | 1.898.000 | vn0303669801 | CÔNG TY TNHH XUÂN VY | IB2600011428 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 08/07/2026 | 958/QĐ-BVĐK | 11/06/2026 | 3 | Phường Tân Ninh,Tỉnh Tây Ninh
253 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, không ngậm nước | cái | 50 | Đức | 9021 | CT ASPHINA 404 | CT ASPHINA 404 | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh; chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước; không bị bọt khí. - Kính lọc tia UV; trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ 1.46 - Chỉ số ABBE: 58 - ACD: 5.14 - Đường kính optic 6mm; chiều dài 11mm theo dạng dĩa với 4 điểm tựa có bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. - Kính dạng phi cầu với cầu sai trung tính (0µm). - Góc haptic 0 độ. - Dải công suất -10D đến +42D - Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2.2 mm | 1.715.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600011428 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 08/07/2026 | 958/QĐ-BVĐK | 11/06/2026 | 3 | Phường Tân Ninh,Tỉnh Tây Ninh
254 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 500 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASY60 | AS-IOL | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2025 trở về sau | - Chất liệu Hydrophilic, ngậm nước 25,5%; lọc ánh sáng xanh, tím (nhuộm vàng tự nhiên). Optic: Thiết kế phi cầu với cầu sai trung tính (0 µm) - Càng kính: thiết kế dạng dĩa, 2 càng khép kín, bờ vuông 360 độ chống đục bao sau, góc càng 0 độ. - Đường kính: 6,0 mm. Chiều dài tổng 10,75 mm. Hằng số A (siêu âm): 117,3. - Chỉ số khúc xạ: 1,46. Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ -5,0 D đến +40,0 D. | 2.800.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600079561 | vnz000010856 | Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 07/07/2026 | 1383/QĐ-BV | 06/07/2026 | 2 | Phường Tam Bình,Thành phố Hồ Chí Minh
255 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, càng chữ C | Cái | 500 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASHP60-PL | AIALA DRY | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2025 trở về sau | - Chất liệu acrylic không ngậm nước - Đường kính optic: 6.0 mm. - Đặc điểm phi cầu, trung tính, dải công suất từ -5.0 D đến +40.0 D. Chiều dài tổng thể: 13 mm. - Chỉ số khúc xạ 1.485 - Chỉ số ABBE: 54 - Lọc ánh sáng xanh, nhuộm vàng tự nhiên chống tia UV. - Thiết kế càng chữ C, chống dính càng Antistick, góc càng 0 độ. - Thuỷ tinh thể lắp sẵn hoàn toàn trong cartidge+ injector dùng một lần | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600079561 | vnz000010856 | Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 07/07/2026 | 1383/QĐ-BV | 06/07/2026 | 2 | Phường Tam Bình,Thành phố Hồ Chí Minh
256 | Máy đo công suất thủy tinh thể | Máy | 1 | Đức | 9018 | Anterion | Anterion | Heidelberg Engineering GmbH |  |  | năm 2026 trở về sau. | Máy chụp đa nhiệm cắt lớp bán phần trước nhãn cầu Đáp ứng yêu cầu chung Máy chính thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau. Nguồn điện cung cấp: 100-240V; 50/60Hz. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Xuất xứ (máy chính): Đức thuộc nhóm G7 Môi trường hoạt động: +Nhiệt độ tối đa: 35ºC + Độ ẩm tối đa: 90% Đáp ứng yêu cầu cấu hình Máy đo công suất thể thủy tinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy Phụ kiện nhập khẩu đồng bộ cùng máy chính: + Thân máy chính: 01 máy. + Giá tì cằm: 01 bộ + Đèn định thị ngoài: 01 cái + Dây nguồn: 01 cái + Các phần mềm tích hợp và phụ kiện khác được nhà sản xuất cung cấp đồng bộ với máy chính, đảm bảo vận hành thiết bị: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, Việt): 01 bộ Phụ kiện hỗ trợ là hàng hóa phổ biến được nhập khẩu riêng/ mua trong nước: + Máy tính và màn hình hiển thị: 01 bộ Cụ thể: Máy tính loại Cubi NUC AI+2MG Hãng: MSI Màn hình loại Series 5 Pro – 527pq Hãng: HP + Máy in: 01 cái Cụ thể: Máy in loại L8050 Hãng: EPSON + Bộ lưu điện: 01 cái Cụ thể: Bộ lưu điện loại MS-1K LCD Hãng: MASU + Bàn đặt máy: 01 chiếc Cụ thể: Bàn đặt máy loại HD-40 Hãng: Beijing Hongdee Corporation Tính năng kỹ thuật Ứng dụng thiết bị bao gồm: + Chụp cắt lớp OCT bán phần trước nhãn cầu + Đo được các thông số sinh trắc học của nhãn cầu + Tính toán công suất thủy tinh thể (IOL) - Thiết bị sử dụng công nghệ nguồn OCT quét sâu Swept-Source laser - Có chức năng chụp ảnh đánh giá cấu trúc các khu vực chu biên xa của bán phần trước như củng mạc, thể mi Thiết bị sử dụng bước sóng nguồn quét (trong dải hồng ngoại) từ 1200nm đến 1400 nm. Tần số quét 50.000 Hz Có công thức tính toán công suất thủy tinh thể, bao gồm: Barrett Universal II, Barrett True K, Haigis, Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T Có chức năng hỗ trợ người sử dụng lựa chọn công thức tính công suất thủy tinh thể thích hợp đối với các loại nhãn cầu khác nhau, dựa vào phân tích giác mạc toàn diện và loạn thị chi tiết. Có chức năng chụp bản đồ mặt trước và mặt sau giác mạc. Có chức năng phân tích mặt sóng của giác mạc Các thông số đo công suất thủy tinh thể bao gồm: + Chiều dài trục: dải đo từ 14mm đến 32mm + Độ dày thủy tinh thể: dải đo từ 2,4mm đến 6,5mm + Độ sâu tiền phòng: dải đo từ 1,5mm đến 4,8mm + Độ dày giác mạc: dải đo từ 300µm đến 1700 µm + Tổng công suất giác mạc Máy tính và màn hình hiển thị + CPU được trang bị bộ vi xử lý Intel có tốc độ ép xung tối đa lên tới 4,8GHz + RAM 32GB + Ổ cứng SSD 2TB+256GB + Màn hình hiển thị LCD 27 inch, độ phân giải lên tới 2560x 1440 pixels + Hệ điều hành Windows 10 trở lên có bản quyền + Bàn phím, chuột đầy đủ. Máy in: + Loại in màu. + Tốc độ in lên tới 22 trang/phút + Khổ giấy tương thích tối thiểu có A4. + Kết nối tối thiểu có USB Bộ lưu điện: Loại online, công suất 1 KVA (1000VA) | 2.259.790.000 | vn0106410334 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ĐÔNG | IB2600274411 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 07/07/2026 | Số 132/QĐ-BVMTB | 07/07/2026 | 1 | Phường Trần Lãm,Tỉnh Hưng Yên
257 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Ống | 346 | Tây Ban Nha |  | AJL VISC 2.0% | AJL VISC 2.0% | AJL Ophthalmic S.A |  |  | 2025 trở về sau | - Dịch nhầy Sodium Hyaluronate (NaHa) 2.0%. - Trọng lượng phân tử: 2.4 million daltons, Độ nhớt: 40.000 - 60.000 mPa.s tại 25 độ C. - Độ thẩm thấu: 250-350 mOsmol/l. Độ PH: 7.0 7.5. - Hộp 01 ống/1.0ml trong xilanh. - Dùng với đầu kim 27G. Dịch nhầy có tính năng bảo vệ nội mô cao. Tiệt trùng bằng hơi nước. | 699.972 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2600165396 | vn5400164107 | Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình | Đấu thầu rộng rãi | 03/07/2026 | 1071/QĐ-BVĐKHB | 03/07/2026 | 1 | Phường Hòa Bình,Tỉnh Phú Thọ
258 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Cái | 46 | Ấn Độ |  | Clear Visc | Clear Visc | Wizcure Pharmaa Pvt Ltd |  |  | 2025 trở về sau | - Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật phaco. Thành phần Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC). - Thể tích: ống syringe 2,0 ml; nồng độ 2%. - Độ pH 6,8-7,4; độ nhớt từ 4500 đến 5500 cps. - Độ thẩm thấu 250-350 mOsm/Kg. - Trọng lượng phân tử hơn 80,000 daltons. - Dịch nhầy được chứa trong xylanh bằng thủy tinh. Sản phẩm được khử trùng bằng hơi nước. | 179.970 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2600165396 | vn5400164107 | Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình | Đấu thầu rộng rãi | 03/07/2026 | 1071/QĐ-BVĐKHB | 03/07/2026 | 1 | Phường Hòa Bình,Tỉnh Phú Thọ
259 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Ống | 559 | Ấn Độ |  | Clear Visc | Clear Visc | Wizcure Pharmaa Pvt Ltd |  |  | 2025 trở về sau | - Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật phaco. Thành phần Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC). - Thể tích: ống syringe 2,0 ml; nồng độ 2%. - Độ pH 6,8-7,4; độ nhớt từ 4500 đến 5500 cps. - Độ thẩm thấu 250-350 mOsm/Kg. - Trọng lượng phân tử hơn 80,000 daltons. - Dịch nhầy được chứa trong xylanh bằng thủy tinh. Sản phẩm được khử trùng bằng hơi nước. | 179.970 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2600165396 | vn5400164107 | Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình | Đấu thầu rộng rãi | 03/07/2026 | 1071/QĐ-BVĐKHB | 03/07/2026 | 1 | Phường Hòa Bình,Tỉnh Phú Thọ
260 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1200 | Pháp |  | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước). Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép (Càng đôi) - Đường kính quang học (Optic): 5.8mm- 6.15mm, tổng chiều dài đường kính 11.5mm- 11.78mm - Chỉ số khúc xạ: 1.54 ; hằng số A: 119.3 (Siêu âm) - Dải công suất: Từ 0.0D đến +35D - Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector - Được đặt qua vết mổ đường kính 2.0 mm. Xuất xứ G7 - Pháp | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600167968 | vn1000586717 | Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương | Đấu thầu rộng rãi | 02/07/2026 | 689/QĐ-BVKX | 02/07/2026 | 3 | Xã Kiến Xương,Tỉnh Hưng Yên
261 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco | Ống | 1200 | Đức |  | Pe-Ha-Visco PLUS 2.4% | Pe-Ha-Visco PLUS 2.4% | Albomed GmbH |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Hydroxypropyl methyl cellulose: 2.4% Độ nhày: khoảng 6000-8000 mPas Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm / kg Trọng lượng phân tử: 0.1-0.18 mio. Daltons PH: 6.8-7.5 Thể tích: 2.0ml Tuổi thọ: 42 tháng Thành phầm 1 ml: Hydroxypropyl methyl cellulose: 24.00 mg - Sodium Chloride: 6.40mg - Potassium Chloride: 0.75mg - Calcium Chloride 2H2O: 0.48mg - Magnesium Chloride: 6H2O 0.3mg - Sodium acetate 3H2O: 3.9mg - Sodium citrate 2H2O: 1.70mg | 215.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600167968 | vn1000586717 | Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương | Đấu thầu rộng rãi | 02/07/2026 | 689/QĐ-BVKX | 02/07/2026 | 3 | Xã Kiến Xương,Tỉnh Hưng Yên
262 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 156 | Hungary | 9021 | 677ADY | 677ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | Thiết kế, tính năng: thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, phi cầu, rìa vuông 360 độ tránh đục bao sau (PCO) Hai càng, dạng càng kép khép kín, góc càng 0 độ. Chất liệu: Copolymer Hydrophilic - hydrophobic acrylic, thành phần nước 25% nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Đường kính Optic: 6.0mm Chiều dài tổng thể: 13mm Dải công suất: Từ - 10.0 D đến +45.0D Thiết kế quang: Mặt lồi- Mặt lõm (-10D đến -1.0D); Hai mặt lồi (0.0D đến 45.0D) Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.45 Chỉ số khúc xạ n: 1.46, chỉ số ABBE: 58 Hằng số A (SRK/T): 118.828 Kích thước vết mổ: 1.8mm đến 2.2mm, HSD 5 năm (từ khi tiệt trùng) Kèm dụng cụ đặt IOL: Cung cấp kèm 1 Injector và 1 Catridge/ thủy tinh thể | 2.800.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600211205 | vn2300303753 | Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 02/07/2026 | 1216/QĐ-BVĐKTS | 02/07/2026 | 2 | Phường Đồng Nguyên,Tỉnh Bắc Ninh
263 | Thủy tinh thể tăng cường thị lực trung gian, lắp sẵn trong cartride kèm súng | Cái | 130 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25% , trong suốt (không nhuộm vàng) - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao - Thiết kế càng chữ C khép kín - Chiều dài tổng: 12,5 mm. - Đường kính optic: 6,00 mm - Góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ -10D đến +35D ( bước nhảy độ 0.5D) - Lắp sẵn trong cartridge kèm injector dùng 1 lần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Hà Lan (thuộc EU) | 5.180.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600211205 | vn2300303753 | Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 02/07/2026 | 1216/QĐ-BVĐKTS | 02/07/2026 | 2 | Phường Đồng Nguyên,Tỉnh Bắc Ninh
264 | Panh đặt thủy tinh thể | Cái | 1 | Nga |  | F-2108T | Cilita/Nga | Cilita |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Panh đặt thủy tinh thể Faulkner Đầu kẹp nhẵn, chếch, dài 11mm Tổng chiều dài 110mm Chất liệu: Titan Xuất xứ: Châu Âu | 7.035.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2600206635 | vn0100874788 | Bệnh viện Thanh Nhàn | Đấu thầu rộng rãi | 01/07/2026 | 2389/QĐ-BVTN | 01/07/2026 | 1 | Phường Bạch Mai,Thành phố Hà Nội
265 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 1000 | Ý |  | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophobic - Đặc điểm càng (haptic): càng chữ C - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh cầu sai. - Góc càng 0 độ, bờ vuông 360 độ giảm tỷ lệ đục bao sau. - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua 2,2 mm. - Dải công suất đáp ứng từ 0.0D đến +35.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước tổng thể 13 mm. - Xuất xứ: G7 (Ý) | 1.900.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600013700 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2026 | 3376/QĐ-BV | 30/06/2026 | 3 | Phường Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ
266 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 600 | Trung Quốc | 9021 | PA60AS1 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu tăng cường | Xi'an Eyedeal Medical Technology Co., Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | '- Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu tăng cường thị lực trung gian, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu. - Thiết kế 2 càng, càng chữ C cải tiến. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước - Lọc tia UV. - Đường kính thấu kính 6 mm, chiều dài tổng 13 mm. - Dải Diop 0D đến + 40D. - Kích thước vết mổ: 2,2 mm. | 2.430.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2600013700 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2026 | 3376/QĐ-BV | 30/06/2026 | 3 | Phường Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ
267 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự (Lọc tia UV) | Cái | 1800 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Loại: Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic . - Không màu, lọc tia UV. - Chi số khúc xạ: 1,548 - Đặc điểm càng: 2 càng, góc càng 0 độ - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm, đường kính vùng quang học: 6,0 mm; Dài công suất diop: 6 - 30D (bước nhảy 0,5) - Kích thước vết mổ: 2,2 mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Càng chữ C, góc càng 0 độ. - Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16 µm; - Xuất xứ: Thái Lan (Đông Nam Á) | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600013700 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2026 | 3376/QĐ-BV | 30/06/2026 | 3 | Phường Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ
268 | Thủy tinh thể nhân tạo nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 200 | Hy Lạp | 9021 | SDHBY | SDHBY | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.543 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần. | 3.266.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600013700 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2026 | 3376/QĐ-BV | 30/06/2026 | 3 | Phường Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ
269 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 200 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 4 càng, góc càng 5° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ +0.5D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần. | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600013700 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2026 | 3376/QĐ-BV | 30/06/2026 | 3 | Phường Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ
270 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, màu vàng | Cái | 4000 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối, một chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. Lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, EC -Xuất xứ: Đức | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600013700 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2026 | 3376/QĐ-BV | 30/06/2026 | 3 | Phường Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ
271 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu (Lọc ánh sáng xanh, tia UV) | Cái | 1800 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Loại: Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic - Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh; - Chi số khúc xạ: 1,548 - Đặc điểm càng: 2 càng. - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm, - Đường kính vùng quang học: 6,0 mm. - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D (Bước nhảy 0,5D) - Kích thước vết mổ: 2,2 mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector). - Càng chữ C. - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: - 0,16µm | 3.279.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600013700 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2026 | 3376/QĐ-BV | 30/06/2026 | 3 | Phường Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ
272 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 200 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần. | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600013700 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2026 | 3376/QĐ-BV | 30/06/2026 | 3 | Phường Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ
273 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu | Cái | 17 | Thụy Sĩ | 9021 | Lucidis 124M | Lucidis 124M | SAV-IOL SA |  | 2500299ĐKLH/BYT-HTTB | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu, sử dụng công nghệ EDOF. Thiết kế phi cầu kết hợp khúc xạ, hỗ trợ nhìn gần 2. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic ( Ngậm nước 26%). 3. Thiết kế càng: hai càng kép dạng kín (góc càng 0 độ) 4. Đường kính phần quang học 6.0mm. Chiều dài thủy tinh thể 12.4mm 5. Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3.0D. 6. Chỉ số khúc xạ: 1.457 tại 35ºC Có khả năng lọc tia cực tím tại bước sóng 370nm 7. Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. Kích thước vết mổ: Từ 2.2 mm 8. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. 9. Xuất xứ: Thụy Sĩ | 8.925.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2600090791 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2026 | 1153/QĐ-BV | 29/06/2026 | 2 | Phường Thới Sơn,Tỉnh Đồng Tháp
274 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, trong suốt kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 300 | Ý |  | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l. |  | 2301917ĐKLH/BYT-HTTB, ngày 30/12/2023 | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu không ngậm nước. Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV. Thiết kế càng chữ C, bờ vuông 360 độ cạnh được xử lý mờ. Thiết kế Phi cầu - Tổng chiều dài: 13mm - Đường kính optic: 6mm - Dãy công suất đáp ứng từ 0.0D đến +35.0D - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Kích thước vết mổ: 2,2mm - Cung cấp kèm Cartridge + injector đồng bộ | 1.900.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600090791 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2026 | 1153/QĐ-BV | 29/06/2026 | 2 | Phường Thới Sơn,Tỉnh Đồng Tháp
275 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  | 2404350 ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11/12/2024 | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể tăng cường tầm nhìn trung gian. Chất liệu Acrylic không ngậm nước. Lọc tia UV. Càng chữ C, góc càng 0 độ. Đường kính thấu kính 6mm. Chiều dài tổng 13mm. Dãy công suất từ +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D. Chỉ số khúc xạ 1,47. Thiết kế 3 điểm cố định. Đặt qua vết mổ 2,2mm. | 5.200.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600090791 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2026 | 1153/QĐ-BV | 29/06/2026 | 2 | Phường Thới Sơn,Tỉnh Đồng Tháp
276 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu | Cái | 250 | Đức | 9021 | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | OphthalmoPro GmbH |  | 2300281ĐKLH/BYT-TB-CT Ngày 18/4/2023 | Năm 2025 trở về sau | Chất liệu: Acrylic không ngậm nước. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Càng điều chỉnh vòng lặp C- loop, góc 1,5°. Dãy công suất: từ - 10.0 đến +36.0D. Cách khoảng 0.5D. Đường kính thấu kính 6,0mm. Chiều dài tổng thể 13,0mm. Lắp sẵn. Đặt qua vết mổ 2,2mm. | 3.000.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2600090791 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2026 | 1153/QĐ-BV | 29/06/2026 | 2 | Phường Thới Sơn,Tỉnh Đồng Tháp
277 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba mảnh, đơn tiêu | Cái | 50 | Indonesia | 90213900 | MA60AC | MA60AC | PT. Ciba Vision Batam |  | 2400700ĐKLH/BYT-HTTB | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thiết kế 3 mảnh - Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) - Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương - Lọc tia cực tím - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng chữ C, góc càng 10 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Dãy diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đặt qua vết mổ 3mm - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600090791 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2026 | 1153/QĐ-BV | 29/06/2026 | 2 | Phường Thới Sơn,Tỉnh Đồng Tháp
278 | Thủy tinh thể nhân tạo, đơn tiêu, màu vàng | Cái | 200 | Hoa Kỳ |  | QLIO130Y | AST | AST VisionCare Inc. |  | 2300024ĐKLH/BYT-HTTB | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, nhuộm vàng. Chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước), không có hiện tượng chói (glistening-free). Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế phi cầu, càng chữ C, góc càng 0 độ, bờ vuông 360 độ cạnh được xử lý mờ. Cầu sai SA: -0,27 µm (cầu sai tồn dư điều chỉnh về 0). Tổng chiều dài: 13mm. Đường kính optic: 6mm. Dãy công suất từ 0.0D đến +35.0D. Chỉ số khúc xạ: 1.5. Chỉ số ABBE: 50. Kích thước vết mổ: 2,2mm. Cung cấp kèm Cartridge + injector dùng 1 lần. | 2.457.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2600090791 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2026 | 1153/QĐ-BV | 29/06/2026 | 2 | Phường Thới Sơn,Tỉnh Đồng Tháp
279 | Thủy tinh thể nhân tạo, đơn tiêu, màu vàng, nạp sẵn | Cái | 100 | Hoa Kỳ |  | QPIO130Y | AST | AST VisionCare Inc. |  | 2300024ĐKLH/BYT-HTTB | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, nhuộm vàng. Chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước), không có hiện tượng chói (glistening-free). Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế phi cầu, càng chữ C, góc càng 0 độ, bờ vuông 360 độ cạnh được xử lý mờ. Cầu sai SA: -0,27 µm (cầu sai tồn dư điều chỉnh về 0). Tổng chiều dài: 13mm. Đường kính optic: 6mm. Dãy công suất từ 0.0D đến +35.0D. Chỉ số khúc xạ: 1.5. Chỉ số ABBE: 50. Kích thước vết mổ: 2,2mm. Thủy tinh thể được nạp sẵn hoàn toàn trong hệ thống đặt kính sử dụng một lần với thao tác một tay. | 3.000.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2600090791 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2026 | 1153/QĐ-BV | 29/06/2026 | 2 | Phường Thới Sơn,Tỉnh Đồng Tháp
280 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, kỵ nước, lắp sẵn | Cái | 750 | Mỹ |  | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm, đơn tiêu, 1 mảnh - Chất liệu acrylic kỵ nước - Có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Thiết kế 2 càng chữ C - Bờ vuông 360 độ, chống đục bao sau - Thủy tinh thể được lắp sẵn - Tổng chiều dài thủy tinh thể: 13 mm - Đường kính quang học: 6 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.49 - Chỉ số Abbe: 50 - Công suất: 0.0D đến +34D, bước tăng: 0.5D - Kích thước vết mổ : 2.2mm với dải diop từ +0.0D đến +24.0D 2.4mm với dải diop từ +24.5D đến +30.0D 2.6mm với dải diop từ +30.5D đến +34.0D | 2.500.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600203133 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2026 | 4529/QĐ-BVĐHYHN | 29/06/2026 | 3 | Phường Kim Liên,Thành phố Hà Nội
281 | Thủy tinh thể nhân tạo, 03 tiêu cự, nhiễu xạ, ái nước | Cái | 150 | Đức |  | Triva-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | '- Thủy tinh thể nhân tạo 03 tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ và khúc xạ - Chất liệu acrylic hydrophilic - Có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Thiết kế 2 càng chữ C - Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt (cartridge & injector) - Tổng chiều dài thủy tinh thể: 12.5 mm - Đường kính quang học: 6 mm - Chỉ số khúc xạ: trong khoảng từ 1.46 - pACD: trong khoảng từ 5.69 - Chỉ số Abbe: 56 - Công suất: +10D đến +30D, bước nhảy 0.5 - Công suất bổ sung +1.75D cho thị lực nhìn trung gian và +3.5D cho thị lực nhìn gần - A-constant : 118.4 - Kích thước vết mổ ≤ 2.2mm | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600203133 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2026 | 4529/QĐ-BVĐHYHN | 29/06/2026 | 3 | Phường Kim Liên,Thành phố Hà Nội
282 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 7 | Mỹ; Đức; Anh; Nga; Ấn Độ |  | S5-1793 AB 849/40 FR2252 F-059T S4-1387 P-064TH I-051 S7-1388 S7-1325 AA 151/12 AD 010/03 SC-1906 T1-0005 8-011T ST-4680:F:V M-072 F-2301T AC 450/11 | S5-1793 Nopa FR2252 Cilita S4-1387 Cilita Cilita S7-1388 S7-1325 Nopa Nopa SC-1906 T1-0005 RUMEX ST-4680:F:V Cilita Cilita Nopa | Stephens Instruments; Nopa instruments medizintechnik GmbH; Eye Technology, Ltd; Cilita LLC; RUMEX INTERNATIONAL CO.; Speedway Surgical Co. |  |  | Năm 2025 trở về sau | Chi tiết xem tại Bảng chào đáp ứng kỹ thuật | 136.178.000 | vn0310502747 | Liên Danh Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị chuyên dùng còn lại | IB2600258491 | vn0315584775 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 27/06/2026 | 812/QĐ-DDCN | 27/06/2026 | 2 | Phường Linh Xuân,Thành phố Hồ Chí Minh
283 | Thủy tinh thể nhân tạo phủ bề mặt Heparine | Cái | 1000 | Mỹ |  | CT LUCIA 621P | CT LUCIA 621P | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2026 trở về sau | - Loại thủy tinh thể: Mềm (soft), 01 mảnh - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophobic, bề mặt phủ Heparin. - Màu vùng quang học: Vùng quang học có màu trong suốt. - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2.2mm với dải diop từ +0.0D đến +24.0D 2.4mm với dải diop từ +24.5D đến +30.0D 2.6mm với dải diop từ +30.5D đến +34.0D - Lắp sẵn trong injector. | 2.900.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600190769 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2026 | 658/QĐ-BVMTW | 24/06/2026 | 1 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
284 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự tăng tầm nhìn trung gian | Cái | 150 | Hà Lan | 9021 | L-333 | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1. Chất liệu: Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự tăng cường tầm nhìn trung gian lên đến 80cm, cơ chế khúc xạ, chất liệu hỗn hợp Copolymer Acrylates vật liệu ưa nước 25% với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím UV. 2. Thiết kế: Một mảnh, mềm, kính (optic) và càng (haptic) thiết kế gờ vuông, bờ vuông mặt sau 360 độ liên tục. 3. Càng: dạng phiến 4. Kính (optic): hai mặt lồi, bề mặt phi cầu hiệu chỉnh 5. Góc càng 0 độ 6. Kích thước kính: 6.0mm 7. Chiều dài: 11 mm 8. Dải công suất: +10.0D tới +30.0D (0.5D) 9. Chỉ số khúc xạ: 1.46 10. ABBE 58 11. Kích thước vết mổ: 2.2mm 12. Kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của hãng 13. Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 5.350.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
285 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu | Cái | 5 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu: - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, 3 tiêu cự, nhuộm vàng, phi cầu. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước). - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV) - Càng chữ C, góc càng 0 độ; - Dải công suất từ 0.0D đến +35.0D (tăng 0.5D) - Thị lực nhìn gần +3.5D, thị lực trung bình +1.85D. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể 13.0 mm; - Chỉ số khúc xạ: 1.48 - Chỉ số cầu sai SA: từ -0,20µm - Kích thước vết mổ: 2.2mm - 2.4mm Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE. - Xuất xứ: Ireland (EU) | 15.480.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
286 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, phi cầu | Cái | 500 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, phi cầu - Chất liệu Acrylic kỵ nước (hydrophobic). - Thiết kế 2 càng hình chữ C cải tiến, góc càng 0 độ, bề mặt được tạo nhám chống dính vào optic. - Chỉ số cầu sai SA: = -0.16µm - Chỉ số ABBE: 37.4 - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: từ 1.548 - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13.0mm, - Đường kính thủy tinh thể 13 mm, thiết kế phi cầu, bờ cạnh vuông. - Dãy Diop (dải công suất): +6.0D đến +30.0D, bước nhảy 0,5D - Đặt qua vết mổ: 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn - Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE, có 2 FSC các nước tham chiếu. - Xuất xứ: Thái Lan (Đông Nam Á) | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
287 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, phi cầu, nhuộm vàng | Cái | 1000 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, phi cầu, nhuộm vàng - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, nhuộm vàng - Thiết kế phi cầu. Chỉ số SA: -0.16 µm - Càng chữ C, góc càng 0⁰, bề mặt được tạo nhám chống dính vào optic. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6.0 mm, chiều dài kính: 13.0 mm.Thiết kế optic: Bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Chỉ số ABBE: 36.9 - Dải diop từ +6.0D đến +30.0D - Vết mổ: 2.2mm - Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn dạng xoay - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE; - Xuất xứ: Thái Lan (Nhóm nước Asian) | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
288 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng chữ C | Cái | 250 | Mỹ | 9021 | GCB00V | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. Chất liệu Acrylic không ngậm nước Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh bước sóng ngắn Thiết kế 3 điểm cố định, Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói. Đường kính 6mm, chiều dài 13mm Góc càng 0 độ Dãy Diop +5D đến +34D Chỉ số khúc xạ 1.47 Lắp sẳn trong cartridge. Đạt tiêu chuẩn CE, FDA Xuất xứ: Mỹ (G7) | 3.200.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
289 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh 4 càng | Cái | 250 | Ý |  | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mãnh, chất liệu Hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening, lọc ánh sáng xanh, lọc tia tử ngoại (UV), Thiết kế 4 càng, bờ cạnh vuông 360 độ ngăn chặn đục bao sau, đường kính 6.0mm, dài 11mm, Chỉ số khúc xạ: 1,56, Dãy công suất đảm bảo từ -10.D tới + 35 D. Được lắp sẵn trong súng và cartridge dùng 1 lần. Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ: Các nước Châu Âu (Ý) | 2.089.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
290 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 250 | Ý |  | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, hai càng kép (bốn càng). Màu vàng tự nhiên. Chất liệu Acrylic không ngậm nước. Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh, Thiết kế 4 điểm cố định, Bờ vuông 360 độ chống đục bao sau, Đường kính 6.00mm, chiều dài: 11mm, Góc càng: 0 độ, Chỉ số khúc xạ: 1.56, Dải công suất đảm bảo: Từ 0.00 D đến +34.00 D. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. Xuất xứ: Các nước trong G7 (Ý). | 2.089.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
291 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng chữ Z | Cái | 200 | Đức |  | B1ADY0/ S1ADY0 | B1ADY0/ S1ADY0 | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic không ngậm nước, + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. + Thiết kế 2 càng, càng chữ Z, Góc càng: 0 độ. + Chỉ số ABBE: 58. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số khúc xạ: 1.47. + Vết mổ nhỏ 2.0mm - 2.4mm. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Dãy diop: Từ 0.0D đến +35.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 2.950.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
292 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, một mãnh | Cái | 5 | Ý | 9021 | Z7560CZ | Z7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2026 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự, Chất liệu: Copolymer. Kích cỡ: Optic= 6mm, chiều dài: = 10.75mm.Thiết kế một mảnh hình dĩa 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa, lọc tia UV. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3D. Bờ vuông 360 độ.Chỉ số khúc xạ = 1.46 ở nhiệt độ 35 độ C, Dãy công suất từ 0.0D đến +30D, Kèm Cartrigde và injector được lắp sẳn hoàn toàn Xuất xứ: Ý. | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
293 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng chử C | Cái | 250 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Thủy Tinh Thể mềm đơn tiêu một mảnh. - Càng chữ C. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước với bề mặt phủ heparin. - Lọc ánh sáng xanh lọc tia UV. - Chỉ số khúc xạ: 1,49. - Thiết kế kính càng chữ C với vòng chống đục bao sau và bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. - Thiết kế phi cầu bù trừ cầu sai thay đổi theo độ cong giác mạc. - Đường kính optic: 6mm, chiều dài: 13mm. - Dãy công suất từ 0,0D đến 34,0D; kèm cartridge + injector dùng một lần. - Xuất xứ: Mỹ | 2.990.000 | vn0301445732 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
294 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu lọc ánh sáng tím | Cái | 250 | Hà Lan | 9021 | LS-313Y | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1. Chất liệu: Chất liệu hỗn hợp Copolymer Acrylates vật liệu ưa nước 25% với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím UV từ 200 đến 400nm, và lọc ánh sáng tím từ 400nm đến 440nm. 2. Thiết kế: Một mảnh, mềm, kính (optic) và càng (haptic) thiết kế gờ vuông, bờ vuông mặt sau 360 độ liên tục. 3. Càng: dạng phiến 4. Kính (optic): cầu sai trung tính (SA=0), hai mặt lồi, phi cầu mặt sau. 5. Góc càng 0 độ 6. Kích thước kính: 6.0mm 7. Chiều dài: 11 mm 8. Dải công suất: ±0.0D tới +35.0D (1.0D) +15.5D tới +26.5D (0.5D) 9. Chỉ số khúc xạ: 1.46 10. ABBE 58 11. Kích thước vết mổ: 2.2mm 12. Kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của hãng 13. Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 2.950.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
295 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, một mãnh | Cái | 5 | Ý | 9021 | 1121CCZ | 1121CCZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2026 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự, Chất liệu: Copolymer.Kích cỡ: Optic = 6mm, chiều dài: = 10.75mm.Thiết kế một mảnh hình dĩa 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa, lọc tia UV. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3.25D. Optic dạng phi cầu bờ vuông .Chỉ số khúc xạ = 1.46 ở nhiệt độ 35 độ C, Dãy công suất từ 0.0D đến +30D, Kèm Cartrigde và injector được lắp sẳn hoàn toàn . Xuất xứ: Ý. | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
296 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh 4 càng, góc càng 5 độ | Cái | 1250 | Ý | 9021 | P/Q7560CZ | P/Q7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2026 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, có 4 haptic cặp đôi. Chất liệu Copolymer. Thiết kế với công nghệ rìa vuông 2 lần (double square edge) ngăn chặn đục bao sau, gốc càng 5 độ, lọc tia UV .Đường kính optic: = 6mm, chiều dài kính = 10.75mm Chỉ số khúc xạ = 1,46 ở nhiệt độ 35 độ C, Dãy công suất từ -3D đến + 40.D. Được cung cấp cùng Cartridge dùng 1 lần.Xuất xứ: Ý. | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
297 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, | Cái | 300 | Hoa Kỳ |  | QLIO130Y | Asqelio Soft Hydrophobic Intraocular Lens | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, đơn tiêu, kỵ nước, không gây chói (glistening-free). - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic), màu vàng, bề mặt phủ lớp kháng viêm. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh; - Phi cầu, cầu sai: -0.27um, bù trừ cầu sai giác mạc để hiệu chỉnh quang sai cầu về 0; - Chỉ số khúc xạ: 1.5; - Càng chữ C, góc càng 0 độ; - Thiết kế: 3 điểm tiếp xúc cố định, bờ cạnh vuông 360 độ, cạnh được xử lý mờ chống chói; - Đường kính optic 6mm; - Chiều dài tổng thể: 13 mm; - Dải công suất: từ 0.0D đến +34.0D; - Cung cấp kèm dụng cụ đặt kính injector + cartridge sử dụng một lần; - Kích thước vết mổ: 2.2mm; - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE; - Xuất xứ: Hoa Kỳ. | 2.430.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
298 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng 4 điểm tựa | Cái | 600 | Ý |  | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mãnh, Chất liệu Acrylic hydrophobic.không có hiện tượng Glistening . thiết kế càng 4 điểm tựa , lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV. Chỉ số khúc xạ 1,56. ĐK optic: 6mm, chiều dài kính 11mm. Dãy công suất đảm bảo từ 0 D đến 35 D, Được lắp sẵn trong súng và cartridge dùng 1 lần. Tiêu chuẩn CE. Xuất xứ: Các nước Châu Âu (Ý) | 2.089.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
299 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, không gây hiện tượng Glistening | Hộp | 200 | Việt Nam | 9021 | MC-01 | MEDEP MECYL | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | Năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mãnh, càng chữ C, Chất liệu Acrylic kỵ nước, không gây hiện tượng Glistening, không màu, lọc tia UV .Đường kính optic: 6mm, chiều dài kính 13mm, góc càng 0 độ, bờ vuông 360 độ , Chỉ số khúc xạ 1,56. Dãi công suất từ +0.0D đến +30.0D. Được cung cấp cùng Cartridge dùng 1 lần. Xuất xứ: Việt Nam | 1.250.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
300 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng 4 điểm tựa, ngậm nước | Cái | 250 | Hoa Kỳ | 9021 | Tek-Lens 820Y | Tek-Lens II | Tekia, Inc - Hoa Kỳ |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh. Chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV, và lọc ánh sáng xanh, Càng 4 điểm tựa, Thiết kế bờ vuông 360 độ, Đường kính optic 6.0mm , Chiều dài từ 10,5mm - 11mm. Chỉ số khúc xạ: 1.457, Dãy diopter từ 0 D đến +42.0 D Có cartrigde đính kèm, Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE, Xuất xứ: Hoa Kỳ. | 2.950.000 | vn0316398066 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BỬU TÍN | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
301 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 4 càng, ngậm nước góc càng 5° | Cái | 400 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm. Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). Thiết kế 4 càng, góc càng 5°. Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm. Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A). Chỉ số khúc xạ: 1.46. Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ +0.5D đến +40.0D bước nhảy 0.5D. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (Cartridge và Injector) sử dụng 1 lần. Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp | 2.986.000 | vn0317030042 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
302 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng chữ C | Cái | 150 | Hy Lạp | 9021 | SDHBY | SDHBY | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). Màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm. Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). Thiết kế càng chữ C, góc càng 0°. Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm. Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A). Chỉ số khúc xạ: 1.543. Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (Cartridge kèm Injector) sử dụng 1 lần. Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp | 3.266.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600089691 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/06/2026 | 1389/QĐ-BVĐKTV | 23/06/2026 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
303 | Thủy tinh thể mềm một mảnh đơn tiêu | Cái | 300 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Thiết kế càng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ +0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt bao gồm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500590650 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 19/06/2026 | 324/QĐ-BV | 19/06/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang
304 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự kéo dài tiêu cự | Cái | 5 | Ý | 9021 | 1121CCZ | 1121CCZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2026 trở đi | "- Chất liệu: Copolymer . - Kích cỡ: Optic= 6mm, chiều dài toàn bộ =10.75mm. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: - Thiết kế một mảnh hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa, lọc tia UV. - Rìa vuông đôi 360 độ. - Góc càng ==5° . - Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn: =+3.25D. - Thiết kế phi cầu đôi đa tiêu cự theo công nghệ EDOF. - Optic dạng phi cầu hai mặt . - Chỉ số quang sai cầu SA : -0,14µm. - Hằng số A constant := 118.6 - Độ sâu tiền phòng ACD = 5.32 - Chỉ số khúc xạ:=1.46 ở 35 độ C . - Chỉ số Abbe: =46.94. - Dãi công suất tối thiểu từ 0.0D đến +30D . - Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt dùng một lần. - Thực hiện qua vết mổ <= 2.2mm." | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2600022282 | vn0304254750 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2026 | 804/QĐ-BVHM | 17/06/2026 | 3 | Xã Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh
305 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh, 2 càng | Cái | 100 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2025 trở đi | "Thủy tinh thể có chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước Thủy tinh thể lọc tia cực tím (tia UV) và lọc ánh sáng xanh. Thủy tinh thể có thiết kế cầu, hai mặt lồi Thủy tinh thể có chiều dài thủy tinh thể 12,5mm; đường kính vùng quang học 6,0mm Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C. Thủy tinh thể có chiều dày càng 0,35mm Thủy tinh thể có góc càng 0 độ. Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant): 118,0. Thủy tinh thể có độ sâu tiền phòng (ACD): 4,96 mm. Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,46. Thủy tinh thể có chỉ số ABBE: 58. Thủy tinh thể đảm bảo dãy công suất (Diop) từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân qua được vết mổ có kích thước 2,2mm" | 2.950.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2600022282 | vn0304254750 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2026 | 804/QĐ-BVHM | 17/06/2026 | 3 | Xã Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh
306 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 10 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2025 trở đi | "- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu kéo dài tiêu cự giúp tăng cường thị lực trung gian. - Thủy tinh thể có chất liệu kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic) - Thủy tinh thể có màu vàng. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể thủy tinh thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm trong đó: 10D đến 24,5D: 11mm và 25D đến 30D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm trong đó: 10D đến 24,5D: 6mm và 25D đến 30D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể có hằng số A: 119,40 - Thủy tinh thể có độ sâu tiền phòng: 5,85mm - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân. - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ 10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE." | 8.850.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2600022282 | vn0304254750 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2026 | 804/QĐ-BVHM | 17/06/2026 | 3 | Xã Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh
307 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, công suất nhìn gần +3D đến +3.5D | Cái | 5 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo ba tiêu cự - Chất liệu: Acrylic Hydrophobic - Đường kính optic 6.0mm - Đặc điểm: phi cầu - Đảm bảo cung cấp được đủ dải công suất (P) từ +0.0 D đến +35.0 D (tăng 0.5 D) - Chiều dài tổng thể 13mm - Công suất nhìn gần +3.5D - Thủy tinh thể được cung cấp dụng cụ đặt được qua vết mổ 2.2mm - 2.4mm - Xuất xứ: Ireland (EU) - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE - Nhà thầu trúng thầu cung cấp đầy đủ dụng cụ, thiết bị hổ trợ để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật. | 15.480.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2600056801 | vn0301638935 | Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội | Đấu thầu rộng rãi | 16/06/2026 | 358/QĐ-BVĐKKH | 16/06/2026 | 2 | Phường Xóm Chiếu,Thành phố Hồ Chí Minh
308 | Thủy tinh thể mềm một mảnh kéo dài tiêu cự | Cái | 10 | Mỹ | 9021 | DIB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | - Chất liệu : Acrylic Hydrophobic - Đường kính optic: 6mm - Đặc điểm : phi cầu, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự (EDOF: Extended Depth Of Focus) - Đảm bảo cung cấp được đủ dải công suất (P) từ +5.0D đến +34.0D - Chiều dài tổng thể: 13 mm - Hệ số chiết suất n : 1.47 - Màu sắc: trong suốt - Thiết kế càng chữ C - Thủy tinh thể được nạp sẵn trong injector đặt được qua vết mổ 2.2 mm – 2.4 mm. - Xuất xứ: Mỹ (G7) - Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA - Nhà thầu trúng thầu cam kết cung cấp đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật." | 5.500.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600056801 | vn0301638935 | Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội | Đấu thầu rộng rãi | 16/06/2026 | 358/QĐ-BVĐKKH | 16/06/2026 | 2 | Phường Xóm Chiếu,Thành phố Hồ Chí Minh
309 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu (3 tiêu cự), một mảnh, chất liệu ngậm nước | Cái | 600 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím. - Các bậc nhiễu xạ nằm ở vùng trung tâm ≤ 4mm - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic ≥ 6mm, đường kính tổng ≥ 11mm. - Thiết kế 4 càng; Góc càng ≥ 5 độ ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 0 đến ≥ 35.0D (từ 0 đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D; từ 31.0D đến 35.0D, tăng mỗi mức 1.0D) - Công suất bổ sung: +3.0D - Hằng số A ≤ 118.5; Chỉ số khúc xạ ≤ 1.46 - Chỉ số ABBE ≥ 56 - Kích thước vết mổ ≤ 1.9mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge | 8.980.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500582789 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2026 | 1115/QĐ-NTP | 13/06/2026 | 3 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
310 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu (5 tiêu cự), một mảnh, chất liệu ngậm nước | Cái | 100 | Israel | 90219000 | Intensity BN EZ | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 5 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên - Có ≥ 12 bậc với vòng ở giữa có đường kính 1mm - Sử dụng ánh sáng với ≥ 93% hiệu suất năng lượng - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic ≥ 6mm, đường kính tổng ≥ 11mm. - Thiết kế 4 càng; Góc càng ≥ 5 độ ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 10.0D đến ≥ 30.0D (tăng mỗi mức 0.5D) - Công suất bổ sung: +0.9D, +1.5D, +2.0D, +3.0D - Hằng số A ≤ 118.4; Chỉ số khúc xạ ≤ 1.46 - Chỉ số ABBE ≥ 55 - Kích thước vết mổ ≤ 1.9mm | 19.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500582789 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2026 | 1115/QĐ-NTP | 13/06/2026 | 3 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
311 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước | Cái | 600 | Ý |  | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh , chống chói. - Thiết kế phi cầu, bờ vuông. - Hình dạng càng: dạng càng 4 điểm tiếp xúc với bao (4 càng). - Góc càng: 5 độ. - Đường kính (Optic): 6.0mm. - Đường kính tổng thể: 11.0 mm. - Dải công suất đáp ứng từ +5D đến +35D. - Kính lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. - Kính đặt qua được vết mổ 2.2 mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 2.239.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500582789 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2026 | 1115/QĐ-NTP | 13/06/2026 | 3 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
312 | Thủy tinh thể ba tiêu (loại 4 càng) | Cái | 100 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, chất liệu kỵ nước (Hydrophobic), lọc tia UV Thiết kế dạng 4 càng Đường kính optic: 6.00 mm Chiều dài tổng: 11.4 mm Công suất: các cỡ từ +10D đến +35D Có kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1 Xuất xứ thủy tinh thể: Bỉ (Thuộc EU) | 22.500.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2600230281 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2026 | 1047/QĐ-BVBC | 04/06/2026 | 2 | Phường Việt Hưng,Tỉnh Quảng Ninh
313 | Thủy tinh thể ba tiêu (loại 2 càng) | Cái | 200 | Đức | 9021 | B1EWYN/S1EWYN | 1stQ GmbH-Đức | 1stQ GmbH |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Thiết kế dạng 2 càng, càng chữ Z - Đường kính optic: 6.00 mm - Chiều dài tổng: 13.00 mm - Công suất: các cỡ từ +8D đến +35D - Thủy tinh thể được cung cấp cùng dụng cụ đặt bao gồm carttrige và injector Tên thương mại: Súng bơm Thủy tinh thể Model: C24L6083 Nhãn hiệu: Comport L Hãng – nước sản xuất: RET Inc – Hàn Quốc - Xuất xứ: Đức thuộc các nước G7 | 14.960.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2600230281 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2026 | 1047/QĐ-BVBC | 04/06/2026 | 2 | Phường Việt Hưng,Tỉnh Quảng Ninh
314 | Thủy tinh thể đơn tiêu | Cái | 300 | Ý |  | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, lọc tia UV - Thiết kế dạng 4 càng - Dải tiêu cự: có các số từ -5D đến +30D - Đường kính Optic: 6 mm - Chiều dài tổng: 11 mm; - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt; - Xuất xứ thủy tinh thể: Ý | 2.350.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600230142 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2026 | 1046/QĐ-BVBC | 04/06/2026 | 2 | Phường Việt Hưng,Tỉnh Quảng Ninh
315 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự (loại 4 càng) | Cái | 300 | Bỉ (thuộc EU) | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu kỵ nước (Hydrophobic), lọc tia UV. Thiết kế dạng 4 càng. Đường kính optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. Chiều dài tổng: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm. Công suất: các cỡ từ +10D đến +30D. Thủy tinh thể kèm dụng cụ đặt nhân Injector 1.2.3. Premium dùng 1 lần. Xuất xứ thủy tinh thể: Bỉ (thuộc EU) | 8.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600230142 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2026 | 1046/QĐ-BVBC | 04/06/2026 | 2 | Phường Việt Hưng,Tỉnh Quảng Ninh
316 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự (loại 2 càng) | Cái | 400 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, lọc tia UV. Thiết kế dạng càng chữ C kép khép kín. Dải tiêu cự: các số từ -10.0D đến +35.0D. Đường kính Optic: 6.0 mm. Chiều dài tổng: 12.5 mm. Có kèm dụng cụ đặt. Xuất xứ thủy tinh thể: Hà Lan (EU) | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600230142 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2026 | 1046/QĐ-BVBC | 04/06/2026 | 2 | Phường Việt Hưng,Tỉnh Quảng Ninh
317 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo, trọng lượng phân tử khoảng 1 - 3 triệu Dalton | Ống | 2100 | Ấn Độ |  | iOcu Vida 2.4% | iOcu Vida 2.4% | Heil Pharma |  |  | 2025 trở về sau | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo: - Thành phần: Sodium hyaluronate - Trọng lượng phân tử 3 triệu Dalton - Tiệt khuẩn - Chứng nhận CE (Châu Âu) | 238.000 | vn0315112885 | CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS | IB2600036887 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 02/06/2026 | 1400/QĐ-BVĐHYD | 02/06/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
318 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 1 mảnh, kị nước | Cái | 400 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở đi | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh. - Chất liệu Acrylic kị nước hoàn toàn. 4 càng, màu vàng. - Lọc ánh sáng xanh và tia cực tím. - Dải công suất: từ -10D đến +35D (từ -10D đến +9D bước nhảy 1D; +10D đến +30D bước nhảy 0.5D & +31D đến +35D bước nhảy 1D). - Đường kính optic: từ -10D đến 24.5D: 6.00mm; từ 25D đến 35D: 5.75mm. - Tổng chiều dài kính: từ -10D đến 24.5D: 11.00mm; từ 25D đến 35D: 10.75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.53. - Đường kính vết mổ: 2.2mm. - Có kèm Cartridge và dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject dùng 1 lần. - Hằng số A = 119.4. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016; EU (MDR 735719 R000); EU (MDR 735732 R000). - Xuất xứ: Bỉ (thuộc châu Âu). | 2.965.000 | vn0109168811 | CÔNG TY CỔ PHẦN IME | IB2600085227 | vnz000013556 | BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 29/05/2026 | 766/QĐ-BVC | 29/05/2026 | 2 | Phường Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
319 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Hy Lạp |  | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | năm 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, màu sắc không nhuộm vàng. Chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%) Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng 5 độ Thiết kế Optic: Phi cầu, Chỉ số cầu sai SA: (-0.16 µm) Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 11.0 mm Chỉ số khúc xạ : 1.46 Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) Độ sâu tiền phòng ACD: 5.0 Dãy công suất: Từ -10.0 D đến +40.0 (từ -10.0D đến 0.0D, bước 1.0 D; từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D) Kính qua được vết mổ: 2.2 mm. Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần Xuất xứ: Hy Lạp | 2.986.000 | vn2801416116 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | IB2600159358 | vnz000008274 | Bệnh viện đa khoa Đông Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 28/05/2026 | Số:259/QĐ-BVĐS | 28/05/2026 | 2 | Phường Đông Sơn,Tỉnh Thanh Hóa
320 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Hoa Kỳ |  | 872Y | TEK-LENS II | Tekia, Inc. |  |  | 2025 | . Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh. 2. Đường kính optic 6.00 mm, chiều dài tổng thể 12.5 mm 3. Càng chữ C 4. Thiết kế bờ vuông 360 độ, cạnh vuông. 5. Chỉ số khúc xạ: 1.457 ở nhiệt độ 350C 6. Khả năng cho phép ánh sáng xuyên qua >95% 7. Thiết kế phi cầu hai mặt lồi, cạnh vuông 8. Dãy diopter từ -10.0 D đến + 42.0 D 9. Hằng số A: 118.0 (SRK/T: 118.2, SRK II: 118.5) 10. Haigis: a0=0.94, a1=0.40, a2=0.10 11. pACD: 5.10 12. sf=1.33 13. Đường kính vết mổ: 2.4mm 14. Có cartrigde đính kèm 15. Xuất xứ: Hoa Kỳ thuộc G7 | 3.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2600159358 | vnz000008274 | Bệnh viện đa khoa Đông Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 28/05/2026 | Số:259/QĐ-BVĐS | 28/05/2026 | 2 | Phường Đông Sơn,Tỉnh Thanh Hóa
321 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 24 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses | BunnyLens MF Easy | 2301826ĐKLH/BYT-HTTB | 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím. - Các bậc nhiễu xạ nằm ở vùng trung tâm 4mm, phù hợp với kích thước đồng tử trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 0,0 đến 35,0D (từ 0,0 đến 30,0D, tăng mỗi mức 0,5D; từ 31,0 đến 35,0D; tăng mỗi mức 1,0D) - Công suất bổ sung: +3,0D - Hằng số A 118,5: Chỉ số khúc xạ 1,46 - Kích thước vết mổ 1,8mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge hoặc tương đương. | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500644468 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2026 | 1571/QĐ-BVĐK | 27/05/2026 | 2 | Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
322 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 32 | Israel | 90219000 | BunnyLens HP Easy | Hanita | Hanita Lenses | BunnyLens MF Easy | 2301826ĐKLH/BYT-HTTB | 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên. - Có khả năng lọc ánh sáng có bước sóng < 400 nm - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 5,0D đến ≥ 35,0D (từ 5,0D đến 10,0D và từ 31,0D đến 35,0D tăng mỗi mức 1,0D; từ 10,5D đến 30,0D, tăng mỗi mức 0,5D). - Hằng số A 118,9; Chỉ số khúc xạ 1,48. - Cầu sai: -0,13μm; Độ sâu tiền phòng (pACD): 5,56 mm - Kích thước vết mổ 2,2mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính hoặc tương đương. | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500644468 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2026 | 1571/QĐ-BVĐK | 27/05/2026 | 2 | Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
323 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 150 | Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13,0mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hằng số A: 118,9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0,16µm; - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EO). Có 2 chứng nhận lưu hành tự do (CFS Đức và Úc) thuộc các nước tham chiếu theo Thông tư 14/2020/TT-BYT Chứng nhận EC Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 11979 | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600154182 | vnz000033866 | Trung tâm Y tế Thành Sen | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 505/QĐ-TTYT | 26/05/2026 | 2 | Phường Thành Sen,Tỉnh Hà Tĩnh
324 | Thủy Tinh Thể Nhân Tạo Mềm | Cái | 150 | Đức |  | I-flex | I-medical | I-medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, hai mặt lồi. - Thiết kế bờ vuông 360 độ. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. Thủy tinh thể lọc tia cực tím. - Đường kính Optic: 6,0mm. Đường kính thủy tinh thể: 12,0 mm . - Độ dày trung tâm TTT: 0,98mm (+20Dpt) - Góc càng: 0 độ. A - constant: 118,8. ACD: 4,96 mm. Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Tiệt trùng bằng hơi nước - Dải công suất: từ -7D đến +40D với mức tăng 0,5D - Được cung cấp cùng súng và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2.2 /2.5mm. | 2.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600154182 | vnz000033866 | Trung tâm Y tế Thành Sen | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 505/QĐ-TTYT | 26/05/2026 | 2 | Phường Thành Sen,Tỉnh Hà Tĩnh
325 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu loại 1 | Cái | 50 | Việt Nam | 9021 | PT-01 | MEDEP PURETIC | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2025 trở về sau | 1. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; 2. Màu sắc: Màu vàng, lọc ánh sáng xanh; tia UV 3. Đường kính Optic 6mm, chiều dài tổng thể 13mm; 4. Thiết kế càng: càng chữ C; 5. Thiết kế optic: phi cầu; 6. Dải công suất: đảm bảo cung cấp được đủ dải công suất (P) từ +0 D đến +34 D; 7. Chỉ số khúc xạ: n: 1.46; 8. Kích thước vết mổ 2.2mm; Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt kính. 9. Xuất xứ: Việt Nam | 1.295.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600096767 | vn0301725426 | Bệnh viện Đa khoa Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 190/QĐ-BVĐKTB | 26/05/2026 | 2 | Phường Tân Sơn Nhất,Thành phố Hồ Chí Minh
326 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, 1 mảnh loại 1 | Cái | 250 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1. Chất liệu: hợp chất Acrylic (Acrylates) với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV); 2. Đường kính optic: 6.0mm; Chiều dài: 11.0mm; 3. Thiết kế càng: Một mảnh, mềm dạng phiến (Plate design); khúc xạ toàn phần không đối xứng; Góc càng 0 độ 4. Thiết kế optic: Kính công suất (+) 2 mặt lồi; Kính công suất (-) một mặt lõm, một mặt lồi; 5. Phi cầu mặt sau. Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: +1.5D; 6. Dải công suất: -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D); 7. Chỉ số khúc xạ: 1,46; 8. Kích thước vết mổ: 2.2mm; Kèm dụng cụ đặt kính. 9. Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 8.800.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600096767 | vn0301725426 | Bệnh viện Đa khoa Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 190/QĐ-BVĐKTB | 26/05/2026 | 2 | Phường Tân Sơn Nhất,Thành phố Hồ Chí Minh
327 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, 1 mảnh loại 3 | Cái | 50 | Hoa Kỳ | 9021 | TFLIO130Y | Asqelio Trifocal Soft Hydrophobic Intraocular Lens | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo 03 tiêu cự, mềm một mảnh, không có hiện tượng chói (Glistening); - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic), màu vàng, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh; - Chiều dài tổng: 13.00 mm; - Đường kính optic: 6.00 mm; - Thiết kế: càng chữ C, góc càng 0 độ - Thiết kế optic: phi cầu 2 mặt, cầu sai: -0.27um, bù trừ cầu sai giác mạc để hiệu chỉnh quang sai cầu về 0; - Thiết kế 3 điểm tiếp xúc cố định bao sau, bờ cạnh vuông 360 độ, cạnh được xử lý mờ chống chói; - Công nghệ nhiễu xạ mặt sau với 15 vòng vùng trung tâm 4.5 mm, giúp dải nhìn kéo dài liên tục từ gần - trung gian - xa. - Công suất: +5D đến +34D, (bước nhảy 0.5D) - Chỉ số khúc xạ: 1.5; - Công suất bổ sung: cho tiêu điểm gần +3,30D & tiêu điểm trung gian +2,20D - Kèm dụng cụ đặt kính injector + cartridge đồng bộ - Kích thước vết mổ: 2.2mm. | 16.500.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2600096767 | vn0301725426 | Bệnh viện Đa khoa Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 190/QĐ-BVĐKTB | 26/05/2026 | 2 | Phường Tân Sơn Nhất,Thành phố Hồ Chí Minh
328 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, loại 5. | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | L-313 | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1. Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp với bề mặt kỵ nước. 2. Đường kính optic: 6.0mm, tổng chiều dài kính 11mm 3. Kính (optic) và càng (haptic) thiết kế gờ vuông, bờ vuông mặt sau 360 độ liên tục. 4. Thiết kế càng: dạng phiến 5. Kính (optic): cầu sai trung tính, phi cầu mặt sau. 6. Dải công suất: ±0.0D tới +35.0D. 7. Chỉ số khúc xạ: 1.46 8. Kích thước vết mổ: 2.2mm. Kèm dụng cụ đặt kính. 9. Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 1.600.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600096767 | vn0301725426 | Bệnh viện Đa khoa Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 190/QĐ-BVĐKTB | 26/05/2026 | 2 | Phường Tân Sơn Nhất,Thành phố Hồ Chí Minh
329 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu loại 3 | Cái | 350 | Ý |  | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | 1. Chất liệu: Acrylic Hydrophobic; 2. Màu sắc: màu vàng tự nhiên, lọc ánh sáng xanh, tia UV; 3. Đường kính optic 6mm; Chiều dài tổng thể 11mm; 4. Thiết kế càng: 4 càng; 5. Thiết kế optic: Phi cầu; 6. Dải công suất đáp ứng: từ -10 D đến + 30.0 D; 7. Chỉ số khúc xạ n = 1.56; 8. Kích thước vết mổ 2.2mm; Thuỷ tinh thể kèm theo dụng cụ đặt kính (lắp sẵn). | 2.890.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600096767 | vn0301725426 | Bệnh viện Đa khoa Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 190/QĐ-BVĐKTB | 26/05/2026 | 2 | Phường Tân Sơn Nhất,Thành phố Hồ Chí Minh
330 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, 1 mảnh loại 2 | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF30 | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1. Chất liệu: Hợp chất Acrylic (Acrylates) với bề mặt kỵ nước; 2. Đường kính optic: 6.0mm. Chiều dài: 11mm; 3. Thiết kế càng: Một mảnh, mềm dạng phiến; khúc xạ toàn phần không đối xứng; 4. Thiết kế optic: Kính công suất (+) 2 mặt lồi; Kính công suất (-) một mặt lõm, một mặt lồi; Tăng cường thêm vùng nhìn gần, vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: +3.0D; 5. Mặt kính: Phi cầu mặt sau. Phù hợp với đồng tử nhỏ; 6. Dải công suất: -10.0D tới -1.0D (1.0D). ± 0.0 D tới + 36.0D (0.5D) 7. Chỉ số khúc xạ n 1.46; 8. Kích thước vết mổ: 2.2mm; Kèm dụng cụ đặt kính. 9. Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 16.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600096767 | vn0301725426 | Bệnh viện Đa khoa Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 190/QĐ-BVĐKTB | 26/05/2026 | 2 | Phường Tân Sơn Nhất,Thành phố Hồ Chí Minh
331 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 3 mảnh | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 2. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 3. Thiết kế càng chữ C 4. Đường kính Optic 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D đến +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D đến +5.5D) 5. Dải Diop : từ -10.0D đến +30.0D. 6. Chỉ số khúc xạ: n 1.47. 7. Kích thước vết mổ 2.8mm. 8. Thủy tinh thể không lắp sẵn đóng gói riêng kèm Cartridge sử dụng 1 lần sử dụng trên dụng cụ đặt kính Injector kiểu xoay. | 2.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2600096767 | vn0301725426 | Bệnh viện Đa khoa Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 190/QĐ-BVĐKTB | 26/05/2026 | 2 | Phường Tân Sơn Nhất,Thành phố Hồ Chí Minh
332 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu loại 2 | Cái | 650 | Ý |  | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | 1. Chất liệu Acrylic không ngậm nước. 2. Đường kính Optic 6mm; chiều dài tổng 13mm; 3. Thiết kế càng: càng chữ C, góc càng 0 độ; 4. Thiết kế Optic: Thấu kính phi cầu điều chỉnh cầu sai về gần zero (SA: -0.26µm); bờ sau vuông 360 độ liên tục, 5. Thiết kế cố định túi bao; đơn tiêu; 6. Dải công suất đáp ứng: từ +5.0D đến +34.0D; 7. Chỉ số khúc xạ 1.56; 8. Kích thước vết mổ 2.2mm; Thủy tinh thể không lắp sẵn đóng gói riêng kèm Cartridge sử dụng 1 lần sử dụng trên dụng cụ đặt kính Injector kiểu xoay | 2.890.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600096767 | vn0301725426 | Bệnh viện Đa khoa Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 190/QĐ-BVĐKTB | 26/05/2026 | 2 | Phường Tân Sơn Nhất,Thành phố Hồ Chí Minh
333 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 150 | Vương quốc Anh |  | Hyflex Yellow | Hyflex Yellow | Eyeol UK Limited |  |  | 2025 trở về sau | Được thể hiện chi tiết theo file 5. Biểu mẫu thông tin hàng hoá | 2.350.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2600162675 | vn2801069198 | Bệnh viện đa khoa Nghi Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 1089/QĐ-BVNS | 26/05/2026 | 2 | Phường Tĩnh Gia,Tỉnh Thanh Hóa
334 | Thể thủy tinh nhân tạo | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6.0 D đến +30.0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. - Hằng số A: 118.9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0,16µm; Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 11979 | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600028826 | vn2300626289 | Bệnh viện Quân y 110 | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2026 | 423/QĐ-BV | 26/05/2026 | 3 | Phường Vũ Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
335 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự, 1 mảnh, càng chữ C | Cái | 12 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  | 2404847/ĐKLH/BYT-HTTB; 40-2024/BPL/BT-OP | 2024 trở về sau | Theo quy định tại E-HSMT | 15.480.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2600035199 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2026 | 2201/QĐ-BVCR | 20/05/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
336 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 1 mảnh | Cái | 1400 | Thổ Nhĩ Kỳ |  | AS60130 | AS60130 | ANADOLU TIP TEKNOLOJIL ERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI |  | 2404064ĐKLH/BYT-HTTB | 2025 trở về sau | Theo quy định tại E-HSMT | 1.014.000 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2600035199 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2026 | 2201/QĐ-BVCR | 20/05/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
337 | Thủy tinh thể mềm 3 mảnh | Cái | 500 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M. | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  | 2404350 ĐKLH/BYT-HTTB | Năm 2023 trở về sau | Theo quy định tại E-HSMT | 2.000.000 | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | IB2600035199 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2026 | 2201/QĐ-BVCR | 20/05/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
338 | Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể | Lọ | 230 | Ấn Độ |  | TRYB06-01 | Ophtechnics Eyeline Systems Private Limited | Ophtechnics Eyeline Systems Private Limited |  |  | 2025 | Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể Trypan blue 0,06%, lọ tối thiểu 1ml, vô trùng. | 138.000 | vn3301068656 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | IB2600136141 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2026 | 559/QĐ-BVMH | 22/05/2026 | 1 | Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
339 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 700 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY SL | Intraocular Lens | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Kính được lắp sẵn trong cattridge, safeload. | 3.300.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600053911 | vn0303389515 | Bệnh viện Đa khoa Củ Chi | Đấu thầu rộng rãi | 21/05/2026 | 542/QĐ-BVCC | 21/05/2026 | 2 | Xã An Nhơn Tây,Thành phố Hồ Chí Minh
340 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 800 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | Từ năm 2025 về sau | Thuỷ tinh thể nhân một mảnh, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu màu vàng - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic - Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng, bề mặt càng được làm nhám - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13.0 mm, đường kính vùng quang học: 6.0 mm - Dải công suất đáp ứng: +6.0 D đến +30.0 D (bước nhảy 0.5) - Càng chữ C, góc càng 0° - Chỉ số cầu sai (SA): -0.16µm - Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn dạng xoay, đặt được qua vết mổ: 2.2mm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 3.300.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600053911 | vn0303389515 | Bệnh viện Đa khoa Củ Chi | Đấu thầu rộng rãi | 21/05/2026 | 542/QĐ-BVCC | 21/05/2026 | 2 | Xã An Nhơn Tây,Thành phố Hồ Chí Minh
341 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, mở rộng trường ảnh | Cái | 20 | Mỹ |  | DFT015 | Alcon | Alcon |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh,dải tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) - Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc. | 25.000.000 | vn1801664685 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM SƠN | IB2500531375 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 18/05/2026 | 389/QĐ-BVTĐHYDCT | 18/05/2026 | 3 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ
342 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, đi kèm dụng cụ đặt | Cái | 30 | Pháp | 9021 | AT LISA 809M | AT LISA 809M | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Từ 2022 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ - nhiễu xạ. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm). Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt ngoài không ngậm nước. Lọc thụ tia UV (không nhuộm màu), không bọt khí. Thiết kế dạng một mảnh, thiết kế dạng bản phiến 4 cạnh, bờ vuông giảm tỷ lệ đục bao sau. Góc càng 0 độ. Tiêu điểm nhìn gần: +3,75D Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8 mm Dải công suất cầu từ +0D đến + 32D. Bước nhảy 0.5D ACD: 4.75 Chỉ số khúc xạ: 1.46 Chỉ số Abbe: 58 Đi kèm dụng cụ đặt kính Đáp ứng đồng thời: - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; - CE | 13.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500531375 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 18/05/2026 | 389/QĐ-BVTĐHYDCT | 18/05/2026 | 3 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ
343 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kỵ nước lắp sẵn | Cái | 20 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621P | CT LUCIA 621P | Carl Zeiss Meditec Production LLC |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu, không bọt khí Đường kính thấu kính 6mm, đường kính tổng 13mm. Đặt qua vết mổ nhỏ 2.2- 2.6mm theo từng dải Diopter Dải diopter từ +0.0D đến + 34D (tăng đều 0,5 Diop) Thiết kế ngăn chặn đục bao sau: thiết kế bờ vuông và vòng chống đục bao sau 360 độ. Thiết kế dạng một mảnh, càng chữ C. Góc càng 0 độ Chỉ số khúc xạ: 1.49 Chỉ số ABBE: 51 Hiệu chỉnh cầu sai Cầu sai âm: -0.16μm Trong suốt. Lọc tia UV Lắp sẵn hoàn toàn Đáp ứng đồng thời: - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; - FDA | 2.990.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500531375 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 18/05/2026 | 389/QĐ-BVTĐHYDCT | 18/05/2026 | 3 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ
344 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điều chỉnh loạn thị | Cái | 100 | Đức | 9021 | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu điều chỉnh loạn thị ở cả hai mặt optic. Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước, lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu), không bọt khí. Đường kính optic 6mm, chiều dài tổng 11mm Kính thiết kế dạng phiến có 4 điểm tựa, góc càng 0 độ Thiết kế bờ vuông giảm tỉ lệ đục bao sau. Chỉ số khúc xạ: 1,46 Chỉ số ABBE: 58 Độ sâu tiền phòng: 5,07 Dãy diop trong khoảng từ -10D đến +32D, bước nhảy 0,5D, độ loạn thị từ +1D đến +12D tăng đều 0,5D Đường kính vết mổ 1,8m - 2,2mm Đi kèm dụng cụ đặt kính Đáp ứng đồng thời: - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; - CE | 7.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500531375 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 18/05/2026 | 389/QĐ-BVTĐHYDCT | 18/05/2026 | 3 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ
345 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, kỵ nước | Cái | 50 | Ireland |  | SY60WF | Alcon | Alcon |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore; ; không glistening; hàm lượng nước 1.5% - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55; ABBE 37 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài thủy tinh thể: 13,0 mm; Đường kính optic 6,0 mm - thiết kế phi cầu hữu dụng 6mm mặt trước với cầu sai -0.2µm. - Bờ optic cong giảm chói cạnh - Hàng rào mặt sau liên tục giảm tỉ lệ Laser Yag - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge, injector xoay - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D (bước nhảy 0.5D) - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA; FSC Úc, Ireland | 4.800.000 | vn1801664685 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM SƠN | IB2500531375 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 18/05/2026 | 389/QĐ-BVTĐHYDCT | 18/05/2026 | 3 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ
346 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, phi cầu, 2 càng | Cái | 100 | Thụy Sĩ | 9021 3900 | Lucidis 108M | Lucidis 108M | SAV-IOL SA |  | 2500299ĐKLH/BYT-HTTB | năm 2024 trở đi | 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu, kéo dài tiêu cự 2. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic (Ngậm nước 26%) 3. Lọc các tia: Lọc tia cực tím 4. Thiết kế: phi cầu, hai càng 5. Chiều dài tổng thể (hay kích thước tổng thể): 10.8mm. 6. Đường kính phần quang học 6.0mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1.457 8. Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3.0D. 9. Chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE 10. Xuất xứ: Thụy Sĩ 11. Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. | 8.925.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2600105402 | vnz000005117 | Bệnh Viện Mắt Nam Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 15/05/2026 | 59/QĐ-BVM | 15/05/2026 | 2 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
347 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu, phi cầu, càng chữ C | Cái | 50 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A | PhysIOL S.A |  | 2405176ĐKLH/BYT-HTTB | 2025 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước 3. Lọc các tia: lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím 4. Thiết kế: phi cầu, càng chữ C kép, 4 điểm tựa 5. Chiều dài tổng thể: 11,40mm 6. Đường kính quang học: 6,0mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1,53 8. Chỉ số Abbe: 42 9. Dãy công suất: từ +10D đến +35D bước nhảy 0,5D 10. Chất lượng: đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EU 11. Xuất xứ: Bỉ 12. Dụng cụ đặt: sử dụng hệ thống đặt kính Medicel Accuject 2.0/ 2.1/ 2.2 | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600105402 | vnz000005117 | Bệnh Viện Mắt Nam Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 15/05/2026 | 59/QĐ-BVM | 15/05/2026 | 2 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
348 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, 4 càng, chất liệu hỗn hợp, màu vàng, không lắp sẵn | Cái | 700 | Ý |  | ISP60M | ISP60M | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, thiết kế phi cầu, 4 càng, màu vàng tự nhiên, trong suốt. - Chất liệu: Hỗn hợp Hydrophobic - Hydrophilic acrylic - Đường kính tổng: 11.0 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Góc càng: 5 độ - Cầu sai: -0.26µm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Dải công suất từ -10.0D đến +40.0D - Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể cho kích thước vết mổ 1.8mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE - Xuất xứ: Ý - Vật tư mới 100%, đóng gói vô trùng. - Có catalog và bản dịch kèm theo | 2.590.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600115369 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 15/05/2026 | 165/QĐ-BVMNĐ | 15/05/2026 | 1 | Phường Thiên Trường,Tỉnh Ninh Bình
349 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu màu vàng | Cái | 200 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, . Màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C đơn cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính vùng quang học 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể 12.5mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Nước sản xuất: Đức | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600063458 | vn2900995859 | Trung tâm Y tế Tân Kỳ | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 239/QĐ-TTYT | 13/05/2026 | 3 | Xã Tân Kỳ,Tỉnh Nghệ An
350 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 50 | Pháp | 9021 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo bảng đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600063458 | vn2900995859 | Trung tâm Y tế Tân Kỳ | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 239/QĐ-TTYT | 13/05/2026 | 3 | Xã Tân Kỳ,Tỉnh Nghệ An
351 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu 2/ Chất liệu Acrylic Copolymer (2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. 3/ Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. 4/ Kính trong suốt 5/ Bờ vuông và rào chắn 360° ở rìa mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0. 6/ Chỉ số khúc xạ n= 1.46 7/ Góc càng 0°. 8/ Càng chữ C. 9/ Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37. Chỉ số ABBE: 56. 10/ Dãy diop từ -20 D đến +60 D. 11/ Vết mổ nhỏ 2,2 mm. 12/ Dụng cụ đặt kính đi kèm. 13/ Tiêu chuẩn: ISO, CE. 14/ Xuất xứ: Đức | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
352 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự 2/ Chất liệu Acrylic hydrophobic kỵ nước 3/ Lọc tia UV 4/ Nhuộm vàng, lọc ánh sáng xanh 5/ Thiết kế phi cầu, bờ vuông 6/ Chỉ số khúc xạ từ 1.52 7/ Góc càng 0⁰ 8/ Dạng càng chữ L 9/ Đường kính optic : 6mm và chiều dài tổng thể : 13.mm 10/ Dải công suất từ +6,0 D đến +40,0 D 11/ kích thước vết mổ : 2.2mm 12/ Kính kèm cartridge và injector (model BES22 hoặc Bioject-P220) 13/ Đạt tiêu chuẩn CE 14/ Xuất xứ: EU | 1.600.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
353 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 230 | Mỹ | 9021 | 404 | Matrix Acrylic | Medennium, Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, một mảnh, 2/ Chất liệu Acrylic Hydrophobic kỵ nước 3/ Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh khi gặp tia UV. 4/ Không nhuộm vàng, có khả năng đổi thành màu vàng khi gặp tia UV, giúp lọc ánh sáng xanh có hại. 5/ Thiết kế phi cầu, cầu sai âm 6/ Chỉ số khúc xạ 1.56 7/ Góc càng 0⁰ 8/ Dạng càng chữ L 9/ Đường kính optic 6mm và chiều dài tổng thể 13.mm 10/ Dãi công suất từ -7.0D đến +34.0D 11/ Kích thước vết mổ 2.2mm 12/ Kính kèm cartridge và injector 13/ Đạt tiêu chuẩn ISO, CE 14/ Xuất xứ: Mỹ (G7) | 5.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
354 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 600 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 2/ Chất liệu Acrylic không ngậm nước 3/ Lọc tia UV 4/ Kính trong suốt 5/ Thiết kế 3 điểm cố định, đơn tiêu cầu, Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói, 6/ Chỉ số khúc xạ 1.47 7/ Góc càng 0⁰ 8/ Càng chữ C 9/ Đường kính optic 6mm và chiều dài tổng thể 13.mm 10/ Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 11/ Vết mổ: 2.2 mm - 2.4 mm 12/ Dùng kèm Injector kiểu xoay 13/ Đạt tiêu chuẩn FDA và CE 14/ Xuất xứ: Mỹ (G7) | 2.990.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
355 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu 2/ Chất liệu Acrylic không ngậm nước 3/ Lọc tia UV 4/ Kính trong suốt 5/ Thiết kế 3 điểm cố định, Tăng cường tầm nhìn trung gian, Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói, Chỉ số cầu sai -0.27µm 6/ Chỉ số khúc xạ 1.47 7/ Góc càng 0⁰ 8/ Càng chữ C 9/ Đường kính optic 6mm và chiều dài tổng thể 13.mm 10/ Dải Diop +5D đến +34D 11/ Vết mổ: 2.2 mm - 2.4 mm 12/ Dùng kèm Injector kiểu xoay 13/ Đạt tiêu chuẩn FDA và CE 14/ Xuất xứ: Mỹ (G7) | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
356 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Mỹ | 90213900 | DFT015 | DFT015 | Alcon |  |  | Từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh, dải tiêu cự liên tục - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ ≥ 2,2 mm, kèm cartridge và injector - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) - Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc. - Xuất xứ: Mỹ | 25.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
357 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 600 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt (không nhuộm vàng). Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 4 càng, góc càng 5° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ +0.5D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: EU - Hy Lạp | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
358 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 600 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt (không nhuộm vàng). Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (cartridge và injector) sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: EU - Hy Lạp | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
359 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự 2/ Chất liệu Acrylic hydrophobic kỵ nước + chromophore 3/ Lọc tia UV 4/ Nhuộm vàng, lọc ánh sáng xanh 5/ Thiết kế càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu 6/ Chỉ số khúc xạ từ 1.52 7/ Góc càng 0⁰ 8/ Dạng càng chữ L 9/ Đường kính optic: 6mm và chiều dài tổng thể : 13.mm 10/ Dải công suất từ +6,0 D đến +30,0 D 11/ kích thước vết mổ: 2.2mm 12/ Kính kèm cartridge và injector (model BES22 hoặc Bioject-P220) 13/ Đạt tiêu chuẩn CE 14/ Xuất xứ: EU | 1.600.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
360 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Hà Lan | 9021 | L-333 | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu kéo dài tiêu cự tăng cường tầm nhìn trung gian đến 80cm, cơ chế khúc xạ 2/ Chất liệu hỗn hợp Copolymer Acrylates vật liệu ưa nước từ ≤25% với bề mặt kỵ nước 3/ Lọc tia cực tím UV. 4/ Không nhuộm vàng 5/ Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính SA=0 6/ Chỉ số khúc xạ 1.46 7/ Góc càng 0⁰, gờ vuông 360 độ liên tục 8/ Dạng càng dạng đĩa 9/ Đường kính optic 6mm và chiều dài tổng thể 11mm 10/ Dãi công suất từ +10.0D đến +30.0D 11/ Kích thước vết mổ 2.2mm 12/ Kính kèm cartridge và injector 13/ Đạt tiêu chuẩn ISO, CE 14/ Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 5.350.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
361 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 120 | Ý |  | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự 2/ Chất liệu Acrylic hydrophobic 3/ Lọc tia UV 4/ Lọc ánh sáng xanh 5/ Thiết kế 2 càng 6/ Chỉ số khúc xạ 1.56 7/ Góc càng 0° 8/ Dạng càng chữ C 9/ Đường kính optic 6mm và chiều dài tổng thể 13.mm 10/ Dải công suất đáp ứng từ -5D đến +30D 11/ kích thước vết mổ 2.2mm 12/ Kính kèm cartridge và injector 13/ Đạt tiêu chuẩn ISO 14/ Xuất xứ: Ý | 2.190.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
362 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 2300 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự 2/ Chất liệu Acrylic hydrophobic kỵ nước 3/ Lọc tia UV 4/ Không nhuộm vàng 5/ Thiết kế phi cầu. Chỉ số SA: (-0.18) µm 6/ Chỉ số khúc xạ từ 1.548 7/ Góc càng 0⁰ 8/ Dạng càng chữ C 9/ Đường kính optic: 6mm và chiều dài tổng thể : 13.mm 10/ Dải công suất từ +6,0 D đến +30,0 D 11/ kích thước vết mổ : 2,0 mm. 12/ Kính được lắp sẵn kiểu xoay 13/ Đạt tiêu chuẩn CE 14/ Xuất xứ: Thái lan (Châu Á) | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
363 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 700 | Mỹ | 9021 | Ký mã hiệu: MX60E; Chủng loại:MX60E enVista Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens | Bausch & Lomb | Bausch + Lomb Inc |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh không ngậm nước; 2/ Chất liệu Hydrophobic Acrylic; 3/ Lọc tia UV; 4/ Trong suốt; 5/ Thiết kế phi cầu, có tính năng chống chói lóa (glisteningfree)loại bỏ hoàn toàn bọt khí; 6/ Chỉ số khúc xạ 1.53; 7/ Góc càng 0 độ; 8/ Càng dạng chữ C ; 9/ Đường kính Optic 6.0mm; 10/ Dãi công suất từ 0.0D đến +34.0D (0.0D đến +10.0 D bước nhảy 1.0D, từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D và từ+30.0D đến+34.0D bước nhảy 1.0D); 11/ Đi qua vết mổ 2.2mm; 12/ Kèm cartridge và injector; 13/ Đạt tiêu chuẩn FDA và CE; 14/ Xuất xứ: Mỹ. | 2.980.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
364 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 700 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự 2/ Chất liệu Acrylic hydrophobic kỵ nước 3/ Lọc tia UV 4/ Nhuộm vàng 5/ Thiết kế phi cầu. Chỉ số SA: (-0.18) µm 6/ Chỉ số khúc xạ từ 1.548 7/ Góc càng 0⁰ 8/ Dạng càng chữ C 9/ Đường kính optic: 6mm và chiều dài tổng thể: 13.mm 10/ Dải công suất từ +6,0 D đến+30,0 D 11/ kích thước vết mổ: 2,0 mm 12/ Kính được lắp sẵn kiểu xoay 13/ Đạt tiêu chuẩn CE 14/ Xuất xứ: Thái Lan (Châu Á) | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
365 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 1200 | Hà Lan | 9021 | LS-313Y | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh đơn tiêu cự 2/ Chất liệu hỗn hợp Copolymer Acrylates vật liệu ưa nước ≤25% với bề mặt kỵ nước 3/ Lọc tia cực tím UV và lọc ánh sáng tím 4/ Nhuộm vàng, lọc ánh sáng tím. 5/ Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính SA=0 6/ Chỉ số khúc xạ 1.46 7/ Góc càng 0⁰, gờ vuông 360 độ liên tục 8/ Dạng càng: dạng phiến 9/ Đường kính optic 6mm và chiều dài tổng thể 11.mm 10/ Dải công suất từ 0.0D tới +35.0D (bước nhảy 1.0D), từ +15.5D đến +26.5D (bước nhảy 0.5D) 11/ Kích thước vết mổ 2.2mm 12/ Kính kèm cartridge và injector 13/ Đạt tiêu chuẩn ISO, CE 14/ Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 2.950.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
366 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 120 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2025 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm 3 tiêu cự 2/ Chất liệu Acrylic hydrophobic kỵ nước 3/ Lọc tia UV, Lọc ánh sáng xanh 4/ Nhuộm vàng 5/ Thiết kế phi cầu. Chỉ số SA: (-0.20) µm 6/ Chỉ số khúc xạ: 1.48 7/ Góc càng 0⁰ 8/ Dạng càng chữ C 9/ Đường kính optic: 6mm và chiều dài tổng thể : 13.mm 10/ Dải công suất từ +0D đến +35D, Bước nhảy 0.5D. Công suất cộng thêm trên Optic : Nhìn trung gian : +1.85D, Nhìn gần : +3.5D. 11/ Kích thước vết mổ từ 2,2mm đến 2,4 mm. 12/ Kính kèm cartridge và injector (model BES22 hoặc Bioject-P220) 13/ Đạt tiêu chuẩn ISO, CE 14/ Xuất xứ : EU | 15.480.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
367 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Mỹ | 90213900 | TFNT00 | TFNT00 | Alcon |  |  | Từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400-475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ ≥ 2,2 mm, kèm cartridge và injector - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Optic thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ ENLIGHTEN (ENhanced LIGHT ENergy) có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA - Xuất xứ: Mỹ | 23.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600020682 | vn2200209588 | Bệnh viện Tâm thần – Da liễu – Mắt Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 130/QĐ-BVTT-DL-M | 13/05/2026 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
368 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 250 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt (không nhuộm vàng). Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng đơn hình chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Chỉ số ABBE: 38.1 - Dãy Diop tối thiểu từ 0.0D đến +40.0D, bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (Catridge + Injector) sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600011417 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 2383/QĐ-BVĐKLA | 13/05/2026 | 2 | Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh
369 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 100 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021.90.00 | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài dải tiêu cự. 1. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 26%; 2. Kích thước: Đường kính thấu kính 6.0mm, chiều dài tổng 10.5mm; 10.7mm; 11mm 3. Đặc tính kỹ thuật: - Màu vàng, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh; - Thiết kế phi cầu, thấu kính có đặc tính dịch chuyển ra sau; - Càng 4 điểm cố định. Bờ vuông. Góc càng 0 độ; - Hằng số A: 118.66; - Chỉ số Abbe: 57.5; - Chỉ số khúc xạ 1.459; - Chỉ số cầu sai: - 0.1µm; - Dãy Diop từ 0.0D đến +32.0D: + Từ 0.0D đến +10.0D có bước nhảy 0.5D; + Từ +10.25D đến +32.0D có bước nhảy 0.25D; - Đặt qua vết mổ: 1.6mm; - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính; - Đạt tiêu chuẩn CE. | 5.700.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600011417 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 2383/QĐ-BVĐKLA | 13/05/2026 | 2 | Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh
370 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 1. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, không gây hiện tượng chói. 2. Kích thước: Đường kính thấu kính 6.0mm, chiều dài tổng 13.0mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Màu vàng, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh; - Thiết kế phi cầu; - Bờ cạnh vuông chống đục bao sau; - 2 Càng hình chữ C. Góc càng 0 độ, bề mặt được tạo nhám chống dính vào optic; - Hằng số A: 118.9; - Chỉ số Abbe: 36.9; - Chỉ số khúc xạ: 1.548; - Chỉ số cầu sai SA: - 0.16µm; - Dãy Diop từ +6.0D đến +30.0D, bước nhảy 0.5D; - Đặt qua vết mổ: 2.2mm; - Dụng cụ đặt kính: lắp sẵn dạng xoay; - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FSC. | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600011417 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 2383/QĐ-BVĐKLA | 13/05/2026 | 2 | Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh
371 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 300 | Mỹ | 9021 | DCB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 1. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước; 2. Kích thước: Đường kính thấu kính 6.0mm, chiều dài tổng 13mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Trong suốt, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV); - Thiết kế phi cầu; - Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói; - Càng hình chữ C. 3 điểm cố định. Góc càng 0 độ; - Hằng số A: 118.8; - Chỉ số Abbe: 55; - Chỉ số khúc xạ 1.47; - Chỉ số cầu sai: - 0.27µm; - Dãy Diop từ +5.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D - Đặt qua vết mổ: 2.2mm. - Lắp sẵn trong Injector kiểu xoay. - Đạt tiêu chuẩn FDA. | 4.300.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2600011417 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 2383/QĐ-BVĐKLA | 13/05/2026 | 2 | Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh
372 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | DIB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự. Tăng cường tầm nhìn trung gian 1. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước; 2. Kích thước: Đường kính thấu kính 6.0mm, chiều dài tổng 13mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Trong suốt, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV); - Thiết kế phi cầu; - Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói; - Càng hình chữ C. 3 điểm cố định. Góc càng 0 độ; - Hằng số A: 118.8; - Chỉ số Abbe: 55; - Chỉ số khúc xạ: 1.47; - Chỉ số cầu sai: - 0.27µm; - Dãy Diop từ +5.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D; - Đặt qua vết mổ: 2.2mm ; - Lắp sẵn trong Injector kiểu xoay; - Đạt tiêu chuẩn FDA. | 5.500.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2600011417 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 2383/QĐ-BVĐKLA | 13/05/2026 | 2 | Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh
373 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 500 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu. 1. Chất liệu: Acrylic Copolymer (2-HEMA và MMA), ngậm nước 26%; 2. Kích thước: Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Màu vàng, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh; - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính SA = 0; - Có vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 độ mặt sau kính; - Càng hình chữ C. Bờ vuông. Góc càng 0 độ; - Hằng số A = 118.4; - Chỉ số Abbe: 56; - Chỉ số khúc xạ n = 1.46. - Dãy Diop từ -20.0D đến +60.0D: + Từ -20.0D đến 9.0D và từ 31.0D đến 60.0D có bước nhảy 1.0D; + Từ +10.0D đến 30.0D có thêm bước nhảy 0.5D; - Đặt qua vết mổ nhỏ 2.2mm; - Có Catridge và dụng cụ đặt kính đi kèm; - Đạt tiêu chuẩn CE, ISO. | 2.998.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2600011417 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 2383/QĐ-BVĐKLA | 13/05/2026 | 2 | Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh
374 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 500 | Hy Lạp | 9021 | SDHBY | SDHBY | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng đơn hình chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.543 - Chỉ số ABBE: 38.1 - Dãy Diop tổi thiểu từ 0.0D đến +40.0D, bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (Catridge + Injector) sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 3.266.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600011417 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 2383/QĐ-BVĐKLA | 13/05/2026 | 2 | Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh
375 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 400 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021.90.00 | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu. 1. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 26%; 2. Kích thước: Đường kính thấu kính 6.0mm, chiều dài tổng 10.5mm; 10.7mm; 11mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Màu vàng, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh; - Thiết kế phi cầu trung tính, thấu kính có đặc tính dịch chuyển ra sau; - Càng 4 điểm cố định. Bờ vuông. Góc càng 0 độ; - Hằng số A: 118.851; - Chỉ số Abbe: 57.5; - Chỉ số khúc xạ 1.459; - Dãy Diop tối thiểu từ -10.0D đến +40.0D: + Từ -10.0D đến +10.0D và từ +31.0D đến +40.0D có bước nhảy 1.0D; + Từ +10.0D đến +30.0D có bước nhảy 0.5D; - Đặt qua vết mổ: 1.6mm; - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính; - Đạt tiêu chuẩn CE. | 2.988.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2600011417 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 2383/QĐ-BVĐKLA | 13/05/2026 | 2 | Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh
376 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu | Cái | 20 | Mỹ | 9021 | ZFR00V | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự (nhìn gần +3D, trung gian +1.5D) 1. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước; 2. Kích thước: Đường kính thấu kính 6.0mm, chiều dài tổng 13mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Màu vàng, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng tím; - Thiết kế phi cầu; - Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói; - Càng hình chữ C. 3 điểm cố định. Góc càng 0 độ; - Hằng số A: 118.8; - Chỉ số Abbe: 55; - Chỉ số khúc xạ: 1.47; - Chỉ số cầu sai: - 0.27µm; - Dãy Diop từ +5.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D; - Đặt qua vết mổ: 2.2mm; - Có Catridge và dụng cụ đặt kính đi kèm; - Đạt tiêu chuẩn FDA. | 25.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2600011417 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 2383/QĐ-BVĐKLA | 13/05/2026 | 2 | Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh
377 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 300 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 1. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, không gây hiện tượng chói. 2. Kích thước: Đường kính thấu kính 6.0mm, chiều dài tổng 13.0 mm; 3. Đặc tính kỹ thuật: - Không màu, 1 mảnh. Lọc tia cực tím (UV); - Thiết kế phi cầu; - Bờ cạnh vuông chống đục bao sau; - 2 Càng hình chữ C. Góc càng 0 độ, bề mặt được tạo nhám chống dính vào optic; - Hằng số A: 118.9; - Chỉ số Abbe: 37.4; - Chỉ số khúc xạ: 1.548; - Chỉ số cầu sai SA: - 0.16µm; - Dãy Diop từ +6.0D đến +30.0D, bước nhảy 0.5D; - Đặt qua vết mổ: 2.2mm; - Dụng cụ đặt kính: lắp sẵn dạng xoay; - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FSC. | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600011417 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2026 | 2383/QĐ-BVĐKLA | 13/05/2026 | 2 | Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh
378 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, 4 càng, chất liệu hỗn hợp hoặc ngậm nước, màu vàng, lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân | Cái | 650 | Ý |  | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu điểm, thiết kế phi cầu, 4 càng, màu vàng tự nhiên, trong suốt. - Chất liệu: Hỗn hợp Hydrophobic - Hydrophilic acrylic - Đường kính tổng: 11.0 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Góc càng: 5 độ - Cầu sai: -0.26µm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Dải công suất từ -10.0D đến +40.0D - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể cho kích thước vết mổ 1.8mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE - Xuất xứ: Ý - Vật tư mới 100%, đóng gói vô trùng. - Có catalog và bản dịch kèm theo | 2.790.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600115257 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 07/05/2026 | 152/QĐ-BVMNĐ | 07/05/2026 | 3 | Phường Thiên Trường,Tỉnh Ninh Bình
379 | Máy đo công suất thể thủy tinh nhân tạo | Cái | 1 | Xuất xứ máy chính: Đức |  | Model/Ký mã hiệu/Chủng loại máy chính: IOLMaster 700 | Nhãn hiệu máy chính: Carl Zeiss | Nhà sản xuất máy chính: Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo Bảng đáp ứng đính kèm E-HSDT | 1.749.500.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500642442 | vn0100923097 | Bệnh viện Bạch Mai | Đấu thầu rộng rãi | 06/05/2026 | 2890/QĐ-BM | 06/05/2026 | 2 | Phường Kim Liên,Thành phố Hà Nội
380 | Thể thủy tinh nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 300 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  | 2500786ĐKLH/BYT-HTTB ngày 20/03/2025 | 2025 trở về sau | 1. Cấu tạo mềm, đơn tiêu cự 1 mảnh, thiết kế 2 càng, chất liệu Acrylic Hydrophobic, hấp thụ tia UV, lọc ánh sáng tím, lọc ánh sáng xanh. 2. Chỉ số khúc xạ 1.52, chiều dài kính: 13mm, đường kính: 6mm 3. Cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần, đường mổ nhỏ 2,2mm 4. Có nhiều số (diop), trong đó cỡ nhỏ nhất là -10 diop, cỡ lớn nhất +40 diop. | 1.600.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2600085721 | vn5200148838 | Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai | Đấu thầu rộng rãi | 05/05/2026 | 545/QĐ-BVĐK | 05/05/2026 | 2 | Phường Âu Lâu,Tỉnh Lào Cai
381 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước, màu vàng | Cái | 370 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  | Số 2402168ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối, một chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%, màu vàng. Lọc tia UV, không gây tán xạ ánh sáng ( glistening-free ) 2. Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. 3. Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. Chỉ số khúc xạ: 1.46. 4.Dãy diop từ -20D đến +60 D. 5. Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. | 2.998.000 | vn0109896426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE | IB2600085721 | vn5200148838 | Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai | Đấu thầu rộng rãi | 05/05/2026 | 545/QĐ-BVĐK | 05/05/2026 | 2 | Phường Âu Lâu,Tỉnh Lào Cai
382 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự, kéo dài tiêu cự | Cái | 100 | Mỹ |  | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  | Số 2404314ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11 tháng 12 năm 2024 | 2026 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C Tăng cường tầm nhìn trung gian Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV Thiết kế 3 điểm cố định Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm Góc càng 0 độ Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0,5D Chỉ số ABBE = 55 Chỉ số khúc xạ: 1.47 ở 35 độ C Chỉ số cầu sai: - 0,27µm Dùng kèm Injector kiểu xoay Vết mổ 2,2mm | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2600085721 | vn5200148838 | Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai | Đấu thầu rộng rãi | 05/05/2026 | 545/QĐ-BVĐK | 05/05/2026 | 2 | Phường Âu Lâu,Tỉnh Lào Cai
383 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự | Cái | 16 | Netherlands |  | LS-313 MF15 | LENTIS® Comfort | Teleon Surgical B.V. |  | 2403108ĐKLH/BYT-HTTB | 2025 | 1. Thuỷ tinh thể đa tiêu mở rộng đô sâu trường ảnh, thiết kế hình đĩa, không màu, lọc tia UV, phân đoạn thị lực nhìn gần: +1.5D. 2. Chất liệu copolymer, hỗn hợp giữa chất liệu ưa nước và bề mặt kị nước. 3. Cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần qua vết mổ 4. Dải diop từ -10.0D đến 36.0D. | 8.900.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2600085721 | vn5200148838 | Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai | Đấu thầu rộng rãi | 05/05/2026 | 545/QĐ-BVĐK | 05/05/2026 | 2 | Phường Âu Lâu,Tỉnh Lào Cai
384 | IOL Master (Máy đo thủy tinh thể nhân tạo tự động/ IOL Master) | Cái | 1 | Đức | 9018 | IOLMaster 700 | Carl Zeiss Meditec AG | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2025 trở về sau | Theo Bảng đáp ứng thông số kỹ thuật đính kèm | 1.900.000.000 | vn0108784046 | Liên danh Việt Cường - HDT | IB2500586182 | vn1501157677 | Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 05/05/2026 | 375/QĐ-BQL | 04/05/2026 | 4 | Phường An Hội,Tỉnh Vĩnh Long
385 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (không lọc ánh sáng xanh) hoặc tương đương | Cái | 350 | Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA Vivinex iSert XC1 | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở đi | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: (RI): 1,548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hằng số A: 118,9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0,16µm; - Đóng gói vô trùng. - Xuất xứ: Thái Lan ( Đông Nam Á) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, 2FSC (Đức, Úc) thuộc nước tham chiếu | 3.000.000 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2600144568 | vn4900264852 | Trung tâm y tế khu vực Cao Lộc | Chào hàng cạnh tranh | 04/05/2026 | 141/QĐ-TTYT | 04/05/2026 | 1 | Phường Kỳ Lừa,Tỉnh Lạng Sơn
386 | Thủy tinh thể mềm 3 tiêu cự | Cái | 20 | Đức |  | Triva-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. Màu vàng lọc ánh sáng xanh - Thiết kế phi cầu mặt trước. Càng chữ C. Góc càng 0°. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau gồm cạnh vuông 360 ° và gờ vuông mặt sau optic. Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4, A(acustical)=118.1. Độ sâu tiền phòng PACD: 5.63 - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xạ Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần, thêm 1.75D cho tầm nhìn trung bình - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Kính đi kèm cattridge và injector - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - CFS: Đức và Úc. - Sản xuất tại Đức | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600039088 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 234/QĐ-BVM | 28/04/2026 | 2 | Tỉnh Hà Tĩnh
387 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, thiết kế cầu | Cái | 200 | Mỹ |  | AAB00 | AAB00 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu | 3.000.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2600039088 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 234/QĐ-BVM | 28/04/2026 | 2 | Tỉnh Hà Tĩnh
388 | Thủy tinh thể mềm 3 tiêu cự | Cái | 10 | Bỉ | 9021 | POD F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A | PhysIOL S.A |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế càng 4 điểm tựa kiểu C kép, công nghệ càng chống dính Rigde Tech độc quyền. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. - Đường kính quang học: 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Độ sâu tiền phòng (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 42 - Dải công suất: từ +10D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D - Sử dụng hệ thống đặt kính Medicel Accuject 2.0/2.1/2.2. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119.40 (đo bằng giao thoa quang học) - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 ; CE (EU) 2017/745 và QMS (EU) 2017/745; CFS. | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600039088 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 234/QĐ-BVM | 28/04/2026 | 2 | Tỉnh Hà Tĩnh
389 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự | Cái | 500 | Ireland | 9021 | LMFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu Acrylic Hydrophobic; - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể 13.0 mm; - Optic thiết kế rìa vuông 360 độ; - Càng chữ C/L, góc càng 0 độ; - Chỉ số khúc xạ: 1.524; - Độ sâu tiền phòng ACD: 5.28 mm; - Chỉ số ABBE: 47; - Hằng số A: 118.4; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0.20µm; - Dải công suất từ + 0.0D đến + 35.0D (tăng 0.5 Diop); - Kích thước vết mổ 2.2mm - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn EC (do cơ quan có chức năng và thẩm quyền cấp); ISO13485 | 2.920.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2600039088 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 234/QĐ-BVM | 28/04/2026 | 2 | Tỉnh Hà Tĩnh
390 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự | Cái | 1400 | Đức |  | Aspira-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. Lọc tia UV, glistening-free - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46. Độ sâu tiền phòng ACD: 5.374 - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - CFS: Đức và Úc. - Sản xuất tại Đức | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600039088 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 234/QĐ-BVM | 28/04/2026 | 2 | Tỉnh Hà Tĩnh
391 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự | Cái | 700 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 4 càng, góc càng 5° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ABBE: 58.4 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ +0.5D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600039088 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 234/QĐ-BVM | 28/04/2026 | 2 | Tỉnh Hà Tĩnh
392 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự kéo dài | Cái | 100 | Hà Lan |  | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25%, trong suốt (không nhuộm màu). - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao. - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế càng chữ C khép kín. - Chiều dài tổng 12,5 mm. - Đường kính optic 6,00 mm. - Góc càng 0 độ. - Chỉ số khúc xạ: 1,46. - Chỉ số ABBE: 47. - Dãy công suất từ -10D đến +35D (bước nhảy độ 0.5D). - Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần. - Kích thước vết mổ 2,2 mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600039088 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 234/QĐ-BVM | 28/04/2026 | 2 | Tỉnh Hà Tĩnh
393 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự | Cái | 300 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | I-medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH | I-medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, càng chữ C. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể lọc UV và lọc ánh sáng xanh - Thiết kế hai mặt lồi, cầu. - Chiều dài TTT: 12,5 mm. Đường kính quang học: 6,0 mm. - Độ dày trung tâm TTT : 0,98mm (+20D). - Góc càng 0º. A-constant: 118,0. ACD: 4,96 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Cầu sai: 0 (trung tính) - Chỉ số ABBE: 58 - Tiệt trùng bằng hơi nước - Dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải diop dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Được cung cấp cùng súng và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2,2 / 2,5mm. - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE; CFS | 2.970.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600039088 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 234/QĐ-BVM | 28/04/2026 | 2 | Tỉnh Hà Tĩnh
394 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự | Cái | 900 | Hà Lan |  | 5450*TY | Quadrimax | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước. - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE là 47. - Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Kính dạng 4 càng khép kín. Góc càng 8 độ. - Đường kính optic: 5.7/6.0 mm. Chiều dài tổng: 10.50/10.75/11.00 mm. - Dãy diopter từ 5,0 D đến + 35,0 D. - Hằng số A dành cho siêu âm là 118,0. - Kính lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600039088 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 234/QĐ-BVM | 28/04/2026 | 2 | Tỉnh Hà Tĩnh
395 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu điểm | Cái | 100 | Mỹ |  | ICB00 | ICB00 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2600039088 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 234/QĐ-BVM | 28/04/2026 | 2 | Tỉnh Hà Tĩnh
396 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. | Cái | 150 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.16 µm) - Thiết kế 4 càng, góc càng 5° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Chiều dài tổng thể 11.0 mm. - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2600046865 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT QK9 | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 251/QĐ-BV | 24/04/2026 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
397 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, màu vàng | cái | 30 | Mỹ | 9021 | SN60WF | SN60WF | Alcon Research, LLC |  |  | Từ 2025 trở về sau | Chất liệu: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore Kích thước: - Chiều dài TTT: 13.0 mm - Đường kính optic 6.0 mm - Đặt qua vết mổ 2.2 mm Đặc tính kỹ thuật: - Màu vàng, kèm cartridge, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA(Mỹ), CFS(Úc). | 3.490.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2600046865 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT QK9 | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2026 | 251/QĐ-BV | 24/04/2026 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
398 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm | Hộp 01 cái | 100 | Bỉ (thuộc EU) | 90219000 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở đi | "- Chủng loại: thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic hydrophobic - Công nghệ kéo dài tiêu điểm - Bờ vuông 360°. - Màu vàng, Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2.2 - 2.4mm - Thủy tinh thể cung cấp kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể Injector 1.2.3 Premium dùng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745; QMS (EU) 2017/745." | 8.850.000 | vn0109168811 | CÔNG TY CỔ PHẦN IME | IB2600075955 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 24/04/2026 | 467/QĐ-BVMH | 24/04/2026 | 4 | Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
399 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Hộp 01 cái | 3000 | Ý | 9021 | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | - Chủng loại: thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (copolymer of hydrophilic and hydrophobic acrylic) - Vàng tự nhiên, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Bờ vuông 360° - Đặc điểm càng (haptic): 4 càng - Dải công suất đáp ứng từ -5,0D đến + 30,0D - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 1,8mm - Bộ đặt lắp sẵn. - Đạt tiêu chuẩn CE | 2.769.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2600075955 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 24/04/2026 | 467/QĐ-BVMH | 24/04/2026 | 4 | Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
400 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Hộp 01 cái | 1000 | Hà Lan | 9021 | L-313 | LENTIS® | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2026 | 1. Thủy tnh thể nhân tạo mềm 1 mảnh đơn tiêu cự phi cầu 2. Chất liệu: HydroSmart® - a copolymer (Acrylic hỗn hợp), kết hợp giữa chất liệu ưa nước (hydrophilic) và bề mặt phủ kị nước (hydrophobic). 3. Thiết kế bờ vuông , hiệu ứng hàng rào 360 liên tục, hấp thụ (lọc tia) UV 4. Kích thước vết mổ có thể đưa qua : ≥ 2.2 mm 5. Bộ đặt không lắp sẵn (kèm theo catridge và Injector) 6. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA | 1.249.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2600075955 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 24/04/2026 | 467/QĐ-BVMH | 24/04/2026 | 4 | Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
401 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm | Hộp 01 cái | 400 | Đức (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021 | ALSEE BOOST PRELOADED | ALSEE BOOST PRELOADED | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2025 trở về sau | - Chủng loại: thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic hydrophobic - Công nghệ kéo dài tiêu điểm. - Không màu, lọc tia UV. - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2mm - Bộ đặt lắp sẵn - Đạt tiêu chuẩn CE | 4.900.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600075955 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 24/04/2026 | 467/QĐ-BVMH | 24/04/2026 | 4 | Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
402 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Hộp 01 cái | 2000 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2025 trở về sau | - Chủng loại: thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic hydrophobic - Màu vàng, lọc tia UV. - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng - Dải công suất : từ -10,0D đến + 40,0D - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2mm - Bộ đặt không lắp sẵn (kèm theo catridge và Injector) - Xuất xứ: Ireland (EU) - Đạt tiêu chuẩn CE | 1.600.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600075955 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 24/04/2026 | 467/QĐ-BVMH | 24/04/2026 | 4 | Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
403 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái/Chiếc | 1500 | Hà Lan | 9021 | 560 | Precizon Monofocal | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%). - Lọc tia cực tím (UV). - Thiết kế 1 mảnh, phi cầu, hai càng chữ C dạng kép. - Tổng chiều dài kính: 12,5mm. - Dải công suất: từ (-) 10.00D đến (+)35.0D. - Sản phẩm được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính đi qua vết mổ 2.2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 2.998.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600063309 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2026 | 66/QĐ-BVMTB | 22/04/2026 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
404 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái/Chiếc | 500 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, tăng cường thị lực trung gian. - Chất liệu: acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%). - Lọc tia cực tím (UV). - Thiết kế: 2 càng chữ C dạng kép. - Đặc điểm: Phi cầu, bờ (cạnh) vuông 360 độ. - Chiều dài tổng: 12.5 mm. - Dải công suất: từ - 10D đến +35D. - Sản phẩm được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính, cho qua vết mổ 2.2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600063309 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2026 | 66/QĐ-BVMTB | 22/04/2026 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
405 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái/Chiếc | 1500 | Hungary |  | 677ADY | 677ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. Chất liệu hỗn hợp từ Hydrophobic và Hydrophilic, tỷ lệ ngậm nước 25%. Lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông, 2 càng kép chữ C. Tổng chiều dài kính 13mm. Dải công suất: Từ -10D đến + 45D. Kèm Cartridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể. Đặt qua vết mổ 1.8mm-2.2mm. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 2.800.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600063309 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2026 | 66/QĐ-BVMTB | 22/04/2026 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
406 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái/Chiếc | 1500 | Canada | 9021 | TMH602 | TMH602 | Trillium Medivision Inc |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu: Acrylic hydrophobic (không ngậm nước). Lọc tia cực tím (UV). Thiết kế: Hai càng chữ C. Đặc điểm: Không màu, phi cầu, bờ (cạnh) vuông. Dải công suất -10D đến + 40.0D. Chỉ số khúc xạ : 1.49. Sản phẩm kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể, qua được vết mổ 2,0mm- 2,8 mm. Tiêu chuẩn ISO 13485. | 2.700.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2600063309 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2026 | 66/QĐ-BVMTB | 22/04/2026 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
407 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái/Chiếc | 1500 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, màu vàng. Chất liệu: Acrylic Hydrophilic. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. Thiết kế: Hai càng chữ C. Chiều dài kính 12,5mm. Đặc điểm: Phi cầu, bờ (cạnh) vuông 360 độ. Dãy diop: từ -20D đến + 60D. Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính qua được vết mổ ≤ 2.2 mm. | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600063309 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2026 | 66/QĐ-BVMTB | 22/04/2026 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
408 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái/Chiếc | 500 | Hungary |  | 640ADY | 640ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu: Copolymer, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế: 4 càng Đặc điểm: Phi cầu, bờ vuông 360 độ. Tổng chiều dài 10.7mm - 11mm. Dải công suất 0.0D đến + 35D. Kèm dụng cụ đặt kính đi qua vết mổ 1.8mm - 2.2mm Tiêu chuẩn ISO 13485 | 1.780.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600063309 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2026 | 66/QĐ-BVMTB | 22/04/2026 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
409 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, chỉnh loạn thị | Cái/Chiếc | 50 | Carl Zeiss Meditec SAS | 9021 | AT TORBI 709M | Pháp | AT TORBI 709M |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu" | 8.000.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2600063309 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2026 | 66/QĐ-BVMTB | 22/04/2026 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
410 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái/Chiếc | 500 | Hà Lan | 9021 | L-333 | LENTIS Quantum | Teleon Surgical B.V |  |  | 2025 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu một mảnh, kéo dài tiêu cự. 2.Chất liệu: Acrylic hỗn hợp, tỷ lệ ngậm nước 25%. 3.Lọc tia cực tím (UV). 4.Thiết kế: dạng phiến. 5.Đặc điểm: Phi cầu, bờ vuông. 6.Tổng chiều dài 11mm. 7.Dải công suất từ +10D đến +30D. 8.Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính qua được vết mổ ≤ 2.8 mm. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 5.350.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2600063309 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2026 | 66/QĐ-BVMTB | 22/04/2026 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
411 | Thủy tinh thể nhân tạo sử dụng công nghệ EDOF | Cái/Chiếc | 100 | Thụy Sĩ | 9021 3900 | Lucidis 124M | SAV-IOL SA | SAV-IOL SA |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, sử dụng công nghệ EDOF. Thiết kế phi cầu kết hợp khúc xạ, hỗ trợ nhìn gần 2. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic ( Ngậm nước 26%). 3. Có khả năng lọc tia cực tím tại bước sóng 370nm. 4. Thiết kế càng: hai càng kép dạng kín. 5. Đặc điểm: phi cầu. Thiết kế bờ cạnh vuông. Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3.0D. 6. Chiều dài thủy tinh thể 12.4mm. Đường kính phần quang học 6.0mm. 7. Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). 8. Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. Kích thước vết mổ: Từ 2.2 mm 9. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: Thụy Sĩ | 8.500.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2600063309 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2026 | 66/QĐ-BVMTB | 22/04/2026 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
412 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái/Chiếc | 1500 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh Chất liệu: Acrylic hydrophilic (26% nước) Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh Thiết kế: hai càng chữ C Đặc điểm: màu vàng, kính cầu Dải công suất: từ -20D đến +40D Thủy tinh thể đi kèm dụng cụ đặt kính qua được vết mổ 2.2mm Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 2.960.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2600063309 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2026 | 66/QĐ-BVMTB | 22/04/2026 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
413 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 20 | Thái Lan | 9021 | Vivinex Gemetric XY1-G/ Vivinex Gemetric Plus XY1-GP | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | Từ 2025 trở về sau | - Nước sản xuất: Thái Lan (vùng Đông Nam Á) - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic), mềm, ba tiêu, phi cầu, nhuộm vàng. - Càng dạng : Chữ C cải tiến - Optic thiết kế bờ cạnh vuông (Square Edge) - Thiết kế optic kết hợp nhiễu xạ / khúc xạ. - Đường kính optic: 6,0 mm - Đường kính tổng: 13,0 mm - Lọc tia UV, Lọc ánh sáng xanh. - Dải công suất nhìn xa : từ +10,00D đến +30,00D (Bước nhảy 0.5D) - Công suất cộng thêm trên Optic : Nhìn trung gian : +1.75D, Nhìn gần : +3.5D. - Kích thước vết mổ : 2,2 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Kính Thiết kế phi cầu. - Kính lắp sẵn trong súng (injector) kiểu xoay kết hợp kiểu đẩy (Multisert) giúp quá trình đặt Kính được tiện lợi, an toàn. - Tiêu chuẩn: ISO, Có giấy phép lưu hành sản phẩm của Bộ Y Tế. | 21.500.000 | vn0312920901 | Liên Danh Tâm An - Việt Long | IB2600114994 | vnz000009752 | Bệnh viện Quân y 211 | Chào hàng cạnh tranh | 20/04/2026 | 442/QĐ-BV | 20/04/2026 | 1 | Phường Thống Nhất,Tỉnh Gia Lai
414 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự, kỵ nước | Cái | 60 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2025 trở về sau | - Nước sản xuất: Bỉ (vùng Tây Âu) - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm (tiêu cự) bằng công nghệ Polynomial trên bề mặt - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY Hydrophobic acrylic) - Tổng chiều dài của thủy tinh thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: 10D đến 24,5D: 11mm và 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: 10D đến 24,5D: 6mm và 25D đến 30D: 5,75mm - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode) - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ 1,53 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ 10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE; CFS (Bỉ) | 8.850.000 | vn0312920901 | Liên Danh Tâm An - Việt Long | IB2600114994 | vnz000009752 | Bệnh viện Quân y 211 | Chào hàng cạnh tranh | 20/04/2026 | 442/QĐ-BV | 20/04/2026 | 1 | Phường Thống Nhất,Tỉnh Gia Lai
415 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, kỵ nước | Cái | 10 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2025 trở về sau | - Nước sản xuất: Bỉ (vùng Tây Âu). - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự theo nguyên lý nhiễu xạ mặt trước (Anterior Diffractive Surface). - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY Hydrophobic acrylic). - Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần là +3,5D. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian là +1,75D. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Chiều dài tổng thể thủy tinh thể: 11,40mm. - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể: 6mm. - Thủy tinh thể có thiết kế càng 4 điểm tựa kiểu C kép với công nghệ chống dính Ridgetech độc quyền. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ 1,53. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ. - Thủy tinh thể đáp ứng đủ dãy công suất từ: +10D đến +35D (bước nhảy 0,5D) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE; FDA | 22.500.000 | vn0312920901 | Liên Danh Tâm An - Việt Long | IB2600114994 | vnz000009752 | Bệnh viện Quân y 211 | Chào hàng cạnh tranh | 20/04/2026 | 442/QĐ-BV | 20/04/2026 | 1 | Phường Thống Nhất,Tỉnh Gia Lai
416 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng (2 tiêu cự, không lọc ánh sáng xanh, 4 càng, đặt sẵn trong súng) | Cái | 5 | Hà Lan |  | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | '- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF). - Chất liệu: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%). - Lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ: 1,46; Chỉ số ABBE: 47. - Bờ vuông hoặc cạnh vuông 360 độ chống đục bao sau - Thiết kế dạng càng chữ C dạng kép, góc càng: 0 độ. - Đường kính phần quang học: 6,00 mm. Đường kính tổng: 12,50 mm. - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao, bề mặt trước của thấu kính có sự phân bổ công suất không đồng đều chuyển dần từ trung tâm sang ngoại vi (Cầu sai biến thiên). - Phần trung tâm của Precizon Go IOL là cầu sai trung tính. - Đỉnh bù tối đa tương ứng với cầu sai: khoảng -0,125 μm. Phạm vi lấy nét của Precizon Go là khoảng 1,5 D cho phép bệnh nhân có tầm nhìn lên tới 66 cm. - Dãy độ: từ -10,0D đến +35,0D. - Kích thước vết mổ: 2,2mm. Kính lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính - Đạt tiêu chuẩn: ISO và CE. | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600011023 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2026 | 236/QĐ-TWQH | 18/04/2026 | 3 | Phường Quy Nhơn Nam,Tỉnh Gia Lai
417 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng (1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, 2 càng, đặt sẵn trong súng) | Cái | 5 | Hà Lan |  | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | '- Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự, lắp sẵn. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước. - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ: 1,46; chỉ số ABBE: 47. - Kính thiết kế theo dạng phi cầu với cầu sai âm (-0,11µm), thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục (CTF) với công suất cộng thêm: +2,75D, cho trường nhìn đầy đủ từ gần đến vô cực. - Kính dạng càng chữ C kép với góc càng 0 độ. - Kính đi qua vết nhỏ với kích thước vết mổ ≥ 2,2 mm. Đường kính quang học: 6,00 mm; chiều dài tổng: 12,50 mm. - Kích thước phần nhìn xa ở tâm theo trục Y/X: 1,4/2,6mm. - Chiều rộng phân đoạn quay: 0,6 mm. - Số vòng phân đoạn: 3n. - Tỷ lệ phân bố ánh sáng cho gần và xa: 40/60 - Hằng số A dành cho siêu âm: 118.3; hằng số A đối với siêu âm bằng quang: 118.8 (áp dụng với công thức SRKT); pACD: 5,51; SF: 1,72; LF: 1,78; DF: 0. - Dãy độ: từ +1,0 đến 35,0D. - Kèm theo dụng cụ tích hợp sẵn và dụng cụ đặt kính dùng một lần. | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600011023 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2026 | 236/QĐ-TWQH | 18/04/2026 | 3 | Phường Quy Nhơn Nam,Tỉnh Gia Lai
418 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu (1 mảnh, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, 4 càng kép, đặt sẵn trong súng) | Cái | 3 | Hà Lan |  | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | '- Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (tương đương ngậm nước 25%), trong suốt (không nhuộm màu), lọc tia UV, không bị hiện tượng glistening (bọt khí). - Chỉ số khúc xạ: 1,46; Chỉ số ABBE: 47. - Kính thiết kế theo dạng phi cầu, cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế haptic 4 càng (quad haptic), góc càng: 8 độ. - Kích thước vết mổ ≥1,8 mm. Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính chính hãng sử dụng 1 lần. - Đường kính optic: 5,7 / 6,00 mm (phụ thuộc vào dãy độ). - Chiều dài :10,50 / 10,75 / 11,0 mm (phụ thuộc vào dãy độ). - Dãy công suất: từ +5,0 D đến + 35,0 D. | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600011023 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2026 | 236/QĐ-TWQH | 18/04/2026 | 3 | Phường Quy Nhơn Nam,Tỉnh Gia Lai
419 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu (1 mảnh, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, 1 càng kép, đặt sẵn trong súng) | Cái | 7 | Tây Ban Nha |  | LLASHP60-PL | AIALA DRY | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2025 trở về sau | '- Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu, lắp sẵn hoàn toàn. - Chất liệu Hydrophobic copolymer không ngậm nước. Kính không có hiện tượng bị bọt khí, chống chói hoàn toàn. - Kính lọc tia UV tại bước sóng 400nm, lọc ánh sáng xanh, tím (nhuộm vàng tự nhiên). - Chỉ số khúc xạ: 1,485; Chỉ số ABBE: 54. - Kính thiết kế theo cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính thiết kế công nghệ chống dính càng. - Kính đặt qua vết mổ 2,2 mm với dụng cụ tích hợp sẵn, dụng cụ đặt kính dùng 1 lần. - Góc càng: 0 độ. - Đường kính quang học: 6,00 mm; Chiều dài tổng: 13,0 mm. - Dãy công suất: từ -5,0 D đến + 40,0 D. | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600011023 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2026 | 236/QĐ-TWQH | 18/04/2026 | 3 | Phường Quy Nhơn Nam,Tỉnh Gia Lai
420 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh | Cái | 100 | Ireland | 9021 | LMFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu Acrylic Hydrophobic; - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể 13.0 mm; - Optic thiết kế rìa vuông 360 độ; - Càng chữ C, góc càng 0 độ; - Chỉ số khúc xạ: 1.524; - Độ sâu tiền phòng ACD: 5.28 mm; - Chỉ số ABBE: 47; - Hằng số A: 118.4; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0.20µm; - Dải công suất từ -10.0 D đến +40.0D - Kích thước vết mổ 2.2mm - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge Tiêu chuẩn: EC; ISO 13485; 2FSC (FSC Anh và FSC Ireland) | 2.920.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600050173 | vn3000672889 | Bệnh viện đa khoa Lộc Hà | Đấu thầu rộng rãi | 10/04/2026 | 181/QĐ-TTYT | 10/04/2026 | 2 | Xã Lộc Hà,Tỉnh Hà Tĩnh
421 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, điều chỉnh loạn thị, phi cầu, lắp sẵn trong injector hoặc không lắp sẵn, kèm theo catridge và injector. | Cái | 50 | Pháp |  | Artis T PL E | Artis T PL E | Cristalens Industrie |  |  | 2025 trở đi | - Loại thủy tinh thể: Mềm (Đặt sẵn trong catridge) - Cấu tạo: 1 mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Đặc tính của tiêu điểm: Điều chỉnh loạn thị - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2.0 mm - Lắp sẵn trong injector. - Xuất xứ: Pháp (G7) | 5.600.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500619137 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 09/04/2026 | 392/QĐ-BVMTW | 09/04/2026 | 3 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
422 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm, phi cầu, lắp sẵn trong injector hoặc không lắp sẵn, kèm theo catridge và injector. | Cái | 10000 | Vương Quốc Anh |  | RayOne EMV | RayOne EMV | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | Loại thủy tinh thể: Mềm (Foldable hoặc Soft) - Cấu tạo: 1 mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF) - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Kích thước vết mổ: 2,2 mm - Lắp sẵn trong injector . - Xuất xứ: G7 | 2.860.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2500619137 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 09/04/2026 | 392/QĐ-BVMTW | 09/04/2026 | 3 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
423 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 370 | Ý |  | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | Mềm, đơn tiêu, một mảnh, 4 càng, màu vàng, bờ vuông 360°, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh; chất liệu acrylic hỗn hợp (copolymer của hydrophilic acrylic và hydrophobic acrylic); tổng chiều dài kính: ≤ 11,0 mm; đường kính optic: ≥ 6,0 mm; chỉ số khúc xạ: ≤ 1,46; dải công suất: từ -10,0D đến +30,0D; kính được lắp sẵn trong Injector, qua vết mổ có kích thước ≤ 2,2mm; xuất xứ: G7 (Ý) | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2600073980 | vn4300317904 | TRUNG TÂM MẮT TỈNH QUẢNG NGÃI | Chào hàng cạnh tranh | 08/04/2026 | 166/QĐ-TTM | 08/04/2026 | 2 | Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
424 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở đi | Mềm, một mảnh, 4 càng, chất liệu hydrophobic acrylic, lọc tia UV; đường kính optic ≤ 6mm, tổng chiều dài ≤ 11mm; chỉ số khúc xạ: từ 1,47 đến 1,55; dải công suất: -5,0D đến +30,0D | 2.965.000 | vn0109168811 | CÔNG TY CỔ PHẦN IME | IB2600073980 | vn4300317904 | TRUNG TÂM MẮT TỈNH QUẢNG NGÃI | Chào hàng cạnh tranh | 08/04/2026 | 166/QĐ-TTM | 08/04/2026 | 2 | Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
425 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 20 | Pháp |  | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | '- Thủy tinh thể đa tiêu cự, không ngậm nước, 2 tiêu cự, đặt sẵn trong súng. - Đường kính quang học: Từ 5.8 mm đến 6.0 mm - Đường kính tổng thể: Từ 10.5 mm đến 10.79 mm - Thiết kế: Một mảnh, rìa cạnh sắc vuông 360° - Góc càng: 5° - Vật liệu: Hydrophobic CBK 1.8 - Dải công suất: Từ +10.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D - Bổ sung (tại mặt phẳng IOL): + 2.50D / + 3.00D - Hằng số A ước tính (SRK-T) 119.3 Sinh trắc học siêu âm 119.7 Sinh trắc học laser can thiệp - Độ sâu tiền phòng đề xuất (ACD) 5.77 mm Sinh trắc học siêu âm 6.03 mm Sinh trắc học laser can thiệp - Chỉ số khúc xạ: 1.54 - Khử trùng: Ethylene oxide - Kích thước vết mổ dự kiến: 2.0mm | 10.400.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600078485 | vn2900569000 | Bệnh viện đa khoa Đô Lương | Đấu thầu rộng rãi | 08/04/2026 | 415/QĐ-BVĐL | 08/04/2026 | 2 | Xã Đô Lương,Tỉnh Nghệ An
426 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 400 | Pháp |  | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước, 4 càng, cung cấp súng kèm theo. Dùng để cấy vào túi nang Đường kính quang học: 6.00 mm Đường kính tổng thể 11.00 mm (từ - 9.0D đến +9.5D) 10.50 mm (từ +10.0D đến +30.0D) Thiết kế: Một mảnh Thiết kế quang học: Đơn tiêu, hình cầu. Góc càng: 10° Vật liệu: Hydrophilic Acrylic 25% Dải công suất: Từ -9.0D đến +30.0D Hằng số A ước tính (SRK-T) 118.0 Sinh trắc học siêu âm 118.5 Sinh trắc học laser can thiệp - Đồ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): 4.96 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Khử trùng: Hơi nước - Kích thước vết mổ dự kiến: 2.2mm | 2.900.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600078485 | vn2900569000 | Bệnh viện đa khoa Đô Lương | Đấu thầu rộng rãi | 08/04/2026 | 415/QĐ-BVĐL | 08/04/2026 | 2 | Xã Đô Lương,Tỉnh Nghệ An
427 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 400 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. Cầu sai trung tính 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1.46. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12.5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -20,0 D đến +60,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 11. CFS: Đức và Úc, sản xuất tại Đức | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2600078485 | vn2900569000 | Bệnh viện đa khoa Đô Lương | Đấu thầu rộng rãi | 08/04/2026 | 415/QĐ-BVĐL | 08/04/2026 | 2 | Xã Đô Lương,Tỉnh Nghệ An
428 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 713 | Ý |  | P/Q7560CZ | P/Q7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, 4 càng 2. Chất liệu: Copolymer (được tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) 3. Lọc tia UV 4. Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Góc càng 5 độ. 5. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). 6. Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex Aspherical). 7. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 8. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C 9. Chỉ số SA: -0,14µm 10. Hằng số A:118.6 11. Độ sâu tiền phòng: 5.32 12. Chỉ số Abbe: 46.94 13. Dải công suất từ -3D đến +40D 14. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần 15. Thực hiện qua vết mổ: 1.8mm - 2.2mm 16. Có 2 FSC ( Ý; Tây Ban Nha); Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE; 17. Nước sản xuất: Ý | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2600078485 | vn2900569000 | Bệnh viện đa khoa Đô Lương | Đấu thầu rộng rãi | 08/04/2026 | 415/QĐ-BVĐL | 08/04/2026 | 2 | Xã Đô Lương,Tỉnh Nghệ An
429 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 400 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic), mềm, đơn tiêu, phi cầu, nhuộm vàng. - Càng dạng : Chữ C cải tiến. - Optic thiết kế bờ cạnh vuông (Square Edge) - Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening (Bọt khí lấp lánh). - Đường kính optic: 6,0 mm. - Đường kính tổng: 13,0 mm - Lọc tia UV, Lọc ánh sáng xanh. - Dải công suất: từ +6,00D đến +30,00D (bước nhảy 0.5D) - Kích thước vết mổ: 2,2 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,548. - Kính Thiết kế phi cầu, chỉ số SA - 0,16 µm. - Kính lắp sẵn trong súng (injector) kiểu xoay. - Tiêu chuẩn: ISO, CE (còn hiệu lưc), Có giấy phép lưu hành sản phẩm của Bộ Y Tế - Xuất xứ: Thái Lan (Châu Á) | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600027633 | vn0305066421 | Bệnh viện đa khoa Tân Phú | Đấu thầu rộng rãi | 03/04/2026 | 787/QĐ-BVĐKTP | 03/04/2026 | 3 | Phường Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
430 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 150 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASHP60-PL | AIALA DRY | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu, lắp sẵn hoàn toàn. - Chất liệu Hydrophobic copolymer không ngậm nước với tỷ lệ ngậm nước <4%. Không có hiện tượng glistening, chống chói 100%. - Kính càng chữ C, chống dính càng, Góc càng 0 độ. - Kính lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, ánh sáng tím (nhuộm vàng tự nhiên). - Chỉ số khúc xạ: 1.485. Chỉ số ABBE: 54. - Kính thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính. (SA = 0) - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Vết mổ nhỏ: 2,2 mm - Đường kính optic: 6,0 mm.. - Đường kính tổng: 13,0 mm. - Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D - Hằng số A với đo bằng siêu âm: 119.2 - Chỉ số ACD: 5.66 - Tiêu chuẩn: ISO, CE, Có giấy phép lưu hành sản phẩm của Bộ Y Tế. - Xuất xứ: Tây Ban Nha | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600027633 | vn0305066421 | Bệnh viện đa khoa Tân Phú | Đấu thầu rộng rãi | 03/04/2026 | 787/QĐ-BVĐKTP | 03/04/2026 | 3 | Phường Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
431 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 250 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | Loại: thủy tinh thể mềm. một mảnh, kỵ nước, đơn tiêu, lắp sẳn, phi cầu, - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic). - Đường kính optic: 6,0 mm. - Đường kính tổng: 13,0 mm. - Càng dạng : Chữ C cải tiến. - Optic thiết kế bờ cạnh vuông (Square Edge), - Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening (Bọt khí lấp lánh). - Lọc tia UV, không lọc ánh sáng xanh. - Dải công suất: từ +6,00D đến +30,00D (bước nhảy 0.5D), - Kích thước vết mổ: 2,2 mm. - Chỉ số khúc xạ : 1,548. - Kính Thiết kế phi cầu, chỉ số SA - 0,16 µm. - Kính lắp sẵn trong súng (injector) kiểu xoay. - Tiêu chuẩn: ISO, CE (còn hiệu lưc), Có giấy phép lưu hành sản phẩm của Bộ Y Tế - Xuất xứ: Thái Lan (Đông Nam Á ) | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600027633 | vn0305066421 | Bệnh viện đa khoa Tân Phú | Đấu thầu rộng rãi | 03/04/2026 | 787/QĐ-BVĐKTP | 03/04/2026 | 3 | Phường Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
432 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, ba mảnh | Cái | 150 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV - Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ - Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D - +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D) - Góc càng 5 độ - Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D - Chỉ số Abbe : 55 - Chỉ số khúc xạ : 1.47 - Dùng kèm Injector kiểu xoay - Vết mổ: 2.8mm. - Tiêu chuẩn: ISO, FDA (còn hiệu lưc), Có giấy phép lưu hành sản phẩm của Bộ Y Tế. - Xuất xứ: Mỹ (G7). | 2.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2600027633 | vn0305066421 | Bệnh viện đa khoa Tân Phú | Đấu thầu rộng rãi | 03/04/2026 | 787/QĐ-BVĐKTP | 03/04/2026 | 3 | Phường Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
433 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 350 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt - Đường kính quang học: 6.0 mm - Đường kính tổng thể: 11.00 mm (từ - 9.0D đến +9.0D) 10.50 mm (từ +10.0D đến +30.0D) - Thiết kế: 4 càng, góc càng 10 độ - Đặc điểm: hình cầu - Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) - Dải công suất: từ -9.0D đến +10.0D mức tăng 1.0D từ +10.0D đến +30.0D mức tăng 0.5D - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2600061032 | vn5500342071 | Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ | Đấu thầu rộng rãi | 03/04/2026 | 195/QĐ-BVVH | 03/04/2026 | 2 | Phường Thảo Nguyên,Tỉnh Sơn La
434 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, càng chữ C | Cái | 100 | Hungary | 9021 | 677AD | 677AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự, càng chữ C, một mảnh - Chất liệu Copolymer của hydrophobic và hydrophilic Acrylic. - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Có lọc tia UV - Có cartrigde đính kèm | 1.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500559419 | vn5700401912 | Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả | Đấu thầu rộng rãi | 31/03/2026 | Số: 329/QĐ-BVĐKCP | 31/03/2026 | 3 | Phường Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh
435 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 4 càng | Cái | 100 | Hungary | 9021 | 640AD | 640AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ngậm nước, một mảnh đơn tiêu, 4 càng - Chất liệu: Copolymer của hydrophobic và hydrophilic Acrylic - Có Lọc tia UV - Chỉ số khúc xạ: 1.46 | 1.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500559419 | vn5700401912 | Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả | Đấu thầu rộng rãi | 31/03/2026 | Số: 329/QĐ-BVĐKCP | 31/03/2026 | 3 | Phường Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh
436 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, dài 10,5mm-11mm, góc càng 10 độ | Cái | 150 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm 2. Chất liệu Copolymers Hydrophilic Acrylic, ngậm nước 25% 3. Không màu, Có tính năng lọc tia cực tím (UV), 4. Thiết kế một mảnh, hai mặt lồi, bờ vuông 360 độ. Thiết kế 4 càng kép, hình cầu 5. Đường kính quang học (optic) 6mm, tổng chiều dài 10.5mm-11.0mm. 6. Chỉ số khúc xạ 1.46, góc càng 10 độ 7. Dãi công suất kính từ -9.0D đến +30.0D. 8. Kèm cartridge và injector đặt thủy tinh thể 9. Đi qua được vết mổ 2.2mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485. Nước sản xuất thuộc G7 - Pháp | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500551042 | vn2901021295 | Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương | Đấu thầu rộng rãi | 30/03/2026 | 167/QĐ-BVTC | 30/03/2026 | 3 | Xã Đại Đồng,Tỉnh Nghệ An
437 | Thủy tinh thể acrylic đơn tiêu, mềm, một mảnh, chiều dài: 13mm, càng chữ C, góc càng 0 độ | Cái | 300 | Hungary | 9021 | 677ADY | 677ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, quang sai trung tính 2. Chất liệu: Copolymers Hydrophilic Acrylic, ngậm nước 25% 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép chữ C 5. Đường kính quang học (Optic): 6.0mm, tổng chiều dài kính 13.0mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.46, hằng số A: 118.9 7. Dải công suất: Từ -10D đến +45D 8. Kèm Cartridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể 9. Đặt qua vết mổ 1.8mm-2.2mm | 2.800.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500551042 | vn2901021295 | Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương | Đấu thầu rộng rãi | 30/03/2026 | 167/QĐ-BVTC | 30/03/2026 | 3 | Xã Đại Đồng,Tỉnh Nghệ An
438 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu có màu | Cái | 100 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, . Màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C đơn cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính vùng quang học 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể 12.5mm. - Chỉ số khúc xạ: RI=1.46. - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Vùng lãnh thổ sản xuất: Nhóm G7. Nước sản xuất: Đức | 2.998.000 | vn0109896426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE | IB2500551042 | vn2901021295 | Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương | Đấu thầu rộng rãi | 30/03/2026 | 167/QĐ-BVTC | 30/03/2026 | 3 | Xã Đại Đồng,Tỉnh Nghệ An
439 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm một mảnh, chiều dài: 11mm | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | LS-313Y | LENTIS® | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2025 | Chất liệu: HydroSmart Protect® - một copolymer gồm acrylate ưa nước (25%) với bề mặt kỵ nước và chứa Chromophore, có khả năng hấp thụ tia UV, có bộ lọc ánh sáng tím. - Thiết kế : + Thấu kính nội nhãn đơn tiêu mềm, một mảnh, + Phần quang học và haptic với các cạnh vuông, hiệu ứng rào chắn liên tục 360° phía sau. + Optic : 2 mặt lồi, Bề mặt phi cầu phía sau, Góc càng ( Haptic Angulation ) 0 độ. - Quang sai hình cầu trung tính. - Kích thước quang học: 6.0mm - Chiều dài tổng thể: 11 mm - Dải công suất: ±0.0D tới +35.0D (1.0D) +15.5D tới +26.5D(0.5D) - Chỉ số khúc xạ : 1.46 - Hằng số A: 118.0 | 2.950.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500551042 | vn2901021295 | Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương | Đấu thầu rộng rãi | 30/03/2026 | 167/QĐ-BVTC | 30/03/2026 | 3 | Xã Đại Đồng,Tỉnh Nghệ An
440 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh | Cái | 2400 | Hà Lan | 9021 | LS-312Y | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (Acrylic ngậm nước với bề mặt Acrylic kỵ nước). - Bờ vuông 360º. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh tím, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước 2.2 mm. - Dải công suất: tối thiểu từ +6,0D đến +30,0D. - Kèm dụng cụ đặt. - Xuất xứ: Hà Lan (EU). - Đạt tiêu chuẩn CE. | 1.735.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500446654 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 27/03/2026 | 58/QĐ-BVM | 27/03/2026 | 3 | Phường Hòa Cường,Thành phố Đà Nẵng
441 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc tia UV | Cái | 600 | Ý | 9021 | ISP60N | ISP60N | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (Acrylic ngậm nước với bề mặt Acrylic kỵ nước). - Bờ vuông 360º. - Lọc tia UV, trong suốt. - Đưa qua vết mổ kích thước 1,8mm. - Dải công suất: tối thiểu từ +6,0D đến +30,0D. - Kèm dụng cụ đặt. - Xuất xứ: G7 và EU (Ý). - Đạt tiêu chuẩn CE | 1.469.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500446654 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 27/03/2026 | 58/QĐ-BVM | 27/03/2026 | 3 | Phường Hòa Cường,Thành phố Đà Nẵng
442 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, chất liệu Copolymer, lọc ánh sáng xanh | Cái | 600 | Việt Nam | 9021 | PT-01 | MEDEP PURETIC | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Copolymer (Acrylic kỵ nước và Acrylic ưa nước). - Bờ vuông. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước ≤ 2,8mm. - Dải công suất: tối thiểu từ 0D đến +30,0D. - Kèm dụng cụ đặt. - Xuất xứ: Việt Nam. - Đạt tiêu chuẩn CE. | 1.295.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500446654 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 27/03/2026 | 58/QĐ-BVM | 27/03/2026 | 3 | Phường Hòa Cường,Thành phố Đà Nẵng
443 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 3 mảnh | Cái | 1620 | Indonesia hoặc Mỹ | 90213900 | MA60AC | MA60AC | PT. Ciba Vision Batam hoặc Alcon |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | "- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 3 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. - Đặc điểm càng: 2 càng: Càng chữ C, chất liệu PMMA; màu càng: xanh dương; góc càng 10 độ - Đường kính vùng quang học 6.0mm, bờ vuông - Chiều dài thuỷ tinh thể 13.0mm. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước 3,0mm. - Dải công suất: tối thiểu từ +6,0D đến +30,0D. - Kèm dụng cụ đặt. - Xuất xứ: Mỹ, Indonesia. - Đạt tiêu chuẩn FDA." | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500446654 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 27/03/2026 | 58/QĐ-BVM | 27/03/2026 | 3 | Phường Hòa Cường,Thành phố Đà Nẵng
444 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, hình cầu, hỗn hợp | Cái | 2300 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt - Đường kính quang học: 6.0 mm - Đường kính tổng thể: 11.00 mm (từ -9.0D đến +9.0D) 10.50 mm (từ+10.0D đến +30.0D) - Thiết kế: 4 càng, góc càng 10 độ - Đặc điểm: hình cầu - Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) - Dải công suất: từ -9.0D đến +10.0D mức tăng 1.0D từ +10.0D đến +30.0D mức tăng 0.5D - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500642812 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 27/03/2026 | 397/QĐ-BVAB | 27/03/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
445 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng chữ C, màu trong suốt | Cái | 400 | Hungary | 9021 | 611HPS | 611HPS | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt - Đường kính quang học: 6.0 mm - Đường kính tổng thể: 12.0 mm - Thiết kế: càng chữ C, góc càng: 9 độ - Đặc điểm: Phi Cầu - Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) - Dải công suất: từ -10.0D đến +35.0D - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ: 2.2 - 2.4 mm - Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể | 2.650.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500642812 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 27/03/2026 | 397/QĐ-BVAB | 27/03/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
446 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, hỗn hợp | Cái | 2000 | Pháp | 9021 | Clare | Clare | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt - Đường kính quang học: 6.00 mm (từ +10.0D đến +24.5D) 5.70 mm (từ +25.0D đến +30.0D) - Đường kính tổng thể: 11.00 mm (từ +10.0D đến +14.5D 10.75 mm (từ +15.0D đến +24.5D) 10.50 mm (từ +25.0D đến +30.0D) - Thiết kế: 4 càng, góc càng 8 độ - Đặc điểm: Phi cầu - Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) - Dải công suất: +10.0D đến +30.0D (mức tăng 0.5D) - Chỉ số khúc xạ: 1.46, ABBE 58 - Kích thước vết mổ: từ 1.8 đến 2.2 mm - Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể | 3.000.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500642812 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 27/03/2026 | 397/QĐ-BVAB | 27/03/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
447 | Chất nhầy, dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 120 | Ấn Độ |  | OP-VISC 2ml PFS | OP-VISC 2ml PFS | Agaaz Ophthalmics |  |  | 2024 trở về sau | Sử dụng trong mổ thuỷ tinh thể Chất nhầy dùng trong phẫu thuật mổ Phaco. Tiêu chuẩn:ISO 13485 | 60.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500475363 | vn4600417297 | Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 779/QĐ-BVTWTN | 26/03/2026 | 2 | Phường Phan Đình Phùng,Tỉnh Thái Nguyên
448 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm các cỡ | Cái | 80 | Hoa Kỳ |  | QLIO130Y | QLIO130Y | AST VisionCare Inc |  |  | 2024 trở về sau | Sử dụng trong mổ thuỷ tinh thể Thủy tinh thể mềm 1 mảnh; Mắt kính phi cầu. Thiết kế góc vuông 360 độ. Chỉ số khúc xạ 1,5 tại nhiệt độ 35 độ C; Đường kính optic 6,0mm; Chiều dài kính 13mm; Dải công suất từ + 0D đến + 30D; Tiêu chuẩn:ISO 13485 Xuất xứ Hoa Kỳ | 2.430.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500475363 | vn4600417297 | Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 779/QĐ-BVTWTN | 26/03/2026 | 2 | Phường Phan Đình Phùng,Tỉnh Thái Nguyên
449 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu lắp sẵn | cái | 300 | Hà Lan |  | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC BV |  |  | 2024 trở về sau | 1. Chất liệu Acrylic hỗn hợp (HEMA/EOEMA copolymer), kính trong (không nhuộm màu) 2. Optic: Thiết kế phi cầu với cầu sai trung tính. 3. Càng: thiết kế dạng dĩa, dạng phiến 4 càng, bờ vuông 360 độ chống đục bao sau, góc càng 8 độ. 4. Đường kính: 5,7/ 6,0 mm 5. Chiều dài tổng: 10,50/ 10,75/ 11,00 mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1,46 7. Chỉ số ABBE: 47 8. Dãy công suất từ +5,00 D đến +35,0 D. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge 10. Đặt được qua vết mổ nhỏ 1.8 mm 11. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 12. Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
450 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự không lắp sẵn | Cái | 800 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Quang học: đơn tiêu bổ sung tầm nhìn trung gian, Phi cầu, Trong suốt, được xử lý mờ chống chói, phi cầu -0.27 µm Càng chữ C Thiết kế 3 điểm cố định Chất Liệu: acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic) chỉ số khúc xạ: 1.47 Chỉ số ABBE 55 Lọc: UV, góc càng: 0º đảm bảo dải công suất: 5.0D đến 34.0D bước nhảy độ 0.5D Xuất xứ: Mỹ (G7) Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA, CE | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
451 | Thủy tinh thể đơn tiêu | Cái | 300 | Đức (G7) | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thủy tinh thể có thiết kế 1 mảnh - Thủy tinh thể có màu vàng. - Thủy tinh thể có chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ - Thủy tinh thể có thiết kế bờ vuông 360 độ - Thủy tinh thể có thiết kế cầu / hai mặt lồi - Thủy tinh thể lọc tia cực tím (tia UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học 6mm - Thủy tinh thể có chiều dài thủy tinh thể 12,5mm - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,46. - Thủy tinh thể có chỉ số ABBE: 58. - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant): 118,0 - Thủy tinh thể có độ sâu tiền phòng (ACD): 4,96 mm. - Thủy tinh thể đảm bảo dãy công suất (Diop) từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ với thủy tinh thể cung cấp - Thủy tinh thể được đặt trong bộ dụng cụ đặt i-Glide vết mổ nhỏ 1.85 mm (I-GLIDE 1.85 mm Small) - Thủy tinh thể có xuất xứ Đức (G7) - Thủy tinh thể có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE; CFS | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
452 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | cái | 300 | Tây Ban Nha |  | LLASY60 | AS-IOL | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2024 trở về sau | 1. Chất liệu Hydrophilic copolymer, ngậm nước 25,5%; lọc ánh sáng xanh, tím (nhuộm vàng tự nhiên) 2. Optic: Thiết kế phi cầu với cầu sai trung tính. 3. Càng: thiết kế 2 càng khép kín (dạng đĩa), bờ vuông 360 độ chống đục bao sau, góc càng 0 độ. 4. Đường kính: 6mm 5. Chiều dài tổng: 10,75 mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1,46 7. Chỉ số ABBE: 47 8. Dãy công suất từ -5,0 D đến +40,0 D. 9. Kèm dụng cụ đặt kính dùng 1 lần 10. Đặt được qua vết mổ nhỏ 2,2 mm 11. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 12. Xuất xứ: Tây Ban Nha (EU) | 2.800.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
453 | Thủy tinh thể mềm, kỵ nước, đơn tiêu phi cầu không lắp sẵn | Cái | 500 | Mỹ | 9021 | ZCB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Quang học: đơn tiêu Phi cầu, Trong suốt, được xử lý mờ chống chói phi cầu -0.27 µm Càng chữ C Thiết kế 3 điểm cố định Chất Liệu: acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic) chỉ số khúc xạ: 1.47 Chỉ số ABBE 55 Lọc: UV góc càng: 0º đảm bảo dải công suất: 5.0D đến 34.0D bước nhảy độ 0.5D Xuất xứ: Mỹ (G7) Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA, CE | 3.870.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
454 | Thủy tinh thể đơn tiêu cầu không lắp sẵn 3 mảnh | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic hydrophobic - Đặc điểm: kính Cầu, đơn tiêu 3 mảnh. Chất liệu càng PMMA - Đặc điểm: bờ vuông chống đục bao sau - Đảm bảo cung cấp được đủ dải công suất (P) từ -10D đến + 30D bước nhảy 0.5D chỉ số khúc xạ 1.47 Góc Càng 5° - Chiều dài tổng thể từ 13 mm đến 13.5 mm - Lọc tia UV - Thiết kế: càng dạng chữ C. - Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 2,8mm - Xuất xứ: Mỹ (G7) - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA, CE | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
455 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự, dạng phiến, ưa nước, lắp sẵn | Cái | 150 | Pháp | 9021 | CT ASPHINA 409MP | CT ASPHINA 409MP | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Năm 2022 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu (cầu sai trung tính). Chất liệu: Acrylic ngậm nước (25%) và bề mặt ngoài kỵ nước. Lọc tia UV. Thiết kế: dạng một mảnh, dạng bản phiến 4 điểm tựa. Góc càng 0 độ. + Đường kính quang học: 6mm + Đường kính tổng: 11mm + Dải công suất: từ 0D đến 32D (bước nhảy 0.5D hoặc 1D) + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Chỉ số ABBE : 58 + Đặt qua vết mổ: 1.8 mm + Thủy tinh thể đặt sẵn vào cartridge + Xuất xứ: Pháp | 2.282.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
456 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng hậu phòng | Cái | 100 | Ấn Độ |  | MCS 553 | MCS 553 | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng hậu phòng: Chất liệu PMMA. + Thiết kế càng chữ C. + Đường kính Optic 5.5mm. chiều dài tổng thể:12.5mm. + Hằng số A:118.4. + Dãy diop: -10.0->+30.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 200.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
457 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 900 | Ý |  | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l. |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm một mảnh đơn tiêu - Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt kị nước - Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu - Hiệu chỉnh quang sai : -0,26 µm - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Càng dĩa 4 chân - Optic: 6mm . Chiều dài 11 mm - Dải công suất kính từ: -5.0 D đến +40.0 D - Lắp đặt sẳn trong Cartrige - Đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm Xuất xứ: G7-Ý Tiêu chuẩn ISO | 2.850.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
458 | Thủy tinh thể, 1 mảnh, không ngậm nước, tăng cường tầm nhìn trung gian (lắp sẵn) | Cái | 200 | Đức | 9021 | ZOE | ZOE | OphthalmoPro GmbH |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu có tầm nhìn xa và trung gian, optic phi cầu. 2. Chất liệu: Hydrophobic acrylic tinh khiết hoặc tương đương, không ngậm nước, lọc tia UV. 3. Đường kính Optic: 6.0mm, Đường kính tổng: 13.0mm 4. Haptic dạng 2 càng điều chỉnh vòng lặp C-loop, góc càng tiếp xúc: ≥ 1.5 độ 5. Thiết kế cạnh: bờ góc vuông 360 độ, cạnh bên nhám 6. Chỉ số khúc xạ: 1.48 7. Chỉ số ABBE: 57.2 8. Độ sâu tiền phòng: 5.68 9. Hằng số thông thường: 118.9, theo SRK/T: 119.2, SRKII: 119.6 10. Phạm vi diop (power): từ +5.0D đến +36D, cách khoảng 0.5D 11. Đường kính ngoài đầu tip 1.78mm, cho phép đặt qua vết mổ 2.0mm. 12. Kính lắp sẵn trong injector cartridge (preloaded). | 4.800.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
459 | Thủy tinh thể mềm,hai tiêu cự, ưa nước | Cái | 20 | Pháp | 9021 | AT LISA 809M | AT LISA 809M | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Năm 2022 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự (nhìn gần +3.75D), thiết kế quang học khúc xạ - nhiễu xạ. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính). Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước. Thiết kế dạng một mảnh, dạng bản phiến 4 điểm tựa. Góc càng 0 độ. + Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. + Đặt qua vết mổ 1.8 mm + Dải công suất cầu từ +0D đến + 32D. Bước nhảy 0.5D + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Chỉ số ABBE: 58 + Đi kèm dụng cụ đặt + Xuất xứ: Pháp | 13.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
460 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, Toric IOL,) các loại, các cở (cứng mềm, treo) | Cái | 700 | Pháp | 9021 | Artis PLE | Artis PLE | Cristalens Industrie |  |  | 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded) - Vật liệu: không ngậm nước (Hydrophobic acrylic), Cấu tạo: 1 mảnh, 4 càng. - Đường kính optic: 6.15 mm (với kính từ 0D đến +9.5Diop); 6.00 mm (Từ +10.0D đến +25.0D); 5.8 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) - Đường kính tổng thể: dạng thiết kế 4 điểm cố định bao, dài 11.00 mm ( với kính từ 0.0D đến +9.5D); 10.79 mm (Từ +10.0D đến +25.0D); 10.50 mm (Từ +25.5D đến +35.0D), thiết kế 1 mãnh rìa cạnh sắc vuông 360° -Thiết kế quang học (optic): Phi cầu, với quang sai hình cầu âm tính để điều chỉnh một phần quang sai giác mạc, Góc càng: 5°, Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D, Hằng số A ước tính (SRK-T): 119.3 Đo bằng siêu âm; 119.7 Đo bằng laser can thiệp - Độ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): 5.77 mm khi đo bằng siêu âm; 6.03 mm khi đo bằng laser can thiệp, Chỉ số khúc xạ: 1.54 -Phương pháp vô khuẩn: Ethylene oxide, có thể đặt qua vết mổ nhỏ 2mm | 3.490.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
461 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu +4 không lắp sẵn | Cái | 20 | Mỹ | 9021 | ZMB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đa tiêu +4D (thị lực nhìn gần 33cm) Trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. Thiết kế 3 điểm cố định Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm Góc càng 0º Dải công suất +5D đến +34D Chỉ số ABBE 55 Chỉ số khúc xạ 1.47 Chỉ số cầu sai -0.27µm Xuất xứ: Mỹ (G7) Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA, CE | 17.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh
462 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự, ngậm nước, càng chữ C | cái | 10 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. Lọc tia UV. - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4 - Chỉ số khúc xạ: 1.46. Độ sâu tiền phòng ACD: 5.374 - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, EC - Xuất xứ: Đức | 2.998.000 | vn0109896426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE | IB2600015443 | vn0401557969 | Bệnh viện 199 Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 25/03/2026 | 157/QĐ-BV199-KD | 24/03/2026 | 3 | Phường An Hải,Thành phố Đà Nẵng
463 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, màu vàng, càng chữ Z | Cái | 150 | Nhật Bản | 90219000 | NP-1 | Nidek | Nidek Co., Ltd |  |  | 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh, càng hình chữ Z, màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, đường kính optic 6mm, đường kính tổng 13mm - Thiết kế càng chữ Z, khoảng cách giữa 2 vai càng có đường kính 9.5mm - Dải công suất từ 1.0D đến 30.0D - Chỉ số khúc xạ 1.52, Kích thước vết mổ 2.2mm - Thủy tinh thể cài đặt sẵn trong cartridge liền injector sử dụng một lần hoặc tương đương. | 3.500.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600015443 | vn0401557969 | Bệnh viện 199 Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 25/03/2026 | 157/QĐ-BV199-KD | 24/03/2026 | 3 | Phường An Hải,Thành phố Đà Nẵng
464 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, không ngậm nước, 4 càng | Cái | 18 | Israel | 90219000 | BunnyLens HP Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 5.0D đến 35.0D - Chỉ số khúc xạ 1.48. - Kích thước vết mổ 2.2mm. - Thủy tinh thể cài đặt sẵn trong cartridge liền injector sử dụng một lần hoặc tương đương. | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600015443 | vn0401557969 | Bệnh viện 199 Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 25/03/2026 | 157/QĐ-BV199-KD | 24/03/2026 | 3 | Phường An Hải,Thành phố Đà Nẵng
465 | Thủy tinh thể nhân tạo 5 tiêu cự | Cái | 15 | Israel | 90219000 | Intensity BN EZ | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 5 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên - Sử dụng ánh sáng với 93,5% hiệu suất năng lượng - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 10.0D đến 30.0D - Công suất bổ sung: +0.9D, +1.5D, + 2.0D, +3.0D - Chỉ số khúc xạ 1.46 - Kích thước vết mổ 1.8 mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge hoặc tương đương. | 19.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600015443 | vn0401557969 | Bệnh viện 199 Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 25/03/2026 | 157/QĐ-BV199-KD | 24/03/2026 | 3 | Phường An Hải,Thành phố Đà Nẵng
466 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự | Cái | 70 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 0.0 đến 35.0D - Công suất bổ sung : +3.0D - Chỉ số khúc xạ 1.46 - Kích thước vết mổ 1.8mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge hoặc tương đương. | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600015443 | vn0401557969 | Bệnh viện 199 Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 25/03/2026 | 157/QĐ-BV199-KD | 24/03/2026 | 3 | Phường An Hải,Thành phố Đà Nẵng
467 | Thủy Tinh Thể Đơn tiêu 3 mảnh | Cái | 20 | Indonesia | 90213900 | MA60AC | MA60AC | PT. Ciba Vision Batam |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thiết kế 3 mảnh - Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) - Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương - Lọc tia cực tím - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng chữ C, góc càng 10 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Dãy diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2600015443 | vn0401557969 | Bệnh viện 199 Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 25/03/2026 | 157/QĐ-BV199-KD | 24/03/2026 | 3 | Phường An Hải,Thành phố Đà Nẵng
468 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, ngậm nước, 4 càng | Cái | 15 | Israel | 90219000 | BunnyLens AF | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic đồng trùng hợp; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ -5.0D đến 40.0D - Chỉ số khúc xạ 1.46. - Kích thước vết mổ 1.8mm. - Thủy tinh thể được giao kèm dụng cụ đặt kính hoặc tương đương | 2.380.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2600015443 | vn0401557969 | Bệnh viện 199 Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 25/03/2026 | 157/QĐ-BV199-KD | 24/03/2026 | 3 | Phường An Hải,Thành phố Đà Nẵng
469 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 400 | Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước)Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); , Optic thiết kế phi cầu Chi số khúc xạ: 1.548 Đặc điểm càng: 2 càng Chiều dài thuỷ tinh thể: 13,0mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm Kích thước vết mổ: 2.2mm Hiệu chỉnh quang sai cầu -0,16µm Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) Đóng gói vô trùng. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, tiêu chuẩn CE | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500607006 | vn4000491838 | Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 24/03/2026 | 443/QĐ-BV | 24/03/2026 | 2 | Xã Núi Thành,Thành phố Đà Nẵng
470 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 3 mảnh | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D - +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D) 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số Abbe: 55 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Vết mổ: 2.8mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE, ISO 13485 | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500368233 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 20/03/2026 | 174/QĐ-BVĐKKG | 20/03/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang
471 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 20 | Mỹ | 9021 | ZFR00V | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự (nhìn gần +3D, trung gian +1.5D) 2. Màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và ánh sáng tím 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Chỉ số cầu sai : Cầu sai âm (-0.27 micron) 11. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 12. Vết mổ: 2.2mm - 2.4mm Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE, ISO 13485 | 25.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500368233 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 20/03/2026 | 174/QĐ-BVĐKKG | 20/03/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang
472 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự | Cái | 70 | Đức |  | Triva-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, 1 mảnh, ngậm nước, chất liệu Acrylic hidrophilic 2. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 3. Thiết kế phi cầu mặt trước. 2 càng chữ C. Cạnh vuông và gờ vuông 360 độ mặt sau optic ngăn đục bao sau. 4. Đường kính optic 6.0 mm; Chiều dài kính 12,5 mm 5. Dải công suất: từ +10D đến +30D. Công suất cộng thêm +3.5D cho thị lực nhìn gần, cộng thêm +1.75D cho tầm nhìn trung gian 6. Kính được cung cấp kèm catridge và injector 7. Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm (Đặt được qua vết mổ ≤ 2.2mm) 8. Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE 9. Xuất xứ: Đức | 14.600.000 | vn0109896426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE | IB2500645400 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2026 | 147/QĐ-BVĐKĐG | 12/03/2026 | 3 | Phường Việt Hưng,Thành phố Hà Nội
473 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 150 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, cùng chất liệu Hydrophobic Acrylic không ngậm nước. 2. Lọc ánh sáng xanh. Lọc tia cực tím (UV). 3. Đường kính optic: 6mm; 4. Chiều dài kính: 13,0mm 5. Chỉ số khúc xạ: 1,52 6. Thiết kế phi cầu, cạnh vuông và gờ vuông. 7. Càng chữ C. 8. Dải công suất (Dãy diop): từ -10D đến +40D. 9. Kích thước vết mổ: 2.2mm (Đặt được qua vết mổ 2.2mm). 10. Kính đi kèm cattridge và injector 11. Xuất xứ: Ireland (Châu Âu ) 12. Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1.512.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500645400 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2026 | 147/QĐ-BVĐKĐG | 12/03/2026 | 3 | Phường Việt Hưng,Thành phố Hà Nội
474 | Thủy tinh thể đa tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái | 70 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | 1. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer), (tương đương ngậm nước 25%) 2. Kính trong suốt, Lọc tia UV 3. Nguyên lý quang học: khúc xạ 4. Thiết kế optic: Bờ (rìa) vuông 360 độ. Đường kính optic: 6mm 5. Không bị hiện tượng bọt khí (Glistening) 6. Thiết kế, cấu tạo của thủy tinh thể: Phi cầu 7. Số tiêu cự: Đa tiêu cự, lấy nét chuyển tiếp liên tục. 8. Tiêu điểm: Công suất bổ sung nhìn gần: +2.75D 9. Kích thước vết mổ: ≥ 2.2mm (Đặt được qua vết mổ 2.2mm) 10. Chỉ số khúc xạ: 1.46 11. Lắp đặt: Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính 12. Dải công suất (Dãy diop): Từ +1.0D đến + 35.0D, bước nhảy độ 0.5D 13. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE 14. Xuất xứ: Hà Lan (châu Âu) | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500645400 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2026 | 147/QĐ-BVĐKĐG | 12/03/2026 | 3 | Phường Việt Hưng,Thành phố Hà Nội
475 | Chất nhuộm bao thể thủy tinh | lọ | 1500 | Ấn Độ |  | TRYB06-01 | Ophtechnics Eyeline Systems Private Limited | Ophtechnics Eyeline Systems Private Limited |  |  | Từ năm 2025 trở đi | - Dung dịch Trypan Blue nồng độ 0.6 mg/ml (0.06%), kết hợp với Sodium Clorid (Natri Clorid) - pH: 7.0 - 7.6 - Vô khuẩn - Đóng gói: lọ thủy tinh dung tích 1.0ml | 84.000 | vn0107594451 | CÔNG TY TNHH LEGATEK | IB2500602738 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 11/03/2026 | 188/QĐ-BVMTW | 11/03/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
476 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 62 | Ấn Độ |  | SAF6125SQY | Excellent Hi-Care Private Limited | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | 2025 trở đi | Thủy tinh thể mềm một mảnh: Chất liệu Acrylic ngậm nước (26%), đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sau + Bộ lọc UA-A (lọc ánh sáng tím và ánh sáng xanh) + Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 5 độ. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài tổng thể: 12.5mm. + Hằng số A: 118.0. + Vết mổ nhỏ ≤2.4mm. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần + Dãy diop: -10.0->+30.0D. Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng | 1.250.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2600016965 | vn2800794154 | Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành | Đấu thầu rộng rãi | 10/03/2026 | 65/QĐ-BVHT | 10/03/2026 | 2 | Phường Hạc Thành,Tỉnh Thanh Hóa
477 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự | Cái | 100 | Bỉ (EU) | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2025 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự. 2. Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. 3. Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng dạng mở (4 open loops) với công nghệ càng chữ C kép (double C-loop). 4. Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic) 5. Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) 6. Thủy tinh thể loại 1 mảnh, càng và vùng quang học của thủy tinh thể cùng chất liệu do thủy tinh thể được cấu thành từ 1 chất liệu duy nhất là acrylic kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic). 7. Chiều dài tổng thể thủy tinh thể: 11,40mm 8. Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể: 6mm 9. Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 10. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần là +3,5D và bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian là +1,75D 11. Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ: +10D đến +35D (bước nhảy 0,5D) 12. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ. 13. Kích thước đầu bộ đặt của thủy tinh thể qua được vết mổ có kích thước từ 2,1mm đến 2,2mm 14. Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE 15. Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (EU) 16. Thủy tinh thể có hạn sử dụng 60 tháng kể từ ngày sản xuất | 22.500.000 | vn0109168811 | CÔNG TY CỔ PHẦN IME | IB2600022064 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2026 | 522/QĐ-BVNT | 06/03/2026 | 1 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
478 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng chữ C, lắp sẵn | Cái | 600 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASHP60-PL | AIALA DRY | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu; 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu, cầu sai trung tính; 3. Đặc điểm càng: 2 càng dạng chữ C, góc càng 0 độ, chống dính càng (Antistick); 4. Chất liệu: Hydrophobic Copolymer; 5. Đặc điểm: Màu vàng, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh, lọc ánh sáng tím, chống chói; 6. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu); 7. Chỉ số khúc xạ: 1.485; 8. Chỉ số ABBE: 54; 9. Chiều dài tổng thể: 13mm; 10. Đường kính optic: 6mm; 11. Dải công suất: từ -5.0D đến +40.0D; 12. Thủy tinh thể nhân tạo được lắp sẵn trong bộ đặt; 13. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 2.2mm; 14. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: ISO 13485 và CE | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2600022064 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2026 | 522/QĐ-BVNT | 06/03/2026 | 1 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
479 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, Chất liệu Acrylic Hydrophobic, 2 càng kép chữ C | Cái | 700 | Pháp |  | EAZ - Y | EAZ - Y | Pháp |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo bảng đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500639887 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2026 | 49/QĐ-BVM | 05/03/2026 | 2 | Phường Phan Đình Phùng,Tỉnh Thái Nguyên
480 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, một mảnh, chất liệu Acrylic Acrylic hỗn hợp. càng chữ C | Cái | 300 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đơn tiêu kéo dài tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp 3. Màu sắc: không màu 4. Thiết kế optic: phi cầu 5. Thiết kế haptic: càng chữ C khép kín 6. Bờ vuông 360° 7. Đường kính Optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể: 12.5 mm 8. Chỉ số khúc xạ: 1.46 9. Cầu sai biến thiên: Phần trung tâm của IOL là cầu sai trung tính (0 µm); đỉnh bù tối đa tương ứng với cầu sai -0,125 µm 10. Góc càng 0° 11. Dải công suất từ -10.0D đến +35.0D 12. Kích thước vết mổ: ≥ 2.2 mm 13. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge kèm injector dùng 1 lần 14. Chứng nhận ISO 13485; CE 15. Xuất xứ: Hà Lan | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500639887 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2026 | 49/QĐ-BVM | 05/03/2026 | 2 | Phường Phan Đình Phùng,Tỉnh Thái Nguyên
481 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ,đơn tiêu, một mảnh, Chất liệu Copolymer. 4 càng | Cái | 900 | Ý |  | S/T7560CZ | S/T7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Copolymer 3. Lọc tia UV 4. Thiết kế optic: phi cầu 5. Thiết kế haptic: 4 càng 6. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần 7. Đường kính quang học (Optic): 6 mm, tổng chiều dài kính 10.75 mm 8. Chỉ số khúc xạ: 1.46 9. Chỉ số cầu sai: -0,14µm 10. Góc càng: 5° 11. Dải công suất: -10D đến +30D 12. Kích thước vết mổ kích thước: ≤ 2.2mm 13. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector 14. Chứng nhận ISO 13485; CE 15. Nhà sản xuất: Ý | 3.800.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500639887 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2026 | 49/QĐ-BVM | 05/03/2026 | 2 | Phường Phan Đình Phùng,Tỉnh Thái Nguyên
482 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm,đơn tiêu, một mảnh, Chất liệu Acrylic Hydrophilic. Kiểu càng dạng đĩa | Cái | 700 | Đức |  | Aspira-aXA SL | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic Hydrophilic 3. Màu sắc: Không màu 4. Thiết kế optic: Phi cầu 5. Thiết kế haptic: Kiểu càng dạng đĩa 6. Bờ vuông 360° 7. Đường kính quang học (Optic): 7 mm, tổng chiều dài kính 11 mm 8. Chỉ số khúc xạ: 1.46 9. Chỉ số cầu sai: Cầu sai trung tính 10. Góc càng: Góc càng 0° 11. Dải công suất: từ +10,0 D đến +30,0 D. 12. Kích thước vết mổ kích thước: qua vết mổ kích thước: ≤ 2.2 mm. 13. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector 14. Chứng nhận ISO 13485 ;CE 15. Xuất xứ: Đức | 3.650.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500639887 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2026 | 49/QĐ-BVM | 05/03/2026 | 2 | Phường Phan Đình Phùng,Tỉnh Thái Nguyên
483 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu Acrylic Hydrophobic | Cái | 800 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE - Xuất xứ: Liên minh Châu Âu (EU) - Hy Lạp | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500639887 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2026 | 49/QĐ-BVM | 05/03/2026 | 2 | Phường Phan Đình Phùng,Tỉnh Thái Nguyên
484 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không phi cầu | Cái | 100 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. 2. Chất liệu Acrylic hỗn hợp giữa Hydrophobic và Hydrophilic, ngậm nước 25% 3. Lọc tia cực tím (UV) 4. Thiết kế một mảnh, không phi cầu, bờ vuông 360 độ, 4 càng 5. Đường kính quang học (optic) 6mm, tổng chiều dài 10.5mm-11mm. 6. Chỉ số khúc xạ 1.46, góc càng 10 độ, 7. Dãi công suất kính từ -9.0D đến +30.0D. 8. Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể 9. Kích thước vết mổ 2.2mm. 10. Sản xuất tại G7 - Pháp | 2.900.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2600041172 | vn2900569000 | Bệnh viện đa khoa Đô Lương | Đấu thầu rộng rãi | 23/02/2026 | 267/QĐ_BVĐL | 23/02/2026 | 1 | Xã Đô Lương,Tỉnh Nghệ An
485 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn | Cái | 600 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể đơn tiêu cự, có thiết kế phi cầu. - Thủy tinh thể có màu vàng; lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín, càng và vùng quang học của thủy tinh thể cùng chất liệu do thủy tinh thể được cấu thành từ 1 chất liệu duy nhất là acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -10D đến +35D, trong đó: * Từ -10D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Dụng cụ đặt cung cấp kèm theo thủy tinh thể qua được vết mổ từ 2,0mmm đến 2,2mm. - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Liên minh Châu Âu - EU) - Thủy tinh thể đạt chất lượng: ISO 13485; CE và CFS (Bỉ) - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất. | 2.965.000 | vn0109168811 | CÔNG TY CỔ PHẦN IME | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
486 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, một mảnh, chất liệu không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn | Cái | 50 | Hoa Kỳ |  | TFLIO130Y | Asqelio Trifocal Soft Hydrophobic Intraocular Lens | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về ssau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, 1 mảnh, màu vàng; - Vật liệu: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic), lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh; - Chiều dài tổng: 13,00 mm; - Đường kính optic: 6,00 mm; - Đặc điểm càng: càng chữ C, bờ cạnh vuông 360° vùng quang học và càng; - Phi cầu, cầu sai: -0.27um, hiệu chỉnh quang sai cầu về 0; - Công suất: +5.0D đến +30.0D; - Công suất bổ sung: cho tiêu điểm gần +3,30D & tiêu điểm trung gian +2,20D; - Kèm dụng cụ đặt kính đồng bộ (injector + cartridge); - Kích thước vết mổ: 2.2mm; - Xuất xứ: Hoa Kỳ. | 16.500.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
487 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, không ngậm nước, không lắp sẵn | Cái | 400 | Việt Nam | 9021 | MC-01 | MEDEP MECYL | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) - Lọc tia cực tím (UV); phi cầu. - Đặc điểm càng: 2 càng, càng chữ C, cùng chất liệu với vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. - Dải công suất: từ +6,0 D đến +30.0 D. - Dụng cụ đặt đi kèm: kèm theo catridge và injector - Đưa qua vết mổ kích thước: 2,2 mm - Xuất xứ: Việt Nam | 1.125.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
488 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước, không lắp sẵn | Cái | 400 | Việt Nam | 9021 | PC-01 | MEDEP PURECYL | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). - Lọc tia cực tím (UV); phi cầu. - Đặc điểm càng: 2 càng, cùng chất liệu với vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm - Dải công suất: từ 0.0 D đến +30.0 D. - Dụng cụ đặt đi kèm: kèm theo catridge và injector - Đưa qua vết mổ kích thước: 2,2 mm - Xuất xứ: Việt Nam | 1.250.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
489 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn, | Cái | 600 | Hoa Kỳ | 9021 | TEK-LENS 820Y | TEK-LENS II | Tekia, Inc |  |  | 2023 trở về sau | -Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. -Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). -Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh, phi cầu. -Đặc điểm càng: 4 càng, thiết kế dạng dĩa 4 điểm tựa, cùng chất liệu với vùng quang học. -Chiều dài thủy tinh thể: từ 10,5 mm đến 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. -Dải công suất: đáp ứng từ 0.0 D đến + 42.0 D. -Dụng cụ đặt đi kèm: kèm theo catridge và injector. -Đưa qua vết mổ kích thước: 1.8 mm -Xuất xứ: Hoa kỳ | 2.950.000 | vn0316398066 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BỬU TÍN | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
490 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng, đơn tiêu | Cái | 400 | Ấn Độ |  | MCS602 | MCS602 | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng hậu phòng: Chất liệu PMMA. + Thiết kế càng chữ C. + Lọc tia UV (trên vỏ hộp) + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài tổng thể:13.0mm. + Hằng số A:118.2. + Độ sâu tiền phòng (ACD): 4.8 (trên vỏ hộp) + Dãy diop: -10.0->+30.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 200.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
491 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu , một mảnh, chất liệu hỗn hợp , điều chỉnh loạn thị, không lắp sẵn | Cái | 50 | Đức | 9021 | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | Năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, điều chỉnh loạn thị - Chất liệu: Acrylic hỗn hợp với lớp phủ bề mặt acrylic kỵ nước. - Đặc điểm: 4 điểm tựa (dạng đĩa), phi cầu - Lọc tia cực tím (UV) - Đường kính tổng: 11mm - Đường kính optic: 6mm - Dải công suất đáp ứng từ: -10.0D đến + 32.0D (độ cầu); từ +1.0 đến +12.0D (độ trụ) - Kích thước vết mổ: 1.8 - 2.2mm - Dụng cụ đặt đi kèm: kèm dụng cụ đặt (catridge + Injector) - Xuất xứ: Đức | 7.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
492 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu hỗn hợp, lắp sẵn | Cái | 1100 | Pháp | 9021 | CT ASPHINA 509MP | CT ASPHINA 509MP | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Copolymer acrylic độ ngậm nước 25% với lớp phủ bề mặt acrylic kỵ nước. - Lọc tia cực tím (UV); phi cầu - Đặc điểm càng: 4 càng, cùng chất liệu với vùng quang học - Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm ; đường kính vùng quang học: 6.0 mm - Dải công suất: đáp ứng từ 0.0 D đến +32.0 D. - Dụng cụ đặt đi kèm: lắp sẵn trong catridge - Đưa qua vết mổ kích thước: 1.8 mm. - Xuất xứ: Pháp | 1.968.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
493 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu , một mảnh, không ngậm nước , lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 1000 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) - Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. - Đặc điểm càng: 2 càng chữ C , cùng chất liệu với vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm - Dải công suất: đáp ứng từ +6.0 D đến +30,0 D. - Dụng cụ đặt đi kèm: lắp sẵn trong injector và catridge - Đưa qua vết mổ kích thước: 2.2 mm - Xuất xứ: Thái Lan (Nhóm nước Đông Nam Á) | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
494 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 3 mảnh, không lắp sẵn | Cái | 300 | Mỹ | 90213900 | MA60AC | MA60AC | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 3 mảnh, trong suốt. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) (kị nước) - Lọc tia cực tím (UV). - Đặc điểm càng: 2 càng, hình chữ C, chất liệu PMMA. - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm, đường kính vùng quang học: 6 mm. - Dải công suất: đáp ứng từ +6.0 D đến +30.0D. - Dụng cụ đặt đi kèm: kèm theo catridge và injector - Đưa qua vết mổ kích thước: 3,0 mm. - Xuất xứ: Mỹ. | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
495 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu hỗn hợp, không lắp sẵn | Cái | 500 | Ý |  | ISP60N | ISP60N | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Copolymer acrylic độ ngậm nước 25% với lớp phủ bề mặt acrylic kỵ nước. - Lọc tia cực tím (UV); phi cầu - Đặc điểm càng: 4 càng, cùng chất liệu với vùng quang học - Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. - Dải công suất: đáp ứng từ 0.0 D đến +30.0 D. - Dụng cụ đặt đi kèm: kèm theo catridge và injector - Đưa qua vết mổ kích thước: 1.8 mm. - Xuất xứ: Ý | 1.639.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
496 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | hộp | 7500 | Việt Nam | 3006 | MHC-1611 | MEDEP HYAROVISC | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco 1.6% Sodium Hyaluronate 1.6%. Trọng lượng phân tử: ≥ 3.0 million daltons. Độ nhớt: 400.000 mPa.s. Độ thẩm thấu: 300-350 mOsm/kg. Độ Ph: 6.8-7.6. Ống 1.1ml. - Xuất xứ: Việt Nam | 259.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
497 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu , một mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn, | Cái | 600 | Ý |  | ISP60M | ISP60M | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Copolymer acrylic độ ngậm nước 25% với lớp phủ bề mặt acrylic kỵ nước. - Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu - Đặc điểm càng: 4 càng, chất liệu với vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. - Dải công suất: đáp ứng từ +6.0 D đến +30.0 D. - Dụng cụ đặt đi kèm: kèm theo catridge và injector - Đưa được qua vết mổ nhỏ, kích thước: 1.8mm - Xuất xứ: Ý | 2.419.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
498 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu , một mảnh, không ngậm nước , lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 1000 | Ý | 9021 | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l |  |  | Năm 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) - Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. - Đặc điểm càng: 2 càng chữ C, cùng chất liệu với vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. - Dải công suất: đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D. - Dụng cụ đặt đi kèm: lắp sẵn trong injector - Đưa qua vết mổ kích thước: 2.2 mm - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 (Ý) | 1.919.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
499 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 3 mảnh, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 500 | Nhật Bản |  | PN6AS | Kowa Company, Ltd. | Kowa Company, Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 3 mảnh, - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) - Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh - Đặc điểm càng: 2 càng, hình chữ C, chất liệu Càng: Polyvinylidene fluoride (PVDF) - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6 mm. - Dải công suất: đáp ứng từ +6.0 D đến +26.0D - Dụng cụ đặt đi kèm: lắp sẵn trong injector - Đưa qua vết mổ kích thước: 2,4mm - 2,6mm - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 (Nhật Bản) | 2.088.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
500 | Đầu cắt dịch kính, bao sau, màng đồng tử, thủy tinh thể | Cái | 10 | Mỹ | 90185000 | 8065752134 | 8065752134 | Alcon |  |  | Từ 2025 trở về sau | - Đầu cắt dịch kính bán phần trước kích thước 23G và 1 kim tưới. Có thể kết nối với máy mổ Phaco và thực hiện cắt dịch kính lên ≥ 4000 nhát cắt/ phút. | 4.233.438 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
501 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, một mảnh, chất liệu không ngậm nước, không lắp sẵn | Cái | 100 | Hoa Kỳ |  | ELIO130C | Asqelio EDOF Soft Hydrophobic Intraocular Lens | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về ssau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, 1 mảnh, trong suốt; - Tăng cường tầm nhìn gần và trung gian; - Vật liệu: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic), lọc tia UV; - Chiều dài tổng: 13.00 mm; - Đường kính optic: 6.00 mm; - Đặc điểm càng: càng chữ C, bờ cạnh vuông 360° vùng quang học và càng; - Phi cầu, cầu sai: -0.27um, hiệu chỉnh quang sai cầu về 0; - Công suất: +5.0D đến +30.0D; - Kèm dụng cụ đặt kính đồng bộ (injector + cartridge) - Kích thước vết mổ: 2.2mm; - Xuất xứ: Hoa Kỳ | 5.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
502 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Hộp | 3000 | Việt Nam | 3006 | MT-3.0 | MEDEP MCOAT | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, thành phần Sodium Hyaluronate 3%. Trọng lượng phân tử: 600.000 daltons. Độ nhớt: 30.000 - 45.000 mPa.s. Độ thẩm thấu: 300-350 mOsm/kg. Độ Ph: 6.8-7.6. Ống 1.0ml. - Xuất xứ: Việt Nam | 228.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
503 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 1000 | Vương Quốc Anh | 9021 | RAO850B | RAO850B | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | Sản xuất năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) - Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. - Đặc điểm càng: 2 càng kép chữ C, cùng chất liệu với vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. - Dải công suất: đáp ứng từ 0,0 D đến +32,0 D. - Dụng cụ đặt đi kèm: lắp sẵn trong injector - Đưa qua vết mổ kích thước: 2,2 mm - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 | 1.980.000 | vn8046053344 | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
504 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 2000 | Ý |  | ISP60H | ISP60H | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Copolymer acrylic độ ngậm nước 25% với lớp phủ bề mặt acrylic kỵ nước. - Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu - Đặc điểm càng: 4 càng, chất liệu với vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. - Dải công suất: đáp ứng từ +6.0 D đến +30.0 D - Dụng cụ đặt đi kèm: lắp sẵn trong cartridge kèm sẵn injector - Đưa được qua vết mổ nhỏ, kích thước: 1.8mm - Xuất xứ: Ý | 2.665.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
505 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn | Cái | 400 | Ý | 9021 | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l |  |  | Năm 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) - Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. - Đặc điểm càng: 2 càng chữ C, cùng chất liệu với vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm - Dải công suất: đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D. - Dụng cụ đặt đi kèm: kèm theo catridge và injector - Đưa qua vết mổ kích thước: 2.2 mm - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 (Ý) | 1.939.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
506 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu ,một mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn | Cái | 600 | Đức |  | B1AWY0/S1AWY0 | B1AWY0/S1AWY0 | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2025 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. + Thiết kế 2 càng, càng chữ Z, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài tổng thể 13.0mm. + Hằng số A: 118.0/118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58 + Chỉ số khúc xạ: 1.46. + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm . + Dãy diop: -10.0D đến + 45.0D bước nhảy 0.5D - 1.0D. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. + Xuất xứ: Nhóm nước G7 (Đức) | 2.950.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
507 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | hộp | 1000 | Bỉ | 30067000 | 0005710022 | 0005710022 | Alcon |  |  | Từ 2024 trở về sau | - Hộp dịch nhầy DUOVISC được thiết kế với 2 chất dịch nhầy khác nhau, sử dụng trong mổ đục thủy tinh thể - Dịch nhầy PROVISC: ống 0.4ml chứa sodium hyaluronate 10mg/ml - Dịch nhầy VISCOAT: ống 0.35 ml chứa sodium chondroitin sulfate 40mg/ml, sodium hyaluronate 30mg/ml: khối lượng phân tử trung bình 2.500.00 Dalton. Độ thẩm thấu 310 m0sm/kg; pH 7.2 Độ nhớt 25.000 mPa.s | 734.811 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500491794 | vnz000011893 | Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 10/QĐ-BVCKMVL | 13/02/2026 | 4 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long
508 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu | Cái | 15 | Thụy Sĩ | 9021 | Eden 108M | SAV-IOL SA, Thụy Sĩ | SAV-IOL SA |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic (Ngậm nước 26%). - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, Đa tiêu, sử dụng công nghệ EDOF kéo dài tiêu điểm - Đặc điểm càng: 2 Càng kín. - Đường kính phần quang học 6.0mm. Chiều dài thủy tinh thể 10.8mm. - Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). - Công suất cộng thêm: +3.0D. - Thiết kế phần quang học: Đa vùng (Phi cầu, khúc xạ, nhiễu xạ). - Lọc tia UV tại bước sóng 370nm - Hằng số A: 117.8 - Kích thước vết mổ: Từ 2.2 mm. - Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. - Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. Xuất xứ: Thụy Sĩ | 21.000.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2500622170 | vn5400164107 | Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 183/QĐ-BVĐKHB | 13/02/2026 | 2 | Phường Hòa Bình,Tỉnh Phú Thọ
509 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 85 | Hà Lan | 9021 | 580 | OPHTEC BV; Hà Lan | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25%. - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế càng chữ C khép kín - Chiều dài tổng 12,5 mm. - Đường kính optic 6,00 mm - Góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Dãy công suất từ -10D đến +35D (bước nhảy độ 0.5D) - Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 5.200.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2500622170 | vn5400164107 | Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 183/QĐ-BVĐKHB | 13/02/2026 | 2 | Phường Hòa Bình,Tỉnh Phú Thọ
510 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu | Cái | 385 | Thụy Sĩ | 9021 | Lucidis 108M | SAV-IOL SA, Thụy Sĩ | SAV-IOL SA |  |  | 2025 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic (Ngậm nước 26%). - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, Đa tiêu, sử dụng công nghệ EDOF kéo dài tiêu điểm - Đặc điểm càng: 2 Càng kín. - Đường kính phần quang học 6.0mm. Chiều dài thủy tinh thể 10.8mm. - Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). - Công suất cộng thêm: +3.0D. - Thiết kế phần quang học: Đa vùng (khúc xạ, phi cầu). - Lọc tia UV tại bước sóng 370nm - Hằng số A: 118.0 - Kích thước vết mổ: Từ 2.2 mm. - Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. - Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. Xuất xứ: Thụy Sĩ | 8.500.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2500622170 | vn5400164107 | Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/02/2026 | 183/QĐ-BVĐKHB | 13/02/2026 | 2 | Phường Hòa Bình,Tỉnh Phú Thọ
511 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 800 | Mỹ |  | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, càng chữ C. Tăng cường tầm nhìn trung gian. Chất liệu Acrylic không ngậm nước. Có 3 điểm cố định, bờ sau vuông 360 độ. Đường kính thấu kính: 6mm, chiều dài tổng: 13mm, góc càng 0 độ. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D. Chỉ số ABBE: 55. Chỉ số khúc xạ: 1.47. Dùng kèm Injector kiểu xoay. Vết mổ 2.2mm - 2.4mm. Tiêu chuẩn ISO 13485 và chứng nhận FDA. | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500458665 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 12/02/2026 | 438/QĐ-BVH | 12/02/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
512 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu điểm, chất liệu kỵ nước hoàn toàn, hai càng, vùng quang học màu vàng, có thể lắp vào cartridge. | cái | 150 | Mỹ | 90213900 | DFT015 | DFT015 | Alcon |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh,dải tiêu cự 1. Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore; 2. Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 3. Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm 4.Thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông; 5. Đường kính optic 6,0 mm, Màu vàng 6. Đường kính tổng thể (chiều dài): 13,0 mm - Càng STABLEFORCE chữ L, góc càng 0 độ; Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu 7. Kèm cartridge; Dễ cài đặt vào thiết bị để đặt vào mắt (Injector), không bị chầy xước hay gãy càng khi cài đặt 8. Đặt qua vết mổ 2,2 mm - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) 9. Thiết kế giả điều tiết dải tiêu cự liên tục, sử dụng công nghệ mặt đầu sóng (wavefront) giảm thiểu nhiễu loạn thị giác sau mổ Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc. | 25.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
513 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu điểm, chất liệu kỵ nước, bốn càng, vùng quang học màu vàng, có cartridge và injector kèm theo hoặc lắp sẵn | cái | 75 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở đi | Thủy tinh thể kéo dài tiêu điểm chất liệu đồng nhất Hydrophobic Acrylic: - Thiết kế phi cầu, bốn càng. - Màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Dải công suất: từ +10D đến +30D - Chỉ số khúc xạ 1.53 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong catridge và cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Injector 1.2.3. Premium dùng 1 lần. | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
514 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 01 mảnh, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngậm nước, vùng quang học không màu (Clear), kèm theo catridge và injector. | cái | 225 | Đức |  | CT ASPHINA 404 | CT ASPHINA 404 | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | 1. Loại thủy tinh thể: mềm. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước. 3. Đặc điểm càng: hình đĩa 4 điểm tựa. 4. Màu vùng quang học: trong suốt, lọc tia UV. 5. Đường kính optic 6mm, chiều dài 11mm. 6. Cấu tạo: một mảnh. 7. Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm. 8. Chỉ số khúc xạ 1,46 9. Thiết kế bề mặt vùng quang học: phi cầu 10. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm (Cho phép đưa thủy tinh thể nhân tạo qua đường rạch 2,2 mm). 11. Thủy tinh thể đi kèm cartridge + injector dùng một lần. 12. Dải công suất -10D đến +42D | 1.735.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
515 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 01 mảnh, ba tiêu điểm, phi cầu, hai càng, ưa nước, vùng quang học có màu vàng. | cái | 150 | Đức |  | Triva-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, 1 mảnh, 1 chất liệu Hydrophylic Acrylic, hàm lượng nước 26%. 2. Lọc UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Bờ vuông 360⁰ mặt sau optic ngăn tế bào gây đục bao sau. 3. góc càng 0⁰ đường kính optic 6.0 mm, đường kính tổng 12.5mm. 4. Thiết kế hai càng chữ C 5. Chỉ số khúc xạ 1.46 6. Dải độ từ +10.0D.0 D đến +30.0D, bước nhảy 0.5D. Công suất bổ sung tầm nhìn gần 3.5D, công suất bổ sung cho tầm nhìn trung gian là 1.75D 7. Kính được cung cấp kèm cartridge và injector Qua được vết mổ ≤ 2.2mm Tiêu chuẩn ISO 13845:2016, CE Xuất Xứ thủy tinh thể: Đức | 14.600.000 | vn0109896426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
516 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu với kỹ thuật EDOF, chất liệu hỗn hợp, 4 càng | Cái | 75 | Ý | 9021 | Z7560CZ | Z7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | từ 2024 trở về sau | 1. Chất liệu: Copolymer (tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) 2. Trong suốt, lọc tia UV 3. Optic dạng phi cầu hai mặt đa tiêu cự kéo dài, 4 càng, góc càng 5 độ 4. Thiết kế rìa bờ vuông 2 lần (double square edge) ngăn đục bao sau. 5. Không hiện tượng quầng sáng và chói sáng (No Halos and Glare) 6. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 7. Chỉ số cầu sai (SA): -0,14µm 8. Chỉ số khúc xạ: 1.46 9. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3D. 10. Dải công suất từ 0.0D đến +30D 11. Kèm Cartrigde được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ bơm thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8-1P dùng một lần do Medicel AG sản xuất. 12. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 21.500.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
517 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 01 mảnh, ba tiêu điểm, phi cầu, bốn càng, kỵ nước, vùng quang học có màu vàng, kèm theo catridge và injector | cái | 75 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở đi | 1. Thủy tinh thể 03 tiêu cự, chất liệu đồng nhất Hydrophobic Acrylic 2. Thiết kế phi cầu, bốn càng 3. Màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV 4. Dải công suất: từ +10D đến +35D 5. Chỉ số khúc xạ: 1.53 6. Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1. | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
518 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 01 mảnh, đơn tiêu, phi cầu, hai càng, kỵ nước, vùng quang học có màu vàng, kèm theo catridge và injector. | Cái | 450 | Mỹ |  | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | 1. Loại thủy tinh thể: mềm 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước, bề mặt phủ lớp chống bám dính càng 3. Đặc điểm càng: chữ C với vòng chống đục bao sau và bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. 4. Góc Haptic: 0 độ 5. Màu vùng quang học: màu vàng, lọc ánh sáng xanh, tia UV. 6. Đường kính optic: 6mm 7. Cấu tạo: một mảnh 8. Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm 9. Chỉ số khúc xạ 1,49. 10. Dải công suất tối thiểu từ 0D đến +34D, tăng đều 0,5D. 11. Thiết kế bề mặt vùng quang học: phi cầu 12. Kích thước vết mổ nhỏ nhất có thể đưa qua: 2,2mm - 2,6mm 13. Kèm cartridge + injector dùng một lần, lắp sẵn hoàn toàn. | 2.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
519 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 01 mảnh, đơn tiêu, phi cầu, hai càng, chất liệu hỗn hợp, vùng quang học trong suốt, kèm theo injector. | cái | 150 | Ý | 9021 | M2560CZ | M2560CZ | SIFI S.p.A |  |  | từ 2023 trở về sau | 1. Chất liệu : Copolymer (Hydrophilic – Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) 2. Trong suốt, lọc tia UV 3. Optic phi cầu hai mặt (Aspheric Biconvex), thiết kế một mảnh dạng càng chữ C, góc càng 5º 4. Thiết kế với công nghệ rìa vuông đôi (double square edge) ngăn đục bao sau. 5. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 12.5mm 6. Chỉ số SA: -0,14µm 7. Chỉ số khúc xạ: 1.46 8. Dải công suất từ 0D đến +40D 9. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần. 10. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 2.890.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
520 | Thủy tinh thể mềm hai tiêu với kỹ thuật EDOF, hai càng, chất liệu ưa nước, kèm theo catridge và injector. | Cái | 75 | Thụy Sĩ |  | Lucidis 108M và 124M | Lucidis 108M và 124M | SAV-IOL SA |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, hai tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm EDOF. - Dải công suất: từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D). - Đường kính phần quang học 6.0mm - Chiều dài: cỡ 10.8mm là Thủy tinh thể nhân tạo Lucidis 108M, cỡ 12.4mm là Thủy tinh thể nhân tạo Lucidis 124M - Chỉ số khúc xạ: 1.457 tại 35 độ C - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): đa vùng (khúc xạ, phi cầu). - Khả năng hỗ trợ nhìn gần: Công suất cộng thêm +3,0D - Khả năng lọc tia UV tại 370nm - Thiết kế bờ cạnh vuông 360 độ - Thiết kế càng: 2 càng kín (góc càng 0 độ) - Chất liệu: Acrylic ưa nước ( Hydrophillic acrylic ngậm nước 26%). - Kích thước vết mổ từ 2.2 mm - Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. | 8.500.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
521 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu điểm, chất liệu hỗn hợp, hai càng, vùng quang học trong suốt, lắp sẵn trong cartridge | cái | 150 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian 2. Chất liệu hỗn hợp Acrylic, ngậm nước 25% 3. Trong suốt, Lọc tia UV 4. Càng chữ C dạng kép với góc càng 0 độ.Bờ vuông 360 độ 5. Kích thước optic: 6 mm. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.46 7. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 8. Dãy công suất: -10D đến +35D (0.5 D bước nhảy độ) 9. Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
522 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 01 mảnh, đơn tiêu, phi cầu, bốn càng, kỵ nước, vùng quang học có màu vàng, kèm theo catridge và injector | cái | 300 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở đi | 1. Thủy tinh thể đơn tiêu chất liệu đồng nhất Hydrophobic Acrylic 2. Thiết kế phi cầu, bốn càng 3. Màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV 4. Dải công suất: từ -10D đến +35D 5. Chỉ số khúc xạ: 1.53 6. Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
523 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 01 mảnh, đơn tiêu, phi cầu, hai càng, ưa nước, vùng quang học có màu vàng. | cái | 225 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, 2. chất liệu Hydrophylic Acrylic, hàm lượng nước 26%. Thiết kế hai càng chữ C, góc càng 0⁰ đường kính optic 6.0 mm, đường kính tổng 12.5mm. 3. Lọc UV, lọc ánh sáng xanh. Chỉ số khúc xạ 1.46 4. Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Bờ vuông 360⁰ ngăn tế bào gây đục bao sau. 7. Dải độ từ -20.0 D đến +60.0D, trong đó từ -20.0D đến +60.0D bước nhảy 1.0D, dải độ từ +10.0D đến +30.0 D bước nhảy 0.5D. 8. Kính được cung cấp kèm cartridge và injector 9. Qua được vết mổ ≤ 2.2mm Tiêu chuẩn ISO, CE Xuất Xứ thủy tinh thể: Đức | 3.000.000 | vn0109896426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
524 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 01 mảnh, đơn tiêu, phi cầu, hai càng, kỵ nước, vùng quang học có màu vàng, lắp sẵn trong injector. | cái | 225 | Hoa Kỳ |  | QPIO130Y | QPIO130Y | AST VisionCare Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV), màu vàng lọc ánh sáng xanh, cầu sai âm tính 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng C. 5. Dải công suất: Tối thiểu từ 0D đến +34.0D 6. Chỉ số khúc xạ 1.5 7. Dùng cho vết mổ ≤ 2,8mm 8. Kính được tự động lắp sẵn trong súng. | 2.999.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
525 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 01 mảnh, đơn tiêu, phi cầu, bốn càng, kị nước, vùng quang học có màu vàng, lắp sẵn trong injector | cái | 225 | Pháp | 9021 | Model: Artis Y PL Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | Artis Y PL | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic 3. Màu vàng, lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế 1 mảnh, phi cầu, bốn càng 5. Góc càng 5 độ 6. Đường kính quang học (optic) 6.15 mm (Từ 0.0D đến +9.5D) 6.00 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) 5.80 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) mm Đường kính tổng thể 11.00 mm (Từ 0.0D đến +9.5D) 10.79 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) 10.50 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) 7. Chỉ số khúc xạ: 1.54; hằng số A (SRK/T): 119.3 Đo bằng siêu âm 119.7 Đo bằng laser can thiệp 8. Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D (mức tăng 0.5D) 9. Thủy tinh thể đặt sẵn trong cartridge và injector 10. Đặt được qua vết mổ dường kính 2.0 mm. | 2.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
526 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 01 mảnh, đa tiêu điểm lấy nét liên tục, phi cầu, hai càng, chất liệu hỗn hợp, vùng quang học trong suốt, lắp sẵn trong injector. | cái | 150 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo,mềm, 1 mảnh, đa tiêu, kéo dài tiêu cự, công nghệ lấy nét chuyển tiếp liên tục 2. Chất liệu hỗn hợp Acrylic, ngậm nước 25%, Lọc tia UV, kính trong suốt. 3. Càng chữ C dạng kép, góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ 4. Thiết kế phi cầu. Nguyên lý khúc xạ kết hợp cầu sai. 5. Kích thước optic: 6 mm. Tổng chiều dài 12.5mm. Chỉ số khúc xạ: 1.46 6. Công suất bổ sung tiêu cự nhìn gần: +2.75D. 7. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm 8. Dãy công suất: +1D đến +35D. 9. Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính. | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
527 | Thủy tinh thể mềm ba tiêu với kỹ thuật EDOF, hai càng, chất liệu ưa nước, kèm theo catridge và injector. | cái | 75 | Thụy Sĩ |  | Eden 108M và 124M | Eden 108M và 124M | SAV-IOL SA |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ba tiêu điểm kéo dài tiêu điểm EDOF, dải tiêu điểm liên tục. - Dải công suất: từ +5.0D đến +30.0D (bước chuyển +0.5D). - Đường kính phần quang học 6.0mm - Chiều dài thủy tinh thể: cỡ 10.8mm là Thủy tinh thể nhân tạo Eden 108M, cỡ 12.4mm là Thủy tinh thể nhân tạo Eden 124M - Chỉ số khúc xạ: 1.457 tại 35 độ C - Thiết kế phần quang học: Hỗn hợp ( Hybrid), đa vùng (khúc xạ, nhiễu xạ, phi cầu). - Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3.0D. - Khả năng lọc tia cực tím: có, Tại bước sóng 370nm. - Bờ vuông 360 độ liên tục phòng ngừa đục bao sau. - Thiết kế càng: 2 Càng kín không gập góc. - Chất liệu: Acrylic ưa nước (Hydrophillic acrylic ngậm nước 26%) - Kích thước vết mổ: Từ 2.2 mm. - Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. | 21.000.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2500455284 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 09/02/2026 | 646/QĐ-BVQY103 | 09/02/2026 | 3 | Phường Hà Đông,Thành phố Hà Nội
528 | Thủy tinh thể nhân tạo (đơn tiêu) | Cái | 240 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  | 2403853ĐKLH/BYT-HHTB | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu Hydrophobic không ngậm nước, màu vàng, lắp sẵn trong súng dạng xoay. Lọc tia UV, glistening-free. - Hai càng chữ C, góc càng 0°. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 13.0mm - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Dãy diop từ + 6,0D tới + 30,0 (bước nhảy 0,5D ) | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2600029025 | vn2901731626 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 | Chào hàng cạnh tranh | 06/02/2026 | 180/QĐ-BV | 05/02/2026 | 1 | Phường Vinh Lộc,Tỉnh Nghệ An
529 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 150 | Bỉ | 9021 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  | 2404604ĐKLH/BYT-HTTB | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước không có hiện tượng Glistening (GFY) - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode) - Thủy tinh thể có đường kính tổng thể từ 10,75mn đến 11mm: từ 0D đến 24,5D: 11mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học từ 5,75mn đến 6mm: từ 0D đến 24,5D: 6mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có độ sâu tiền phòng (ACD) là 5,85 (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân - Thủy tinh thể có dải công suất kính: 0D đến 9D bước nhảy 1D; 10D đến 30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant) là 5,85 (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T: A) - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE; CFS - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (EU) | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
530 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự lắp sẵn | cái | 200 | Hà Lan |  | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  | 2403061ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25% , trong suốt (không nhuộm vàng). - Thiết kế càng chữ C, dạng càng kép - Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài 12,50 mm. Hằng số A dành cho siêu âm 118,0. - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ -10D đến +35D ( bước nhảy độ 0.5D) - Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính (injector) dùng 1 lần. | 5.190.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
531 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 80 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  | 2404327ĐKLH/BYT-HTTB | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thủy tinh thể có chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể: 12,5mm - Thủy tinh thể có đường kính quang học 6,0mm - Độ dày trung tâm thủy tinh thể : 0,98mm (+20D). - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant): 118,0 - Thủy tinh thể có độ sâu tiền phòng (ACD): 4,96 mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,46. - Thủy tinh thể có chỉ số ABBE: 58. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ với thủy tinh thể cung cấp - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE; CFS - Thủy tinh thể có xuất xứ Đức (G7) | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
532 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu bổ sung tầm nhìn trung gian | Cái | 150 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  | 2404350ĐKLH/BYT-HTTB | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự tăng cường tầm nhìn trung gian - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, lọc tia cực tím. - Thiết kế phi cầu, chỉ số ABBE = 55 - Thiết kế càng: chữ C, 3 điểm cố định. - Chiều dài tổng thể: 13 mm - Đường kính thấu kính: 6 mm - Dải công suất: từ +5.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D - Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm - Có dụng cụ đặt Thủy tinh thể - Xuất xứ: Mỹ | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
533 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 6 | Bỉ | 9021 | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A |  | 2405176ĐKLH/BYT-HTTB | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic hydrophilic 26%. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C kép (4 điểm tựa) - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,46 - Thủy tinh thể có độ sâu tiền phòng (ACD) là 5,59 (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 58 - Thủy tinh thể có dải công suất từ +6D đến +35D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể có công suất bổ sung là +1,75D và 3,5D - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant) là 118,95 (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T: A) - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ với thủy tinh thể cung cấp - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE; CFS - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (EU) | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
534 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự mềm kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 10 | Đức | 90213900 | Triva-aA | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  | 2402335ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Càng chữ C. Góc càng 0°. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 °. Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4 - Chỉ số ABBE: 56. Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xa. Công suất cộng thêm +1.75D nhìn trung gian, và +3.5D cho nhìn gần. Giúp cho bệnh nhân nhìn tốt ở mọi khoảng cách. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 14.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
535 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 150 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  | 2402335ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA=0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
536 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | cái | 80 | Hà Lan |  | 560 | Precizon Monofocal | OPHTEC BV |  | 2301423ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%). - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ: 1,46; chỉ số ABBE: 47 . - Kính thiết kế với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài 12,50 mm. Hằng số A dành cho siêu âm 118,0. - Dãy công suất từ -10,0 D đến +35,0 D - Kính lắp sẵn, thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính (injector) dùng 1 lần | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
537 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 100 | Hoa Kỳ | 9021 | CT LUCIA 621P | CT LUCIA 621P | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  | 2301541ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự - Chất liệu Acrylic không ngậm nước và phủ bên ngoài lớp Heparin, góc càng 0 độ và có vòng chống đục bao sau. - Đường kính quang học 6.0 mm - Đường kính tổng: 13mm - Công suất +0 đến + 34D (bước nhảy 0.5 D) - Độ dày càng kính 0.5 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.49 - Chỉ số ABBE: 51 - Độ sâu tiền phòng: 6.29 mm - Chỉ số nhân tạo hóa thấu kính (LF): 2,28 - Có dụng cụ đặt Thủy tinh thể | 2.900.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
538 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Hộp | 300 | Đức | 3006 | EasyVisc 2.0% | EasyVisc | Albomed GmbH |  | 220000383/PCBB-BYT | 2024 về sau | Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật phaco. - Thành phần: Hydroxypropyl Methylcellulose: 20mg; Sodium Chloride: 6.40mg; Potassium Chloride: 0.75mg; Calcium Chloride 2H2O: 0.48mg; Magnesium Chloride 6H2O: 0.30mg; Sodium Acetate 3H2O: 3.9mg; Trisodium Citrate 2H2O: 1.7mg; Nước pha tiêm - Dung tích: 2mL. - Độ pH trong khoảng 6,8-7,6; độ nhớt khoảng 3000 - 5000 mPa.s. - Tiệt trùng. | 220.000 | vn0315112885 | CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
539 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Cái | 6 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  | 2404350ĐKLH/BYT-HTTB | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, 3 mảnh - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, lọc tia cực tím. - Thiết kế càng: chữ C. - Chỉ số ABBE=55 - Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D - +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D) - Góc càng 5 độ - Dải công suất: từ -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D - Có dụng cụ đặt Thủy tinh thể - Xuất xứ: Mỹ | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
540 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu cự, kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 6 | Đức | 9021 | AT ELANA 841P | AT ELANA 841P | Carl Zeiss Meditec AG |  | 2405204ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đa tiêu cự. Sử dụng công nghệ Nhiễu xạ kết hợp khúc xạ - Thiết kế càng hình C, phi cầu - Chất liệu Acrylic không ngậm nước và phủ bên ngoài lớp Heparin, góc càng 0 độ và có vòng chống đục bao sau - Đường kính quang học: 6mm - Đường kính tổng: 13mm - Công suất +0 đến + 34D (bước nhảy 0.5 D) - Bổ sung công suất nhìn gần + 3.33D và công suất nhìn trung gian + 1.66D - Độ dày càng kính 0.5 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.49 - Chỉ số ABBE: 51 - Chỉ số nhân tạo hóa thấu kính (LF): 2,15 - Có dụng cụ đặt Thủy tinh thể | 26.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh
541 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY SL | Intraocular Lens | HumanOptics Holding AG | - | 2402335ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2025 về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA = 0. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Kính được lắp sẵn trong cattridge, safeload. | 3.290.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500590258 | vn0303389515 | Bệnh viện Đa khoa Củ Chi | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 69/QĐ-BVCC | 27/01/2026 | 2 | Xã An Nhơn Tây,Thành phố Hồ Chí Minh
542 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 3 | Cái | 700 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) . 3. Thiết kế: Phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,52. 5. Đặc điểm càng: Hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính optic: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -10,0 D đến +40,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: Ireland (EU). | 1.600.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
543 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự 2 | Cái | 30 | Ý (Giấy chứng nhận CFS) | 9021 | ISP60L | ISP60L | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp (Hydrophobic + Hydrophilic). 3. Thiết kế: Phi cầu; lọc tia cực tím (UV). 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,46. 5. Đặc điểm càng: Bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +0,0 D đến +30,0 D. 8. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector). 9. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn +3,5. 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE. 11. Xuất xứ: G7. | 14.390.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
544 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 1 | Cái | 700 | Việt Nam | 9021xxxx | PT-01 | MEDEP PURETIC (PT) | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học |  |  | Từ năm 2025 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp Copolymer Hydroxyethyl Methacrylate (HEMA) - thành phần ưa nước Hydrophilic Acrylic và Methyl Methacrylate (MMA) - thành phần gốc kỵ nước Hydrophobic Acrylic, trong đó Thành phần chính là Hydrophilic Acrylic màu vàng 3. Màu vàng, lọc ánh sáng xanh; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1.46 5. Đặc điểm càng: Hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13mm; đường kính optic: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -10,0 D đến +40,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: Việt Nam | 1.300.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
545 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự kéo dài | Cái | 90 | Bỉ (thuộc EU) | 90219000 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự kéo dài. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,53. 5. Đặc điểm càng: bốn càng cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm; đường kính vùng quang học: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. 7. Dải công suất: từ +10,0 D đến +30,0 D. 8. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong catridge và cung cấp kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể Injector 1.2.3 Premium dùng 1 lần. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745; QMS (EU) 2017/745. 10. Xuất xứ: Bỉ (thuộc EU). | 8.850.000 | vn0109168811 | CÔNG TY CỔ PHẦN IME | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
546 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 5 | Cái | 1150 | Đức |  | Aspira-aA | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước 26% (hydrophilic) đồng nhất. 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46. 5. Đặc điểm càng: Hai càng ,cùng chất liệu với vùng quang học 6. Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm 7. Dải công suất: tối thiểu từ -15,0 D đến +45,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: Đức | 2.650.000 | vn0109896426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
547 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 2 | Cái | 800 | Đức | 9021 | CT ASPHINA 404 | CT ASPHINA 404 | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật" | 2.000.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
548 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 10 | Cái | 1100 | Hà Lan |  | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (Hydrophobic + Hydrophilic) 3. Trong suốt (Không nhuộm màu); lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46. 5. Đặc điểm càng: Bốn càng (hình đĩa), góc càng 8 độ, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10,50/10,75/11,00 mm; đường kính vùng quang học: 5,7/6,0 mm (phụ thuộc vào công suất). 7. Dải công suất: từ +5,0 D đến +35,0 D. 8. Hiệu chỉnh quang sai cầu: 0 µm 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt thuỷ tinh thể (injector) dùng 1 lần. 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. 11. Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
549 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự 3 | Cái | 80 | Hoa Kỳ |  | TFLIO130Y | TFLIO130Y | AST VisionCare Inc |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) hoặc tương đương. 3. Thiết kế: Phi cầu; lọc tia cực tím (UV). 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI=1,50. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ +5,0 D đến +30,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). 9. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,3 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: +2,2 D. 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE. 11. Xuất xứ: G7 ( Hoa Kỳ ) | 16.500.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
550 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 7 | Cái | 700 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trờ về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Thiết kế: Không màu, lọc tia cực tím (UV), phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,548. 5. Đặc điểm càng: hai càng cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13,0 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm 7. Dải công suất từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Hiệu chỉnh quang sai cầu - 0,16 µm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 11. Xuất xứ: Thái Lan (Đông Nam Á ) | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
551 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 9 | Cái | 600 | Mỹ | 9021 | 872Y | TEK-LENS II | Tekia, Inc - Mỹ |  |  | Năm 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic), tỷ lệ ngậm nước 26% 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,457. 5. Đặc điểm càng: Hai càng, chữ C, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12.5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -10,0 D đến +42,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: Mỹ thuộc G7. | 2.980.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
552 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 4 | Cái | 700 | Ý (Giấy chứng nhận CFS) | 9021 | ISP60N | ISP60N | MD Tech S.r.l |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic 25%). 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,46. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, góc càng 5 độ, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -3,0 D đến +40,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: G7. | 1.639.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
553 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 8 | Cái | 800 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trờ về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Màu vàng; lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,548. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất:từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Hiệu chỉnh quang sai cầu: - 0,16 µm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 11. Xuất xứ: Thái Lan (Đông Nam Á) | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
554 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 6 | Cái | 1150 | Bỉ (thuộc EU) | 90219000 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,53. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm; đường kính vùng quang học: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. 7. Dải công suất: từ -10,0 D đến +35,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể Medicel Accuject 2.1. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745; QMS (EU) 2017/745. 10. Xuất xứ: Bỉ (thuộc EU). | 2.965.000 | vn0109168811 | CÔNG TY CỔ PHẦN IME | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
555 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu 1 | Cái | 30 | Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, hai tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Không màu; lọc tia UV; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI=1,54. 5. Đặc điểm càng: bốn càng cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10.79 mm (từ +10.0D đến +25.0D); 10.50 mm (từ +25.5D đến +35.0D); đường kính vùng quang học: 6.00 mm (từ +10.0D đến +25.0D); 5.80 mm (từ +25.5D đến +35.0D). 7. Dải công suất: +10,0 D đến +35,0 D. 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong dụng cụ đặt 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: Pháp (G7) | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500522709 | vn0700254169 | Bệnh viện Mắt Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 11/QĐ-BVMHN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phủ Lý,Tỉnh Ninh Bình
556 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm, chất liệu mềm, kỵ nước, mềm 1 mảnh, càng mềm, chỉ số khúc xạ trung bình | Cái | 1100 | Mỹ | Vật tư y tế | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng dữ liệu hàng hoá chào thầu" | 2.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500539980 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 54/QĐ-BVHN ngày 26/01/2026 | 26/01/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
557 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm, chất liệu mềm, kỵ nước, mềm 1 mảnh, càng mềm, chỉ số khúc xạ cao | Cái | 1300 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | Đảm bảo vô khuẩn Đảm bảo mới hoàn toàn Có cam kết đổi số công suất thể thủy tinh cùng chủng loại khi Bệnh viện có nhu cầu Chất liệu Acrylic (cả phần quang học và càng), kỵ nước (Hydrophobic). Chỉ số khúc xạ: 1,548 Lọc ánh sáng xanh và tử ngoại Thiết kế phi cầu âm, hiệu chỉnh quang sai: -0.16 µm, bờ vuông, hạn chế đục bao sau, chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. Đường kính vùng quang học 6,0mm Đường kính tổng thể: 13,0mm Cài đặt sẵn (preloaded), không bị chầy xước hay gãy càng khi thao tác Đặt được vào mắt qua đường mổ nhỏ: 2,2mm | 3.279.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500539980 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 54/QĐ-BVHN ngày 26/01/2026 | 26/01/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
558 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu tăng cường thị lực trung gian | Cái | 30 | Ireland | 9021 | SY60WF | SY60WF | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | "Đảm bảo vô khuẩn Đảm bảo mới hoàn toàn Có cam kết đổi số công suất thể thủy tinh cùng chủng loại khi Bệnh viện có nhu cầu Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh,hai càng, màu vàng, đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian Chất liệu mềm Clareon (Acrylic kỵ nước toàn bộ). Chỉ số khúc xạ 1,55. Lọc ánh sáng xanh và chặn tia UV Thiết kế phi cầu Đường kính vùng quang học 6,0mm Đường kính tổng thể 13.0 mm (hai càng Stableforce chữ L biến đổi) Dễ cài đặt vào thiết bị để đặt vào mắt (Injector), không bị chầy xước hay gãy càng khi cài đặt. Đặt được vào mắt qua đường mổ nhỏ 2,2mm" | 4.800.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2500539980 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 54/QĐ-BVHN ngày 26/01/2026 | 26/01/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
559 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, đường mổ ≤ 2,8mm, chất liệu mềm, kỵ nước, mềm 3 mảnh, càng cứng | Cái | 40 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | Đảm bảo vô khuẩn Đảm bảo mới hoàn toàn Có cam kết đổi số công suất thể thủy tinh cùng chủng loại khi Bệnh viện có nhu cầu Chất liệu phần quang học mềm Acrylic , kỵ nước (Hydrophobic). Chỉ số khúc xạ: 1,52. Chất liệu càng bằng PMMA, đảm bảo độ cứng, độ chắc chắn Lọc ánh sáng xanh và tử ngoại Thiết kế phi cầu, bờ vuông Đường kính vùng quang học 6,0mm Đường kính tổng thể: 12,5mm (đối với càng chữ C) Cài đặt sẵn (preloaded), không bị chầy xước hay gãy càng khi thao tác Đặt được vào mắt qua đường mổ 2,5-2.65mm | 2.960.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500539980 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 54/QĐ-BVHN ngày 26/01/2026 | 26/01/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
560 | Thủy tinh thể đa tiêu, dải tiêu cự liên tục với công nghệ mặt đầu sóng (wavefront), mềm, 1 mảnh, đặt qua đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm | Cái | 120 | Mỹ | 9021 | DFT015 | DFT015 | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | "Đảm bảo vô khuẩn Đảm bảo mới hoàn toàn Có cam kết đổi số công suất thể thủy tinh cùng chủng loại khi Bệnh viện có nhu cầu Chất liệu mềm Acrysof. Chỉ số khúc xạ 1,55. Lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV Thiết kế phi cầu mặt sau, bờ vuông Đường kính vùng quang học 6,0mm Đường kính tổng thể 13.0 mm (càng chữ L biến đổi) Dễ cài đặt vào thiết bị để đặt vào mắt (Injector), không bị chầy xước hay gãy càng khi cài đặt Đặt được vào mắt qua đường mổ nhỏ 2,2mm Thiết kế giả điều tiết dải tiêu cự liên tục, sử dụng công nghệ mặt đầu sóng (wavefront) giảm thiểu nhiễu loạn thị giác sau mổ - Công nghệ X-Wave không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác." | 25.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2500539980 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 54/QĐ-BVHN ngày 26/01/2026 | 26/01/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
561 | Thủy tinh thể ba tiêu cự mềm, 1 mảnh, đặt qua đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | TFNT00 | TFNT00 | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | "Đảm bảo vô khuẩn Đảm bảo mới hoàn toàn Có cam kết đổi số công suất thể thủy tinh cùng chủng loại khi Bệnh viện có nhu cầu Chất liệu mềm Acrysof. Chỉ số khúc xạ 1,55. Lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV Thiết kế phi cầu mặt sau, bờ vuông Đường kính vùng quang học 6,0mm Đường kính tổng thể 13.0 mm (càng chữ L biến đổi) Dễ cài đặt vào thiết bị để đặt vào mắt (Injector), không bị chầy xước hay gãy càng khi cài đặt Đặt được vào mắt qua đường mổ nhỏ 2,2mm Thiết kế giả điều tiết theo nguyên lý nhiễu xạ và khúc xạ có công nghệ quang học tăng cường năng lượng ánh sáng (ENhanced LIGHT ENergy) để dễ chịu khi nhìn gần và nhìn tầm trung gian Công suất kính bổ sung cho nhìn gần 3,25D (Add 3.25D)" | 23.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2500539980 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 54/QĐ-BVHN ngày 26/01/2026 | 26/01/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
562 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, ngậm nước, thiết kế hai mặt phi cầu hình nón, lọc ánh sáng xanh | Cái | 30 | Hungary | 9021 | 677ADY | 677ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1.Thiết kế, tính năng: thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, phi cầu, rìa vuông 360 độ tránh đục bao sau (PCO) 2, Chất liệu: Copolymer Hydrophilic - hydrophobic acrylic, thành phần nước 25% nước 3.Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 4.Hai càng, dạng càng kép khép kín, góc càng 0 độ. 5. Đường kính Optic: 6.0mm Chiều dài tổng thể: 13mm 6. Dải công suất: Từ - 10.0 D đến + 45.0D -Thiết kế quang: Mặt lồi- Mặt lõm (-10D đến -1.0D); Hai mặt lồi (0.0D đến 45.0D) 7. Chỉ số khúc xạ n: 1.46, chỉ số ABBER: 58 8. Kích thước vết mổ: 1.8mm đến 2.2mm 9. Được cung cấp kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể nhân tạo Xuất xứ: Châu Âu - Hungary | 2.800.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500562141 | vn4600849000 | Bệnh viện Đa khoa Đại Từ | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 57/QĐ-BVĐT | 26/01/2026 | 2 | Xã Đại Phúc,Tỉnh Thái Nguyên
563 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, càng đôi, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 15 | Hungary | 9021 | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic 3. Màu vàng, lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu - quang sai trung tính, 2 càng kép chữ C 5. Đường kính quang học (Optic): 6.0mm, tổng chiều dài kính 13.0mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.47; hằng số A: 118.9 7. Dải công suất: Từ -10D đến +35D 8. Thủy tinh thể được đặt sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể 9. Kích thước vết mổ: 2.2mm 10. Xuất xứ Châu Âu - Hungary | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500562141 | vn4600849000 | Bệnh viện Đa khoa Đại Từ | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2026 | 57/QĐ-BVĐT | 26/01/2026 | 2 | Xã Đại Phúc,Tỉnh Thái Nguyên
564 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu nhân vàng | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước). Màu vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Chi số khúc xạ: 1.548. Đặc điểm càng: 2 càng, càng chữ C góc càng 0 độ. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm. Dài công suất diop: 6 - 30D (bước nhảy 0.5). Chỉ số cầu sai (SA) của optic -0,16µm. Đưa qua vết mổ: 2.2mm. Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500514360 | vn5100135641 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2026 | 94/QĐ-BVĐKHG | 23/01/2026 | 3 | Phường Hà Giang 2,Tỉnh Tuyên Quang
565 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu nhân trắng | Cái | 300 | Pháp | 9021 | LUCIS | Cristalens | Cristalens Industrie |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. -Chất liệu Acrylic hỗn hợp giữa Hydrophobic và Hydrophilic, ngậm nước 25%. -Lọc tia cực tím (UV) . -Thiết kế một mảnh, không phi cầu, bờ vuông 360 độ, 4 càng kép. - Đường kính quang học (optic) 6mm. - Tổng chiều dài: 11.00 mm (-9.0D đến +9.0D), 10.50 mm (+10.0D đến +30.0D) - Chỉ số khúc xạ 1.46, góc càng 10 độ . - Dãi công suất kính từ -9.0D đến (+) 30.0D. - Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể. - Kích thước vết mổ 2.2mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485, sản xuất tại Pháp (thuộc G7) | 2.900.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500514360 | vn5100135641 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2026 | 94/QĐ-BVĐKHG | 23/01/2026 | 3 | Phường Hà Giang 2,Tỉnh Tuyên Quang
566 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng, tăng cường thị lực trung gian, lắp sẵn | Cái | 50 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25% , trong suốt (không nhuộm vàng) - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao - Thiết kế càng chữ C khép kín - Chiều dài tổng: 12,5 mm. - Đường kính optic: 6,00 mm - Góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ -10D đến +35D ( bước nhảy độ 0.5D) - Lắp sẵn trong cartridge kèm injector dùng 1 lần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, Xuất xứ: Hà Lan (EU). | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500527734 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2026 | 120/QĐ-BVQY | 21/01/2026 | 2 | Phường Ngọc Hà,Thành phố Hà Nội
567 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2 càng | Cái | 300 | Hungary |  | 877PAY | MEDICONTUR | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết theo Bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500527734 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2026 | 120/QĐ-BVQY | 21/01/2026 | 2 | Phường Ngọc Hà,Thành phố Hà Nội
568 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, dạng phi cầu hai mặt | Cái | 40 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2025 trở về sau | 1. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 2. Chất liệu: Copolymer (được tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) 3. Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Lọc tia UV. 4. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge) 5. Góc càng 5 độ. 6. Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex Aspherical). 7. Hằng số A: 118.6 8. Độ sâu tiền phòng: 5.32 9. Chỉ số SA: -0,14µm 10. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C 11. Chỉ số Abbe: 46.94 12. Dải công suất từ +0D đến +40D, từ +0D đến + 10D và từ +30D đến +40D tăng 1.0D; từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D. 13. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần 14. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm 15. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC; Nước sản xuất: Ý thuộc G7 | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500527734 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2026 | 120/QĐ-BVQY | 21/01/2026 | 2 | Phường Ngọc Hà,Thành phố Hà Nội
569 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, dạng phi cầu đôi | Cái | 400 | Ý | 9021 | S7560CZ | S7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2025 trở về sau | 1. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 2. Chất liệu: Copolymer (được tạo ra Hydrophilic - Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2- hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2 ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore). 3. Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Lọc tia UV 4. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). 5. Góc càng 5 độ 6. Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex Aspherical) 7. Hằng số A: 118.6 8. Độ sâu tiền phòng: 5.32 9. Chỉ số SA = -0,14µm 10. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C 11. Chỉ số Abbe: 46.94 12. Dải công suất từ +0D đến +30D; từ +0D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D. 13. Kèm cartridge được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8mm - 1P sử dụng một lần. 14. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm 15. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; EC 16. Nước sản xuất: Ý thuộc G7 | 3.800.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500527734 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2026 | 120/QĐ-BVQY | 21/01/2026 | 2 | Phường Ngọc Hà,Thành phố Hà Nội
570 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự | Cái | 10 | Ý | 9021 | Z7560CZ | Z7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự với kỹ thuật EDOF cho tầm nhìn liên tục ở mọi khoảng cách. 2. Chất liệu: Copolymer (tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) 3. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 4. Thiết kế một mảnh hình đĩa 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Lọc tia UV 5. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3D 6. Không hiện tượng quầng sáng và chói sáng (No Halos and Glare) 7. Optic dạng phi cầu hai mặt đa tiêu cự kéo dài (Biconvex Progresive Multifocal Aspherical) 8. Góc càng 5 độ 9. Thiết kế rìa bờ vuông 2 lần ( double square edge) 10. Hằng số A:118.6 11. Độ sâu tiền phòng: 5.32 12. Dải công suất từ 0.0D đến +30D(từ +10D đến +30D tăng đều 0,5D). 13. Kèm Cartrigde được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ bơm thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8-1P dùng một lần do Medicel AG sản xuất. 14. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm 15. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC 16. Nước sản xuất: Ý thuộc G7 | 21.500.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500527734 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2026 | 120/QĐ-BVQY | 21/01/2026 | 2 | Phường Ngọc Hà,Thành phố Hà Nội
571 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Canada |  | TMH602 | Trillium Medivision Inc | Trillium Medivision Inc |  |  | năm 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Màu sắc: không màu - Lọc tia cực tím (tia UV), lọc ánh sáng tím. - Thiết kế phi cầu - Đặc điểm càng: 2 càng đơn chữ C - Đường kính optic: 6.0mm - Chiều dài tổng: 13.0mm - Chỉ số khúc xạ: 1.49 - Kích thước vết mổ: 2.2mm - 2.8mm - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính. - Dải độ: Từ -10.0D đến +40.0D - Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm nước G7. | 2.700.000 | vn2801416116 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | IB2500581839 | vn2800769165 | Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 61/QĐ-BVTX | 20/01/2026 | 2 | Xã Thọ Xuân,Tỉnh Thanh Hóa
572 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 60 | Mỹ |  | 872Y | Tekia | Tekia/ Mỹ |  |  | 2024-2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh 2. Đường kính optic 6.00 mm, chiều dài tổng thể 12.5 mm. 3. Càng chữ C. 4. Thiết kế bờ vuông 360 độ, cạnh vuông. 5. Chỉ số khúc xạ: 1.457 ở nhệt độ 35 độ C 6. Khả năng cho phép ánh sáng xuyên qua > 95% 7. Thiết kế phi cầu hai mặt lồi, cạnh vuông 8. Dãy diopter từ -10.0 D đến + 42.0 D 9. Hằng số A: 118.0 (SRK/T: 118.2, SRK II: 118.5) 10. Haigis: a0=0.94, a1=0.40, a2=0.10 11. pACD: 5.10 12. sf=1.33 13. Đường kính vết mổ: 2.4mm 14. Có cartrigde đính kèm 15. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE, FSC. 16. Xuất xứ: G7. | 3.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500581839 | vn2800769165 | Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 61/QĐ-BVTX | 20/01/2026 | 2 | Xã Thọ Xuân,Tỉnh Thanh Hóa
573 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 40 | Mỹ |  | SA60WF | Alcon | Alcon |  |  | năm 2024 trở đi | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic hydrophobic (kị nước). 3. Màu sắc: không màu 4. Thiết kế optic: phi cầu 5. Thiết kế haptic: 2 càng đơn (Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến). 6. Bờ vuông 360 độ 7. Đường kính Optic: 6mm; Chiều dài tổng thể: 13.0 mm. 8. Chỉ số khúc xạ: 1.55 9. Cầu sai -0.2 μm 10. Góc càng 0 độ 11. Dải công suất tối thiểu từ +6.0D đến +30.0D, bước nhảy 0.5D 12. Kích thước vết mổ: 2.2 mm 13. Thủy tinh thể được cung cấp cùng dụng cụ đặt bao gồm carttrige và injector. 14. Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm nước G7. | 2.950.000 | vn2801416116 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | IB2500581839 | vn2800769165 | Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 61/QĐ-BVTX | 20/01/2026 | 2 | Xã Thọ Xuân,Tỉnh Thanh Hóa
574 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng kép | Cái | 450 | Hungary | 9021 | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế 1 mảnh, càng chữ C, càng kép. Phi cầu. Đường kính: 6mm, chiều dài tổng 13mm. Dải công suất: từ 0D đến +35D. Kèm Cartridge + Injector. Có thể đặt qua vết mổ 2.2 - 2.4 mm. | 2.999.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
575 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, lọc ánh sáng tím. | Cái | 450 | Hà Lan | 9021 | LS-313Y | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh. Phi cầu. Chất liệu Copolymer Acrylic ưa nước với bề mặt không ngậm nước. Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím. Thiết kế dạng phiến. Kích thước kính: 6mm. Chiều dài: 11mm. Dải công suất: từ 0D đến +35D. Có thể đặt qua vết mổ 2,2mm. Kèm theo dụng cụ đặt kính. | 2.950.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
576 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự. | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt. - Thiết kế 1 mảnh. Optic dạng Phi cầu. Càng chữ C. - Tăng cường tầm nhìn trung gian, chất liệu Acrylic kỵ nước. - Lọc tia UV, thiết kế 3 điểm cố định, chống chói. - Đường kính optic: 6mm. Chiều dài tổng 13mm. - Dải công suất: từ +5.0 D đến +34.0 D. - Kèm Cartridge + Injector. - Có thể đặt qua vết mổ 2,2 mm. | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
577 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước. | Cái | 450 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Kính cầu. Thiết kế 1 mảnh. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước. Lọc tia UV. - Thiết kế 3 điểm cố định, chống chói. - Đường kính optic: 6,0mm. - Chiều dài tổng: 13,0mm. - Dải công suất: +6D đến +30D. - Kèm theo dụng cụ đặt IOL. - Kích thước vết mổ 2,2mm. - Kèm Cartridge + Injector. - Quy cách đóng gói: 01 cái/hộp. | 3.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
578 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước | Cái | 450 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh, Phi cầu. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, bề mặt phủ Heparin. Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Đường kính optic: 6mm. Chiều dài tổng 13mm. Dải công suất: từ 0D đến 34D. Thủy tinh thể có lọc tia UV, màu vàng. Đặt qua vết mổ 2.2 - 2.6mm Lắp sẵn trong súng. | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
579 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự. | Cái | 50 | Hà Lan | 9021 | L-333 | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, tăng cường tầm nhìn trung gian, chất liệu Copolymer Acrylates ưa nước, bề mặt không ngậm nước, lọc tia UV. Thiết kế 1 mảnh, dạng phiến. Phi cầu. Đường kính: 6mm, chiều dài tổng: 11mm. Dải công suất: từ +10D đến +30D (0.5D). Kèm theo dụng cụ đặt kính. | 5.350.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
580 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 4 càng. | Cái | 450 | Ý | 9021 | ISP60P | ISP60P | MD TECH S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự. Optic dạng Phi cầu. Thiết kế 4 càng. Chất liệu Acrylic kỵ nước. Thủy tinh thể màu vàng tự nhiên và có lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Đường kính optic: 6,0mm. Chiều dài tổng 11mm. Dải công suất đủ: từ -5.0D đến +40D. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. Quy cách đóng gói: 01 cái/ hộp. | 2.089.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
581 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước | Cái | 450 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt (Không nhuộm vàng). Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (Cartridge + injector) sử dụng 1 lần. - Quy cách đóng gói: 01 cái/hộp. | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
582 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, lắp sẵn | Cái | 450 | Mỹ | 9021 | QPIO130Y | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, màu vàng, nạp sẵn | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về ssau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, màu vàng - Chất liệu Hydrophobic Acrylic (Acrylic không ngậm nước) - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế 1 mảnh phi cầu, 2 càng, càng chữ C. - Thiết kế 3 điểm cố định trong bao, chống chói. - Đường kính optic: 6mm, chiều dài tổng: 13mm - Dải công suất từ +0.0D đến +35D (bước nhảy 0.5D) - Thủy tinh thể được lắp sẵn hoàn toàn trong dụng cụ đặt kính. - Vết mổ: 2.2 mm - Xuất xứ: G7 | 3.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
583 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, trong suốt, 4 càng lắp sẵn. | Cái | 450 | Ý | 9021 | ISP60Z | ISP60Z | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh, 4 càng. Optic dạng Phi cầu. Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước. Đường kính optic: 6,0mm. Chiều dài 11,0mm. Dải công suất đủ: từ -5.0D đến +40D. Thủy tinh thể có lọc tia UV, trong suốt. Có thể đặt qua vết mổ 1,8mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. Quy cách đóng gói: 01 cái/ hộp. | 2.090.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
584 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự. | Cái | 20 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng (càng chữ C kép). - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể có màu vàng. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV). - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể: 6mm. - Chiều dài tổng thể thủy tinh thể: 11,40mm. - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ: +10D đến +35D (bước nhảy 0,5D). - Thủy tinh thể có công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần là +3,5D và bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian là +1,75D. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ. - Thủy tinh thể có quy cách đóng gói 01 cái/hộp. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE; CFS. | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
585 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, màu vàng, bốn càng lắp sẵn. | Cái | 450 | Ý | 9021 | ISP60H | ISP60H | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh, 4 càng. Optic dạng Phi cầu. Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước. Đường kính optic: 6,0mm. Chiều dài 11,0mm. Dải công suất đủ: từ -5.0D đến +40D. Thủy tinh thể màu vàng và có lọc tia UV. Có thể đặt qua vết mổ 1,8mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. Quy cách đóng gói: 01 cái/ hộp. | 2.655.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau
586 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 20 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự bằng cộng nghệ Polynomial trên bề mặt - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic không ngậm nước (GFY Hydrophobic acrylic) - Thủy tinh thể có màu vàng - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode) - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu - Chiều dài tổng thể thủy tinh thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm trong đó: 10D đến 24,5D: 11mm và 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm trong đó: 10D đến 24,5D: 6mm và 25D đến 30D: 5,75mm - Thủy tinh thể qua được vết mổ có kích thước bằng 2,2mm hoặc lớn hơn - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dải công suất từ 10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ thuộc Châu Âu (EU) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; tiêu chuẩn EU và CFS | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500382759 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 40/QĐ-BVĐKKVTĐ | 16/01/2026 | 3 | Phường Linh Xuân,Thành phố Hồ Chí Minh
587 | Thủy tinh thể một mảnh, điều chỉnh loạn thị, trong suốt | Cái | 10 | Đức | 9021 | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh nhân tạo mềm, một mảnh, trong suốt, đơn tiêu, điều chỉnh loạn thị Chất liệu hỗn hợp Acrylic ngậm nước 25%, bề mặt kị nước Thiết kế dạng phiến, phi cầu, cầu sai trung tính Có khả năng điều chỉnh loạn thị ở cả hai mặt optic. Chống tia UV, Góc càng 0º Chỉ số khúc xạ: 1.46 Đường kính tổng: 11mm Đường kính optic: 6mm Vị trí đặt: Trong bao Dải công suất độ cầu: -10D đến +32D (bước nhảy 0.5D) Dải công suất độ loạn: +1D đến +12D (bước nhảy 0.5D) Kích thước vết mổ: qua được vết mổ 1.8mm Chỉ số ABBE: 58 Kèm dụng cụ đặt Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE | 7.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500382759 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 40/QĐ-BVĐKKVTĐ | 16/01/2026 | 3 | Phường Linh Xuân,Thành phố Hồ Chí Minh
588 | Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu, ngậm nước | Cái | 20 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự - Thủy tinh thể có chất liệu là Hydrophilic Acrylic Copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có thiết kế phần quang học: cầu / hai mặt lồi - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C. - Thủy tinh thể có tổng chiều dài kính là 12,5mm - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học là 6mm - Thủy tinh thể đáp ứng dải công suất từ -20D đến +40D, bước nhảy 0,5D (các công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể có xuất xứ Đức thuộc G7 - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE. | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500382759 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 40/QĐ-BVĐKKVTĐ | 16/01/2026 | 3 | Phường Linh Xuân,Thành phố Hồ Chí Minh
589 | Thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, trong suốt | Cái | 10 | Pháp | 9021 | AT LISA TRI 839MP | AT LISA TRI 839MP | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể một mảnh, trong suốt, đa tiêu Chất liệu hỗn hợp Acrylic ngậm nước 25%, bề mặt kị nước Thiết kế dạng phiến, phi cầu, cầu sai âm Quang học: ba tiêu, có vòng chống đục bao sau, góc càng 0º Chỉ số khúc xạ: 1.46 Đường kính tổng: 11mm Đường kính optic: 6mm Vị trí đặt: Trong bao Đảm bảo dải công suất: 0D đến +32D (bước nhảy 0.5D) Công suất cộng thêm: +3.33D cho tầm nhìn gần và +1.66D cho tầm nhìn trung gian Kích thước vết mổ qua được vết mổ 1.8mm Chỉ số ABBE: 60 Bộ đặt lắp sẵn Xuất xứ: Pháp Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500382759 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 40/QĐ-BVĐKKVTĐ | 16/01/2026 | 3 | Phường Linh Xuân,Thành phố Hồ Chí Minh
590 | Thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự | Cái | 10 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic không ngậm nước (GFY Hydrophobic acrylic) - Thủy tinh thể có màu vàng. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C kép (4 điểm tựa) với công nghệ Ridgetech. - Thủy tinh thể có đường kính quang học: 6mm - Chiều dài tổng thể thủy tinh thể: 11,40mm - Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần là +3,5D. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian là +1,75D - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dải công suất từ +10D đến +35D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ. - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ thuộc Châu Âu (EU) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; tiêu chuẩn EU và CFS | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500382759 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 40/QĐ-BVĐKKVTĐ | 16/01/2026 | 3 | Phường Linh Xuân,Thành phố Hồ Chí Minh
591 | Thủy tinh thể một mảnh, điều chỉnh loạn thị | Cái | 10 | Mỹ | 90213900 | SN6AT3; SN6AT4; SN6AT5; SN6AT6; SN6AT7; SN6AT8; SN6AT9 | SN6AT3; SN6AT4; SN6AT5; SN6AT6; SN6AT7; SN6AT8; SN6AT9 | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, điều chỉnh loạn thị - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >=2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Thiết kế phi cầu mặt trước, hình xuyến ở mặt sau - Công suất trụ 1,5 D - 6,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA - Xuất xứ: Mỹ | 11.900.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500382759 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 40/QĐ-BVĐKKVTĐ | 16/01/2026 | 3 | Phường Linh Xuân,Thành phố Hồ Chí Minh
592 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự có số độ âm | Cái | 500 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, có chất liệu acrylic không ngậm nước (GFY Hydrophobic acrylic) - Thủy tinh thể có màu vàng - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode) - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu - Chiều dài tổng thể thủy tinh thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm trong đó: -10D đến 24,5D: 11mm và 25D đến 35D: 10,75mm - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm trong đó: -10D đến 24,5D: 6mm và 25D đến 35D: 5,75mm - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn đồng bộ. - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ -10D đến +35D trong đó: từ -10D đến 9D bước nhảy 1D; từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D; từ +31D đến +35D bước nhảy 1D - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ thuộc Châu Âu (EU) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; tiêu chuẩn EU và CFS | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500382759 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 40/QĐ-BVĐKKVTĐ | 16/01/2026 | 3 | Phường Linh Xuân,Thành phố Hồ Chí Minh
593 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 50 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | SN60WF | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA - Xuất xứ: Mỹ | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500382759 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 40/QĐ-BVĐKKVTĐ | 16/01/2026 | 3 | Phường Linh Xuân,Thành phố Hồ Chí Minh
594 | Cây xoay thủy tinh thể | Cây | 2 | Nga |  | H-032TH | Cilita/ Nga | Cilita |  |  | Từ năm 2025 trở đi | Móc Sinskey Ngạnh chếch, đầu tip 0.5mm Tổng chiều dài 120 mm Chất liệu: Thép không gỉ, cán titan | 3.570.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500399237 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 06/QĐ-BVMRHM | 16/01/2026 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
595 | Thủy tinh thể 3 tiêu cự | Cái | 113 | Pháp | 9021 | AT LISA TRI 839MP | AT LISA TRI 839MP | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ kết hợp nhiễu xạ, 2. Chất liệu: Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước 3. Lọc tia cực tím (UV). 5. Thiết kế: 4 càng 4 điểm tựa. 6. Đặc điểm: phi cầu, bờ vuông 360. 7. Chiều dài thuỷ tinh thể: 11mm. 8. Đường kính Optic: 6.0mm 9. Dải công suất: từ +0D đến + 32D, bước nhảy 0.5D. 10. Tiêu điểm nhìn gần +3.33D; tiêu điểm nhìn trung gian +1.66D. 11. Đặt được qua vết mổ 1.8mm. 12. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt. 13. Xuất xứ: Pháp | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500484549 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 48/QĐ-BVĐN | 16/01/2026 | 2 | Phường Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
596 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự với kỹ thuật EDOF (kéo dài tiêu cự) | Cái | 150 | Ý | 9021 | 1121CCZ | 1121CCZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2025 trở đi | "1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu công nghệ khúc xạ hoàn toàn kéo dài tiêu cự. 2. Chất liệu: được làm từ chất Copolymer ưa nước- kỵ nước (hydrophilic- hydrophobic copolymer) gồm các thành tố từ 2-HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate) và EOEMA (2-ethoxyethyl ethacrylate) kèm chất chromophore để lọc các bức xạ cực tím và có chỉ số khúc xạ đạt mức 1.46 ở nhiệt độ 35 độ C, ngậm nước =25%. 3. Kích cỡ: Optic (đường kính thấu kính)= 6mm, tổng chiều dài (đường kính tổng) = 10.75mm. 4.Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh 4 càng, lọc tia UV. Kỹ thuật kéo dài tiêu cự công nghệ khúc xạ hoàn toàn cung cấp tầm nhìn xa đến trung gian và tầm nhìn gần đến ≤ 33cm. 5. Optic phi cầu (Thấu kính hai mặt lồi luỹ tiến- phi cầu EDOF đa tiêu cự), bờ vuông (rìa vuông) đôi 360 độ. 6. Chỉ số khúc xạ: = 1.46 ở nhiệt độ 35 độ C. 7. Chỉ số SA: = -0.14 μm . 8. Dải công suất (Dãy độ) từ 0.0D đến +30D (từ 0D đến+10D tăng 1D; +10D đến +30D mức tăng bước nhảy= +0.5D). 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong Cartridge và Injector, đặt được qua vết mổ đường kính ≤ 2.2mm. 10. Xuất xứ : Ý." | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500484549 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 48/QĐ-BVĐN | 16/01/2026 | 2 | Phường Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
597 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài hoặc tăng cường dải tiêu cự (EDOF), một mảnh. | Cái | 650 | Pháp |  | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kéo dài dải tiêu cự. 2. Chất liệu Acrylic copolyme mềm, một mảnh 4 càng có 4 điểm tựa. 3. Rìa vuông 360 độ, hấp thụ tia cực tím và lọc ánh sáng xanh có hại. 4. Thiết kế phi cầu, đường kính thấu kính: 6mm, Đường kính tổng: 10.5, 10.7, 11mm. 5. Đảm bảo dải công suất từ 0 đến +32D, bước nhảy không quá 0.5D. 6. Kính đặt được qua vết mổ: 1.6mm. 7. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. 8. Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu). | 5.525.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500484549 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 48/QĐ-BVĐN | 16/01/2026 | 2 | Phường Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
598 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể trong mổ phaco | Lọ | 260 | Ấn Độ | 9018 | Trypan Blue | Trypan Blue | Devine Meditech |  |  | 2025 | Thành phần có trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm, giúp quan sát xé bao thủy tinh thể với thủy tinh thể bị đục hoặc mắt có đồng tử hẹp, đường viền quanh vùng xé bao luôn rõ nét khi phẫu thuật, giảm thiểu nguy hại khi chưa hoàn thành xé bao, đóng gói trong lọ vô khuẩn, Dung tích 1 ml. Đạt tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | 80.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500484549 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 48/QĐ-BVĐN | 16/01/2026 | 2 | Phường Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
599 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu có tính năng đặc biệt | Cái | 250 | Hoa Kỳ | 9021 | 404 | 404 | Medennium, Inc. |  |  | 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự mềm, 1 mảnh - Chất liệu Acrylic hydrophobic kỵ nước, phi cầu - dải công suất tối thiểu từ -7 đến +34D - Chỉ số khúc xạ : 1.56 - Cung cấp kèm Cartridge và injector - Xuất xứ nhóm nước G7 - Có tối thiểu 1 trong các tính năng đặc biệt sau: + Đổi màu vàng lọc ánh sáng xanh và tia UV khi gặp ánh mặt trời. | 5.000.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500484549 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 48/QĐ-BVĐN | 16/01/2026 | 2 | Phường Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
600 | Thủy tinh thể nhân tạo (1 mảnh) | Cái | 50 | Ấn độ | 9021 | HFS6130SQY | HFS6130SQY | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | từ 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm một mảnh, đơn tiêu cự - Thiết kế: Quang sai trung tính, phi cầu 2 mặt lồi cầu sai âm. Bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sau, lọc tia UV và ánh sáng xanh . - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic ( không ngậm nước ). - Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 0 độ. - Chỉ số khúc xạ: 1.555 - Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. - Dãy diop: - 10.0 D đến + 40.0 D ( + 10.0 D đến + 30.0 D bước nhảy 0.5 D, - 10.0 D đến + 9.0 D và + 31.0 D đến + 40.0 D bước nhảy 1.0 D). - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Được đặt sẵn trong Injector và Cartridge | 1.500.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500454755 | vn2901731626 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 | Đấu thầu rộng rãi | 09/01/2026 | 09/QĐ-BV | 09/01/2026 | 3 | Phường Vinh Lộc,Tỉnh Nghệ An
601 | Thủy tinh thể nhân tạo (đơn tiêu) | Cái | 290 | Ấn độ | 9021 | HFS6130SQY | HFS6130SQY | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | từ 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm một mảnh, đơn tiêu cự - Thiết kế: Quang sai trung tính, phi cầu 2 mặt lồi cầu sai âm. Bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sau, lọc tia UV và ánh sáng xanh . - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic ( không ngậm nước ). - Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 0 độ. - Chỉ số khúc xạ: 1.555 - Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. - Dãy diop: - 10.0 D đến + 40.0 D ( + 10.0 D đến + 30.0 D bước nhảy 0.5 D, - 10.0 D đến + 9.0 D và + 31.0 D đến + 40.0 D bước nhảy 1.0 D). - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Được đặt sẵn trong Injector và Cartridge | 1.500.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500454755 | vn2901731626 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 | Đấu thầu rộng rãi | 09/01/2026 | 09/QĐ-BV | 09/01/2026 | 3 | Phường Vinh Lộc,Tỉnh Nghệ An
602 | Thủy tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  | 2403853ĐKLH/BYT-HTTB ngày 27/11/2024 | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, không màu; - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (kỵ nước); - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); - Chi số khúc xạ: 1.548; - Đặc điểm càng: 2 càng; - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm; - Đường kính vùng quang học: 6 mm; - Dải công suất đáp ứng: từ +6D đến +30D (bước nhảy 0.5D); - Kích thước vết mổ: 2.2mm; - Thuỷ tinh thể lắp sẵn, dạng xoay; - Càng chữ C, góc càng 0°; - Hằng số A: 118.9; - Chỉ số cầu sai (SA): -0.16µm; - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO và tiêu chuẩn CE (Châu Âu). | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500460065 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2026 | 08/QĐ-BV | 08/01/2026 | 2 | Phường Tăng Nhơn Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
603 | Thủy tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ | Cái | 250 | UNITED STATES |  | SAL P302AC | MBI | Millennium Biomedical, Inc. |  | 2402719ĐKLH/BYT-HTTB ngày 02/10/2024 | Từ năm 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, không màu. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic Hydrophobic - kỵ nước, hàm lượng nước <0,5% - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV). - Chi số khúc xạ: 1.5 - Đặc điểm càng: 2 càng. - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13.0 mm. - Đường kính vùng quang học: 6.0 mm. - Dải công suất đáp ứng: từ +0.0 D đến +34.0 D. - Kích thước vết mổ: 2.4mm. - Thuỷ tinh thể lắp sẵn - Càng chữ C, góc càng 0°. - Chỉ số ABBE: 50, Hằng số A: 118.7 - Cầu sai âm tính điều chỉnh quang sai - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO và tiêu chuẩn CE (Châu Âu). | 2.980.000 | vn0109896426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE | IB2500460065 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2026 | 08/QĐ-BV | 08/01/2026 | 2 | Phường Tăng Nhơn Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
604 | Thủy tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ | Cái | 250 | UNITED STATES |  | SAL 302A | MBI | Millennium Biomedical, Inc. |  | 2402719ĐKLH/BYT-HTTB ngày 02/10/2024 | Từ năm 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, màu vàng - Chất liệu vùng quang học: Acrylic Hydrophobic - kỵ nước, hàm lượng nước <0,5% - Lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím (UV). - Chi số khúc xạ: 1.5 - Đặc điểm càng: 2 càng. - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13.0 mm. - Đường kính vùng quang học: 6.0 mm. - Dải công suất đáp ứng: từ +0.0 D đến +34.0 D. - Kích thước vết mổ: 2.4mm. - Kèm dụng cụ đặt súng - Càng chữ C, góc càng 0°. - Chỉ số ABBE: 50, Hằng số A: 118.7 - Cầu sai âm tính điều chỉnh quang sai - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO và tiêu chuẩn CE (Châu Âu). | 2.990.000 | vn0109896426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE | IB2500460065 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2026 | 08/QĐ-BV | 08/01/2026 | 2 | Phường Tăng Nhơn Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
605 | Thủy tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ | Cái/ Hộp | 200 | Ireland | 9021 | LMFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  | 2301543ĐKLH-BYT-HTTB ngày 20/11/2023 | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, cài đặt sẵn, màu vàng tự nhiên Chromophore, chất liệu Acrylic Hydrophobic; - Optic thiết kế phi cầu; - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Optic thiết kế rìa vuông 360 độ; - Càng chữ C, góc càng 0 độ; - Chỉ số khúc xạ: 1.524; - Độ sâu tiền phòng ACD: 5.28 mm; - Chỉ số ABBE: 47; - Hằng số A: 118.4; - Chỉ số cầu sai (SA): -0.20µm; - Dải công suất từ + 0.0D đến + 35.0D (tăng 0.5 Diop); - Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn; - Đặt qua vết mổ: 2.2mm; - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO và tiêu chuẩn CE (Châu Âu). | 2.920.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500460065 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2026 | 08/QĐ-BV | 08/01/2026 | 2 | Phường Tăng Nhơn Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
606 | Thủy tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ | Cái/ Hộp | 300 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  | 2403853ĐKLH/BYT-HTTB ngày 27/11/2024 | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân một mảnh, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu màu vàng; - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (kỵ nước); - Nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; - Chi số khúc xạ: 1.548; - Đặc điểm càng: 2 càng; - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13.0 mm; - Đường kính vùng quang học: 6.0 mm; - Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ +6.0 D đến +30.0 D (bước nhảy 0.5D); - Kích thước vết mổ: 2.2mm; - Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn dạng xoay; - Càng chữ C, góc càng 0°; - Hằng số A: 118.9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic: -0.16µm; - Đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO và tiêu chuẩn CE (Châu Âu). | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500460065 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2026 | 08/QĐ-BV | 08/01/2026 | 2 | Phường Tăng Nhơn Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
607 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ/Ống | 250 | Ấn Độ | 3006 | VISCOLON 5mL Vial | VISCOLON 5mL Vial | CARE4SIGHT PHARMA PRIVATE LIMITED |  | 250001523/PCBB-HCM ngày 03/06/2025 | Từ năm 2025 trở về sau | Chất nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2% (HPMC 2%): - Hydroxypropyl methylcellulose: 2%. - Sodium Chloride: 0.490%. - Potassium Chloride: 0.075%. - Calcium Chloride: 0.048%. - Magnesium Chloride Hexahydrate: 0.030%. - Sodium Acetate Trihydrate: 0.39%. - Sodium Citrate Dihydrate: 0.170%. - Nước cất pha tiêm vừa đủ. - Trọng lượng phân tử: 100.000 dalton. - Độ Ph: 6.0-7.8. - Độ nhớt: 3.000 - 6.000 cst. - Độ thẩm thấu: 250 - 350 mOsm/kg. - Lọ 5ml được đóng gói vô trùng | 157.500 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500460065 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2026 | 08/QĐ-BV | 08/01/2026 | 2 | Phường Tăng Nhơn Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
608 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Ống | 50 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3006 | CrownVisc 1.8%, 1.5ml - Sodium Hyaluronate | CrownVisc 1.8%, 1.5ml - Sodium Hyaluronate | Atakan Dede-Miray Medikal |  | 250002963/PCBB-HCM ngày 26/09/2025 | Từ năm 2025 trở về sau | Dịch nhầy Sodium Hyaluronate 1.8%: - Trọng lượng phân tử: 2.9-3.8 million daltons - Độ nhớt: 450.000-750.000 mPa.s - Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg - Độ Ph: 6.8-7.6 - Sodium hyaluronate: 18mg - Sodium Chloride: 8.5 mg - Disodium Hydrogen Phosphate : 0.563 mg - Sodium dihydrogen phosphate: 0.045 mg - Nước pha tiêm vừa đủ, Ống 1.5ml | 371.700 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500460065 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2026 | 08/QĐ-BV | 08/01/2026 | 2 | Phường Tăng Nhơn Phú,Thành phố Hồ Chí Minh
609 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái | 50 | UNITED KINGDOM |  | AS-6A | Magnificent UHDOF | EYEOL U.K. LIMITED | AS-6A | 2405145ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2025 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. - Chất liệu Acrylic, lọc tia UV. - Tăng cường tầm nhìn trung gian. - Dải Diop +8D đến +30D - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ: ≤ 2.4 mm. - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | 4.650.000 | vn0312041033 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | IB2500510175 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2026 | 03/QĐ-BVMPY | 06/01/2026 | 3 | Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk
610 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự | Cái | 50 | Đức |  | Alsafit Fourier | Alsafit Fourier | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH | Alsafit Fourier | 2400811ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu, 4 càng. - Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước, lọc tia UV - Màu sắc vùng quang học: màu vàng - Dải Diop +8D đến +30D - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | 13.000.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500510175 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2026 | 03/QĐ-BVMPY | 06/01/2026 | 3 | Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk
611 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 40 | Nhật Bản |  | PU6AS | Kowa Company, Ltd. | Kowa Company, Ltd. | PU6AS | 2500491ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 3 mảnh, càng chữ C. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | 1.768.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500510175 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2026 | 03/QĐ-BVMPY | 06/01/2026 | 3 | Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk
612 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 1500 | Vương Quốc Anh |  | RAO850B | RAO850B | Rayner Intraocular Lenses Limited | RAO850B | 2402207ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, 2 càng. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV - Màu sắc vùng quang học: màu vàng - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | 1.730.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500510175 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2026 | 03/QĐ-BVMPY | 06/01/2026 | 3 | Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk
613 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, điều chỉnh loạn thị | Cái | 50 | Israel |  | Vistor | Vistor | Hanita Lenses | Vistor | 2301826ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, điều chỉnh loạn thị. - Chất liệu Acrylic, lọc tia UV. - Dải Diop +8D đến +30D - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | 3.730.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500510175 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2026 | 03/QĐ-BVMPY | 06/01/2026 | 3 | Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk
614 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 1500 | Mỹ |  | SN60WF | SN60WF | Alcon | SN60WF | 2200089ĐKLH/BYT-TB-CT | Từ 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, 2 càng. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV - Màu sắc vùng quang học: màu vàng - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.55 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm - Kèm theo Cartridge và injector dạng xoay, Cartridge xuyên qua được vết mổ 2.2mm - Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA, CE | 3.492.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500510175 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2026 | 03/QĐ-BVMPY | 06/01/2026 | 3 | Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk
615 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 2500 | Hungary |  | 877FAB | 877FAB | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. | 877FAB | 2402333ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, 2 càng kép. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | 1.468.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500510175 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2026 | 03/QĐ-BVMPY | 06/01/2026 | 3 | Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk
616 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 2500 | Ý |  | ISP60M | ISP60M | MD Tech S.r.l. | ISP60M | 2502791ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, 4 càng. - Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước, lọc tia UV - Màu sắc vùng quang học: màu vàng - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | 1.790.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500510175 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2026 | 03/QĐ-BVMPY | 06/01/2026 | 3 | Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk
617 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh | Cái | 800 | Ấn Độ |  | NVB10AUA | NVB10AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đơn tiêu. - Optic: Thiết kế phi cầu, cầu sai âm tính. - Quang học: đơn tiêu (monofocal). - Càng: thiết kế 2 càng, càng chữ C. - Chất liệu: acrylic kị nước. - Đường kính optic: 6.0mm. - Đường kính tổng: 13.0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.49 - Đảm bảo dải công suất đáp ứng từ +0.00D đến +34.0D bước nhảy 0.5D - Có lọc ánh sáng xanh. - Có lọc UV. - Kích thước vết mổ 2.2mm - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge loại dùng 1 lần. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE. | 1.369.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500462081 | vn1600679113 | Bệnh viện Đa khoa Tân Châu | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 665/QĐ-BVTC | 31/12/2025 | 4 | Phường Tân Châu,Tỉnh An Giang
618 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, 1 mảnh, phi cầu, nhuộm vàng, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái | 400 | Ý |  | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l. |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, vàng tự nhiên. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước. - Optic thiết kế bờ vuông. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Càng dạng: Chữ C. - Đường kính optic: 6.0 mm. - Đường kính tổng: 13.0 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Có lọc tia UV. - Có lọc ánh sáng xanh. - Đảm bảo dải công suất đáp ứng từ 0.00D đến +35.00D (bước nhảy 0.5D). - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge. - Kích thước vết mổ 2.2mm. -Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE | 2.139.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500462081 | vn1600679113 | Bệnh viện Đa khoa Tân Châu | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 665/QĐ-BVTC | 31/12/2025 | 4 | Phường Tân Châu,Tỉnh An Giang
619 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, 1 mảnh, phi cầu, trong suốt, lắp sẵn. | Cái | 1200 | Ấn Độ |  | NVB10SCA | NVB10SCA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, trong suốt. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước. - Optic thiết kế cạnh bờ vuông. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Càng dạng : Chữ C. - Đường kính optic: 6.0 mm. - Đường kính tổng: 13.0 mm. - Chỉ số khúc xạ : 1.56 - Có lọc tia UV. - Không lọc ánh sáng xanh. - Đảm bảo dải công suất đáp ứng từ +6.00D đến +30.00D với bước nhảy 0.5D - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge. - Kích thước vết mổ 2.2mm. -Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE | 1.390.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500462081 | vn1600679113 | Bệnh viện Đa khoa Tân Châu | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 665/QĐ-BVTC | 31/12/2025 | 4 | Phường Tân Châu,Tỉnh An Giang
620 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, chất liệu kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh. | Cái | 600 | Tây Ban Nha |  | LLASHP60-PL | AIALA DRY | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, kỵ nước. Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính, chống chói 100%. - Chất liệu: Hydrophobic Copolymer (không ngậm nước) - Càng dạng chữ C, chống dính càng Antistick. - Optic thiết kế bờ vuông 360° - Đường kính optic: 6 mm. - Đường kính tổng thể: 13 mm. - Đảm bảo dải công suất: -5D đến +40D. - Có lọc ánh sáng xanh và chống tia cực tím (UV). - Chỉ số khúc xạ: 1.485 - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge loại dùng 1 lần. -Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500462081 | vn1600679113 | Bệnh viện Đa khoa Tân Châu | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 665/QĐ-BVTC | 31/12/2025 | 4 | Phường Tân Châu,Tỉnh An Giang
621 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 50 | Mỹ | 90213900 | MA60AC/ MA60MA | MA60AC/ MA60MA | Alcon |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 2. Chất liệu: phần quang học Acrylic kỵ nước, phần càng PMMA, màu càng: xanh dương. 3. Lọc các tia: lọc tia UV 4. Thiết kế: Ba mảnh, hai mặt lồi, 2 càng, càng chữ C góc càng 10° 5. Đường kính tổng thể: 13 mm 6. Đường kính quang học 6 mm 7. Chỉ số khúc xạ 1,55 8. Dải công suất: -5,0D đến +30,0D 9. Kèm theo catridge và injector, có thể đưa qua vết mổ 3mm 10. Chứng chỉ chất lượng: CE và FDA 11. Xuất xứ: Mỹ | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500529922 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt Bắc Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 388/QĐ-BVMBQT | 31/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
622 | Thể thủy tinh nhân tạo đơn tiêu | Cái | 400 | Mỹ |  | ZCB00 | Tecnis 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, không liên quan đến hiện tượng glistening 3. Lọc các tia: lọc tia UV 4. Thiết kế: Một mảnh, hai mặt lồi, phi cầu, 2 càng chữ C, góc càng 0° 5. Đường kính tổng thể: 13 mm 6. Đường kính quang học: 6mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1,47 8. Chỉ số cầu sai: -0,27µm 9. Dải công suất: Từ +5D đến +34,0D 10. Kèm theo catridge và injector kiểu xoay, có thể đưa qua vết mổ: 2,2mm 11. Chứng chỉ chất lượng: CE và FDA 12. Xuất xứ: Mỹ (thuộc G7) | 3.870.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500529922 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt Bắc Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 388/QĐ-BVMBQT | 31/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
623 | Thể thủy tinh nhân tạo ba tiêu cự | Cái | 60 | Đức |  | Triva-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. Cầu sai trung tính 4. Thiết kế: Một mảnh,hai mặt lồi, phi cầu, càng chữ C, góc càng 0°. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 5. Chiều dài thủy tinh thể: 12.5 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 6. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1.46. 7. Dải công suất: từ +10,0 D đến +30,0 D. Vùng quang học thiết kế theo nguyên lý nhiễu xạ và khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: +1,75 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: Đức 11. CFS: Đức và Úc | 14.600.000 | vn0109896426 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE | IB2500529922 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt Bắc Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 388/QĐ-BVMBQT | 31/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
624 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 200 | Mỹ |  | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, không màu 3. Lọc các tia: lọc tia UV 4. Thiết kế: Một mảnh, hai mặt lồi, phi cầu, càng chữ C, góc càng 0° 5. Đường kính tổng thể: 13 mm 6. Đường kính quang học: 6 mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1,47 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Dải công suất: Từ +5,0D đến +34,0D 10. Kèm theo catridge và injector, có thể đưa qua vết mổ 2,2mm 11. Chứng chỉ chất lượng: CE, FDA 12. Xuất xứ: Mỹ (thuộc G7) | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500529922 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt Bắc Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 388/QĐ-BVMBQT | 31/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
625 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 20 | Mỹ |  | ZFR00V | Tecnis Synergy | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu kéo dài tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, màu vàng 3. Lọc các tia: lọc tia UV 4. Thiết kế: Một mảnh, hai mặt lồi, phi cầu, càng chữ C, góc càng 0° 5. Đường kính tổng thể: 13mm 6. Đường kính quang học: 6mm 7. Dải công suất: Từ +5D đến +34D, bước nhảy 0,5D, công suất bổ sung +1,5D cho nhìn trung gian, +3,0D cho nhìn gần. 8. Kèm theo catridge và injector, có thể đưa qua vết mổ 2,2mm 9. Chứng chỉ chất lượng: CE, FDA 10. Xuất xứ: Mỹ (thuộc G7) | 25.000.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500529922 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt Bắc Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 388/QĐ-BVMBQT | 31/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
626 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 310 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | I-medical Ophthalmic International Heidelber GmbH | I-medical Ophthalmic International Heidelber GmbH |  |  | 2025 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước, màu vàng 3. Lọc các tia: lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV 4. Thiết kế: một mảnh, hai mặt lồi, càng chữ C góc càng 0˚ 5. Đường kính tổng thể: 12,5mm 6. Đường kính quang học: 6,0mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1,46 8. Chỉ số ABBE: 58 9. Dải công suất: từ -20,0D đến +40,0D (bước nhảy 0,5D) 10. Cung cấp kèm theo cartridge và injector, có thể đưa qua vết mổ 2,2mm 11. Chứng chỉ chất lượng: CE 12. Xuất xứ: Đức (thuộc G7) | 2.948.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500529922 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt Bắc Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 388/QĐ-BVMBQT | 31/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
627 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco | Lọ | 260 | Ấn Độ |  | Catagel | Ophthalmic | Ophthalmic Technology |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thành phần: - Hydroxypropyl Methylcellulose Ophthalmic Solution UPS 2% - Độ nhớt 3000-5600 cPs - Độ pH từ 6,0-7,8 - Trọng lượng phân tử cao 86.000 daltons và 1261.4 g/mol - Quy cách: 2ml/ lọ - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 120.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500568956 | vn5702205568 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 30/12/2025 | 453/QĐ-BVQY | 30/12/2025 | 2 | Phường Quảng Yên,Tỉnh Quảng Ninh
628 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 250 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26% 2 . Màu vàng, lọc ánh sáng xanh. Lọc tia cực tím (UV). 3. Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. 4. Chỉ số khúc xạ n= 1.46 5. Thiết kế phi cầu, Vòng ngăn tế bào đục bao sau gồm cạnh vuông 360 ° và gờ vuông mặt sau optic. 6. Hai càng chữ C, góc càng 0⁰ 7. Dãy diop từ -20 D đến +60 D. 8. Kích thước vết mổ: 2.2mm 9. Thủy tinh thể được đính kèm carttridge và Injector. 10. Tiêu chuẩn: Chứng nhận ISO 13485, CE. 11. CFS: Đức và Úc, Sản xuất tại: Đức. | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500568956 | vn5702205568 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 30/12/2025 | 453/QĐ-BVQY | 30/12/2025 | 2 | Phường Quảng Yên,Tỉnh Quảng Ninh
629 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự | Cái | 10 | Mỹ |  | SN60WF | SN60WF | Alcon |  |  | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.490.000 | vn2801416116 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
630 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự loại 3 | Cái | 50 | Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Acriva Trinova Pro C | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, một mảnh. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) 25%. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,46. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0 độ, bờ vuông 360 độ. Đường kính optic 6mm, tổng chiều dài 13 mm; Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh; phi cầu. Dải công suất các loại từ +8.0D đến +30.0D. Cự ly nhìn gần: +3,6 D; Cự ly nhìn trung gian: +1,8 D (xin xem tờ trình kèm theo). Đặt qua vết mổ 1.8 mm - 2.0 mm. Chỉ số Abbe: 58. Độ sâu tiền phòng: 5,48. Có cartridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể kèm theo | 14.440.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
631 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu loại 2 | Cái | 20 | Pháp |  | AT LISA 809M | AT LISA 809M | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng danh mục hàng hóa dự thầu" | 13.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
632 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, phi cầu, ngậm nước loại số 2 | Cái | 300 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Synthesis (SIP) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu Hydrophilic Acrylic. Lọc tia UV. Ngậm nước 26%. Kiểu 4 càng. Quang sai cầu (SA=0). Optic 6mm, tổng thể 10.5mm-10.7mm-11mm. Hằng số A: 118.851. Vết mổ 1.6mm. Đạt tiêu chuẩn CE | 2.368.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
633 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự lắp sẵn trong súng | cái | 600 | Ý | 9021 | S/T7560CZ | S/T7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | từ 2024 trở về sau | 1. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 2. Chất liệu : Copolymer (được tạo ra Hydrophilic - Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2 ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Lọc tia UV 4. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge) chống đục bao sau. 5. Góc càng 5 độ 6. Optic dạng phi cầu hai mặt ( Aspherical Biconvex) 7. Hằng số A:118.6 cho dãy độ từ 0D đến +30D và A:119.9 cho dãy độ từ -10D đến -1D. 8. Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +30D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -10D đến -1D. 9. Chỉ số SA = -0,14µm 10. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C. 11. Chỉ số Abbe: 46.94 13. Dải công suất từ -10D đến +30D; từ -10D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D. 14. Kèm cartridge được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8mm - 1P sử dụng một lần. 15. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 3.800.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
634 | Thủy tinh thể đơn tiêu tăng cường thị lực chức năng trung gian | Cái | 60 | Ireland |  | SY60WF | SY60WF | Alcon |  |  | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore; ; không glistening; hàm lượng nước 1.5% - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55; ABBE 37 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài thủy tinh thể: 13,0 mm; Đường kính optic 6,0 mm - thiết kế phi cầu hữu dụng 6mm mặt trước với cầu sai -0.2µm. - Bờ optic cong giảm chói cạnh - Hàng rào mặt sau liên tục giảm tỉ lệ Laser Yag - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge, injector xoay - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D (bước nhảy 0.5D) - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA; FSC Úc, Ireland | 4.800.000 | vn2801416116 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
635 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 300 | Ý | 9021 | P/Q7560CZ | P/Q7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | từ 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, 4 càng 2. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge) chống đục bao sau. 3. Chất liệu: Copolymer (được tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore). 4. Tiêu chuẩn kỹ thuật: thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 càng cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Lọc tia UV 5. Góc càng 5 độ. 6. Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex Aspherical) loại bỏ quang sai. 7. Hằng số A:118.6 cho dãy độ từ 0D đến +40D và A:119.9 cho dãy độ từ -3D đến -1D. 8. Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +40D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -3D đến -1D. 9. Chỉ số SA: -0,14µm 10. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C 11. Chỉ số Abbe: 46.94 12. Dải công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D, từ +30D đến +40D tăng đều 1D. 13. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần 14. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
636 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu chỉnh loạn thị | Cái | 30 | Đức |  | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng danh mục hàng hóa dự thầu" | 8.000.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
637 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự loại 1 | Cái | 20 | Mỹ |  | TFNT00 | TFNT00 | Alcon |  |  | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400-475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Optic thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ ENLIGHTEN (ENhanced LIGHT ENergy)có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 23.000.000 | vn2801416116 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
638 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, phi cầu, ngậm nước loại số 1 | Cái | 600 | Mỹ | 9021 | ADAPT-AO | ADAPT-AO | Bausch & Lomb Inc |  |  | Từ năm 2024 trở đi | "Chất liệu Hydrophilic Acrylic. Lọc tia UV. Ngậm nước 26%..Kiểu 4 càng. Quang sai cầu (SA=0). Optic = 6mm tổng thể = 11mm Hằng số A = 118.5. Vết mổ = 2.8mm. Đạt tiêu chuẩn FDA và CE " | 3.300.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
639 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu lắp sẵn | Cái | 50 | Pháp |  | AT LISA tri 839MP | AT LISA tri 839MP | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng danh mục hàng hóa dự thầu" | 21.000.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
640 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu các số | Cái | 200 | Ý | 9021 | Z7560CZ | Z7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | từ 2024 trở về sau | 1. Chất liệu: Copolymer (tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore. 2. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm. Thiết kế với công nghệ rìa vuông đôi hai lần ( double square edge) chống đục bao sau. 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: thiết kế một mảnh hình đĩa 4 càng cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Lọc tia UV 4. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3D. 5. Không hiện tượng quầng sáng và chói sáng (No Halos and Glare) 6. Optic dạng phi cầu hai mặt đa tiêu cự kéo dài (Biconvex Progresive Multifocal Aspherical) 7. Góc càng 5 độ 8. Hằng số A:118.6 9. Độ sâu tiền phòng: 5.32 10. Dải công suất từ 0.0D đến +30D ( từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D). 11. Kèm Cartrigde được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ bơm thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8-1P dùng một lần do Medicel AG sản xuất. 12. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 21.500.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
641 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, lọc tia UV và ánh sáng xanh, đơn tiêu cự, một mảnh, nhuộm vàng | Cái | 2000 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu Optic: Bằng Hydrophobic Acrylic, nhuộm vàng, thiết kế phi cầu; Chỉ số cầu sai SA = -0,16 µm; Chỉ số khúc xạ 1,548; Chỉ số ABBE từ 36,9, Hằng số A: 118,9; Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D; Kích thước vết mổ: 2,2mm; Có 2 càng hình chữ C, góc càng 0 độ; Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay . Tiêu chuẩn: CE, ISO | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500440210 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 25/12/2025 | 1107/QĐBVĐK | 25/12/2025 | 3 | Phường Phú Lợi,Thành phố Cần Thơ
642 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 50 | Mỹ |  | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV - Đường kính thấu kính: 6mm, chiều dài tổng: 13mm - Dải Diop +5D đến +34D - Chỉ số khúc xạ: 1,47 - Xuất xứ: Mỹ (thuộc nhóm G7) | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500419429 | vn3100279865 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới | Đấu thầu rộng rãi | 22/12/2025 | 5360/QĐ-BVCB | 19/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
643 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 1500 | Hungary | 9021 | 877PA | 877PA | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở vể sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. - Chất liệu Acrylic Hydrophobic. - Có khả năng lọc tia cực tím (UV). - Thiết kế một mành, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng chữ C kép khép kín - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Tổng chiều dài kính13,0mm - Dải công suất: Từ -10,0D đến (+)35D - Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector. - Xuất xứ: Châu Âu - Hungary. | 2.500.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500419429 | vn3100279865 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới | Đấu thầu rộng rãi | 22/12/2025 | 5360/QĐ-BVCB | 19/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
644 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự | Cái | 200 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở vể sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự. Chất liệu Hydrophilic Acrylic - Lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế quang học: Hai mặt lồi, phi cầu, nhiễu xạ. Hai càng chữ C kép khép kín, 7 đường tròn đồng tâm. - Đường kính tổng: 13mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Dải công suất: từ +8.00D đến +35.00D Mức tăng 0,5D. - Xuất xứ: Châu Âu - Hungary | 18.490.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500419429 | vn3100279865 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới | Đấu thầu rộng rãi | 22/12/2025 | 5360/QĐ-BVCB | 19/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
645 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 800 | Bỉ (thuộc Châu Âu) | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự - Chất liệu Hydrophobic Acrylic. - Tổng chiều dài thủy tinh thể: từ 10D đến 24.5D: 11.00mm; từ 25D đến 30D: 10.75mm - Thiết kế 4 càng. - Lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Chỉ số khúc xạ: 1.53 - Dải công suất: từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Xuất xứ: Bỉ (thuộc Châu Âu) | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500419429 | vn3100279865 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới | Đấu thầu rộng rãi | 22/12/2025 | 5360/QĐ-BVCB | 19/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
646 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự | Cái | 100 | Đức | 9021 | Triva-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối. - Chất liệu: Acrylic hydrophilic - Màu vàng lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic: 6.0 mm. Đường kính tổng thể: 12,5mm - Thiết kế theo nguyên lý nhiễu xạ và khúc xạ. Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần. Cộng thêm 1.75 D cho thị lực nhìn trung gian. - Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Dải công suất: trong khoảng từ +10D đến +30D - Kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2.2 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, EC - Xuất xứ: Đức | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500419429 | vn3100279865 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới | Đấu thầu rộng rãi | 22/12/2025 | 5360/QĐ-BVCB | 19/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
647 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự | Cái | 200 | Mỹ |  | ZFR00V | Tecnis Synergy | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự, màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV và ánh sáng xanh - Đường kính thấu kính: 6mm, chiều dài tổng: 13mm - Chỉ số khúc xạ: 1,47 - Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0,5D - Xuất xứ: Mỹ (thuộc G7) | 25.000.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500419429 | vn3100279865 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới | Đấu thầu rộng rãi | 22/12/2025 | 5360/QĐ-BVCB | 19/12/2025 | 2 | Phường Đồng Hới,Tỉnh Quảng Trị
648 | Thủy tinh thể Phakic (chất liệu Collamer) | Cái | 500 | Mỹ | 9021 | VTICMO 12.1/ VTICMO 12.6/ VTICMO 13.2/ VTICMO 13.7/ VTICM5_ 12.1/ VTICM5_ 12.6/ VTICM5_ 13.2/ VTICM5_13.7 | EVO / EVO+ TICL | STAAR Surgical Company |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết tại bảng đáp ứng kỹ thuật | 32.500.000 | vn0302449627 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D | IB2500400670 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 22/12/2025 | 1949/QĐ-BVM | 22/12/2025 | 1 | Phường Xuân Hòa,Thành phố Hồ Chí Minh
649 | Thủy tinh thể Phakic (chất liệu Acrylic) | Cái | 1000 | UNITED KING DOM |  | IPCL V2.0 Toric | IPCL V2.0 Toric | Eyeol UK LTD |  |  | 2025 Trở đi | Loại: Thủy tinh thể Phakic điều trị tật khúc xạ cận/viễn; cận/viễn kết hợp loạn thị. Chất liệu: Acrylic ngậm nước Đường kính tổng: 11.00mm; 11.25mm; 11.50mm; 11.75mm; 12.00mm; 12.25mm; 12.50mm; 12.75mm; 13.00mm; 13.25mm; 13.50mm; 13.75mm; 14.0mm. Đường kính optic: 6.6mm Điều chỉnh độ cận từ: -0.5D đến -30.0D Điều chỉnh độ viễn từ: +0.5D đến +15.0D Điều chỉnh độ loạn từ: +0.5D đến +10.0D Kích thước vết mổ: qua được vết mổ từ 2.8mm đến 3.0mm Các tính năng đặc biệt khác: Có lỗ trung tâm để lưu thông thủy dịch Bộ đặt: Dụng cụ đặt kính bao gồm injector và cartridge sử dụng một lần theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Xuất xứ: United Kingdom | 27.960.000 | vn0313756549 | CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN HOÀNG | IB2500400670 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 22/12/2025 | 1949/QĐ-BVM | 22/12/2025 | 1 | Phường Xuân Hòa,Thành phố Hồ Chí Minh
650 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh đa tiêu cự | Cái | 6 | Hoa Kỳ |  | TFLIO130Y | AST | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 | - Thuỷ tinh thể nhân tạo 03 tiêu cự, mềm một mảnh, không có hiện tượng chói (Glistening); - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic), màu vàng, - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh; - Phi cầu 2 mặt, cầu sai: -0.27um, bù trừ cầu sai giác mạc để hiệu chỉnh quang sai cầu về 0; - Càng chữ C, góc càng 0⁰; - Chiều dài tổng: 13.00 mm; - Đường kính optic: 6.00 mm; - Chỉ số khúc xạ: 1.5; - Dải công suất: +5D đến +34D, (bước nhảy 0.5D) - Công suất bổ sung: cho tiêu điểm gần +3,30D & tiêu điểm trung gian +2,20D - Cung cấp kèm dụng cụ đặt kính injector + cartridge sử dụng một lần; - Kích thước vết mổ: 2.2mm; - Vô trùng phương pháp Ethylene oxide (EtO); - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Xuất xứ: Hoa Kỳ | 16.005.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2500464590 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 22/12/2025 | 509/QĐ-BVĐKKVCLM | 22/12/2025 | 2 | Xã Mỏ Cày,Tỉnh Vĩnh Long
651 | Máy đo công suất thủy tinh thể | Cái | 1 | Nhật Bản | 9018 | OA-2000 | OA-2000 | Tomey Corporation |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | I/ YÊU CẦU CHUNG Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Nguồn điện: 100 - 240 VAC; 50/60 Hz; 110VA, phù hợp với tiêu chuẩn điện tại Việt Nam Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: +10 - +35 độ C + Độ ẩm: 30 - 90% II/ CẤU HÌNH CUNG CẤP Máy chính: 01 cái Màn hình cảm ứng: 01 Cái Dây cáp màn hình: 01 Cái Chân bàn điện tử Trung Quốc (Mua tại Việt Nam) Bản quyền phần mềm công thức tính công suất thủy tinh thể Barrett: 01 Bản quyền Chức năng phần mềm cung cấp bản đổ giác mạc: 01 bản quyền Chuột máy tính: 01 Cái Dây cáp nối, 5 m: 01 Cái Dây cáp mạng: 01 Cái Bộ kết nối dây mạng: 01 Bộ Bàn phím máy tính: 01 Cái Tấm chắn giọt bắn bảo vệ: 01 Cái Dây cáp nguồn: 01 Cái Máy in (mua tại Việt Nam, phù hợp với máy chính): 01 Cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 1 bộ Kết nối phần mềm (Sử dụng cho bệnh án điện tử) III/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chiều dài trục nhãn cầu Dãy đo: từ 14 đến 40mm Mỗi nấc tăng: 0.01mm Bán kính độ cong giác mạc Dãy đo: từ 5 đến 11mm Mỗi nấc tăng: 0.01mm Đo độ sâu tiền phòng: từ 1.5 đến 7mm Độ dày giác mạc Dãy đo: từ 0.2 đến 1.2mm Mỗi nấc tăng: 1μm Đường kính giác mạc Dãy đo: từ 7 đến 16mm Kích thước đồng tử Dãy đo: từ 1.5 đến 13mm | 1.047.919.350 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2500357168 | vn1600631979 | BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 18/12/2025 | 1198/QĐ-BV | 18/12/2025 | 4 | Phường Long Xuyên,Tỉnh An Giang
652 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu Acrylic hỗn hợp, 2 càng | Cái | 600 | Đức | 9021 | B1AWY0/S1AWY0 | 1stQ GmbH | 1stQ GmbH |  |  | TỪ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. + Thiết kế 2 càng, càng chữ Z, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài tổng thể 13.0mm. + Hằng số A: 118.0/118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58 + Chỉ số khúc xạ: 1.46. + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm . + Dãy diop: Model: S1AWY0 từ -10.0D đến -1.0D, +31.0D đến +45.0D cho bước nhảy 1.0D và Model: B1AWY0 từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, từ +10.D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 2.900.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
653 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu , kỵ nước, 2 càng, màu vàng | Cái | 500 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng; - Thiết kế bề mặt phi cầu; - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic); - Màu sắc: màu vàng; - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh; - Đường kính optic: 6 mm; - Đường kính tổng: 13 mm; - Kính có đủ dãy công suất: Từ -10.0D đến +40.0D (Dải công suất từ +0.0 D đến +35.0 D với bước nhảy 0.5 D; dải từ -10.00 D đến -0.5 D và từ +35.5 D đến +40.0 D sẽ được cung cấp theo yêu cầu, tùy theo từng trường hợp cụ thể); - Chỉ số khúc xạ 1.52; - Kính qua được vết mổ 2.2 mm; - Kính không lắp sẵn kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE - Xuất xứ: Ireland (EU) | 1.512.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
654 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, không ngậm nước 4 càng | Cái | 200 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự bằng công nghệ Polynomial trên bề mặt - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode) - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu không nhiễu xạ dựa trên công nghệ Polynomial giúp bệnh nhân đục thủy tinh thể có tầm nhìn xa chất lượng cao, kết hợp chức năng thị lực trung gian bằng cách làm nổi bật hiệu ứng kéo dài độ sâu tiêu điểm mà không gây ra hiệu ứng nhiễu loạn ánh sáng. - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY Hydrophobic acrylic) - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm trong đó: 10D đến 24,5D: 6mm và 25D đến 30D: 5,75mm - Chiều dài tổng thể thủy tinh thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm trong đó: 10D đến 24,5D: 11mm và 25D đến 30D: 10,75mm - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ 10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể qua được vết mổ có kích thước bằng 2,2mm hoặc lớn hơn. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (EU) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE và CFS (Bỉ) - Thủy tinh thể có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
655 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, 2 càng kép | Cái | 500 | Hungary |  | 677P | 677P | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, 2 càng kép. - Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25% - Lọc tia UV. - Đường kính optic từ 6mm - Đường kính tổng 13.0 mm - Chỉ số khúc xạ 1.46 - Dải công suất: từ -10D đến +35D, (bước nhảy 0.5D và 1.0D) - Kính qua được vết mổ 2.2 mm - Kính lắp sẵn trong cartrige và có súng kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE - Xuất xứ: Hungary - EU | 1.600.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
656 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng | Cái | 500 | Ireland | 9021 | LMFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, kỵ nước, 2 càng -Thiết kế bề mặt: Phi cầu, - Chất liệu: Acrylic kỵ nước - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic 6mm - Chiều dài tổng 13 mm - Dãy diop từ +0.0 D đến +35.0 D với bước nhảy 0.5 D - Chỉ số khúc xạ 1.524 - Kính lắp sẵn dạng xoay (crew injector) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE - Xuất xứ: Ireland (EU) | 2.150.288 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
657 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng kép | Cái | 800 | Hungary |  | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | -Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự - Thiết kế một mảnh, phi cầu, 2 càng kép - Chất liệu Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic) - Màu vàng - Lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh - Đường kính quang học (Optic): 6mm, tổng chiều dài kính 13.0mm - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Dải công suất: Từ 0.0D đến +35D (với bước nhảy 0.5D hoặc 1.0D), - Kính lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Được đặt qua vết mổ đường kính 2.2mm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE - Xuất xứ: EU - Hungary | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
658 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự,2 càng, chất liệu không ngậm nước | Cái | 200 | Ireland | 90213900 | SY60WF | SY60WF | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore; không glistening; - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55; ABBE 37 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài thủy tinh thể: 13,0 mm; Đường kính optic 6,0 mm - Thiết kế phi cầu hữu dụng 6mm mặt trước với cầu sai -0.2µm. - Bờ optic cong giảm chói cạnh - Hàng rào mặt sau liên tục giảm tỉ lệ Laser Yag - Đặt qua vết mổ 2,2 mm - Kèm cartridge, kèm dụng cụ đặt kính (cartridge + injector kiểu xoay) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D (bước nhảy 0.5D) - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA; FSC Úc - Xuất xứ : Ireland | 4.800.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
659 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, chất liệu Acrylic hỗn hợp, 4 càng | Cái | 600 | Ý | 9021 | ISP60M | ISP60M | MD TECH S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 4 càng - Thiết kế bề mặt: Phi cầu - Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước. - Màu vàng - Tối thiểu lọc tia UV - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 11 mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ -10.0D đến +10.0D (với bước nhảy 1D), từ +10.0D đến +32.0D (với bước nhảy 0.5D), từ +32.0D đến +40.0D (với bước nhảy 1D) - Chỉ số khúc xạ 1.46 - Kính qua được vết mổ 1.8 mm - Kính không lắp sẵn kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE -Xuất xứ: Nhóm các nước G7 (Ý) | 2.139.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
660 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 4 càng | Cái | 600 | Ý | 9021 | ISP60P | ISP60P | MD TECH S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 4 càng. - Đặc điểm: Thiết kế phi cầu - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic). - Tối thiểu lọc tia UV - Đường kính optic: 6.0mm - Đường kính tổng: 11mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ 0.0D đến +35.0D (với bước nhảy là 0,5). - Kính qua được vết mổ 2.2 mm - Kính lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE - Xuất xứ: Nhóm các nước G7, EU (Ý) | 2.089.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
661 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng, lắp sẵn | Cái | 600 | Ý | 9021 | ISP60 | ISP60 | MD TECH S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng - Thiết kế bề mặt: Phi cầu, cầu sai âm tính - Chất liệu Chất liệu Acrylic Hydrophobic kỵ nước - Màu sắc: màu vàng tự nhiên - Tối thiểu lọc tia UV - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ 0.0D đến +34.0D (với bước nhảy 0.5D) - Chỉ số khúc xạ 1.56 - Kính lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE - Xuất xứ: Nhóm các nước G7, EU (Ý) | 2.139.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
662 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, càng dạng phiến | Cái | 600 | Ý | 9021 | ISP60Z | ISP60Z | MD TECH S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, càng dạng phiến - Chất liệu hỗn hợp Hydrophilic - Hydrophobic acrylic - Tối thiểu lọc tia UV - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 11mm - Kính có đủ dãy công suất: từ -10.0D đến +10.0D (với bước nhảy 1D), từ +10.0D đến +32.0D (với bước nhảy 0.5D), từ +32.0D đến +40.0D (với bước nhảy 1D). - Chỉ số khúc xạ 1.46, - Kính qua được vết mổ 1.8 mm - Kính lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 (Ý) | 2.090.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
663 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng, lọc ánh sáng xanh | Cái | 700 | Ý | 9021 | ISP60 | ISP60 | MD TECH S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng - Thiết kế bề mặt phi cầu - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic). - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ -10.0D đến +36.0D (Từ -10.0D đến -1.0D với bước nhảy 1.0D, Từ 0.0D đến +35.0D với bước nhảy 0.5D, Từ +35.0D đến +36.0D với bước nhảy 1.0D) - Chỉ số khúc xạ 1.56 - Kính qua được vết mổ 2.2 mm - Kính lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE - Xuất xứ: Nhóm các nước G7, EU (Ý) | 2.139.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
664 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng | Cái | 500 | Ý | 9021 | ISP60X | ISP60X | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng, trong suốt - Thiết kế bề mặt: Phi cầu, - Chất liệu Hydrophobic acrylic kỵ nước - Tối thiểu lọc tia UV - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất: từ +6.0D đến +30.0D (với bước nhảy 0.5D) - Chỉ số khúc xạ 1.56 - Kính lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE - Xuất xứ: Nhóm các nước EU (Ý) | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
665 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu Acrylic hỗn hợp, 2 càng | Cái | 600 | Hungary |  | 677ADY | 677ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng, quang sai trung tính - Thiết kế bề mặt: Phi cầu, bờ vuông 360 độ - Chất liệu Acrylic hỗn hợp, ngậm nước 25% - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ -10.0D đến +45.0D (với bước nhảy 0.5D hoặc 1.0D) - Chỉ số khúc xạ 1.46 - Kính qua được vết mổ 1.8mm - 2.2 mm - Kính kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE - Xuất xứ: EU - Hungary | 2.800.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500387622 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 16/12/2025 | 454/QĐ-BVMNT | 15/12/2025 | 3 | Phường Phan Rang,Tỉnh Khánh Hòa
666 | Máy đo công suất thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 1 | Xuất xứ máy chính: Đức |  | Model/Ký mã hiệu máy chính: IOLMaster 700 | Nhãn hiệu máy chính: IOLMaster 700 | Hãng sản xuất máy chính: Carl Zeiss Meditec AG |  |  | Năm 2025 trở về sau | Chi tiết theo Bảng đáp ứng TSKT đính kèm E-HSDT | 2.190.000.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500509210 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 15/12/2025 | 1509/QĐ-BVHN | 15/12/2025 | 1 | Thành phố Hà Nội
667 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu lọc ánh sáng xanh hoặc ánh sáng tím | Cái | 1500 | Mỹ |  | SN60WF | SN60WF | Alcon |  | 2200089ĐKLH/BYT-TB-CT, ngày 15/11/2022 | Từ 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, đơn tiêu. 2. Lọc ánh sáng xanh và tia UV 3. Chỉ số cầu sai: - 0.2µm 4. Chỉ số khúc xạ: 1.55 5. Chiều dài thủy tinh thể: : 13 mm. 6. Kích thước optic: : 6 mm. 7. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. 8. Dải công suất: từ +6D đến +30 D, bước nhảy 0.5D 9. Không lắp sẵn kèm theo bộ dụng cụ đặt nhân. 10. Chứng nhận FDA (Food and Drug Administration); FSC Úc | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500426998 | vn5700391598 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH | Đấu thầu rộng rãi | 12/12/2025 | 442/QĐ-BVT | 12/12/2025 | 3 | Phường Hồng Gai,Tỉnh Quảng Ninh
668 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 50 | Mỹ |  | TFNT00 | TFNT00 | Alcon |  | 2300664ĐKLH/BYT-HTTB, ngày 20/6/2023 | Từ 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, 1 mảnh, 3 tiêu cự. 2. Chỉ số cầu sai: -0.1µm. 3. Chỉ số khúc xạ: 1.55 4. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm. 5. Kích thước optic: 6 mm. 6. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. 7. Dải công suất: từ + 10D đến +30D. 8. Không lắp sẵn kèm theo bộ dụng cụ đặt nhân. 9. Chứng nhận FDA (Food and Drug Administration); FSC Úc | 23.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500426998 | vn5700391598 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH | Đấu thầu rộng rãi | 12/12/2025 | 442/QĐ-BVT | 12/12/2025 | 3 | Phường Hồng Gai,Tỉnh Quảng Ninh
669 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 400 | Mỹ |  | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  | Số 2404314ĐKLH/BYT - HTTB ngày 11/12/2024 | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự. 2. Lọc tia cực tím. 3. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 4. Chỉ số khúc xạ: 1.47 5. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm 6. Kích thước optic: 6 mm 7. Kích thước vết mổ: 2.2 - 2.4 mm 8. Dải công suất: Từ +5D đến +34D 9. Không lắp sẵn, kèm theo bộ dụng cụ đặt nhân 10. Chứng nhận FDA (Food and Drug Administration) | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500426998 | vn5700391598 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH | Đấu thầu rộng rãi | 12/12/2025 | 442/QĐ-BVT | 12/12/2025 | 3 | Phường Hồng Gai,Tỉnh Quảng Ninh
670 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 200 | Hungary |  | 677P | 677P | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  | Số 2402333ĐKLH/BYT-HTTB ngày 30/08/2024 | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, đơn tiêu. 2. Chỉ số khúc xạ: 1.46. 3. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm. 4. Kích thước optic: 6 mm. 5. Kích thước vết mổ: 2.2mm - 2.4mm 6. Dải công suất: từ -10.0D đến +35D. 7. Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt nhân 8. Chứng nhận CFS (Certificate of Free Sale) Châu Âu | 1.588.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500426998 | vn5700391598 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH | Đấu thầu rộng rãi | 12/12/2025 | 442/QĐ-BVT | 12/12/2025 | 3 | Phường Hồng Gai,Tỉnh Quảng Ninh
671 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 1100 | Mỹ | 90213900 | 872Y | TEK-LENS II | TEKIA., INC |  |  | 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, có kèm 0,015% Azopyralone Methacrylate lọc ánh sáng xanh . Đường kính optic 6.00 mm - 12.5 mm. Càng chữ C. Góc càng 0 độ. Thiết kế bờ vuông 360 độ theo công nghệ Square Edge. Chỉ số khúc xạ: 1.457. Chỉ số ABBE: 57.5. Độ sâu tiền phòng: 5.1. Độ quang sai cầu: -0.25µm. - Dãy diopter từ -10.0 D đến + 42.0 D - A-Constant : 118.0 . Đường kính vết mổ: 2.4mm . Có cartrigde đính kèm | 2.980.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2500404188 | vn1800273336 | Bệnh viện đa khoa Hậu Giang | Đấu thầu rộng rãi | 11/12/2025 | 465/QĐ-BVĐK | 11/12/2025 | 4 | Phường Vị Thanh,Thành phố Cần Thơ
672 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 300 | Mỹ | 90213900 | 820Y | TEK-LENS II | TEKIA., INC |  |  | 2025 Trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, một mảnh; Chất liệu hydrophilic acrylic ngậm nước 26%, có kèm 0,015% Azopyralone Methacrylate lọc ánh sáng xanh. Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. Thiết kế càng: dạng dĩa 4 điểm tựa. Đường kính optic: 6.0mm. Tổng chiều dài kính trong khoảng từ 10.5 mm tới 11.0mm, trong đó: + Từ 0.0D - 15.0D: 11.0 mm + Từ 15.5D - 22.0D: 10.7 mm + Từ 22.5D - 42.0D: 10.5 mm - Dải công suất từ: 0.0D đến +42.0D. Trong đó: + Từ 0.0D đến 10.0D bước nhảy 1D + Từ 10.0D đến 30.0D bước nhảy 0.5D + Từ 30.0D đến 42.0D bước nhảy 1D - Chỉ số ABBE: 57.5 - Chỉ số khúc xạ: 1.457 - Chỉ số pACD: 5.14 - Hằng số A thông thường: 118.0, Hằng số A theo SRK/T: 118.4. - Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể tiệt trùng sẵn dùng 1 lần - Hàng hóa có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. - Xuất xứ G7 | 2.950.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2500404188 | vn1800273336 | Bệnh viện đa khoa Hậu Giang | Đấu thầu rộng rãi | 11/12/2025 | 465/QĐ-BVĐK | 11/12/2025 | 4 | Phường Vị Thanh,Thành phố Cần Thơ
673 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 150 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA=0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500404188 | vn1800273336 | Bệnh viện đa khoa Hậu Giang | Đấu thầu rộng rãi | 11/12/2025 | 465/QĐ-BVĐK | 11/12/2025 | 4 | Phường Vị Thanh,Thành phố Cần Thơ
674 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt (không nhuộm vàng). Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (Cartridge và Injector) sử dụng 1 lần. - Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500404188 | vn1800273336 | Bệnh viện đa khoa Hậu Giang | Đấu thầu rộng rãi | 11/12/2025 | 465/QĐ-BVĐK | 11/12/2025 | 4 | Phường Vị Thanh,Thành phố Cần Thơ
675 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 300 | Ý |  | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l. |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, chất liệu hydrophobic acrylic (acrylic kị nước) 2. Thủy tinh thể màu vàng tự nhiên, lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. 3. Thiết kế 4 càng. 4. Tổng chiều dài kính: 11 mm. 5. Đường kính optic: 6mm. 6. Dải công suất đáp ứng từ -10 D đến +35 D. 7. Chỉ số Abbe: 55. 8. Chỉ số khúc xạ: 1.56 9. Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500404188 | vn1800273336 | Bệnh viện đa khoa Hậu Giang | Đấu thầu rộng rãi | 11/12/2025 | 465/QĐ-BVĐK | 11/12/2025 | 4 | Phường Vị Thanh,Thành phố Cần Thơ
676 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 300 | FRANCE | 9021 | YGOOD | YGOOD | CUTTING EDGE S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo,Mềm, Đơn tiêu ,1 mảnh, phi cầu Màu vàng Chất liệu : Acrylic hydrophobic .Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh Thiết kế: Dạng 4 càng Bờ vuông Đường kính optic = 6mm Đường kính tổng = 11 mm Góc càng: 0 độ Chỉ số khúc xạ = 1.54 Hằng số A = 119.2 pACD = 5.67 Quang sai cầu =0 Dải công suất: Từ 0.00 D đến +10,00 D (Bước nhảy 1.0D) Từ +10,00 D đến +34.00 D (Bước nhảy 0.5D) Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge + injector Đưa qua vết mổ kích thước: = 2,2 mm | 2.800.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2500404188 | vn1800273336 | Bệnh viện đa khoa Hậu Giang | Đấu thầu rộng rãi | 11/12/2025 | 465/QĐ-BVĐK | 11/12/2025 | 4 | Phường Vị Thanh,Thành phố Cần Thơ
677 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng | Cái | 300 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, có chất liệu acrylic không ngậm nước (GFY Hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể có đường kính quang học trong khoảng: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Thủy tinh thể đáp ứng đủ dải công suất từ -10D đến +35D trong đó: * Tử -10D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D. - Thủy tinh thể có tổng chiều dài kính trong khoảng: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm - Chỉ số khúc xạ của TTT: 1,53. - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE; CFS (Bỉ và Úc). - Thủy tinh thể có hạn sử dụng 60 tháng kể từ ngày sản xuất. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500189644 | vnz000010856 | Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 09/12/2025 | 1231/QĐ-BV | 09/12/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
678 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, lọc tia UV và ánh sáng xanh, một mảnh | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu Optic: Bằng Hydrophobic Acrylic, nhuộm vàng, thiết kế phi cầu . - Chỉ số cầu sai SA = -0,16 µm; - Chỉ số khúc xạ 1.548 - Chỉ số ABBE: 36.9, Hằng số A: 118.9 - Độ sâu tiền phòng ACD 5.49 - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D; - Kích thước vết mổ: 2,2mm; - Có 2 càng hình chữ C, góc càng 0 độ; - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500189644 | vnz000010856 | Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 09/12/2025 | 1231/QĐ-BV | 09/12/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
679 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu, ngậm nước | Cái | 20 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Chất liệu: acrylic hỗn hợp, kính trong (không nhuộm màu). - Optic: Càng chữ C dạng kép, góc càng 0 độ; thiết kế phi cầu âm hiệu chỉnh quang sai. Đường kính optic: 6mm. Chiều dài tổng: 12.5 mm. - Thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục với công suất là +2.75D, kéo dài tiêu cự từ gần đến xa, công nghệ khúc xạ (không bị hiện tượng quầng sáng và chói). - Chỉ số khúc xạ: 1.46. Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ + 1.0 D đến +35.0 D. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể (injector) dùng một lần. | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500189644 | vnz000010856 | Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 09/12/2025 | 1231/QĐ-BV | 09/12/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
680 | Bộ dụng cụ khám nghiệm | Bộ | 1 | Đức | 9018 | - Dao khám nghiệm bằng thép không gỉcái Mã hàng: 10-320-13 - Dao cắt sụn bằng thép không gỉ Mã hàng: 10-336-01 - Dao mổ kim loại cán liền số 9 Mã hàng: 10-310-09 - Dao mổ kim loại cán liền số 6 Mã hàng: 10-310-06 - Dao mổ kim loại cán liền số 8 Mã hàng: 10-310-08 - Dao mổ kim loại cán liền số 2 Mã hàng: 10-310-02 - Cán dao mổ số 4 Mã hàng: 10-104-01 - Kéo cắt ruột, dài 215 mm Mã hàng: 11-152-21 - Kéo cắt vết mổ, dài 140 mm Mã hàng: 11-100-14 - Đục xương bằng thép không gỉ, dài 175 mm, lưỡi thẳng Mã hàng: 40-273-08 - Đục xương bằng thép không gỉ, dài 175 mm, lưỡi cong Mã hàng: 40-274-08 - Nỉa phẫu tích thẳng, dài 180 mm Mã hàng: 13-064-18 - Nỉa phẫu tích cong, dài 180 mm Mã hàng: 13-065-18 - Kẹp phẫu tích có mấu, dài 180 mm Mã hàng: 13-100-18 - Kẹp phẫu tích không mấu, dài 180 mm Mã hàng: 13-000-18 - Búa bằng thép không gỉ, dài 235 mm Mã hàng: 40-211-30 - Kìm cắt xương, dài 220 Mã hàng: 40-706-22 - Cưa hình cung, dài 405 mm Mã hàng: 40-122-00 - Dao búa, dài 220 mm, độ rộng lưỡi 35 mm Mã hàng: 40-242-22 - Ống đong thể tích thủy tinh 100 mL Code: 213902402 - Lưỡi cưa Mã hàng: 40-122-06 - Cào 2 răng nhọn, dài 220 mm Mã hàng: 16-001-02 - Cào 2 răng tù, dài 220 mm Mã hàng: 16-003-02 - Que thăm, dài 130 mm Catalogue trang 62 - Ống thổi thủy tinh rỗng 2 đầu: 02 cái Ø6mm, dày 1mm Code: SCH63130 - Móc mổ 2 đầu, dài 120 mm Mã hàng: 26-771-12 - Kim khâu Mã hàng: 17-817-06 - Thước đo tỷ lệ Mã hàng: 10-031-15 - Banh SENN-GREEN, kích thước 10x6 mm, dài 150 mm Mã hàng: 16-138-10 - Hợp đựng dụng cụ Mã hàng SATA 03601 | Amnotec | Amnotec International Medical GmbH |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật | 80.000.000 | vn0101403090 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG | IB2500336498 | vn0101530370 | Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng | Đấu thầu rộng rãi | 07/12/2025 | 6955 | 05/12/2025 | 1 | Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh
681 | Chỉ cố định thủy tinh thể nhân tạo | Tép | 500 | Mỹ; Mexico | 3006 | W1770 | ETHILON | Ethicon, LLC; Ethicon, Inc. |  |  | năm 2024 trở về sau | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6&66 số 10/0 dài 30cm, 2 kim Athaloc hình thang Micro-point spatula TG 140-6 dài 6,5mm 3/8 vòng tròn, bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. | 246.225 | vn1200466287 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LONG GIANG | IB2500352702 | vn2100190887 | Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 04/12/2025 | 1392/QĐ-BVĐKTV | 04/12/2025 | 2 | Phường Nguyệt Hóa,Tỉnh Vĩnh Long
682 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh | Cái | 80 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, kéo dài dải tiêu cự. Thiết kế thấu kính liên tục EDOF mở rộng độ sâu trường ảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV và ánh sáng xanh. Phi cầu, càng 4 điểm cố định, góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron. Đường kính thấu kính 6 mm. Đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm. Dải công suất từ 0D đến +32D. Chỉ số khúc xạ 1,459. Có thể đặt qua vết mổ 1,6 mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 5.575.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500378923 | vn2900927496 | Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc | Đấu thầu rộng rãi | 04/12/2025 | 575/QĐ-BVĐKNL | 04/12/2025 | 3 | Xã Đông Lộc,Tỉnh Nghệ An
683 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh ngậm nước | Cái | 160 | Hà Lan |  | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC BV |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước, trong suốt. Thiết kế phi cầu, Thiết kế cầu sai trung tính (0μm). Lọc tia UV Đường kính optic: 5,7/ 6,0 mm. Chiều dài tổng: 10,5/10,75/11,00 mm. Thiết kế bờ vuông 360 độ. Kính dạng 4 càng (dạng đĩa 4 điểm tựa), góc càng 8 độ Chỉ số khúc xạ: 1,46; chỉ số ABBE: 47. Dãy diopter từ + 5,0 D đến + 35,0 D. Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính (injector) dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; CE | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500378923 | vn2900927496 | Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc | Đấu thầu rộng rãi | 04/12/2025 | 575/QĐ-BVĐKNL | 04/12/2025 | 3 | Xã Đông Lộc,Tỉnh Nghệ An
684 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Chiếc | 80 | Mỹ |  | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia cực tím. Phi cầu. Thiết kế 2 càng, càng chữ C, Thiết kế 3 điểm cố định. Bờ sau vuông liên tục 360 độ. Chiều dài tổng thể: 13 mm. Đường kính Optic: 6 mm. Chỉ số khúc xạ: 1.47 Chỉ số ABBE: 55 Chỉ số cầu sai: -0.27μm. Dải công suất +5D đến +34D, bước nhảy 0,5D. Vết mổ 2.2mm - 2.4mm. Dùng kèm Injector. | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500378923 | vn2900927496 | Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc | Đấu thầu rộng rãi | 04/12/2025 | 575/QĐ-BVĐKNL | 04/12/2025 | 3 | Xã Đông Lộc,Tỉnh Nghệ An
685 | Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, 1 mảnh đa tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 80 | Hà Lan |  | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, 1 mảnh, đa tiêu, kéo dài tiêu cự. Chất liệu Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/ EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%), Lọc tia UV. Càng chữ C dạng kép, góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ chống đục bao sau PCO. Phi cầu, cầu sai (- 0,11 µm) Kích thước optic: 6 mm Chiều dài tổng: 12,5 mm Chỉ số khúc xạ: 1,46 Công suất bổ sung tiêu cự nhìn gần: +2,75D Đặt qua vết mổ 2.2 mm Dãy công suất: +1 đến +30D (0.5 D bước nhảy độ) Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính (injector) dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500378923 | vn2900927496 | Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc | Đấu thầu rộng rãi | 04/12/2025 | 575/QĐ-BVĐKNL | 04/12/2025 | 3 | Xã Đông Lộc,Tỉnh Nghệ An
686 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh | Cái | 400 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế càng 4 điểm cố định, góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron. Đường kính thấu kính 6mm. Đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm. Dải công suất từ -10D đến +40D. Chỉ số khúc xạ 1,459. Hằng số A: 118. Vết mổ: 1,6 mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 2.874.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500378923 | vn2900927496 | Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc | Đấu thầu rộng rãi | 04/12/2025 | 575/QĐ-BVĐKNL | 04/12/2025 | 3 | Xã Đông Lộc,Tỉnh Nghệ An
687 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 3 | Cái | 70 | Bỉ | 9021 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 4 càng, chất liệu đồng nhất Hydrophobic acrylic. Màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV Chiều dài tổng: từ 0D đến 24.5D: 11.00mm; từ 25D đến 30D: 10.75mm. Đường kính quang học: từ 0D đến 24.5D: 6.00mm; từ 25D đến 30D: 5.75mm Chỉ số khúc xạ: 1.53 Chỉ số Abbe: 42 Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge trong hộp vô trùng và cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Injector 1.2.3. Premium dùng 1 lần. Dải công suất: từ 0D đến 30D. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745; QMS (EU) 2017/745. Xuất xứ: Bỉ (thuộc EU) | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500404315 | vn0104116866 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2025 | 1938/QĐ-BVĐKĐA | 02/12/2025 | 2 | Xã Đông Anh,Thành phố Hà Nội
688 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm phi cầu | Cái | 50 | Hà Lan |  | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC BV |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước, trong suốt. Thiết kế phi cầu, Thiết kế cầu sai trung tính (0μm). Đường kính optic: 5,7/6,0 mm. Chiều dài tổng: 10,50/10,75/11,00 mm. Lọc tia UV, Thiết kế bờ vuông 360 độ. Thiết kế càng: 4 càng (dạng vòng khép kín), góc càng: 8 độ Dãy diopter từ + 5,0 D đến + 35,0 D. Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính Đạt tiêu chuẩn ISO, CE Xuất Xứ: Hà Lan | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500404315 | vn0104116866 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2025 | 1938/QĐ-BVĐKĐA | 02/12/2025 | 2 | Xã Đông Anh,Thành phố Hà Nội
689 | Thủy tinh thể nhân tạo 03 tiêu cự | Cái | 5 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo 03 tiêu cự, 04 càng. Chất liệu đồng nhất Hydrophobic Acrylic, màu vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Chiều dài tổng: 11.4mm Đường kính quang học: 6.0mm. Chỉ số khúc xạ: 1.53 Chỉ số Abbe: 42 Dải công suất: từ 10D đến 35D. Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần. Công suất bổ sung +1.75D và +3.5D Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745; QMS (EU) 2017/745. Xuất xứ: Bỉ (thuộc EU). | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500404315 | vn0104116866 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2025 | 1938/QĐ-BVĐKĐA | 02/12/2025 | 2 | Xã Đông Anh,Thành phố Hà Nội
690 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 2 | Cái | 50 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | từ 2025 trở đi | Thủy tinh thể đơn tiêu chất liệu đồng nhất Hydrophilic Acrylic, thiết kế cầu, càng chữ C. Màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím. Chiều dài tổng: 12.5mm Đường kính quang học: 6.0mm. Chỉ số khúc xạ: 1.46 Chỉ số ABBE: 58 Dải công suất: từ -20D đến +40D. Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE. Xuất xứ: Đức (thuộc EU và G7). | 2.960.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500404315 | vn0104116866 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2025 | 1938/QĐ-BVĐKĐA | 02/12/2025 | 2 | Xã Đông Anh,Thành phố Hà Nội
691 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 1 | Cái | 30 | Mỹ |  | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. Tăng cường tầm nhìn trung gian. Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói Dải Diop +5D đến +34D Chỉ số khúc xạ: 1.47 Dùng kèm Cardtridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE, FDA Xuất xứ: Mỹ (Thuộc nhóm G7) | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500404315 | vn0104116866 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2025 | 1938/QĐ-BVĐKĐA | 02/12/2025 | 2 | Xã Đông Anh,Thành phố Hà Nội
692 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, lọc ánh sáng xanh | Cái | 250 | Italy (Ý) |  | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | 1. Loại thủy tinh thể: mềm 2. Điểm hội tụ: đơn tiêu 3. Cấu tạo: một mảnh 4. Bề mặt vùng quang học: phi cầu 5.Chất liệu: Acrylic Hydrophobic 6. Đặc điểm càng: 2 càng 7. Màu sắc: màu vàng tự nhiên 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm 9. Lắp sẵn trong injector 10. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 11. Xuất xứ: Ý | 2.098.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500413183 | vn5701815232 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều | Đấu thầu rộng rãi | 27/11/2025 | 170/QĐ-BVĐK | 27/11/2025 | 3 | Phường Đông Triều,Tỉnh Quảng Ninh
693 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, kỵ nước, phi cầu, lọc ánh sáng xanh | Cái | 250 | UNITED KINGDOM | 9021 | Hyflex Yellow | Hyflex Yellow | EYEOL U.K. LIMITED |  |  | Từ 2024 trở đi | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm,phi cầu, đơn tiêu, một mảnh,màu vàng 2.Chất liệu: Acrylic kỵ nước ( Acrylic hydrophobic) 3.Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. 4.Càng chữ C 5.Chỉ số khúc xạ =1.53 6. Vết mổ =2.2 7.Đường kính optic: 6.0 mm,Đường kính tổng thể : 13 mm. 8.Dải công suất tối thiểu: Từ +0.0D đến +40.0D ( Bước nhảy 0.5D) 9.Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 10.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 11. Xuất xứ: Vương Quốc Anh | 1.998.000 | vn0312041033 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | IB2500413183 | vn5701815232 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều | Đấu thầu rộng rãi | 27/11/2025 | 170/QĐ-BVĐK | 27/11/2025 | 3 | Phường Đông Triều,Tỉnh Quảng Ninh
694 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 30 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối, chất liệu đồng nhất Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%, màu vàng, lọc ánh sáng xanh. Lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa vuông 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, EC - Xuất xứ: Đức | 2.994.800 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500348201 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 25/11/2025 | 4293/QĐ-BVĐKT | 25/11/2025 | 2 | Phường Hạc Thành,Tỉnh Thanh Hóa
695 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 100 | Ý | 9021 | P/Q7560CZ | P/Q7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, 4 càng 2. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 3. Chất liệu: Copolymer (được tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) 4. Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. 5. Lọc tia UV 6. Góc càng 5 độ. 7. Optic dạng phi cầu hai mặt loại bỏ quang sai. 8. Chỉ số SA: -0,14µm 9. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C 10. Chỉ số Abbe: 46.94 11. Dải công suất từ -3D đến +40D 12. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần 13. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500348201 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 25/11/2025 | 4293/QĐ-BVĐKT | 25/11/2025 | 2 | Phường Hạc Thành,Tỉnh Thanh Hóa
696 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 30 | Pháp |  | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26% - Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh - Chiều dài thủy tinh thể: 10.5mm -10.7mm - 11.00mm (Xin xem tờ trình kèm theo); đường kính vùng quang học: 6,0 mm - Càng 4 điểm cố định hiệu quả tương đương càng chữ C (Xin xem tờ trình kèm theo). Góc càng 0 độ - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi, cạnh vuông 360 độ - Chỉ số khúc xạ = 1,459 ở nhiệt độ 35oC (Xin xem tờ trình kèm theo) - Khả năng cho phép ánh sáng xuyên qua > 95% - Dãy diopter từ -10.0 D đến + 40.0 D (Xin xem tờ trình kèm theo) bước nhảy tối đa 1 D - Hằng số A: 118.851 - Độ sâu tiền phòng: 5.4595 (Xin xem tờ trình kèm theo) - Đường kính vết mổ: 1.6mm - Kính được cung cấp kèm Catridge dạng lắp sẵn và Injector | 2.874.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500348201 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 25/11/2025 | 4293/QĐ-BVĐKT | 25/11/2025 | 2 | Phường Hạc Thành,Tỉnh Thanh Hóa
697 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu kéo dài tiêu điểm | Cái | 30 | Thụy Sĩ | 9021 | Lucidis 108M | Lucidis 108M | SAV-IOL SA |  |  | từ 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu, kéo dài tiêu điểm EDOF thiết kế phi cầu kết hợp khúc xạ. 2. Dải công suất: từ +5,0D tới +30,0D bước nhảy 0,5D 3. Chiều dài thủy tinh thể: 10,8mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 4. Thiết kế phần quang học: công nghệ khúc xạ và phi cầu. Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3,0D. 5. Chất liệu: Acrylic ưa nước. Lọc tia cực tím tại bước sóng 370nm. 6. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 7. Kích thước vết mổ: từ 2,2 mm. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). | 8.500.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2500348201 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 25/11/2025 | 4293/QĐ-BVĐKT | 25/11/2025 | 2 | Phường Hạc Thành,Tỉnh Thanh Hóa
698 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu điểm | Chiếc | 80 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc. |  |  | 2024-2025 | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (±5%) 7. Góc càng 0 độ 8. Đủ các dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy tối đa 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500348201 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 25/11/2025 | 4293/QĐ-BVĐKT | 25/11/2025 | 2 | Phường Hạc Thành,Tỉnh Thanh Hóa
699 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 50 | Hy Lạp | 90213900 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng 5° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ +0.5D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (bao gồm Cartridge và Injector) sử dụng 1 lần. | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500348201 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 25/11/2025 | 4293/QĐ-BVĐKT | 25/11/2025 | 2 | Phường Hạc Thành,Tỉnh Thanh Hóa
700 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | Chiếc | 50 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Sensar 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc. |  |  | 2024-2025 | 1. Thủy tinh thể mềm, cầu, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Đủ các dải Diop từ +6D đến +30D, bước nhảy tối đa 0.5D 8. Chỉ số ABBE = 55 9. Chỉ số khúc xạ 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay | 2.990.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500348201 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 25/11/2025 | 4293/QĐ-BVĐKT | 25/11/2025 | 2 | Phường Hạc Thành,Tỉnh Thanh Hóa
701 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 30 | Ấn Độ | 9021 | VVB205XAA | VVB205XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ngậm nước, 4 càng, hấp thụ tia UV, lọc ánh sáng xanh 2. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic, đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11.00mm 3. Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ 4. Dải công suất đáp ứng từ -5D đến 40.0D (từ -5.0D đến 10.0D và từ 31.0D đến 40.0D tăng mỗi mức 1.D; từ 10.5D đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D) 5. Hằng số A 118.0 chỉ số khúc xạ 1.46 6. Chỉ số ABBE 58 7. Kính thước vết mổ 1.8mm. 8. Thủy tinh thể được giao kèm dụng cụ đặt kính. | 1.450.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500348201 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 25/11/2025 | 4293/QĐ-BVĐKT | 25/11/2025 | 2 | Phường Hạc Thành,Tỉnh Thanh Hóa
702 | Thủy tinh thể mềm 3 tiêu | Chiếc | 20 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu một mảnh, phi cầu - Chất liệu: Ngậm nước - Thiết kế: càng chữ C, càng kép khép kín. Góc càng: 0 độ - Chiều dài tổng thể: 13.0 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Dải công suất: Từ + 8.0D đến +35.0D - Công suất bổ sung: +3.5D (nhìn gần); +1.75D (nhìn trung bình) - Chỉ số khúc xạ: 1.46. ABBE: 58 - Thuỷ tinh thể không đặt sẵn trong cartridge - Kích thước vết mổ: 1.8 - 2.2mm - Xuất xứ: Châu Âu - Hungary | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500491783 | vn3702207360 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2025 | 1316/QĐ-BV4 | 21/11/2025 | 1 | Phường Dĩ An,Thành phố Hồ Chí Minh
703 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, không ngậm nước, không màu | Cái | 175 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, không màu - Chất liệu vùng quang học: Kỵ nước - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV) - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm - Đường kính vùng quang học: 6 mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6.0 D đến +30.0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn - Càng chữ C, góc càng 0° - Hằng số A: 118.9; - Chỉ số cầu sai (SA): -0.16µm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 11979, CE, FSC Xuất xứ: Thái Lan (Asia) | 2.960.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500491783 | vn3702207360 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2025 | 1316/QĐ-BV4 | 21/11/2025 | 1 | Phường Dĩ An,Thành phố Hồ Chí Minh
704 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm, 1 mảnh, không ngậm nước, màu vàng | Chiếc | 250 | Hungary | 9021 | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, màu vàng - Chất liệu: kỵ nước - Thiết kế: càng chữ C, càng kép khép kín. góc càng: 0 độ - Chiều dài tổng thể: 13.0 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D Chỉ số khúc xạ: 1.47. ABBE: 58 - Thuỷ tinh thể không đặt sẵn trong cartridge - Kích thước vết mổ: 2.2 - 2.4mm - Xuất xứ: Châu Âu - Hungary | 2.999.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500491783 | vn3702207360 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2025 | 1316/QĐ-BV4 | 21/11/2025 | 1 | Phường Dĩ An,Thành phố Hồ Chí Minh
705 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm, 1 mảnh, không ngậm nước, màu vàng lắp sẵn | Chiếc | 100 | Hungary | 9021 | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tỉnh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, màu vàng - Chất liệu: kỵ nước - Thiết kế: càng chữ C, càng kép khép kín. Góc càng: 0 độ - Chiều dài tổng thể: 13.0 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Dải công suất: Từ -10.0D đến +35.0D - Chỉ số khúc xạ: 1.47. ABBE: 58 Thuỷ tinh thể được đặt sẵn trong cartridge - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Xuất xứ: Châu Âu - Hungary | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500491783 | vn3702207360 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2025 | 1316/QĐ-BV4 | 21/11/2025 | 1 | Phường Dĩ An,Thành phố Hồ Chí Minh
706 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự, không ngậm nước, màu vàng, lắp sẵn | Cái | 10 | Thái Lan | 9021 | Vivinex Gemetric XY1-G/ Vivinex Gemetric Plus XY1-GP | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự, màu vàng - Chất liệu vùng quang học: Kỵ nước - Nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh, - Thiết kế dạng phi cầu kết hợp với nhiễu xạ / khúc xạ. - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng chữ C, Không có góc càng (góc càng 0 độ). - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13.0 mm, đường kính: 6.0 mm - Dải công suất đáp ứng: + Đáp ứng từ +10.0 D đến +30.0 D ( tăng 0.5 D) + Công suất bổ sung: cho tiêu điểm gần + 3.5D & tiêu điểm trung gian +1.75D; - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn. - Chỉ số cầu sai (SA): -0.16 µm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 11979, FSC Xuất xứ: Thái Lan (Asia) | 21.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500491783 | vn3702207360 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2025 | 1316/QĐ-BV4 | 21/11/2025 | 1 | Phường Dĩ An,Thành phố Hồ Chí Minh
707 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, không ngậm nước, màu vàng | Cái | 175 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân một mảnh, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu màu vàng - Chất liệu vùng quang học: Kỵ nước - Nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13.0 mm - Đường kính vùng quang học: 6.0 mm - Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ +6.0 D đến +30.0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn - Càng chữ C, góc càng 0° - Hằng số A: 118.9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic : -0.16µm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 11979, CE, FSC Xuất xứ: Thái Lan (Asia) | 3.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500491783 | vn3702207360 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2025 | 1316/QĐ-BV4 | 21/11/2025 | 1 | Phường Dĩ An,Thành phố Hồ Chí Minh
708 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu cự, không ngậm nước, màu vàng | Cái | 10 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu cự, màu vàng - Chất liệu: Acrylic kỵ nước. - Thị lực nhìn gần: +3.5 D, thị lực trung bình +1.85D - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Optic thiết kế phi cầu và theo cơ chế kết hợp khúc xạ và nhiễu xạ - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13.0 mm, đường kính: 6.0 mm - Càng chữ C, góc càng 0 độ; - Chỉ số khúc xạ: 1.48; - Chỉ số ABBE: 49; - Hằng số A: 118.6; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic: -0.20µm - Kích thước vết mổ: 2.2mm - 2.4mm - Dải công suất từ +0 Diop đến +35.0 Diop (tăng 0.5 Diop); Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE Xuất xứ: EU (Ireland) | 15.480.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500491783 | vn3702207360 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2025 | 1316/QĐ-BV4 | 21/11/2025 | 1 | Phường Dĩ An,Thành phố Hồ Chí Minh
709 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu, điều chỉnh lão thị | Cái | 30 | Mỹ | 9021 | ZFR00V | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu kết hợp công nghệ kéo dài tiêu cự: - Chất liệu Acrylic - Phi cầu, chỉ số sắc sai = 55 - Chỉ số khúc xạ 1.46 - Thiết kế bờ vuông hoặc có vòng chống đục bao sau 360 độ - Lọc tia UV và ánh sáng tím - Dãy độ từ +5.0D đến +32D, bước nhảy 0.5D - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (15/10/2026) và Tiêu chuẩn CE 1/3/2027 - Xuất xứ: Mỹ , nhóm nước G7 | 25.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
710 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 mảnh | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Phần quang học Acrylic , phần càng bằng chất liệu Polymethylmethacrylate (PMMA ), Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D +30.0D ) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D ) 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số Abbe: 55 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Tiệt khuẩn 11. Xuất xứ: Mỹ 12. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
711 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo, trọng lượng phân tử > 3 triệu Dalton | Ống | 750 | Thụy Điển | 3006 | MiniVisc Plus | MiniVisc Plus | Bohus BioTech AB |  |  | 2024 trở về sau | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo: - Thành phần: Sodium hyaluronate - Trong lượng phân tử 3-4 triệu Dalton - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | 420.000 | vn0315112885 | CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
712 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu kéo dài tiêu cự điều chỉnh được loạn thị | cái | 20 | Mỹ | 9021 | DIU150, DIU225, DIU300, DIU375, DIU450, DIU525, DIU600 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu kéo dài tiêu cự điều chỉnh được loạn thị - Chất liệu Acrylic - Càng chữ C, bờ sau vuông, được xử lý mờ, chống chói hoặc có vòng chống đục bao sau 360 độ - Phi cầu, chỉ số sắc sai ≥ 55 - Chỉ số khúc xạ ≤ 1.47 - Tăng cường tầm nhìn trung gian - Công suất điều chỉnh loạn thị: 1.5D; 2.25D; 3.00D; 3.75D; 4.5D; 5.25D; 6.00D - Dãy độ từ +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 13.950.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
713 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, quang sai thấp | Cái | 900 | Mỹ | 9021 | ZCB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, quang sai thấp - Chất liệu Acrylic - Càng chữ C, bờ sau vuông , được xử lý mờ, chống chói hoặc có vòng chống đục bao sau 360 độ - Dảy độ từ +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D - Phi cầu, chỉ số sắc sai = 55 - Chỉ số khúc xạ = 1.47 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA 22/5/2026 và tiêu chuẩn CE 1/3/2027 - Xuất xứ: Mỹ ,Nhóm nước G7 | 3.870.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
714 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 250 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0đ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Tiệt khuẩn 14. Xuất xứ: Mỹ 15. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
715 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu | Cái | 60 | Đức | 9021 | AT LARA 829MP | AT LARA 829MP | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu - Chất liệu Acrylic - Phi cầu, chỉ số sắc sai 58 - Thiết kế bờ vuông hoặc có vòng chống đục bao sau 360 độ - 3 tiêu cự - Dãy độ: từ +5.0 đến +32.0D, bước nhảy 0.5D - Dạng phiến - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Xuất xứ: Đức , nhóm nước G7 | 18.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
716 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, nhuộm vàng | Cái | 100 | Hoa Kỳ | 9021 | QLIO130Y | Thủy tinh thể nhân tạo (QLIO130Y) | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu - Chất liệu Acrylic - Càng chữ C - Thiết kế bờ vuông hoặc có vòng chống đục bao sau 360 độ. - Phi cầu, chỉ số sắc sai = 50 - Nhuộm vàng, có phủ lớp chống viêm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE 31/12/2028 - Xuất xứ: Mỹ Nhóm nước G7 | 2.430.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
717 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, điều chỉnh loạn thị | Cái | 30 | Mỹ | 9021 | ZCT100, ZCT150, ZCT225, ZCT300, ZCT375, ZCT450, ZCT525, ZCT600, ZCT700, ZCT800 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, điều chỉnh loạn thị: - Chất liệu Acrylic - Phi cầu, chỉ số sắc sai =55 - Chỉ số khúc xạ =1.47 - Càng chữ C -Thiết kế bờ vuông hoặc có vòng chống đục bao sau 360 độ - Dãy độ từ :+5.0D đến +32D, bước nhảy 0.5D - Công suất điều chỉnh loạn từ 1.0D đến 8.0D - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA và Tiêu chuẩn CE - Xuất xứ: Mỹ Nhóm nước G7 | 11.300.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
718 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, dạng phiến | Cái | 525 | Đức | 9021 | CT ASPHINA 404 | CT ASPHINA 404 | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, càng dạng phiến - Chất liệu Acrylic - Phi cầu, chỉ số sắc sai 58 - Càng dạng phiến -Thiết kế bờ vuông hoặc có vòng chống đục bao sau 360 độ - Dãy độ: từ -10.0 đến +40D - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Xuất xứ: Đức , nhóm nước G7 | 1.715.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
719 | Kẹp IOL (thủy tinh thể nhân tạo) | Cái | 2 | Đức | 90185000 | H-6040 | Kẹp đặt IOL cứng | Albert Heiss |  | 240001011/PCBA-HCM | 2024-2025 | Theo quy định tại E-HSMT | 4.515.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500366893 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 18/11/2025 | 6095/QĐ-BVCR | 18/11/2025 | 5 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
720 | Pince xé bao thủy tinh thể | Cái | 2 | Mỹ |  | S5-1605 | Panh phẫu thuật GASKIN FRAGMENT FORCEPS, 11MM JAWS, W/PLAT., | Stephens Instruments |  | 210000801/PCBA-HN | Từ năm 2024 trở về sau | Theo quy định tại E-HSMT | 7.455.000 | vn0107594451 | CÔNG TY TNHH LEGATEK | IB2500366893 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 18/11/2025 | 6095/QĐ-BVCR | 18/11/2025 | 5 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
721 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 200 | Pháp |  | EAZ - Y | EAZ - Y | Cristalens Industrie |  |  | 2024 trở đi | Cấu hình, tính năng kỹ thuật chi tiết như bảng đáp ứng đính kèm | 3.490.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500469762 | vn4800205814 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng | Đấu thầu rộng rãi | 18/11/2025 | 5913/QĐ-BVĐKT | 18/11/2025 | 1 | Phường Tân Giang,Tỉnh Cao Bằng
722 | Thủy tinh thể 2 tiêu | Cái | 20 | Pháp |  | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | 2024 trở đi | Cấu hình, tính năng kỹ thuật chi tiết như bảng đáp ứng đính kèm | 10.400.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500469762 | vn4800205814 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng | Đấu thầu rộng rãi | 18/11/2025 | 5913/QĐ-BVĐKT | 18/11/2025 | 1 | Phường Tân Giang,Tỉnh Cao Bằng
723 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm, màu vàng | Cái | 500 | Bỉ | 9021.90.00 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm bằng công nghệ Polynomial trên bề mặt 2. Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu 3. Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode) 4. Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY Hydrophobic acrylic) 5. Thủy tinh thể có màu vàng. Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) 6. Thủy tinh thể loại 1 mảnh, càng và vùng quang học của thủy tinh thể cùng chất liệu do thủy tinh thể được cấu thành từ 1 chất liệu duy nhất là acrylic kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic). 7. Chiều dài tổng thể thủy tinh thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm trong đó: 10D đến 24,5D: 11mm và 25D đến 30D: 10,75mm 8. Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm trong đó: 10D đến 24,5D: 6mm và 25D đến 30D: 5,75mm 9. Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ 10D đến +30D bước nhảy 0,5D 10. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân 11. Kích thước đầu bộ đặt của thủy tinh thể qua được vết mổ có kích thước bằng 2,2mm hoặc lớn hơn. 12. Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE 13. Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (EU) 14. Thủy tinh thể có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500376854 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 17/11/2025 | 2144/QĐ-BVNT | 17/11/2025 | 3 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
724 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, kị nước | Cái | 700 | Ý |  | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu 3. Đặc điểm càng: 4 càng 4. Chất liệu tối thiểu gồm: Acrylic kị nước (Acrylic hydrophobic) 5. Đặc điểm tối thiểu gồm: màu vàng tự nhiên, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 6. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 7. Chiều dài tổng thể 11 mm 8. Đường kính optic 6 mm 9. Đảm bảo dải công suất đáp ứng từ -10.0D đến +35.0D 10. Thể thủy tinh được lắp sẵn trong bộ đặt, tiệt trùng sẵn sử dụng 1 lần. 11. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 2.2 mm 12. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: ISO 13485 và CE | 2.642.653 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500376854 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 17/11/2025 | 2144/QĐ-BVNT | 17/11/2025 | 3 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
725 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, lắp sẵn | Cái | 700 | Ý |  | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | 1. Loại thủy tinh thể nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu 3. Hiệu chỉnh quang sai: -0.26 µm 4. Đặc điểm càng: càng đĩa 4 chân, góc càng 5 độ 5. Chất liệu tối thiểu gồm: Chất liệu hỗn hợp Acrylic ngậm nước với lớp phủ bề mặt kị nước 6. Đặc điểm tối thiểu gồm: màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 7. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 8. Chiều dài tổng thể: 11 mm 9. Đường kính optic: 6 mm 10. Đảm bảo dải công suất rộng đáp ứng từ -5.0D đến +40.0D 11. Thủy tinh thể nhân tạo được lắp sẵn 12. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 1.8mm 13. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: ISO 13485 và CE | 2.719.888 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500376854 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 17/11/2025 | 2144/QĐ-BVNT | 17/11/2025 | 3 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
726 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng dạng đĩa, lắp sẵn | Cái | 700 | Pháp | 9021 | CT ASPHINA 409MP | CT ASPHINA 409MP | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu, cầu sai trung tính 3. Chỉ số ABBE: 58 4. Đặc điểm càng: Thiết kế càng dạng đĩa 4 điểm tựa, góc càng 0 độ 5. Chất liệu hỗn hợp bao gồm: Acrylic ngậm nước 25% và bề mặt không ngậm nước. 6. Đặc điểm: Trong suốt, lọc tia cực tím (tia UV) 7. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh 8. Chiều dài tổng thể: 11mm 9. Đường kính optic: 6mm 10. Đảm bảo dải công suất: từ 0D đến +32.0D 11. Thể thủy tinh nhân tạo được lắp sẵn trong bộ đặt 12. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ : 1.8 mm 13. Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE | 2.282.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500376854 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 17/11/2025 | 2144/QĐ-BVNT | 17/11/2025 | 3 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
727 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ba mảnh | Cái | 500 | Mỹ | 90213900 | MA60AC | MA60AC | Alcon |  |  | Từ 2024 trở về sau | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Chất liệu tối thiểu gồm: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) 3. Đặc điểm càng: Càng chữ C, góc càng 10 độ. Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương 4. Đặc điểm tối thiểu gồm: lọc tia UV 5. Chiều dài tổng thể: 13mm 6. Đường kính optic: 6mm 7. Đảm bảo dải công suất: từ +6.0D đến +30.0D 8. Kèm cartridge ( Injector xoay chính hãng) 9. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 3.0 mm 10. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: ISO 13485 và CE, FDA, FSC. | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500376854 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 17/11/2025 | 2144/QĐ-BVNT | 17/11/2025 | 3 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
728 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, hỗn hợp, không lắp sẵn, dải độ rộng | Cái | 700 | Đức | 9021 | ALSIOL VF | ALSIOL VF | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2024 trở về sau | 1. Loại thủy tinh thể nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu hai mặt 3. Hiệu chỉnh quang sai: - 0.09 µm 4. Đặc điểm càng: càng chữ C, góc càng 0 độ 5. Chất liệu tối thiểu gồm: Chất liệu hỗn hợp Acrylic ngậm nước, lớp phủ bề mặt kị nước 6. Đặc điểm tối thiểu gồm: màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 7. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 8. Chiều dài tổng thể: 13 mm 9. Đường kính optic: 6 mm 10. Đảm bảo dải công suất rộng: -20.0D đến +45.0D (tăng đều 0.5D) 11. Không lắp sẵn, kèm theo bộ đặt thủy tinh thể nhân tạo 12. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 2.2 mm 13. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: ISO 13485 và CE. | 2.177.579 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500376854 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 17/11/2025 | 2144/QĐ-BVNT | 17/11/2025 | 3 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
729 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm, trong suốt | Cái | 500 | Hoa Kỳ | 9021 | ELIO130C | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự, trong suốt | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo: Mềm, một mảnh, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, bổ sung tầm nhìn trung gian 2. Quang học: đơn tiêu bổ sung tầm nhìn trung gian, phi cầu, trong suốt 3. Chất liệu: Acrylic kị nước (Acrylic hydrophobic) 4. Chỉ số khúc xạ: 1.50 5. Lọc tia UV 6. Thiết kế càng chữ C, Góc càng 0 độ 7. Chiều dài tổng thể: 13.0mm 8. Đường kính optic: 6.0mm 9. Đảm bảo dải công suất: từ + 5.0D đến +34.0D (bước nhảy độ 0.5D) (dải độ cao hơn và thấp hơn được cung cấp khi có yêu cầu). 10. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 2.2mm 11. Sử dụng hệ thống đặt kính đồng bộ (injector + cartridge) 12. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: ISO 13485 và CE. | 5.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500376854 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 17/11/2025 | 2144/QĐ-BVNT | 17/11/2025 | 3 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
730 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 420 | Đức | 9021.90.00 | Enova GF3 | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Chi tiết tại file đính kèm | 2.200.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500062243 | vn0100923097 | Bệnh viện Bạch Mai | Đấu thầu rộng rãi | 12/11/2025 | 4813/QĐ-BM | 12/11/2025 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
731 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự | cái | 100 | Hoa Kỳ |  | TFLIO130Y | TFLIO130Y | AST Vision Care |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Chi tiết tại file đính kèm | 16.500.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500062243 | vn0100923097 | Bệnh viện Bạch Mai | Đấu thầu rộng rãi | 12/11/2025 | 4813/QĐ-BM | 12/11/2025 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
732 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 168 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | 2024-2025 | Chi tiết tại file đính kèm | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500062243 | vn0100923097 | Bệnh viện Bạch Mai | Đấu thầu rộng rãi | 12/11/2025 | 4813/QĐ-BM | 12/11/2025 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
733 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Ý | 9021 | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm một mảnh đơn tiêu. Chất liệu Acrylic ngậm nước, lớp phủ bề mặt Acrylic kị nước Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu. Hiệu chỉnh quang sai - 0,26 µm. Càng dĩa 4 chân. Optic: 6mm . Chiều dài 11mm. Dải công suất kính đáp ứng từ: -5.0 D đến +40.0 D. Vết mổ nhỏ 1,8 mm. Kính được lắp sẵn trong Catridge kèm Injectior sử dụng 1 lần Xuất xứ: Châu Âu, EU (Ý) * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO. | 2.850.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500344356 | vn0305471998 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA GÒ VẤP | Đấu thầu rộng rãi | 12/11/2025 | Số: 588 /QĐ-BVĐKGV | 11/11/2025 | 3 | Phường Thông Tây Hội,Thành phố Hồ Chí Minh
734 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 400 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | Sidapharm | Sidapharm P.C |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần. - Xuất xứ: EU – Hy Lạp - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 3.000.000 | vn0316736935 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ | IB2500344356 | vn0305471998 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA GÒ VẤP | Đấu thầu rộng rãi | 12/11/2025 | Số: 588 /QĐ-BVĐKGV | 11/11/2025 | 3 | Phường Thông Tây Hội,Thành phố Hồ Chí Minh
735 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu điểm, phi cầu, lắp sẵn trong injector hoặc không lắp sẵn, kèm theo catridge và injector | Cái | 30 | Hungary |  | 640MY | Medicontur | Medicontur Medical Engineering Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết theo bản đáp ứng kỹ thuật | 7.600.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500400467 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 11/11/2025 | 659/QĐ-BVM | 11/11/2025 | 4 | Phường Hạp Lĩnh,Tỉnh Bắc Ninh
736 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 2 điểm tựa, màu vàng, chất liệu Acrylic hỗn hợp | Cái | 800 | Việt Nam |  | PT-01 | MEDEP PURETIC (PT) | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học |  |  | Từ năm 2025 trở đi | - Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable), chất liệu Acrylic hỗn hợp (copolymer of hydrophilic and hydrophobic acrylic). - Màu sắc: Nhân trung tâm màu vàng. - Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu, 2 điểm tựa. - Kích thước: Đường kính nhân trung tâm: 6,00 mm. Tổng chiều dài: 13,00mm. - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Công suất: Từ + 0D đến +30D. - Yêu cầu khác: + Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân dùng một lần, cho vết mổ 2,2mm. + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. + Vùng lãnh thổ, nhóm nước sản xuất: Việt Nam | 1.295.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2500400467 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 11/11/2025 | 659/QĐ-BVM | 11/11/2025 | 4 | Phường Hạp Lĩnh,Tỉnh Bắc Ninh
737 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kéo dài tiêu cự. | Cái | 200 | Vương Quốc Anh | 90213900 | RAO200E | RAO200E | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | Sản xuất từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự - Yêu cầu khác: + IOL đặt sẵn trên hệ thống súng dùng một lần, cho vết mổ 2,2mm. + Xuất xứ : G7 | 3.495.000 | vn8046053344 | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN | IB2500400467 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 11/11/2025 | 659/QĐ-BVM | 11/11/2025 | 4 | Phường Hạp Lĩnh,Tỉnh Bắc Ninh
738 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 4 điểm tựa, không màu chất liệu Acrylic hỗn hợp | Cái | 800 | Ý | 9021 | ISP60N | ISP60N | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable), chất liệu Acrylic hỗn hợp (copolymer of hydrophilic and hydrophobic acrylic). - Màu sắc: Không màu. -Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu, 4 điểm tựa. - Kích thước: Đường kính nhân trung tâm: 6,00 mm. Tổng chiều dài: 11,00mm. - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc tia UV. - Công suất: Tối thiểu từ + 0D đến +30D. - Yêu cầu khác: + Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân dùng một lần, cho vết mổ 1,8mm. + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 + Vùng lãnh thổ, nhóm nước sản xuất: G7 và EU (Ý) | 1.369.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500400467 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 11/11/2025 | 659/QĐ-BVM | 11/11/2025 | 4 | Phường Hạp Lĩnh,Tỉnh Bắc Ninh
739 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 2 điểm tựa, màu vàng, chất liệu Acrylic hydrophobic | Cái | 800 | Vương Quốc Anh | 90213900 | RAO850B | RAO850B | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | Sản xuất từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable), chất liệu Acrylic không ngậm nước (hydrophobic acrylic). - Màu sắc: Nhân trung tâm màu vàng. - Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu, 2 điểm tựa. - Kích thước: Đường kính nhân trung tâm: 6,0 mm. Tổng chiều dài: 12,50mm. - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Công suất: Từ + 0D đến +32D. - Yêu cầu khác: + IOL đặt sẵn trên hệ thống súng dùng một lần, cho vết mổ 2,2mm. + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 + Vùng lãnh thổ, nhóm nước sản xuất: G7 | 1.492.000 | vn8046053344 | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN | IB2500400467 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 11/11/2025 | 659/QĐ-BVM | 11/11/2025 | 4 | Phường Hạp Lĩnh,Tỉnh Bắc Ninh
740 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 2 điểm tựa, màu vàng, chất liệu Acrylic ngậm nước | Cái | 800 | Hoa Kỳ | 90213900 | CIMflex21Y | CIMflex21Y | CIMA Technology, Inc |  |  | Sản xuất từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable), chất liệu Acrylic ngậm nước (hydrophilic acrylic). - Màu sắc: Nhân trung tâm màu vàng. - Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu, 2 điểm tựa. - Kích thước: Đường kính nhân trung tâm: 6,0 mm. Tổng chiều dài: 12,50mm. - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Công suất: Tối thiểu từ -5 D đến +30D. - Yêu cầu khác: + Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân dùng một lần, cho vết mổ 2,4mm. + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 + Vùng lãnh thổ, nhóm nước sản xuất: G7. | 1.320.000 | vn8046053344 | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN | IB2500400467 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 11/11/2025 | 659/QĐ-BVM | 11/11/2025 | 4 | Phường Hạp Lĩnh,Tỉnh Bắc Ninh
741 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 4 điểm tựa, màu vàng, chất liệu Acrylic hỗn hợp | Cái | 800 | Ý | 9021 | ISP60M | ISP60M | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable), chất liệu Acrylic hỗn hợp (copolymer of hydrophilic and hydrophobic acrylic) - Màu sắc: Nhân trung tâm màu vàng. - Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu, 4 điểm tựa. - Kích thước: Đường kính nhân trung tâm: 6,0 mm. Tổng chiều dài: 11,0 mm. - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Công suất: Tối thiểu từ 0D đến +30D. - Yêu cầu khác: + Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân dùng một lần, cho vết mổ 1,8mm. + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 + Vùng lãnh thổ, nhóm nước sản xuất: G7 và EU (Ý) | 1.900.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500400467 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 11/11/2025 | 659/QĐ-BVM | 11/11/2025 | 4 | Phường Hạp Lĩnh,Tỉnh Bắc Ninh
742 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm, phi cầu, lắp sẵn trong injector hoặc không lắp sẵn, kèm theo catridge và injector | Cái | 50 | Ý | 9021 | ISP60D | ISP60D | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Loại thuỷ tinh thể: Mềm ( Soft ), 01 mảnh - Điểm hội tụ: hai tiêu điểm - Thiết kế bề mặt vùng quang học ( optic ): phi cầu - Công xuất bổ xung cho tiêu điểm gần: +3,00D - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 1,8 mm - Lắp sẵn trong catridge kèm theo injector - Xuất xứ: G7 và EU (Ý) | 7.100.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500400467 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 11/11/2025 | 659/QĐ-BVM | 11/11/2025 | 4 | Phường Hạp Lĩnh,Tỉnh Bắc Ninh
743 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, khô | Cái | 125 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) - Không nhuộm vàng; lọc tia cực tím (UV), phi cầu. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1,548 - Đặc điểm càng: hai càng, càng chữ C - Chiều dài thủy tinh thể: 13.0 mm; đường kính vùng quang học: 6 mm - Dải công suất: từ +6,0D đến 30,0 D. - Chỉ số cầu sai (SA) của optic: -0,16µm - Kích thước vết mổ: 2,2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay - Xuất xứ: Đông Nam Á (Thái Lan) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 2.960.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500453176 | vn3000560991 | Trung tâm Y tế Hương Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2025 | Số: 1051/QĐ-TTYT | 06/11/2025 | 1 | Xã Hương Sơn,Tỉnh Hà Tĩnh
744 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 125 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, 4 càng - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài: 10.75mm - Chất liệu : Copolymer (được tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) - Tiêu chuẩn kỹ thuật: - Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa - Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). - Góc càng 5 độ - Optic dạng phi cầu đôi (Aspheric Biconvex). Lọc tia UV - Chỉ số cầu sai (SA): -0,14µm - Chỉ số khúc xạ (RI): 1.46 ở 35 độ C - Dải công suất từ 0.0D đến +40D - Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần qua vết mổ ≤ 2.2mm - Có 2 giấy chứng nhận CFS của Ý và Tây Ban Nha - Nước sản xuất: Ý thuộc G7 | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500453176 | vn3000560991 | Trung tâm Y tế Hương Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2025 | Số: 1051/QĐ-TTYT | 06/11/2025 | 1 | Xã Hương Sơn,Tỉnh Hà Tĩnh
745 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) | HOYA Vivinex iSert XC1 | 2403853ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh; Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước); Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu; Chi số khúc xạ: 1.548; Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm; Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D; Kích thước vết mổ: 2.2mm; Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay; Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening; Hai càng, càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ; Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; Hằng số A: 118,9; Chỉ số cầu sai (SA) của Optic: -0,16µm; Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; EC; Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 11979. | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500383468 | vn5100135641 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 01/11/2025 | 532/QĐ-BVĐKHG | 31/10/2025 | 2 | Phường Hà Giang 2,Tỉnh Tuyên Quang
746 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự hoặc tương đương | Cái | 5 | Ireland |  | 3FLA6 | 3FLA6 | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2024 trở đi | Thủy tinh thể đa tiêu cự (3 tiêu cự), theo cơ chế kết hợp khúc xạ và nhiễu xạ; - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, màu vàng tự nhiên Chromophore, chất liệu Acrylic Hydrophobic; - Thị lực nhìn gần +3,5 D (near addition), thị lực trung bình +1,85D (intermediate addition); - Optic thiết kế phi cầu; - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể : 13.0 mm; - Optic thiết kế rìa vuông 360 độ; - Càng chữ C, góc càng 0 độ; - Chỉ số khúc xạ: 1.48; - Độ sâu tiền phòng ACD: 5.28 mm; - Chỉ số ABBE: 49; - Hằng số A: 118.60; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0,20µm; - Kích thước vết mổ: 2.2mm-2.4mm - Dải công suất từ +0 đến +35,0 Diop (tăng 0,5 Diop); - Đóng gói tiệt trùng bằng tia chiếu xạ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 15.480.000 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2500440446 | vn4900264852 | Trung tâm y tế khu vực Cao Lộc | Chào hàng cạnh tranh | 31/10/2025 | 702/QĐ-TTYT | 31/10/2025 | 2 | Phường Kỳ Lừa,Tỉnh Lạng Sơn
747 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (lọc ánh sáng xanh) hoặc tương đương | Cái | 200 | Vương Quốc Anh |  | RAO850B | RAO850B | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | 2024 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu một mảnh, 2 càng thiết kế dạng vòng kín. - Chất liệu: Hydrophobic acrylic - Phi cầu - Lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV. - Đường kính optic: 6,0mm. - Đường kính tổng: 12.5mm . - Chỉ số khúc xạ: 1.51 - Dải công suất: từ +0D đến +32D. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể cho vết mổ 2.2mm - Xuất xứ: G7. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 2.980.000 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2500440446 | vn4900264852 | Trung tâm y tế khu vực Cao Lộc | Chào hàng cạnh tranh | 31/10/2025 | 702/QĐ-TTYT | 31/10/2025 | 2 | Phường Kỳ Lừa,Tỉnh Lạng Sơn
748 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (không lọc ánh sáng xanh) hoặc tương đương | cái | 300 | Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA Vivinex iSert XC1 | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở đi | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hằng số A: 118,9; - Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16µm; - Đóng gói vô trùng Có CFS của Đức và Úc Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 2.960.000 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2500440446 | vn4900264852 | Trung tâm y tế khu vực Cao Lộc | Chào hàng cạnh tranh | 31/10/2025 | 702/QĐ-TTYT | 31/10/2025 | 2 | Phường Kỳ Lừa,Tỉnh Lạng Sơn
749 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, một mảnh | Chiếc | 140 | Bỉ | 90219000 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Thiết kế 04 càng. - Chiều dài thủy tinh thể: 11.4mm. - Đường kính quang học: 6.0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.53 - Chỉ số Abbe: 42 - Dải công suất: từ +10D đến +35D cách nhau 0,5D. - Công suất bổ sung +1.75D và +3.5D - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần. | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500091895 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2025 | 4704/QĐ-BVE | 30/10/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
750 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự 4 càng kỵ nước | Chiếc | 300 | Ý |  | ISP60P | ISP60P | MD TECH S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu chất liệu Hydrophobic acrylic - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Thiết kế 4 càng. - Chiều dài tổng : 11 mm - Đường kính quang học: 6.0 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Chỉ số Abbe: 55 - Đủ dải Công suất: từ 0D-9D cách nhau 1D; từ 10D-30D cách nhau 0,5 D. - Thủy tinh thể được lắp sẵn. | 2.439.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500091895 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2025 | 4704/QĐ-BVE | 30/10/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
751 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, nhân khô, một mảnh, màu vàng | Cái | 500 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu Acrylic Hydrophobic, nhân khô, một mảnh. - Lọc tia UV - Thiết kế phi cầu, nhuộm vàng - Càng chữ C - Chiều dài tổng: 13 mm - Đường kính quang học: 6.0 mm - Chỉ số khúc xạ:1.548. - Đáp ứng đủ Dải công suất từ +6D đến +30 D, bước tăng 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Chỉ số cầu sai SA : -0.16µm Thủy tinh thể được lắp sẵn | 3.279.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500091895 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2025 | 4704/QĐ-BVE | 30/10/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
752 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 400 | Bỉ | 90219000 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Chiều dài tổng: từ 10D đến 24.5D: 11.00mm; từ 25D đến 30D: 10.75mm. - Đường kính quang học: từ 10D đến 24.5D: 6.00mm; từ 25D đến 30D: 5.75mm. - Thiết kế 4 càng. - Chỉ số khúc xạ: 1.53 - Chỉ số Abbe: 42 - Dải công suất: từ 10D - 30D bước tăng 0.5D. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong catridge và cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Injector 1.2.3. Premium dùng 1 lần. | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500091895 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2025 | 4704/QĐ-BVE | 30/10/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
753 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, nhân khô, một mảnh | Chiếc | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu Acrylic Hydrophobic, nhân khô, một mảnh. - Lọc tia UV - Thiết kế phi cầu, trong suốt - Càng chữ C - Chiều dài tổng:13 mm - Đường kính quang học: 6.0 mm - Chỉ số khúc xạ:1.548. - Đáp ứng đủ Dải công suất từ +6D đến +30 D, bước tăng 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Chỉ số cầu sai SA: -0.16µm Thủy tinh thể được lắp sẵn | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500091895 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2025 | 4704/QĐ-BVE | 30/10/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
754 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 200 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu. Tăng cường tầm nhìn trung gian. Chất liệu Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước, trong suốt (không nhuộm màu), lọc tia UV Thiết kế dạng càng chữ C, Góc càng 0 độ Chiều dài tổng: 12.5mm Đường kính quang học: 6mm Dải công suất: -10D đến +35D, bước nhảy 0.5D Chỉ số Abbe: 47 Chỉ số khúc xạ: 1.46 Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2.2mm Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge kèm injector dùng 1 lần. | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500091895 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2025 | 4704/QĐ-BVE | 30/10/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
755 | Máy mổ đục thủy tinh thể Phaco | Máy | 1 | Xuất xứ (máy chính): Ý |  | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (máy chính): R-Evo Smart S | Nhãn hiệu (máy chính): R-Evo Smart S | Hãng sản xuất/ Cơ sở sản xuất (máy chính): OPTIKON 2000 S.p.A. |  |  | 2024 trở về sau | theo "BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU" | 2.400.000.000 | vn0105933370 | Liên danh gói thầu số 11 | IB2500366731 | vn0200140413 | Sở Y tế thành phố Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2025 | 2941/QĐ-SYT | 30/10/2025 | 1 | Phường Lê Thanh Nghị,Thành phố Hải Phòng Phường Thạch Khôi,Thành phố Hải Phòng
756 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco | Lọ | 80 | Ấn Độ |  | OP-VISC 2ml PFS | Agaaz | Agaaz ophthalmics |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Chất nhầy Hydroxypropyl Methyl Cellulose 2% (HPMC 2% với trọng lượng phân tử 86,000 - 110,000 daltons). Chất nhầy được pha chế đẳng trương, không gây viêm nhiễm, không độc hại. - Chất nhầy HPMC 2% được đóng sẵn trong xilanh kèm kim bơm vô trùng. - pH nằm trong khoảng từ 6,0 đến 7,8. - Độ nhớt: Từ 4.000 đến 7000 - Đảm bảo vô khuẩn. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Vật tư mới 100%, đóng gói vô trùng. - Có catalog và bản dịch kèm theo. | 65.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500354776 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 28/10/2025 | 401/QĐ-BVQY | 28/10/2025 | 2 | Phường Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
757 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự | Cái | 3 | Đức |  | Triva-aAY SL | Humanoptic | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, 1 mảnh, 1 chất liệu Hydrophylic Acrylic, hàm lượng nước 26%. Lọc UV, lọc ánh sáng xanh. Chỉ số khúc xạ 1.46 Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Vòng ngăn tế bào gây đục bao sau gồm cạnh vuông và gờ vuông 360⁰ mặt sau optic. Thiết kế hai càng chữ C, góc càng 0⁰đường kính optic 6.0 mm, đường kính tổng 12.5mm. Dải độ từ +10.0D.0 D đến +30.0D, bước nhảy 0.5D. Công suất bổ sung tầm nhìn gần 3.5D, công suất bổ sung cho tầm nhìn trung gian là 1.75D Kính được lắp sẵn trong hệ thống safeloader (kèm cartridge và injector) Qua được vết mổ ≤ 2.2mm Tiêu chuẩn ISO 13845:2016, CE | 20.500.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500354776 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 28/10/2025 | 401/QĐ-BVQY | 28/10/2025 | 2 | Phường Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
758 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu , không ngậm nước, lắp sẵn | Cái | 60 | UNITED STATES |  | SAL PS302A | MBI | Millennium Biomedical, Inc. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh nguyên khối, chất liệu Hydrophobic acrylic, hàm lượng nước < 0,5%. Lọc UV, màu vàng lọc ánh sáng xanh. Chỉ số khúc xạ 1.5, chỉ số Abbe 50. - Thiết kế vùng quang học phi cầu, hai càng C, góc càng 0⁰, cầu sai âm tính. Cạnh vuông 360⁰ mặt sau optic và haptic.. - Đường kính optic 6.0mm, tổng chiều dài thủy tinh thể 13.0mm. Dải độ từ 0.0D đến +34.0D, trong đó dải độ 0.0D đến +34.0D bước nhảy 1.0D, dải độ từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge và injector dạng xoay. Qua được vết mổ ≤2.8mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE | 3.300.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500354776 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 28/10/2025 | 401/QĐ-BVQY | 28/10/2025 | 2 | Phường Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
759 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, ngậm nước | Cái | 60 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptic | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, 1 chất liệu Hydrophylic Acrylic, hàm lượng nước 26%. Lọc UV, lọc ánh sáng xanh. Chỉ số khúc xạ 1.46 - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Vòng ngăn tế bào gây đục bao sau gồm cạnh vuông 360⁰ và gờ vuông mặt sau optic. Thiết kế hai càng chữ C, góc càng 0⁰đường kính optic 6.0 mm, đường kính tổng 12.5mm. Dải độ từ -20.0 D đến +60.0D, trong đó từ -20.0D đến +60.0D bước nhảy 1.0D, dải độ từ +10.0D đến +30.0 D bước nhảy 0.5D. - Tiêu chuẩn ISO, CE - Kính được cung cấp kèm cartridge và injector - Qua được vết mổ ≤ 2.2mm | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500354776 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 28/10/2025 | 401/QĐ-BVQY | 28/10/2025 | 2 | Phường Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
760 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự (loại càng chữ C) | Cái | 250 | Hoa Kỳ | 9021 | ELIO130C | ELIO130C | AST VisionCare Inc |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, chất liệu kỵ nước. Càng chữ C. Không nhuộm màu. Lọc tia UV Chiều dài tổng: 13 mm; Đường kính optic: 6 mm; Công suất: +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D Có kèm dụng cụ đặt Xuất xứ thủy tinh thể: Hoa Kỳ | 5.000.000 | vn0202164480 | Liên danh Vision-Tâm An-Phúc Khang | IB2500385466 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 28/10/2025 | 2214/QĐ-BVBC | 27/10/2025 | 1 | Phường Việt Hưng,Tỉnh Quảng Ninh
761 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự (loại 4 càng) | Cái | 50 | Bỉ (thuộc EU) | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2024 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu kỵ nước. Loại 4 càng kép. Lọc tia UV và ánh sáng xanh. Chiều dài tổng: từ 10D đến 24.5D: 11.00mm; từ 25D đến 30D: 10.75mm. Đường kính optic: từ 10D đến 24.5D: 6.00mm; từ 25D đến 30D: 5.75mm. Công suất: từ +10D đến +30D, bước nhảy 0.5D. Có kèm dụng cụ đặt Injector 1.2.3. Premium dùng 1 lần Xuất xứ thủy tinh thể: Bỉ (thuộc EU) | 8.850.000 | vn0202164480 | Liên danh Vision-Tâm An-Phúc Khang | IB2500385466 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 28/10/2025 | 2214/QĐ-BVBC | 27/10/2025 | 1 | Phường Việt Hưng,Tỉnh Quảng Ninh
762 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, đính củng mạc | Cái | 240 | Ấn Độ | 9021 | MCS602 | MCS602 | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo cứng hậu phòng: Chất liệu PMMA. + Thiết kế 2 càng, càng chữ C. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài tổng thể:13.0mm. + Dãy diop: -10.0->+30.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 200.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500339782 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 166/QĐ-BVM | 27/10/2025 | 3 | Phường Hòa Cường,Thành phố Đà Nẵng
763 | Chỉ cố định thủy tinh thể 10.0 | Sợi/ Tép | 300 | Việt Nam |  | 1470 | MANI | Mani Hanoi Co., Ltd |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Chỉ khâu mắt sợi đơn Polypropylene, số 10-0, màu xanh, dài 20 cm. - Hai kim thẳng tiết diện hình tam giác ngược chiều dài 16 mm, đường kính 0,14mm. - Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon, đuôi kim được tạo lỗ đột bằng công nghệ laser. - Xuất xứ: Việt Nam | 170.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500339782 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 166/QĐ-BVM | 27/10/2025 | 3 | Phường Hòa Cường,Thành phố Đà Nẵng
764 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, chất liệu kỵ nước, kéo dài tiêu cự, không lắp sẵn | Cái/Chiếc/Hộp | 50 | Hoa Kỳ | 9021 | ELIO130Y | Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự, màu vàng, kèm dụng cụ đặt nhân | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kéo dài tiêu cự 2. Chất liệu Acrylic kỵ nước, có chromophore 3. Màu Sắc: màu vàng - Lọc tia cực tím (UV) - Lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ: 1.50 5. Thiết kế: - Càng chữ C. - 360 độ bờ cạnh vuông càng và optic. - Góc càng: 0 độ 6. Đặc điểm: - Optic phi cầu hai mặt, công nghệ vòng pha theo nguyên lý khúc xạ (bề mặt định hình dạng sóng sử dụng thấu kính Axicon) giúp kéo dài tiêu cự (EDOF) tăng cường tầm nhìn gần và trung gian. - Cầu sai: -0.27µm 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 13.0 mm. 8. Đường kính optic: 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. 10. Dải công suất tối thiểu: từ +5.0 D đến +34.0 D (bước nhảy 0.5D) 11.Thủy tinh thể được cung cấp kèm Cartridge + injector dùng 01 lần hoặc kèm Injector titan kiểu xoay. 12. Xuất xứ: G7 | 8.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
765 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu ngậm nước, không lắp sẵn, lọc tia cực tím | Cái/Chiếc/Hộp | 650 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 4 càng, góc càng 5° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ABBE: 58.4 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop tối thiểu từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ +0.5D đến +40.0D bước nhảy 0.5D. - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (bao gồm: Cartridge và Injecter) sử dụng 1 lần. - Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
766 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu hỗn hợp, không lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh, dải độ rộng | Cái/Chiếc/Hộp | 450 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA=0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
767 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, đơn tiêu, chất liệu kỵ nước, lắp sẵn, không lọc ánh sáng xanh, | Cái/Chiếc/Hộp | 350 | Trung Quốc |  | A1UL22 A1UL24 A1UL28 | Eyebright | Eyebright Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | '1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước 3. Màu sắc: Trong suốt - Lọc tia cực tím (UV) - Không lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ: 1.48;. ABBE 57 5. Thiết kế: - Càng hình chữ L - Bờ vuông - Góc càng 1.5 độ 6. Đặc điểm: - Phi cầu - Cầu sai (SA) -0.20 µm. 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 13.0 mm. 8. Đường kính optic : 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 2,2 mm. 10. Dải công suất: từ +7.0 D đến +29.0 D - Từ +7.0D đến +29.0D có bước nhảy 1.0D - Từ +10.0D đến +25D có thêm bước nhảy 0.5D 11. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính kiểu xoay 12. Xuất xứ: Trung Quốc | 2.566.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
768 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, không lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái/Chiếc/Hộp | 650 | Hy Lạp | 9021 | SDHBY | SDHBY | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.543 - Chỉ số ABBE: 38.1 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop tối thiểu từ 0.0D đến +40.0D; bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (bao gồm: Cartridge và Injecter) sử dụng 1 lần. - Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp | 3.266.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
769 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái/Chiếc/Hộp | 600 | UNITED KINGDOM |  | AS-6VP | Hyflex – Y Versatile | EYEOL U.K. LIMITED |  |  | Từ 2024 trở đi | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2.Chất liệu: Acrylic kỵ nước 3. Màu sắc: màu vàng - Lọc tia cực tím (UV) - Lọc ánh sáng xanh 4.Chỉ số khúc xạ = 1.53 ABBE> 52 5. Thiết kế: - Dạng 4 càng - Bờ vuông 6. Đặc điểm:Phi cầu 7. Đường kính tổng = 11 mm 8.Đường kính optic = 6mm 9. Kích thước vết mổ: 2.2mm 10.Dải công suất từ +00.0 D to +40.0 D (bước nhảy 0.5D) 11.Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể 12.Đạt tiêu chuẩn ISO, CE Xuất xứ: Vương Quốc Anh | 2.135.000 | vn0312041033 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
770 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu cự, chất liệu hỗn hợp, không lắp sẵn | Cái/Chiếc/Hộp | 30 | Barbados | 9021 | SBL-2 | ClearView 2 | Lenstec Barbados Inc |  |  | 2025 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng, một mảnh. 2. Chất liệu: Hỗn hợp Acrylic ngậm nước 26% 3. Màu sắc: Trong suốt - Lọc tia cực tím (UV) - Không lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46 5. Thiết kế: - Vùng nhìn gần: +2.0D - Kết hợp công nghệ EDOF - Càng có 4 điểm tựa cố định - Bờ vuông - Góc càng: 0 độ 6. Đặc điểm: - 2 mặt phi cầu - Cầu sai bằng 0 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 11 mm. 8. Đường kính optic: 5.75 mm. 9. Kích thước vết mổ: ≥ 1.8 mm 10. Dải công suất: - Từ +10.0D đến +36.0D bước nhảy 0.5D - Từ +15.0D đến +25.0D bước nhảy 0.25D 11. Kèm theo dụng cụ đặt kính 12. Xuất xứ: Barbados (Châu Mỹ) | 12.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
771 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái/Chiếc/Hộp | 200 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2023 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước 3. Màu sắc: Màu vàng - Lọc tia UV - Lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ:1.49; ABBE: 51 5. Thiết kế: - Càng hình chữ C - Bờ vuông - Góc càng 0 độ 6. Đặc điểm: - Phi cầu - Cầu sai -0.12 µm 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 13 mm, 8. Đường kính optic: 6.0 mm 9. Kích thước vết mổ: 2.2 mm đến 2.6 mm 10. Dải công suất tối thiểu: từ 0.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D 11. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính 12. Xuất xứ: Mỹ | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
772 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu ngậm nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái/Chiếc/Hộp | 400 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 26% 3. Màu sắc: màu vàng - Lọc tia cực tím (UV) - Lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46; ABBE 57.5 5. Thiết kế: - Càng 4 điểm cố định; - Bờ vuông - Góc càng 0 độ 6. Đặc điểm: - Phi cầu - Cầu sai 0 µm 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 10.5mm - 10.7mm - 11mm 8. Đường kính optic: 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 1.6 mm 10. Dải công suất: từ -8.0D đến +38.0D. - Từ -8.0D đến +38.0D bước nhảy 1.0D - Từ +10.0D đến +30.0D có thêm bước nhảy 0.5D 11. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính 12. Xuất xứ: G7 (Pháp_Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành). | 2.938.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
773 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu hỗn hợp, lắp sẵn | Cái/Chiếc/Hộp | 800 | Ý | 9021 | S7560CZ | S7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | 1. Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Copolymer. Hợp chất Copolymer được kết hợp từ Hydrophylic và Hydrophobic, ngậm nước 25%, gồm các thành phần 2-HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate) và EOEMA (2-ethoxyethyl methacrylate) với tính năng lọc tia UV và bộ lọc ánh sáng xanh. Ngậm nước =25%. 3. Màu sắc: Trong suốt - Lọc tia cực tím (UV). - Lọc ánh sáng xanh. 4. Chỉ số khúc xạ: =1.46 ở nhiệt độ 35 độ C; ABBE=46.94. 5. Thiết kế: - Dạng 4 càng. - Bờ vuông đôi (rìa vuông hai lần = double squared edge) - Góc càng = 5 độ. 6. Đặc điểm: - Phi cầu (Biconvex/concave convex aspherical) - Cầu sai = -0.14µm. 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: = 10.75mm. 8. Đường kính optic: = 6mm. 9. Kích thước vết mổ: từ 1.8mm đến 2.2mm. 10. Dãi công suất đáp ứng: từ -10.0D đến +30.0D. - Từ -10.0D đến +10.0D tăng 1D . - Từ 0.0D đế +30.0D có bước nhảy 1D. - Từ +10.0D đến +30.0D có thêm bước nhảy 0.5D). 11. Lắp sẵn trong catridge, dụng cụ đặt kính kèm theo. 12. Xuất xứ: Ý. | 3.800.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
774 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh; chất liệu kỵ nước, lắp sẵn hoặc không lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái/Chiếc/Hộp | 200 | Mỹ | 9021 | SN60WF | SN60WF | Alcon |  |  | 2024 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore 3.Màu Sắc: Màu vàng - Lọc tia cực tím - lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 5. Thiết kế: - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến. - Bờ vuông - Góc càng 0 độ 6. Đặc điểm: - Thiết kế phi cầu - Cầu sai -0.2 µm 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 13.0 mm. 8. Đường kính optic: 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. 10. Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D (bước nhảy 0,5D) 11. Có cartridge và dụng cụ đặt kính kiểu xoay kèm theo. 12. Xuất xứ: Mỹ Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC, FDA Mỹ, FSC Úc | 3.490.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
775 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu hỗn hợp, điều chỉnh loạn thị, không lắp sẵn, lọc tia cực tím | Cái/Chiếc/Hộp | 30 | Đức | 9021 | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, 2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25%, bề mặt kỵ nước 3. Màu sắc: Trong suốt - Lọc tia cực tím UV 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46; ABBE: 58 5. Thiết kế: - Dạng đĩa 4 càng - Bờ vuông - Góc càng từ 0 6. Đặc điểm: - Phi cầu, điều chỉnh loạn thị ở hai mặt optic - Cầu sai 0 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 11 mm 8. Đường kính optic: 6.0 mm 9. Kích thước vết mổ: 1.8 mm đến 2.2 mm 10. Dải công suất tối thiểu: * Độ cầu từ -10.0D đến +32.0D bước nhảy 0.5D * Độ trụ từ +1.0D đến +12.0D bước nhảy 0.5D 11. Có catridge và dụng cụ đặt kính kèm theo 12. Xuất xứ: Đức | 7.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
776 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, không lắp sẵn, lọc tia cực tím | Cái/Chiếc/Hộp | 600 | Mỹ | 9021 | ZCB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước 3. Màu sắc: Trong suốt -Lọc tia cực tím (UV) 4. Chỉ số khúc xạ: từ 1.47, ABBE = 55 5. Thiết kế: - Càng hình chữ C - Bờ vuông - Góc càng 0 độ 6. Đặc điểm: - Phi cầu - Cầu sai: -0.27 µm 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 6.0mm. 8. Đường kính optic: 13 mm. 9. Kích thước vết mổ: 2.2 mm đến 2.4 mm. 10. Dải công suất tối thiểu: từ +5.0D đến +34.0D - Từ +5.0D đến +34.0D bước nhảy 0.5D 11. Có catridge và dụng cụ đặt kính kèm theo 12. Xuất xứ: Mỹ (G7) | 3.900.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
777 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu ngậm nước, không lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh và tia cực tím | Cái/Chiếc/Hộp | 700 | Mỹ | 90213900 | 872Y | TEK-LENS II | TEKIA, INC |  |  | 2025 Trở lên | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 26%, Azopyralone Methacrylate 0.015%. 3. Màu sắc: màu vàng - Lọc tia cực tím (UV) - Lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ: từ 1.457. ABBE: 57.5. 5. Thiết kế: - Càng hình chữ C; - Bờ vuông - Góc càng 0 độ. 6. Đặcđiểm: - Phi cầu - Cầu sai: -0.25 μm. 7. Đường kính tổng thủy tinh thể nhân tạo: 12.5 mm. 8.Đường kính optic: 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 2.2 mm đến 2.4 mm. 10. Dải công suất: -10.0D đến 42.0D. - Từ -10.0D đến 10.0D bước nhảy 1.0D -Từ 10.0D đến 30.0D bước nhảy 0.5D - Từ 30.0D đến 42.0D bước nhảy 1.0D. 11. Có cartridge và dụng cụ đặt kính đính kèm. 12. Xuất xứ: G7 | 2.980.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
778 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu ngậm nước, không lắp sẵn, lọc tia cực tím | Cái/Chiếc/Hộp | 700 | Mỹ | 90213900 | 872 | TEK-LENS II | TEKIA, INC |  |  | 2025 Trở lên | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 26%. 3. Màu sắc: Trong suốt - Lọc tia cực tím (UV) 4. Chỉ số khúc xạ: 1.457. ABBE: 57. 5. Thiết kế: - Càng hình chữ C; - Bờ vuông - Góc càng từ 0 độ. 6. Đặcđiểm: - Phi cầu - Cầu sai: -0.25 μm. 7. Đường kính tổng thủy tinh thể nhân tạo: 12.5 mm. 8.Đường kính optic: 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 2.2 mm đến 2.4 mm. 10. Dải công suất: -10.0D đến 42.0D. - Từ -10.0D đến 10.0D bước nhảy 1.0D -Từ 10.0D đến 30.0D bước nhảy 0.5D - Từ 30.0D đến 42.0D bước nhảy 1.0D. 11. Có cartridge và dụng cụ đặt kính đính kèm. 12. Xuất xứ: G7 | 1.700.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
779 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, ba tiêu cự, chất liệu kỵ nước, không lắp sẵn | Cái/Chiếc/Hộp | 50 | Mỹ | 9021 | TFNT00 | TFNT00 | Alcon |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, một mảnh 2. Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore 3.Màu Sắc: Màu vàng - Lọc tia cực tím - Lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 5. Thiết kế: - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến. - Bờ vuông - Góc càng 0độ 6. Đặc điểm: - Optic thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian +2.17 D và cho thị lực nhìn gần +3.25 D. - Cầu sai -0.1 µm 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 13.0 mm. 8. Đường kính optic: 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. 10. Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D); +31,0 D đến +34,0 D (bước nhảy +1,0 D); 11. Có cartridge và dụng cụ đặt kính kiểu xoay kèm theo. 12. Xuất xứ: Mỹ Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, EC, FDA; FSC Úc | 23.000.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
780 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái/Chiếc/Hộp | 300 | Trung Quốc |  | AQBXL22 AQBXL24 AQBXL28 | Eyebright | Eyebright Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | '1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước 3. Màu sắc: Màu vàng - Lọc tia cực tím (UV) - Lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ : 1.48; ABBE >= 57 5. Thiết kế: - Càng hình chữ chữ L - Bờ vuông - Góc càng 1.5 độ 6. Đặc điểm: - Phi cầu - Cầu sai (SA) -0.20 µm. 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 13.0 mm. 8. Đường kính optic: 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 2,2 mm. 10. Dải công suất tối thiểu: từ +7.0 D đến +29.0 D - Từ +7.0D đến +29.0D có bước nhảy 1.0D - Từ +10.0D đến +25D có thêm bước nhảy 0.5D 11. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính kiểu xoay 12. Xuất xứ: Trung Quốc | 2.596.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
781 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu hỗn hợp, không lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh. | Cái/Chiếc/Hộp | 400 | Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Acriva BB UDM 611 | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Chất liệu Acrylic ngậm nước 25%, bề mặt Acrylic kỵ nước 3. Màu sắc: màu vàng - Lọc ánh sáng tím (tia UV) - Lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ: 1.462; ABBE 58 5. Thiết kế: - Dạng phiến - Bờ vuông - Góc càng 0 độ 6. Đặc điểm: - Phi cầu - Cầu sai -0.165µm 7. Đường kính tổng thuỷ tinh thể nhân tạo: 11mm 8. Đường kính optic: 6.0mm 9. Kích thước vết mổ: 1.8mm - 2.2mm 10. Dải công suất: từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D, đáp ứng: - Từ 0D đến +40.0D có bước nhảy 1.0D - Từ 0.0D đến +30.0D có thêm bước nhảy 0.5D 11. Có catridge và dụng cụ đặt kính đính kèm 12. Xuất xứ: G7_Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 2.622.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500339635 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2025 | 197/QĐ-BVMRHM | 27/10/2025 | 2 | Phường Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
782 | Máy đo công suất thủy tinh thể và chụp cắt lớp bán phần trước | Máy | 1 | Đức |  | Anterion | Heidelberg Engineering GmbH | Heidelberg Engineering GmbH |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chi tiết tại " bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu " đính kèm E-HSDT | 2.193.990.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2500428536 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2025 | 585/QĐ-BVM | 24/10/2025 | 1 | Phường Thành Sen,Tỉnh Hà Tĩnh
783 | Máy đo công suất thủy tinh thể nhân tạo bằng nguồn sáng OCT | Cái | 1 | Nước sản xuất / Xuất xứ (máy chính): Đức |  | Model/ Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (máy chính): IOLMaster 700 | Nhãn hiệu (máy chính): IOLMaster 700 | Nhà sản xuất/ hãng sản xuất/cơ sở sản xuất (máy chính):Carl Zeiss Meditec AG |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Theo Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hoá chào thầu | 2.575.000.000 | vn0309724093 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO | IB2500225056 | vnz000013406 | Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2025 | 3539/QĐ-SYT | 24/10/2025 | 1 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
784 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu màu trắng, 2 càng kép, không ngậm nước | Cái | 800 | Vương Quốc Anh | 90213900 | RAO800C | RAO800C | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở về sau | Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu. - Đặc điểm càng(haptic): 2 càng kép chữ C - Màu sắc: màu trắng - Lọc hoặc chống tia UV - Cấu tạo một mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Kích thước vết mổ 2.2 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: G7 | 2.235.000 | vn8046053344 | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
785 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu, màu vàng, 2 càng, không ngậm nước | Cái | 150 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2025 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Ba tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học(optic): Phi cầu. - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng chữ C - Màu sắc: màu vàng - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo một mảnh - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn gần : +3.5D - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn trung gian : +1.85D IOL kèm dùng cụ đặt nhân (model: BES22 hoặc Bioject-P220) - Kích thước vết mổ: 2.2 mm-2.4mm - Dải công suất: từ +0D đến + 35D (bước nhảy 0.5D) - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13.0mm, đường kính vùng quang học: 6.0mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Ireland (Châu Âu) | 15.480.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
786 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, màu trắng, 2 càng, không ngậm nước | Cái | 700 | Đức | 9021 | Alsee Boost preloaded | Alsee Boost preloaded | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2025 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu, Kéo dài tiêu điểm (EDOF) - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng chữ C - Màu sắc: màu trắng - Lọc tia UV - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Kích thước vết mổ 2.2 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 4.649.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
787 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu trắng, 2 càng, chất liệu hỗn hợp | Cái | 1000 | Việt Nam |  | PC-01 | MEDEP PURECYL (PC) | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh Học |  |  | Từ năm 2025 trở đi | - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic và Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng chữ C - Màu sắc: màu trắng - Lọc tia UV - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL kèm dụng cụ đặt nhân - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam | 1.250.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
788 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, màu vàng, 4 càng, không ngậm nước | Cái | 700 | Châu Âu (Bỉ) | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | 2025 trở đi | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu, Kéo dài tiêu điểm (EDOF) - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng (haptic): 4 càng - Màu sắc: màu vàng - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng dùng 1 lần. - Kích thước vết mổ 2.2 - 2.4mm - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE (EU) 2017/745, QMS (EU) 2017/745. - Xuất xứ: Châu Âu (Bỉ) | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
789 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu vàng, 2 càng, chất liệu hỗn hợp | Cái | 1000 | Việt Nam |  | PT-01 | MEDEP PURETIC (PT) | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh Học |  |  | Từ năm 2025 trở đi | - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic và Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng chữ C - Màu sắc: màu vàng - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL kèm dụng cụ đặt nhân - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam | 1.300.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
790 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu, màu vàng, 2 càng, chất liệu hỗn hợp | Cái | 150 | Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021.90.00 | Acriva Trinova Pro C | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic và Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Ba tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học(optic): Phi cầu. - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng chữ C - Màu sắc: màu vàng - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo một mảnh - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn gần +3.6D - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn trung gian +1.8D - IOL kèm dụng cụ đặt nhân - Kích thước vết mổ 1.8 mm - 2.2mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7_Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 13.145.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
791 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu kéo dài tiêu điểm, màu trắng | Cái | 500 | Thụy Sĩ | 9021 | Lucidis 108M | Lucidis 108M | SAV-IOL SA |  |  | Từ 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm EDOF. Chất liệu: Acrylic ưa nước - Thiết kế càng: 2 càng kín. - Công suất cộng thêm +3,0D - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): đa vùng (khúc xạ, phi cầu). - Màu sắc: thủy tinh thể trong suốt, màu trắng - Khả năng lọc tia UV tại 370nm - Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. - Kích thước vết mổ từ 2.2 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Thụy Sĩ | 8.500.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
792 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu vàng, 2 càng kép, không ngậm nước | Cái | 2500 | Vương Quốc Anh | 90213900 | RAO850B | RAO850B | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở về sau | Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng kép chữ C - Màu sắc: màu vàng - Lọc hoặc chống tia UV và lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Kích thước vết mổ 2.2 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: G7 | 1.980.000 | vn8046053344 | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
793 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu vàng, 2 càng đơn, không ngậm nước | Cái | 3200 | Ấn Độ | 9021 | NVB10AUA | NVB10AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng đơn chữ C - Màu sắc: màu vàng - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Kích thước vết mổ 2.2 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1.349.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
794 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu màu trắng, 2 càng đơn, không ngậm nước | Cái | 800 | Ấn Độ | 9021 | NVB10SCA | NVB10SCA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu. - Đặc điểm càng(haptic): 2 càng đơn chữ C - Màu sắc: màu trắng - Lọc tia UV - Cấu tạo một mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Kích thước vết mổ 2.2 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1.390.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500358200 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2025 | 305/QĐ-BVM&DL | 22/10/2025 | 4 | Thành phố Hải Phòng
795 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, trong suốt 1 mảnh | Cái | 600 | Mỹ | 9021 | ZCB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 10. Xuất xứ: Mỹ 11. Đạt tiêu chuẩn FDA | 3.900.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500283943 | vn0309474559 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2025 | 1999/QĐ-BVQY7A | 20/10/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
796 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh | Cái | 1200 | Đức |  | B1ABY0/S1ABY0 | B1ABY0/S1ABY0 | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic không ngậm nước, + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Đường kính Optic 6.0mm - Đường kính tổng thể: 13.0mm - Hằng số A: Hằng số A: 118.9 (SRK/T) - Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ - Chỉ số ABBE: 58 - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Vết mổ nhỏ 2.2mm. - Dãy diop: từ 0.0D đến +35.0D - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 2.980.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500283943 | vn0309474559 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2025 | 1999/QĐ-BVQY7A | 20/10/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
797 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 300 | Pháp | 9021 | Artis PL E | Artis PL E | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic không ngậm nước. - Thiết kế phi cầu. - 4 càng, góc càng 5° - Lọc tia UV - Chỉ số khúc xạ 1.54 - Dãy công suất từ 0.0D đến +35.0D, mức tăng 0.5D - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500283943 | vn0309474559 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2025 | 1999/QĐ-BVQY7A | 20/10/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
798 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, càng chữ C | Cái | 900 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế 2 càng dạng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 - CE - Xuất xứ: Hy Lạp - Châu Âu | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500283943 | vn0309474559 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2025 | 1999/QĐ-BVQY7A | 20/10/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
799 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 1 mảnh, càng chữ C, sắc sai thấp | Cái | 150 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cầu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 10. Xuất xứ: Mỹ 11. Đạt tiêu chuẩn FDA | 3.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500283943 | vn0309474559 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2025 | 1999/QĐ-BVQY7A | 20/10/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
800 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái | 450 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Xuất xứ: Mỹ 12. Đạt tiêu chuẩn FDA | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500283943 | vn0309474559 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2025 | 1999/QĐ-BVQY7A | 20/10/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
801 | Thủy tinh thể đơn tiêu | Cái | 150 | Đức (G7) | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C - Thủy tinh thể có chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể có màu vàng. - Thủy tinh thể lọc tia cực tím (tia UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có thiết kế cầu / 2 mặt lồi. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể: 12,5mm - Thủy tinh thể có đường kính quang học 6,0mm - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant): 118,0 - Thủy tinh thể có độ sâu tiền phòng (ACD): 4,96 mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,46. - Thủy tinh thể có chỉ số ABBE: 58. - Thủy tinh thể được tiệt trùng tự động bằng hơi nước - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và qua được vết mổ có kích thước 2,2mm/2,5mm - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; CFS (Đức) - Thủy tinh thể có xuất xứ: Đức (G7) | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500346278 | vn0301494183 | BỆNH VIỆN 30/4 | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2025 | 2879/QĐ-BV | 14/10/2025 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
802 | Thủy tinh thể đơn tiêu (loại 1) | Cái | 250 | Israel | 90219000 | BunnyLens HP Easy | HANITA | Hanita Lenses |  |  | 2024-2025 | "Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 1 mảnh Tính năng kĩ thuật: - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên. Có khả năng lọc ánh sáng có bước sóng ≤ 400 nm - Thiết kế phi cầu, 4 càng - Đường kính Optic: 6.0mm - Đường kính tổng: 11.0mm - Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Chỉ số abe: 48 - Dải công suất từ 5.0D đến 35.0D (từ 5.0D đến 10.0D và từ 31.0D đến 35.0D tăng mỗi mức 1.D; từ 10.5D đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D) - Hằng số A: 118.4; Chỉ số khúc xạ 1.48 (ở 35 độ C) - Cầu sai -0.13; Độ sâu tiền phòng (pACD) ≤ 5.6 - Kích thước vết mổ 2.2mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính - Quy cách: Hộp 1 Cái " | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500346278 | vn0301494183 | BỆNH VIỆN 30/4 | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2025 | 2879/QĐ-BV | 14/10/2025 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
803 | Thủy tinh thể đa tiêu (loại 1) | Cái | 20 | Mỹ/ Hà Lan | 9021 | ZMB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đa tiêu +4D 2. Trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm - 2.4mm 14. Xuất xứ: Mỹ/ Hà Lan (G7, EU) 15. Đạt tiêu chuẩn FDA | 17.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500346278 | vn0301494183 | BỆNH VIỆN 30/4 | Đấu thầu rộng rãi | 14/10/2025 | 2879/QĐ-BV | 14/10/2025 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
804 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự kỵ nước | Cái | 400 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd | HOYA Vivinex iSert XY1 |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, một mảnh. - Chất liệu Acrylic hydrophobic (kỵ nước) - Màu vàng; lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh, phi cầu. - Hai càng cùng chất liệu với vùng quang học. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1,548. - Đường kính vùng quang học 6 mm, chiều dài thủy tinh thể 13 mm - Dải công suất đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D. - Chỉ số cầu sai: -0,16µm - Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt. - Có thể đặt qua vết mổ 2,2mm. | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500264130 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2025 | 2994/QĐ-BV | 03/10/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
805 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC B.V. | 580 |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh - Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% - Trong suốt, Lọc tia UV - Càng chữ C dạng kép cùng chất liệu với vùng quang học, với góc càng 0 độ, bờ vuông 360 độ - Đường kính vùng quang học 6 mm, chiều dài thuỷ tinh thể: 12,5 mm. - Có thể đặt qua vết mổ ≥ 2,2 mm. - Dãy công suất đáp ứng ít nhất từ +5D đến + 30D. - Thủy tinh cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân. - Đạt tiêu chuẩn European Conformity (CE). | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500264130 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2025 | 2994/QĐ-BV | 03/10/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
806 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự kỵ nước | Cái | 400 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASHP60-PL | AIALA DRY | AJL Ophthalmic SA | LLASHP60-PL |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu: Acrylic hydrophobic (kỵ nước) không có hiện tượng Glistening. - Màu vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Càng chữ C cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0 độ. - Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính, bờ vuông 360 độ. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1,485. Chỉ số ABBE 54 - Đường kính vùng quang học 6 mm, chiều dài thủy tinh thể 13 mm. - Dải công suất đáp ứng ít nhất từ -5,0 D đến +40,0 D. - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2,2mm. - Thủy tinh được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân. - Đạt tiêu chuẩn European Conformity (CE). | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500264130 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2025 | 2994/QĐ-BV | 03/10/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
807 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự ngậm nước | Cái | 20 | Đức |  | Triva-aAY | Humanoptics | HumanOptics Holding AG | Triva-aAY |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu Acrylic hydrophilic (ngậm nước). - Màu vàng lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV, không có hiện tượng glistening. - Thiết kế phi cầu, càng chữ C cùng chất liệu với vùng quang học. - Đường kính vùng quang học 6,0mm, chiều dài thuỷ tinh thể 12,5mm - Thiết kế vòng nhiễu xạ và khúc xạ. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần 3,5D. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian +1,75D. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46 - Dãy công suất đáp ứng ít nhất từ +10 D đến +30 D. - Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt. - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2,2 mm. | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500264130 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2025 | 2994/QĐ-BV | 03/10/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
808 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự kỵ nước | Cái | 40 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc Limited | 3FLA6 |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu Acrylic hydrophobic (kỵ nước) - Màu vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, phi cầu. - Hai càng cùng chất liệu với vùng quang học. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1,48. - Đường kính vùng quang học 6,0 mm, chiều dài thủy tinh thể 13mm. - Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ kết hợp khúc xạ, công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,5 D, công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian từ +1,85 D. - Dải công suất đáp ứng từ +0 D đến +35,0 D. - Có thể đặt qua vết mổ 2,2 mm. - Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt. - Đạt tiêu chuẩn European Conformity (CE). | 15.480.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500264130 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2025 | 2994/QĐ-BV | 03/10/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
809 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự kỵ nước | Cái | 100 | Mỹ |  | SAL PS302A | MBI | Millennium Biomedical, Inc. | SAL PS302A |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể 1 mảnh, phi cầu, chất liệu Acrylic hydrophobic, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Cầu sai âm tính. - Đường kính optic 6,0 mm, tổng chiều dài 13mm, Hai càng chữ C. - Hai mặt lồi, cạnh vuông optic. - Dải công suất đáp ứng ít nhất từ 0,0D tới 34,0D - Chỉ số khúc xạ (RI): 1,5 - Thủy tinh thể được lắp sẵn. | 3.300.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500264130 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2025 | 2994/QĐ-BV | 03/10/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
810 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự ngậm nước | Cái | 900 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | HumanOptics Holding AG | Aspira-aAY |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh. - Chất liệu Acrylic Hydrophilic (ngậm nước). - Màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Thiết kế phi cầu, hai càng chữ C đơn cùng chất liệu với vùng quang học. - Bờ vuông 360 độ. - Đường kính vùng quang học 6mm, chiều dài thuỷ tinh thể: 12,5 mm. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46. - Dãy công suất đáp ứng từ -20D đến +60D - Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt. - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2,2 mm. | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500264130 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2025 | 2994/QĐ-BV | 03/10/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
811 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự kỵ nước | Cái | 400 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C | SDHB |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, không nhuộm vàng - Chất liệu Acrylic Hydrophobic ( kỵ nước) - Thiết kế phi cầu, chỉ số cầu sai : -0,25 µm, - Hai càng chữ C cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0° - Đường kính vùng quang học 6,0 mm, chiều dài thuỷ tinh thể 12,5 mm. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1,563. - Dãy công suất đáp ứng ít nhất từ +6,0 D đến +30,0 D. - Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt. - Có thể đặt qua vết mổ 2,2 mm. | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500264130 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2025 | 2994/QĐ-BV | 03/10/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
812 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 10 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự bằng công nghệ Polynomial trên bề mặt. - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY Hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể có màu vàng. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode). - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Chiều dài tổng thể thủy tinh thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm trong đó: 10D đến 24,5D: 11mm và 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm trong đó: 10D đến 24,5D: 6mm và 25D đến 30D: 5,75mm - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ 10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ 10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE và CFS - Thủy tinh thể có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500357141 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGUYỄN THỊ THẬP | Đấu thầu rộng rãi | 10/10/2025 | 218/QĐ-BV | 10/10/2025 | 3 | Phường Tân Mỹ,Thành phố Hồ Chí Minh
813 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu kị nước, 4 càng | Cái | 100 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY Hydrophobic acrylic) - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode). - Thủy tinh thể có màu vàng. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Chiều dài tổng thể thủy tinh thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm trong đó: 0D đến 24,5D: 11mm và 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính vùng quang học của thủy tinh thể trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm trong đó: 0D đến 24,5D: 6mm và 25D đến 30D: 5,75mm - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có chỉ số ABBE là 42 - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dãy công suất từ 0D đến +30D trong đó: 0D đến +9D bước nhảy 1D và từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE và CFS (Bỉ) - Thủy tinh thể có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500357141 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGUYỄN THỊ THẬP | Đấu thầu rộng rãi | 10/10/2025 | 218/QĐ-BV | 10/10/2025 | 3 | Phường Tân Mỹ,Thành phố Hồ Chí Minh
814 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm các loại các cỡ (màu vàng) | Cái | 100 | Hungary | 9021 | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, màu vàng, thiết kế phi cầu - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Thiết kế: 2 càng chữ C, càng kép - Đường kính quang: 6.0mm - Đường kính tổng: 13mm - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Chỉ số ABBE: 58 - Dải công suất: Từ -10D đến + 35D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thiết kế rìa cạnh sắc vuông 360 độ, chống đục bao sau - Thuỷ tinh thể đặt sẵn trong súng - Xuất xứ: hâu Âu - Hungary Đạt tiêu chuẩn iso, EC. | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500357141 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGUYỄN THỊ THẬP | Đấu thầu rộng rãi | 10/10/2025 | 218/QĐ-BV | 10/10/2025 | 3 | Phường Tân Mỹ,Thành phố Hồ Chí Minh
815 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu kỵ nước, lắp sẵn, không lọc ánh sáng xanh | Cái | 800 | Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy thể thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước. 3. Màu sắc trong suốt: lọc tia cực tím (UV); không lọc ánh sáng xanh. 4. Chỉ số khúc xạ: 1.548, ABBE: 37.4. 5. Thiết kế: Càng chữ C ; Bờ vuông; Góc càng: 0° 6. Đặc điểm: Phi cầu; Cầu sai (SA): -0.16 μm 7. Đường kính tổng thủy tinh thể: 13.0 mm. 8. Đường kính Optic: 6.0 mm. 9. Đường kính vết mổ: 2.2 mm. 10. Dải công suất có: + Từ: +6.0 D đến +30.0 D + Từ +6.0 D đến +30.0 D có bước nhảy 1.0 D + Từ +10.0 D đến +25.0 D có thêm bước nhảy 0.5 D 11. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính kiểu xoay. 12. Tiêu chuẩn : ISO, CE | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500377059 | vnz000004226 | BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU | Đấu thầu rộng rãi | 09/10/2025 | 133/QĐ-BVMDL | 09/10/2025 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
816 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu kỵ nước, không lắp sẵn, không lọc ánh sáng xanh | Cái | 600 | Mỹ | 9021 | ZCB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Từ 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo: mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước. 3. Màu sắc: Trong suốt; Lọc tia cực tím (UV) 4. Chỉ số khúc xạ: từ 1.47, ABBE = 55. 5. Thiết kế: Càng hình chữ C ; Bờ vuông; Góc càng 0° 6. Đặc điểm: Phi cầu; Cầu sai -0.27 μm 7. Đường kính thủy thể: 6.0 mm. 8. Đường kính Optic: 13 mm. 9. Đường kính vết mổ: 2.2 mm đến 2.4 mm. 10. Dải công suất phải có: + Từ: +5.0 D đến +34.0 D, bước nhảy 0.5 D 11. Catridge và dụng cụ đặt kính đi kèm. 12. Tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA | 3.900.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500377059 | vnz000004226 | BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU | Đấu thầu rộng rãi | 09/10/2025 | 133/QĐ-BVMDL | 09/10/2025 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
817 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu kỵ nước, không lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái | 600 | Hy Lạp | 9021 | SDHBY | SDHBY | Sidapharm P.C |  |  | Từ 2024 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.543 - Chỉ số ABBE: 38.1 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (bao gồm Cartridge và Injector) sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn: ISO, CE | 3.266.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500377059 | vnz000004226 | BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU | Đấu thầu rộng rãi | 09/10/2025 | 133/QĐ-BVMDL | 09/10/2025 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
818 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái | 800 | Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy thể thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước. 3. Màu vàng, lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. 4. Chỉ số khúc xạ: 1.548, ABBE: 36.9. 5. Thiết kế: Càng chữ C; Bờ vuông; 6. Góc càng: 0° 7. Đặc điểm: Phi cầu, Cầu sai: -0.16 µm. 8. Đường kính tổng thể thủy thể: 13.0 mm. 9. Đường kính Optic: 6.0 mm. 10. Đường kính vết mổ: 2.2 mm 11. Dải công suất có: + Từ: +6.0 D đến +30.0 D + Từ +6.0 D đến +30.0 D có bước nhảy 1.0 D + Từ +10.0 D đến +25.0 D có thêm bước nhảy 0.5 D 12. Lắp sẵn dụng cụ kính kiểu xoay. 13. Tiêu chuẩn : ISO , CE | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500377059 | vnz000004226 | BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU | Đấu thầu rộng rãi | 09/10/2025 | 133/QĐ-BVMDL | 09/10/2025 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
819 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu không ngậm nước, lắp sẵn hoặc không lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái | 5000 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước không có hiện tượng Glistening (GFY) - Thủy tinh thể có màu vàng - Thủy tinh thể lọc tia cực tím và lọc ánh sáng xanh - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode) - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu 2 mặt lồi - Thủy tinh thể có đường kính tổng thể từ 10,75mn đến 11mm: từ -10D đến 24,5D: 11mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học từ 5,75mn đến 6mm: từ -10D đến 24,5D: 6mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể qua được vết mổ có kích thước từ 2,0mm đến 2,2mm - Thủy tinh thể đảm bảo đủ dải công suất từ -10D đến +35D trong đó: từ -10D đến 9D bước nhảy 1D; từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D; từ +31D đến +35D bước nhảy 1D - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE - Thủy tinh thể có hạn sử dụng 60 tháng kể từ ngày sản xuất - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500377059 | vnz000004226 | BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU | Đấu thầu rộng rãi | 09/10/2025 | 133/QĐ-BVMDL | 09/10/2025 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
820 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu ngậm nước, không lọc ánh sáng xanh | Cái | 400 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 4 càng, góc càng 5° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ABBE: 58.4 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ +0.5D đến +40.0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (bao gồm Cartridge và Injector) sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn: ISO, CE | 2.986.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500377059 | vnz000004226 | BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU | Đấu thầu rộng rãi | 09/10/2025 | 133/QĐ-BVMDL | 09/10/2025 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
821 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 600 | Bỉ | 9021 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước không có hiện tượng Glistening (GFY) - Thủy tinh thể có màu vàng - Thủy tinh thể lọc tia cực tím và lọc ánh sáng xanh - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín (closed loop quadripode) - Thủy tinh thể có thiết kế bờ vuông 360 độ - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu 2 mặt lồi - Thủy tinh thể có đường kính tổng thể từ 10,75mn đến 11mm: từ 0D đến 24,5D: 11mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học từ 5,75mn đến 6mm: từ 0D đến 24,5D: 6mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thủy tinh thể qua được vết mổ có kích thước từ 2,2mm hoặc lớn hơn. - Thủy tinh thể có dải công suất kính: 0D đến 9D bước nhảy 1D; 10D đến 30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE - Thủy tinh thể có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500377059 | vnz000004226 | BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU | Đấu thầu rộng rãi | 09/10/2025 | 133/QĐ-BVMDL | 09/10/2025 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
822 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 950 | Ấn Độ |  | Aurovue EV Gold (HP760APY) | Aurovue EV Gold (HP760APY) | Aurolab |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước. Kèm catridge, thủy tinh thể được lắp sẵn trong catridge, sử dụng 1 lần. | 1.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500179284 | vn2400210904 | SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH | Đấu thầu rộng rãi | 08/10/2025 | 839/QĐ-SYT | 08/10/2025 | 4 | Tỉnh Bắc Giang
823 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 1800 | Hungary |  | 640P | 640P | Medicontur Medical Engineering Ltd |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước 25%. Kèm catridge, thủy tinh thể được lắp sẵn trong catridge, sử dụng 1 lần | 1.590.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500179284 | vn2400210904 | SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH | Đấu thầu rộng rãi | 08/10/2025 | 839/QĐ-SYT | 08/10/2025 | 4 | Tỉnh Bắc Giang
824 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo | Ống 2ml | 12000 | Ấn Độ |  | OP-VISC 2ml PFS | OP-VISC 2ml PFS | Agaaz Ophthalmics |  |  | 2024 trở về sau | Hàm lượng: 2%. Dung tích: 2ml/ống. Thành phần: Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) | 59.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500372365 | vnz000004226 | BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU | Đấu thầu rộng rãi | 07/10/2025 | 132/QĐ-BVMDL | 07/10/2025 | 2 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
825 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự. Chất liệu không ngậm nước | Cái/Chiếc/Hộp | 50 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | Từ 2024 trở về sau | 1. Thủy thể thể nhân tạo mềm, ba tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước. 3. Màu sắc: Màu vàng; Lọc tia cực tím (UV); Lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ: 1.48 5. Thiết kế: hai càng. 6. Đặc điểm: Phi cầu; 7. Đường kính tổng thủy tinh thể: 13.0 mm 8. Đường kính Optic: 6.0 mm 9. Đường kính vết mổ: 2.2 mm-2.4mm 10. Dải công suất kính từ: +0.0 D đến +35.0 D. 11.Cung cấp kèm dụng cụ đặt catridge và dụng cụ đặt kính đi kèm (model: BES22 hoặc Bioject-P220) 12.Tiêu chuẩn ISO, CE | 15.480.000 | vn0312920901 | Liên danh Tâm An - Việt Long | IB2500365830 | vnz000004226 | BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU | Đấu thầu rộng rãi | 03/10/2025 | 129/QĐ-BVMDL | 03/10/2025 | 1 | Phường Hòa Thành,Tỉnh Cà Mau
826 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 250 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu chất liệu Hydrophobic acrylic, màu vàng - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh, ánh sáng tím và lọc tia UV - Dải Công suất: từ -10D đến +35D - Thiết kế: 1 mảnh, đơn tiêu, 4 càng - Chỉ số khúc xạ: 1.53 - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần. - Kích thước vết mổ có thể đưa qua vết mổ: 2.1 - 2.2 mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745; QMS (EU) 2017/745. - Xuất xứ: Bỉ (thuộc Châu Âu). | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500361113 | vn4000349126 | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2025 | 284/QĐ-BV | 02/10/2025 | 2 | Xã Đại Lộc,Thành phố Đà Nẵng
827 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Bộ/ Cái | 50 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, màu vàng - Thiết kế: 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, kết hợp kéo dài tiêu cự - Khả năng lọc: lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Dải công suất: Từ + 10.0D đến + 30.0D - Kích thước vết mổ: Kính qua được vết mổ: 2.2mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong catridge - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745; QMS (EU) 2017/745. - Có 2 CFS trong đó có 1 CFS tại Bỉ (thuộc Châu Âu) và 1 CFS tại Úc - Xuất xứ: Bỉ (thuộc Châu Âu) | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500361113 | vn4000349126 | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2025 | 284/QĐ-BV | 02/10/2025 | 2 | Xã Đại Lộc,Thành phố Đà Nẵng
828 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Bộ/ Cái | 250 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính (bao gồm Cartridge và Injector) sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE - Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500361113 | vn4000349126 | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2025 | 284/QĐ-BV | 02/10/2025 | 2 | Xã Đại Lộc,Thành phố Đà Nẵng
829 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Bộ/ Cái | 100 | Israel | 90219000 | BunnyLens HP Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 5.0D đến 35.0D - Chỉ số khúc xạ 1.48 - Kích thước vết mổ 2.2mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge liền injector | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500361113 | vn4000349126 | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2025 | 284/QĐ-BV | 02/10/2025 | 2 | Xã Đại Lộc,Thành phố Đà Nẵng
830 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 150 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | từ 2024 trở đi | - Chất liệu: Acrylic ngậm nước (hydrophilic), mềm, màu vàng - Thiết kế: 1 mảnh, đơn tiêu, 2 càng, Cầu - Khả năng: Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh. - Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1.46 - Dải công suất: từ -20,0 D đến +40,0 D. - Kích thước vết mổ có thể đưa thủy tinh thể qua: 2,2 mm. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE. - Xuất xứ: Đức (thuộc Châu Âu) | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500361113 | vn4000349126 | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2025 | 284/QĐ-BV | 02/10/2025 | 2 | Xã Đại Lộc,Thành phố Đà Nẵng
831 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Bộ/ Cái | 250 | Nhật Bản | 90219000 | NP-1 | Nidek | Nidek |  |  | 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh, càng hình chữ Z, màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, đường kính optic 6.0mm, đường kính tổng13mm. Bờ vuông 360 độ - Góc càng 0 độ , góc giữa càng và kính 90 độ - Dải công suất từ 1.0D đến 30.0D - Chỉ số khúc xạ 1.52 - Kích thước vết mổ 2.2mm - Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge liền injector sử dụng một lần. | 3.500.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500361113 | vn4000349126 | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2025 | 284/QĐ-BV | 02/10/2025 | 2 | Xã Đại Lộc,Thành phố Đà Nẵng
832 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu | Cái | 405 | Đức | 9021 | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | OphthalmoPro GmbH |  | Số: 2300281ĐKLH/BYT-TB-CT Ngày 18/4/2023 | Năm 2024 trở về sau | Chất liệu: Acrylic không ngậm nước. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Càng điều chỉnh vòng lặp C- loop, góc 1,5°. Dãy công suất: từ - 10.0 đến +36.0D, cách khoảng 0.5D. Đường kính thấu kính 6,0mm. Chiều dài tổng thể 13,0mm. Lắp sẵn. Đặt qua vết mổ 2,2mm. | 3.000.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
833 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu | Cái | 355 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | SN60WF | Alcon |  | 2200089ĐKLH/BYT-TB-CT | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.492.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
834 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu | Cái | 355 | Mỹ | 9021 | GCB00V | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  | 2404350 ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11/12/2024 | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và một phần ánh sáng xanh (ánh sáng tím và ánh sáng xanh bước sóng ngắn) 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 11. Lắp sẵn trong cartridge 12. Vết mổ: 2.2mm | 3.500.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
835 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, tầm nhìn trung gian | Cái | 260 | Đức | 9021 | ZOE | ZOE | OphthalmoPro GmbH |  | Số: 2300281ĐKLH/BYT-TB-CT Ngày 18/4/2023 | Năm 2024 trở về sau | Chất liệu: Acrylic không ngậm nước. Lọc tia UV. Càng điều chỉnh vòng lặp C-loop, góc 1,5°. Dãy công suất từ +5D đến +36D, cách khoảng 0.5D. Đường kính thấu kính: 6,0mm. Chiều dài tổng thể: 13,0mm. Chỉ số khúc xạ: 1,48. Lắp sẵn. Đặt qua vết mổ 2,2mm | 4.720.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
836 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 260 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  | 2404350 ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11/12/2024 | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
837 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu | Cái | 17 | Mỹ | 90213900 | TFNT00 | TFNT00 | Alcon |  | 2300664ĐKLH/BYT-HTTB | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400-475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Optic thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ ENLIGHTEN (ENhanced LIGHT ENergy)có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 23.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
838 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu | Cái | 265 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDHB | Sida-Lens SDHB | Sidapharm P.C |  | GPNK số 18188NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
839 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu. | Cái | 265 | Hy Lạp | 9021 | Orizon SDHBP | Orizon SDHBP | Sidapharm P.C |  | GPNK số 18188NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế 2 càng dạng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 13.0 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D. Từ 0.0D đến +10.0D bước 1.0D; từ +10.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được lắp sẵn trong Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. | 3.486.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
840 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu | Cái | 210 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  | GPNK số 18188NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.16 µm) - Thiết kế 4 càng, góc càng 5° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 11.0 mm. - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
841 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu | Cái | 355 | Mỹ | 9021 | GCB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  | 2404350 ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11/12/2024 | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 11. Đặt sẵn trong Catridge 12. Vết mổ: 2.2mm | 4.100.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
842 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu | Cái | 355 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  | 2404350 ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11/12/2024 | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cầu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Vết mổ: 2.2 mm | 2.990.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
843 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu | Cái | 27 | Hà Lan | 9021 | 570 | 570 | OPHTEC BV |  | Số: 2301423ĐKLH/BYT-HTTB Ngày 1/11/2023 | Năm 2024 trở về sau | Chất liệu: Hỗn hợp acrylic không ngậm nước và ngậm nước 25% (HEMA/EOEMA copolymer). Lọc tia UV, trong suốt, không nhuộm màu. Càng chữ C kép, góc càng 0 độ. Dãy công suấtt +1.0 đến + 35.0D. Đường kính thấu kính: 6,0mm. Chiều dài tổng thể: 12,50mm. Chỉ số khúc xạ 1,46. Lắp sẵn. Đặt qua vết mổ ≥2,2mm. | 16.545.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2500130338 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2025 | 1497/QĐ-BV | 30/09/2025 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
844 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể | Lọ | 120 | Cộng hòa Ấn Độ |  | Auroblue | Thuốc nhuộm bao Auroblue | Aurolab |  |  | Năm 2024 trở về sau | Lọ 1ml Chất liệu: Trypan Blue 0.06%. Màu xanh, trong suốt, không đóng cặn, vô trùng tuyệt đối. Bám tốt vào bao trước khi nhuộm | 189.000 | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | IB2500201319 | vn3400277192 | Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 27/09/2025 | 251/QĐ-BVBT | 27/09/2025 | 3 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
845 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 300 | Thổ Nhĩ Kỳ | 9021 | AS60130P | AS60130P | ANADOLU TIP TEKNOLOJILERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm được đặt sẵn trong bơm tiêm | 1.389.000 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2500201319 | vn3400277192 | Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 27/09/2025 | 251/QĐ-BVBT | 27/09/2025 | 3 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
846 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 130 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. 2. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 3. Đường kính optic 6.0 mm, 4. Chiều dài kính 12.5mm. 5. Chỉ số khúc xạ: 1.46. 6. Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. 7. Hai càng chữ C, góc càng 0°. 8. Dãy diop từ -20D đến +60 D. 9. Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. 10. Xuất xứ: Đức 11. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500290887 | vn1000751008 | Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 1114/QĐ-BVĐK | 26/09/2025 | 4 | Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình
847 | Loại 3. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 2 càng, đơn tiêu điểm, lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 500 | Đức | 9021 | Aspira-aAY SL | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối, chất liệu đồng nhất Hydrophilic Acrylic 26%, màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6,0 mm, tổng chiều dài kính 12,5mm - Chỉ số khúc xạ: 1,46. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Kính được lắp sẵn vào trong cattridge và injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485 - CFS: Đức và Úc - Xuất xứ: Đức | 2.700.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
848 | Loại 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 4 càng, đơn tiêu điểm, không lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 2000 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, 1 mảnh - Chất liệu đồng nhất hydrophobic acrylic. - Màu vàng - Lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Thiết kế phi cầu. - 4 càng - Đường kính optic: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm, đường kính tổng: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53; - Kích thước vết mổ 2,1 - 2,2mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần. - Công suất: từ -10D đến +35D - Xuất xứ: Bỉ (thuộc EU) - Có 2 FSC (được cấp tại Bỉ và Úc) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745; QMS (EU) 2017/745. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
849 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm, Lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 100 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm - Chất liệu đồng nhất hydrophobic acrylic. - Màu vàng. Lọc tia cực tím (tia UV) và lọc ánh sáng xanh - Thiết kế 4 càng. - Đường kính tổng: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm, đường kính optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53. - Công suất: từ 10D đến 30D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Xuất xứ: Bỉ (thuộc châu Âu) | 8.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
850 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm. Không lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 100 | Thụy Sĩ | 90213900 | Lucidis 108M | Lucidis 108M | SAV-IOL SA |  |  | từ 2024 trở về sau | "- Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu, kéo dài tiêu điểm EDOF. - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic ( Ngậm nước 26%) - Thủy tinh thể trong suốt, lọc tia cực tím (tia UV). - Thiết kế càng: 2 Càng kín không gập góc. Thiết kế phần quang học: Đa vùng (khúc xạ, phi cầu). - Chiều dài thủy tinh thể 10,8mm. Đường kính phần quang học 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ 1,457 ở 35 độ C - Dải công suất: từ +5,0D tới +30,0D (bước chuyển +0,5D). - Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,0D. - Xuất xứ: Thụy Sĩ | 8.500.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
851 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm, Không lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 200 | Mỹ |  | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm. Chất liệu đồng nhất hydrophobic acrylic. Trong suốt, không màu, lọc tia cực tím (tia UV). Thiết kế 2 càng chữ C; Góc càng 0 độ. Đường kính tổng: 13mm, đường kính optic: 6mm. Chỉ số khúc xạ: 1,47. Công suất từ: +5D đến +34D. Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính. Xuất xứ: Mỹ. | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
852 | Loại 3. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 2 càng, đơn tiêu điểm, không lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 300 | Canada | 9021 | TMH602 | TMH602 | Trillium Medivision Inc |  |  | Từ 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh - Chất liệu đồng nhất Acrylic Hydrophobic. - Không màu - Lọc tia cực tím (tia UV), ánh sáng tím. - Thiết kế phi cầu; - 2 càng; - Đường kính optic: 6mm, đường kính tổng: 13.0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.49 - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính; - Công suất: từ -10.0 D đến +40,0 D. - Xuất xứ: Canada - Có 1 FSC do Canada cấp - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, Health Canada | 2.700.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
853 | Loại 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 2 càng, đơn tiêu điểm, lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 2500 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, 1 mảnh - Chất liệu đồng nhất Acrylic Hydrophobic. - Màu vàng - Lọc tia cực tím (tia UV), lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu; Chỉ số cầu sai (SA) của Optic: -0,16 µm - 2 càng - Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 13,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,548 - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge.; - Công suất: từ +6 D đến +30,0 D. - Xuất xứ: Thái Lan ( Đông Nam Á) - Có 2 FSC (FSC Đức, FSC Úc) . - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
854 | Loại 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 4 càng, đơn tiêu điểm, lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 1500 | Bỉ | 9021 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu điểm, 1 mảnh - Chất liệu đồng nhất Hydrophobic acrylic - Màu vàng - Lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Thiết kế phi cầu. - 4 càng - Đường kính optic: từ 0D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. Đường kính tổng: từ 0D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Chỉ số khúc xạ: 1,53; - Kích thước vết mổ có thể đưa qua 2,2mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge. - Công suất: từ 0D tới +30 D. - Xuất xứ: Bỉ (thuộc EU) - Có 2 FSC (được cấp tại Bỉ và Úc) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745; QMS (EU) 2017/745. | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
855 | Loại 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 2 càng, đơn tiêu điểm, không lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 600 | Hy Lạp | 9021 | SDHB | SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu đồng nhất Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt (không màu). Lọc tia UV. - Thiết kế optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.25 μm - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D. - Kích thước vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính sử dụng 1 lần. - Xuất xứ: Hy Lạp - EU - Có 1 FSC do nước Cộng Hòa Hy Lạp cấp. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
856 | Loại 2. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 2 càng, đơn tiêu điểm, không lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 500 | Ý | 9021 | M2560CZ | M2560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh - Chất liệu: Copolymer (Hydrophilic – Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore). - Không màu - Lọc tia UV. - Thiết kế phi cầu, mặt sau optic có cạnh rìa vuông đôi. Chỉ số SA: -0,14µm - 2 càng, càng hình chữ C. Góc càng 5 độ - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 12.5mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Thực hiện qua vết mổ: 2.2mm - Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần. - Dải công suất từ 0D đến +40D - Xuất xứ : Ý - Có 2 FSC được Tây Ban Nha và Ý cấp - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 2.890.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
857 | Loại 2. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 2 càng, đơn tiêu điểm, lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 2000 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, 1 mảnh - Chất liệu đồng nhất Acrylic Hydrophobic. - Không màu - Lọc tia cực tím (tia UV) - Thiết kế phi cầu; Chỉ số cầu sai (SA) của Optic: -0,16 µm - 2 càng; - Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 13,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,548 - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge.; - Công suất: từ +6 D đến +30,0 D. - Xuất xứ: Thái Lan ( Đông Nam Á) - Có 2 FSC (FSC Đức, FSC Úc) . - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
858 | Loại 2. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 4 càng, đơn tiêu điểm, lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 600 | Hà Lan | 9021 | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC BV |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. - Chất liệu Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%). - Trong suốt (không nhuộm màu) - Lọc tia UV - Thiết kế phi cầu, hiệu chỉnh cầu sai dạng trung tính - Thiết kế dạng dĩa 04 điểm tựa (4 càng). Góc càng: 8 độ - Đường kính optic: 5.70/6.00 mm, đường kính tổng: 10.50/10.75/11.00 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2.2 mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Công suất từ +5.0D đến +35.0D - Xuất xứ: Hà Lan (thuộc EU) - Có 2 FSC (được cấp tại Hà Lan và Thụy Sỹ) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE | 3.000.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
859 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu điểm, Lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 50 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex Gemetric XY1-G/ HOYA Vivinex Gemetric Plus XY1-GP | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể 1 mảnh, ba tiêu điểm - Chất liệu đồng nhất Hydrophobic Acrylic - Màu vàng. Lọc tia cực tím (tia UV) và ánh sáng xanh. - Thiết kế 2 càng chữ C; Thiết kế vùng quang học: Thiết kế dạng phi cầu kết hợp với nhiễu xạ và khúc xạ; Chỉ số cầu sai (SA) của Optic: -0,16 µm - Đường kính tổng 13mm, đường kính optic 6,0mm - Chỉ số khúc xạ 1,548 - Công suất +10D đến + 30D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Công suất bổ sung: +1,75D và +3,5D - Xuất xứ: Thái Lan (Đông Nam Á) | 21.500.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
860 | Loại 2. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 4 càng, đơn tiêu điểm, không lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 300 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, 1 mảnh. - Chất liệu Acrylic hỗn hợp (Hydrophobic và Hydrophilic), ngậm nước 25% - Không màu. - Lọc tia cực tím (tia UV) - Thiết kế không phi cầu (hình cầu) - 4 càng kép, góc càng 10 độ - Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 10.5- 11.00mm - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính - Công suất kính từ: -9.0D đến +30.0D - Xuất xứ: Pháp (thuộc EU) - Có FSC của Pháp. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 2.940.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
861 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu điểm, Không lắp sẵn | Bộ/ Cái/ Chiếc | 50 | Bỉ | 9021 | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, ba tiêu điểm - Chất liệu đồng nhất hydrophilic acrylic ngậm nước 26% - Màu vàng. Lọc tia cực tím (tia UV) và ánh sáng xanh. - Thiết kế 4 càng dạng mở; Thiết kế vùng quang học: theo nguyên lý nhiễu xạ. - Đường kính tổng: 11,4mm, đường kính optic: 6,0mm - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Công suất từ +6D đến +35D - Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần - Công suất bổ sung: +1,75D và +3,5D - Xuất xứ: Bỉ (thuộc châu Âu) | 20.990.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500300784 | vn0200611983 | Bệnh viện Mắt Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 26/09/2025 | 639/QĐ-BVM | 26/09/2025 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
862 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh | Cái | 300 | Mỹ | 90213900 | SA60AT | SA60AT | Alcon |  |  | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) - Màu trắng (trong suốt) - Lọc tia cực tím - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +40,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 2.330.800 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500251674 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 24/09/2025 | 233/QĐ-BV | 24/09/2025 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
863 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, mềm. - Thiết kế: 1 mảnh, trong suốt, đơn tiêu, phi cầu. - Khả năng lọc: Lọc tia UV - Dải công suất đáp ứng: +6,0D đến +30,0D - Đặt qua vết mổ: 2,2mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,548 - Càng chữ C, góc càng 0 độ. - Thiết kế optic: Bờ vuông, chống đục bao sau thứ phát, Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Hiệu chỉnh quang cầu sai SA = -0.16µm - Hằng số A: 118,9 - Chỉ số ABBE: 37.4 - Đường kính vùng quang học: 6,0 mm, tổng chiều dài: 13,0 mm. - Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn dạng xoay. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFS, CE | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500251674 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 24/09/2025 | 233/QĐ-BV | 24/09/2025 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
864 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | Cái | 300 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer (2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA=0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500251674 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 24/09/2025 | 233/QĐ-BV | 24/09/2025 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
865 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | Cái | 200 | Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Enova GF3 | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV Thấu kính phi cầu, hai mặt lồi, độ phi cầu: -0,1 micron. Bờ sau vuông 360 độ, được làm nhám giảm chói sáng. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng: 13,0 mm. Góc càng 0 độ Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0,5D Chỉ số ABBE =42 Chỉ số khúc xạ: 1,53 Dùng kèm Injector. Đặt qua vết mổ 2,2 mm ACD tiếp xúc: 5,33 A-Constant: 118,0 ISO 13485, xuất xứ G7: Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 2.288.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500251674 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 24/09/2025 | 233/QĐ-BV | 24/09/2025 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
866 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | Cái | 200 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | SN60WF | Alcon |  |  | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500251674 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 24/09/2025 | 233/QĐ-BV | 24/09/2025 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
867 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm công nghệ EDOF Lucidis 124M | Cái | 50 | Thụy Sĩ | 9021 | Lucidis 124M | Lucidis 124M | SAV-IOL SA |  |  | Từ 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kéo dài tiêu cự công nghệ EDOF, dải tiêu cự liên tục. - Dải công suất : từ +5.0D tới +30.0D (bước chuyển +0.5D) - Đường kính phần quang học 6.0mm - Chiều dài thủy tinh thể 12.4mm - Chỉ số Abbe: 42.8 - Chỉ số khúc xạ: 1.457 tại 35 độ C. - Thiết kế phần quang học: Đa vùng (khúc xạ, phi cầu) - Khả năng hỗ trợ nhìn gần: +3.0D - Khả năng lọc tia cực tím: Tại bước sóng 370nm - Hiệu ứng chặn 360 độ liên tục phòng ngừa đục bao sau - Thiết kế càng: 2 Càng chữ C, càng kín không gập góc - Chất liệu: Acrylic ưa nước (chứa 26% nước) - Đóng gói: Đóng vỉ plastic - Kích thước vết mổ: từ 2.2 mm - Hằng số A (siêu âm): 118.0 - Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector | 8.500.000 | vn0107795172 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
868 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước | Cái | 200 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | HANITA | Hanita Lenses |  |  | 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím.;Các bậc nhiễu xạ nằm ở vùng trung tâm 4mm, phù hợp với kích thước đồng tử trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.;Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm.;Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ;Dải công suất từ 10.0 đến 35.0D (từ 10.0 đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D; từ 31.0 đến 35.0D, tăng mỗi mức 1.0D); Công suất bổ sung: +3.0D; Hằng số A ≤ 118.5: Chỉ số khúc xạ 1.46; Kích thước vết mổ 1.8mm.;Thủy tinh thể được lắp sẵn trong Cartridge. | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
869 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu chỉnh lão thị | Cái | 400 | Hà Lan |  | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự. Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%). Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí). Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE là 47. Kính thiết kế theo dạng phi cầu với cầu sai âm (-0,11µm), thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục (CTF) với công suất là +2.75D, kéo dài tiêu cự từ gần đến xa (tạo ra nhiều tiêu điểm kéo dài cho phép tầm nhìn đầy đủ từ gần đến vô cực). Kích thước phần nhìn xa ở tâm Y/X là 1,4/2,6mm. Chiều rộng phân đoạn quay 0.6mm. Số vòng phân đoạn 3n. Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính dạng càng chữ C kép với góc càng 0 độ. Kính đi qua vết nhỏ với kích thước vết mổ 2,2 mm. Đường kính phần quang học là 6,00 mm; chiều dài tổng là 12,50 mm. Độ dày càng kính 0,4 mm. Độ dày phần trung tâm kính từ 0,8 đến 1,3 mm. Hằng số A dành cho siêu âm là 118,3; hằng số A đối với siêu âm bằng quang là 118,8 (áp dụng với công thức SRK.T); pACD là 5,51; SF là 1,72; LF là 1,78; DF là 0. Dãy độ từ +1,0 đến 35,0D. Kèm theo cartrigde và Injector dùng một lần | 16.550.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
870 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 400 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kéo dài tiêu cự, sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial. - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic không ngậm nước (GFY hydrophobic acrylic) không có hiện tượng Glistening. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ +10D đến +24,5D: 11,00mm; * Từ +25D đến +30D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính quang học trong khoảng 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ +10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +30D: 5,75mm. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV). - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ là 1,53. - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe là 42. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge. - Thủy tinh thể có chỉ số độ sâu tiền phòng (pACD): 5,85 (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant) là : 119,40 (tính theo công thức SRK/T và đo bằng giao thoa quang học). - Đảm bảo cung cấp đủ dải công suất từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D; - Hàng hóa có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
871 | Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự | Cái | 250 | Hà Lan |  | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh chất liệu Acrylic hỗn hợp (HEMA/EOEMA copolymer), tương đương ngậm nước 25%, tăng cường thêm tầm nhìn trung gian. Kính trong (không nhuộm màu), không có bọt khí. Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh, cầu sai biến thiên, bờ vuông 360 độ chống đục bao sau, phạm vi lấy nét là 1.5D. Càng kính chữ C dạng kép. Góc càng 0 độ. Đường kính optic 6.0mm. Chiều dài tổng 12.5mm. Chỉ số khúc xạ 1,46. Chỉ số ABBE 47. Hằng số A (siêu âm): 118.0. Chỉ số pACD: 5.27. Dãy công suất: từ -10,0D đến +35,0D. Đặt được qua vết mổ 2,2 mm. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
872 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu ự | Cái | 50 | Hà Lan |  | L-333 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự tăng cường tầm nhìn trung gian lên đến 80cm, Cầu sai trung tính 2. Chất liệu: hợp chất Copolymer Acrylates vật liệu ưa nước với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím UV. 3. Thiết kế: Một mảnh, mềm, kính (optic) và càng (haptic) thiết kế gờ vuông, bờ vuông mặt sau 360 độ liên tục. 4. Càng: dạng phiến (4 càng hình đĩa). Góc càng 0 độ 5. Kích thước: đường kính: 6.0mm, chiều dài: 11 mm 6. Dải công suất: +10.0D tới +30.0D (0.5D) 7. Chỉ số khúc xạ: 1.46 8. A-Constant: 118.0. 9. Kích thước vết mổ: 2.2mm 10. Cung cấp kèm Catridge và Injector sử dụng 1 lần 11. Xuất xứ: Hà Lan | 5.350.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
873 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 200 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự, càng chữ C. - Thủy tinh thể có chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc tia cực tím (tia UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có thiết kế cầu / 2 mặt lồi. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể: 12,5 mm. - Thủy tinh thể có đường kính quang học: 6,0 mm. - Thủy tinh thể có độ dày trung tâm là 0,98mm (+20D); độ dày càng là 0,35mm. - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ. - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant): 118,0; ACD: 4,96 mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,46. - Thủy tinh thể có cầu sai = 0 (cầu sai trung tính). - Thủy tinh thể có chỉ số ABBE: 58. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể được cung cấp cùng súng i-Ject và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2,2 / 2,5mm. - Thủy tinh thể có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
874 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, các độ | Cái | 50 | Ý | 9021 | S7560CZ | S7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | "Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm Chất liệu : Copolymer (cấu tạo bởi 2 thành phần : 2 Hema (2-hydroxyethyl methacrylate )và Eoema (2 ethoxyethyl mathacrylate )) Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic tạo thành 4 điểm tựa, lọc tia UV, thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). Optic dạng phi cầu hai mặt. Góc càng 5 độ. Hằng số A:118.6 (0D đến +30D) và A:119.9(-1D đến -10D). Độ sâu tiền phòng: 5.32(0D đến +30D) và 6.08(-1D đến -10D). Dãi công suất từ-10D đến +30D(từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D). Chỉ số SA = -0,14µm. Kèm cartridge + injector được lắp sẵn hoàn toàn sử dụng một lần .Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm" | 3.800.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
875 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh | Cái | 200 | Ấn Độ |  | SAF6125SQ | SAF6125SQ | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh: Optima Clear: Chất liệu Acrylic ngậm nước (26%), đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sau. + Lọc tia UV + Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 5 độ + Hằng số A: 118.0. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài 12.5mm. + Vết mổ nhỏ ≤2.4mm. + Dãy diop: -10.0->+30.0D. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng | 744.450 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
876 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, 1 mảnh, phi cầu, trong suốt, lắp sẵn. | Cái | 400 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2025 trở đi | - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic) , mềm, đơn tiêu, phi cầu, trong suốt. - Càng dạng : Chữ C. - Góc càng : 0 độ - Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening (Bọt khí lấp lánh). - Đường kính optic: 6,0 mm - Đường kính tổng: 13,0 mm - Lọc tia UV. - Dải công suất: từ +6,00D đến +30,00D - Kích thước vết mổ : 2,2 mm. - Chỉ số khúc xạ : 1.548 - Kính Thiết kế phi cầu, chỉ số SA : -0,16 µm - Kính lắp sẵn trong súng (injector) kiểu xoay. | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
877 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 50 | Nhật Bản | 90219000 | NP-1 | NIDEK | Nidek |  |  | 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước, màu vàng, càng hình chữ Z, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV. Thủy tinh thể cài đặt sẵn trong cartridge liền injector sử dụng một lần. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, đường kính optic: 6.0mm, đường kính tổng: 13mm, góc càng: 0 độ, góc giữa càng và kính: 90 độ, khoảng cách giữa 2 vai càng có đường kính: 9.5mm, chiều rộng đáy càng: 0.62mm, chỉ số cầu sai: -0.14µm, chỉ số ABBE: 42, bờ vuông 360 độ, dải công suất từ 1.0D 30.0D, hằng số A: 119.1 (dùng cho máy siêu âm chuẩn), hằng số A: 119.6 (dùng cho máy đo công suất thủy tinh thể), độ sâu tiền phòng: 5.7, chỉ số khúc xạ: 1.52, kích thước vết mổ: 2.2mm. | 3.500.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
878 | Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự, trong suốt | Cái | 100 | Hoa Kỳ | 9021 | ELIO130C | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự, trong suốt | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự, mềm một mảnh, trong suốt, không có hiện tượng chói (glistening); - Thiết kế quang học công nghệ vòng pha tăng cường thị lực nhìn gần và trung gian; - Vật liệu: Acrylic không ngậm nước, hấp thụ tia UV; - Chiều dài tổng: 13.00 mm; Đường kính optic: 6.00 mm; - Phi cầu 02 mặt, cầu sai: -0.27um, hiệu chỉnh quang sai cầu về 0; - Bờ cạnh vuông 360° vùng quang học và càng, cạnh được xử lý mờ chống chói; - Chỉ số khúc xạ: 1,5; - Tỉ lệ ngậm nước: <0.5%; - Công suất: từ +5D đến + 34D - Hằng số A: 119.3; - Sử dụng hệ thống đặt kính đồng bộ (injector + cartridge) - Kích thước vết mổ: 2.2mm; - Tiêu chuẩn: CE, ISO - Xuất xứ: G7 | 5.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
879 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 mảnh | Cái | 20 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D - +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D) 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số Abbe: 55 8. Chỉ số khúc xạ:1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Vết mổ: 2.8mm | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
880 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu các độ 1 mảnh ngậm nước | Cái | 200 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | năm 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, 2 càng kép khép kín, 7 đường tròn đồng tâm. Chất liệu: Chứa 25% nước, hấp thụ UV, lọc ánh sáng xanh, chỉ số khúc xạ 1.46, chỉ số ABBE 58 Thiết kế quang học: Hai mặt lồi, phi cầu, nhiễu xạ, công nghệ quang Apodized. Góc tiếp xúc giữa càng và túi báo là 180 độ tại đường kính 9mm. Dải công suất: 8.0D đến +35.0D (mức tăng 0.5D). Công suất bổ sung: +3.5D (nhìn gần); +1.75D (nhìn trung bình). Vùng nhiễu xạ: Công nghệ EPS, mặt trước tiền phòng, đường kính 3.0mm Hằng số A: 118.9 (SRK/T), Đường kính tổng 13.0mm; đường kính quang 6.0mm. Rìa cạnh sắc vuông 360 độ chống đục bao sau. Góc càng: 0 độ thiết kế không đối xứng ở vòm sau. Tiệt trùng: Hơi nước (Hạn sử dụng 5 năm). Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ +15 ° C +35 ° C (độ ẩm 15% 50%) | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
881 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm lắp sẵn | Cái | 250 | Hà Lan |  | 5450*TY | QuadrimaX | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Chất liệu Acrylic hỗn hợp (HEMA/EOEMA copolymer), tương đương ngậm nước 25%. Kính trong (không nhuộm màu), không có bọt khí, lọc tia UV. Thiết kế optic theo dạng phi cầu với cầu sai trung tính (SA=0 µm). Càng kính thiết kế dạng dĩa 4 càng, bờ vuông 360 độ chống đục bao sau, góc càng 8 độ, độ dày càng 0.4 mm. Đường kính Optic 5,70/ 6.00mm. Đường kính tổng 10.50/ 10.75/ 11.00 mm. Chỉ số khúc xạ 1,46. Chỉ số ABBE 47. Hằng số A (siêu âm): 118.0. Chỉ số ACD: 4.96. Dãy công suất từ +5,0 D đến +35,0 D. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge. Thủy tinh thể có thể đặt được qua vết mổ nhỏ 1.8 mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
882 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 4 càng | Cái | 200 | Israel | 90219000 | BunnyLens HP Easy | HANITA | Hanita Lenses |  |  | 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên.;Có khả năng lọc ánh sáng có bước sóng ≤ 400 nm;Chất liệu: Hydrophobic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm.;Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ;Dải công suất từ 5.0D đến 35.0D (từ 5.0D đến 10.0D và từ 31.0D đến 35.0D tăng mỗi mức 1.D; từ 10.5D đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D).;Hằng số A 118.4; Chỉ số khúc xạ 1.48.;Cầu sai -0.13; Độ sâu tiền phòng (pACD) 5.56;Kích thước vết mổ 2.2mm.;Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
883 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 5 tiêu cự | Cái | 150 | Israel | 90219000 | Intensity BN EZ | HANITA | Hanita Lenses |  |  | 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 5 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên;Có 12 bậc với vòng ở giữa có đường kính 1mm, chiều cao mỗi bậc tối đa là 3,6 micron;Sử dụng ánh sáng với 93% hiệu suất năng lượng;Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm.;Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ | 19.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
884 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 100 | Đức | 9021 | ZOE | ZOE | OphthalmoPro GmbH |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, tăng cường thị lực trung gian. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic (acrylic không ngậm nước) không có hiện tượng Glistening - Thuỷ tinh thể (trong suốt) lọc tia UV - Càng dạng chữ C - loop, góc càng tiếp xúc: 1.5 độ - Thiết kế bờ: Bờ sau vuông 360 độ - Chiều dài tổng thể: 13mm. Đường kính optic: 6mm - Chỉ số khúc xạ :1.48 - Chỉ số pACD: 5,68 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Phạm vi diop: từ +5.0 D đến +36.0 D (cách khoảng 0.5D). - Hằng số A (Nominal): 118.9, tính theo công thức SRK/T là: 119.2 (đo bằng giao thoa quang học) - Chỉ số ABBE: 57.2 - Dụng cụ đặt nhân qua vết mổ từ 2.0 – 2.2 mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ cartridge liền injector sử dụng một lần. đường kính ngoài đầu típ: 1.78mm | 4.800.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
885 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự. | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
886 | Thủy tinh thể đa tiêu 3 tiêu 1 mảnh | Cái | 150 | Đức |  | B1EWYN/S1EWYN | B1EWYN/S1EWYN | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm ba tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) . + Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh + Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58. + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm + Add: +3.5D (near/gần). + Dãy diop: Model: S1EWYN từ +8.0D đến +9.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D và Model: B1EWYN từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 16.798.950 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
887 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, các độ lắp sẵn | Cái | 100 | Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | năm 2025 trở đi | Loại kính, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong cartridge và injector (preloaded) sẵn sàng sử dụng. Đường kính optic: 6.0mm (từ 10D đến 25D), 5.8mm (từ 25.5D đến 35D). Đường kính toàn bộ: thiết kế dạng 4 điểm cố định bao chắc chắn, dài, 10.79mm (từ 10D đến 25D), 10.50mm (từ 25.5D đến 35D). Thiết kế 1 mãnh bờ góc vuông 360 độ. Thiết kế optic: Công nghệ nhiễu xạ đa tiêu cự cho thị lực nhìn gần và trung gian bổ sung liên tục, phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc, công nghệ nhiễu xạ mặt trước, 2 mặt lồi đều (biconvex). Góc 5 độ. Chất liệu: hydrophobic Acrylic không ngậm nước CBK 1.8, Dãy công suất từ 10D đến 35D, cách khoãng 0.5D. Diop cộng thêm trên kính bổ sung nhìn gần và trung gian. Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 đo bằng laser. Độ sâu tiền phòng đề nghị (ACD): 5.77mm khi đo bằng siêu âm, 6.03 đo bằng laser, chỉ số khúc xạ 1.54, đặt qua vết mổ 2.0mm | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
888 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu ba tiêu cự lắp sẵn | Cái | 50 | Pháp | 9021 | AT LISA TRI 839MP | AT LISA TRI 839MP | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2025 trở về sau | Thủy tinh thể mềm ba tiêu cự một mảnh dạng phi cầu. Lắp sẵn với BLUEMIXS 180. Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt bên ngoài không ngậm nước, không có bọt khí. Lọc tia UV, bước sóng lọc ở mức 10% với TTT +20D là 370nm. Chỉ số khúc xạ là 1,46, chỉ số ABBE 58. Bốn điểm tựa ZHaptic, bờ vuông 360 độ chống đục bao sau. Tiêu điểm nhìn gần +3,33D, tiêu điểm nhìn trung gian là +1.66D. Đặt qua vết mổ nhỏ 1,8 mm, công nghệ MISC, vòng khúc xạ và nhiễu xạ được thiết kế trên bề mặt trước optic, cầu sai điều chỉnh -0.18µm, đường kính optic 6mm, chiều dài 11mm. Dộ dày càng kính 0.25mm. Góc Haptic 0 độ. Xử lý bề mặt Thủy Tinh Thể bằng công nghệ SMP (Smooth micro phase). Hằng số A là 118,6. Độ sâu tiền phòng ACD 5,32. Chỉ số SF 1.48. Dải công suất từ 0D đến +32D tăng dần đều 0,5D. | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
889 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 500 | Hungary | 9021 | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | năm 2025 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, càng đôi, không ngậm nước, màu vàng, thiết kế 2 càng kép. - Vật liệu chế tạo SEMTE, - Thiết kế quang: Khúc xạ - phi cầu. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic lọc tía UV và lọc ánh sáng xanh, -Đường kính quang 6.0mm, - Đường kính tổng 13mm -Chỉ số khúc xạ 1.47 -Dải công suất từ 0D đến +35.0D -Kích thước vết mổ từ 2.2 - 2.4 mm -Hằng số A 118.9 ( SRK/T) -Chỉ số ABBE: 58 - Độ sâu tiền phòng: ACD 5.49 - Cung cấp injector kèm catridge sử dụng một lần | 2.999.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500283792 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
890 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự Có ≥ 3 tiêu cự. | Chiếc | 160 | Bỉ | 9021 | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm 3 tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ, phù hợp với mọi kích thước đồng tử. - Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. Lọc ánh sáng xanh và tia cực tím. - Thiết kế dạng phi cầu 2 mặt lồi, 4 càng. - Góc càng 5°, bờ cạnh vuông 360 độ - Chiều dài thủy tinh thể: 11.4mm - Đường kính Optic: 6.0 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ACD: 5.59 - Dải công suất: Từ +6D đến +35D cách nhau 0,5D - Sử dụng súng và Catridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2.1-2.2mm. - Chỉ số A-constant: 118.95. | 20.990.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500099371 | vn2400229574 | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2025 | 475/QĐ-BVĐK | 16/09/2025 | 3 | Thành phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
891 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự, chất liệu acrylic kỵ nước. | Chiếc | 1000 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự, chất liệu acrylic kỵ nước không có hiện tượng Glistening. - Tổng chiều dài kính: từ 10D đến 24.5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10.75mm; đường kính optic: từ 10D đến 24.5D: 6.00mm; từ 25D đến 30D: 5.75mm. - Thiết kế 4 càng, lọc tia cực tím và lọc ánh sáng xanh. - Chỉ số khúc xạ 1.53 - Chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong Cartridge qua vết mổ nhỏ 2.2-2.4 mm. - Công suất: từ 10D đến 30D. - Bờ cạnh vuông 360 độ. - Hằng số A: 119.4 | 8.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500099371 | vn2400229574 | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2025 | 475/QĐ-BVĐK | 16/09/2025 | 3 | Thành phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
892 | Chất nhầy thủy tinh thể mềm (HPMC 40.000 cps) | Cái | 4000 | Hoa Kỳ | 3006 | OcuMax | OcuMax | CIMA Technology, Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Dịch nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2% HPMC, nguồn gốc thực vật, Độ thẩm thấu: 240 - 400 mOsm/Kg, PH: 6,8-7,6, Độ nhớt Viscosity: 40,000 cps (± 10,00cps) , Ống 2ml cùng với đầu kim 23G | 388.500 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400321095 | vn0301268498 | Bệnh Viện Trưng Vương | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2025 | 1390/QĐ-BVTV | 09/09/2025 | 3 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
893 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (HEMA/MMA) | Cái | 1200 | Đức | 90219000 | Aspira-aA | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | 2023, 2024, 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 2.650.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400321095 | vn0301268498 | Bệnh Viện Trưng Vương | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2025 | 1390/QĐ-BVTV | 09/09/2025 | 3 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
894 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, không ngậm nước | Cái | 1000 | Pháp | 9021 | Artis PLE | Artis PL E | Cristalens Industrie |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded) - Vật liệu: CBK 1.8 không ngậm nước (Hydrophobic acrylic), Cấu tạo: 1 mảnh, 4 càng. - Đường kínhoptic: 6.15 mm (với kính từ 0D đến +9.5Diop); 6.00 mm (Từ +10.0D đến +25.0D); 5.8 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) - Đường kính tổng thể: dạng thiết kế 4 điểm cố định bao, dài 11.00 mm (với kính từ 0.0D đến +9.5D); 10.79 mm (Từ +10.0D đến +25.0D); 10.50 mm (Từ +25.5D đến +35.0D), 1 mảnh rìa cạnh sắc vuông 360° -Thiết kế quang học (optic): Phi cầu, với quang sai hình cầu âm tính để điều chỉnh một phần quang sai giác mạc, Góc càng: 5°, Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D, Hằng số A ước tính (SRK-T): 119.3 Đo bằng siêu âm; 119.7 Đo bằng laser can thiệp - Độ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): 5.77 mm khi đo bằng siêu âm; 6.03 mm khi đo bằng laser can thiệp, Chỉ số khúc xạ: 1.54 -Phương pháp vô khuẩn: Ethylene oxide, có thể đặt qua vết mổ nhỏ 2mm | 3.490.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400321095 | vn0301268498 | Bệnh Viện Trưng Vương | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2025 | 1390/QĐ-BVTV | 09/09/2025 | 3 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
895 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, nhuộm vàng | Cái | 1200 | Đức | 9021 | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | OphthalmoPro GmbH |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Chất liệu Hydrophobic Acrylic tinh khiết không lấp lánh, không bị dính khi tiếp xúc, khả năng truyền sáng cao. 2. Chiều dài tổng thể (Length): 13.0 mm 3. Đường kính (Optic): 6.0mm 4. Đặc điểm: Phi cầu (hiệu chỉnh quang sai 0.20µ) 5. Dãy công suất (Power): -10.0 -> 36.0 D 6. Chỉ số khúc xạ (Refractive Index): 1.48 tại 35 độ 7. Hằng số A: 118.9 (Nominal), A: 119.2 (SRK/T), A: 119.6 (SRKII) 8. Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.68 9. Lọc tia UV, kết hợp lọc ánh sáng xanh 10. Thiết kế 1 mảnh, càng điều chỉnh vòng lặp C-loop đảm bảo tương thích với các kích cở bao khác nhau 11. Góc càng tiếp xúc 1.5 độ. 12. Thiết kế cạnh: vuông sắc nét 360 độ, cạnh bên nhám nhằm chống chói. 13. Kính lắp sẵn trong injector cartridge (Preloaded) - sẵn sàng sử dụng, đường kính ngoài đầu tip catridge ≤ 1.78mm cho phép đặt qua vết mổ nhỏ | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400321095 | vn0301268498 | Bệnh Viện Trưng Vương | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2025 | 1390/QĐ-BVTV | 09/09/2025 | 3 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
896 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh | Cái | 2400 | Đức | 9021 | Primus-HD | Primus-HD | OphthalmoPro GmbH |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Chất liệu Hydrophobic Acrylic tinh khiết không lấp lánh, không bị dính khi tiếp xúc, khả năng truyền sáng cao. 2. Chiều dài tổng thể (Length): 13.0 mm 3. Đường kính (Optic): 6.0mm 4. Đặc điểm: Phi cầu (hiệu chỉnh quang sai 0.20µ) 5. Dãy công suất (Power): -10.0 -> 36.0 D 6. Chỉ số khúc xạ (Refractive Index): 1.48 tại 35 độ 7. Hằng số A: 118.9 (Nominal), A: 119.2 (SRK/T), A: 119.6 (SRKII) 8. Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.68 9. Lọc tia UV 10. Thiết kế 1 mảnh, càng điều chỉnh vòng lặp C-loop đảm bảo tương thích với các kích cỡ bao khác nhau 11. Góc càng tiếp xúc 1.5 độ. 12. Thiết kế cạnh: vuông sắc nét 360 độ, cạnh bên nhám nhằm chống chói. 13. Kính lắp sẵn trong injector cartridge (Preloaded) - sẵn sàng sử dụng, đường kính ngoài đầu tip catridge ≤ 1.78mm cho phép đặt qua vết mổ nhỏ | 2.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400321095 | vn0301268498 | Bệnh Viện Trưng Vương | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2025 | 1390/QĐ-BVTV | 09/09/2025 | 3 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
897 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự mềm, 1 mãnh, không ngậm nước | Cái | 100 | Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | Năm 2023 trở về sau | Loại kính, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded) sẵn sàng sử dụng. Đường kính optic: 6.0mm (từ 10D đến 25D), 5.8mm (từ 25.5D đến 35D) Đường kính toàn bộ: thiết kế 4 điểm cố định bao, dài 10.79mm (từ 10D đến 25D), 10.50mm (từ 25.5D đến 35D) -Loại kính 1 mảnh bờ góc vuông 360 độ, Optic: phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc, đa tiêu cự bề mặt bán phần trước, 2 mặt lồi đều (biconvex) Góc càng 5 độ, Chất liệu: Hydrophobic Acrylic không ngậm nước, cho đường rạch nhỏ -Phạm vi diop: từ 10D đến 35D, Loại kính đa tiêu cự: diop cộng thêm 2.5D / 3.00D Hằng số (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 đo bằng laser. - Độ sâu tiền phòng (ACD) 5.77mm khi đo bằng siêu âm, 6.03mm khi đo bằng laser - Chỉ số khúc xạ: 1.54 - Phương pháp vô khuẩn: Ethylene oxide, có thể đặt qua vết mổ 2.0mm. | 11.300.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400321095 | vn0301268498 | Bệnh Viện Trưng Vương | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2025 | 1390/QĐ-BVTV | 09/09/2025 | 3 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
898 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu điểm kéo dài liên tục | Cái | 100 | Hà Lan |  | 570 | 570 | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | "- Loại IOL: Mềm. - Điểm hội tụ: Đa tiêu điểm, thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục, quang học lấy nét chuyển tiếp liên tục, kéo dài tiêu cự từ gần đến xa. - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu - Đặc điểm càng: Hai càng (càng chữ C dạng kép) - Chất liệu vùng quang học: Copolymer (Acrylic hỗn hợp) - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: +2,75D - Màu sắc: Trong suốt (không nhuộm màu) - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 2,2 mm. - Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong catridge." | 16.550.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500261424 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 12/09/2025 | 98 | 12/09/2025 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
899 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu điểm | Cái | 40 | Bỉ |  | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | "- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu điểm - Thủy tinh thể có Thiết kế Phi cầu hai mặt lồi. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng kiểu C kép vói công nghệ Ridgetech - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY acrylic hydrophobic). - Thủy tinh thể có công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần là +3,5D. - Thủy tinh thể có công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian là +1,75D. - Thủy tinh thể có Màu Vàng - Dụng cụ đặt thủy tinh thể qua được vết mổ từ 2,1mm đến 2,2mm. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và hoàn toàn phù hợp với thủy tinh thể - Thủy tinh thể lọc được ánh sáng xanh và tia cực tím (UV) - Thủy tinh thể có chiều dài tổng là: 11,4mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học là 6mm. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ +10D đến +35D, bước nhảy 0,5D." | 22.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500261424 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 12/09/2025 | 98 | 12/09/2025 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
900 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 150 | Mỹ |  | ICB00 | ICB00 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | "- Loại IOL: Mềm. - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu - Đặc điểm càng: Hai càng. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (Acrylic hydrophobic) - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: Tăng cường thị lực trung gian - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm. - Màu sắc: Trong suốt - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 2,2 mm. - Dụng cụ đặt đi kèm: Kèm theo catridge và injector" | 5.200.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500261424 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 12/09/2025 | 98 | 12/09/2025 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
901 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 40 | Pháp |  | AT LISA 809M | AT LISA 809M | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | từ 2024 trở về sau | "- Loại IOL: Mềm. - Điểm hội tụ: Đa tiêu điểm. - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu. - Đặc điểm càng: bốn điểm tựa. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp hoặc ngậm nước với bề mặt kỵ nước. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: 3.75D. - Màu sắc: Trong suốt" | 13.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500261424 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 12/09/2025 | 98 | 12/09/2025 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
902 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, kéo dài tiêu điểm | Cái | 50 | Ý |  | 1121CCZ | 1121CCZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2025 trở đi | "- Loại IOL: Mềm. - Điểm hội tụ: Đa tiêu điểm - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu đôi. - Đặc điểm càng: Bốn càng. - Chất liệu vùng quang học: Copolymer - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: +3,25D. - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF). - Màu sắc: Trong suốt. - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: Từ 1,8mm đến 2,0 mm. - Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong injector.." | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500261424 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 12/09/2025 | 98 | 12/09/2025 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
903 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm | Cái | 150 | Israel |  | BunnyLens MF Easy | BunnyLens MF Easy | Hanita Lenses |  |  | 2024-2025 | "- Loại IOL: Mềm. - Điểm hội tụ: Hai tiêu điểm - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu - Đặc điểm càng: Bốn càng. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (Hydrophilic) - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: +3.0D. - Màu sắc: Trong suốt. - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 1,8mm. - Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong Cartridge." | 8.860.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500261424 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 12/09/2025 | 98 | 12/09/2025 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
904 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, kéo dài tiêu điểm | Cái | 150 | Thụy Sĩ |  | Lucidis 108M | Lucidis 108M | SAV-IOL SA |  |  | Từ 2024 trở về sau | "- Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu, kéo dài tiêu điểm EDOF thiết kế phi cầu kết hợp khúc xạ. - Điểm hội tụ: Đa tiêu điểm - Thiết kế phần quang học: Đa vùng (khúc xạ, phi cầu). - Đặc điểm càng: Hai càng kín không gập góc. - Chất liệu vùng quang học: Hydrophilic Acrylic ( Ngậm nước 26%) - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: +3.0D - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF). - Màu sắc: Trong suốt - Kích thước vết mổ: từ 2.2mm - Dụng cụ kèm theo: Catridge và Injector" | 8.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500261424 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 12/09/2025 | 98 | 12/09/2025 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
905 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, kéo dài tiêu điểm | Cái | 50 | Ý |  | Z7560CZ | Z7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2025 trở đi | "- Loại IOL: Mềm. - Điểm hội tụ: Đa tiêu điểm - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu đôi. - Đặc điểm càng: Bốn càng. - Chất liệu vùng quang học: Copolymer - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: +3,00D. - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF). - Màu sắc: Trong suốt . - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: Từ 1,8mm đến 2,0 mm. - Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong injector.." | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500261424 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 12/09/2025 | 98 | 12/09/2025 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
906 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 150 | Hà Lan |  | 580 | 580 | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | "- Loại IOL: Mềm. - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu - Đặc điểm càng: Hai càng (càng chữ C dạng kép) - Chất liệu vùng quang học: Copolymer (Acrylic hỗn hợp) - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: +1,5 - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF). - Màu sắc: Trong suốt (không nhuộm màu) - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 2,2 mm. - Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong catridge" | 5.190.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500261424 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 12/09/2025 | 98 | 12/09/2025 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
907 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Pháp |  | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | từ 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước) 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu , bờ vuông 360 độ, 2 càng kép chữ C (Càng đôi) 5. Đường kính quang học (Optic): 5.8mm - 6.15mm, tổng chiều dài kính 11.5mm-11.78mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.54; hằng số A 119.3 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector 9. Được đặt qua vết mổ đường kính 2.0mm 10. Dải công suất: Từ 0D đến +35D 10. Xuất xứ: Pháp (EU) | 3.490.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500194074 | vn1000854815 | Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2025 | 758/QĐ-BVQP | 11/09/2025 | 4 | Huyện Quỳnh Phụ,Tỉnh Thái Bình
908 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 10 | Hungary |  | 677MY | 677MY | Medicontur Medical Engineering Ltd. |  |  | từ 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm đa tiêu (3 tiêu) 2. Chất liệu Copolymer của Acrylic, ngậm nước 25% 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, hai mặt lồi, bờ vuông 360 độ, càng chữ C kép 5. Đường kính quang học (Optic): 6.0mm, tổng chiều dài kính 13.0mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.46; Chỉ số ABBE: 58 7. Dải công suất: Từ +8D đến +35D mức tăng 0.5D 8. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần +3.5D; Tiêu điểm nhìn trung gian +1.75D. 9. Kèm cattridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể 10. Đường kính vết mổ: Từ 1.8mm - 2.2mm 11. Xuất xứ: Hungary (EU) | 18.490.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500194074 | vn1000854815 | Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2025 | 758/QĐ-BVQP | 11/09/2025 | 4 | Huyện Quỳnh Phụ,Tỉnh Thái Bình
909 | Thủy tinh thể nhân tạo: đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kỵ nước, phi cầu | cái/ hộp | 1500 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | 2024 trở về sau | "1. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, mềm, màu vàng 2. Thiết kế : 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng 3. Khả năng lọc: lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh 4. Dải công suất: Từ -10.0D đến +35.0D. 5. Kích thước vết mổ: Kính qua được vết mổ: 2.1 - 2.2mm 6. Thủy tinh thể được cung cấp kèm catridge và dụng cụ đặt kính Medicel Accuject 2.1 dùng một lần. " | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500288757 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 29/08/2025 | 342/QĐ-BV | 29/08/2025 | 6 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
910 | Thủy tinh thể nhân tạo: đơn tiêu, mềm, 3 mảnh, kỵ nước, phi cầu | cái/ hộp | 1500 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | 1. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, mềm. 2. Thiết kế: 3 mảnh, đơn tiêu, phi cầu. 3. Khả năng lọc: Lọc tia UV và ánh sáng xanh. 4. Dải công suất: +6.0D đến +30D (đáp ứng +10.0D đến +30D). 5. Kích thước vết mổ: Kính qua được vết mổ 2,5mm - 2,65mm. 6. Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO; 2CFS (Đức và Úc) | 2.950.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500288757 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 29/08/2025 | 342/QĐ-BV | 29/08/2025 | 6 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
911 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 400 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm tính năng kéo dài tiêu cự (EDOF), một mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophobic - Lọc tia UV, bờ vuông 360°, thiết kế phi cầu. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1.47. - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thủy tinh thể: 13,0mm, Chiều dài đường kính optic: 6,0mm - Dải công suất: Từ +5,0 D đến +34,0 D. - Kèm theo Cardtridge (Mã 1MTEC30) và dụng cụ đặt thủy tinh thể (Mã DK7796) - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE và FDA | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500151513 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 26/08/2025 | 587/QĐ-BVM | 26/08/2025 | 2 | Thành phố Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
912 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu 1 | Cái | 5 | Ý | 9021 | Z7560CZ | Z7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự với kỹ thuật EDOF cho tầm nhìn liên tục ở mọi khoảng cách. - Chất liệu: Copolymer (tạo ra Hydrophilic - Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2- hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh hình đĩa 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa Lọc tia UV Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3D. Không hiện tượng quầng sáng và chói sáng (No Halos and Glare) Optic dạng phi cầu hai mặt đa tiêu cự kéo dài (Biconvex Progresive Multifocal Aspherical) Góc càng 5 độ -Thiết kế rìa bờ vuông 2 lần ( double square edge) Hằng số A:118.6 Độ sâu tiền phòng: 5.32 Dải công suất từ 0.0D đến +30D(từ +10D đến +30D tăng đều 0,5D) Kèm Cartrigde được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8-1P dùng một lần. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 21.500.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500276727 | vnz000018401 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 109 | Đấu thầu rộng rãi | 25/08/2025 | 798/QĐ-BV | 25/08/2025 | 2 | Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
913 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu 2 | Cái | 5 | Đức |  | B1EWYN | 1stQ GmbH - Đức | 1stQ GmbH - Đức |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chi tiết tại " Bảng chào đáp ứng kỹ thuật" đính kèm E-HSDT | 16.000.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2500276727 | vnz000018401 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 109 | Đấu thầu rộng rãi | 25/08/2025 | 798/QĐ-BV | 25/08/2025 | 2 | Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
914 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 500 | Hungary | 9021 | 677ADY | 677ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. | 677ADY | 2402333ĐKLH/BYT-HTTB ngày 30/8/2024 | 2024 trở về sau | - Thuỷ tỉnh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước. - Chất liệu: Đồng trùng hợp của hydrophobic và hydrophilic Acrylic. - Lọc các tia: Lọc ánh sáng xanh - Thiết kế: Phi cầu, 2 càng kép chữ C khép kín - Đường kính tổng thể: 13.0mm - Đường kính quang học: 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; và tiêu chuẩn CE. | 2.800.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500288078 | vn5600179012 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2025 | 690/QĐ-BVT | 20/08/2025 | 2 | Thành phố Điện Biên Phủ,Tỉnh Điện Biên
915 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 600 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd | HOYA Vivinex iSert XC1 | 2403853 ĐKLH/BYT-HTTB Ngày 27/11/2024 | 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, phi cầu. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) - Không màu, lọc tia UV. - Chi số khúc xạ: 1,548. - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm. - Dải công suất: từ +6,0 D đến +30,0 D. - Chỉ số cầu sai (SA) của optic: -0,16µm. - Kích thước vết mổ: 2,2 mm. - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng dạng xoay. - Đặc điểm càng: hai càng, càng chữ C. - Hằng số A: 118,9. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và tiêu chuẩn CE | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500288078 | vn5600179012 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2025 | 690/QĐ-BVT | 20/08/2025 | 2 | Thành phố Điện Biên Phủ,Tỉnh Điện Biên
916 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG | Aspira-aAY | 2402168ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối, một chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. - Lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A: 118.4 - Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: Đức | 3.000.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500288078 | vn5600179012 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2025 | 690/QĐ-BVT | 20/08/2025 | 2 | Thành phố Điện Biên Phủ,Tỉnh Điện Biên
917 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu không ngậm nước | Cái | 150 | Pháp | 9021.90.00 | Artis PLE | Artis PLE | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded) - Vật liệu: CBK 1.8 không ngậm nước (Hydrophobic acrylic), Cấu tạo: 1 mảnh, 4 càng, Đường kính optic: từ 5.8mm - 6.15 mm. - Đường kính tổng thể: dài từ 10.5mm - 11.00 mm, thiết kế 1 mảnh rìa cạnh sắc vuông 360° . Thiết kế quang học (optic): Phi cầu, với quang sai hình cầu âm tính để điều chỉnh một phần quang sai giác mạc, Góc càng: 5°, Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D, Hằng số A ước tính (SRK-T): 119.3 Đo bằng siêu âm; 119.7 Đo bằng laser can thiệp - Độ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): 5.77 mm khi đo bằng siêu âm; 6.03 mm khi đo bằng laser can thiệp, Chỉ số khúc xạ: 1.54 -Phương pháp vô khuẩn: Ethylene oxide, có thể đặt qua vết mổ nhỏ 2mm | 3.490.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500105393 | vn0305606821 | Bệnh viện Lê Văn Thịnh | Đấu thầu rộng rãi | 20/08/2025 | 2880/QĐ-BVLVT | 20/08/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
918 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 100 | Đức | 9021.39.00 | Primus-HD | Primus-HD | OphthalmoPro GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu Hydrophobic Acrylic tinh khiết không lấp lánh, không bị dính khi tiếp xúc, khả năng truyền sáng cao. - Chiều dài tổng thể (Length): 13.0 mm - Đường kính (Optic): 6.0mm - Đặc điểm: Phi cầu (hiệu chỉnh quang sai 0.20µ) - Dãy công suất (Power):từ -10.0 đến + 36.0 D, cách khoảng 0,5D - Chỉ số khúc xạ (Refractive Index): 1.48 tại 35độ - Hằng số A: 118.9 (Nominal), A: 119.2 (SRK/T), A: 119.6 (SRKII) - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.68 - Lọc tia UV - Thiết kế 1 mảnh, càng điều chỉnh vòng lặp C-loop đảm bảo tương thích với các kích cở bao khác nhau - Góc càng tiếp xúc : 1.5 độ. - Thiết kế cạnh: vuông sắc nét 360 độ, cạnh bên nhám nhằm chống chói. - Kính lắp sẵn trong injector cartridge (Preloaded) - sẵn sàng sử dụng, đường kính ngoài đầu tip catridge : 1.78mm cho phép đặt qua vết mổ nhỏ 2.0mm | 2.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500105393 | vn0305606821 | Bệnh viện Lê Văn Thịnh | Đấu thầu rộng rãi | 20/08/2025 | 2880/QĐ-BVLVT | 20/08/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
919 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 150 | Đức | 9021.39.00 | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | OphthalmoPro GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh lắp sẵn trong injector (Preloaded): nhuộm vàng, phi cầu (hiệu chỉnh quang sai 0.20µ, thiết kế quang lồi cầu sau, vật liệu Hydrophobic acrylic không lấp lánh, bậc 0 trên thang Miyata, không bị dính khi tiếp xúc, lọc tia UV, kết hợp lọc ánh sáng xanh, bờ vuông 360 độ sắc nét, cạnh bên nhám chống chói, góc tiếp xúc 1.5 độ, điều chỉnh vòng lặp C-loop đảm bảo tương thích với các kích cở bao khác nhau, chỉ số khúc xạ 1.48 tại 35 độ, đường kính optic: 6.0mm, Chiều dài toàn bộ: 13.0 mm, Hằng số A: 118.9 (nominal), Haigis: a0=1.46 a1=0.40 a2=0.10, Hoffer: pACD 5.68, Holladay:sf=1.91, SRK/T: 119.2, SRKII: 119.6, Phạm vi Diop: từ -10.0 => 36 Diop, bước điều chỉnh 0.5D, đường kính ngoài đầu tip catridge 1.78mm, cho phép đặt qua vết mổ nhỏ 2.0mm | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500105393 | vn0305606821 | Bệnh viện Lê Văn Thịnh | Đấu thầu rộng rãi | 20/08/2025 | 2880/QĐ-BVLVT | 20/08/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
920 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 50 | Pháp | 9021.90.00 | Artis PLM | Artis PLM | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Loại kính, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded). Đường kính optic:từ 5.8mm-6.0mm (từ 10D đến 25D), 5.8mm (từ 25.5D đến 35D), Đường kính toàn bộ: từ 10.5 - 10.79mm, Thiết kế 1 mảnh bờ góc vuông 360 độ, Optic: phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc, đa tiêu cự bề mặt bán phần trước, 2 mặt lồi đều (biconvex) , Góc càng 5 độ, Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, Phạm vi diop: từ 10D đến 35D, Loại kính đa tiêu cự: diop cộng thêm 2.5D / 3.00D Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 đo bằng laser. Độ sâu tiền phòng đề nghị (ACD): 5.77mm khi đo bằng siêu âm, 6.03mm khi đo bằng laser, Chỉ số khúc xạ: 1.54, Phương pháp vô khuẩn: Ethylene oxide, có thể đặt qua vết mổ 2.0mm | 11.300.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500105393 | vn0305606821 | Bệnh viện Lê Văn Thịnh | Đấu thầu rộng rãi | 20/08/2025 | 2880/QĐ-BVLVT | 20/08/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
921 | Thủy tinh thể nhân tạo lắp sẵn | Cái | 50 | Pháp | 9021.90.00 | EAZ - Y | EAZ - Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Loại kính, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded) sẵn sàng sử dụng, Nhuộm vàng lọc ánh sáng xanh. - Đường kính optic: 6.15mm (với kính từ 0D đến 9.5 diop), 6.0mm (từ 10D đến 25D), 5.8mm (từ 25.5D đến 35D) - Đường kính toàn bộ: dài 11.78mm (với kính từ 0D đến 9.5 diop), 11.50mm (từ 10D đến 35D). - Thiết kế 1 mảnh bờ góc vuông 360 độ, Kiểu càng dạng C – kép. - Optic: phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc - Góc 5 độ - Chất liệu: hydrophobic Acrylic không ngậm nước, cho đường rạch nhỏ. - Phạm vi diop: từ 0D đến 35D, cách khoãng 0,5D - Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 đo bằng laser - Độ sâu tiền phòng đề nghị (ACD): 5.77mm khi đo bằng siêu âm, 6.03 đo bằng laser - Chỉ số khúc xạ: 1.54 - Phương pháp vô khuẩn: Ethylene oxide - Có thể đặt qua vết mổ nhỏ 2mm | 3.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500105393 | vn0305606821 | Bệnh viện Lê Văn Thịnh | Đấu thầu rộng rãi | 20/08/2025 | 2880/QĐ-BVLVT | 20/08/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
922 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | GCB00V | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. | GCB00V | 2404350 ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11/12/2024 | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và một phần ánh sáng xanh (ánh sáng tím và ánh sáng xanh bước sóng ngắn) 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 11. Lắp sẵn trong cartridge 12. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 13. Xuất xứ: G7 14. Đạt tiêu chuẩn FDA | 3.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500278079 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2025 | 875/QĐ-BV | 19/08/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
923 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. | AR40e, AR40E, AR40M | 2404350 ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11/12/2024 | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D - +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D) 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số Abbe: 55 8. Chỉ số khúc xạ:1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Vết mổ: 2.8mm 11. Xuất xứ: G7 12. Đạt tiêu chuẩn FDA | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500278079 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2025 | 875/QĐ-BV | 19/08/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
924 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 10 | Mỹ | 9021 | DIU150, DIU225, DIU300, DIU375, DIU450, DIU525, DIU600 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. | DIU150, DIU225, DIU300, DIU375, DIU450, DIU525, DIU600 | 2404350 ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11/12/2024 | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C, đơn tiêu kéo dài tiêu cự. Tăng cường tầm nhìn trung gian điều chỉnh loạn thị 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D, Công suất loạn: 1.50D; 2.25D; 3.00D; 3.75D; 4.50D; 5.25D; 6.00D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Lắp sẵn trong Injector. 13. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 14. Xuất xứ: G7 15. Đạt tiêu chuẩn FDA | 13.950.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500278079 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2025 | 875/QĐ-BV | 19/08/2025 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
925 | Thuỷ tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, chất liệu Acrylic kỵ nước | Cái | 240 | Mỹ | 9021 | TFLIO130Y | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, màu vàng | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. - Thiết kế bề mặt vùng quang học: nhiễu xạ, phi cầu hai mặt. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: +3.30D - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: +2.20D tại mặt phẳng kính (tương đương 1,7D tại mặt phẳng giác mạc) - Bờ cạnh vuông 360° vùng quang học và càng - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước: 2.2mm. - Dải công suất: từ +5.0D đến +34.0D (bước nhảy 0.5D). - Cung cấp kèm Cartridge + injector dùng 01 lần - Xuất xứ: Mỹ - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | 16.500.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500213024 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 15/08/2025 | 81/QĐ-BVM | 14/08/2025 | 4 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
926 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 300 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6.0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6.0 D đến +30.0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C, góc càng 0 độ. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5.49; - Hằng số A: 118.9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0.16µm; | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500202403 | vn5500156075 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La | Đấu thầu rộng rãi | 07/08/2025 | 625/QĐ-BVĐKT | 06/08/2025 | 3 | Thành phố Sơn La,Tỉnh Sơn La
927 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh đơn tiêu | Cái | 100 | Đức | 9021 | CT ASPHINA 404 | Thủy tinh thể nhân tạo (CT ASPHINA 404) | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | '- Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh - Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp với bề mặt không ngậm nước; không bị bọt khí. Kính lọc tia UV; trong suốt (không nhuộm màu). Chỉ số khúc xạ 1,46; chỉ số ABBE 60. Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm; Góc Haptic 0 độ. Đường kính optic 6mm; chiều dài 11mm theo dạng dĩa với 4 điểm tựa có bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. Góc haptic 0 độ. Hằng số A 118,3; Độ sâu tiền phòng ACD 5,14; LF 1,62; DF 0; độ dày càng kính 0,33mm . Dải công suất -10D đến +42D. Kèm cartidge + injector dùng một lần. | 1.715.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500241580 | vn1600360817 | Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang | Đấu thầu rộng rãi | 31/07/2025 | 281/QĐ-BV | 30/07/2025 | 3 | Thành phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang
928 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh đơn tiêu | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | Thủy tinh thể nhân tạo (CT LUCIA 621PY) | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | '- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh ,chất liệu Acrylic không ngậm nước lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu chống chói lọc ánh sáng xanh chống UV - Càng chữ C.chống dính càng - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 13mm. - Hằng số A =120.2. Độ sâu tiền phòng ACD : 6.29 - Chỉ số ABBE: 51 - Chỉ số khúc xạ n= 1.49 - Dãy diop từ 0 D đến +32 D. bước nhảy 0.5D - Thuỷ tinh thể lắp sẵn hoàn toàn trong cartidge+ injector dùng một lần. | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500241580 | vn1600360817 | Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang | Đấu thầu rộng rãi | 31/07/2025 | 281/QĐ-BV | 30/07/2025 | 3 | Thành phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang
929 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 50 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo đơm tiêu mềm, 1 mảnh. - Thủy tinh thể có chất liệu là Hydrophilic Acrylic Copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể có màu vàng, thiết kế cầu / hai mặt lồi. - Thủy tinh thể có thiết kế bờ vuông 360 độ ngăn chặn đục bao sau. - Thủy tinh thể lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ. - Thủy tinh thể có thiết kế càng kiểu chữ C. - Thủy tinh thể có đường kính quang học: 6mm; chiều dài tổng thể: 12,5mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,46. - Thủy tinh thể có chỉ số ABBE: 58. - Thủy tinh thể có hằng số A là 118,0. - Thủy tinh thể có độ sâu tiền phòng là 4,96mm. - Thủy tinh thể đáp ứng dải công suất (Diop) từ -20D đến +40D bước nhảy 0,5D (các công suất < -1D và > +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân đồng bộ, tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE, CFS (Đức) | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500241580 | vn1600360817 | Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang | Đấu thầu rộng rãi | 31/07/2025 | 281/QĐ-BV | 30/07/2025 | 3 | Thành phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang
930 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 150 | Đức | 9021 | CT ASPHINA 404 | Thủy tinh thể nhân tạo (CT ASPHINA 404) | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | '- Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh; chất liệu Acrylic ngậm nước với bề mặt không ngậm nước; không bị bọt khí. Kính lọc tia UV; trong suốt (không nhuộm màu). Chỉ số khúc xạ 1,46; chỉ số ABBE 58 - 60. Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm; Góc Haptic 0 độ. Đường kính optic 6mm; chiều dài 11mm theo dạng dĩa với 4 điểm tựa có bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. Góc haptic 0 độ. Hằng số A 118,3; Độ sâu tiền phòng ACD 5,14; LF 1,62; DF 0 . Dải công suất -10D đến +42D. Kèm cartidge + injector dùng một lần. | 1.715.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500241580 | vn1600360817 | Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang | Đấu thầu rộng rãi | 31/07/2025 | 281/QĐ-BV | 30/07/2025 | 3 | Thành phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang
931 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 200 | Barbados | 9021 | Softec I | Softec I | Lenstec Barbados, Inc |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, Chất liệu Hydrophilic Acrylic, Thiết kế 1 mảnh, Càng chữ C, Đường kính optic 5.75mm. Chiều dài kính 12mm, Phi cầu, Dải công suất từ -5,00D đến +36,00D. | 2.850.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500190158 | vnz000022181 | Bệnh Viện Đa khoa Thành Phố Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 30/07/2025 | 3045/QĐ-BVTP | 30/07/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
932 | Thủy tinh thể mềm hỗn hợp, màu trong suốt | Cái | 200 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt - Đường kính quang học: 6mm - Đường kính tổng thể: 11.00 mm (từ - 9.0D đến +9.5D) 10.50 mm (từ +10.0D đến +30.0D) - Thiết kế: 4 càng, góc càng: 10 độ - Đặc điểm: Hình cầu - Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) - Đảm bảo cung cấp đầy đủ dải công suất từ -9.0D đến +30.0D - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ : 2.2 mm - Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể - Xuất xứ: Pháp | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500249954 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 30/07/2025 | 447/QĐ-BVĐKSG | 29/07/2025 | 2 | TP. Hồ Chí Minh
933 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 4 | Pháp | 9021 | Artis PLE | Artis PLE | Cristalens Industrie |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, màu trong suốt, đặc điểm phi cầu - Thiết kế: 4 càng, góc càng: 5 độ - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Đường kính optic: 6.15 mm (Từ 0.0D đến +9.5D) 6.00 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) 5.80 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) - Tổng chiều dài kính: 11.00 mm (Từ 0.0D đến +9.5D) 10.79 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) 10.50 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) - Thiết kế: Bờ cạnh sắc vuông 360 độ. - Cung cấp đầy đủ dải công suất từ 0.0 D đến +35.0 D - Chỉ số khúc xạ: 1.54, ABBE 38 - Hằng số (SRK-T): 119.3 Đo bằng siêu âm 119.7 Đo bằng laser can thiệp - Kích thước vết mổ: 2.0 mm - Thuỷ tinh thể đặt sẵn trong súng - Xuất xứ: Pháp | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500249954 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 30/07/2025 | 447/QĐ-BVĐKSG | 29/07/2025 | 2 | TP. Hồ Chí Minh
934 | Thủy tinh thể đơn tiêu, ngậm nước | Cái | 4 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDACY | Sida-Lens SDACY | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, màu vàng, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế Optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm - Bờ cạnh được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 5° - Đường kính Optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 12.5 mm - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ABBE: 58.4 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -5.0D đến +40.0D. Từ -5.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D; - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. + Xuất xứ: Hy Lạp - Châu Âu | 2.490.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500249954 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 30/07/2025 | 447/QĐ-BVĐKSG | 29/07/2025 | 2 | TP. Hồ Chí Minh
935 | Thủy tinh thể đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 4 | Hungary | 9021 | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, màu vàng tự nhiên, thiết kế phi cầu -Thiết kế: Càng chữ C, càng kép, góc càng: 0 độ - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Thiết kế rìa cạnh sắc vuông 360 độ,chống đục bao sau - Đường kính quang: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Dải công suất: từ 0D đến +35.0D - Kích thước vết mổ: 2.2 - 2.4 mm - Cung cấp injector kèm catridge sử dụng một lần - Xuất xứ: Hungary | 2.999.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500249954 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 30/07/2025 | 447/QĐ-BVĐKSG | 29/07/2025 | 2 | TP. Hồ Chí Minh
936 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu màu vàng, nạp sẵn | Cái | 6 | Mỹ |  | QPIO130Y | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, màu vàng, nạp sẵn | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự mềm, màu vàng, không có hiện tượng chói (glistening). - Thiết kế một mảnh đặt trong bao - Vật liệu: Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh; - Chiều dài tổng: 13.00 mm; - Đường kính optic: 6.00 mm; - Thiết kế: hai mặt lồi, bờ cạnh vuông 360 độ vùng quang học và càng, thiết kế càng chữ C, góc càng 0 độ; - Chỉ số khúc xạ: 1,5; - Phi cầu, cầu sai: -0.27um hiệu chỉnh quang sai cầu về 0; - Tỉ lệ ngậm nước: <0.5%; - Chỉ số ACD: 5.51; - Công suất: từ 0D đến 30D; - Lọc tia cực tím ở ngưỡng 10%: ≥384nm; - Thủy tinh thể được nạp sẵn hoàn toàn trong hệ thống đặt kính sử dụng một lần với thao tác một tay, bề mặt súng có phủ lớp LubriMatrix giúp quá trình đặt thủy tinh thể không lỗi; - Kích thước vết mổ: 2.2mm | 3.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500249954 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 30/07/2025 | 447/QĐ-BVĐKSG | 29/07/2025 | 2 | TP. Hồ Chí Minh
937 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 120 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Lọc tia cực tím UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu; Hai mặt lồi; Chỉ số cầu sai SA: -0.16 µm - Bờ cạnh được làm vuông hoàn toàn (360°) - Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng 5° - Đường kính Optic: 6.0 mm; Chiều dài tổng thể: 11.0 mm - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ABBE: 58.4 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước nhảy 1.0D; từ 0.0D đến +40.0D bước nhảy 0.5D; - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. + Xuất xứ: Hy Lạp - Châu Âu | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500249954 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 30/07/2025 | 447/QĐ-BVĐKSG | 29/07/2025 | 2 | TP. Hồ Chí Minh
938 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước Loại 2 | Cái | 200 | Mỹ | Vật tư tiêu hao | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu" | 2.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500215716 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 29/07/2025 | 54/QĐ-SYT | 29/07/2025 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
939 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 3100 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trờ về sau | - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng, Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Hằng số A: 118,9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0,16µm; Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500215716 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 29/07/2025 | 54/QĐ-SYT | 29/07/2025 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
940 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh đơn tiêu lọc ánh sáng xanh Loại 1 | Cái | 1150 | Đức |  | Acriva BB UDM 611 | Thủy tinh thể nhân tạo Acriva BB UDM 611 | VSY Biotechnology GmbH |  |  | 2024 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 1 mảnh, không sắc sai, không có glistening. Chất liệu Acrylic ngậm nước 25%, bề mặt Acrylic kỵ nước với chromophore nồng độ 0,02%. Lọc tia UV, ánh sáng tím, ánh sáng xanh. Thấu kính phi cầu, độ phi cầu: -0.165 micron. Càng dạng phiến, góc càng 0 độ. Bờ sau vuông 360 độ tăng cường. Đường kính thấu kính: 6 mm. Đường kính tổng: 11 mm. Chỉ số khúc xạ: 1.46. Chỉ số Abbe: 58. Dải công suất: từ -20D đến +45D. Hằng số siêu âm: A=118,0. Hằng số đo quang học: A: 118,3 (SRK/T); ACD: 4,97. Đặt qua vết mổ ≥ 1,8mm. Dùng với injector và cartridge dùng một lần. | 2.498.000 | vn0900108278 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯNG YÊN | IB2500215716 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 29/07/2025 | 54/QĐ-SYT | 29/07/2025 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
941 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh đơn tiêu lọc ánh sáng xanh Loại 2 | Cái | 300 | Mỹ | Vật tư tiêu hao | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu" | 2.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500215716 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 29/07/2025 | 54/QĐ-SYT | 29/07/2025 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
942 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái | 100 | Vương Quốc Anh |  | RAO200E | RayOne EMV | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Chi tiết theo File Bảng đáp ứng kỹ thuật hàng hoá | 3.650.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500215716 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 29/07/2025 | 54/QĐ-SYT | 29/07/2025 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
943 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước Loại 1 | Cái | 700 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trờ về sau | - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic - Nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh, Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng, càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Hằng số A: 118,9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0,16µm; Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500215716 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 29/07/2025 | 54/QĐ-SYT | 29/07/2025 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
944 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 650 | Vương Quốc Anh |  | RAO850B | RayOne Hydrophobic Aspheric | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Chi tiết theo File Bảng đáp ứng kỹ thuật hàng hoá | 1.560.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500215716 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 29/07/2025 | 54/QĐ-SYT | 29/07/2025 | 2 | Tỉnh Hưng Yên
945 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh | Cái | 100 | Mỹ |  | SN60WF | - | Alcon Research,LLC |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore Màu vàng Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 Càng chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ Chiều dài TTT: 13,0 mm Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge Dãy công suất: +6,0 D đến +30,0 D Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 3.492.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2500179877 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 25/07/2025 | 644/QĐ-BVTĐHYDCT | 25/07/2025 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
946 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson &Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Từ 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cầu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Vết mổ: 2.2 mm - 2.4 mm 12. ACD: 5.2mm 13.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 3.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500179877 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 25/07/2025 | 644/QĐ-BVTĐHYDCT | 25/07/2025 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
947 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, trong suốt không nhuộm màu | Cái | 150 | Đức/ Pháp | 9021 | CT ASPHINA 404 | CT ASPHINA 404 | Carl Zeiss Meditec AG/ Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh; chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước; không bị bọt khí. Kính lọc tia UV; trong suốt (không nhuộm màu). Chỉ số khúc xạ: 1,46; chỉ số ABBE 60. Kính đặt qua vết mổ nhỏ: 2,2 mm Góc Haptic: 0 độ. Đường kính optic 6mm; chiều dài 11mm theo dạng dĩa với 4 điểm tựa có bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. Kính dạng phi cầu, phi cầu ở cả hai mặt (kính cầu lồi). Hằng số A: 118,3 Độ sâu tiền phòng ACD: 5,14 Dải công suất -10D đến +42D. Kèm cartidge + injector dùng một lần. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 1.715.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500179877 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 25/07/2025 | 644/QĐ-BVTĐHYDCT | 25/07/2025 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
948 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 50 | Indonesia |  | MA60AC | - | PT.Ciba Vision Batam |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự Thiết kế 3 mảnh Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương Lọc tia cực tím Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 Càng chữ C, góc càng 10 độ Chiều dài TTT: 13,0 mm Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông Dải công suất: +6,0 D đến +30,0 D Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 1.790.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2500179877 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 25/07/2025 | 644/QĐ-BVTĐHYDCT | 25/07/2025 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
949 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, màu vàng lọc ánh sáng xanh | Cái | 300 | Pháp | 9021 | EAZ - Y | EAZ - Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Đường kính Optic + 6.15 mm (Từ +0.0D đến 9.5D) + 6.0 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) + 5.8 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) Chiều dài thủy tinh thể: + 11.78 mm (Từ +0.0D đến 9.5D) + 11.50 mm (Từ +10.0D đến +35.0D) Thiết kế thủy tinh thể: 1 mãnh phi cầu bờ vuông cạnh 360 độ Optic thiết kế phi cầu ở mặt sau, có tính bù quang sai giác mạc. Thiết kế càng: 2 càng kép khép kín Góc càng: 5 độ Chất liệu: Hydrophobic acrylic có lớp màu vàng lọc ánh sáng xanh. Hằng số A: 119.3 (siêu âm); 119.7 (laser) Độ sâu ACD: 5.77mm (siêu âm); 6.03mm (laser) Chỉ số khúc xạ: 1.54 Công suất thủy tinh thể: từ +00.0D đến +35.0D theo mức tăng 0.5Diop. Vết mổ: 2mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500179877 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 25/07/2025 | 644/QĐ-BVTĐHYDCT | 25/07/2025 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
950 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng | cái | 300 | Ấn Độ |  | MCS 553 | MCS 553 | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo cứng hậu phòng: Chất liệu PMMA. + Thiết kế càng chữ C. + Đường kính Optic 5.5mm. chiều dài tổng thể:12.5mm. + Hằng số A:118.4. + Dãy diop: -10.0->+30.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 200.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500233714 | vn1600631979 | BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT TỈNH AN GIANG | Chào hàng cạnh tranh | 25/07/2025 | 580/QĐ-BV | 25/07/2025 | 2 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
951 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 20 | Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu, 1 mảnh 2. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic hoặc tương đương 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, 4 càng, bờ vuông 360 độ 5. Đường kính optic 5.8-6.0mm, tổng chiều dài 10.5-10.79mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.54; Chỉ số A 119.3 7. Dãy công suất hội tụ nằm trong khoảng: +10D đến +35D 8. Vết mổ 2.0mm 9. Thủy tinh thể đặt sẵn trong súng Đóng gói: 01 cái/hộp Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485. Sản xuất tại châu âu | 10.400.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500198291 | vn0101563009 | Bệnh viện Đa khoa Đống Đa | Đấu thầu rộng rãi | 22/07/2025 | 545/QĐ-BVĐĐ | 22/07/2025 | 1 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
952 | Vòng căng bao thủy tinh thể các loại, các cỡ | Hộp | 5 | Cộng hòa Ấn Độ |  | Auroring/ CTR10/ CTR11 | Auroring/ CTR10/ CTR11 | Aurolab |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Đường kính tổng: 12.0mm -13.0mm. Đường kính đóng: 10.0mm - 11.0mm. Đóng gói vô khuẩn: 01 cái/hộp. Hàng hóa đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 450.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500198291 | vn0101563009 | Bệnh viện Đa khoa Đống Đa | Đấu thầu rộng rãi | 22/07/2025 | 545/QĐ-BVĐĐ | 22/07/2025 | 1 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
953 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự không ngậm nước | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. 2. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic , không ngậm nước 3.Lọc tia cực tím (UV) 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng chữ C. Chỉ số khúc xạ: 1.548; hằng số A: 118.9 5. Đường kính quang học: 6.0mm, tổng chiều dài kính 13.0mm 6. Dải công suất: Từ +6.0D đến (+)30D 7.Thủy tinh thể đặt sẵn trong súng. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2.2 mm. Đóng gói: 01 cái/hộp Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE | 2.960.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500198291 | vn0101563009 | Bệnh viện Đa khoa Đống Đa | Đấu thầu rộng rãi | 22/07/2025 | 545/QĐ-BVĐĐ | 22/07/2025 | 1 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
954 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu ngậm nước, không phi cầu | Cái | 500 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. 2. Chất liệu Acrylic hỗn hợp, ngậm nước 25% 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV). 4. Thiết kế một mảnh, không phi cầu, bờ vuông 360 độ, 4 càng kép 5. Đường kính quang học: 6mm, tổng chiều dài 10.5mm-11mm. 6. Chỉ số khúc xạ: 1.46 7. Dải công suất: Từ -9.0D đến (+) 30.0D. 8. Thủy tinh thể dùng kèm dụng cụ đặt kính. 9. Đặt được qua vết mổ dường kính 2.2 mm. Đóng gói: 01 cái/hộp Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485. Sản xuất tại châu âu | 2.900.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500198291 | vn0101563009 | Bệnh viện Đa khoa Đống Đa | Đấu thầu rộng rãi | 22/07/2025 | 545/QĐ-BVĐĐ | 22/07/2025 | 1 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
955 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, ngậm nước | Cái | 10 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, 3 tiêu cự, một mảnh 2. Chất liệu Copolymer, ngậm nước 25% 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, 2 càng kép chữ C 5. Đường kính quang học: 6.0mm, tổng chiều dài kính 13.0mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.46. 7. Dải công suất: Từ +8D đến +35D 8. Thủy tinh thể dùng kèm dụng cụ đặt kính. 9. Đường kính vết mổ 1.8mm - 2.2mm. Đóng gói: 01 cái/hộp Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485. Sản xuất tại châu âu | 18.490.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500198291 | vn0101563009 | Bệnh viện Đa khoa Đống Đa | Đấu thầu rộng rãi | 22/07/2025 | 545/QĐ-BVĐĐ | 22/07/2025 | 1 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
956 | Thủy tinh thể nhân tạo kỵ nước, đơn tiêu cự, 01 mảnh loại 3 | Cái | 300 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic), trong suốt. Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí) 3. Kính lọc tia UV. 4. Chỉ số khúc xạ:1.548; Chỉ số Abbe: 37.4 5. Kính thiết kế phi cầu, chỉ số SA : -0,16µm 6. Thiết kế càng chữ C , Góc càng: 0 độ 7. Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài tổng: 13,0 mm. 8. Kích thước vết mổ nhỏ: 2,2 mm 9. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injnector). 10. Dải công suất: từ +6,00D đến +30,00D | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500077581 | vnz000023635 | Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 207/QĐ-BVĐHTV | 21/07/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
957 | Thủy tinh thể nhân tạo kỵ nước, đơn tiêu cự, 01 mảnh loại 2 | Cái | 300 | Tây Ban Nha | 9021.90.00 | LLASHP60-PL | LLASHP60-PL | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic), nhuộm vàng. Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí) 3. Kính lọc tia UV, ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ từ = 1.485. Chỉ số ABBE = 54. 5. Kính thiết kế phi cầu trung tính, chống chói 6. Thiết kế càng chữ C , công ngheeje Antistick chống dính càng, Góc càng = 0 độ 7. Đường kính optic: = 6,00 mm. Chiều dài tổng: = 13,0 mm. 8. Kích thước vết mổ nhỏ: 2,2 mm 9. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injnector). 10. Dải công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. 11. Xuất xứ: Tây Ban Nha (EU) | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500077581 | vnz000023635 | Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 207/QĐ-BVĐHTV | 21/07/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
958 | Thủy tinh thể nhân tạo kỵ nước, đơn tiêu cự, 01 mảnh loại 1 | Cái | 300 | Ý | 9021 | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic), vàng tự nhiên. Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí) 3. Kính lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh 4. Chỉ số khúc xạ 1.56 5. Kính thiết kế phi cầu. 6. Thiết kế càng chữ C, Góc càng 0 độ 7. Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài tổng: 13,0 mm. 8. Kích thước vết mổ nhỏ 2,2 mm 9. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injnector). 10. Dải công suất đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D. 11. Xuất xứ: Ý | 2.450.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500077581 | vnz000023635 | Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 207/QĐ-BVĐHTV | 21/07/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
959 | Thủy tinh thể nhân tạo kỵ nước, đơn tiêu cự, 01 mảnh loại 4 | Cái | 300 | Ấn Độ | 9021 | NVB10SCA | NVB10SCA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic), Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí) 3. Kính lọc tia UV. 4. Chỉ số khúc xạ 1.56; Chỉ số Abbe: 54 5. Kính thiết kế phi cầu 6. Thiết kế càng chữ C 7. Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài tổng: 13,0 mm. 8. Kích thước vết mổ nhỏ 2,2 mm 9. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injnector). 10. Dải công suất đáp ứng: từ +0,00D đến +30,00D | 1.450.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500077581 | vnz000023635 | Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 207/QĐ-BVĐHTV | 21/07/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
960 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, đi kèm dụng cụ đặt | Cái | 10 | Pháp | 9021 | AT LISA 809M | AT LISA 809M | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2024 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ - nhiễu xạ. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm). Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước. Lọc thụ tia UV. Thiết kế dạng một mảnh, thiết kế dạng bản phiến 4 cạnh. Góc càng 0 độ. - Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8mm - Dải công suất cầu từ +0D đến + 32D. Bước nhảy 0.5D - ACD 4.75, đặt trong bao - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số Abbe: 58 - Đi kèm dụng cụ đặt kính | 13.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
961 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điều chỉnh loạn thị | Cái | 10 | Đức | 9021 | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu điều chỉnh loạn thị ở cả hai mặt optic - Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước, lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Đường kính optic từ 5,5mm đến 6mm, chiều dài tổng 10,5mm đến 11mm - Kính thiết kế dạng phiến có 4 điểm tựa, góc càng 0 độ - Thiết kế bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. - Chỉ số khúc xạ 1,45 - Chỉ số ABBE 58 - Độ sâu tiền phòng từ 5,00 đến 5,10 - Dãy diop trong khoảng từ -10D đến +32D, bước nhảy 0,5D, độ loạn thị từ +1D đến +12D tăng đều 0,5D - Đường kính vết mổ 1.8mm - 2,2mm - Đi kèm dụng cụ đặt kính | 7.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
962 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, đặt trong dụng cụ | Cái | 10 | Pháp | 9021 | AT LISA TRI 839MP | AT LISA TRI 839MP | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2024 trở về sau | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ - nhiễu xạ. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm) Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước. Lọc tia UV (không nhuộm màu) Thiết kế dạng một mảnh, Thiết kế theo bảng phiến 4 cạnh. Góc càng 0 độ. - Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm - Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8 mm - Dải diopter từ +0D đến + 32D. Bước nhảy 0.5D - ACD 5.26, đặt trong bao - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số Abbe: 58 - Thủy tinh thể đặt vào cartridge | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
963 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể (Hydroxypropylmethylcellulose 2%, ống 2,0 ml) | Ống | 300 | Ấn Độ | 3006 | iVista Vida 2% | iVista Vida | Heil Pharma |  |  | 2024 về sau | Chất nhầy phẫu thuật nhãn khoa, thành phần Hydroxypropylmethylcellulose 2%, ống 2,0 ml, trọng lượng phân tử: 100.000 Dalton, - Độ nhầy: 4500 mPas - 9500 mPas - Độ thẩm thấu: 270 - 400 mOsm/kg - Độ pH 6.8 - 7.6. - Thành phần mỗi ml gồm 20mg hydroxypropylmethylcellulose, đệm đẳng trương. Tiệt trùng | 64.000 | vn0315112885 | CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
964 | Thủy tinh thể mềm một mảnh nguyên khối, ngậm nước, kèm dụng cụ đặt | Cái | 100 | Đức | 90213900 | Aspira-aA | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer (2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 2.650.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
965 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, ngậm nước, không lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái | 150 | Mỹ | 90213900 | 872Y | TEK-LENS II | TEKIA, INC |  |  | 2024 trở đi | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu. - Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, có kèm 0,015% Azopyralone Methacrylate, lọc ánh sáng xanh. - Đường kính optic từ 6.0 mm. Đường kính tổng từ 12.5 mm. - Càng chữ C. Góc càng 0.0 độ. - Thiết kế bờ vuông 360 độ. - Chỉ số khúc xạ từ 1.457 - Chỉ số ABBE : 57,5 - Độ sâu tiền phòng từ 5.1 - Dãy diopter trong khoảng từ -10.0D đến +42.0D (tăng 0,5 Diop). - Đường kính vết mổ: 2.2mm - 2.4mm - Có cartridge và dụng cụ đặt kính đính kèm | 2.980.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
966 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự, kèm dụng cụ đặt, lọc ánh sáng xanh và tia cực tím | Cái | 250 | Bỉ (EU) | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, có chất liệu hydrophobic acrylic (acrylic kỵ nước) không có hiện tượng Glistening. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV). - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín. - Thủy tinh thể có tổng chiều dài kính trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11,00mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6,00mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có chỉ số pACD: 5,85 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q). - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant): 119,40 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T). -Thủy tinh thể có công suất từ -10D đến +35D trong đó: * Từ -10D đến +9D bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D bước nhảy 1D. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53. - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe là 42. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE; CFS (Bỉ, Úc) - Thủy tinh thể có xuất xử Bỉ (EU). - Thủy tinh thể có hạn sử dụng 60 tháng kể từ ngày sản xuất. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
967 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, phi cầu cân bằng, màu vàng | Cái | 30 | Thái Lan | 90213900 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu Optic: Hydrophobic Acrylic (nhân khô). - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Đường kính optic 6,0 mm, chiều dài thủy tinh thể 12,5mm; - Optic thiết kế phi cầu cân bằng ABC. - Rìa optic vuông bằng công nghệ square edge; - Càng dạng cung tròn chữ C cải tiến, chất liệu PMMA polymer hóa liền khối với Optic; góc càng 5 độ. - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge, qua vết mổ 2,5mm – 2,65mm; - Chỉ số khúc xạ: 1,52; - Độ sâu tiền phòng ACD: 4,87mm; - Dải công suất: từ +6.0 đến +30,0 D (tăng 0,5 Diop). - Đóng gói vô trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, FDA | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
968 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu kéo dài tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 10 | Mỹ | 9021 | ZFR00V | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự (nhìn gần +3D, trung gian +1.5D) 2. Màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và ánh sáng tím 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai : -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm 14. Xuất xứ: G7 15. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE | 25.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
969 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước, lắp sẵn | Cái | 150 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, không bị bọt khí - Thông số kỹ thuật: + Đường kính thấu kính 6mm, đường kính tổng 13mm. + Đặt qua vết mổ nhỏ 2.2- 2.6mm theo từng dải Diopter + Dải diopter từ +0.0D đến + 34D (tăng 0,5 Diop). + Thiết kế ngăn chặn PCO: bờ vuông và vòng chống đục bao sau 360 độ + Chỉ số khúc xạ: 1.49 + Chỉ số ABBE: 50 - Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm). + Màu vàng. Được phủ bên ngoài 1 lớp heparin. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. + Công nghệ cầu sai hiệu chỉnh thay đổi tùy theo kích thước đồng tử. +Thiết kế dạng một mảnh, càng chữ C. Góc càng 0 độ, có vòm gia cố càng. + Thủy tinh thể lắp sẵn hoàn toàn | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
970 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, không ngậm nước, tăng cường tầm nhìn trung gian | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm 14. Xuất xứ: G7 15. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
971 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngậm nước, đơn tiêu, không lắp sẵn. | Cái | 100 | Đức | 9021 | CT ASPHINA 404 | CT ASPHINA 404 | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh; chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước; không bị bọt khí. - Kính lọc tia UV; trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ 1,46 - Chỉ số ABBE 58. - Đường kính optic 6mm; chiều dài 11mm theo dạng dĩa với 4 điểm tựa có bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. - Kính dạng phi cầu với cầu sai trung tính (0µm). - Góc haptic 0 độ. - Dải công suất -10D đến +42D - Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm; cắt bằng dao kim cương tốc độ cao | 1.715.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500131817 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2025 | 770/QĐ-BVQ8 | 21/07/2025 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
972 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D - +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D) 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số Abbe: 55 8. Chỉ số khúc xạ:1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Vết mổ: 2.8mm 11. Xuất xứ: G7 12. Đạt tiêu chuẩn FDA | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500190239 | vnz000017816 | Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 16/07/2025 | 397/QĐ-BVĐKKH | 16/07/2025 | 3 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
973 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2 càng, kỵ nước | Cái | 400 | UNITED STATES |  | SAL P302A | MBI | Millennium Biomedical, Inc. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu, 1 mảnh, 2 càng chữ C, góc càng 0° - Chất liệu: chất liệu Acrylic hydrophobic ( nhân khô) - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Chỉ số khúc xạ: 1.5 - Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm - Hai mặt lồi, cạnh vuông optic và càng. Cầu sai âm tính. - Đường kính quang học: 6,0 mm - Dải công suất: từ 0.0 D đến + 34.0D - ABBE: 50 -Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | 1.900.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500216407 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 15/07/2025 | 892/QĐ-BV | 15/07/2025 | 3 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
974 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu | Cái | 25 | Đức | Vật tư y tế tiêu hao | AT LARA 829MP | AT LARA 829MP | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa" | 18.000.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500216407 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 15/07/2025 | 892/QĐ-BV | 15/07/2025 | 3 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
975 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 4 càng | Cái | 200 | Indonesia |  | RF-22L | PT.Rohto Laboratories Indonesia | PT.Rohto Laboratories Indonesia |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng chữ C cải tiến hiệu quả tương đương 4 càng (Xin xem tờ trình kèm theo), - Chất liệu: Acrylic ngậm nước - Lọc tia UV - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất: từ -8D đến + 30D. Đạt tiêu chuẩn ISO13485. | 1.120.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500216407 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 15/07/2025 | 892/QĐ-BV | 15/07/2025 | 3 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
976 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 4 càng | Cái | 200 | Đức | Vật tư y tế tiêu hao | CT Asphina 404 | CT Asphina 404 | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa" | 1.715.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500216407 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 15/07/2025 | 892/QĐ-BV | 15/07/2025 | 3 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
977 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2 càng, ngậm nước | Cái | 400 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự phi cầu một mảnh, cầu sai trung tính, màu vàng, 2 càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Chất liệu: một mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước. - Có tính năng lọc tia cực tím (UV) ,lọc ánh sáng xanh - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm - Đường kính vùng quang học: 6,0 mm - Dải công suất: -20.0 D đến + 60.0 D - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500216407 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 15/07/2025 | 892/QĐ-BV | 15/07/2025 | 3 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
978 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2 càng, hỗn hợp | Cái | 200 | Ý | 9021 | M2560CZ | M2560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu : - Thiết kế một mảnh, 2 càng hình chữ C. Optic dạng phi cầu hai mặt ( Biconvex Aspherical). - Chất liệu: copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA (2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore). - Lọc tia UV - Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C - Chiều dài thủy tinh thể: 12,5mm - Đường kính vùng quang học: 6mm - Dải công suất từ 0D đến +40D; ( từ 0D đến +10D và từ +30D đến +40D tăng đều 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D ) - Kèm cartridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể sử dụng một lần. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; Chứng nhận CE | 2.890.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500216407 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 15/07/2025 | 892/QĐ-BV | 15/07/2025 | 3 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
979 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh đa tiêu cự | Cái | 90 | Hoa Kỳ | 9021 | TFLIO130Y | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, màu vàng | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, một mảnh - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh - Thiết kế phi cầu 2 mặt, bờ vuông 360 độ, chống đục bao sau. - Chỉ số khúc xạ: 1,5 - Càng hình chữ C - Đường kính Optic: 6mm - Tổng chiều dài IOL: 13mm - Dải công suất: +5.0D đến +34.0D, công suất cộng thêm cho thị lực trung gian +2.20D, thị lực nhìn gần +3.30D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Cung cấp kèm Cartridge + injector dùng 01 lần hoặc kèm Injector titan kiểu xoay. - Xuất xứ: G7 | 16.500.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500100355 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | Số: 623/QĐ-BVĐK ngày 25 tháng 5 năm 2025 | 11/07/2025 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
980 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh điều chỉnh loạn thị | Cái | 15 | Mỹ | 90213900 | SN6AT3; SN6AT4; SN6AT5; SN6AT6; SN6AT7; SN6AT8; SN6AT9 | SN6AT3; SN6AT4; SN6AT5; SN6AT6; SN6AT7; SN6AT8; SN6AT9 | Alcon |  |  | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, điều chỉnh loạn thị - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài thủy tinh thể : 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge (dùng injector xoay) - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Thiết kế phi cầu mặt trước, hình xuyến ở mặt sau - Công suất trụ 1,5 D - 6,0 D - Hằng số A: 119.0 - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 11.900.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500100355 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | Số: 623/QĐ-BVĐK ngày 25 tháng 5 năm 2025 | 11/07/2025 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
981 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh chỉ số khúc xạ >1,53 | Cái | 900 | Ý | 9021 | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | Chất liệu Acrylic kị nước - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh - Phi cầu - Chỉ số khúc xạ n: 1.56 - Càng hình chữ C - Đường kính optic trong 6.0mm, chiều dài 13.0mm. - Dãy Diop: đáp ứng từ khoảng +6.0D đến +30D - Dụng cụ đặt lắp sẵn - Đặt qua vết mổ 2.2 mm. Cartridge lắp sẵn. | 2.439.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500100355 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | Số: 623/QĐ-BVĐK ngày 25 tháng 5 năm 2025 | 11/07/2025 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
982 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh chỉ số khúc xạ 1,49-1,53 | Cái | 900 | Eyeol UK LTD | 9021 | HYFLEX YELLOW | HYFLEX YELLOW | Vương Quốc Anh |  |  | 2024-2025 | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nước Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. Thiết kế phi cầu Chỉ số khúc xạ =1.53 -Thiết kế càng chữ C -Đường kính tổng = 13.00mm -Đường kính optic = 6mm -Dãy công suất từ +0.0D đến +40.0D (Bước nhảy 0.5D) -Kích thước vết mổ =2.2mm -Dụng cụ đặt dạng lắp sẵn -Đưa qua vết mổ = 2.2mm.Kèm cartridge" | 1.998.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2500100355 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | Số: 623/QĐ-BVĐK ngày 25 tháng 5 năm 2025 | 11/07/2025 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
983 | Thủy tinh thể mềm mở rộng trường ảnh | Cái | 3 | Mỹ | 90213900 | DFT015 | DFT015 | Alcon |  |  | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh,dải tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) - Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc. | 25.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500093353 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | 2364/QĐ-BV19-8 | 11/07/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
984 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 50 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDHBY | Sida-Lens SDHBY | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước), màu vàng - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế Optic: Phi cầu. Chỉ số SA: (-0,25) µm - Thiết kế càng dạng chữ C, góc càng 0° - Bờ cạnh được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6,0 mm, Chiều dài tổng 12,5 mm. - Hằng số A: 118,5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ n: 1,543 - Dãy diop: từ 0,0D đến +40,0D, bước nhảy 0,5D - Kích thước vết mổ: 2,2 mm. - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần - Chứng nhận EC; Tiêu chuẩn ISO 13485. | 3.286.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500093353 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | 2364/QĐ-BV19-8 | 11/07/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
985 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự ngậm nước càng chữ C | cái | 250 | Đức |  | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, càng chữ C. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể màu vàng. Lọc UV và lọc ánh sáng xanh - Thiết kế hai mặt lồi /Cầu - Chiều dài TTT: 12,5 mm. Đường kính quang học: 6,0 mm. (Trong điều kiện khô chiều dài TTT: 11,5mm, đường kính quang học 5,5mm) - Độ dày trung tâm TTT: 0,98mm (+20D). Chiều dày càng: 0.35mm - Góc càng 0º. A-constant: 118,0. ACD: 4,96 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46 (Trong điều kiện khô chỉ số khúc xạ 1.5015) - Cầu sai: 0 (trung tính) - Chỉ số ABBE: 58 - Tiệt trùng bằng hơi nước - Dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải diop dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Được cung cấp cùng súng i-Ject và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2,2 / 2,5mm. | 2.960.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500093353 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | 2364/QĐ-BV19-8 | 11/07/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
986 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu điều chỉnh lão thị lấy nét liên tục | Cái | 20 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự, kéo dài tiêu cự - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE là 47. - Kính thiết kế theo dạng phi cầu với cầu sai âm (-0,11µm), thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục (CTF) với công suất cộng thêm là +2.75D, cho trường nhìn tự nhiên ở mọi khoảng cách, không phụ thuộc kích thước đồng tử và dung nạp góc kappa lớn. - Kính dạng càng chữ C kép với góc càng 0 độ. - Kính đi qua vết nhỏ với kích thước vết mổ 2,2 mm. Đường kính phần quang học là 6,00 mm; chiều dài tổng là 12,50 mm. - Kích thước phần nhìn xa ở tâm theo trục Y/X là 1,4/2,6mm. - Chiều rộng phân đoạn quay 0,6 mm. - Số vòng phân đoạn 3n. - Tỷ lệ phân bố ánh sáng cho gần và xa lần lượt là 40/60. - Hằng số A dành cho siêu âm là 118,3 - Dãy độ từ +1,0 đến 35,0D. - Kính lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500093353 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | 2364/QĐ-BV19-8 | 11/07/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
987 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 100 | Bỉ |  | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial trên bề mặt. - Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Tổng chiều dài kính: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể màu vàng. Lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Chỉ số khúc xạ: 1,53. - Chỉ số Abbe: 42 - TTT được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 10D đến 30D bước nhảy 0.5D. - Chỉ số pACD: 5,85 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,40 (đo bằng giao thoa quang học). | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500093353 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | 2364/QĐ-BV19-8 | 11/07/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
988 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 30 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDHB | Sida-Lens SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. - Chứng nhận EC; Tiêu chuẩn ISO 13485. | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500093353 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | 2364/QĐ-BV19-8 | 11/07/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
989 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 30 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | SN60WF | Alcon |  |  | Từ 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.492.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500093353 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | 2364/QĐ-BV19-8 | 11/07/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
990 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự nhiễu xạ toàn phần thiết kế 04 càng | Cái | 10 | Bỉ |  | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Chất liệu hydrophilic acrylic 26% - Thủy tinh thể màu vàng. Lọc ánh sáng xanh và tia cực tím. - Góc càng 5 độ - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế 04 càng dạng mở - Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. - Đường kính Optic: 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,46; - Chỉ số pACD: 5,59 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 58 - Dải công suất: từ +6D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 118,95 (đo bằng giao thoa quang học) | 21.000.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500093353 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | 2364/QĐ-BV19-8 | 11/07/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
991 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh | Cái | 70 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021.90.00 | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh Chất liệu Acrylic ngậm nước 26% màu vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh Thấu kính phi cầu trung tính, dịch chuyển ra sau, bề mặt đồng nhất suốt dải công suất. Thiết kế càng 4 điểm cố định Góc càng 0 độ Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron Đường kính thấu kính 6mm Có 3 đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm Dải công suất từ -10D đến +40D Chỉ số khúc xạ: 1,459 Chỉ số Abbe 57,5 Hằng số dành cho siêu âm: hằng số A: 118; ACD: 4,97 Hằng số quang học tối ưu hóa: hằng số A: 118,85; ACD: 5.46 Có thể đặt qua vết mổ: 1,6 mm | 2.874.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500093353 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2025 | 2364/QĐ-BV19-8 | 11/07/2025 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
992 | Thể thủy tinh đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm | Cái | 1000 | Bỉ (EU) | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh. - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic không ngậm nước (GFY hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ +10D đến +24,5D: 11,00mm; * Từ +25D đến +30D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính quang học trong khoảng 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ +10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +30D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có đặc điểm vùng quang học là đơn kéo dài tiêu điểm, phi cầu. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ là 1,53. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV). - Đảm bảo cung cấp đủ dải công suất (P) từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D; - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge và kích thước đầu bộ đặt qua đươc vết mổ từ 2,2mm trở lên. - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485; CE; CFS (Bỉ, Úc). - Hàng hóa có hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. - Hàng hóa có xuất xứ: Bỉ (EU). | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500123544 | vn0301465224 | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Đấu thầu rộng rãi | 10/07/2025 | 1655/QĐ-BVNDGĐ | 10/07/2025 | 3 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
993 | Thể thủy tinh đơn tiêu | Cái | 1000 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer (2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA=0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500123544 | vn0301465224 | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Đấu thầu rộng rãi | 10/07/2025 | 1655/QĐ-BVNDGĐ | 10/07/2025 | 3 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
994 | Thể thủy tinh đa tiêu 3 tiêu cự | Cái | 200 | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  | 677CMY | 677CMY | Hungary |  |  | năm 2024 trở đi | - Loại thủy tinh thể nhân tạo: mềm, một mảnh - Chất liệu: Acrylic copolymer ngậm nước - Đặc điểm càng: 2 càng chữ C, góc càng 0 độ. - Chiều dài tổng thể: 13mm - Đường kính vùng quang học: 6.0mm - Đặc điểm vùng quang học: đa tiêu 3 tiêu cự, phi cầu. Công suất cộng thêm +1.75D nhìn trung gian, +3.5D nhìn gần - Chỉ số khúc xạ từ 1.46. Chỉ số ABBE 58. - Đặc điểm lọc ánh sáng: Lọc tia cực tím. - Dãi công suất: đáp ứng từ +8D Diop đến +30,0 Diop. - Dụng cụ đặt đi kèm: thể thủy tinh nhân tạo được đặt sẵn trong cartridge, kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ 2.2- 2.4mm. Xuất xứ: Hungary (EU) | 13.133.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500123544 | vn0301465224 | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | Đấu thầu rộng rãi | 10/07/2025 | 1655/QĐ-BVNDGĐ | 10/07/2025 | 3 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
995 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể | Lọ | 600 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | OCUBLU | OCUBLU | Atakan Dede-Miray Medikal - |  |  | 2024 trở về sau | Dung dịch nhuộm bao Trypan Blue 0.06%, Lọ 1ml. Dung dịch màu xanh chứa trong lọ thủy tinh, tiệt trùng | 129.990 | vn5800000047 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | IB2500108062 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 10/07/2025 | 24/QĐ-BVĐK ngày 02/7/2025 | 09/07/2025 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
996 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh | Cái | 300 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDHB | Sida-Lens SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế 2 càng dạng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 - CE - Xuất xứ: Hy Lạp - Châu Âu | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500189342 | vn0309474559 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Chào hàng cạnh tranh | 07/07/2025 | ......./QĐ-BVQY7A | 07/07/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
997 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, không lắp sẵn | Cái | 300 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson& Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 14. Xuất xứ: Mỹ 15. Đạt tiêu chuẩn FDA | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500189342 | vn0309474559 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Chào hàng cạnh tranh | 07/07/2025 | ......./QĐ-BVQY7A | 07/07/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
998 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, không lắp sẵn | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | ZCB00 | Johnson& Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 11. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 12. Vết mổ: 2.2mm - 2.4mm 13. Xuất xứ: Mỹ 14. Đạt tiêu chuẩn FDA | 3.870.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500189342 | vn0309474559 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Chào hàng cạnh tranh | 07/07/2025 | ......./QĐ-BVQY7A | 07/07/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
999 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 1 mảnh, giúp nhìn xa | Cái | 600 | THỔ NHĨ KỲ | 9021 | AS60130 | AS60130 | ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ. |  |  | 2023 trở về sau | Chất liệu Acrylic không ngậm nước, thấu kính phi cầu trong suốt, lọc tia cực tím, kính qua được vết mổ 2,2 mm. Bờ vuông 360 độ, đường kính optic 6,00mm, chiều dài tổng thể 13,00mm. Công suất đáp ứng +5.0D đến +34.0D. Kính dùng dụng cụ đặt kính rời. Xuất xứ từ Châu Âu (Thổ Nhĩ Kỳ) | 1.022.000 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2500099890 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 04/07/2025 | 3498/QĐ-BVCR | 04/07/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1000 | Thủy tinh thể mềm 3 mảnh | Cái | 500 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson &Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2022 trở lại đây | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, cầu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D - +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D) 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số Abbe: 55 8. Chỉ số khúc xạ:1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Vết mổ: 2.8mm 11. Xuất xứ: Mỹ 12. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500099890 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 04/07/2025 | 3498/QĐ-BVCR | 04/07/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1001 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự, 1 mảnh, càng chữ C | Cái | 34 | Mỹ | 9021 | TFLIO130Y | Asqelio Trifocal (Soft Hydrophobic Intraocular Lens) | AST VisionCare Inc. |  |  | 2025 trở về ssau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, một mảnh - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Acrylic Hydrophobic) - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh - Thiết kế phi cầu, nhiễu xạ mặt sau, bờ vuông 360 độ. - Càng hình chữ C - Đường kính Optic: 6mm - Tổng chiều dài IOL: 13mm - Dải công suất: +5.0D đến +34.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Cung cấp kèm Cartridge + injector dùng 01 lần. - Xuất xứ: Hoa Kỳ | 16.500.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2500099890 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 04/07/2025 | 3498/QĐ-BVCR | 04/07/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1002 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 1 mảnh | Cái | 700 | THỔ NHĨ KỲ | 9021 | AS60130 | AS60130 | ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ. |  |  | 2023 trở về sau | Chất liệu Acrylic không ngậm nước, thấu kính phi cầu trong suốt, lọc tia cực tím, kính qua được vết mổ 2.2mm, bờ vuông 360 độ, đường kính optic 6mm, chiều dài tổng thể 13mm. Công suất đáp ứng +5.0D đến +34.0D. Kính dùng dụng cụ đặt kính rời | 1.022.000 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2500099890 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 04/07/2025 | 3498/QĐ-BVCR | 04/07/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1003 | Thủy tinh thể mở rộng dải tiêu cự | Cái | 50 | Mỹ | 90213900 | DFT015 | DFT015 | Alcon |  |  | Từ 2022 trở về sau | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh,dải tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) - Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc. " | 25.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500104353 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 03/07/2025 | 3137/QĐ-BVQY103 | 03/07/2025 | 2 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
1004 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 700 | Hungary |  | 677ADY | 677ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, tiệt trùng, phi cầu, lọc tia UV và sáng sáng xanh. 2. Chất liệu: Copolymer của hydrophobic và hydrophilic 3. Dải công suất: từ -10.0D đến +45.0D -10.0 D → -1.0 D ( mức tăng 1.0 D) 0.0 D → +9.0 D (mức tăng 1.0 D) +10.0 D → +30.0 D (mức tăng 0.5 D) +31.0 D → +45.0 D (mức tăng 1.0 D) 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46 5. Đường kính Optic: 6mm 6. Đường kính tổng: 13mm 7. Thiết kế càng: 2 Càng C, càng kép, góc càng 0 độ. 8. Bờ vuông 360 độ. 9. Kích thước vết mổ: 1.8mm- 2.2mm 10. Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt catridge + injector | 2.800.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500269057 | vnz000022464 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Đấu thầu rộng rãi | 03/07/2025 | 418/QĐ-BVĐKT | 03/07/2025 | 1 | Thành phố Lai Châu,Tỉnh Lai Châu
1005 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự loại II | Cái | 600 | MỸ | 9021 | ADAPT-AO | ADAPT-AO | Bausch & Lomb Inc |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26% Thiết kế: Dạng 4 càng có lổ, Góc càng 0 độ Phi cầu, không quang sai Lọc tia UV Đường kính Optic = 6mm Chiều dài kính = 11mm Tổng chiều dài được tối ưu hóa: Từ +0.0D đến +15.0D là 11.0mm từ +15.5D đến +22.0D là 10.7mm từ +22.5D đến + 30.0D là 10.5mm. Dãi công suất kính từ 0.0D đến +30.0D ( Từ 0.0D đến 9.0D bước nhảy 1.0D, từ +10.0D đến 30.0D bước nhảy 0.5D) Kèm dụng cụ đặt kính (gồm cartridge và injector) đi qua vết mổ = 2.2mm. Đạt tiêu chuần FDA | 3.300.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2500215295 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2025 | KQ2500215295_2506301010 | 30/06/2025 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1006 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự loại I | Cái | 600 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, chất liệu Hydrophylic Acrylic, hàm lượng nước 26%. Lọc UV, lọc ánh sáng xanh. Chỉ số khúc xạ 1.46 Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Vòng ngăn tế bào gây đục bao sau gồm cạnh vuông 360⁰ và gờ vuông mặt sau optic. Thiết kế hai càng chữ C, góc càng 0⁰đường kính optic 6.0 mm, đường kính tổng 12.5mm. Dải độ từ -20.0 D đến +60.0D, trong đó từ -20.0D đến +60.0D bước nhảy 1.0D, dải độ từ +10.0D đến +30.0 D bước nhảy 0.5D. Tiêu chuẩn ISO, CE Kính được cung cấp kèm cartridge và injector qua được vết mổ ≤ 2.2mm -Xuất Xứ: Đức | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500215295 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2025 | KQ2500215295_2506301010 | 30/06/2025 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1007 | Thủy tinh thể nhân tạo tăng cường thị lực trung gian | Cái | 400 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, càng chữ C góc càng 0 độ, thiết kế phi cầu, tăng cường thị lực trung gian. Chất liệu Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer), tương đương ngậm nước 25%. Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Chiều dài tổng: 12,5 mm. Đường kính optic: 6,00 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46. Dải công suất từ -10D đến +35D (bước nhảy độ 0.5D). Lắp sẵn trong cartridge kèm injector dùng 1 lần. Kích thước vết mổ: 2.2 mm. | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500215295 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2025 | KQ2500215295_2506301010 | 30/06/2025 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1008 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 600 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, 2 càng chữ C. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic không ngậm nước. Thiết kế phi cầu cân bằng, rìa cạnh góc vuông 360 độ, chi số khúc xạ: 1.548. Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh. Đường kính: 6.0mm, chiều dài 13mm. Dải công suất đáp ứng: từ +6.0D đến +30.0D, mỗi bước tăng là 0.5D. Kích thước vết mổ: 2.2mm, chỉ số cầu sai của optic là : -0.16 um. Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge Tiêu chuẩn chất lượng CE (châu Âu) | 3.279.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500215295 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2025 | KQ2500215295_2506301010 | 30/06/2025 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1009 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 4 càng. | Cái | 700 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh, 4 càng. Hình cầu, trong suốt. Đường kính optic: 6 mm. Đường kính tổng 11.00 mm (Từ -9.0D đến +9.0D), 10.50 mm (Từ +10.0D đến +30.0D). Chất liệu: kết hợp ngậm nước và kỵ nước. Dải công suất: Từ -9.0D đến +10.0D mức tăng 1.0D, Từ +10.0D đến +30.0D mức tăng 0.5D. Có thể đặt qua vết mổ 2,2mm. Kèm theo Cartridge + injector. Quy cách đóng gói: 01 cái/hộp. | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500194206 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2025 | KQ2500194206_2506230941 | 23/06/2025 | 2 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1010 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước. | Cái | 700 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson &Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cầu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Vết mổ: 2.2 mm 12. Xuất xứ: Mỹ 13.Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 3.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500194206 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2025 | KQ2500194206_2506230941 | 23/06/2025 | 2 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1011 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự một mảnh (Ngậm nước) | Cái | 48 | Đức | 9021900 | 0 | 1stQ GmbH | 1stQ GmbH |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm ba tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) . + Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh + Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58. + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm + Add: +3.5D (near/gần). + Dãy diop: Model: S1EWYN từ +8.0D đến +9.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D và Model: B1EWYN từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 13.700.000 | vn5800000047 | CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) | IB2500160010 | vn5800180216 | Bệnh viện II Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 27/06/2025 | KQ2500160010_2506270914 | 27/06/2025 | 4 | Thành phố Bảo Lộc,Tỉnh Lâm Đồng
1012 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 103 | Mỹ | 9021 | ZFR00V | Johnson& Johnson Surgical Vision Inc | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc. |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự (nhìn gần +3D, trung gian +1.5D); 2. Màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C; 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và ánh sáng tím và ánh sáng xanh bước sóng ngắn; 4. Thiết kế 3 điểm cố định; 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói; 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm; 7. Góc càng 0 độ; 8. Dải Diop +5D đến +34D; 9. Chỉ số ABBE: 55; 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47; 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm; 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay; 13. Vết mổ 2.2mm; Đạt tiêu chuẩn: ISO13485:2016, FDA Vùng lãnh thổ sản xuất: Mỹ (G7) | 25.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500166345 | vnz000023759 | Bệnh viện Bưu Điện | Đấu thầu rộng rãi | 26/06/2025 | KQ2500166345_2506241703 | 26/06/2025 | 2 | Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội
1013 | Thủy tinh thể mềm điều chỉnh loạn thị | Cái | 26 | Mỹ | 9021 | DIU150, DIU225, DIU300, DIU375, DIU450, DIU525, DIU600 | Johnson& Johnson Surgical Vision Inc | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc. |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự, điều chỉnh loạn thị, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C; 2. Công suất điều chỉnh loạn 1.50D; 2.25D; 3.00D; 3.75D; 4.5D; 5.25D; 6.00D; 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV; 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm; 5. Góc càng 0 độ; 6. Dải Diop: Từ +5D đến +34D; 7. Chỉ số ABBE: 55; 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47; 9. Chỉ số cầu sai -0.27µm. Vùng lãnh thổ sản xuất: Mỹ (G7) | 13.950.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500166345 | vnz000023759 | Bệnh viện Bưu Điện | Đấu thầu rộng rãi | 26/06/2025 | KQ2500166345_2506241703 | 26/06/2025 | 2 | Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội
1014 | Thủy tinh thể mềm điều chỉnh lão thị | Cái | 110 | Mỹ | 9021 | ZXR00 | Johnson& Johnson Surgical Vision Inc | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc. |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm điều chỉnh lão thị, kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C; 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV; 3. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm; 4. Góc càng 0 độ; 5. Dải Diop: Từ +5D đến +34D; 6. Chỉ số ABBE: 55; 7. Chỉ số khúc xạ: 1.47; 8. Chỉ số cầu sai: -0.27µm. Vùng lãnh thổ sản xuất: Mỹ (G7) | 21.500.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500166345 | vnz000023759 | Bệnh viện Bưu Điện | Đấu thầu rộng rãi | 26/06/2025 | KQ2500166345_2506241703 | 26/06/2025 | 2 | Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội
1015 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 4 càng, lắp sẵn | Cái | 300 | Ý | 9021 | S7560CZ | S7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, 4 càng - Chất liệu: Copolymer (cấu tạo gồm 2- HEMA và EOEMA với 1 phân tử chromophore) - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm. - Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. - Lọc tia UV. - Góc càng 5 độ - Thiết kế với công nghệ rìa vuông 2 lần ( double square edge). - Optic dạng phi cầu đôi (Aspheric Biconvex) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C - Chỉ số Abbe: 46.94 - Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08 - Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm -Dải công suất từ -10D đến +30D; từ -10D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D - Kèm cartridge được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8mm - 1P sử dụng một lần do Medicel AG sản xuất. | 3.800.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500150334 | vn2700961436 | Bệnh viện Quân y 5, Cục Hậu cần-Kỹ Thuật, Quân đoàn 12 | Đấu thầu rộng rãi | 25/06/2025 | KQ2500150334_2506250718 | 25/06/2025 | 3 | Thành phố Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
1016 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 2 càng | Cái | 20 | Ý | 9021 | M2560CZ | M2560CZ | SIFI S.p.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 2 càng - Chất liệu: Copolymer (cấu tạo gồm 2- HEMA và EOEMA với 1 phân tử chromophore) - Lọc tia UV - Thiết kế với công nghệ rìa vuông đôi (double square edge). - Optic dạng phi cầu hai mặt ( Biconvex Aspherical). Thiết kế một mảnh dạng càng hình chữ C - Kích cỡ: optic 6mm, tổng chiều dài 12,5mm - Góc càng 5 độ - Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C - Chỉ số Abbe: 46.94 - Độ sâu tiền phòng: 5.14 - Dải công suất từ 0D đến +40D; từ 0D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D - Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm - Kèm cartridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể sử dụng một lần | 2.890.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500150334 | vn2700961436 | Bệnh viện Quân y 5, Cục Hậu cần-Kỹ Thuật, Quân đoàn 12 | Đấu thầu rộng rãi | 25/06/2025 | KQ2500150334_2506250718 | 25/06/2025 | 3 | Thành phố Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
1017 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 4 càng, kèm cartridge | Cái | 100 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, 4 càng - Chất liệu: Copolymer (cấu tạo gồm 2- HEMA và EOEMA với 1 phân tử chromophore) - Lọc tia UV. - Thiết kế với công nghệ rìa vuông 2 lần ( double square edge). - Optic dạng phi cầu đôi (Aspheric Biconvex), thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm. - Góc càng 5 độ - Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C - Chỉ số Abbe: 46.94 - Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08 - Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm - Dải công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D - Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500150334 | vn2700961436 | Bệnh viện Quân y 5, Cục Hậu cần-Kỹ Thuật, Quân đoàn 12 | Đấu thầu rộng rãi | 25/06/2025 | KQ2500150334_2506250718 | 25/06/2025 | 3 | Thành phố Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình
1018 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 10 | Mỹ | 90219000 | ZFR00V | Tecnis Synergy | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự (nhìn gần +3D, trung gian +1.5D) 2. Màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và ánh sáng tím và ánh sáng xanh bước sóng ngắn 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay 13. Vết mổ 2.2mm | 25.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500047514 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2025 | KQ2500047514_2505072054 | 24/06/2025 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
1019 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự | Cái | 20 | Đức |  | Triva-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic hydrophilic. Màu vàng lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước. Hai càng chữ C. Cạnh vuông và gờ 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm , chiều dài kính 12.5mm. - Thiết kế vòng nhiễu xạ và khúc xạ. Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần. Cộng thêm 1.75D cho thị lực nhìn trung gian. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. -Tiêu chuẩn ISO | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500047514 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2025 | KQ2500047514_2505072054 | 24/06/2025 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
1020 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Chiếc | 160 | Pháp | 9021 | EAZ - Y | EAZ - Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước) 3. Màu vàng, Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu với quang sai phi cầu âm tính, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép 5. Đường kính quang học (Optic): 5.8mm - 6.15mm, tổng chiều dài kính 11.5mm-11.78mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.54; hằng số A 119.3 7. Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D theo mức tăng 0.5 Diop 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector 9. Được đặt qua vết mổ đường kính 2.0mm | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500047514 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2025 | KQ2500047514_2505072054 | 24/06/2025 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
1021 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu không màu | Cái | 400 | Đức |  | Aspira-aA | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, không màu. Lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước. Hai càng chữ C. Cạnh vuông và gờ 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm , chiều dài kính 12.5mm. - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO | 2.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500047514 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2025 | KQ2500047514_2505072054 | 24/06/2025 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
1022 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm 1 mảnh | Cái | 200 | Mỹ | 90219000 | AAB00 | Sensar 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số ABBE =55 9. Chỉ số khúc xạ 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay 11. Vết mổ 2.2mm | 3.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500047514 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2025 | KQ2500047514_2505072054 | 24/06/2025 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
1023 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngâm nước có màu | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh, Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hằng số A: 118,9; - Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16µm; - Đóng gói vô trùng. Có 2 chứng nhận lưu hành tự do thuộc các nước tham chiếu theo Thông tư 14/2020/TT-BYT Chứng nhận EC Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 11979 | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500047514 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2025 | KQ2500047514_2505072054 | 24/06/2025 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
1024 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu có màu | Cái | 200 | Đức |  | Aspira-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. Lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước. Hai càng chữ C. Cạnh vuông và gờ 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500047514 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2025 | KQ2500047514_2505072054 | 24/06/2025 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
1025 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 100 | Mỹ | 90219000 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay 13. Vết mổ 2.2mm | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500047514 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2025 | KQ2500047514_2505072054 | 24/06/2025 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
1026 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 850 | Ấn Độ | 9021 | NVB10AUA | NVB10AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước. Thiết kế optic: bờ vuông. Đường kính optic: 6.0mm. Đường kính tổng: 13mm. Càng chữ C. Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. Dải công suất đáp ứng: từ + 06 D đến +30.0 D. Kích thước vết mổ: 2.2mm. Chỉ số khúc xạ: 1.49 Lắp sẵn trong Injector sử dụng một lần. | 1.490.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500108387 | vn1600258404 | Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang | Đấu thầu rộng rãi | 20/06/2025 | KQ2500108387_2506200840 | 20/06/2025 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
1027 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Hungary | 9021 | 677P | Bi - Flex Preloaded | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy Tinh Thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh, chất liệu acrylic ngậm nước 25% . - Góc càng 0 độ. - Dạng càng chữ C khép kín - Thiết kế Optic: Cạnh vuông 360 độ - Đường kính Optic 6.0mm, đường kính tổng 13mm - Lọc tia UV - Dải công suất: -10 D đến +35 D. - Kích thước vết mổ: 2.2mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46, chỉ số ABBE: 58 - Thiết kế kính phi cầu - Kính được lắp sẵn trên injector an toàn trong quá trình sử dụng | 1.600.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500108387 | vn1600258404 | Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang | Đấu thầu rộng rãi | 20/06/2025 | KQ2500108387_2506200840 | 20/06/2025 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
1028 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Tây Ban Nha | 9021.39.00 | LLASHP60-PL | LLASHP60-PL | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm. Chất liệu: copolymer không ngậm nước (Hydrophobic Copolymer) Thiết kế : phi cầu, cầu sai trung tính. Thiết kế optic: bờ vuông. Đường kính optic: 6 mm. Đường kính tổng: 13mm. Càng chữ C, chống dính càng Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh tại bước sóng 400 nm Dải công suất: từ -5D D đến +40.0 D. Kích thước vết mổ: 2.2mm. Chỉ số khúc xạ: 1.485 Lắp sẵn trong Injector sử dụng một lần. | 2.984.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500108387 | vn1600258404 | Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang | Đấu thầu rộng rãi | 20/06/2025 | KQ2500108387_2506200840 | 20/06/2025 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
1029 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | HOYA Lamphun Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic), mềm, đơn tiêu, phi cầu, không nhuộm vàng. - Càng dạng: Chữ C. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông 360 độ - Đường kính optic: 6.0 mm - Đường kính tổng: 13.0 mm - Lọc tia UV - Dải công suất: từ +6.0 D đến +30.0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Kính thiết kế phi cầu. - Kính lắp sẵn trong injector | 2.959.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500108387 | vn1600258404 | Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang | Đấu thầu rộng rãi | 20/06/2025 | KQ2500108387_2506200840 | 20/06/2025 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
1030 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cực | Cái | 95 | Mỹ | 90219000 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV, dẫn truyền ánh sáng xanh có ích 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính: 6mm, chiều dài tổng: 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Vết mổ: 2.2mm - Tiêu chuẩn: CE và FDA | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500001364 | vnz000015852 | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2500001364_2506181443 | 18/06/2025 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1031 | Thủy tinh thể đa tiêu cự | Cái | 2 | Hà Lan | 90219000 | ZFR00V | Tecnis Synergy | AMO Groningen B.V. |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự (nhìn gần +3D, trung gian +1.5D) 2. Màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và ánh sáng xanh 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính: 6mm, chiều dài tổng: 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Vết mổ: 2.2mm - Tiêu chuẩn: CE và FDA - Xuất xứ: Hà Lan (Châu Âu) | 25.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500001364 | vnz000015852 | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2500001364_2506181443 | 18/06/2025 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1032 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 500 | Đức |  | B1ABY0/ S1ABY0 | B1ABY0/ S1ABY0 | 1stQ GmbH |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic không ngậm nước, + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Đường kính Optic 6.0mm - Đường kính tổng thể: 13.0mm - Hằng số A: Hằng số A: 118.9 (SRK/T) - Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ - Chỉ số ABBE: 58 - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Vết mổ nhỏ 2.2mm. - Dãy diop: Model: B1ABY0 từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D và S1ABY0 từ -10.0D đến -1.0D bước nhảy 1.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 2.980.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500001364 | vnz000015852 | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2500001364_2506181443 | 18/06/2025 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1033 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, không ngậm nước, 4 càng | Cái | 450 | Israel | 90219000 | Bunnylens HP Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo, 4 càng, đơn tiêu, không ngậm nước Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, mày vàng, chặn tia UV, lọc ánh sáng tím. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng ≥11mm. - Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 5.0D đến 35.0D - Chỉ số khúc xạ 1.48. - Kích thước vết mổ 2.2mm. - TTT lắp sẵn trong cartridge liền injector. - Tiêu chuẩn: EC | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500001364 | vnz000015852 | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2500001364_2506181443 | 18/06/2025 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1034 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước loại II | Cái | 50 | Đức |  | Triva-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. Chất liệu hydrophylic acrylic, hàm lượng nước 26%. Thiết kế phi cầu mặt trước. Lọc tia cực tím (UV), màu vàng lọc ánh sáng xanh. Đường kính optic 6mm, tổng chiều dài 12.5 mm. Thiết kế 2 càng C, góc càng 0⁰, cầu sai trung tính. Bờ vuông liên tục 360⁰ mặt sau optic ngăn tế bào gây đục bao sau. Kính được thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ - khúc xạ, với 7 bậc nhiễu xạ khu vực trung tâm, vùng khúc xạ ngoại vi. Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần. Cộng thêm 1.75 D cho thị lực nhìn trung gian. Hằng số A: 118.4, chỉ số khúc xạ 1.46 Dải công suất từ +10.0D đến +30.0D với bước tăng 0.5D Kính được cung cấp kèm cartridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. Tiêu chuẩn ISO13485, CE Xuất xứ: Đức | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500093333 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2500093333_2506171719 | 18/06/2025 | 3 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1035 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước loại I | Cái | 200 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024-2025 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mănh, phi cầu, đa tiêu cự. Chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím "Hằng số A: 118.5 (dùng cho máy đo công suất thủy tinh thể IOL Master) Hằng số A: 118.16 (dùng cho máy siêu âm)" Chỉ số khúc xạ: 1.46 Thiết kế 4 càng, góc càng 5 độ, bờ vuông liên tục 360 độ Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm Dải công suất từ 0.0 đến 35.0D, tăng mỗi mức 0.5D (từ 0.0 đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D; từ 31.0 đến 35.0D, tăng mỗi mức 1.0D) Kính đặt qua vết mổ 1.8 mm Vùng quang học (thiết kế tròng kính): phi cầu giảm nhiễu xạ đa tiêu. Công suất bổ sung: +3.0D Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính (Cartridge) kèm injector. | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500093333 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2500093333_2506171719 | 18/06/2025 | 3 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1036 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh 4 càng, góc càng 5 độ | Cái | 2000 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, có 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Chất liệu Copolymer (được tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore). Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge) ngăn chặn đục bao sau, gốc càng= 5 độ, lọc tia UV .Đường kính optic: 6mm, chiều dài kính 10.75mm. Chỉ số khúc xạ = 1,46 ở 35 độ C, Dãy công suất từ -3D đến + 40.D, từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D. Được cung cấp cùng Cartridge dùng 1 lần. Xuất xứ: Ý | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1037 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, không gây hiện tượng Glistening | Hộp | 400 | Việt Nam | 9021 | MC-01 | MEDEP MECYL | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mãnh, càng chữ C, Chất liệu Acrylic kỵ nước, không gây hiện tượng Glistening, không màu, lọc tia UV Đường kính optic: 6,0 mm, chiều dài kính 13,0 mm, góc càng 0 độ, bờ vuông 360 độ ; Chỉ số khúc xạ: 1,55; Dãi công suất từ +0.0 đến + 30.0Diop Kèm theo dụng cụ đặt IOL Comport (Cartridge + Injector ) Xuất xứ: Việt Nam | 1.125.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1038 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng chữ C | cái | 400 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDHB | Sida-Lens SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 0° - Thiết kế bờ vuông hoàn toàn (360°) chống đục bao sau. - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. - Xuất xứ: Hy Lạp - Châu Âu | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1039 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh 4 càng, góc càng 0 độ | Cái | 400 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021 | Synthesis (SIP) | Synthesis (SIP) | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh phi cầu, chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV. Thiết kế gờ 360 độ và công nghệ rìa vuông ngặn chặn đục bao sau. Dạng 4 càng, góc 0 độ, được thiết kế có công suất đồng nhất từ trung tâm đến rìa kính giúp đạt thị lực tối đa.Chỉ số khúc xạ 1.46, Đường kính Optic: 6mm, chiều dài 10.5mm-10.7mm-11mm. Dãy công suất kính từ 0.0D đến +30.0D. Kèm cartridge và injector dạng lắp sẵn. Xuất xứ: Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 2.368.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1040 | Chỉ cố định thủy tinh thể nhân tạo | Tép | 500 | Luxembourg | 3006 | NY010DSP062-D | LUXAMID NYLON | LuxSutures |  |  | 2024 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide số 10/0 dài 30cm, 2 kim Athaloc hình thang 3/8 vòng tròn bằng thép không gỉ, được phủ bởi lớp Silicon. Tiêu chuẩn ISO,CE | 210.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1041 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, một mãnh | cái | 10 | Ý | 9021 | Z7560CZ | Z7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự, Chất liệu: Copolymer; Copolymer này được làm bằng chất đồng trùng hợp ưa nước- kỵ nước được tạo thành bởi 2-HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate) và EOMA (2-ethoxyethyl methacrylate) với mang màu lọc bức xạ tia cực tím và chỉ số khúc xạ đạt mức 1.46 ở nhiệt độ 35 độ C. Kích cỡ: Optic= 6mm, chiều dài: =10.75mm.Thiết kế một mảnh hình dĩa 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa, lọc tia UV. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3D. Bờ vuông đôi 360 độ. Chỉ số khúc xạ = 1.46 ở 35 độ C, Dãy công suất từ 0.0D đến +30D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D, Kèm Cartrigde và injector được lắp sẵn hoàn toàn dùng một lần. Xuất xứ: Ý. | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1042 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh góc càng 0 độ | Cái | 400 | Mỹ | 9021 | QLIO130Y | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, màu vàng | AST Products, Inc. |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, đơn tiêu, kỵ nước, bề mặt phủ lớp chống chói (glistening-free). - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic), màu vàng - Thiết kế phi cầu. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic 6mm - Chiều dài tổng thể: 13 mm - Dải công suất: từ 0.0D đến +34.0D - Càng chữ C - Góc càng 0 độ - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thiết kế: 3 điểm cố định, bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói - Chỉ số khúc xạ: 1.5 - Kèm theo cartridge + injector sử dụng một lần - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ: nước trong khối G7 | 2.430.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1043 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng chữ C | cái | 400 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C; - Chất liệu Acrylic không ngậm nước; - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (UY) bước sóng ngắn; - Thiết kế 3 điểm cố định, rìa vuông 360 độ, không gây hiện tượng Glistening (được xử lý mờ chống chói) - Đường kính : 6 mm; - Chiều dài : 13 mm; - Góc càng 0 độ - Dãy Diop: + 0D đến + 35D ( Đáp ứng đủ Dãy Diop +5D đến +34D); - Chỉ số khúc xạ: 1.52; - Kèm cartridge và injector (Model: BES22 hoặc Bioject-P220). - Xuất xứ: Ireland (Châu Âu) | 1.512.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1044 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh | Cái | 400 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASHP60-PL | AIALA Dry | AJL Ophthalmic SA |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh; Chất liệu hydrophobic Acrylic lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh, chóng chói lóa; Thiết kế dạng càng hình chữ C, góc càng 0 độ, bờ vuông 360 độ hạn chế đục bao sau; Đường kính optic: 6mm; Chiều dài: 13 mm; Chỉ số khúc xạ: 1.485; Dãy công suất từ -5D đến +40D Lắp sẵn trong injector sử dụng một lần; Xuất xứ: Tây Ban Nha | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1045 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, màu vàng, góc 0 độ | cái | 500 | Ấn Độ | 9021 | HFS6130SQY | HFS6130SQY | Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm một mảnh được đặt sẵn trong Injector và Cartridge, chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sao, lọc tia UV và ánh sáng xanh . + Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A Ultrasound A-scan: 118.4 (SRK/T) - 118.6 (SRK II). + Hằng số A Optical Biometry: 118.7 (SRK/T) - 118.9 (SRK II) + Được lắp sẵn trong Cartridge kích cỡ 2.2mm + Dãy diop: - 10.0 D đến + 40.0 D ( + 10.0 D đến + 30.0 D bước nhảy 0.5 D, - 10.0 D đến + 9.0 D và + 31.0 D đến + 40.0 D bước nhảy 1.0 D) + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1046 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng 4 điểm tựa | Cái | 800 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Podeye | Podeye | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước không có hiện tượng Glistening (GFY hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể có thiết kế càng 4 điểm tựa kiểu C kép. - Thủy tinh thể có lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV). - Thủy tinh thể có thiết kế bờ vuông 360 độ ngăn chặn đục bao sau. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học là 6mm. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể là 11,40mm. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ 0D đến +35D, trong đó: * Từ 0D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể đạt chất lượng: ISO 13485; CE. - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu). - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất. | 2.900.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1047 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, một mãnh | cái | 10 | Ý | 9021 | 1121CCZ | 1121CCZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự, Chất liệu: Copolymer, chất liệu copolymer ưa nước- kỵ nước (hydrophilic- hydrophobic copolymer) gồm các thành tố từ 2-HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate) và EOMA (2-ethoxyethyl methacrylate) kèm chất chromophore để lọc các bức xạ cực tím và có chỉ số khúc xạ đạt mức 1.46 ở nhiệt độ 35 độ C. Kích cỡ: Optic= 6mm, chiều dài: =10.75mm. Thiết kế một mảnh hình dĩa 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa, lọc tia UV. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3.25D. Optic: Thấu kính hai mặt lồi luỹ tiến- phi cầu EDOF đa tiêu cự, rìa vuông đôi 360 độ. Chỉ số khúc xạ = 1.46 ở 35 độ C, Dãy công suất từ 0.0D đến +30D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D, Kèm Cartrigde và injector được lắp sẵn hoàn toàn dùng một lần. Xuất xứ: Ý. | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1048 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh 4 càng, | Cái | 400 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước không có hiện tượng Glistening (GFY hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín. - Thủy tinh thể có thiết kế bờ vuông 360 độ ngăn chặn đục bao sau. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -10D đến +35D, trong đó: * Từ -10D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể đạt chất lượng: ISO 13485; CE - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu). - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1049 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng chữ C | cái | 400 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | - Thuỷ tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, trong suốt; - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic; - Chặn tia cực tím (UV); - Đường kính: 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể 13.0 mm; - Thiết kế bờ cạnh vuông chống đục bao sau, không gây hiện tượng Glistening; - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ; - Chi số khúc xạ: 1,548; - Dải công suất từ +6,0 D đến +30,0 Diop; - Kích thước vết mổ: 2.2mm; - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay; - Xuất xứ: Thái Lan (Đông Nam Á ) Tiêu chuẩn chất lượng: EC; ISO 13485; | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400555229 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2400555229_2504021622 | 02/04/2025 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1050 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể | Hộp | 500 | Ấn Độ | 3006 | iVista Vida 2% | iVista Vida | Heil Pharma |  |  | 2024 về sau | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật mắt thành phần hydroxypropyl methylcellulose 2%, 2ml. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 62.000 | vn0315112885 | CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS | IB2500065284 | vn4000491838 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2025 | KQ2500065284_2506170827 | 17/06/2025 | 2 | Huyện Núi Thành,Tỉnh Quảng Nam
1051 | Thủy tinh thể tăng cường thị lực trung gian | Cái | 280 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, tăng cường thị lực trung gian. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/ EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%), trong suốt (không nhuộm vàng) - Thiết kế phi cầu. - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế càng chữ C, dạng càng kép. - Chiều dài tổng: 12,5 mm - Đường kính optic 6,00 mm - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ -10D đến +35D (bước nhảy độ tối thiểu 0,5D) - Lắp sẵn trong cartridge kèm injector dùng 1 lần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500194490 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500194490_2506131411 | 13/06/2025 | 1 | Thành Phố Tuyên Quang,Tỉnh Tuyên Quang
1052 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự 4 càng khép kín | Cái | 210 | Hà Lan | 9021 | 5450*TY | PC 545Y Quadrimax Aspheric | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu một mảnh. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%) - Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính - Lọc tia UV. - Đường kính quang học: 5,70/6,00mm - Đường kính tổng thể: 10,50/10,75/11,00 mm - Thiết kế bờ vuông 360 độ - Thiết kế 4 càng khép kín, góc càng 8 độ - Chỉ số khúc xạ: 1,46; chỉ số ABBE: 47 - Dãy diopter: từ +5,0D đến +35,0D - Lắp sẵn trong cartridge kèm injector dùng 1 lần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500194490 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500194490_2506131411 | 13/06/2025 | 1 | Thành Phố Tuyên Quang,Tỉnh Tuyên Quang
1053 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 350 | Israel | 9021 | Seelens AF | Seelens AF | Hanita Lenses |  |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế phi cầu, một mảnh. Quang sai bằng không. Chất liệu Hydrophilic Acrylic HEMA/EOEMA copolymer , chống tia cực tím, lọc ánh sáng tím. Đường kính tổng thể 13mm. Đường kính optic 6mm. Dải công suất từ -5D đến +40D, có các mức tăng 0,5 độ cho dải độ từ +10D đến +30D và mức tăng 1 độ cho dải độ từ -5D đến +10D và từ +30D đến +40D . Càng chữ C, góc càng 5 độ. Bờ vuông liên tục 360 độ chống đục bao sau. Chỉ số khúc xạ 1,46 Kèm dụng cụ đặt nhân. Chỉ số ABBE: 55 Đặt trong bao. Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485. | 2.498.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500194490 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500194490_2506131411 | 13/06/2025 | 1 | Thành Phố Tuyên Quang,Tỉnh Tuyên Quang
1054 | Thủy tinh thể nhân tạo 880UV | Cái | 350 | Mỹ | 9021 | 880UV | 880UV | Usiol |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia cực tím UV; Mắt kính phi cầu cao cấp (Aspheric) mang đến độ tập trung tối ưu, giảm thiểu PCO; Thiết kế góc vuông 360 độ; Thời gian mở ít hơn 10 giây; Độ chính xác tuyệt đối, mắt kính không lóe sáng; Độ nhạy tương phản tối ưu; Chỉ số khúc xạ 1.47; Đường kính optic 6.0mm; Chiều dài kính 12.5mm; Dải công suất từ +10.0D đến +30.0D; Constant: 118.7; Độ sâu tiền phòng 5.0mm; Góc 3 độ; Có cartridge đi kèm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE. | 3.200.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500194490 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500194490_2506131411 | 13/06/2025 | 1 | Thành Phố Tuyên Quang,Tỉnh Tuyên Quang
1055 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, 1 mảnh loại 1 | Cái | 200 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 | 1.Chất liệu: hợp chất Acrylic (Acrylates) với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV); 2. Đường kính optic: ≥ 6.0mm; Chiều dài: 11.0mm đến 11.5mm; 3. Thiết kế càng: Một mảnh, mềm dạng phiến (Plate design); khúc xạ toàn phần không đối xứng; Góc càng 0 độ 4. Thiết kế optic: Kính công suất (+) 2 mặt lồi; Kính công suất (-) một mặt lõm, một mặt lồi; Phi cầu mặt sau. Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: +1.5D; 5. Dải công suất: -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D); 6. Chỉ số khúc xạ: ≥ 1,46; Kích thước vết mổ: ≤ 2.4mm; Kèm dụng cụ đặt kính; | 8.799.900 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2500059533 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500059533_2506121359 | 12/06/2025 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1056 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu loại 4 | Cái | 50 | Đức |  | ACRIVA UD 613 | Thủy tinh thể nhân tạo ACRIVA UD 613 | VSY Biotechnology GmbH |  |  | 2024 trở về sau | 1. Chất liệu: Hydrophillic Acrylic ngậm nước (25%), kết hợp với bề mặt không ngậm nước; 2. Đường kính optic: = 6mm, Chiều dài tổng từ = 13.0mm; 3. Thiết kế càng: Càng chữ C; 4. Thiết kế optic: Phi cầu; 5. Dải công suất: - 20 D -->+ 45D (tăng đều 0.5D); 6. Chỉ số khúc xạ : = 1.462; Kích thước vết mổ ≤ 2.4mm; Thủy tinh thể kèm theo Injector + Cartridge sử dụng 1 lần. | 1.285.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500059533 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500059533_2506121359 | 12/06/2025 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1057 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 3 mảnh | Cái | 70 | Mỹ | 9021 | ZA9003 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop +10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số khúc xạ: 1.47 8. Chỉ số cầu sai :-0.27µm 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 10. Vết mổ: 2.8mm 11. Xuất xứ: Mỹ 12. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 3.300.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500059533 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500059533_2506121359 | 12/06/2025 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1058 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, 1 mảnh loại 2 | Cái | 50 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF30 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 | 1. Chất liệu: Hợp chất Acrylic (Acrylates) với bề mặt kỵ nước; 2. Đường kính optic: ≥ Từ 6.0mm. Chiều dài: từ 11mm đến 11.5mm; 3. Thiết kế càng: Một mảnh, mềm dạng phiến; khúc xạ toàn phần không đối xứng; 4. Thiết kế optic: Kính công suất (+) 2 mặt lồi; Kính công suất (-) một mặt lõm, một mặt lồi; Tăng cường thêm vùng nhìn gần, vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: +3.0D; Mặt kính: Phi cầu mặt sau. Phù hợp với đồng tử nhỏ; 5. Dải công suất: -10.0D tới -1.0D (1.0D). ± 0.0 D tới + 36.0D (0.5D) 6. Chỉ số khúc xạ n ≥ 1.46; Kích thước vết mổ: ≤ 2.4mm; Kèm dụng cụ đặt kính. | 16.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2500059533 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500059533_2506121359 | 12/06/2025 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1059 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu loại 1 | cái | 60 | Ấn Độ | 9021 | DRVVB100AUA | DRVVB100AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | 1. Chất liệu: Acrylic Hydrophobic; Màu sắc: Màu vàng, lọc ánh sáng xanh; 2. Đường kính Optic 6mm, chiều dài tổng thể 13mm; 3. Thiết kế càng: càng chữ C; 4. Thiết kế optic: phi cầu; 5. Dải công suất: đảm bảo cung cấp được đủ dải công suất (P) từ +0 D đến +34 D; 6. Chỉ số khúc xạ: n = 1.49; Kích thước vết mổ 2.2mm; Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt kính | 1.449.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500059533 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500059533_2506121359 | 12/06/2025 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1060 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu loại 3 | Cái | 330 | Bỉ, Châu Âu | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (acrylic hydrophobic). - Thủy tinh thể màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV). - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có tổng chiều dài kính trong khoảng: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Thủy tinh thể đáp ứng đủ dải công suất từ -10D đến +35D trong đó: * Tử -10D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53. - Thủy tinh thể qua được vết mổ có kích thước từ 2mm - 2,2mm. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, 2 CFS (Bỉ, Úc). - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất." | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500059533 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500059533_2506121359 | 12/06/2025 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1061 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu loại 2 | Cái | 700 | Ấn Độ | 9021 | VVB31SCA | VVB31SCA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | 1. Chất liệu Acrylic không ngậm nước. 2. Đường kính Optic 6mm; chiều dài tổng 13mm; 3. Thiết kế càng: càng chữ C, góc càng 0 độ; 4. Thiết kế Optic: Thấu kính phi cầu điều chỉnh cầu sai về gần zero; bờ sau vuông 360 độ liên tục, thiết kế cố định túi bao, kéo dài tiêu cự , tăng cường thêm tầm nhìn trung gian; 5. Dải công suất đảm bảo cung cấp đủ dải công suất: từ +5.0D đến +34.0D; 6. Chỉ số khúc xạ 1.56; Kích thước vết mổ 2.2mm; Dùng kèm Injector kiểu xoay | 4.590.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500059533 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500059533_2506121359 | 12/06/2025 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1062 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, 1 mảnh loại 3 | Cái | 40 | Mỹ | 9021 | ZFR00V | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự (nhìn gần +3D, trung gian +1.5D) (EDOF) 2. Màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước (kỵ nước), Lọc tia UV và ánh sáng tím 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Chỉ số cầu sai : -0.27µm 11. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 12. Vết mổ: 2.2mm - 2.4mm 13. Xuất xứ: Mỹ 14. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 25.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500059533 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500059533_2506121359 | 12/06/2025 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1063 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự | Cái | 10 | Đức | 9021 | ALSAFIT FOURIER | ALSAFIT FOURIER | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể đa tiêu cự (3 tiêu cự). - Đặc điểm: phi cầu - Chất liệu ngậm nước Acrylic Hydrophilic. - Lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Dãy diop đáp ứng từ +10 D đến +30 D. - Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt IOL | 13.500.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500091093 | vn1000331677 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500091093_2506130727 | 13/06/2025 | 2 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1064 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài | Cái | 50 | Ấn Độ | 9021 | VVB31AUA | VVB31AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài - Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước) - Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh - Dải công suất đáp ứng: Từ 10D đến 30D - Thủy tinh thể đặt sẵn trong dụng cụ đặt nhân. | 4.350.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500091093 | vn1000331677 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500091093_2506130727 | 13/06/2025 | 2 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1065 | Thủy tinh thể mềm hai tiêu cự | Cái | 20 | Ý | 9021 | ISP60D | ISP60D | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo hai tiêu cự - Chất liệu: Acrylic hydrophilic (ngậm nước) - Thiết kế phi cầu - Thuỷ tinh thể được lắp sẵn | 7.100.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500091093 | vn1000331677 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500091093_2506130727 | 13/06/2025 | 2 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1066 | Hệ thống phẫu thuật khúc xạ laser Femtosecond | Hệ thống | 1 | Đức |  | Hệ thống chính bao gồm: - Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa: VISUMAX 800 - Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc: IOLMaster 700 - Hệ thống quản lý dữ liệu: Forum Data Management (cài đặt trên bộ máy vi tính) | VISUMAX 800/IOLMaster 700/Forum Data Management | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | * Hệ thống chính bao gồm: - Máy điều trị tật khúc xạ trong nhãn khoa: 01 Bộ - Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc: 01 Bộ - Hệ thống quản lý dữ liệu: Forum Data Management: 01 Hệ thống * Phụ kiện đi kèm bao gồm: - Hệ thống hiển vi phẫu thuật tích hợp với máy chính: 01 Bộ. - Giường mổ chuyên dụng: 01 Cái. - Ghế cho phẫu thuật viên: 01 Cái. - Dây cáp nguồn: 01 Cái. - Bộ lưu điện: 01 Cái. - Kit phẫu thuật để thực hiện được 10 phẫu thuật tạo vạt trong femto LASIK và 10 phẫu thuật tạo lõi nhu mô. - Bộ máy tính: 01 Bộ. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 Bộ. * Tính năng kỹ thuật cơ bản chi tiết theo Bảng đáp ứng thông số kỹ thuật đính kèm E-HSDT. | 22.717.248.056 | vn0101508914 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC GIA | IB2500156012 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 10/06/2025 | KQ2500156012_2506101338 | 10/06/2025 | 1 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1067 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, nhiễu xạ | Cái | 10 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím. - Các bậc nhiễu xạ nằm ở vùng trung tâm 4mm, phù hợp với kích thước đồng tử trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 0 đến 35.0D (từ 0 đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D; từ 31.0 đến 35.0D, tăng mỗi mức 1.0D) - Công suất bổ sung: +3.0D - Hằng số A = 118.5: Chỉ số khúc xạ = 1.46 - Chỉ số ABBE = 56 - Kích thước vết mổ 1.8mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500053627 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 10/06/2025 | KQ2500053627_2506071808 | 07/06/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1068 | Thủy tinh thể nhân tạo 5 tiêu cự | Cái | 5 | Israel | 90219000 | Intensity BN EZ | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 5 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên - Có ≥ 12 bậc với vòng ở giữa có đường kính 1mm, chiều cao mỗi bậc tối đa là 3,6 micron - Sử dụng ánh sáng với 93,5% hiệu suất năng lượng - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Dải công suất từ 10.0 đến 30.0D (tăng mỗi mức 0.5D) - Công suất bổ sung: +0.9D, +1.5D, +2.0D, +3.0D - Hằng số A = 118.4: Chỉ số khúc xạ = 1.46 - Chỉ số ABBE = 56 - Kích thước vết mổ 1.8mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge | 19.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500053627 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 10/06/2025 | KQ2500053627_2506071808 | 07/06/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1069 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, không màu | Cái | 10 | Đức |  | Aspira-aA | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, không màu. Lọc tia UV, glistening-free - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46. Độ sâu tiền phòng ACD: 5.374 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 2.580.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500053627 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 10/06/2025 | KQ2500053627_2506071808 | 07/06/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1070 | Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự | Cái | 10 | Pháp; Đức | 9021 | AT LISA 809M | AT LISA 809M | Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2024 trở về sau | + Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự một mảnh, chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt bên ngoài không ngậm nước. + Lọc tia UV, trong suốt, + Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE 60. + Thiết kế kính theo bảng phiến 04 cạnh càng hình dĩa, thiết kế optic bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. + Tiêu điểm nhìn gần +3,75D, phân bố ánh sáng theo tỷ lệ 65% cho nhìn xa và 35% cho nhìn gần. + Đặt qua vết mổ nhỏ 1,8 mm; + Công nghệ MISC, vòng khúc xạ và nhiễu xạ được thiết kế trên bề mặt trước optic, optic dạng phi cầu với cầu sai điều chỉnh -0,18µm, + Đường kính optic 6mm, chiều dài 11mm. Độ dày càng kính 0,25mm. Góc Haptic 0 độ. + Xử lý bề mặt Thủy Tinh Thể bằng công nghệ SMP (Smooth micro phase), giảm nhiễu loạn ánh sáng. + Hằng số A là 117,8. Độ sâu tiền phòng ACD 4,75; LF là 1,36; DF là 0. + Dải công suất từ 0D đến +32D tăng dần đều 0,5D. + Cartridge + injector dùng một lần. | 13.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500053627 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 10/06/2025 | KQ2500053627_2506071808 | 07/06/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1071 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu lắp sẵn | Cái | 10 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | +Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính). + Chất liệu Hydrophobic Acrylic, không bị bọt khí (glistening), màu vàng. Được phủ bên ngoài 1 lớp heparin. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. + Công nghệ bù một loạt quang sai từ các hình dạng giác mạc khác nhau và sự sai lệch của thể thủy tinh và sự thay đổi quang sai theo kích thước đồng tử. Thiết kế dạng một mảnh, càng chữ C. + Đường kính thấu kính 6mm, đường kính tổng 13mm. + Đặt qua vết mổ nhỏ 2,2-2,6mm theo từng dải Diopter + Dải diopter từ 0D đến + 34D bước nhảy 0.5 D. + Chỉ số A-constant: 120.2 + ACD: 6.29, đặt trong bao + Thiết kế ngăn chặn PCO: bờ vuông và vòng chống đục bao sau 360 độ + Chỉ số khúc xạ: 1.49 + Chỉ số ABBE: 50 + Thủy tinh thể lắp sẵn hoàn toàn trong injector | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500053627 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 10/06/2025 | KQ2500053627_2506071808 | 07/06/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1072 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, màu vàng | Cái | 10 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. Lọc tia UV, glistening-free - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46. Độ sâu tiền phòng ACD: 5.374 - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500053627 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 10/06/2025 | KQ2500053627_2506071808 | 07/06/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1073 | Thủy tinh thể nhân tạo (Kèm cartridge được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thủy tinh thể) | Cái | 50 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | Hoya | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) | HOYA Vivinex iSert XC1 | 2403853 ĐKLH/BYT-HTTB Ngày cấp 27/11/2024 | 2025 trờ về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt nhân (injector) dạng xoay. - Càng chữ C cải tiến - Hằng số A: 118,9; Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; CE Xuất xứ: nước ASEAN (Thái Lan) | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500229660 | vn0800376555 | Bệnh viện Quân y 7 | Chào hàng cạnh tranh | 09/06/2025 | KQ2500229660_2506090950 | 09/06/2025 | 1 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1074 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự một mảnh. | Cái | 6 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd | 3FLA6 | 2404847 ĐKLH/BYT-HTTB Ngày cấp 26/12/2024 | 2025 trờ về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự (3 tiêu cự), theo cơ chế kết hợp khúc xạ và nhiễu xạ, Optic thiết kế phi cầu - Chất liệu vùng quang học: Acrylic Hydrophobic - Thị lực nhìn gần +3.5 D (near addition), thị lực trung bình +1.85D (intermediate addition); - Màu vàng tự nhiên; lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Chỉ số khúc xạ: 1.48; - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể 13.0 mm; - Dải công suất từ +0 đến +35.0 Diop (tăng 0.5 Diop); - Kích thước vết mổ: 2.2mm-2.4mm - Optic thiết kế rìa vuông 360 độ; - Càng chữ C/L, góc càng 0 độ; - Hằng số A: 118.60; Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; CE. Xuất xứ: Châu Âu (Ireland) | 15.480.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500229660 | vn0800376555 | Bệnh viện Quân y 7 | Chào hàng cạnh tranh | 09/06/2025 | KQ2500229660_2506090950 | 09/06/2025 | 1 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1075 | Thủy tinh thể nhân tao mềm đơn tiêu , kéo dài tiêu cự điều chỉnh loạn thị | Cái | 5 | Mỹ | 9021 | DIU150, DIU225, DIU300, DIU375, DIU450, DIU525, DIU600 | Johnson & Johnson Surgical Vision Inc | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc |  |  | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C, đơn tiêu kéo dài tiêu cự. Tăng cường tầm nhìn trung gian điều chỉnh loạn thị 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D, Công suất loạn: 1.50D; 2.25D; 3.00D; 3.75D; 4.50D; 5.25D; 6.00D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Lắp sẵn trong Injector. 13. Vết mổ: 2.2mm 14. Xuất xứ: Mỹ 15. Đạt tiêu chuẩn FDA | 13.950.000 | vn0107705972 | Liên danh MEDITEX - ICARE | IB2500221742 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2025 | KQ2500221742_2506061605 | 06/06/2025 | 1 | Thành phố Kon Tum,Tỉnh Kon Tum
1076 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu ,kỵ nước | Cái | 300 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision Inc | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc |  |  | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 10. Vết mổ: 2.2 mm - 2.4 mm 11. Tiêu chuẩn FDA Xuất xứ: G7 | 3.000.000 | vn0107705972 | Liên danh MEDITEX - ICARE | IB2500221742 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2025 | KQ2500221742_2506061605 | 06/06/2025 | 1 | Thành phố Kon Tum,Tỉnh Kon Tum
1077 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Cái | 10 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Cầu sai trung tính SA=0 - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0107705972 | Liên danh MEDITEX - ICARE | IB2500221742 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2025 | KQ2500221742_2506061605 | 06/06/2025 | 1 | Thành phố Kon Tum,Tỉnh Kon Tum
1078 | Thủy tinh thể nhân tao mềm đơn tiêu , kéo dài tiêu cự | Cái | 250 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson Surgical Vision Inc | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc |  |  | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 14. Xuất xứ: Mỹ 15. Đạt tiêu chuẩn FDA | 5.200.000 | vn0107705972 | Liên danh MEDITEX - ICARE | IB2500221742 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2025 | KQ2500221742_2506061605 | 06/06/2025 | 1 | Thành phố Kon Tum,Tỉnh Kon Tum
1079 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể | Lọ | 100 | Ấn Độ | 3004 | Tissue Blue | Tissue Blue | Wizcure Pharma Pvt. Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Dùng nhuộm bao trước trong quá trình mổ Phaco, không ảnh hưởng đến nội mô giác mạc. - Đựng trong lọ thủy tinh. - Độ PH từ 6.8 đến 7.6. Dung tích ≥ 1ml. - Thành phần Trypan Blue 0.6mg/ml; Sodium Chloride IP 8.2 mg; Sterile Aqueous Base. | 142.000 | vn0107705972 | Liên danh MEDITEX - ICARE | IB2500221742 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2025 | KQ2500221742_2506061605 | 06/06/2025 | 1 | Thành phố Kon Tum,Tỉnh Kon Tum
1080 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phí cầu ,kỵ nước.3 mảnh | Cái | 70 | Mỹ | 9021 | ZA9003 | Johnson & Johnson Surgical Vision Inc | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc |  |  | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng ≥ 13mm 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop +10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số Abbe: 55 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 9. Chỉ số cầu sai :-0.27µm 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Vết mổ: 2.8mm 12. A-Constant: 119.1 13. Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 3.300.000 | vn0107705972 | Liên danh MEDITEX - ICARE | IB2500221742 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2025 | KQ2500221742_2506061605 | 06/06/2025 | 1 | Thành phố Kon Tum,Tỉnh Kon Tum
1081 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ,đơn tiêu, Phi cầu ,kỵ nước | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | DCB00V | Johnson & Johnson Surgical Vision Inc | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc |  |  | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng ≥ 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 11. Lắp sẵn trong injector kiểu xoay 12. Vết mổ: 2.2mm 13. ACD tiếp xúc: 5.4mm 14. A-Constant: 118.8 | 3.500.000 | vn0107705972 | Liên danh MEDITEX - ICARE | IB2500221742 | vn6100109361 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2025 | KQ2500221742_2506061605 | 06/06/2025 | 1 | Thành phố Kon Tum,Tỉnh Kon Tum
1082 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 750 | Đức | 9021 | B1ADY0/S1ADY0 | B1ADY0/S1ADY0 | 1stQ GmbH |  |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic không ngậm nước, + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. + Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ. + Chỉ số ABBE: 58. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số khúc xạ: 1.47. + Vết mổ nhỏ 2.0mm - 2.4mm. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Dãy diop: Model: B1ADY0 Từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, Từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D và Model: S1ADY0 từ +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 2.950.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500041136 | vn6300033631 | Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2025 | KQ2500041136_2506041628 | 06/06/2025 | 3 | Thị Xã Long Mỹ,Tỉnh Hậu Giang
1083 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 2400 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | I-medical | I-medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) 3. Màu vàng, lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; hình cầu (Spheric) 4. Chỉ số khúc xạ RI = 1,46 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu vùng quang học 6. Chiều dài thủy tinh thể 12,5 mm. Đường kính quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất từ -20,0D đến +40,0D 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua 2,2 mm 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 11. Có 1 giấy lưu hành do Đức cấp, sản xuất tại Đức | 2.970.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1084 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 1100 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Sensar 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); hình cầu (spheric). 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,47. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) (cartridge - 1MTEC30 + injector - DK7796) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận FDA 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp (CFS của Ireland và FDA của Mỹ cấp); sản xuất tại nước tham chiếu (Mỹ). | 2.990.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1085 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 900 | Hy Lạp | 9021 | Orizon SDHBP | Orizon SDHBP | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế 2 càng dạng chữ C, cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 13.0 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D. Từ 0.0D đến +10.0D bước 1.0D; từ +10.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được lắp sẵn trong Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE - Có 1 giấy lưu hành tự do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu: Hy Lạp | 3.486.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1086 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 30 | Israel | 9021 | Intensity BN EZ | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, 5 tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,46. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +10,0 D đến +30,0 D (mỗi nấc 0,5D). 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 1,8 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Vùng quang học thiết kế theo nguyên lý nhiễu xạ; công suất bổ sung cho các tiêu điểm lần lượt là: 0.9D; +1,5D; +2D; +3,0D. 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | 19.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1087 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 300 | Mỹ | 9021 | ZCB00 | Tecnis 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,47. 5. Đặc điểm càng: 2 càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ +5,0 D đến +34,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) (cartridge - 1MTEC30 + injector - DK7796) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận FDA. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp (CFS của Ireland và FDA của Mỹ cấp); sản xuất tại nước tham chiếu (Mỹ). | 3.870.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1088 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | DFT015 | DFT015 | Alcon Research, LLC |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh,dải tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) - Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc. | 25.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1089 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 50 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước. 3. Trong suốt (không nhuộm màu); lọc tia cực tím (UV); phi cầu, cầu sai (-0.11µm) 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46 5. Đặc điểm càng: hai càng (càng chữ C dạng kép), cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ +1,0 D đến +35,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt thuỷ tinh thể (injector) dùng 1 lần 10. Vùng quang học có thiết kế giúp tiêu cự hội tụ liên tục, công suất bổ sung: +2,75 D 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, sản phẩm có chứng nhận CE 12. Có giấy lưu hành do Hà Lan, Thuỵ Sỹ cấp; sản xuất tại Hà Lan. | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1090 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 50 | Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, hai tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,54. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10.5 mm-10.79mm; đường kính vùng quang học: 5.8mm - 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ +10,0 D đến +35,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,0 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: từ +3,0 D. 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | 10.400.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1091 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 100 | Ireland | 9021 | SY60WF | SY60WF | Alcon Laboratories Ireland, Ltd |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic); không glistening kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài thủy tinh thể: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước cầu sai 0.2µm, bờ sau vuông liên tục, -Thiết kế cạnh vuông giúp chống chói cạnh - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D (bước nhảy 0.5D) - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA; FSC Úc, Ireland | 4.800.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1092 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 300 | Israel | 9021 | BunnyLens HP Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,48. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm (IOL từ 10.5D trở lên) và 11.5 mm (IOL từ 10.0D trở xuống); đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +5,0 D đến +35,0 D. · Từ 5.0 đến +10.0 (mỗi nấc tăng 1D độ) · Từ 10.5 đến +30.0 (mỗi nấc tăng 0.5D độ) · Từ 31.0 đến +35.0 (mỗi nấc tăng 1D độ) 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong ống tiêm. 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 3 giấy lưu hành do: Israel, Tây Ban Nha và Bỉ cấp. Sản xuất tại Israel. | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1093 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 50 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | PhysIOL | PhysIOL S.A |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Màu vàng, lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh, phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ RI = 1,53 5. Đặc điểm: bốn càng khép kín, cùng chất liệu với vùng quang học 6. Chiều dài thủy tinh thể: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm; đường kính vùng quang học: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm 7. Dải công suất: từ +10,0D đến +30,0D 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm 9. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge + injector 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 11. Có 2 giấy lưu hành do Bỉ và Úc cấp, sản xuất tại Bỉ | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1094 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 400 | Hungary | 9021 | 640P | 640P | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp. 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu, cầu sai trung tính. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1.46 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10.7mm - 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ 0.0 D đến +35.0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, sản phẩm có chứng nhận CE 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | 1.600.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1095 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 100 | Pháp | 9021 | AT LISA tri 839MP | AT LISA tri 839MP | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp. 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,46. 5. Thủy tinh thể dạng đĩa. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +0,0 D đến +32,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 1,8 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Vùng quang học thiết kế theo nguyên lý nhiễu xạ kết hợp khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: 3.33 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: 1.66 D. 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12.Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu Đức và Úc cấp, sản xuất tại nước tham chiếu Đức và Pháp. | 20.000.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1096 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 700 | Mỹ | 9021 | SN60WF | SN60WF | Alcon Research, LLC |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.492.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1097 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 50 | Hoa Kỳ | 9021 | TFLIO130Y | TFLIO130Y | AST VisionCare Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,5. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +5,0 D đến +34,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Vùng quang học thiết kế theo nguyên lý nhiễu xạ và khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: từ +3,3 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: từ +2,2 D. 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có ≥ 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | 16.500.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1098 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu kéo dài tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,47. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ +5,0 D đến +34,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) (cartridge - 1MTEC30 + injector - DK7796). 10. Thiết kế giúp tăng cường tầm nhìn trung gian 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận FDA. 12. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp (CFS của Ireland và FDA của Mỹ cấp); sản xuất tại nước tham chiếu (Mỹ). | 5.200.000 | vn0105657459 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1099 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 600 | UNITED STATES | 9021 | SAL PS302A | MBI | Millennium Biomedical, Inc. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. Hai mặt lồi, cạnh vuông optic và càng. Cầu sai âm tính 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,50 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: từ +0,0 D đến +34,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE 11. CFS: Đức , sản xuất tại Mỹ | 3.300.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1100 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 200 | Đức | 9021 | Triva- aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. Cầu sai trung tính 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1.46. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12.5 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: từ +10,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Vùng quang học thiết kế theo nguyên lý nhiễu xạ và khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: +1,75 D. 11. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 12. CFS: Đức và Úc, Sản xuất tại Đức | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1101 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 1400 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu, cầu sai -0,16 µm 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI : 1,548. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: tối thiểu từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) . 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận CE . 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp (CFS Đức, CFS Úc) ; sản xuất tại Thái Lan. | 3.300.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1102 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 300 | Pháp | 9021 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,54. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11.5mm-11.78mm; đường kính vùng quang học: 5.8mm-6.15mm 7. Dải công suất: từ +0,0 D đến +35,0 D mức tăng 0.5 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,0 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | 3.490.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1103 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 200 | Thụy Sỹ | 9021 | Eden 124M | Eden 124M | SAV-IOL SA |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu, kéo dài tiêu điểm EDOF, dải tiêu điểm liên tục. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước. 3. Thủy tinh thể không màu, Lọc tia cực tím (UV) tại bước sóng 370nm, thiết kế phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ: 1,457 tại 35 độ C 5. Thiết kế càng: 2 Càng kín không gập góc cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể 12,4mm. Đường kính phần quang học 6,0mm. 7. Dải công suất: từ +5,0D tới +30,0D (bước chuyển +0,5D). 8. Kích thước vết mổ: Từ 2,2 mm. 9. Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. 10. Thiết kế phần quang học: Hỗn hợp (Hybrid), đa vùng (khúc xạ, nhiễu xạ, phi cầu). Công suất bổ sung tầm nhìn gần +3,0D. 11. Tiêu chuẩn: ISO 13485 12. Giấy lưu hành tự do cấp bởi Thụy Sỹ. Sản xuất tại Thụy Sỹ. | 21.000.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1104 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 100 | Bỉ | 9021 | Pod F (FineVision) | PhysIOL | PhysIOL S.A |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) 3. Màu vàng, lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ RI = 1,46 5. Đặc điểm càng: hai càng (chữ C), cùng chất liệu vùng quang học 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11,40 mm; đường kính vùng quang học: 6,0mm 7. Dải công suất: từ +6D đến +35D, bước nhảy 0,5D 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2mm 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân (cartridge + injector) 10. Vùng quang học thiết kế theo nguyên lý nhiễu xạ, công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần +3,5D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian +1,75D 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 12. Có 2 giấy lưu hành do Bỉ và Úc cấp, sản xuất tại Bỉ | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1105 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 100 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu, cầu sai từ -0,2 µm 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,48. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: tối thiểu từ 0 D đến +35,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Vùng quang học thiết kế theo nguyên lý nhiễu xạ và khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: từ +1,85 D 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp (CFS Ireland; CFS Anh) ; sản xuất tại nước tham chiếu (Ireland) | 15.480.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1106 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 50 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LS-313 MF15 | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, kéo dài tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp. 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI < 1,46. 5. Thủy tinh thể dạng phiến. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -10,0 D đến +36,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,8 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Vùng nhìn gần hình quạt, công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +1,5D 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có ≥ 1 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | 8.900.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1107 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 2300 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. Cầu sai trung tính 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1.46. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12.5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -20,0 D đến +60,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 11. CFS: Đức và Úc, sản xuất tại Đức | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1108 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 50 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước. 3. Trong suốt (Không nhuộm màu); lọc tia cực tím (UV); thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46. 5. Đặc điểm càng: hai càng (càng chữ C dạng kép), cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -10,0 D đến +35,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt thuỷ tinh thể (injector) dùng 1 lần. 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, sản phẩm có chứng nhận CE 11. Có giấy lưu hành do Hà Lan cấp; sản xuất tại Hà Lan | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1109 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | TFNT00 | TFNT00 | Alcon Research, LLC |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400-475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Optic thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ ENLIGHTEN (ENhanced LIGHT ENergy)có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 23.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1110 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic kỵ nước. 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,49. 5. Đặc điểm càng: Hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ 0D đến +34,0D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11 Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu Đức và Úc cấp, sản xuất tại nước tham chiếu Mỹ. | 2.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1111 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, điều chỉnh loạn thị, chất liệu hỗn hợp | Cái | 100 | Pháp | 9021 | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, điều chỉnh loạn thị. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp. 3. Thủy tinh thể không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI=1.46. 5. Thủy tinh thể thiết kế dạng đĩa. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: + Độ cầu: từ -10,0 D đến +32,0 D; + Độ loạn: từ +1,0 D đến +12,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 1.8mm cho các IOL từ -10.0 đến +28.0D độ cầu với đậu trụ +1.0 đến 4.0D; 2.2mm cho tất cả các kết hợp độ trụ còn lại đến diopter +32D 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu Đức và Úc cấp, sản xuất tại 2 nước tham chiếu Đức và Pháp. | 7.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1112 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 50 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp. 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1.46. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm 7. Dải công suất: tối thiểu từ +8,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 1.8mm - 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: +1,75 D. 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | 18.490.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1113 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 1900 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp. 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); hình cầu (spheric). 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,46. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10.5 mm-11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -9,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | 2.900.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1114 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 30 | Israel | 9021 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, hai tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,46. 5. Đặc điểm càng: 4 càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: 11 mm (IOL từ 10D trở lên) và 11.5 mm (IOL dưới 10.0D); đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ 0 D đến +35,0 D. · Từ 0.0 đến 30.0 (tăng mỗi mức 0.5D) · Từ 30 .00 đến 35.00 (mỗi mức tăng 1.0D) 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 1,8 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Vùng quang học thiết kế theo nguyên lý nhiễu xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,0. 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có 3 giấy lưu hành do: Israel, Tây Ban Nha và Bỉ cấp. Sản xuất tại Israel. | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1115 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 400 | Thụy Sỹ | 9021 | Lucidis 108M | Lucidis 108M | SAV-IOL SA |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, một mảnh, hai tiêu, kéo dài tiêu điểm EDOF, dải tiêu điểm liên tục. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước. 3. Thủy tinh thể không màu, Lọc tia cực tím (UV) tại bước sóng 370nm, thiết kế phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ: 1,457 tại 35 độ C 5. Thiết kế càng: 2 Càng kín không gập góc cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể 10,8mm. Đường kính phần quang học 6,0mm. 7. Dải công suất: từ +5,0D tới +30,0D (bước chuyển +0,5D). 8. Kích thước vết mổ: Từ 2,2 mm. 9. Dụng cụ kèm theo: Cartridge và injector. 10. Thiết kế phần quang học: Hỗn hợp đa vùng (khúc xạ, phi cầu). Công suất bổ sung tầm nhìn gần +3,0D. 11. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. 12. Giấy lưu hành tự do cấp bởi Thụy Sỹ. Sản xuất tại Thụy Sỹ | 8.500.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1116 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 2500 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu, cầu sai từ -0,16 µm 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI: 1,548. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: tối thiểu từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) . 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận CE 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp (CFS Đức, CFS Úc) ; sản xuất tại Thái Lan. | 2.960.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1117 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 2000 | Hy Lạp | 9021 | Sida-Lens SDHB | Sida-Lens SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế 2 càng dạng chữ C, cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE - Có 1 giấy lưu hành tự do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu: Hy Lạp | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1118 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu không ngậm nước | Cái | 300 | Hoa Kỳ | 9021 | QPIO130Y | QPIO130Y | AST VisionCare Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,5 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ 0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có ≥ 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | 3.000.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500138847 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/06/2025 | KQ2500138847_2506021127 | 04/06/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1119 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. | Cái | 40 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.16 µm) - Thiết kế 4 càng, góc càng 5° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 11.0 mm. - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước 1.0D; từ 0.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500025388 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 03/06/2025 | KQ2500025388_2506031152 | 03/06/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1120 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu ba tiêu cự, mềm, một mảnh | Cái | 60 | Đức | 90213900 | Triva-aA | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Càng chữ C. Góc càng 0°. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 °. Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4 - Chỉ số ABBE: 56. Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xa. Công suất cộng thêm +1.75D nhìn trung gian, và +3.5D cho nhìn gần. Giúp cho bệnh nhân nhìn tốt ở mọi khoảng cách. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 14.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500025388 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 03/06/2025 | KQ2500025388_2506031152 | 03/06/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1121 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh,kị nước, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 700 | Đức |  | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | OphthalmoPro GmbH |  |  | Năm 2023 trở về sau | Chất liệu: Hydrophobic acrylate - không lấp lánh, Kích thước: - Đường kính thấu kính: 6,0 mm - Chiều dài tổng thể: 13,0 mm Đặc tính kĩ thuật: - Thiết kế phi cầu làm giảm quang sai (hiệu chỉnh quang sai -0,20 µ) - Lồi cầu sau, thiết kế cạnh liên tục, bờ vuông 360 độ, sắc sảo, góc tiếp xúc 1,5°, thiết kế có càng có thể điểu chỉnh vòng C-loop - Có khả năng lọc tia UV, kết hợp lọc ánh sáng xanh - Độ sâu tiền phòng 5,68 - Chỉ số khúc xạ 1,48 - Công suất quang -10,0 đến + 36,0 diop, bước điều chỉnh 0,5 Thuỷ tinh thể được lắp sẵn, với đầu típ nhỏ chỉ 1,78mm, cho phép đặt qua vết mổ nhỏ 2,0 – 2,2 mm Tiêu chuẩn: ISO | 3.000.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2500025388 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 03/06/2025 | KQ2500025388_2506031152 | 03/06/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1122 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, lắp sẵn | Cái | 20 | Đức; Pháp | 9021 | AT LISA TRI 839MP | AT LISA TRI 839MP | Carl Zeiss Meditec AG; Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt bên ngoài không ngậm nước, không có bọt khí. Kích thước: - Đường kính optic 6mm, chiều dài 11mm. - Đường kính vòng nhiễu xạ đầu tiên 1,04mm. Đặc tính kỹ thuật: Kính thiết kế dạng dĩa có 4 điểm tựa, thiết kế optic với vòng chống đục bao sau và bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. Tiêu điểm nhìn gần +3,33D, tiêu điểm nhìn trung gian là +1,66D. Lọc tia UV. Chỉ số khúc xạ 1,46; chỉ số ABBE 60. - Đặt qua vết mổ nhỏ 1,8 mm, - Cầu sai điều chỉnh -0,18µm, - Xử lý bề mặt Thủy Tinh Thể bằng công nghệ giảm nhiễu loạn ánh sáng. - Hằng số A là 118,6. - Dải công suất từ 0D đến +32D tăng dần đều 0,5D. - Lắp sẵn hoàn toàn trong cartridge Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500025388 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 03/06/2025 | KQ2500025388_2506031152 | 03/06/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1123 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh | Cái | 400 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cầu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Vết mổ: 2.2 mm - 2.4 mm 12. Xuất xứ: Mỹ 13.Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO13485 | 3.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500025388 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 03/06/2025 | KQ2500025388_2506031152 | 03/06/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1124 | Thủy tinh thể đa tiêu khúc xạ không đối xứng. | Cái | 60 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở về sau | *Chất liệu: HydroSmart® hợp chất Acrylates với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV). * Kích thước: - Đường kính optic: 6.0mm - Chiều dài kính: 11.0mm. * Đặc tính kỹ thuật: + Thủy tinh thể mềm 1 mảnh đa tiêu khúc xạ, dạng phiến (Plate design) hoặc hình dĩa, rìa vuông 360 độ liên tục mặt sau. Góc càng 0 độ + Phi cầu mặt sau, Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: +1.5D. + Kết hợp công nghệ EDOF + Chỉ số khúc xạ: 1.46. + Dải công suất: -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) + Hằng số A: 118,0. + Kích thước vết mổ ≥ 1,8mm và ≤ 2,4mm. + Kèm dụng cụ đặt kính. * Tiêu chuẩn: ISO, CE | 8.800.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2500025388 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 03/06/2025 | KQ2500025388_2506031152 | 03/06/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1125 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 3 mảnh, không ngậm nước | Cái | 30 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60R | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu: Chất liệu Optic Hydrophobic Acrylic (nhân khô). Kích thước: Đường kính optic: 6,0 mm, chiều dài thủy tinh thể: 12,5mm; Đặc tính kỹ thuật: Thuỷ tinh thể mềm 3 mảnh, đơn tiêu, màu vàng. Càng thiết kế cung tròn chữ C cải tiến, chất liệu PMMA polymer hóa liền khối với Optic; góc càng 5 độ. - Chỉ số khúc xạ: 1,52; - Hằng số A: 118,4; - Dải công suất từ +4.0D đến +30.0D (tăng 0.5 Diop); - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge, qua vết mổ 2,5mm – 2,65mm; Tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016, FDA | 2.920.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500025388 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 03/06/2025 | KQ2500025388_2506031152 | 03/06/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1126 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, môt mảnh nguyên khối | Cái | 400 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500025388 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 03/06/2025 | KQ2500025388_2506031152 | 03/06/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1127 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 240 | Đức |  | ZOE | ZOE | OphthalmoPro GmbH |  |  | Năm 2023 trở về sau | Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, không lấp lánh, cấp độ 0 Kích thước: - Đường kính thấu kính: 6,0 mm - Chiều dài tổng thể: 13,0 mm Đặc tính kĩ thuật: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu có tầm nhìn trung gian, một mảnh 2 càng, phi cầu, không ngậm nước. Lọc tia UV - Loại kính: Quang học lồi sau, phi cầu có thể điều chỉnh tầm nhìn xa và trung gian - Dãy công suất: +5D đến +36D, cách khoảng 0,5 D - Hằng số A* 118,9 - Càng điều chỉnh vòng lặp C-loop 1,5° - Thiết kế cạnh vuông siêu sắc nét 360°, cạnh bên nhám - Độ sâu tiền phòng 5,68 - Chỉ số khúc xạ 1,48 Thuỷ tinh thể được lắp sẵn, với đầu típ nhỏ chỉ 1,78mm, cho phép đặt qua vết mổ nhỏ 2,0 – 2,2 mm Tiêu chuẩn: ISO | 4.720.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2500025388 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 03/06/2025 | KQ2500025388_2506031152 | 03/06/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1128 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Hungary | 9021 | 677ADY | 677ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Thiết kế, tính năng: thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, phi cầu, rìa vuông 360 độ tránh đục bao sau (PCO) Hai càng, dạng càng kép khép kín, góc càng 0 độ. - Chất liệu: Copolymer Hydrophilic - hydrophobic acrylic, thành phần nước 25% nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Đường kính Optic: 6.0mm - Chiều dài tổng thể: 13mm - Dải công suất: Từ - 10.0 D đến +45.0D -Thiết kế quang: Mặt lồi- Mặt lõm (-10D đến -1.0D); Hai mặt lồi (0.0D đến 45.0D) - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.45 - Chỉ số khúc xạ n: 1.46, chỉ số ABBE: 58 - Hằng số A (SRK/T): 118.828 - Kích thước vết mổ: 1.8mm đến 2.2mm, HSD 5 năm (từ khi tiệt trùng) - Kèm dụng cụ đặt IOL: Cung cấp kèm 1 Injector và 1 Catridge/ thủy tinh thể. | 2.800.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500166604 | vn2300303753 | Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 03/06/2025 | KQ2500166604_2506031015 | 03/06/2025 | 1 | Thành phố Từ Sơn,Tỉnh Bắc Ninh
1129 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, kị nước, dãy độ rộng, lọc ánh sáng xanh | Cái | 11328 | Đức | 9021.39.00 | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | OphthalmoPro GmbH |  |  | 2024 trở về sau | - Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đơn tiêu. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic kị nước (hydrophobic acrylic). - Đường kính tổng: 13.0mm. - Đường kính optic: 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dãi công suất: -10.0D đến +36.0D. - Đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm với thủy tinh thể có dải công suất <= +24.0D. - Xuất xứ: Đức - Có lọc ánh sáng xanh. | 2.928.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500035291 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 02/06/2025 | KQ2500035291_2505301530 | 02/06/2025 | 4 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1130 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, ngậm nước, dãy độ rộng, lọc ánh sáng xanh | Cái | 11335 | Việt Nam | 9021 | PT-01 | MEDEP PURETIC | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 trở về sau | - Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đơn tiêu. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic ngậm nước (hydrophilic acrylic). - Đường kính tổng: 13.0mm. - Đường kính optic: 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dãi công suất: -10.0D đến +30.0D. - Kích thước vết mổ: Đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm với thủy tinh thể có dải công suất <= +24.0D. - Xuất xứ: Việt Nam - Có lọc ánh sáng xanh. | 1.029.000 | vn0313756549 | CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN HOÀNG | IB2500035291 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 02/06/2025 | KQ2500035291_2505301530 | 02/06/2025 | 4 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1131 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngậm nước, đơn tiêu, lắp sẵn | Cái | 11328 | Pháp | 9021 | CT ASPHINA 509MP | CT ASPHINA 509MP | Carl Zeiss Meditec AG hoặc Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2024 trở về sau | Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngậm nước, đơn tiêu, lắp sẵn. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic ngậm nước (hydrophilic acrylic). - Đường kính tổng: 11.0mm. - Đường kính optic: 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dãi công suất: +0D đến +32.0D. - Đầu cartridge qua được vết mổ 1.8 mm - Bộ đặt: lắp sẵn. - Xuất xứ: Đức, Pháp | 1.550.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500035291 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 02/06/2025 | KQ2500035291_2505301530 | 02/06/2025 | 4 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1132 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn | Cái | 11328 | UNITED KINGDOM | 9021 | Hyflex Yellow | Hyflex Yellow | EYEOL U.K. LIMITED |  |  | 2024-2025 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu,không lắp sẵn Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu Chất liệu: acrylic kỵ nước (hydrophobic) Đường kính tổng: 13.00 mm Đường kính optic = 6.00 mm vị trí: trong bao sau Đảm bảo dãy công suất +0.0D đến +40.0D (bước nhảy 0.5D) Đảm bảo đầu cartridge qua được vết mổ 2,2mm với thủy tinh thể có dải công suất ≤ +24.0D Dụng cụ lắp đặt thủy tinh thể: được lắp sẵn hoàn toàn. Được sản xuất tại các nước nằm trong các nước tham chiếu: Eyeol UK Ltd - Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Có lọc ánh sáng xanh | 1.978.000 | vn0312041033 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE | IB2500035291 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 02/06/2025 | KQ2500035291_2505301530 | 02/06/2025 | 4 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1133 | Thủy tinh thể mềm, kị nước, 3 mảnh, đơn tiêu, dùng cho phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 11522 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2022 trở lại đây | 1. Loại: Thủy tinh thể mềm, 3 mảnh, kị nước, đơn tiêu. 2. Quang học: đơn tiêu (monofocal). 3. Chất liệu: acrylic kị nước (hydrophobic acrylic). 4. Lọc: UV. 5. Đường kính tổng: trong khoảng 13mm ÷ 13.5mm. 6. Đường kính optic: 6.0mm. 7. Càng: kiểu C, chất liệu 60% sợi đơn. 8. Polymethylmethacrylate (PMMA) có lõi xanh, góc càng 5 độ. 9 Chỉ số khúc xạ: 1.47. 10. Vị trí đặt: Cố định hầm củng mạc, rãnh thể mi, trong bao 11. Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến +30.0D, bước nhảy 0.5D. 12. Kích thước vết mổ: qua được vết mổ 2.8mm. 13. Bộ đặt: Không lắp sẵn 14. Xuất xứ: Mỹ 15. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500035291 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 02/06/2025 | KQ2500035291_2505301530 | 02/06/2025 | 4 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1134 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, lắp sẵn | Cái | 11328 | Nhật Bản |  | CP2.2R | Avansee | Kowa Company, Ltd. |  |  | Năm 2023 - 2024 trở về sau | - Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, lắp sẵn. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic kị nước (hydrophobic acrylic). - Đường kính tổng: 13.0mm. - Đường kính optic: 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dãi công suất: +10.0D đến +30.0D. - Đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm với thủy tinh thể có dải công suất <= +24.0D - Bộ đặt: lắp sẵn. - Xuất xứ: Nhật | 1.447.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500035291 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 02/06/2025 | KQ2500035291_2505301530 | 02/06/2025 | 4 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1135 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, không lắp sẵn | Cái | 11328 | Việt Nam | 9021 | MC-01 | MEDEP MECYL | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 trở về sau | - Loại: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, không lắp sẵn. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Chất liệu: acrylic kị nước (hydrophobic acrylic). - Đường kính tổng: 13.0mm. - Đường kính optic: 6.0mm. - Vị trí đặt: trong bao. - Đảm bảo dãi công suất: +10.0D đến +30.0D. - Kích thước vết mổ: Đầu cartridge qua được vết mổ 2.2mm với thủy tinh thể có dải công suất <= +24.0D. - Bộ đặt: không lắp sẵn. - Xuất xứ: Việt Nam | 949.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500035291 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 02/06/2025 | KQ2500035291_2505301530 | 02/06/2025 | 4 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1136 | Phần 362: Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 720 | Bỉ (Châu Âu) | 9021.90.00 | Micropure |  | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic không ngậm nước (GFY Hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và tia UV (tia cực tím). - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6,00mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11,00mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -10D đến +35D, trong đó: * Từ -10D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu). - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE và có CFS do Bỉ, Úc cấp. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400394988 | vn0305289315 | BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH | Đấu thầu rộng rãi | 29/05/2025 | 306/QĐ-BVBC | 29/05/2025 | 3 | Huyện Bình Chánh,TP. Hồ Chí Minh
1137 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | cái | 10 | Mỹ |  | GIB00 | Tecnis Eyhance Smartload | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở đi | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ 2.2mm | 4.679.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500134398 | vn2800794154 | Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hoá | Đấu thầu rộng rãi | 28/05/2025 | KQ2500134398_2505271619 | 28/05/2025 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1138 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | cái | 40 | Mỹ |  | AAB00 | Sensar 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2025 trở đi | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số ABBE =55 9. Chỉ số khúc xạ 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Vết mổ 2.2mm | 2.990.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500134398 | vn2800794154 | Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hoá | Đấu thầu rộng rãi | 28/05/2025 | KQ2500134398_2505271619 | 28/05/2025 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1139 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, hai tiêu cự | cái | 5 | Israel |  | BunnyLens MF Easy | Hanita Lenses | Hanita Lenses |  |  | 2024 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím. 2. Các bậc nhiễu xạ nằm ở vùng trung tâm 4mm 3. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. 4. Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ ; Bờ vuông liên tục 360 độ 5. Dải công suất từ 0 đến 35.0D (từ 0 đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D; từ 31.0D đến 35.0D, tăng mỗi mức 1.0D) 6. Công suất bổ sung: +3.0D 7. Hằng số A: 118.5; Chỉ số khúc xạ: 1.46 8. Chỉ số ABBE: 56 9. Kích thước vết mổ: 1.8mm. 10. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge. | 8.600.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500134398 | vn2800794154 | Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hoá | Đấu thầu rộng rãi | 28/05/2025 | KQ2500134398_2505271619 | 28/05/2025 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1140 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ | 125 | Tây Ban Nha |  | AJL VISC 2% | AJL VISC | AJL Ophthalmic SA |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Dịch nhầy Sodium Hyaluronate (NaHa) 2.0%. - Trọng lượng phân tử: 2.4 million daltons, Độ nhớt: 40.000 - 60.000 mPa.s tại 25 độ C. - Độ thẩm thấu: 250-350 mOsmol/l. Độ PH: 7.0-7.5. - Dùng với đầu kim 27G. Dịch nhầy có tính năng bảo vệ nội mô cao. Tiệt trùng bằng hơi nước | 450.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500103383 | vn0500475932 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2025 | KQ2500103383_2505271147 | 27/05/2025 | 1 | Thành phố Hà Nội
1141 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ngậm nước | cái | 125 | Tây Ban Nha |  | LLASY60 | AS - IOL | AJL Ophthalmic SA |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu. - Chất liệu Hydrophilic copolymer, ngậm nước 25,5%. Kính lọc tia UV <10% tại bước sóng 400nm, lọc ánh sáng xanh (nhuộm vàng tự nhiên). - Chỉ số khúc xạ là 1,46. Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh trung tính (0µm). - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Kính càng hình phiến (dĩa) với 2 càng khép kín. - Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm với dụng cụ đặt kính phù hợp, dụng cụ đặt kính dùng 1 lần. Góc càng 0 độ. - Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài tổng: 10,75 mm. - Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. - Hằng số A đo quang 118,0 | 2.800.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500103383 | vn0500475932 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2025 | KQ2500103383_2505271147 | 27/05/2025 | 1 | Thành phố Hà Nội
1142 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Hy Lạp | 9021 | Orizon SDHBP | Orizon SDHBP | Sidapharm P.C | Orizon SDHBP | 18188NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 13.0 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D. Từ 0.0D đến +10.0D bước 1.0D; từ +10.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được lắp sẵn trong Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. - Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp * Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 3.486.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500057934 | vn0303389515 | BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2025 | KQ2500057934_2505271013 | 27/05/2025 | 2 | Huyện Củ Chi,TP. Hồ Chí Minh
1143 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 300 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản | HOYA Vivinex iSert XY1 | 18458NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, phi cầu, nhuộm vàng - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, nhuộm vàng - Thiết kế phi cầu. Chỉ số SA: -0.16 µm - Càng chữ C, góc càng 0⁰ - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6.0 mm, chiều dài kính: 13.0 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Chỉ số ABBE: 36.9 - Dải diop từ +6.0D đến +30.0D - Kính đặt qua vết mổ: 2.2mm - Dụng cụ đặt kính: Lắp sẵn dạng xoay - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500057934 | vn0303389515 | BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2025 | KQ2500057934_2505271013 | 27/05/2025 | 2 | Huyện Củ Chi,TP. Hồ Chí Minh
1144 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 600 | Ý |  | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2024 | "'- Kích cỡ: Optic=6mm, tổng chiều dài= 10.75mm - Chất liệu : Copolymer (được tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) - Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa . Lọc tia UV. - Góc càng: = 5 độ. - Optic dạng phi cầu đôi(Aspheric Biconvex). - Hằng số A:118.6 cho dãy độ từ 0D đến +40D và A:119.9 cho dãy độ từ -3D đến -1D. - Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +40D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -3D đến -1D. - Chỉ số SA = -0,14µm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C. - Chỉ số Abbe: 46.94. - Dãi công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D - Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm." | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400448561 | vn0304254750 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 23/05/2025 | 445/QĐ-BVHM | 23/05/2025 | 4 | Huyện Hóc Môn,TP. Hồ Chí Minh
1145 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 100 | Ý |  | S7560CZ | S7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2024 | "- Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic = 6mm, tổng chiều dài: =10.75mm- Chất liệu: Copolymer (được tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore).- Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa - Lọc tia UV- Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). - Góc càng := 5 độ- Optic dạng phi cầu 2 mặt (Aspheric Biconvex)- Hằng số A:118.6 cho dãy độ từ 0D đến +30D và A:119.9 cho dãy độ từ -10D đến -1D. - Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +30D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -10D đến -1D. - Chỉ số SA: = -0,14 µm. - Chỉ số khúc xạ: = 1.46 ở 35 độ C - Chỉ số Abbe: = 46.94 - Dãi công suất từ -10D đến +30D - Lắp sẵn hoàn toàn trong cartridge và kèm dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm" | 3.800.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400448561 | vn0304254750 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 23/05/2025 | 445/QĐ-BVHM | 23/05/2025 | 4 | Huyện Hóc Môn,TP. Hồ Chí Minh
1146 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 15 | Hungary | 9021 | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh + Chất liệu: Acrylic kỵ nước + thiết kế phi cầu + thiết kế 2 càng chữ C + Đường kính tổng: 13mm + Đường kính quang học: 6.0mm + Dải công suất: từ -10D đến + 35D + Chỉ số khúc xạ: 1.47 + Kích thước vết mổ: 2.2mm + Thủy tinh thể được lắp sẵn | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400563195 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2025 | KQ2400563195_2505211415 | 22/05/2025 | 2 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
1147 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước | Cái | 30 | Hungary | 9021 | 677AD | 677AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước, thiết kế phi cầu + 2 càng + Chất liệu: acrylic Copolymer của hydrophobic và Hydrophilic, ngậm nước + Đường kính quang học: 6.0mm + Dải công suất: từ -10D đến + 45D + Chỉ số khúc xạ 1.46 + Kích thước vết mổ: 1.8mm-2.2mm + có kèm Catridge và injector | 1.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400563195 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2025 | KQ2400563195_2505211415 | 22/05/2025 | 2 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
1148 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Pháp |  | Lucis | Lucis | Cristalens industrie |  |  | Từ 2023 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 4 càng, lọc tia UV. Dùng để cấy vào túi nang. Đường kính quang học: 6.00 mm Đường kính tổng thể: Từ 10.50mm đến 11.00mm Thiết kế: Một mảnh Thiết kế quang học: Đơn tiêu, hình cầu. Góc càng: 10° Vật liệu: Hydrophilic Acrylic Dải công suất: Từ -9.0D đến +30.0D mức tăng 0.5D Hằng số A (SRK-T): 118.0 Sinh trắc học siêu âm; 118.5 Sinh trắc học laser can thiệp Đồ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): 4.96 mm Sinh trắc học siêu âm; 5.25 mm Sinh trắc học laser can thiệp Chỉ số khúc xạ: 1.46 Khử trùng: Hơi nước Kèm dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng 1 lần. Kích thước vết mổ: 2.2mm | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400482612 | vn5500340317 | Bệnh viện đa khoa Mộc Châu | Đấu thầu rộng rãi | 21/05/2025 | Số 127/QĐ-BVMC | 17/03/2025 | 3 | Tỉnh Sơn La
1149 | Thủy tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 50 | Hungary |  | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2023 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh , không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, thiết kế phi cầu Chất liệu: Hydrophobic Acrylic hấp thụ UV và lọc ánh sáng xanh, và lọc ánh sáng vàng tự nhiên (390 nm to ca. 450 nm) Vật liệu SEMTE, Thiết kế quang: Khúc xạ - phi cầu. Rìa cạnh sắc 360° chống đục bao sau Kích thước vết mổ: 2.4 mm Đường kính quang: 6.0mm, Đường kính tổng: 13mm Góc càng: 0° Dải công suất: 0D - +9.0D ( mức tăng 1D); + 10D - + 30D ( Mức tăng 0.5D); + 31.D - +35.0D ( mức tăng 1D) Hằng số A: 118.9 ( SRK/T) Chỉ số khúc xạ: 1.47 Chỉ số ABBE: 58 Thiết kế quang: Hai mặt lồi Tiệt trùng : Ethylene Oxide | 3.200.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400482612 | vn5500340317 | Bệnh viện đa khoa Mộc Châu | Đấu thầu rộng rãi | 21/05/2025 | Số 127/QĐ-BVMC | 17/03/2025 | 3 | Tỉnh Sơn La
1150 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 50 | Mỹ |  | SN60WF | - | Alcon Research, LLC |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ = 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.492.900 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1151 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 1000 | Đức | 9021.39.00 | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | OphthalmoPro GmbH |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh lắp sẵn trong injector (Preloaded): nhuộm vàng, phi cầu (hiệu chỉnh quang sai ≤ 0.20µ, thiết kế quang lồi cầu sau, vật liệu Hydrophobic acrylic không lấp lánh, bậc 0 trên thang Miyata, không bị dính khi tiếp xúc, lọc tia UV, kết hợp lọc ánh sáng xanh, bờ vuông 360 độ sắc nét, cạnh bên nhám chống chói, góc tiếp xúc 1.5 độ,, điều chỉnh vòng lặp C-loop đảm bảo tương thích với các kích cở bao khác nhau, chỉ số khúc xạ 1.48 tại 35độ, đường kính optic: 6.0mm, Chiều dài toàn bộ: 13.0 mm, Hằng số A: 118.2 (nominal), Haigis: a0=1.46 a1=0.40 a2=0.10, Hoffer: pACD 5.68, Holladay:sf=1.91, SRK/T: 119.2, SRKII: 119.6, Phạm vi Diop: từ -10.0 => 36 Diop, bước điều chỉnh 0.5D, đường kính ngoài đầu tip catridge 1.78mm, cho phép đặt qua vết mổ nhỏ 2.0mm | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1152 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại (cứng, mềm, treo), kèm cartridge | Cái | 500 | Ấn Độ | 9021 | VVB805CLA | VVB805CLA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | '- Chất liệu: hydrophilic acrylic co-polymer, mềm, đơn tiêu, phi cầu, không nhuộm vàng. - Càng dạng: Chữ C cải tiến - Góc càng: 0 độ - Thiết kế optic: cạnh vuông 360 độ - Đường kính quang học: 6,00mm - Chiều dài tổng thể: 12,00mm - Lọc tia UV: có - Dãy công suất: -10,00 đến +40,00 D - Kích thước vết mổ: 1,8mm-2,2mm - Quang sai: âm - Hằng số A ước tính: 118.0 - Hằng số ACD: 4,96 - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Kèm cartridge | 1.495.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1153 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu lắp sẵn | Cái | 1200 | Ý | 9021 | S7560CZ | S7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2025 trở đi | "- Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic =6mm, tổng chiều dài =10.75mm - Chất liệu : Copolymer trùng phân (được làm từ chất liệu copolymer ưa nước- kỵ nước (hydrophilic- hydrophobic copolymer) gồm các thành tố từ 2-HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate) và EOEMA (2-ethoxyethyl methacrylate) kèm chất chromophore để lọc các bức xạ cực tím và có chỉ số khúc xạ đạt mức 1.46 ở nhiệt độ 35 độ C.. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa, lọc tia UV, ánh sáng xanh Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). Góc càng =5 độ Optic dạng phi cầu đôi (Aspheric Biconvex) Hằng số A = 118.6 (cho dãy độ từ 0D đến +40D) và A= 119.9 (cho dãy độ từ -1D đến -10D) Chỉ số SA =-0,14µm . Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C Dãi công suất từ -10D đến +30D; (từ -10D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D). Kèm cartridge được lắp sẵn hoàn toàn, thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm" | 3.800.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1154 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu không ngậm nước | Cái | 1000 | Pháp | 9021.90.00 | Artis PLE | Artis PLE | Cristalens Industrie |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu - Vật liệu: CBK 1.8 không ngậm nước - Không nhuộm màu - Cấu tạo: 1 mảnh, 4 càng - Đường kính quang học: 6.15 mm (Từ 0.0D đến +9.5D); 6.00 mm (Từ +10.0D đến +25.0D); 5.80 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) - Đường kính tổng thể: 11.00 mm (Từ 0.0D đến +9.5D); 10.79 mm (Từ +10.0D đến +25.0D); 10.50 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) - Thiết kế: Rìa cạnh sắc vuông 360° -Thiết kế quang học: Đơn tiêu. Phi cầu với với quang sai hình cầu âm tính để điều chỉnh một phần quang sai giác mạc - Góc càng: 5° - Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D - Hằng số A ước tính (SRK-T): 119.3 Đo bằng siêu âm; 119.7 Đo bằng laser can thiệp - Độ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): 5.77 mm Đo bằng siêu âm; 6.03 mm Đo bằng laser can thiệp - Chỉ số khúc xạ: 1.54 | 3.490.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1155 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 2000 | Mỹ |  | MX60E enVista Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens | - | Bausch & Lomb Inc |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh không ngậm nước. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV. - Có tính năng chống chói lóa (glistening-free) loại bỏ hoàn toàn bọt khí. - Thiết kế gờ vuông 360 độ chống đục bao sau (PCO). - Càng dạng chữ C có lỗ tạo cân bằng lực tác động lên optic. - Công nghệ phi cầu loại bỏ quang sai. - Đường kính Optic 6.0mm, tổng chiều dài 12.5mm. - Dãi công suất từ 0.0D đến +34.0D (0.0D đến +10.0D bước nhảy 1.0D, từ +10.0D đến + 30.0D bước nhảy 0.5D và từ +30.0D đến +34.0D bước nhảy 1.0D) - Chỉ số khúc xạ 1.53 ở 35 độ C. - Hằng số A 118.7, ACD 5.37, SF 1.62 khi đo độ dài trục nhãn cầu bằng siêu âm A. - Hằng số A 119.1, ACD 5.61, SF 1.85 khi đo độ dài trục nhãn cầu bằng Optical biometry, IOL Master. - Góc càng 0 độ. - Kèm cartridge và injector đi qua vết mổ 2.2mm - Đạt tiêu chuẩn FDA. | 2.980.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1156 | Thủy tinh thể nhân tạo, 3 mảnh, đơn tiêu | Hộp | 800 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu Optic: Bằng Hydrophobic Acrylic,thiết kế phi cầu; Lọc ánh sáng xanh và tia UV; Chỉ số khúc xạ: 1,52; Hằng số A từ 118,4; Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D; Kích thước vết mổ: 2,5-2,65mm; Càng hình chữ C chất liệu PMMA; Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay - Tiêu chuẩn: FDA, ISO | 2.950.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1157 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, lắp sẵn. | Cái | 500 | Đức hoặc Pháp | 9021 | CT ASPHINA 409MP | CT ASPHINA 409MP | Carl Zeiss Meditec AG hoặc Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Từ 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, phi cầu với cầu sai trung tính, được lắp sẵn trong cartridge. 2. Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% kết hợp không ngậm nước. 3. Càng dạng đĩa 4 điểm tựa. 4. Kính lọc tia UV, trong suốt, không bị bọt khí. 5. Chỉ số khúc xạ n 1,46; Chỉ số ABBE 60; Hằng số A: 118,0 6. Kính đặt qua vết mổ nhỏ 1,8 mm. 7. Góc Haptic 0 độ. 8. Đường kính optic 6 mm; chiều dài 11 mm theo dạng dĩa với 4 điểm tựa có bờ vuông hạn chế đục bao sau 360 độ. 9. Dải công suất 0D đến +32D, bước nhảy 0,5D. Kèm cartidge + injector dùng một lần. 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và CE | 2.282.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1158 | Thủy tinh thể nhân tạo lắp sẵn | Cái | 1000 | Pháp | 9021.90.00 | EAZ - Y | EAZ - Y | Cristalens Industrie |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Loại kính, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded) sẵn sàng sử dụng. Nhuộm vàng chống chói. - Đường kính optic: 6.15mm (với kính từ 0D đến 9.5 diop), 6.0mm (từ 10D đến 25D), 5.8mm (từ 25.5D đến 35D) - Đường kính toàn bộ: dài 11.78mm (với kính từ 0D đến 9.5 diop), 11.50mm (từ 10D đến 35D). - Thiết kế 1 mãnh bờ góc vuông 360 độ, Kiểu càng dạng C – loop. - Optic: phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc - Góc 5 độ - Chất liệu: hydrophobic Acrylic không ngậm nước, cho đường rạch nhỏ. - Phạm vi diop: từ 0D đến 35D, cách khoãng 0,5D - Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 đo bằng laser - Độ sâu tiền phòng đề nghị (ACD): 5.77mm khi đo bằng siêu âm, 6.03 đo bằng laser - Chỉ số khúc xạ: 1.54 - Phương pháp vô khuẩn: Ethylene oxide - Có thể đặt qua vết mổ nhỏ 2mm | 3.448.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1159 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự một mảnh | Cái | 50 | Đức | 9021.90.00 | B1EWYN/S1EWYN | B1EWYN/S1EWYN | 1stQ GmbH |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm ba tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) . + Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh + Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58. + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm + Add: +3.5D (near/gần). + Dãy diop: Model: S1EWYN từ +8.0D đến +9.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D và Model: B1EWYN từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 14.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1160 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ngậm nước, đơn tiêu cự, 1 mảnh. | Cái | 1000 | Đức, Châu Âu | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH, Đức |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh. - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C. - Thủy tinh thể có chất liệu là Hydrophilic Acrylic Copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có thiết kế cầu / hai mặt lồi - Thủy tinh thể có tổng chiều dài kính là 12,5mm (trong điều kiện khô là 11,5mm) - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học là 6mm (trong điều kiện khô là 5,5mm) - Thủy tinh thể có độ dày trung tâm là 0,98mm (+20D). - Thủy tinh thể có chiều dày càng 0.35mm - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ. - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant) là 118. - Thủy tinh thể có chỉ số ACD là 4,96mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ là 1,46. - Thủy tinh thể có cầu sai trung tính (SA = 0). - Thủy tinh thể có chỉ số ABBE là 58. - Thủy tinh thể được tiệt trùng bằng hơi nước - Thủy tinh thể đáp ứng dải công suất từ -20D đến +40D, bước nhảy 0,5D (các công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và qua được vết mổ 2,2 / 2,5 mm. - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE, 1 CFS (Đức) | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1161 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh chất liệu Acrylic không ngậm nước | Cái | 500 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm 14. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1162 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm | Cái | 1000 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 2.998.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1163 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu (kèm dụng cụ đặt) | Cái | 800 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ năm 2025 trở đi | "Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic = 6mm, tổng chiều dài = 10.75mm - Chất liệu: Copolymer trùng phân (được làm từ chất liệu copolymer với các thành tố từ 2-HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate) và EOEMA (2-ethoxyethyl methacrylate) cộng với chất chromophore để lọc các bức xạ cực tím. Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa, lọc tia UV, ánh sáng xanh. Thiết kế với công nghệ rìa vuông đôi (double square edge). Góc càng = 5 độ Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex Aspherical). Độ sâu tiền phòng: 5.32mm (cho dãy độ từ 0D đến +40D) và độ sâu tiền phòng: 6.08mm (cho dãy độ -1D đến -10.0D) Chỉ số SA = -0,14µm. Chỉ số khúc xạ: =1.46 ở 35 độ C Chỉ số Abbe: =46.94 Dãi công suất từ -3D đến + 40D, (từ -3.0D đến +10.0D và từ +31.0D đến +40.0D tăng 1D và từ +10.0D đến +30.0D tăng đều 0.5D). Kèm Cartrigde và dụng cụ bơm sử dụng một lần, thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm." | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1164 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh | Hộp | 1000 | Ý | 9021 | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh, 4 càng. + Optic dạng Phi cầu. Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước. + Đường kính optic: 6,mm. + Chiều dài 11mm. + Dải công suất: +0D đến +30D. + Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. + Có thể đặt qua vết mổ 1,8mm. + Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 2.655.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1165 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 200 | Bỉ, Châu Âu | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A Bỉ |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial trên bề mặt. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (acrylic hydrophobic) không có hiện tượng Glistening - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ +10D đến +24,5D: 11mm * Từ +25D đến +30D: 10,75mm - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ +10D đến +24,5D: 6mm * Từ +25D đến +30D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV) - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể có chỉ số pACD: 5,85 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có chỉ số hằng số A (A-constant): 119,40 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T) - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CE và có 2 CFS (Bỉ, Úc) | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1166 | Thủy tinh thể đa tiêu 3 tiêu cự | Cái | 50 | Đức | 90213900 | Triva-aA | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Copolymer(2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Càng chữ C. Góc càng 0°. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 °. Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4 - Chỉ số ABBE: 56. Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xa. Công suất cộng thêm +1.75D nhìn trung gian, và +3.5D cho nhìn gần. Giúp cho bệnh nhân nhìn tốt ở mọi khoảng cách. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 14.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1167 | Thủy tinh thể nhân tạo (2 tiêu cự) | Cái | 50 | Pháp | 9021.90.00 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | Năm 2024 trở về sau | Loại kính, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded) sẵn sàng sử dụng. Đường kính optic: 6.0mm (từ 10D đến 25D), 5.8mm (từ 25.5D đến 35D), Đường kính toàn bộ: thiết kế 4 điểm cố định bao chắc chắn, dài, 10.79mm (từ 10D đến 25D), 10.50mm (từ 25.5D đến 35D), Thiết kế 1 mãnh bờ góc vuông 360 độ, Optic: phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc, đa tiêu cự bề mặt bán phần trước, 2 mặt lồi đều (biconvex), Góc càng: 5 độ, Chất liệu: Hydrophobic Acrylic không ngậm nước, cho đường rạch nhỏ (2.0mm). Phạm vi diop: từ 10D đến 35D, Loại kính đa tiêu cự: diop cộng thêm 2.5D / 3.00D, Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 đo bằng laser. | 11.300.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1168 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 500 | Đức | 9021.39.00 | Primus-HD | Primus-HD | OphthalmoPro GmbH |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Chất liệu Hydrophobic Acrylic tinh khiết không lấp lánh, không bị dính khi tiếp xúc, khả năng truyền sáng cao. - Chiều dài tổng thể (Length): 13.0 mm - Đường kính (Optic): 6.0mm - Đặc điểm: Phi cầu (hiệu chỉnh quang sai ≤ 0.20µ) - Dãy công suất (Power):từ -10.0 đến + 36.0 D, cách khoảng 0,5D - Chỉ số khúc xạ (Refractive Index): 1.48 tại 35độ - Hằng số A: 118.0 (Nominal), A: 119.2 (SRK/T), A: 119.6 (SRKII) - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.68 - Lọc tia UV - Thiết kế 1 mảnh, càng điều chỉnh vòng lặp C-loop đảm bảo tương thích với các kích cở bao khác nhau - Góc càng tiếp xúc 1.5 độ. - Thiết kế cạnh: vuông sắc nét 360 độ, cạnh bên nhám nhằm chống chói. - Kính lắp sẵn trong injector cartridge (Preloaded) - sẵn sàng sử dụng, đường kính ngoài đầu tip catridge 1.78mm cho phép đặt qua vết mổ nhỏ | 2.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1169 | Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, đơn tiêu một mảnh, lắp sẵn trong cartride kèm súng | Cái | 500 | Tây Ban Nha | 9021.39.00 | LLASHP60-PL | LLASHP60-PL | AJL Ophthalmic S.A. |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh. - Chất liệu acrylic không ngậm nước, nhuộm vàng - Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính (0μm). - Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím, lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài tổng: 13,0 mm. - Càng chữ C, góc càng 0 độ, chống dính càng, chống chói - Chỉ số khúc xạ là = 1,485. Chỉ số ABBE = 54. - Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. - Lắp sẵn hoàn toàn trong dụng cụ đặt kính | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1170 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, lọc tia UV, đơn tiêu cự, một mảnh, không nhuộm vàng | Hộp | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu Optic: Bằng Hydrophobic Acrylic, không nhuộm vàng, thiết kế phi cầu; Chỉ số cầu sai SA = -0,16 µm ; Chỉ số khúc xạ: 1,548; Chỉ số ABBE từ 37,4; Hằng số A: 118,9; Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D; Kích thước vết mổ: 2,2mm; Có 2 càng hình chữ C, góc càng 0 độ; Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay - Tiêu chuẩn: CE, ISO | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1171 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Cái | 576 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASHP60-PL | AIALA DRY | AJL Ophthalmic SA | . | 2400699ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu Hydrophobic Copolymer không ngậm nước 1. Thủy tinh thể lọc ánh sánh xanh, tím, lọc tia UV 2. Optic: Thiết kế phi cầu với cầu sai trung tính. 3. Càng: thiết kế càng chữ C, chống dính càng, góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ chống đục bao sau, chống chói. 4. Đường kính OPTIC: 6mm 5. Chiều dài tổng: 13mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1,485 7. Chỉ số ABBE: 54 8. Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge 10. Đặt được qua vết mổ 2,2 mm 11. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 12. Xuất xứ: Tây Ban Nha | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500099620 | vn3800190330 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước | Đấu thầu rộng rãi | 19/05/2025 | KQ2500099620_2505151458 | 16/05/2025 | 5 | Thành phố Đồng Xoài,Tỉnh Bình Phước
1172 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 1000 | Đức (G7) | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh. - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C. - Thủy tinh thể có chất liệu là Hydrophilic Acrylic Copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có thiết kế cầu hai mặt lồi. - Thủy tinh thể có thiết kế bờ vuông 360 độ. - Thủy tinh thể có tổng chiều dài kính là 12,5mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học là 6mm. - Thủy tinh thể có độ dày trung tâm là 0,98mm (+20D). - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ. - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant) là 118. - Thủy tinh thể có chỉ số ACD là 4,96mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ là 1,46. - Thủy tinh thể có cầu sai trung tính (SA = 0). - Thủy tinh thể có chỉ số ABBE là 58. - Thủy tinh thể đáp ứng dải công suất từ -20D đến +40D, bước nhảy 0,5D (các công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần và qua được vết mổ 2,2 / 2,5 mm. - Thủy tinh thể có xuất xứ Đức (G7). - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, CFS do Đức cấp. | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500005707 | vnz000009752 | Bệnh viện Quân y 211 | Đấu thầu rộng rãi | 16/05/2025 | KQ2500005707_2505160818 | 16/05/2025 | 3 | Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai
1173 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 40 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson& Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm 14. Xuất xứ: Mỹ (nhóm G7) | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500005707 | vnz000009752 | Bệnh viện Quân y 211 | Đấu thầu rộng rãi | 16/05/2025 | KQ2500005707_2505160818 | 16/05/2025 | 3 | Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai
1174 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 1000 | Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 trở về sau | - Nước sản xuất: Thái Lan (Vùng Đông Nam Á) - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic) , mềm, đơn tiêu, phi cầu, không nhuộm vàng. - Càng dạng : Chữ C cải tiến. - Góc càng : 0 độ - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Đường kính optic: 6,0 mm - Đường kính tổng: 13,0 mm - Lọc tia UV: có - Dải công suất: từ +6,00D đến +30,00D - Kích thước vết mổ: 2,2 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Kính Thiết kế phi cầu, chỉ số SA : - 0.16 µm - Kính lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, Có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500005707 | vnz000009752 | Bệnh viện Quân y 211 | Đấu thầu rộng rãi | 16/05/2025 | KQ2500005707_2505160818 | 16/05/2025 | 3 | Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai
1175 | Máy đo công suất thủy tinh thể | Cái | 1 | Đức | 9018 | Anterion | Heidelberg Engineering GmbH - Đức | Heidelberg Engineering GmbH - Đức |  |  | Năm 2024 trở về sau | Theo "BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU" (Đính kèm tại E-HSDT) | 3.464.048.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2500087233 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 15/05/2025 | KQ2500087233_2505151355 | 15/05/2025 | 2 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1176 | Thủy tinh thể nhân tạo màu vàng lắp sẵn | Cái | 50 | UNITED STATES | 9021 | SAL PS302A | MBI | Millennium Biomedical, Inc. |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể 1 mảnh, phi cầu, chất liệu Acrylic hydrophobic (hàm lượng nước <0,5%), lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. -Đường kính optic 6.0mm, tổng chiều dài 13mm, góc càng 0°, hai càng chữ C - Hai mặt lồi, cạnh vuông optic và càng. Cầu sai âm tính. -Dải độ: Từ 0,0D tới 34,0D trong đó: +Từ 0,0D tới +10,0D, bước nhảy 1,0D +Từ 10,0D tới + 30,0D, bước nhảy 0,5D +Từ +30,0D tới +34,0D, bước nhảy 1,0D - Chỉ số khúc xạ: 1,5 - Thủy tinh thể được lắp sẵn dạng đẩy qua vết mổ 2.2mm (thủy tinh thể được lắp trong cartridge, cartridge đặt sẵn trong súng) - Sản xuất tại Mỹ. | 3.280.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500112049 | vn3000640679 | Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 14/05/2025 | KQ2500112049_2505141710 | 14/05/2025 | 3 | Thị xã Hồng Lĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1177 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự | Cái | 5 | Đức | 9021 | Triva-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic hydrophilic. Màu vàng lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV, glistening-free - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm - Thiết kế vòng nhiễu xạ và khúc xạ. Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần. Cộng thêm 1.75 D cho thị lực nhìn trung gian. - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. -Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Sản xuất tại Đức | 14.600.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500112049 | vn3000640679 | Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 14/05/2025 | KQ2500112049_2505141710 | 14/05/2025 | 3 | Thị xã Hồng Lĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1178 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 1040 | Anadolu Tip Teknolojileri Üreti̇m Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | 9021 | AS60130 | AS60130 | Thổ Nhĩ Kỳ |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh - Chất liệu Acrylic không ngậm nước - Thiết kế phi cầu, - Lọc tia UV - Đường kính optic: 6mm - Đường kính tổng: 13mm - Dãi công suất đáp ứng: + 0D đến + 30D - Kích thước vết mổ 2.2 mm - Kèm theo cartrige và injector - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 1.039.000 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2400615851 | vn1600631979 | BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT TỈNH AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/05/2025 | KQ2400615851_2505141458 | 14/05/2025 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
1179 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 1040 | Ấn Độ | 9021 | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh - Chất liệu Acrylic ngậm nước - Thiết kế phi cầu. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6mm - Đường kính tổng: 12.5 mm - Dãi công suất: - 10D đến + 40D - Kích thước vết mổ 2.2mm - Kèm theo cartrige và injector - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 749.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400615851 | vn1600631979 | BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT TỈNH AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/05/2025 | KQ2400615851_2505141458 | 14/05/2025 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
1180 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu | Cái | 1040 | Ấn Độ | 9021 | AVB10AUA | AVB10AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh - Chất liệu Acrylic không ngậm nước - Thiết kế phi cầu - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6mm - Đường kính tổng: 12 mm - Dãi công suất: + 0D đến + 40D - Kích thước vết mổ 2.2 mm - Bộ đặt: lắp sẵn - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 1.395.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400615851 | vn1600631979 | BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT TỈNH AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/05/2025 | KQ2400615851_2505141458 | 14/05/2025 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
1181 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 1040 | Ấn Độ | 9021 | AVB10AUA | AVB10AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước - Thiết kế phi cầu, Chỉ số cầu sai - 0.25 µm - Lọc tia UV và ánh sáng xanh - Đường kính Optic 6mm, tổng chiều dài 12 mm - Thiết kế bờ vuông 360 độ - Càng chữ C, góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ 1.49, chỉ số ABBE 54. - Dãy công suất: 0 D đến + 40 D. - Lắp sẵn hoàn toàn. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 1.395.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400615851 | vn1600631979 | BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT TỈNH AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/05/2025 | KQ2400615851_2505141458 | 14/05/2025 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
1182 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 1040 | Hàn Quốc |  | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại (cứng, mềm, treo) | Eyelike K-Flex Aspheric | Koryoeyetech Co., Ltd |  |  | Từ năm 2022 trở về sau | - Chất liệu: hydrophilic acrylic co-polymer, mềm, đơn tiêu, phi cầu, không nhuộm vàng. - Càng dạng: Chữ C cải tiến - Góc càng: 0 độ - Thiết kế optic: bờ vuông hoặc cạnh vuông 360 độ - Đường kính quang học: 6,00mm - Chiều dài tổng thể: 12,00mm - Lọc tia UV: có - Dãy công suất: -10,00 - +30,00 D - Kích thước vết mổ: 2,0mm - Quang sai: Gần 0 - Hằng số A ước tính: 118,0 - Hằng số ACD: 4,97 - Chỉ số khúc xạ: > 1,457 - Kèm cartridge - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 700.000 | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | IB2400615851 | vn1600631979 | BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT TỈNH AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/05/2025 | KQ2400615851_2505141458 | 14/05/2025 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
1183 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 1040 | Ấn Độ | 9021 | DRVVB100AUA | DRVVB100AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh - Chất liệu Acrylic không ngậm nước - Thiết kế phi cầu. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6mm - Đường kính tổng: 13mm - Dãi công suất: + 0D đến + 40D - Kích thước vết mổ 2.2 mm - Kèm theo cartrige và injector - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 1.390.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400615851 | vn1600631979 | BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT TỈNH AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/05/2025 | KQ2400615851_2505141458 | 14/05/2025 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
1184 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự | Cái | 5 | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd / Ireland |  | 3FLA6 | 3FLA6 | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd / Ireland |  |  | 2024 trở đi | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, màu vàng tự nhiên Chromophore, chất liệu Acrylic Hydrophobic; - Thủy tinh thể đa tiêu cự (3 tiêu cự), theo cơ chế kết hợp khúc xạ và nhiễu xạ; - Thị lực nhìn gần +3,5 D (near addition), thị lực trung bình +1,85D (intermediate addition); - Optic thiết kế phi cầu; - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Đường kính optic 6,0 mm, chiều dài thủy tinh thể 13,0 mm; - Optic thiết kế rìa vuông 360 độ; - Càng chữ C/L, góc càng 0 độ; - Chỉ số khúc xạ: 1,48; - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,28 mm; - Chỉ số ABBE: 49; - Hằng số A: 118,60; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0,20µm; - Kích thước vết mổ: 2,2mm-2,4mm - Dải công suất từ +0 đến +35,0 Diop (tăng 0,5 Diop); - Đóng gói tiệt trùng bằng tia chiếu xạ | 15.480.000 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2500093437 | vn4900152080 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 09/05/2025 | KQ2500093437_2505091611 | 09/05/2025 | 2 | Thành phố Lạng Sơn,Tỉnh Lạng Sơn
1185 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu | Cái | 100 | Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu cự, bốn càng, màu trong suốt, lọc tia UV, đặt sẵn trong dụng cụ đặt thuỷ tinh thể nhân tạo - Chất liệu Hydrophobic Acrylic - Thiết kế: Một mảnh, rìa cạnh sắc vuông 360° - Thiết kế quang học: Hai mặt lồi. Phi cầu với quang sai hình cầu âm tính với quang sai một phần hình cầu giác mạc. Hoa văn nhiễu xạ trên mặt trước. - Đường kính quang học: 6.00 mm (Từ +10.0D tới +25.0D) 5.80 mm (Từ +25.5D tới +35.0D) - Đường kính tổng thể: 10.79 mm (Từ +10.0D tới +25.0D) 10.50 mm (Từ +25.5D tới +35.0D) - Góc càng: 5° - Dải công suất: Từ +10.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D. Bổ sung (tại mặt phẳng IOL): + 2.50D/+ 3.00D - Hằng số A (SRK-T): 119.3 Sinh trắc học siêu âm 119.7 Sinh trắc học laser can thiệp - Chỉ số khúc xạ: 1.54 - Kích thước vết mổ: 2.0mm | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500077975 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Đấu thầu rộng rãi | 08/05/2025 | KQ2500077975_2505081536 | 08/05/2025 | 2 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
1186 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh tăng cường thị lực trung gian | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25%, trong suốt (không nhuộm vàng) - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế càng chữ C - Chiều dài tổng: 12,5 mm. - Đường kính optic: 6,00 mm - Góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ -10D đến +35D (bước nhảy độ 0.5D) - Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500077975 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Đấu thầu rộng rãi | 08/05/2025 | KQ2500077975_2505081536 | 08/05/2025 | 2 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
1187 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 200 | UNITED KINGDOM | 9021 | HYFLEX ASPHERICAL | HYFLEX ASPHERICAL | EYEOL U.K. LIMITED |  |  | 2024 | -Thủy tinh thể đơn tiêu,Chất liệu Hydrophobic Acrylic -Thiết kế: 1 mảnh, mềm, càng chữ C, bờ vuông 360 độ.Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính - Chiều dài tổng thể = 13.00mm - Chiều dài Optic =6.00mm - Chỉ số khúc xạ = 1.53 - Chỉ số Abbe >52 - Hằng số A: 118.8 - Dãi công suất: từ + 0.0D đến +40.0D ( bước nhảy 0.5) -Đưa qua được vết mổ =2.2 mm -Đạt tiêu chuẩn ISO | 1.500.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2500077975 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Đấu thầu rộng rãi | 08/05/2025 | KQ2500077975_2505081536 | 08/05/2025 | 2 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
1188 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh có lọc ánh sáng xanh | Cái | 400 | Hungary | 9021 | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, hai càng, 2 càng kép khép kín, đặt sẵn trong súng bơm thủy tinh thể, màu vàng. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Thiết kế rìa vuông cạnh sắc 360 độ, giảm độ bám dính tế bào sau khi phẫu thuật, tránh hiện tượng đục bao sau - Chỉ số ABBE 58. - Chỉ số khúc xạ 1,47 - Đường kính quang 6.0mm, đường kính tổng 13mm - Dải công suất: Từ -10D đến +35D. - Hằng số A 118.9 (SRK/T) - Kích thước vết mổ từ 2.2 mm | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500077975 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Đấu thầu rộng rãi | 08/05/2025 | KQ2500077975_2505081536 | 08/05/2025 | 2 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
1189 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh không lọc ánh sáng xanh | Cái | 60 | Hungary | 9021 | 877PA | 877PA | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, hai càng, 2 càng kép khép kín, đặt sẵn trong súng bơm thủy tinh thể, màu trong suốt. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV. - Thiết kế rìa vuông cạnh sắc 360 độ, giảm độ bám dính tế bào sau khi phẫu thuật, tránh hiện tượng đục bao sau - Chỉ số ABBE 58. - Chỉ số khúc xạ 1,47 - Đường kính quang 6.0mm, đường kính tổng 13mm - Dải công suất: Từ -10D đến +35D. - Hằng số A 118.9 (SRK/T) - Kích thước vết mổ từ 2.2 mm | 2.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500077975 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Đấu thầu rộng rãi | 08/05/2025 | KQ2500077975_2505081536 | 08/05/2025 | 2 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
1190 | Thủy Tinh Thể Nhân Tạo Mềm | Cái | 50 | Đức | 9021 | I-flex | I-medical | I-medical Ophthalmic Internaitonal Heidelberg GmbH |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, hai mặt lồi. - Thiết kế bờ vuông 360º. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể lọc tia cực tím. - Đường kính Optic: 6,0mm. Đường kính thủy tinh thể: 12,0 mm - Độ dày trung tâm TTT: 0,98mm (+20D) - Góc càng: 0º. A-constant: 118,8. ACD: 4,96 mm. Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Tiệt trùng bằng hơi nước - Dải công suất: từ -7D đến +40D với mức tăng 0,5D - Được cung cấp cùng súng và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2.2 /2.5mm. - Cầu sai: 0 (trung tính) - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE; CFS | 2.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500101905 | vnz000033866 | Trung tâm Y tế Thành phố Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 08/05/2025 | KQ2500101905_2505081455 | 08/05/2025 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1191 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 250 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13,0mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hằng số A: 118,9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0,16µm; - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EO). Có 2 chứng nhận lưu hành tự do thuộc các nước tham chiếu theo Thông tư 14/2020/TT-BYT Chứng nhận EC Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 11979 | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500101905 | vnz000033866 | Trung tâm Y tế Thành phố Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 08/05/2025 | KQ2500101905_2505081455 | 08/05/2025 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1192 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh | Cái | 200 | Hoa kỳ | 90213900 | 872Y | Tek-Lens II | Tekia., Inc |  |  | 2024 trở lên | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, có kèm 0,015% Azopyralone Methacrylate lọc ánh sáng xanh. Đường kính optic 6.00 mm - 12.5 mm. Càng chữ C. Góc càng 0 độ. Thiết kế bờ vuông 360 độ theo công nghệ Square Edge. Chỉ số khúc xạ: 1.457. Chỉ số ABBE: 57.5. Dãy diopter từ -10.0 D đến + 42.0 D. A-Constant : 118.0. Đường kính vết mổ: 2.2mm - 24mm . Có cartrigde đính kèm | 2.980.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2500023711 | vn6300330899 | Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy | Đấu thầu rộng rãi | 06/05/2025 | KQ2500023711_2505051519 | 06/05/2025 | 4 | Thành phố Ngã Bảy,Tỉnh Hậu Giang
1193 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 200 | Đức | 9021 | B1AWY0/S1AWY0 | B1AWY0/S1AWY0 | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. + Thiết kế càng chữ: Z, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài tổng thể 13.0mm. + Hằng số A: 118.0/118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58 + Chỉ số khúc xạ: 1.46. + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm . + Dãy diop: Model: S1AWY0 từ -10.0D đến -1.0D, +31.0D đến +45.0D cho bước nhảy 1.0D và Model: B1AWY0 từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, từ +10.D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 2.980.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500023711 | vn6300330899 | Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy | Đấu thầu rộng rãi | 06/05/2025 | KQ2500023711_2505051519 | 06/05/2025 | 4 | Thành phố Ngã Bảy,Tỉnh Hậu Giang
1194 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 65 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | từ 2025 trở đi | - Loại tiêu cự và ngậm nước: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước. - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước - Lọc các tia: Ánh sáng xanh và tia cực tím (UV). - Thiết kế: một mảnh, hai mặt lồi, càng chữ C - Đường kính quang học (Optic): 6,0mm - Đường kính tổng: 12,5mm - Chỉ số khúc xạ: 1,46; - Chỉ số ABBE: 58; - Dải công suất: từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D - Dụng cụ đặt: Được cung cấp cùng súng i-Ject và cartridge. - Xuất xứ: Đức (thuộc EU) | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500141485 | vn2400482947 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN ĐỘNG | Chào hàng cạnh tranh | 05/05/2025 | KQ2500141485_2505051413 | 05/05/2025 | 1 | Huyện Sơn Động,Tỉnh Bắc Giang
1195 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 35 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ 2025 trở đi | Loại tiêu cự và ngậm nước: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước. Chất liệu: hydrophobic acrylic Lọc các tia: Ánh sáng xanh và tia cực tím (UV). Thiết kế: phi cầu, 4 càng Đường kính quang học (Optic): từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. Đường kính tổng: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm Chỉ số khúc xạ: 1,53; Chỉ số ABBE: 42; Dải công suất: từ -10D đến +35D Dụng cụ đặt: kèm theo dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần. Xuất xứ: Bỉ (thuộc EU). | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500141485 | vn2400482947 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN ĐỘNG | Chào hàng cạnh tranh | 05/05/2025 | KQ2500141485_2505051413 | 05/05/2025 | 1 | Huyện Sơn Động,Tỉnh Bắc Giang
1196 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Hydrophobic Acrylic không màu MEDEP MECYL | Cái | 1500 | Việt Nam |  | MC-01 | MC-01 | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC)/ Việt Nam |  | 2301733ĐKLH/BYT-HTTB | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, trong suốt; Chất liệu Acrylic kỵ nước ( Acrylic hydrophobic); Thiết kế optic: phi cầu ; Đường kính optic: 6,0mm; Tổng chiều dài IOL: 13,0mm; Bờ vuông 360 độ chống đục bao sau. Chất liệu optic chống chói sáng; Thiết kế càng: 2 càng chữ C, góc càng: 0 độ; Lọc tia UV; Chỉ số khúc xạ: n=1,56; Dãi diop: Từ 0,0D đến +30,0D; Đặt cho vết mổ có đường kính 2,2mm; Kèm theo dụng cụ đặt kính (Cartridge + Injector ) dùng 1 lần. | 1.112.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500001285 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500001285_2504281502 | 29/04/2025 | 5 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
1197 | Thủy tinh thể nhân tạo Orizon SDHBP | Cái | 2500 | Hy Lạp |  | Orizon SDHBP | Orizon SDHBP | Sidapharm P.C. - Hy Lạp |  | 18188NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, trong suốt; Chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước); Thiết kế Optic: Phi cầu, đường kính Optic 6,0 mm. Tổng chiều dài IOL 13,0 mm; Thiết kế 2 càng dạng chữ C, góc càng 0°; Lọc tia UV; Chỉ số khúc xạ: 1.563; Dãy diop từ 0,0D đến +40,0D; Đặt cho vết mổ có đường kính: 2,2 mm; Kính được lắp sẵn trong Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. | 3.468.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500001285 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500001285_2504281502 | 29/04/2025 | 5 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
1198 | Thủy tinh thể nhân tạo ISP60GL | Cái | 2500 | Ý |  | ISP60GL | ISP60GL | MD TECH S.r.l - Ý |  | 2301917ĐKLH/BYT-HTTB | 2022 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh; Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic); Thiết kế optic: phi cầu, đường kính 6,0 mm; Tổng chiều dài IOL: 13,0mm; Thiết kế càng: 2 càng chữ C, góc càng 0 độ; Lọc tia UV; Chỉ số khúc xạ: n =1,56; Dãi diop: từ -10,00D đến +40,0D; Đặt cho vết mổ có đường kính 2,2mm; Kính được lắp sẵn trong Injector và Cartridge. | 1.900.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500001285 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500001285_2504281502 | 29/04/2025 | 5 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
1199 | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại: 677CMY | Cái | 200 | Hungary |  | 677CMY | 677CMY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary |  | 2402333ĐKLH/BYT-HTTB | từ 2024 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu cự (3 tiêu), một mảnh; Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25% (Acrylic hydrophilic); Thiết kế optic: phi cầu, đường kính 6,0 mm, bờ 360 độ chống đục bao sau; Tổng chiều dài IOL 13,0mm; Thiết kế càng: 2 càng chữ C, góc càng 0 độ Lọc tia UV; Chỉ số khúc xạ: n = 1,46; Chỉ số ABBE = 58; Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xạ; Công suất bổ sung +1,75D cho tầm nhìn trung gian và +3,5D cho nhìn gần; Đặt cho vết mổ có đường kính ≤ 2,2mm; Kính được lắp sẵn trong Injector và Cartridge. | 13.428.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500001285 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500001285_2504281502 | 29/04/2025 | 5 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
1200 | Thủy tinh thể nhân tạo SAL P302A | Cái | 1000 | Mỹ |  | SAL P302A | SAL P302A | Millennium Biomedical, Inc. - Mỹ |  | 2402719ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh; Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic); Thiết kế optic: phi cầu, bù trừ cầu sai thay đổi theo độ cong giác mạc, bờ vuông 360 độ chống đục bao sau; Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh; Đường kính optic 6,0mm, tổng chiều dài 13,0mm; Dải diop: từ 0,0D đến +34,0D; Chỉ số khúc xạ: n = 1,5; Chỉ số ABBE: 50; Đặt cho vết mổ có đường kính ≤ 2,6mm; Thủy tinh thể được lắp sẵn dạng đẩy. | 1.900.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500001285 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500001285_2504281502 | 29/04/2025 | 5 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
1201 | Thủy tinh thể nhân tạo Aspira aAY | Cái | 2500 | Đức |  | Aspira-aAY | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG/ Đức |  | 2402335ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh; Chất liệu Acrylic ngậm nước 26% (Acrylic hydrophilic); Thiết kế optic: phi cầu 1 mặt; Bờ 360 độ chống đục bao sau; Thiết kế càng: 2 càng chữ C. Góc càng 0 độ; Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh; Đường kính optic 6,0mm, tổng chiều dài IOL 12,5mm; Chỉ số ABBE = 56; Chỉ số khúc xạ n = 1,46; Dãy diop từ -20,0D đến +60,0D; Đặt cho vết mổ có đường kính ≤ 2,2mm; Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 2.995.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500001285 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500001285_2504281502 | 29/04/2025 | 5 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
1202 | Thủy tinh thể nhân tạo ISP60 | Cái | 2000 | Ý |  | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l / Ý |  | 2301917ĐKLH/BYT-HTTB | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, nhuộm màu chống ánh sáng xanh; Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic); Thiết kế optic: phi cầu, đường kính 6,0 mm, bờ vuông 360 độ, có hiệu chỉnh quang sai; Chất liệu optic chống chói sáng; Tổng chiều dài IOL 13,0mm; Thiết kế càng: 2 càng chữ C; Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh; Chỉ số khúc xạ: n= 1,56; Dãy diop: Từ -10,0D đến +40,0D; Đặt cho vết mổ có đường kính: 2,2mm; Kính được lắp sẵn trong Injector và Cartridge. | 2.139.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500001285 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500001285_2504281502 | 29/04/2025 | 5 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
1203 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Hà Lan |  | LS-313 MF15 | LS-313 MF15 | Teleon Surgical B.V. /Hà Lan |  | 2403108ĐKLH/BYT-HTTB | Năm 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, một mảnh; Chất liệu Acylic hỗn hợp; Thiết kế optic: phi cầu 1 mặt; Lọc UV; Đường kính Optic: 6,0mm, bờ 360 độ; Thiết kế càng: dạng phiến; Công nghệ kéo dài tiêu điểm (EDOF); Đặt cho vết mổ có đường kính ≤ 2,2mm Kèm theo dụng cụ đặt kính (Cartridge + Injector ) dùng 1 lần (Viscoject Bio 2.2 - LP604340c) | 8.799.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500001285 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500001285_2504281502 | 29/04/2025 | 5 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
1204 | Phần 10: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 700 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2025 | 1. Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Chất liệu tổng hợp Copolymer bằng phản ứng trùng phân (được làm từ chất liệu copolymer với các thành tố từ 2-HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate) và EOEMA (2-ethoxyethyl methacrylate) cộng với chất chromophore để lọc các bức xạ cực tím. 3. Lọc tia cực tím (UV); Optic dạng phi cầu hai mặt (Aspheric Biconvex), Độ quang sai cầu (SA= -0,14µm). 4. Đặc điểm càng: Thiết kế 1 mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa, cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng = 5 độ. 5. Chiều dài thuỷ tinh thể: = 10,75 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 6. Dãi công suất: đáp ứng từ -3.0D đến +40.0D (từ -3.0D đến +10.0D và từ +31.0D đến +40.0D tăng 1D và từ +10.0D đến +30.0D tăng đều 0.5D). 7. Thuỷ tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge+ injector). 8. Đưa qua vết mổ kích thước: ≤ 2,2 mm. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1205 | Phần 4: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước, càng kép | Cái | 1200 | Pháp | 9021 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Đặc điểm càng: 2 càng kép, cùng chất liệu với vùng quang học. 5. Chiều dài thủy tinh thể: 11.5 mm - 11.78mm; đường kính vùng quang học: 5.8mm - 6,15 mm. 6. Dải công suất: từ 0,0 D đến +35,0 D. 7. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge + injector. 8. Đưa qua vết mổ kích thước: 2,0 mm 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 | 3.490.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1206 | Phần 17: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, điều chỉnh loạn thị. | Cái | 50 | Pháp (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Synthesis Toric (SIPT) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu điều chỉnh loạn thị, 1 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) 26%. 3. Lọc tia cực tím (UV); phi cầu, dịch chuyển ra sau. 4. Đặc điểm càng: càng 4 điểm cố định, cùng chất liệu với vùng quang học. 5. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 6. Dải công suất cầu: đáp ứng từ +5,0 D đến +32,0 D. 7. Dài công suất điều chỉnh loạn thị: +0,75D; +1D; +1,5D; +2,25D; +3D; + 3,75D; + 4,5D; +5,25D; +6D; 8. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt. 9. Có thể đưa qua vết mổ kích thước: 1.6 mm. 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | 4.167.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1207 | Phần 12: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu hỗn hợp, màu vàng tự nhiên. | Cái | 1000 | Ý | 9021 | ISP60H | ISP60H | MD TECH S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: copolymer Acrylic bề mặt không ngậm nước kết hợp ngậm nước 25% 3. Màu vàng tự nhiên; Lọc tia cực tím (UV); Phi cầu, hiệu chỉnh quang sai (SA -0,26micron). 4. Đặc điểm càng: 4 càng, góc càng 5 độ cùng chất liệu với vùng quang học. 5. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 6. Dải công suất: đáp ứng từ -5,0 D đến +40,0 D. 7. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector). 8. Đưa được qua vết mổ nhỏ, kích thước: 1,8 mm 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1208 | Phần 6: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước, chống dính càng. | Cái | 1200 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Lọc tia cực tím (UV); màu vàng lọc ánh sáng xanh; phi cầu. Hiệu chỉnh cầu sai. 4. Đặc điểm càng: 2 càng (loại chữ C), cùng chất liệu với vùng quang học. 5. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 6. Dải công suất: đáp ứng từ 0 D đến +34,0 D. 7. Thủy tinh thể được lắp sẵn hoàn toàn (cartridge + injector) 8. Đưa qua vết mổ kích thước: 2.2 - 2,6 mm 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1209 | Phần 15: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, không ngậm nước. | Cái | 500 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 10. Vết mổ: 2.2mm 11. Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA 12. Xuất xứ: Mỹ | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1210 | Phần 8: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 1200 | Mỹ | 90213900 | 872Y | TEK-LENS II | TEKIA, INC |  |  | 2024 Trở đi | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự. - Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, có kèm Azopyralone Methacrylate lọc ánh sáng xanh - Lọc tia cực tím (UV): phi cầu; Độ quang sai cầu (SA): -0,25 μm. - Đặc điểm càng: 2 càng, cùng chất liệu với vùng quang học - Đường kính optic 6.00 mm - 12.5 mm. - Dãy diopter từ -10.0 D đến + 42.0 D - Có cartrigde đính kèm - Đưa qua vết mổ kích thước: 2.2mm - 2.4 mm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 2.980.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1211 | Phần 16: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, ngậm nước. | Cái | 500 | Pháp (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Đặc điểm càng: 4 càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 5. Chiều dài thủy tinh thể: 10.5mm, 10.7mm, 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 6. Dải công suất: đáp ứng từ +10,0 D đến +32,0 D. 7. Thủy tinh thể lắp sẵn. 8. Đưa qua vết mổ kích thước: 1,6 mm 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | 5.575.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1212 | Phần 5: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước, đặt kiểu xoay | Cái | 500 | Việt Nam | 9021 | MC-01 | MEDEP MECYL | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 trở về sau | 1/ Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. 2/ Chất liệu Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic), không gây ra hiện tượng phản quang (Glistening). 3/ Thủy tinh thể trong suốt, lọc tia cực tím (UV).Thiết kế optic theo dạng phi cầu. 4/ Đặc điểm: càng chữ C hiệu chỉnh (2 càng), góc càng 0 độ, có bờ vuông 360 độ chống đục bao sau. 5/ Đường kính Optic 6,0mm, chiều dài 13,0mm; 6/ Dãy công suất từ +6,0D đến +30,0D (bước nhày 0,5D) 7/ Kèm theo dụng cụ đặt thủy tinh thể (cartridge và injector kiểu xoay) 8/ Kích thước vết mổ =< 2,2mm; 9/ Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 1.125.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1213 | Phần 11: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu hỗn hợp, lắp sẵn, qua vết mổ nhỏ. | Cái | 1200 | Hà Lan | 9021.39.00 | 5450*TY | 5450*TY | OPHTEC BV |  |  | Năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp hydrophobic và hydrophilic acrylic. 3. Lọc tia cực tím (UV); kính trong; phi cầu trung tính 4. Đặc điểm càng: 4 càng, góc càng 8 độ cùng chất liệu với vùng quang học. 5. Chiều dài thủy tinh thể: 10.50 / 10.75 / 11.0 mm (phụ thuộc vào dãy độ); đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 6. Dải công suất: đáp ứng từ +5 D đến +35,0 D. 7. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector). 8. Đưa được qua vết mổ nhỏ, kích thước: ≤ 1,8 mm 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1214 | Phần 18: Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước. | Cái | 150 | Đức | 90213900 | Triva-aA | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Càng chữ C. Góc càng 0°. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 °. Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4 - Chỉ số ABBE: 56. Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xa. Công suất cộng thêm +1.75D nhìn trung gian, và +3.5D cho nhìn gần. Giúp cho bệnh nhân nhìn tốt ở mọi khoảng cách. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 14.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1215 | Phần 3: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh. | Cái | 1000 | Bỉ, Châu Âu | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (acrylic hydrophobic). - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV). - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín, càng và vùng quang học của thủy tinh thể cùng chất liệu do thủy tinh thể được cấu thành từ 1 chất liệu duy nhất là acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể có tổng chiều dài kính trong khoảng: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể đáp ứng đủ dải công suất từ -10D đến +35D trong đó: * Tử -10D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Dụng cụ đặt cung cấp kèm theo thủy tinh thể qua được vết mổ từ 2,0mmm đến 2,2mm. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1216 | Phần 7: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước, lọc ánh sáng tím. | Cái | 1200 | Israel | 90219000 | BunnyLens AF | HANITA | Hanita Lenses |  |  | 2024 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh." 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) " 3. Lọc tia cực tím (UV); phi cầu; lọc ánh sáng tím." 4. Đặc điểm càng: 4 càng, cùng chất liệu với vùng quang học." 5. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm (10.0D trở lên), 11,5mm (dưới 10.0D); đường kính vùng quang học: 6,0 mm." 6. Dải công suất: đáp ứng từ -5,0 D đến +40,0 D." 7. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector)" 8. Đưa qua vết mổ kích thước: 1,8 mm " 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 2.380.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1217 | Phần 9: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước, dải công suất rộng. | Cái | 600 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1218 | Phần 13: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu hỗn hợp, lọc ánh sáng tím. | Cái | 300 | Hà Lan | 9021 | LS-313Y | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: HydroSmart® Protect, hợp chất Acrylic (Acrylates) ngậm nước 25% với bề mặt kỵ nước. 3. Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng tím; Phi cầu không cầu sai (quang sai trung tính) 4. Đặc điểm càng: 4 càng, dạng hình đĩa, góc càng 0 độ cùng chất liệu với vùng quang học. 5. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6.0 mm. 6. Dải công suất: ±0.0D tới +35.0D (1.0D) +15.5D tới +26.5D (0.5D). 7. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt. 8. Đưa qua vết mổ kích thước: ≤ 2.2 mm 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 10. Chỉ số khúc xạ: 1.46 11. Hằng số A = 118.0 | 2.950.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1219 | Phần 2: Thủy tinh thể đơn tiêu cự, 3 mảnh, nhuộm vàng lọc ánh sáng xanh | Cái | 600 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 3 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; 4. Đặc điểm càng: 2 càng, hình chữ C, góc càng 5 độ, chất liệu PMMA. 5. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm ; đường kính vùng quang học: 6 mm. 6. Dải công suất: đáp ứng từ +6.0 D đến +30,0 D. 7. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge + injector. 8. Đưa qua vết mổ kích thước: 2,5-2,65 mm 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | 2.950.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1220 | Phần 20: Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu cự. | Cái | 100 | Thụy Sỹ | 9021.90.00 | EDEN 124M | EDEN 124M | SAV-IOL SA |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, phi cầu, đa tiêu cự với công nghệ EDOF, tiêu cự kéo dài liên tục. - Chất liệu optic: Acrylic hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Chặn tia cực tím (UV) tại bước sóng 370nm. - Thiết kế Optic: Hỗn hợp (hybrid), đa vùng (khúc xạ, nhiễu xạ, phi cầu). - Thiết kế càng: 2 càng dạng kín, góc càng 0° - Bờ cạnh được làm vuông hoàn toàn 360° - Đường kính Optic 6.0 mm, Chiều dài tổng thể 12.4 mm - Hằng số A: 118.0 - SF: 1.42 - Dãy diop: +5.0 D đến +30.0 D (bước 0.5 D) - Khả năng hỗ trợ nhìn gần (công suất cộng thêm): +3.0D - Chỉ số khúc xạ: 1.457 tại 35°C - Vết mổ: 2.2 mm - Cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 21.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500029301 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2025 | KQ2500029301_2504291037 | 29/04/2025 | 2 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
1221 | Kéo cắt thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 1 | Việt Nam | 9018 | 2.127.25d | Kéo cắt thủy tinh thể nhân tạo | CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Kéo cắt thủy tinh thể nhân tạo, kiểu Osher; lưỡi 8-8,5mm có răng cưa; tay cầm dẹt; tổng chiều dài: 90-92mm; chất liệu: thép không gỉ hoặc titanium | 11.760.000 | vn0316579721 | CÔNG TY TNHH TOTIN | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1222 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, điều chỉnh lão thị, một mảnh, chất liệu Acrylic | Cái | 100 | Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021 | Acriva Trinova Pro C | Acriva Trinova Pro C | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Chất liệu Acrylic, mềm, một mảnh, ba tiêu cự, nhiễu xạ, điều chỉnh lão thị. - Thấu kính phi cầu. - Bờ sau vuông 360 độ - Đường kính thấu kính: 6mm - Đường kính tổng: 13mm - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Đảm bảo đủ dải công suất từ +6D đến +30D, cách 0,5D - Dải công suất thị lực trung gian: +1,8D - Dải công suất thị lực gần: +3,6D - Đặt qua vết mổ: 1,8mm - 2,2mm - Dùng kèm dụng cụ đặt kính | 14.440.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1223 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, chất liệu Acrylic kỵ nước, được lắp đặt sẵn trong dụng cụ đặt kính | Cái | 150 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021 | Genesis (GOPP) | Genesis (GOPP) | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2022-2023 trở về sau | - Chất liệu Acrylic kỵ nước, trong suốt, không nhuộm vàng, mềm, một mảnh, đơn tiêu. - Thiết kế phi cầu - Đường kính thấu kính: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Lọc tia UV. - Chỉ số khúc xạ: 1,555 - Đảm bảo đủ dải công suất từ 10D đến +30D, cách 0,5D - Kính đặt qua vết mổ: 2,2 mm - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 2.448.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1224 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, điều chỉnh lão thị và loạn thị, một mảnh, chất liệu Acrylic kỵ nước | Cái | 10 | Mỹ | 90213900 | TFNT 30/40/50/60 | Alcon | Alcon |  |  | 2024 | """Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, điều chỉnh loạn thị - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Đường kính optic 6,0 mm, chiều dài 13,0 mm, phi cầu, bờ vuông - Thiết kế hình xuyến ở mặt sau optic điều chỉnh loạn thị - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Optic thiết kế nhiễu xạ có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. - Độ trụ 1.0 D đến 3.75 D | 26.400.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1225 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm nhân tạo đơn tiêu | Cái | 300 | Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021 | Acriva BB UDM 611 | Acriva BB UDM 611 | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Chất liệu Acrylic ngậm nước, bề mặt Acrylic kỵ nước, mềm, một mảnh, đơn tiêu, nhuộm vàng. - Thiết kế phi cầu - Đường kính thấu kính: 6 mm - Đường kính tổng: 11 mm - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Chỉ số khúc xạ: 1,462 - Đảm bảo đủ dải công suất từ 0D đến +45D, cách 0,5D - Kính đặt qua vết mổ: 2,2 mm - Dùng với dụng cụ đặt kính. | 2.388.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1226 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài hoặc tăng cường dải tiêu cự (EDOF), một mảnh. | Cái | 200 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021 | Synthesis Plus (PYPLUS) | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kéo dài dải tiêu cự - Chất liệu Acrylic, mềm, một mảnh, nhuộm vàng. - Thiết kế phi cầu - Đường kính thấu kính: 6 mm - Đường kính tổng: 10,5-11 mm - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Đảm bảo đủ dải công suất từ 0D đến +32D, cách 0,5D - Kính đặt qua vết mổ: 1,6 mm - Được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 5.700.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1227 | Vòng căng bao thủy tinh thể, dùng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể | Cái | 20 | Ấn Độ | 9018 | OCR 1311 | OCR 1312 | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | 2024 | Vòng căng bao: - Vật liệu PMMA - Đường kính: 13mm - Đường kính nén: 11mm - Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng | 349.650 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1228 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, đơn tiêu, Acrylic ngậm nước, lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | Cái | 300 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021 | Synthesis (SIPY) | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Chất liệu Acrylic ngậm nước, mềm, một mảnh, nhuộm vàng, đơn tiêu - Thiết kế phi cầu - Càng 4 điểm cố định - Đường kính thấu kính: 6 mm - Đường kính tổng: 10,5-11 mm - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Đảm bảo đủ dải công suất từ -10D đến +35D - Kính đặt qua vết mổ: 1,6 mm - Được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 2.874.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1229 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, điều chỉnh loạn thị | Cái | 100 | Mỹ/ Hà Lan | 9021 | ZCT100, ZCT150, ZCT225, ZCT300, ZCT375, ZCT450, ZCT525, ZCT600, ZCT700, ZCT800 | Johnson & Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | Năm 2022 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm đơn tiêu điều chỉnh loạn thị, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Công suất điều chỉnh loạn: 1.0D; 1.50D; 2.25D; 3.00D; 3.75D; 4.5D; 5.25D; 6.00D; 7.00D; 8.00D 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 5. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 6. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 7. Vết mổ 2.2mm | 11.300.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1230 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu Acrylic kỵ nước không Glistening, lọc tia UV, chỉ số khúc xạ cao | Cái | 300 | Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021 | Enova GF3 | Enova GF3 | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Chất liệu Acrylic kỵ nước, trong suốt, tuyệt đối không có Glistening, không nhuộm vàng, mềm, một mảnh, đơn tiêu. - Thiết kế phi cầu - Đường kính thấu kính: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Lọc tia UV, không lọc ánh sáng xanh. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Đảm bảo đủ dải công suất từ 0D đến +32D, cách 0,5D - Kính đặt qua vết mổ: 2,2 mm - Dùng kèm dụng cụ đặt kính. | 2.287.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
1231 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh đơn tiêu lọc ánh sáng xanh | Cái | 250 | Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Acriva BB UDM 611 | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 1 mảnh, không sắc sai, không có glistening. Chất liệu Acrylic ngậm nước 25%, bề mặt Acrylic kỵ nước với chromophore nồng độ 0,02%. Lọc tia UV, ánh sáng tím, ánh sáng xanh. Thấu kính phi cầu, độ phi cầu: - 0,165 micron. Càng dạng phiến, góc càng 0 độ. Bờ sau vuông 360 độ tăng cường. Đường kính thấu kính: 6 mm. Đường kính tổng: 11 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46. Chỉ số Abbe: 58. Dải công suất: từ -20D đến +45D. Hằng số siêu âm: A=118,0. Hằng số đo quang học: 118,3 (SRK/T); ACD: 4,97. Đặt qua vết mổ 1,8mm-2,2mm. Dùng với injector và cartridge dùng một lần. | 2.774.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500126678 | vnz000021977 | Bệnh viện Mắt Hưng Yên | Chào hàng cạnh tranh | 28/04/2025 | KQ2500126678_2504281626 | 28/04/2025 | 1 | Thành phố Hưng yên,Tỉnh Hưng Yên
1232 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 250 | Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) Không màu; lọc tia UV; phi cầu. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,548. Đặc điểm càng: hai càng cùng chất liệu với vùng quang học. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. Dải công suất: tối thiểu từ +6,0 D đến +30,0 D. Hiệu chỉnh quang sai cầu: - 0,16 µm . Lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể cho kích thước vết mổ: 2,2mm. | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500126678 | vnz000021977 | Bệnh viện Mắt Hưng Yên | Chào hàng cạnh tranh | 28/04/2025 | KQ2500126678_2504281626 | 28/04/2025 | 1 | Thành phố Hưng yên,Tỉnh Hưng Yên
1233 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, dạng phi cầu hai mặt | Cái | 300 | Ý |  | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm - Chất liệu: Copolymer ( cấu tạo gồm HEMA và EOEMA với 1 phân tử chromophore hoặc tương đương) - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa + Lọc tia UV + Thiết kế rìa bờ vuông 2 lần ( double square edge) + Góc càng 5 độ + Optic dạng phi cầu đôi ( Aspheric Biconvex) + Hằng số A: 118.6 đến 119.9 + Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08 + Chỉ số SA = -0.14µm + Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C + Dải công suất từ - 3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D; tăng dần 1D, từ +10D đến +40D tăng dần 0.5D + Kèm cartridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể + Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 3.000.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500126678 | vnz000021977 | Bệnh viện Mắt Hưng Yên | Chào hàng cạnh tranh | 28/04/2025 | KQ2500126678_2504281626 | 28/04/2025 | 1 | Thành phố Hưng yên,Tỉnh Hưng Yên
1234 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu lọc tia UV, ánh sáng xanh | Cái | 70 | Đức |  | ACRIVA BB UD 613 | ACRIVA BB UD 613 | VSY Biotechnology GmbH |  |  | 2024 trở đi | Thủy tinh thể 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25% với hydrophobic bề mặt. Lọc tia UV, ánh sáng tím, ánh sáng xanh. Đường kính Optic: 6mm Chiếu dài tổng thể: 13mm Chỉ số khúc xạ: 1,462 Hằng số A: 118.6 Dãy công suất: -20.0D đến +45.0D với mức cách khoảng 0.5D. Đặt qua vết mổ: ≥1.8mm Bao gồm 01 Injector và cartridge sử dụng 01 lần. | 1.395.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400618694 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 26/04/2025 | KQ2400618694_2504261513 | 26/04/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1235 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh. | Cái | 140 | Đức |  | ACRIVA UD 613 | ACRIVA UD 613 | VSY Biotechnology GmbH |  |  | 2024 trở đi | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh, chất liệu Acrylic. Lọc tia cực tím (tia UV) Dạng càng hình chữ C Không nhuộm vàng Đặt qua vết mổ : 1.8mm và 2.2mm. Optic dạng phi cầu Đường kính optic: 6.0mm Chiều dài tổng thể: 13.0mm. Hằng số A: 118.6 Dải công suất từ -20.0D đến +45.0D Chỉ số khúc xạ: 1.462 Có kèm Injector + Cartridge sử dụng 1 lần | 1.285.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400618694 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 26/04/2025 | KQ2400618694_2504261513 | 26/04/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1236 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, phi cầu | Cái | 60 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | SN60WF | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.492.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400618694 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 26/04/2025 | KQ2400618694_2504261513 | 26/04/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1237 | Thủy tinh thể nhân tạo dùng mổ đục thủy tinh thể kính nhuộm màu vàng | Cái | 140 | Ấn Độ |  | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, nhuộm vàng, thiết kế 1 mảnh 2 càng 1. Chất liệu Acrylic. 3. Đường kính (Optic): 6mm 4. Đặc điểm: Phi cầu 5. Dãy công suất (Power): -10.0D đến +40.0D 6. Chiều dài tổng thể (Length): 12.5 mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1.46 8. Hằng số A: 118.0 10. Lọc ánh sáng xanh, tia UV 11. Thiết kế 1 mảnh, 2 càng, càng chữ C. 12. Đặt qua vết mổ: 2.2mm 13. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. | 759.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400618694 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 26/04/2025 | KQ2400618694_2504261513 | 26/04/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1238 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng | Cái | 175 | Hungary |  | 640AD | 640AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2024 trở về sau | Thủy Tinh Thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh, chất liệu acrylic Lọc tia cực tím. Loại 4 càng. Đặt được qua vết mổ : ≥ 2.2mm. Optic dạng phi cầu Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể 11mm (0.0 D đến 15.0D) Hằng số A 118.9. Dải công suất từ: 0.0 D đến +30.0D Chỉ số khúc xạ 1.46. | 1.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400618694 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 26/04/2025 | KQ2400618694_2504261513 | 26/04/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1239 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh - Chất liệu acrylic ngậm nước 25%, trong suốt (không nhuộm vàng) - Thiết kế phi cầu, cầu sai trung tính - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế 4 càng hoặc dạng phiến - Chiều dài tổng ≤ 11mm. - Đường kính optic ≤ 6,00 mm - Góc càng ≥ 6 độ - Chỉ số khúc xạ ≥ 1,46 - Chỉ số ABBE ≤ 47 - Dãy công suất từ +5D đến +35D - Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần Hoặc tương đương. | Cái | 500 | Hà Lan | 9021 | 5450*TY | QuadrimaX Aspheric | OPHTEC B.V. |  |  | từ 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu một mảnh. - Chất liệu acrylic hỗn hợp bề mặt không ngậm nước và ngậm nước 25%, trong suốt. - Thiết kế phi cầu, Thiết kế cầu sai trung tính (0µm). - Thiết kế bờ vuông 360 độ chống đục bao sau - Thiết kế 4 càng dạng vòng khép kín - Đường kính tổng thể: 10.50/10.75/11.0 mm (tuỳ theo công suất). - Đường kính quang học: 5.70/6.00 mm (tuỳ theo công suất) - Góc càng: 8 độ - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ABBE: 47. - Dãy công suất từ +5.0D đến +35.0D - Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt thuỷ tinh thể (injector) dùng 1 lần. - Xuất xứ: Hà Lan | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500013401 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2025 | KQ2500013401_2504241518 | 25/04/2025 | 4 | Thành phố Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
1240 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, màu vàng, nguyên khối cùng chất Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước); thiết kế phi cầu. 1. Chỉ số cầu sai SA ≥ -0,18µm 2. Thiết kế 2 càng, góc càng < 2° 3. Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn, chống đục bao sau. 4. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 5. Đường kính Optic ≥ 6,0 mm, Chiều dài ≥ 13.0 mm. 6. Chỉ số khúc xạ: 1,54 < n < 1,56 7. Dãy diop từ +6,0 D đến +30,0 D 8. Chỉ số ABBE từ 36 đến 38. 9. Vết mổ ≤ 2,2 mm. 10. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt Injector Hoặc tương đương. | Cái | 500 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, màu vàng, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic ( Acrylic kỵ nước); thiết kế phi cầu. 1. Chỉ số cầu sai SA: -0,16µm; 2. Thiết kế 2 càng, góc càng 0 độ. 3. Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn, chống đục bao sau. 4. Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh. 5. Đường kính Optic: 6,0 mm, Chiều dài: 13,0 mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1,548 7. Dãy diop từ +6,0 D đến +30,0 D 8. Chỉ số ABBE: 36.9 9. Vết mổ: 2,2 mm. 10. Thuỷ tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt Injector | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500013401 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2025 | KQ2500013401_2504241518 | 25/04/2025 | 4 | Thành phố Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
1241 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, màu vàng, nguyên khối cùng chất Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Thiết kế phi cầu. Chỉ số SA ≥ (-0,25) µm - Thiết kế 2 càng, góc càng < 2° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Đường kính Optic ≥ 6,0 mm, Chiều dài ≥ 12,5 mm. - Hằng số A: 118,4 < A < 118,8 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1,54 < n < 1,55 - Dãy diop từ +6,0 D đến +30,0 D - Vết mổ ≤ 2,2 mm. - Kính được cung cấp kèm Catridge và Injector Hoặc tương đương. | Cái | 500 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDHBY | Sida-Lens SDHBY | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế 2 càng dạng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.543 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. - Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp | 3.268.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500013401 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2025 | KQ2500013401_2504241518 | 25/04/2025 | 4 | Thành phố Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
1242 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu hoặc đơn tiêu kéo dài tiêu cự, một mảnh, chất liệu không ngậm nước. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV. - Chống chói lóa - Càng dạng chữ C có lỗ hoặc bờ sau vuông được xử lý mờ - Thiết kế Phi cầu - Tổng chiều dài ≥ 12.5mm - Đường kính optic ≥ 6.0mm - Dãy công suất từ 0.0D đến +34.0D. - Chỉ số khúc xạ: 1.47 ≤ n ≤ 1.53 - Kèm theo dụng cụ đặt qua vết mổ 2.2mm Hoặc tương đương | Cái | 500 | Hoa Kỳ | 9021 | QLIO130C | AST Products, Inc. | AST Products, Inc. |  |  | 2024 - 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu không ngậm nước. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV - Chống chói lóa - Thiết kế càng chữ C, bờ vuông 360 độ cạnh được xử lý mờ - Thiết kế Phi cầu - Tổng chiều dài: 13mm - Đường kính optic: 6mm - Dãy công suất từ 0.0D đến +35.0D - Chỉ số khúc xạ: 1.5 - Kích thước vết mổ: 2,2mm - Cung cấp kèm Cartridge + injector đồng bộ | 2.100.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2500013401 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2025 | KQ2500013401_2504241518 | 25/04/2025 | 4 | Thành phố Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
1243 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Thiết kế optic: Phi cầu - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Lọc tia UV. - Đường kính Optic ≥ 6,0 mm, Chiều dài ≥ 13,0 mm. - Chỉ số khúc xạ n > 1,56 - Dãy diop từ 0,0D đến +36,0D - Vết mổ nhỏ ≤ 2,2 mm. - Kính được lắp sẵn trong Catridge và Injector dùng 1 lần Hoặc tương đương. | Cái | 500 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Orizon SDHBP | Orizon SDHBP | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 13.0 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D. Từ 0.0D đến +10.0D bước 1.0D; từ +10.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được lắp sẵn trong Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. - Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp | 3.468.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500013401 | vn1400291411 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2025 | KQ2500013401_2504241518 | 25/04/2025 | 4 | Thành phố Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
1244 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 170 | Bỉ (Châu Âu) | 9021.90.00 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  | 2404604ĐKLH/BYT-HTTB | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự; - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (hydrophobic acrylic) không có hiện tượng Glistening (GFY); - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín; - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53; - Thủy tinh thể có chỉ số pACD: 5,85 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q); - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42; - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -10D đến +35D, trong đó: * Từ -10D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D; - Thủy tinh thể có chỉ số hằng số A (A-constant): 119,40 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T); - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500086672 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Chào hàng cạnh tranh | 23/04/2025 | KQ2500086672_2504221633 | 23/04/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1245 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Cái | 250 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3006 | CrownGel 2%, 2ml Hydroxypropyl methylcellulose | CrownGel 2%, 2ml Hydroxypropyl methylcellulose | Atakan Dede-Miray Medikal |  | 220001703/PCBB-BYT | 2024 | Dịch nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2%: - Độ nhớt: 3.000 - 5.000 mPa.s - Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg - Độ Ph: 6.8-7.6 - Nước pha tiêm vừa đủ, Ống 2ml | 189.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2500086672 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Chào hàng cạnh tranh | 23/04/2025 | KQ2500086672_2504221633 | 23/04/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1246 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự lắp sẵn | Cái | 70 | Hà Lan | 9021 | 580 | Precizon Go | OPHTEC BV |  | 2403061ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25%, trong suốt (không nhuộm vàng). - Thiết kế càng chữ C, dạng càng kép - Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài 12,50 mm. Hằng số A dành cho siêu âm 118,0. - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ -10D đến +35D ( bước nhảy độ 0.5D) - Lắp sẵn trong cartride kèm dụng cụ đặt kính | 5.180.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500086672 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Chào hàng cạnh tranh | 23/04/2025 | KQ2500086672_2504221633 | 23/04/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1247 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm không ngậm nước nhuộm vàng lắp sẵn hoàn toàn | Cái | 160 | Tây Ban Nha | 9021xxxx | LLASHP60-PL | AIALA DRY PRELOADED | AJL Ophthalmic SA |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu, lắp sẵn hoàn toàn. - Chất liệu Hydrophobic copolymer không ngậm nước với tỷ lệ <4%. Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí), chóng chói 100%. - Kính lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (nhuộm vàng tự nhiên). - Chỉ số khúc xạ là 1,485. Chỉ số ABBE là 54. - Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính càng chữ C với thiết kế công nghệ chống dính càng. - Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm với dụng cụ tích hợp sẵn, dụng cụ đặt kính dùng 1 lần. - Góc càng 0 độ. - Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng: 13,0 mm. - Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. - Hằng số A với đo bằng siêu âm là: 119,2, đo quang: 119,7 - Chỉ số ACD: 5,66 | 2.998.000 | vn0104371979 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT | IB2500057378 | vn2500225132 | BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2025 | KQ2500057378_2504211513 | 23/04/2025 | 2 | Tỉnh Vĩnh Phúc
1248 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu điều chỉnh lão thị lấy nét liên tục | Cái | 20 | Hà Lan | 9021xxxx | PRECIZON Presbyopic NVA | PRECIZON Presbyopic NVA | OPHTEC BV |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự. - Chất liệu Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE là 47. - Kính thiết kế theo dạng phi cầu, thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục (CTF) với công suất công thêm là +2.75D, cho trường nhìn tự nhiên ở mọi khoảng cách, không phụ thuộc kích thước đồng tử và dung nạp góc kappa lớn. - Kính dạng càng chữ C kép với góc càng 0 độ. - Kính đi qua vết nhỏ với kích thước vết mổ 2,2 mm. Đường kính phần quang học là 6 mm; chiều dài tổng là 12,50 mm. - Kích thước phần nhìn xa ở tâm theo trục Y/X là 1,4/2,6mm. - Chiều rộng phân đoạn quay 0,6 mm. - Số vòng phân đoạn 3n. - Hằng số A dành cho siêu âm là 118,3; hằng số A đối với siêu âm bằng quang là 118,8 (áp dụng với công thức SRKT); pACD là 5,51; SF là 1,72; LF là 1,78; DF là 0. - Dãy độ từ +1,0 đến 35,0D. - Kèm theo cartrigde và Injector dùng một lần | 16.500.000 | vn0104371979 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT | IB2500057378 | vn2500225132 | BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2025 | KQ2500057378_2504211513 | 23/04/2025 | 2 | Tỉnh Vĩnh Phúc
1249 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Mỹ | 9021xxxx | 880 UV | 880 UV | USIOL |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh , chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia cực tím UV; Mắt kính phi cầu cao cấp (Aspheric) mang đến độ tập trung tối ưu, giảm thiểu PCO; Thiết kế góc vuông 360 độ; Thời gian mở ít hơn 10 giây; Độ chính xác tuyệt đối, mắt kính không lóe sáng; Độ nhạy tương phản tối ưu; Chỉ số khúc xạ 1.47; Đường kính optic 6.0mm; Chiều dài kính 12,5mm; Dải công suất +10.0D đến +30.0D; Constant: 118.7; Độ sâu tiền phòng 5.0mm; Góc 3 độ; có cartridge đi kèm. Đóng gói dạng hộp một chiếc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485,CE | 3.200.000 | vn0104371979 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT | IB2500057378 | vn2500225132 | BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2025 | KQ2500057378_2504211513 | 23/04/2025 | 2 | Tỉnh Vĩnh Phúc
1250 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | Mỹ | 9021xxxx | 867 UV | 867 UV | USIOL |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, chất liệu Biocryl (Hydrophilic), lọc tia cực tím UV; Mắt kính phi cầu cao cấp (Aspheric). Thiết kế góc vuông 360 độ mang đến độ tập trung tối ưu, giảm thiểu PCO; Axit acrylic ngậm nước; Chính xác tuyệt đối, độ sai lệch bằng 0; Độ nhạy tương phản tối ưu; Chỉ số khúc xạ 1.462 tại nhiệt độ 35 độ C; Đường kính optic 6.0mm; Chiều dài kính 12,5mm; Dải công suất từ + 0D đến + 30D; Constant: 118.0; Độ sâu tiền phòng 4.96mm; Góc 0 độ; Lỗ định vị 0; Kích thước vết mổ 2.2 mm - 2.8mm; Đóng gói dạng hộp một chiếc, có cartridge đi kèm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485,CE | 2.900.000 | vn0104371979 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT | IB2500057378 | vn2500225132 | BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2025 | KQ2500057378_2504211513 | 23/04/2025 | 2 | Tỉnh Vĩnh Phúc
1251 | Thủy tinh thể đa tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái | 50 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC B.V. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25% hoặc copolymer (hỗn hợp Hydrophobic và Hydrophilic) 2. Kính trong suốt, Lọc tia UV 3. Nguyên lý quang học: Khúc xạ 4. Thiết kế optic: Bờ (rìa) vuông 360 độ. Đường kính optic: 6mm 5. Không bị hiện tượng bọt khí (Glistening) và không hiện tượng quầng sáng và chói sáng (No Halos and Glare) 6. Thiết kế, cấu tạo của thủy tinh thể: Phi cầu 7. Số tiêu cự: Đa tiêu cự, công nghệ lấy nét chuyển tiếp liên tục (CTF) 8. Tiêu điểm: Công suất bổ sung nhìn gần: +2.75D 9. Kích thước vết mổ: 2.2mm (Đặt được qua vết mổ 2.2mm) 10. Chỉ số khúc xạ: 1.46 11. Lắp đặt: Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính IOLMatic 12. Dải công xuất (Dãy diop): Từ +1.0D đến +35.0D, bước nhảy độ 0.5D 13. Tiêu chuẩn: Chứng nhận ISO 13485 và CE 14. Xuất xứ: Hà Lan | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400581640 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2025 | KQ2400581640_2504220945 | 22/04/2025 | 3 | Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội
1252 | Thủy tinh thể 3 tiêu cự | Cái | 50 | Hungary | 9021 | 677CMY | 677CMY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, 1 mảnh, ngậm nước, chất liệu Acrylic hydrophilic 2. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 3. Thiết kế phi cầu. Càng chữ C. Cạnh vuông và gờ 360 độ 4. Đường kính optic 6.0 mm; Chiều dài kính 13.0mm 5. Dải công suất: trong dải từ +8D đến +30D. Công suất cộng thêm +3.5D cho thị lực nhìn gần, cộng thêm +1.75D cho tầm nhìn trung gian 6. Kính đi kèm catridge và injector 7. Kích thước vết mổ: 2.2mm (Đặt được qua vết mổ 2.2mm) 8. Tiêu chuẩn: Chứng nhận ISO 13485, CE 9. Xuất xứ: Châu Âu | 13.200.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400581640 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2025 | KQ2400581640_2504220945 | 22/04/2025 | 3 | Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội
1253 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 300 | Đức | 9021 | ALSIOL VF | ALSIOL VF | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh,cùng chất liệu Acrylic hydrophilic ngậm nước. 2. Lọc ánh sáng xanh. Lọc tia cực tím (UV). 3. Đường kính optic: 6mm; 4. Chiều dài kính: 13.0mm 5. Chỉ số khúc xạ n: 1.462 6. Thiết kế phi cầu, cạnh vuông và gờ vuông. 7. Càng chữ C. 8. Dải công suất (Dãy diop): tối thiểu từ -10D đến +35D. 9. Kích thước vết mổ: 2.2mm (Đặt được qua vết mổ 2.2mm). 10. Kính đi kèm cattridge và injector 11. Xuất xứ: G7 và Châu Âu 12. Tiêu chuẩn: Chứng nhận ISO 13485, CE. | 2.090.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400581640 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2025 | KQ2400581640_2504220945 | 22/04/2025 | 3 | Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội
1254 | Thủy tinh thể 2 tiêu cự | Cái | 100 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2023-2024 | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, một mảnh; Chất liệu: Acrylic ngậm nước 2. Lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng tím 3. Chiều dài kính: 11,0mm 4. Đường kính Optic: 6.0mm 5. Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ, có các vòng nhiễu xạ nằm ở vùng trung tâm 4 mm 6. Dải công suất: 0 đến +35.0D (từ 0 đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D; từ 31.0D đến 35.0D, tăng mỗi mức 1.0D). Công suất bổ sung: +3.0D cho thị lực nhìn gần 7. Kích thước vết mổ 1.8mm 8. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính 9. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400581640 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2025 | KQ2400581640_2504220945 | 22/04/2025 | 3 | Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội
1255 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, màu vàng, không ngậm nước | Cái | 250 | Pháp | 9021 | EAZ - Y | EAZ - Y | Cristalens Industrie |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. +Chất liệu vùng quang học: Acrylic Hydrophobic không ngậm nước +Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. +Chỉ số khúc xạ: 1,54. Hằng số A : 119.3 Sinh trắc học siêu âm 119.7 Sinh trắc học laser can thiệp +Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. +Đường kính quang học (Optic): 6.15 mm (từ 0.0D đến +9.5D) 6.00 mm (từ +10.0D đến +25.0D) 5.80 mm (từ +25.5D đến +35.0D), tổng chiều dài kính 11.78 mm (từ 0.0D đến +9.5D) 11.50 mm (từ +10.0D đến +35.0D) +Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D theo mức tăng 0.5 Diop. +Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,0 mm. +Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) +Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FSC | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500024238 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2025 | KQ2500024238_2504211449 | 22/04/2025 | 2 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
1256 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, ngậm nước, 2 càng | Cái | 500 | Đức |  | Aspira-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%. Lọc ánh sáng xanh. + Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm . + Thiết kế phi cầu mặt trước. Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. + Lọc tia UV. + Hai càng chữ C, góc càng 0° + Hằng số A(optical) 118.4 + Độ sâu tiền phòng ACD : 5.374 + Chỉ số khúc xạ : 1.46 + Dãy diop từ -20 D đến +60 D. + Kính được đính kèm carttridge và Injector + Thực hiện qua vết mổ 2.2mm + Tiêu chuẩn ISO, CE | 2.976.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500024238 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2025 | KQ2500024238_2504211449 | 22/04/2025 | 2 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
1257 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, loại mềm, chất liệu Acrylic ngậm nước, 4 càng | Cái | 150 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.16 µm) - Thiết kế 4 càng, góc càng 5° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 11.0 mm. - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước 1.0D; từ 0.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500024238 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2025 | KQ2500024238_2504211449 | 22/04/2025 | 2 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
1258 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, loại mềm, không màu, không ngậm nước | Cái | 500 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | Hoya | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. + Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) + Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. + Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . + Đặc điểm càng: hai càng, chữ C cải tiến, góc càng 0 độ. +Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. + Hằng số A: 118,9; + Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; + Chỉ số khúc xạ: 1,548 + Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D + Kích thước vết mổ: 2.2mm + Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector). + Tiêu chuẩn: ISO, CE | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500024238 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2025 | KQ2500024238_2504211449 | 22/04/2025 | 2 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
1259 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, 4 càng | Cái | 500 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2024 trở về sau | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, 4 càng + Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm. + Chất liệu : Copolymer (cấu tạo gồm 2- HEMA và EOEMA với 1 phân tử chromophore) + Lọc tia UV. + Thiết kế với công nghệ rìa vuông 2 lần ( double square edge). + Góc càng 5 độ + Optic dạng phi cầu đôi(Aspheric Biconvex), loại bỏ quang sai + Hằng số A:118.6 đến 119.9 + Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08 + Chỉ số SA = -0,14µm + Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C + Dải công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +40D tăng đều 0.5D + Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. + Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500024238 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2025 | KQ2500024238_2504211449 | 22/04/2025 | 2 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
1260 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, thiết kế phi cầu, 4 càng, không ngậm nước, lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể | Cái | 1100 | Ý | 9021 | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, thiết kế phi cầu, 4 càng. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic (Acrylic ngậm nước dưới 1%) - Đường kính optic: 6,0mm. - Đường kính tổng: 11mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Dải công suất thấu kính đáp ứng: 0D đến +30.0D - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể cho kích thước vết mổ 2.2mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Xuất xứ: Ý - Vật tư mới 100%, đóng gói vô trùng. - Có catalog và bản dịch kèm theo | 2.089.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500082476 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 21/04/2025 | KQ2500082476_2504211051 | 21/04/2025 | 5 | Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Định
1261 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, thiết kế phi cầu, không ngậm nước, màu vàng, dải độ rộng. Tên thương mại: Thủy tinh thể nhân tạo ISP60GL | Cái | 1100 | Ý | 9021 | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, thiết kế phi cầu, màu vàng. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic (Acrylic ngậm nước dưới 1%) - Thiết kế càng: 2 càng cùng chất liệu với vùng quang học. - Đường kính optic: 6mm - Đường kính tổng: 13mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Dải công suất thấu kính đáp ứng: Từ -10.0D đến +35.0D - Kèm theo Cardtridge cho kích thước vết mổ 2.2mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Xuất xứ: Ý - Vật tư mới 100%, đóng gói vô trùng. - Có catalog và bản dịch kèm theo | 2.089.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500082358 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 21/04/2025 | KQ2500082358_2504211022 | 21/04/2025 | 3 | Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Định
1262 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh, màu vàng, phi cầu | Cái | 20 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Hai càng, càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hằng số A: 118,9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic: -0,16µm; - Đóng gói vô trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500007512 | vn2300626289 | Bệnh viện Quân y 110 | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500007512_2504171526 | 18/04/2025 | 3 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
1263 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm, phi cầu, lắp sẵn trong injector hoặc không lắp sẵn, kèm theo catridge và injector. | Cái | 10000 | UNITED KINGDOM |  | RayOne EMV | RayOne EMV | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | 2023 | - Loại thủy tinh thể mềm( Foldable hoặc Soft) - Cấu tạo một mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Đặc tính của tiêu điểm: kéo dài tiêu điểm - Thiết kế bề mặt vùng quang học ((Optic): Phi cầu - Kích thước vết mổ: 2,2mm - Lắp sẵn trong injector - Xuất xứ: G7 | 2.960.000 | vn8046053344 | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN | IB2500030168 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030168_2504181030 | 18/04/2025 | 4 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1264 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, điều chỉnh loạn thị, phi cầu, lắp sẵn trong injector hoặc không lắp sẵn, kèm theo catridge và injector. | Cái | 50 | Pháp |  | Artis T PLE | Artis T PLE | Cristalens Industrie |  |  | từ 2024 trở đi | - Loại thủy tinh thể: Mềm (Đặt sẵn trong catridge) - Cấu tạo: 1 mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Đặc tính của tiêu điểm: Điều chỉnh loạn thị - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2.0 mm - Lắp sẵn trong injector. - Xuất xứ: Pháp (G7) | 5.600.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500030168 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030168_2504181030 | 18/04/2025 | 4 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1265 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm một mảnh, chiều dài: 11mm | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | LS-313Y | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu: HydroSmart® Protect, hợp chất (copolymer) acrylates với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV) và ánh sáng tím (violet light). - Thiết kế: Một mảnh mềm dạng phiến bờ vuông mặt sau 360 độ liên tục. Kính (optic) 2 mặt lồi, phi cầu mặt sau. Góc càng (Haptic Angulation) 0 độ. - Cầu sai trung tính - Kích thước kính: 6.0mm - Chiều dài: 11 mm - Dải công suất: ±0.0D tới +35.0D (1.0D) +15.5D tới +26.5D (0.5D) - Chỉ số khúc xạ : 1.46 - Hằng số A: 118.0 | 2.950.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2500008021 | vn2901021295 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500008021_2504181546 | 18/04/2025 | 3 | Huyện Thanh Chương,Tỉnh Nghệ An
1266 | Thủy tinh thể acrylic đơn tiêu, mềm, một mảnh, chiều dài: 12mm, càng chữ C, góc càng 0 độ | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | LS-312Y | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu: HydroSmart® Protect, hợp chất (copolymer) acrylates với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV) và ánh sáng tím (violet light). - Thiết kế: Càng kính chữ C, một mảnh mềm bờ vuông mặt sau 360 độ liên tục. Kính (optic) 2 mặt lồi, phi cầu mặt sau. Góc càng (Haptic Angulation) 0 độ. - Cầu sai trung tính - Kích thước kính: 6.0mm - Chiều dài: 12 mm - Dải công suất: ±0.0D tới +35.0D (1.0D) +15.5D tới +26.5D (0.5D) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Hằng số A: 118.0 - Độ sâu tiền phòng ACD: 4.97 | 2.600.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2500008021 | vn2901021295 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500008021_2504181546 | 18/04/2025 | 3 | Huyện Thanh Chương,Tỉnh Nghệ An
1267 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, dài 10,5mm-11mm, góc càng 10 độ | Cái | 300 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm 2. Chất liệu Copolymers Hydrophilic Acrylic, ngậm nước 25% 3. Không màu, Có tính năng lọc tia cực tím (UV), 4. Thiết kế một mảnh, hai mặt lồi, bờ vuông 360 độ. Thiết kế 4 càng kép, hình cầu 5. Đường kính quang học (optic) 6mm, tổng chiều dài 10.5mm-11.0mm. 6. Chỉ số khúc xạ 1.46, góc càng 10 độ 7. Dãi công suất kính từ -9.0D đến +30.0D. 8. Kèm cartridge và injector đặt thủy tinh thể 9. Đi qua được vết mổ 2.2mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485. Nước sản xuất thuộc G7 | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500008021 | vn2901021295 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500008021_2504181546 | 18/04/2025 | 3 | Huyện Thanh Chương,Tỉnh Nghệ An
1268 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự mềm, không ngậm nước (Kỵ nước) | Cái | 300 | Eyeol UK LTD | 9021 | Hyflex Yellow | Hyflex Yellow | Vương Quốc Anh |  |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu -Chất liệu Hydrophobic Acrylic. -Lọc ánh sáng xanh. -Bờ vuông, càng chữ C -L -Thủy tinh thể lắp sẵn trong trong dụng cụ đặt thủy tinh thể | 2.050.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400529273 | vn2500225196 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | Đấu thầu rộng rãi | 14/04/2025 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | 11/04/2025 | 5 | Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
1269 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 200 | Thổ Nhĩ Kỳ | 9021 | AS60130 | AS60130 | Anadolu Tip Teknolojileri Üreti̇m Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu Chất liệu Acrylic kỵ nước Lọc tia UV | 1.113.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400529273 | vn2500225196 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | Đấu thầu rộng rãi | 14/04/2025 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | 11/04/2025 | 5 | Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
1270 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước | Cái | 700 | Việt Nam | 9021 | PT-01 | MEDEP PURETIC | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophilic (ngậm nước) không gây ra hiện tượng phản quang Glistening. - Thủy tinh thể màu vàng, có chức năng lọc ánh sáng xanh và tia cực tím (UV) - Không lắp sẵn và có kèm dụng cụ đặt kính (cartridge và injector). - Xuất xứ: Việt Nam | 1.295.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2400529273 | vn2500225196 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | Đấu thầu rộng rãi | 14/04/2025 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | 11/04/2025 | 5 | Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
1271 | Thủy tinh thể đa tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 300 | Hà Lan |  | ZKB00 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu Tecnis Multifocal ZKB00 | AMO Groningen B.V. |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đa tiêu cự. - Chất liệu Acrylic kỵ nước. - Lọc tia UV. - Thủy tinh thể đi kèm cartridge. | 7.145.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400529273 | vn2500225196 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | Đấu thầu rộng rãi | 14/04/2025 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | 11/04/2025 | 5 | Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
1272 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước (Kỵ nước) | Cái | 200 | Cộng hòa Ấn Độ | 9021 | Aurovue | Aurovue | Aurolab |  |  | 2024 trở về sau | '- Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu - Chất liệu kỵ nước. - Lọc tia UV - Càng chữ L | 950.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400529273 | vn2500225196 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | Đấu thầu rộng rãi | 14/04/2025 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | 11/04/2025 | 5 | Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
1273 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 500 | Thổ Nhĩ Kỳ | 9021 | AS60130 | AS60130 | Anadolu Tip Teknolojileri Üreti̇m Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu Chất liệu Acrylic kỵ nước Lọc tia UV. | 1.113.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400529273 | vn2500225196 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | Đấu thầu rộng rãi | 14/04/2025 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | 11/04/2025 | 5 | Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
1274 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 500 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu Chất liệu Acrylic kỵ nước Lọc tia UV và ánh sáng xanh. Thủy tinh thể đi kèm injector, cartridge (model BES22 hoặc Bioject-P220) | 1.512.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400529273 | vn2500225196 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | Đấu thầu rộng rãi | 14/04/2025 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | 11/04/2025 | 5 | Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
1275 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 1 mảnh, kị nước | cái | 500 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh Chất liệu Acrylic kị nước hoàn toàn. 4 càng, màu vàng. Lọc ánh sáng xanh và tia cực tím. Dải công suất: từ -10D đến +35D ( từ +10D đến +30D bước nhảy 0.5D) Đường kính Optic: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. Tổng chiều dài kính: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm. Chỉ số khúc xạ 1.53. Đường kính vết mổ: 2.4mm. Có kèm dụng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần (Cattridge và injector). Hằng số A= 119,4. Tiêu chuẩn: ISO 13485. Xuất xứ: Bỉ. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500028949 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 11/04/2025 | KQ2500028949_2504101049 | 11/04/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1276 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | cái | 89 | Ireland | 9021 | LMFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, kị nước Càng và optic cùng chất liệu Lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV Dải công suất: từ +0D đến +35D ( bước nhảy 0.5D). Đường kính optic: 6mm. Tổng chiều dài kính: 13mm. Chỉ số khúc xạ: 1.524 . Đường kính vết mổ: 2.2mm Có kèm cattridge và injetor lắp sẵn dùng 1 lần (Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge). Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Nước sản xuất: Ireland (Châu Âu). | 2.150.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2500028949 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 11/04/2025 | KQ2500028949_2504101049 | 11/04/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1277 | Thủy tinh thể nhân tạo, đơn tiêu mềm. | cái | 30 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDHB | Sida-Lens SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE - Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500028949 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 11/04/2025 | KQ2500028949_2504101049 | 11/04/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1278 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 11 | Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021.90.00 | Acriva Trinova Pro C | Acriva Trinova Pro C | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu: Acrylic, kị nước bề mặt (xin xem tờ trình kèm theo), mềm. Thiết kế 1 mảnh, ba tiêu cự. Lọc tia UV và sánh sáng xanh, Optic thiết kế phi cầu, có khả năng điều chỉnh sắc sai tốt (Abbe: 58). Dải công suất: +10D đến +30D. Đường kính vết mổ 2.2 mm. Chỉ số khúc xạ 1.46. Tiêu chuẩn: ISO | 15.480.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2500028949 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 11/04/2025 | KQ2500028949_2504101049 | 11/04/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1279 | Thủy tinh thể Phakic (chất liệu Acrylic) | Cái | 300 | UNITED KINGDOM | 9021 | IPCL V2.0 Toric | IPCL V2.0 Toric | Eyeol UK LTD |  |  | 2025 | Loại: Thủy tinh thể Phakic điều trị tật khúc xạ cận/viễn hoặc cận/viễn kết hợp loạn thị.Chất liệu: Acrylic ngậm nước.Đường kính tổng: trong khoảng từ 12.00mm đến 14.00mm.Đường kính vùng quang học trong suốt: từ 4.6 tới 5.5mm.Điều chỉnh độ cận từ: -0.5D đến -30.0D.Điều chỉnh độ viễn từ: +0.5D đến +15.0D.Điều chỉnh độ loạn từ: +0.5D đến +10.0D.Kích thước vết mổ: qua được vết mổ 2.8mm.Các tính năng đặc biệt khác: Có lỗ trung tâm để thông thủy dịch.Bộ đặt: Dụng cụ đặt kính bao gồm injector và cartridge sử dụng một lần theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.Có chứng nhận: CE Xuất xứ: UNITED KINGDOM (Anh Quốc) | 26.998.000 | vn0313756549 | CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN HOÀNG | IB2500017326 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 04/04/2025 | KQ2500017326_2504021338 | 03/04/2025 | 1 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1280 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 200 | Pháp | 9021 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước) 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép chữ C (Càng đôi) 5. Đường kính quang học (Optic): 5.8mm - 6.15mm, tổng chiều dài kính 11.5mm-11.78mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.54; hằng số A 119.3 7. Dải công suất: Từ 0D đến +35D 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector 9. Được đặt qua vết mổ đường kính 2.0mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Xuất xứ: G7 | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400523290 | vn2900995859 | Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | 236/QĐ-TTYT | 17/03/2025 | 2 | Tỉnh Nghệ An
1281 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 20 | Hà Lan | 90213900 | 570 | Ophtec B.V. | Ophtec B.V. |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer). - Kính không có hiện tượng bị bọt khí. - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE là 47. - Kính dạng phi cầu với cầu sai âm (-0,11µm), thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục (CFT) với công suất là +2.75D, kéo dài tiêu cự từ gần đến xa. - Thiết kế bờ vuông 360 độ chống đục bao sau. Kính dạng càng chữ C kép với gốc càng 0 độ. - Kính đi qua vết nhỏ với kích thước vết mổ 2,2 mm. - Đường kính phần quang học là 6,00 mm; chiều dài tổng là 12,50 mm. Độ dày càng kính 0,4 mm. Độ dày phần trung tâm kính từ 0,8 đến 1,3 mm. - Dãy độ từ +1,0 đến 35,0D. Kèm theo cartrigde và Injector dùng một lần | 16.550.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1282 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, phi cầu 1 mảnh | Cái | 10 | Mỹ/Hà Lan | 90219000 | ICB00 | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Chất liệu Acrylic kỵ nước, mềm, trong suốt; 2. Tăng cường thêm tầm nhìn trung gian, lọc tia UV; càng dạng chữ C; 3. Đường kính thấu kính 6mm; Đường kính tổng 13mm; 4. Ba điểm cố định; 5. Góc càng 0°; 6. Chỉ số khúc xạ 1.47; 7. Mặt trước phi cầu, Chỉ số cầu sai - 0.27 µm, Chỉ số ABBE 55; 8. Dải độ từ +5D đến 34D, bước nhảy 0.5D | 5.200.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1283 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu chỉnh lão thị | Cái | 3 | Đức | 90219000 | Triva-aA | Human Optics AG | Human Optics AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu copolymer(gôm 2-HEMA và MMA) ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước, chỉ số SA=0. Càng chữ C. Góc càng 0°. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 °. Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4 - Chỉ số ABBE: 56. Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xa. Công suất cộng thêm +1.75D nhìn trung gian, và +3.5D cho nhìn gần. Giúp cho bệnh nhân nhìn tốt ở mọi khoảng cách. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 14.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1284 | Thủy Tinh Thể nhân tạo, đơn tiêu, càng chữ C có lọc ánh sáng xanh | Cái | 3 | Hoa Kỳ | 90213900 | CT LUCUA 621PY | Carl Zeiss Meditec AG | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính). + Chất liệu Acrylic không ngậm nước, màu vàng. Được phủ bên ngoài 1 lớp heparin. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Dạng một mảnh, càng chữ C. + Đường kính thấu kính 6mm, đường kính tổng 13mm. + Đặt qua vết mổ nhỏ 2,2-2,6mm theo từng dải Diopter + Dải diopter từ 0D đến + 34D bước nhảy 0.5 D. + Chỉ số A-constant: 120.2 + ACD: 6.29, đặt trong bao + Chỉ số khúc xạ: 1.49 + Chỉ số ABBE: 50 + Thủy tinh thể lắp sẵn hoàn toàn. | 2.500.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1285 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự | Cái | 10 | Pháp; Đức | 90213900 | AT LISA TRI 839MP | Carl Zeiss Meditec AG | Carl Zeiss Meditec SAS;Carl Zeiss Meditec AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thiết kế quang học khúc xạ - nhiễu xạ. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính). + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước. Lọc thụ tia UV. + Dạng một mảnh, theo bảng phiến 4 cạnh. Góc càng 0 độ. + Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. + Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8 mm + Dải diopter từ +0D đến + 32D. Bước nhảy 0.5D + Chỉ số A-constant: 118.6 + ACD 5.26, đặt trong bao + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Chỉ số ABBE: 58 + Thủy tinh thể đặt sẵn vào dụng cụ. | 20.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1286 | Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kéo dài tiêu cự, phi cầu 1 mảnh | Cái | 3 | Mỹ/Hà Lan | 90219000 | ZFR00V | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc ánh sáng tím, sắc sai thấp với số ABBE =55 và công nghệ ChromAlign, 2. Mặt sau thấu kính nhiễu xạ 15 vòng, mặt trước phi cầu với SA = -0.27 µm; 3. Ba điểm cố định; 4. Bờ sau vuông liên tục 360 độ, xử lý mờ chống chói; càng chữ C; góc càng 0 độ; 5. Chỉ số khúc xạ 1.47; 6. Dải công suất từ +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D. | 25.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1287 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 4 điểm tựa không lọc ánh sáng xanh | Cái | 20 | Pháp; Đức | 90213900 | CT ASPHINA 409MP | Carl Zeiss Meditec AG | Carl Zeiss Meditec SAS;Carl Zeiss Meditec AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu (điều chỉnh cầu sai trung tính) + Chất liệu Acrylic ngậm nước với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước. Lọc tia UV. + Dạng một mảnh, dạng bản phiến 4 cạnh. Góc càng 0 độ. + Đường kính quang học 6mm + Đường kính tổng 11mm + Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8 mm + Dải diopter từ +0D đến + 32D + Chỉ số A-constant: 118 + ACD 4.88, đặt trong bao + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Chỉ số ABBE: 58 + Thủy tinh thể đặt sẵn vào cartridge | 2.282.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1288 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 10 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | Alcon Laboratories, Inc. | Alcon |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore hoặc tương đương - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng ổn định chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D | 3.492.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1289 | Thủy tinh thể nhân tạo, hai tiêu cự mềm 1 mảnh nhiễu xạ | Cái | 3 | Pháp; Đức | 90213900 | AT LISA 809M | Carl Zeiss Meditec AG | Carl Zeiss Meditec SAS;Carl Zeiss Meditec AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ - nhiễu xạ. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính). Chất liệu Acrylic ngậm nước với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước. Lọc thụ tia UV. Dạng một mảnh, thiết kế dạng bản phiến 4 cạnh. Góc càng 0 độ. + Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. + Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8 mm + Dải công suất cầu từ +0D đến + 32D. Bước nhảy 0.5D + Chỉ số A-constant: 117.8 + ACD 4.75, đặt trong bao + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Chỉ số ABBE: 58 + Lắp trong dụng cụ đặt kính. | 13.500.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1290 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 3 mảnh, không ngậm nước | Cái | 20 | Mỹ | 90219000 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Chất liệu Optic Hydrophobic Acrylic, Lọc tia UV, chất liệu càng PMMA dạng chữ C 2. Chỉ số khúc xạ:1.47 3. Chỉ số Abbe: 55 4.Góc càng 5 độ 5. Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D | 2.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1291 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu phi cầu 1 mảnh, không ngậm nước | Cái | 30 | Mỹ | 90219000 | DCB00V | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Chất liệu Hydrophobic Acrylic, màu vàng, lọc tia UV, Lọc ánh sáng tím; càng dạng chữ C 2. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 3. Góc càng 0 độ; 3 điểm cố định 4. Chỉ số khúc xạ: 1.47 5. Mặt trước phi cầu với Chỉ số cầu sai: -0.27µm 6. Chỉ số Abbe: 55 7. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D | 3.448.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1292 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu không ngậm nước nhuộm vàng lắp sẵn hoàn toàn | Cái | 10 | Hoa Kỳ | 90213900 | CT LUCUA 621PY | Carl Zeiss Meditec AG | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính). + Chất liệu Acrylic không ngậm nước, màu vàng. Được phủ bên ngoài 1 lớp heparin. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Dạng một mảnh, càng chữ C. + Đường kính thấu kính 6mm, đường kính tổng 13mm. + Đặt qua vết mổ nhỏ 2,2-2,6mm theo từng dải Diopter + Dải diopter từ 0D đến + 34D bước nhảy 0.5D. + Chỉ số A-constant: 120.2 + ACD: 6.29, đặt trong bao + Chỉ số khúc xạ: 1.49 + Chỉ số ABBE: 50 + Thủy tinh thể lắp sẵn | 2.500.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400550328 | vnz000004249 | Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2025 | KQ2400550328_2504020925 | 02/04/2025 | 2 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1293 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 1800 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 trở đi | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (Nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1,548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm , đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2,2mm - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; Hằng số A: 118,9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic: -0,16µm; - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EO) - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. Chứng nhận EC, Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, tiêu chuẩn ISO 11979 | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2500038785 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 01/04/2025 | KQ2500038785_2504012326 | 01/04/2025 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1294 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621P | CT LUCIA 621P | Carl Zeis Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng đáp ứng kỹ thuật hàng hoá chào thầu" | 2.600.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2500038785 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 01/04/2025 | KQ2500038785_2504012326 | 01/04/2025 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1295 | Thủy tinh thể nhân tạo một mảnh đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 100 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu : Copolymer (cấu tạo gồm 2- HEMA và EOEMA với 1 phân tử chromophore). 3. Trong suốt; Lọc tia UV; Optic dạng phi cầu đôi(Aspheric Biconvex), loại bỏ quang sai 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35°C; Chỉ số SA = -0,14µm. 5. Đặc điểm càng: Bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. Góc càng 5 độ. Hằng số A:118.6 đến 119.9; Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.32 đến 6.08; ABBE: 46.94 6. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm. 7. Dải công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +40D tăng đều 0.5D 8. Thiết kế với công nghệ rìa vuông 2 lần ( double square edge) giảm hiện tượng đục bao sau. 9. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm 10. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500038785 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 01/04/2025 | KQ2500038785_2504012326 | 01/04/2025 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1296 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu cự, ngậm nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh | Cái | 10 | Đức |  | Triva-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic hydrophilic. Màu vàng lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm - Thiết kế vòng nhiễu xạ và khúc xạ. Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần. Cộng thêm 1.75 D cho thị lực nhìn trung gian. - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Thực hiện qua vết mổ 2,2 mm. - Kính được đính kèm carttridge và Injector -Tiêu chuẩn ISO 13485 - Sản xuất: Đức | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500038785 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 01/04/2025 | KQ2500038785_2504012326 | 01/04/2025 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1297 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 600 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASHP60-PL | AIALA DRY PRELOADED | AJL Ophthalmic SA |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu, lắp sẵn hoàn toàn - Chất liệu hydrophobic copolymer không ngậm nước với tỷ lệ < 4%. Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí), chống chói 100% - Kính lọc tia UV < 10% tại bước sóng 400nm, lọc ánh sáng xanh (nhuộm vàng tự nhiên) - Chỉ số khúc xạ: 1,485, chỉ số ABBE là 54 - Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm) - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính càng chữ C với thiết kế công nghệ chống dính càng Antistick - Kính đặt qua vết mổ 2.2mm với dụng cụ tích hợp sẵn, dụng cụ đặt kính dùng một lần - Góc càng 0 độ - Đường kính optic 6,0mm; Chiều dài tổng 13mm - Dãy diop -5,0D đến +40D - Hằng số A đo bằng siêu âm: 119,2; đo quang 119,7 - Chỉ số ACD: 5,66 – kính mỏng và mềm hơn, tiền phòng sau giúp giảm nguy cơ tăng nhãn áp. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 2.998.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2500038785 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 01/04/2025 | KQ2500038785_2504012326 | 01/04/2025 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1298 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước | Cái | 1000 | Đức |  | Aspira-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng, ngậm nước 26%. Lọc ánh sáng xanh, Lọc tia UV. + Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm . + Thiết kế phi cầu mặt trước, cạnh vuông và gờ 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. + Hai càng chữ C, góc càng 0° + Chỉ số khúc xạ : 1.46 + Dãy diop từ -20 D đến +60 D. + Kính được đính kèm carttridge và Injector + Thực hiện qua vết mổ 2.2mm + Tiêu chuẩn ISO 13485, EC + Sản xuất: Đức | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500038785 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 01/04/2025 | KQ2500038785_2504012326 | 01/04/2025 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1299 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, không ngậm nước | Cái | 10 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | 2024 | + Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. + Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. + Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. + Thiết kế càng 4 điểm tựa kiểu C kép, công nghệ càng chống dính Rigde Tech độc quyền. + Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. + Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. + Đường kính quang học: 6,0mm. + Chỉ số khúc xạ: 1,53 + Độ sâu tiền phòng (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) + Chỉ số Abbe: 42 + Dải công suất: từ +10D đến +35D bước nhảy 0,5D. + Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D + Sử dụng hệ thống đặt kính Medicel Accuject 2.0/2.1/2.2. + Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119.40 (đo bằng giao thoa quang học) + Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 ; CE (EU) 2017/745 và QMS (EU) 2017/745; CFS. | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500038785 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 01/04/2025 | KQ2500038785_2504012326 | 01/04/2025 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1300 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước | Cái | 200 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.16 µm) - Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng 5° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 11.0 mm. - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước 1.0D; từ 0.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2500038785 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 01/04/2025 | KQ2500038785_2504012326 | 01/04/2025 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1301 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Đức (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 90219000 | Acriva BB UDM 611 | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (bề mặt kỵ nước). Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. Thiết kế: càng dạng phiến hiệu quả tương đương 2 càng kép (xin xem tờ trình kèm theo). Đặc điểm: Phi cầu, bờ (cạnh) vuông. Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính, qua được vết mổ từ 1.8mm đến 2.2mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | 2.388.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1302 | Thủy tinh thể đa tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 300 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở đi | Loại IOL: Đa tiêu mở rộng độ sâu trường nhìn công nghệ EDOF, có cộng công xuất vùng nhìn gần +1.5D. Chất liệu: Hợp chất Acrylic (Copolymer) với bề mặt kỵ nước. Thiết kế: Một mảnh, hình đĩa, lọc tia UV. Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính, qua được vết mổ ≤ 2.8 mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | 8.800.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1303 | Thủy tinh thể đa tiêu cự kéo dài tiêu cự | Cái | 500 | Hà Lan | 9021.39.00 | 570 | PRECIZON Presbyopic NVA | Ophtec BV |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh đa tiêu cự, chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước - Điểm hội tụ: Đa tiêu điểm, sử dụng công nghệ khúc xạ, lấy nét liên tục (CTF) bổ sung công suất nhìn gần là +2.75D - Thiết kế bề mặt quang học: kính thiết kế theo dạng phi cầu với cầu sai âm (khoảng -0,11µm), bờ vuông 360 độ chống đục bao sau. - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Đặc điểm cấu tạo: kính dạng càng chữ C kép với góc càng 0 độ. - Kính đi qua vết mổ 2,2 mm. Đường kính phần quang học: 6,00 mm; chiều dài tổng: khoảng 12,50 mm. - Lắp sẵn trong cartrigde và Injector dùng một lần loại IOLMatic đi kèm theo thủy tinh thể - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | 16.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1304 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, hai tiêu cự | Cái | 500 | Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie/ Pháp |  |  | 2024 trở về sau | Loại IOL: Mềm 2 tiêu cự, một mảnh. Chất liệu: Hydrophobic. Điểm hội tụ: Hai tiêu điểm. Thiết kế bề mặt vùng quang học: Phi cầu, bờ (cạnh) vuông. Lọc tia cực tím. Đặc điểm cấu tạo: bốn càng. Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính, qua được vết mổ 2.0 mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 10.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1305 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự | Cái | 500 | Hoa Kỳ |  | TFLIO130Y | TFLIO130Y | AST Products, Inc |  |  | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm một mảnh hydrophobic (không ngậm nước), màu vàng, hấp thụ tia UV và lọc ánh sáng xanh. Công nghệ ba tiêu cự theo nguyên lý nhiễu xạ. Thiết kế 2 càng. Đường kính optic: 6.00 mm. Chỉ số khúc xạ: 1.5. Công suất bổ sung: cho tiêu điểm gần +3,30D & tiêu điểm trung gian +2,20D. Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính, qua được vết mổ ≤ 2.8 mm. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 16.495.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1306 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự | Cái | 500 | Đức | 9021 | Triva-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic hydrophilic. Màu vàng lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm - Thiết kế vòng nhiễu xạ và khúc xạ. Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần. Cộng thêm 1.75 D cho thị lực nhìn trung gian. - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2.2 mm. -Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Đức | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1307 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Vương Quốc Anh | 9021 | RAO850B | RAO850B | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu: Acrylic Hydrophobic (không ngậm nước). Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. Thiết kế: 2 càng kép. Đặc điểm: Phi cầu, bờ (cạnh) vuông. Sản phẩm đặt sẵn trong súng injection qua được vết mổ : 2.2 mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, CFS | 1.920.000 | vn8046053344 | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1308 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu: Acrylic hydrophobic (không ngậm nước). Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. Thiết kế: 2 càng. Đặc điểm: Phi cầu, bờ (cạnh) vuông 360 độ. Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính, qua được vết mổ: 2.2mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1.512.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1309 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Việt Nam | 9021 | PC-01 | x | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học |  |  | 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu: Acrylic hydrophilic. Lọc tia cực tím (UV). Thiết kế: Càng chữ C. Đặc điểm: Phi cầu đôi, đáp ứng cả phi cầu mặt trước và phi cầu mặt sau, bờ (cạnh) vuông. Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính, qua được vết mổ ≤ 2.8mm (Kích thước vết mổ 2.2mm). Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | 906.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1310 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1500 | Ý | 9021 | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu: Acrylic hydrophobic (không ngậm nước). Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. Thiết kế: Bốn càng kép. Đặc điểm: Phi cầu, bờ (cạnh) vuông. Sản phẩm có số âm, lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính, qua được vết mổ 2.2 mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | 2.439.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1311 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1500 | Hungary | 9021 | 640AD | 640AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp hoặc copolymers. Lọc tia cực tím (UV). Thiết kế: 4 càng kép. Đặc điểm: Phi cầu. Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính, qua được vết mổ 1.8 mm – 2.2mm Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1312 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Đức | 9021 | ACRIVA BB UD 613 | ACRIVA BB UD 613 | VSY Biotechnology GmbH |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu: Hợp chất Acrylic với bề mặt kỵ nước. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. Thiết kế: Càng chữ C. Đặc điểm: Phi cầu, bờ (cạnh) vuông. Sản phẩm kèm dụng cụ đặt kính, qua được vết mổ 1.8mm và 2.2 mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1.395.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400474211 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | 62/QĐ-BVM | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1313 | Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc | Máy | 1 | Đức | 9018 | IOL Master 700 | IOL Master 700 | Carl Zeiss Meditec AG | IOL Master 700 | 220001220/ PCBB-BYT ngày 11/02/2022 | 2024 trở về sau | Chi tiết theo hồ sơ đáp ứng | 2.088.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400608734 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/03/2025 | KQ2400608734_2503281051 | 28/03/2025 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1314 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 700 | Hungary | 9021 | 677AD | 677AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh phi cầu. - Chất liệu: chất liệu Hydrophilic - Acrylic, Hydrophillic - Hydrophobic ngậm nước 25%, lọc tia UV - Kích thước vết mổ: 1.8 - 2.2mm - Đường kính optic 6.0mm - Đường kính tổng thể 13.0 mm - Độ sâu tiền phòng ACD 5.45 - Dải công suất từ -10.0D đến +45.0D - Góc càng 0 độ - Hằng số A: 118.9 - Chỉ số khúc xạ 1.46 | 1.480.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400553007 | vn1800271931 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 25/03/2025 | KQ2400553007_2503250905 | 25/03/2025 | 3 | Quận Ô Môn,Thành phố Cần Thơ
1315 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | Vương quốc Anh | 9021 | Hyflex Yellow | Hyflex Yellow | Eyeol UK Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu , một mảnh. Chất liệu Hydrophobic Acrylic .Màu vàng, Lọc tia UV Chỉ số khúc xạ = 1.53. Hằng số A: 118.8 (US Biometry) 119.3 (Optical Biometry) Thiết kế 2 càng: C-L. Bờ vuông 360 độ Chiều dài tổng thể = 13.0mm. Đường kính Optic =6.0mm Dãy công suất:+0.0 D to + 40.0 D Đặt qua vết mổ =2.2mm Kính lắp sẳn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE và CFS | 2.350.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2500020822 | vn2801069198 | Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 21/03/2025 | KQ2500020822_2503211419 | 21/03/2025 | 3 | Thị xã Nghi Sơn,Tỉnh Thanh Hoá
1316 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco loại kết dính | Ống | 350 | Đức | 3006 | ALSAVISC 1.4% | ALSAVISC 1.4% | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2023 trở về sau | - Dạng đặc (kết dính) - Thành phần: Hyaluronate Sodium 1,4%, (14mg/ml) - Dung tích 1.1 ml - Trọng lượng phân tử 3 triệu Dalton - Độ nhớt 200.000mPas - Độ thẩm thấu 300mOsmol/kg - 350mOsmol/kg - Độ pH 6.8-7.6 | 279.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400566059 | vn3700255922 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | KQ2400566059_2503181051 | 18/03/2025 | 3 | Thành phố Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương
1317 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm, đơn tiêu cự, 3 mảnh, kỵ nước | Cái | 80 | Indonesia | 90213900 | MA60AC | MA60AC | PT. Ciba Vision Batam |  |  | 2023-2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, thiết kế 3 mảnh - Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) - Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương, lọc tia cực tím - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng chữ C, góc càng 10 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Dãy diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D, bước nhảy 0.5D - Kèm cartridge | 1.790.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2400566059 | vn3700255922 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | KQ2400566059_2503181051 | 18/03/2025 | 3 | Thành phố Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương
1318 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, kỵ nước, lắp sẵn | Cái | 350 | Thổ Nhĩ Kỳ | 9021 | AS60125P | AS60125P | Anadolu Tip Teknolojileri Üreti̇m Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm, đơn tiêu, 1 mảnh - Chất liệu: Acrylic kỵ nước - Thiết kế phi cầu - Lọc tia UV - Đường kính optic: 6.0mm - Đường kính tổng: 12.5mm - Đảm bảo đủ dải công suất: +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ 2.2mm - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 1.350.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400566059 | vn3700255922 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | KQ2400566059_2503181051 | 18/03/2025 | 3 | Thành phố Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương
1319 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái | 350 | Đức |  | ACRIVA BB UD 613 | ACRIVA BB UD 613 | VSY Biotechnology GmbH |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm, đơn tiêu, 1 mảnh - Chất liệu: Acrylic ưa nước với bề mặt Acrylic kỵ nước - Thiết kế phi cầu - Lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV - Đường kính optic: 6mm - Đường kính tổng: 13mm - Đảm bảo đủ dải công suất: -20,00D đến +45,00D, bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ 1.8mm và 2.2mm - Kèm dụng cụ đặt kính. | 1.395.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400566059 | vn3700255922 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | KQ2400566059_2503181051 | 18/03/2025 | 3 | Thành phố Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương
1320 | Thủy tinh thể nhân tạo loại tăng cường tầm nhìn trung gian | Cái | 100 | Ấn Độ | 9021 | VVB31SCA | VVB31SCA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo tăng cường tầm nhìn trung gian, mềm, 1 mảnh - Chất liệu: Acrylic kỵ nước - Lọc tia UV - Thiết kế: 2 càng - Đường kính optic: 6.0mm - Đường kính tổng: 13mm - Đảm bảo đủ dải công suất: +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ 2.2mm - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 4.690.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400566059 | vn3700255922 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | KQ2400566059_2503181051 | 18/03/2025 | 3 | Thành phố Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương
1321 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco loại kết dính và phân tán | Ống | 600 | Đức (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) |  | Protectalon Duo | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Năm 2024 trở về sau | Gồm 2 ống: 1/ Chất nhầy có tính kết dính: - Thành phần: Hyaluronate Sodium 1.4% (14mg/ml) - Dung tích 1.1 ml - Trọng lượng phân tử 3 triệu Dalton - Độ thẩm thấu 300mOsmol/kg - 350mOsmol/kg - Độ pH 6.8 - 7.6 2/ Chất nhầy có tính phân tán: - Thành phần: Hyaluronate Sodium 3.0% (30mg/ml) - Dung tích 1.1 ml - Trọng lượng phân tử 750.000 Dalton - Độ thẩm thấu 300mOsmol/kg - 350mOsmol/kg - Độ pH 6.8 - 7.6 | 598.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400566059 | vn3700255922 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | KQ2400566059_2503181051 | 18/03/2025 | 3 | Thành phố Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương
1322 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuât thủy tinh thể | Hộp | 310 | Cộng hòa Ấn Độ | 3006 | Aurovisc | Aurovisc | Aurolab | Aurovisc | Số công bố: 220000474/PCBB-BYT Ngày công bố: 11/01/2022 | Từ năm 2023 trở về sau | Chất nhầy được chỉ định cho bước đầu tiên của phẫu thuật thủy tinh thể với thành phần: Hydroxyproxyl Methylcellulose(HPMC): 2%, Trọng lượng phân tử: 86.000 dalton Thể tích: 2ml | 75.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1323 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 30 | THỔ NHĨ KỲ | 9021 | AS60125P | AS60125P | ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ. | AS60125P | 18748NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu cân bằng, trong suốt, chất liệu Acrylic; - Chặn tia cực tím (UV); - Optic đường kính 6,0mm, chiều dài thủy tinh thể 12,5mm; - Optic thiết kế phi cầu cân bằng, rìa vuông. - Góc càng 0 độ. -Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge, qua vết mổ: 2,2mm; - Chỉ số khúc xạ: 1,51; - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,2; - Hằng số A: 118,4; - Đóng gói vô trùng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 1.590.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1324 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A | Micropure | 16434NK/BYT-TB-CT | từ 2023 trở đi | Chất liệu hydrophobic acrylic; thiết kế một mảnh; Đường kính optic: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm, Tổng chiều dài từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm. Chỉ số khúc xạ 1,53. Thủy tinh thể lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Diop: -10.0D đến +35D. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1325 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 4 | Nhật Bản | 90219000 | SZ-1 | Nidek | Nidek | SZ-1 | Giấy phép nhập khẩu số 9349NK/BYT-TB-CT | 2023 | 'Thủy tinh thể nhân tạo mềm màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV. Thủy tinh thể cài đặt sẵn trong injector liền cartridge sử dụng một lần. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, đường kính optic ≥6,0mm, đường kính tổng ≥13 mm, góc càng ≥0 độ, góc giữa càng và kính ≥90 độ, khoảng cách giữa 2 vai càng có đường kính ≥9,5mm, chiều rộng đáy càng ≥0,62mm, chỉ số cầu sai ≥-0.14µm, chỉ số ABBE ≥ 42, bờ vuông 360 độ, dải công suất từ 11,0D đến 30,0D, hằng số A là 119.1 (khi dùng siêu âm A), hằng số A là ≥119,6 (khi dùng máy đo công suất thùy tinh thể), độ sâu tiền phòng ≥5,7, chỉ số khúc xạ ≥1,52, qua kích thước vết mổ ≤ 2.2mm | 3.500.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1326 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | HOYA Lamphun Ltd, | HOYA Vivinex iSert XC1 | Số 18458NK/BYT-TB-CT ngày09/08/2021 | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm một mảnh, đơn tiêu, phi cầu, cân bằng, trong suốt, chất liệu Acrylic. -Chặn tia cực tím UV -Optic đường kính: 6,0mm, chiều dài thủy tinh thể: 13,0mm -Optic thiết kế phi cầu cân bằng, rìa vuông, chỉ số SA= -0,18 µm -Góc càng 0 độ -Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge, qua vết mổ: 2,0mm -Chỉ số khúc xạ: 1,548 -Độ sâu tiền phòngACD: 5,49 -Độ mịn bề mặt optic: 1 nano mét -Hằng số A: 118,9 -Dải công suất từ: +6,0D tới + +30,0D -Đóng gói vô trùng -Tiêu chuẩn ISO 13485 | 2.975.000 | vn0400275489 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG THÀNH | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1327 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Hộp | 240 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | HOYA Lamphun Ltd, | HOYA Vivinex iSert XY1 | Số 18458NK/BYT-TB-CT ngày09/08/2021 | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, đơn tiêu, phi cầu, cân bằng, màu vàng, chất liệu Acrylic. -Chặn tia cực tím UV; lọc ánh sáng xanh (UY) -Optic đường kính: 6,0mm, chiều dài thủy tinh thể: 13,0mm -Optic thiết kế phi cầu cân bằng, rìa vuông. , chỉ số SA= -0,18 µm -Góc càng 0 độ -Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge, qua vết mổ: 2,0mm -Chỉ số khúc xạ: 1,548 -Độ sâu tiền phòngACD: 5,49 -Độ mịn bề mặt optic: 1 nano mét -Hằng số A: 118,9 -Dải công suất từ: +6,0D tới + +30,0D -Đóng gói vô trùng -Tiêu chuẩn ISO 13485 | 3.290.000 | vn0400275489 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG THÀNH | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1328 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 24 | Pháp; Đức | 9021 | CT ASPHINA 409MP | CT ASPHINA 409MP | Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG | CT ASPHINA 409MP | 17653NK/ BYT-TB-CT | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, dạng dĩa với 4 điểm tựa, phi cầu không quang sai, bờ vuông 360 độ ngăn chặn đục bao sau. - Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước; không bị bọt khí. - Đường kính Optic: 6mm. - Chiều dài thuỷ tinh thể: 11.0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Dải công suất kính: +0.0 D đến +32D (từ 0 đến 10.0D và 30.0D đến 32D, tăng mỗi mức 1.0D; từ 10.0 đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D) - Góc càng 0º. - Kích thước vết mổ 1.8mm. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge. | 2.282.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1329 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 170 | THỔ NHĨ KỲ | 9021 | AS60130 | AS60130 | ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ. | AS60130 | 18748NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Chất liệu Hydrophobic Acrylic; Thiết kế một mảnh; Đường kính optic 6mm, Tổng chiều dài 13mm. Chỉ số khúc xạ 1,51. Thủy tinh thể lọc tia UV. Diop đáp ứng từ: +10.0D đến +30D. | 1.112.250 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1330 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 20 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A | P7560CZ | GPNK số: 10063NK/BYT-TB-CT | ≥ 2024 | "'Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic: 6mm, tổng chiều dài: =10.75mm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng 4 càng. Lọc tia UV Thiết kế với công nghệ rìa vuông đôi (double square edge). Góc càng: =5 độ Optic dạng phi cầu hai mặt. Hằng số A-constant: 118.6 cho dãy độ từ 0D đến +40D và A-constant: 119.9 cho dãy độ từ -1D đến -10D. Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +40D và độ sâu tiền phòng (ACD): 6.08 cho dãy độ từ -1D đến -10D. Chỉ số SA (quang sai cầu): -0,14µm Chỉ số khúc xạ: =1.46 ở 35 độ C. Chỉ số Abbe: =46.94. Dãi công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +31D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm" | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1331 | Thủy tinh thể Acrysof IQ, SN60WF hoặc tương đương | Cái | 20 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | Alcon | Alcon | SN60WF | 2200089ĐKLH/BYT-TB-CT | 2023-2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55, Hằng số A: 118.7 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.492.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1332 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 500 | Ấn Độ | 9021 | DRVVB100AUA | DRVVB100AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. | DRVVB100AUA | 18380NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Chất liệu Hydrophobic Acrylic; Thiết kế một mảnh, màu vàng; Đường kính optic 6.0mm, Tổng chiều dài 13mm. Chỉ số khúc xạ 1,49. Thủy tinh thể lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Diop đáp ứng từ: +10.0D đến +30D. | 1.420.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1333 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài dải tiêu cự, 1 mảnh, nhuộm vàng Synthesis Plus (PYPLUS) hoặc tương đương | Cái | 13 | Pháp | 9021.90.00 | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S | Synthesis Plus (PYPLUS) | Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D số 2300887ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2023 trở về sau | Thiết kế thấu kính với vùng kéo dài dải tiêu cự (EDOF) ở trung tâm, vùng chuyển trung gian, và vùng quang học ở chu biên. - Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, nhuộm vàng, lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Thấu kính phi cầu, dịch chuyển ra sau, bề mặt đồng nhất suốt dải công suất. - Càng 4 điểm cố định. - Góc càng 0 độ. - Bờ vuông 360 độ. - Đường kính thấu kính: 6 mm. - Có 3 đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm. - Dải công suất từ 0D đến +32D. - Chỉ số khúc xạ: 1,46. - Chỉ số Abbe: 57,5. - Có thể đặt qua vết mổ 1,6 mm. - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 5.700.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400253878 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2025 | 222/QĐ-BVĐK | 24/01/2025 | 4 | Tỉnh Quảng Ngãi
1334 | Chất nhuộm bao thể thủy tinh | Lọ | 1500 | Ấn Độ | 9018 | TRYB06-01 | Ophtechnics Unlimited | Ophtechnics Unlimited |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Đảm bảo vô khuẩn - Thành phần có trypan blue ≥ 0,06% kết hợp với Natri chlorid - Dung tích 1 lọ ≥ 1 ml | 79.800 | vn0107594451 | CÔNG TY TNHH LEGATEK | IB2400564280 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 17/03/2025 | KQ2400564280_2503171639 | 17/03/2025 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1335 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm; đơn tiêu, một mảnh, chất liệu Acrylic kỵ nước + chromophore, Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh. Càng chữ L | Cái | 300 | UNITED KINGDOM | 9021 | AquaFree Yellow Preloaded | AquaFree Yellow Preloaded | Rumex International Ltd |  |  | 2024 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học Acrylic kỵ nước + chromophore 3. Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh 4. Đặc điểm càng: Càng chữ L cải tiến, góc càng 0 độ 5. Đường kính optic 6.00 mm, chiều dài: 13.0 mm. 6. Dải công suất: đáp ứng từ +0,0 D đến +30,0 D. 7. Đưa qua vết mổ kích thước: 2,2 mm. 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong súng 9. Có xuất xứ G7 | 1.930.000 | vn0107328308 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH | IB2500023486 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 13/03/2025 | KQ2500023486_2503131756 | 13/03/2025 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
1336 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, một mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia cực tím. càng chữ C | Cái | 200 | Mỹ |  | GIB00 | GIB00 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, 1 mảnh. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) 4. Đặc điểm càng: càng chữ C 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Dải công suất: +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 7. Đưa qua vết mổ kích thước: 2,2 mm. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 9. Xuất xứ: Mỹ (G7) | 4.679.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500023486 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 13/03/2025 | KQ2500023486_2503131756 | 13/03/2025 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
1337 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm,đơn tiêu, một mảnh, Chất liệu Acrylic ngậm nước, tính năng lọc tia cực tím. Kiểu càng dạng đĩa | Cái | 300 | Đức |  | Aspira-aXA SL | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu Acrylic ngậm nước 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) . 4. Đặc điểm càng: Kiểu càng dạng đĩa , Góc càng 0° 5. Đường kính quang học optic 7.0mm, chiều dài kính 11mm. 6. Dải công suất: đáp ứng từ +10,0 D đến +30,0 D. 7. Đưa qua vết mổ kích thước: ≤ 2,2 mm. 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector. 9. Xuất xứ : Đức | 3.650.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2500023486 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 13/03/2025 | KQ2500023486_2503131756 | 13/03/2025 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
1338 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh. 2 càng kép chữ C | Cái | 300 | Pháp | 9021 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. 4. Đặc điểm càng: 2 càng kép chữ C 5. Đường kính quang học (Optic): 5.8mm - 6.15mm, tổng chiều dài kính 11.5mm -11.78mm 6. Dải công suất: Từ 0D đến +35D 7. Đưa qua vết mổ kích thước: 2,0 mm. 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector 9. Có xuất xứ các nước thuộc nhóm các nền kinh tế lớn G7 - Pháp | 3.490.000 | vn0106753606 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG | IB2500023486 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 13/03/2025 | KQ2500023486_2503131756 | 13/03/2025 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
1339 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm; đơn tiêu, một mảnh, chất liệu Acrylic, lọc tia cực tím. | Cái | 800 | UNITED KINGDOM | 9021 | RAO100C | RAO100C | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | 2024 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV). 4. Đặc điểm càng: 2 càng 5. Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể: 12.5 mm 6. Dải công suất: Từ -10D đến +34D 7. Đưa qua vết mổ kích thước: 2,2 mm. 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector | 1.620.000 | vn0107328308 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH | IB2500023486 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 13/03/2025 | KQ2500023486_2503131756 | 13/03/2025 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
1340 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ,đơn tiêu, một mảnh, Chất liệu Copolymer, Lọc tia cực tím. 4 càng | Cái | 300 | Ý | 9021 | S7560CZ | S7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | 2024 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). 2. Chất liệu : Copolymer (cấu tạo gồm HEMA và EOEMA với 1 phân tử chromophore). 3. Lọc tia UV. 4. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Góc càng 5 độ + Hằng số A:118.6 + Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08 + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Chỉ số Abbe: 46.94 5. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 6. Dải công suất từ -10D đến +30D; từ -10D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D 7. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm 8. Kèm cartridge được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8mm - 1P sử dụng một lần do Medicel AG sản xuất. 9. Nước sản xuất: Ý ( thuộc nhóm nước G7) | 3.800.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2500023486 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 13/03/2025 | KQ2500023486_2503131756 | 13/03/2025 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
1341 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 500 | Pháp | 9021 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | Năm 2024 trở về sau | '- Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước). Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép (Càng đôi). - Đường kính quang học (Optic): 5.8mm - 6.15mm, tổng chiều dài kính 11.5mm-11.78mm - Chỉ số khúc xạ: 1.54; hằng số A: 119.3 SRK-T (bằng phương pháp siêu âm) - Dải công suất: Từ 0D đến +35D (mức tăng 0.5D) - Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector - Được đặt qua vết mổ đường kính 2.0mm | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400623802 | vn1000586717 | Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2025 | KQ2400623802_2503121458 | 12/03/2025 | 3 | Huyện Kiến Xương,Tỉnh Thái Bình
1342 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco 2 | Ống | 500 | Đức | 3006 | Pe-Ha-Visco PLUS 2.4% | Pe-Ha-Visco PLUS 2.4% | Albomed GmbH |  |  | Năm 2024 trở về sau | Hydroxypropyl methyl cellulose: 2.4% Độ nhày: khoảng 6000-8000 mPas Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg Trọng lượng phân tử: 0.1-0.18 mio. Daltons PH: 6.8-7.5 Thể tích: 2.0ml Tuổi thọ: 42 tháng Thành phầm 1 ml: Hydroxypropyl methyl cellulose: 24.00 mg - Sodium Chloride: 6.40mg - Potassium Chloride: 0.75mg - Calcium Chloride 2H2O: 0.48mg - Magnesium Chloride: 6H2O 0.3mg - Sodium acetate 3H2O: 3.9mg - Sodium citrate 2H2O: 1.70mg | 245.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400623802 | vn1000586717 | Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2025 | KQ2400623802_2503121458 | 12/03/2025 | 3 | Huyện Kiến Xương,Tỉnh Thái Bình
1343 | Thủy tinh thể nhân tạo Artis Y PL | Cái | 200 | Pháp | 9021 | Artis Y PL | Artis Y PL | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 4 càng - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic acrylic) - Đường kính Optic: từ 5.8mm đến 6.15mm.. - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. - Dải công suất: từ 0.0D đến +35D. - Sử dụng được cho vết mổ: 2,0mm. - Dụng cụ đặt: Thủy tinh thể được lắp sẵn. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485, có 2CFS của Pháp và Úc | 2.400.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500047360 | vn4000936893 | Bệnh Viện Mắt Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2025 | KQ2500047360_2503121455 | 12/03/2025 | 2 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1344 | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại: Aurovue | Cái | 1000 | Cộng hòa Ấn Độ | 9021 | Aurovue (HP7600) | Aurovue (HP7600) | Aurolab |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 2 càng - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic acrylic) - Lọc tia UV. - Dải công suất: từ +10D đến +30D. - Sử dụng được cho vết mổ: 2.2mm. - Dụng cụ đặt: Kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể - Đạt tiêu chuẩn ISO13485, có 2CFS của Tây Ban Nha và Cộng hòa Ấn Độ | 900.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500047360 | vn4000936893 | Bệnh Viện Mắt Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2025 | KQ2500047360_2503121455 | 12/03/2025 | 2 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1345 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 300 | Cộng hòa Ấn Độ | 9021 | Aurovue EV Gold (HP760APY) | Aurovue EV Gold (HP760APY) | Aurolab |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 2 càng - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic acrylic). - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. - Dải công suất: từ +10D đến +30D. - Sử dụng được cho vết mổ: 2,8mm. - Dụng cụ đặt: Thủy tinh thể được lắp sẵn - Đạt tiêu chuẩn ISO13485, có 2CFS của Tây Ban Nha và Cộng hòa Ấn Độ | 1.400.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2500047360 | vn4000936893 | Bệnh Viện Mắt Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2025 | KQ2500047360_2503121455 | 12/03/2025 | 2 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1346 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 1500 | Việt Nam | 9021 | MC-01 | MEDEP MECYL | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) | MC-01 | 2301733ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, 2 càng. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm* - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA/CE. | 1.105.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500011518 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2025 | KQ2500011518_2503070944 | 07/03/2025 | 4 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1347 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 150 | Mỹ | 9021 | MA60AC | MA60AC | Alcon | MA60AC | 2300666ĐKLH/BYT-HTTB | Từ 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 3 mảnh, càng chữ C. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA/CE. | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2500011518 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2025 | KQ2500011518_2503070944 | 07/03/2025 | 4 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1348 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái | 200 | UNITED KINGDOM | 9021 | AS-6A | AS-6A | EYEOL U.K. LIMITED | AS-6A | 2405145ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. - Tăng cường tầm nhìn trung gian. - Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói - Dải Diop +8D đến +30D - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ: ≤ 2.4 mm. - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA/CE. | 4.685.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2500011518 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2025 | KQ2500011518_2503070944 | 07/03/2025 | 4 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1349 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 1500 | Ý | 9021 | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l. | ISP60GL | 2301917ĐKLH/BYT-HTTB | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, 2 càng. - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV - Màu sắc vùng quang học: màu vàng - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.55 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm* - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA/CE | 2.100.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500011518 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2025 | KQ2500011518_2503070944 | 07/03/2025 | 4 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1350 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, điều chỉnh loạn thị | Cái | 50 | Israel | 9021 | Vistor | Vistor Perfector | Hanita Lenses | Vistor | 17034NK/BYT-TB-CT | 2022 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, điều chỉnh loạn thị. - Chất liệu Acrylic, lọc tia UV. - Dải Diop +8D đến +30D - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm* - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA/CE. | 3.685.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500011518 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2025 | KQ2500011518_2503070944 | 07/03/2025 | 4 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1351 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 1000 | Ý | 9021 | ISP60M | ISP60M | MD Tech S.r.l. | ISP60M | 15362NK/BYT-TB-CT | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, 4 càng. - Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước, lọc tia UV - Màu sắc vùng quang học: màu vàng - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm* - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA/CE. | 2.190.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2500011518 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2025 | KQ2500011518_2503070944 | 07/03/2025 | 4 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1352 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 2000 | Đức | 9021 | ALSIOL VF | ALSIOL VF | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH | ALSIOL VF | 2400811ĐKLH/BYT-HTTB | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, 2 càng. - Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước, lọc tia UV - Màu sắc vùng quang học: màu vàng - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm* - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA/CE. | 1.390.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500011518 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2025 | KQ2500011518_2503070944 | 07/03/2025 | 4 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1353 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự | Cái | 100 | Đức | 9021 | ALSAFIT FOURIER | ALSAFIT FOURIER | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH | ALSAFIT FOURIER | 2400811ĐKLH/BYT-HTTB | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu, 2 hoặc 4 càng. - Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước, lọc tia UV - Màu sắc vùng quang học: màu vàng - Dải Diop +8D đến +30D - Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46 - Có thể đặt qua vết mổ ≤ 2.2mm* - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA/CE. | 13.490.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2500011518 | vn4400219160 | BỆNH VIỆN MẮT PHÚ YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2025 | KQ2500011518_2503070944 | 07/03/2025 | 4 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1354 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Hoa Kỳ | 9021 | QLIO130C | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, trong suốt kèm dụng cụ đặt nhân | AST Products, Inc. |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, đơn tiêu, kỵ nước, chống chói lóa loại bỏ hoàn toàn bọt khí (glistening-free). - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic), trong suốt - Thiết kế phi cầu, cầu sai -0.27µm hiệu chỉnh quang sai về 0 (không quang sai) - Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm - Chiều dài tổng thể: 13 mm - Dải công suất: từ 0.0D đến +34.0D - Càng chữ C - Góc càng 0⁰ - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thiết kế optic: bờ vuông 360 độ - Chỉ số khúc xạ: 1.5 - Hằng số A: 118.7 đo siêu âm - Kèm theo cartridge + injector sử dụng một lần - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ: Mỹ | 2.100.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1355 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 20 | Mỹ |  | TFNT00 | - | Alcon |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400-475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Hằng số A: 118.7 - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D bước nhảy 0,5D - Optic thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ ENLIGHTEN (ENhanced LIGHT ENergy)có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 23.000.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1356 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 150 | Mỹ |  | SN60AT | - | Alcon |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Sản phẩm kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +40,0 D - Hằng số A: 118.4 - Qua được vết mỗ 2.2mm - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.000.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1357 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 20 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Isopure 123 |  | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự (EDOF) Polynomial. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (acrylic hydrophobic). - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu không nhiễu xạ. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV) - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín, bờ vuông 360 độ. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ +10D đến +24,5D: 6mm * Từ +25D đến +30D: 5,75mm - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ +10D đến +24,5D: 11mm * Từ +25D đến +30D: 10,75mm - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính qua được vết mổ có kích thước trong khoảng ≥ 2,2mm. - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant): 119,40 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T) | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1358 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, chất liệu không ngậm nước - Chất liệu Acrylic, nhuộm vàng - Thiết kế phi cầu. Chỉ số SA: -0.18 µm. - Càng dạng chữ C - Góc càng 0⁰ - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360 ° ) - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6.0 mm, chiều dài kính: 13 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Dãy diop từ +6 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ: 2,0 mm. Kính được lắp sẵn trong catridge kèm injector - Đạt tiêu chuẩn EC - Xuất xứ: Thái Lan (Châu Á) | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1359 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 400 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60R | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, chất liệu : Hydrophobic Acrylic (Acrylic kỵ nước) Thiết kế càng dạng chữ C - Chất liệu càng : PMMA. Góc càng : 5⁰ Đường kính Optic : 6.0 mm, chiều dài kính: 12.5 mm. Lọc tia UV, Lọc ánh sáng xanh (UY) Kích thước vết mổ : 2,5-2,65 mm Chỉ số khúc xạ : 1.52 Dãy diop từ +4 D đến +30 D. Kính được lắp sẵn trong catridge kèm injector - Đạt tiêu chuẩn FDA - Xuất xứ: Thái Lan (Châu Á) | 2.918.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1360 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 20 | Mỹ |  | DFT015 | - | Alcon |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh,dải tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Hằng số A: 118.8 - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) - Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc. | 25.000.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1361 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 900 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, chất liệu không ngậm nước - Chất liệu Acrylic, không nhuộm vàng. - Thiết kế phi cầu. Chỉ số SA: -0.18 µm. - Càng dạng chữ C . - Góc càng 0⁰ - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360 ° ) - Lọc tia UV - Đường kính optic: 6.0 mm, chiều dài kính: 13 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Dãy diop từ + 6 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ: 2,0 mm. Kính được lắp sẵn trong catridge kèm injector - Đạt tiêu chuẩn EC - Xuất xứ: Thái Lan (Châu Á) | 2.959.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1362 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Đức (Châu Âu) | 9021 | Bioline Yellow Bluelight |  | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, chất liệu là acrylic ngậm nước 26% (hydrophilic acrylic copolymer 26% nước) - Thủy tinh thể lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant): 118. - Thủy tinh thể có thiết kế 2 càng dạng chữ C. - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ - Thủy tinh thể có tổng chiều dài kính là 12,5mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học là 6mm. - Thủy tinh thể đáp ứng dải công suất từ -20D đến +40D, bước nhảy 0,5D (các công suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần - Dụng cụ đặt cung cấp kèm theo thủy tinh thể qua được vết mổ 2,2/2,5mm | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1363 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 20 | Hoa Kỳ | 9021 | ELIO130C | Thủy tinh thể nhân tạo nhiễu xạ kéo dài tiêu cự, trong suốt | AST Products, Inc. |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, một mảnh, chất liệu không ngậm nước. - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic), trong suốt - Lọc tia UV. - Hằng số A: 119.3 - Chỉ số khúc xạ: 1.5 - Có tính năng chống chói lóa loại bỏ hoàn toàn bọt khí (glistening-free), tăng cường tầm nhìn trung gian. - Càng dạng chữ C, 3 điểm cố định giúp ổn định xoay. - Góc càng 0⁰ - Thiết kế Phi cầu, cầu sai -0.27µm. - Đường kính optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể 13.0mm - Dải công suất từ +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D - Kèm dụng cụ đặt dùng 1 lần - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Đạt tiêu chuẩn CE - Xuất xứ: Mỹ | 5.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1364 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | Mỹ |  | SN60WF | - | Alcon |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Hằng số A: 118.7 - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.492.900 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2400503800 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2025 | 36/QĐ-BVCK27/2 | 04/03/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
1365 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 100 | Đức (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021.90.00 | Acriva BB UDM 611 | Acriva BB UDM 611 | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Loại thủy tinh thể: mềm (Foldable) - Cấu tạo: 1 mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng: Càng dạng phiến (hiệu quả tương đương hai càng, xin xem tờ trình kèm theo) - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophobic bề mặt (xin xem tờ trình kèm theo) - Màu vùng quang học: màu vàng - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 1,8 mm-2,2 mm - Chỉ số khúc xạ: 1,462 (xin xem tờ trình kèm theo) - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | 2.468.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400543793 | vn4400219153 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2025 | KQ2400543793_2503041031 | 05/03/2025 | 2 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1366 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, một mảnh, kỵ nước, càng chữ C, lắp sẵn | Cái | 700 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | + Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. Phi cầu (cầu sai âm tính), một mảnh. Điểm hội tụ: đơn tiêu + Chất liệu Acrylic kỵ nước, Màu vùng quang học: màu vàng. Được phủ bên ngoài 1 lớp kháng viêm + Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. + Đặc điểm càng: Càng chữ C + Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2mm đến 2,6 mm + Dải diopter từ 0D đến + 34D bước nhảy 0.5 D + Thủy tinh thể lắp sẵn hoàn toàn | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400543793 | vn4400219153 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2025 | KQ2400543793_2503041031 | 05/03/2025 | 2 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1367 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 200 | Mỹ/Hà Lan | 9021 | ICB00 | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 14. Hằng số A: 118.8 15. Xuất xứ: G7, CE | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400543793 | vn4400219153 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2025 | KQ2400543793_2503041031 | 05/03/2025 | 2 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1368 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 500 | Pháp |  | Synthesis (SIP) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, Hydrophilic Acrylic. Lọc tia UV. glistening-free. Thiết kế Phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính, góc càng 0° Càng vuông 360° mặt sau kính, ngặn chặn đục bao sau. Tổng chiều dài kính 10,5mm; 10,7mm; 11,0mm Dải diop từ 0,0D đến +30,0D Kèm theo dụng cụ đặt kính (gồm cartridge và injector) dạng lắp sẵn đi qua vết mổ 1,6mm, có thể dễ dàng đi qua vết mổ > 2.2mm. | 2.398.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400558884 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2025 | KQ2400558884_2503031635 | 05/03/2025 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
1369 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự | Cái | 200 | Đức |  | Triva-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic hydrophilic. Màu vàng lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV, glistening-free - Thiết kế phi cầu mặt trước kết hợp công nghệ nhiễu xạ trung tâm và khúc xạ ngoại vi. Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần. Cộng thêm 1.75 D cho thị lực nhìn trung gian., cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Kính được đính kèm cartridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. -Tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: Đức | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400558884 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2025 | KQ2400558884_2503031635 | 05/03/2025 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
1370 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 500 | Đức |  | Aspira-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng lọc ánh sáng xanh. Lọc tia UV, glistening-free. - Đường kính optic 6.0mm, tổng chiều dài 12.5mm - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C,góc càng 0° - Cạnh vuông 360° mặt sau optic ngăn đục bao sau. - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm cartridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: Đức | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400558884 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2025 | KQ2400558884_2503031635 | 05/03/2025 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
1371 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh không ngậm nước | Cái | 500 | Hungary |  | 877PA | Medicontur | Medicontur Medical Engineering Ltd |  | 2402333ĐKLH/BYT-HTTB | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước) 3. Lọc tia cực tím (UV) 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng, càng kép chữ C 5. Đường kính quang học (Optic): 6.0mm, tổng chiều dài kính 13,0 mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.47; hằng số A: 118.9 7. Dải công suất: Từ -10.0D đến +35D 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector 9. Được đặt qua vết mổ đường kính 2.2mm | 2.500.000 | vn5200845187 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN | IB2400620013 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 03/03/2025 | KQ2400620013_2503031921 | 03/03/2025 | 2 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
1372 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự, kéo dài tiêu cự | Cái | 180 | Mỹ | 90219000 | ICB00 | Nhãn hiệu: Tecnis Eyhance; Quy cách: 01 cái/ hộp; | Hãng sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc; Hãng chủ sở hữu: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc/ Mỹ Số đăng ký lưu hành: 2404314ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11/12/2024 |  | 2404314ĐKLH/BYT-HTTB ngày 11/12/2024 | 2024-2025 | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. - Tăng cường tầm nhìn trung gian - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV - Thiết kế 3 điểm cố định - Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói - Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm - Góc càng 0 độ - Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0,5D - Chỉ số ABBE = 55 - Chỉ số khúc xạ 1.47 - Chỉ số cầu sai - 0,27µm - Dùng kèm Injector kiểu xoay - Vết mổ 2,2mm | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400620013 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 03/03/2025 | KQ2400620013_2503031921 | 03/03/2025 | 2 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
1373 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự | Cái | 20 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | Tên thương mại: Thuỷ tinh thể acrylic mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng LENTIS® Comfort LS-313 MF15. Quy cách đóng gói: Hộp/1 cái. Nhãn hiệu: LENTIS | Số giấy phép nhập khẩu: GPNK số 14224NK/BYT-TB-CT Cấp ngày 9/12/2019. Hãng sản xuất: Teleon Surgical B.V. |  | 14224NK/BYT-TB-CT | 2024 trở đi | 1. Thủy tinh thể mở rộng độ sâu trường nhìn công nghệ EDOF, có cộng công suất vùng nhìn gần +1.5D 2. Chất liệu: HydroSmart® hỗn hợp acrylic ngậm nước với bề mặt kị nước. 3. Thiết kế một mảnh hình đĩa, lọc tia UV. 4. Dải điop: ±0.0D đến+36.0D (0.5D) 5. Kèm dung cụ đặt kính. | 8.900.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400620013 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 03/03/2025 | KQ2400620013_2503031921 | 03/03/2025 | 2 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
1374 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh ngậm nước | Cái | 500 | Đức | 9021 | Aspira-aA | - Tên thương mại: Thủy tinh thể nhân tạo mềm Aspira-aA - Qui cách: 1 cái/ hộp - Nhãn hiệu: HumanOptics | - Số lưu hành: 2402168ĐKLH/BYT-HTTB - Hãng sản xuất: HumanOptics Holding AG |  | 2402168ĐKLH/BYT-HTTB | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, không màu. Lọc tia UV, Chất liệu không gây tán xạ ánh sáng (glistening-free) - Thiết kế phi cầu. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau chống đục bao sau. - Đường kính optic 6,0 mm chiều dài kính 12,5mm - Chỉ số khúc xạ: ≥1.46 - Dải diop từ -20D đến +60 D - Kính được đính kèm dụng cụ đặt kính qua vết mổ 2,2 mm.. | 2.700.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400620013 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 03/03/2025 | KQ2400620013_2503031921 | 03/03/2025 | 2 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
1375 | Bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng máy laser Femtosecond | Bộ | 200 | Thụy Sỹ | 90185000 | 510.700.019 (510.700.119) | Ziemer | SIE AG, Surgical Instrument Engineering |  | - | 2023-2024 | - Các size, dùng cho phẫu thuật đục thủy tinh thể, tương thích với máy Femto LDV Z8. | 5.964.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400571395 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 03/03/2025 | KQ2400571395_2502272010 | 28/02/2025 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1376 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 650 | Pháp |  | Clare | Clare | Cristalens Industrie |  |  | năm 2024 trở đi | Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước, phi cầu, thiết kế 4 càng kép khép kín, lọc tia UV. Thiết kế rìa vuông cạnh sắc 360 độ. + Chất liệu: Copolymer Hydrophilic - hydrophobic - Đường kính tổng thể: từ 10.50mm đến 11.00mm - Đường kính quang học (Optic): 6.00mm (từ +10D đến +24,5D) 5.7mm (+25.0D đến +30.0D) - Góc càng: 8 độ - Hằng số A ước tính (SRK-T) 118.0 Sinh trắc học siêu âm 118.5 Sinh trắc học laser can thiệp - Độ sâu tiền phòng đề xuất (ACD) 4.96 mm Sinh trắc học siêu âm 5.25 mm Sinh trắc học laser can thiệp - Dải công suất: từ +10.0D đến +30.0D mức tăng 0.5D - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ: 1.8 đến 2.2 - Kèm dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần. | 3.000.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400478705 | vn5500342071 | Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2025 | 54/QĐ-BVTN | 04/02/2025 | 3 | Huyện Mộc Châu,Tỉnh Sơn La
1377 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, dạng càng chữ C, thủy tinh thể lắp sẳn trong dụng cụ đặt kính | Cái | 800 | Cộng hoà Ấn Độ | 9021 | Aurovue EV Gold | Aurovue EV Gold (HP760APY) | Aurolab |  |  | Từ 2023 trở đi | Chất liệu Acrylic không ngậm nước, mềm, đơn tiêu, dạng càng chữ C + Optic: Đường kính 6mm + Đường kính tổng 12,5mm. + Dải công suất từ: 0.00D đến 40.00D + Hằng số A: 118.7 (quang học)/ 118.4 (Siêu âm),chỉ số khúc xạ:1.47, bờ vuông 360 độ + Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 1.418.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400435965 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2025 | 438/QĐ-BVH | 26/02/2025 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1378 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, loại càng 4 điểm | Cái | 300 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | Chất liệu Acrylic không ngậm nước, ba tiêu cự, dạng càng 4 điểm + Đường kính tổng: 11.40mm + Optic: Đường kính 6.0mm. + Chỉ số khúc xạ: 1.53 + Dải công suất: từ +10D đến +35D + Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D + Hằng số A: 119.40 | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400435965 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2025 | 438/QĐ-BVH | 26/02/2025 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1379 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, dạng 4 càng, kèm dụng cụ đặt kính | Cái | 1000 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | Chất liệu Acrylic không ngậm nước, mềm, đơn tiêu, dạng 4 càng + Đường kính tổng: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm + Dải công suất từ: -10.00D đến 35.00D + Optic: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. + Chỉ số khúc xạ: 1.53, kèm dụng cụ đặt kính Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần. + Hằng số A: 119.40 | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400435965 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2025 | 438/QĐ-BVH | 26/02/2025 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1380 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, dạng càng chữ C kép | Cái | 100 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2023 trở đi | Chất liệu Acrylic ngậm nước, mềm, ba tiêu cự, bờ vuông 360 độ, càng chữ C kép + Optic: Đường kính 6.0mm, + Đường kính tổng: 13.0mm + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Dải công suất: Từ +8.00D đến +35.00D + Công suất bổ sung +3.5D (gần); +1.75D (trung gian) + Kích thước vết mổ trong khoảng 1.8-2.2mm, kèm dụng cụ đặt kính | 18.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400435965 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2025 | 438/QĐ-BVH | 26/02/2025 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1381 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, dạng càng chữ C | Cái | 800 | Ấn Độ | 9021 | HFS6130SQY | HFS6130SQY | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm một mảnh chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Lọc tia UV và ánh sáng xanh . + Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Được lắp sẵn trong Cartridge kích cỡ 2.2mm + Dãy diop: 0.0 D đến + 9.0 D bước nhảy 1.0 D; + 10.0 D đến + 30.0 D bước nhảy 0.5 D + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400435965 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2025 | 438/QĐ-BVH | 26/02/2025 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1382 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, thủy tinh thể lắp sẳn trong dụng cụ đặt kính | Cái | 600 | Hungary | 9021 | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2023 trở đi | Chất liệu Acrylic không ngậm nước, mềm, đơn tiêu, dạng 2 càng kép + Optic: Đường kính 6mm, bờ sau vuông 360 độ + Đường kính tổng 13mm + Chỉ số khúc xạ: 1.47, hằng số A: 118.9 + Dải công suất từ: -10.00D đến +35.00D + Kích thước vết mổ: 2.2mm + Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400435965 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2025 | 438/QĐ-BVH | 26/02/2025 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1383 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, dạng càng chữ Z | Cái | 100 | Đức | 9021 | B1EWYN/ S1EWYN | B1EWYN/ S1EWYN | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm ba tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) . + Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh + Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T) + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm + Dãy diop: +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. | 14.000.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400435965 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2025 | 438/QĐ-BVH | 26/02/2025 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1384 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 5 tiêu cự, dạng 4 càng | Cái | 400 | Israel | 90219000 | Intensity BN EZ | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024 | - Chất liệu Acrylic ngậm nước, mềm, 5 tiêu cự, dạng 4 càng, góc càng 5 độ, bờ vuông 360 độ. - Có 12 bậc với vòng ở giữa có đường kính 1mm - Optic: Đường kính 6mm - Đường kính tổng 11mm. - Dải công suất từ +10.0D đến 30.0D - Công suất bổ sung: +0.9D, +1.5D, +2.0D, +3.0D - Hằng số A: 118.4; Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ 1.8mm. - Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 19.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400435965 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2025 | 438/QĐ-BVH | 26/02/2025 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1385 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, dạng 4 càng | Cái | 1000 | Israel | 90219000 | BunnyLens HP Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2024 | - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, mềm, đơn tiêu, dạng 4 càng - Optic: Đường kính 6mm - Đường kính tổng ≥ 11mm. - Góc càng 5 độ, bờ vuông 360 độ - Dải công suất từ: +5.00D đến +35.00D - Hằng số A 118.9, chỉ số khúc xạ 1.48. - Kích thước vết mổ 2.2mm - Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400435965 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2025 | 438/QĐ-BVH | 26/02/2025 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1386 | Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự, dạng 4 càng | Cái | 400 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | Chất liệu Acrylic không ngậm nước, kéo dài tiêu cự, dạng 4 càng + Đường kính tổng: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm + Optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. + Chỉ số khúc xạ: 1.53 + Dải công suất: từ +10D đến +30D + Hằng số A: 119.40 + Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400435965 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2025 | 438/QĐ-BVH | 26/02/2025 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1387 | Chỉ cố định thủy tinh thể 10/0 | Tép | 24 | Việt Nam |  | PP02RR16L20 | Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 10/0, dài 20 cm, 2 kim thẳng hình thang, dài 16 mm, PP02RR16L20 | Công ty TNHH chỉ phẫu thuật CPT |  |  | 2024 trở về sau | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 10/0, dài 20 cm, 2 kim thẳng hình thang, dài 16 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả | 215.000 | vn3200239256 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | IB2400548823 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 25/02/2025 | KQ2400548823_2502240925 | 25/02/2025 | 3 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
1388 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | ống | 600 | Cộng hòa Ấn Độ |  | Aurovisc | Aurovisc | Aurolab |  |  | từ 2024 trở đi | Chất nhày phẫu thuật + Thành phần Hypromellose Ophthalmic Solution 2,0% W/v, + Độ tập trung: 20mg/ml (2%), + Trọng lượng phân tử: 86 000 daltons, + Độ nhớt @27 độ C: 3000-4500cps, + Độ thẩm thấu: 250-350 mOsm / kg, + PH: 6,0-7,8 + Đóng gói: 2ml | 80.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400623439 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 21/02/2025 | KQ2400623439_2502211004 | 21/02/2025 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
1389 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 160 | Pháp |  | Clare | Clare | Cristalens Industrie |  |  | từ 2024 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh 2. Chất liệu Copolymers Hydrophilic Acrylic, ngậm nước 25% 3. Lọc tia cực tím (UV) 4. Thiết kế một mảnh, hai mặt lồi, bờ vuông 360 độ, 4 càng kép 5. Đường kính quang học (optic) từ 5.7mm đến 6mm , tổng chiều dài từ 10.5mm đến 11.0mm 6. Chỉ số khúc xạ 1.46, góc càng 8 độ 7. Dải công suất kính từ +10.0D đến (+) 30.0D (mức tăng 0.5) 8. Kèm cartridge và injector đặt thủy tinh thể. 9. Đi qua được vết mổ: 1.8- 2.2mm. 10. Tiêu chuẩn: ISO13485 | 3.000.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400623439 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 21/02/2025 | KQ2400623439_2502211004 | 21/02/2025 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
1390 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 100 | Đức |  | Aspira-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. Lọc tia UV, glistening-free - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46. Độ sâu tiền phòng ACD: 5.374 - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 3.000.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400623439 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 21/02/2025 | KQ2400623439_2502211004 | 21/02/2025 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
1391 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 100 | Israel |  | SeeLens AF | SeeLens AF | Hanita Lenses |  |  | từ 2024 trở đi | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Phi cầu. Quang sai bằng không (Free Abberation). Một mảnh Chất liệu hydrophilic acrylic , HEMA/EOEMA copolymer, công nghệ Zemax, chống tia cực tím, lọc ánh sáng tím. Đường kính tổng thể 13 mm. Đường kính optic 6mm Dải công suất từ -5D đến +40D. Mức tăng 0,5 độ từ +10.5D đến +30D. Mức tăng 1 độ cho các số còn lại. Càng chữ C cải tiến, góc càng 5 độ. Bờ vuông liên tục 360 độ giảm đục bao sau tối đa. Chỉ số khúc xạ 1,46 ( tại 35 độ C) Hằng số A đo nhúng SRK/T 118.9 - ACD 5.46 - Holladay 1 : 1.67 - Haigis a0 1.243, a1 0.4, a2 0.1 đo tiếp xúc SRK/T 118.56 - ACD 5.24 - Holladay1 : 1.46, Haigis a0 1.018, a1 0.4, a2 0.1 Kèm injector và cartridge. Kích thước vết mổ / Đặt qua vết mổ 1.8mm Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485. | 2.485.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400623439 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 21/02/2025 | KQ2400623439_2502211004 | 21/02/2025 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
1392 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 100 | Đức |  | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, càng chữ C. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic Copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể màu vàng. Lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím. - Thiết kế hai mặt lồi - Thiết kế bờ vuông 360º. - Đường kính thủy tinh thể: 12.5 mm. Đường kính optic: 6mm. - Dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải diop dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Được cung cấp cùng súng và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2.2 / 2.5 mm, - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE; CFS | 2.950.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400623439 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 21/02/2025 | KQ2400623439_2502211004 | 21/02/2025 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
1393 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 160 | Mỹ |  | AAB00 | AAB00 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | từ 2024 trở đi | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C, thiết kế cầu. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số ABBE =55 9. Chỉ số khúc xạ 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Vết mổ 2.2mm 12. Chứng nhận chất lượng: ISO13485, FDA | 2.990.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400623439 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 21/02/2025 | KQ2400623439_2502211004 | 21/02/2025 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
1394 | Kẹp đặt thể thủy tinh | Cái | 1 | Nga / Mỹ | 90185000 | 4-2108S | Rumex | Rumex |  |  | 2024 | Chất liệu: thép không gỉ. Kiểu dáng bẻ góc ; Hàm trơn, thân bóng Tổng chiều dài 105mm. | 10.458.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400563302 | vn5500212379 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH SƠN LA | Đấu thầu rộng rãi | 20/02/2025 | KQ2400563302_2501221539 | 20/02/2025 | 1 | Thành phố Sơn La,Tỉnh Sơn La
1395 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự Có ≥ 3 tiêu cự. | Chiếc | 110 | Bỉ | 9021 | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm 3 tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ, phù hợp với mọi kích thước đồng tử. - Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. Lọc ánh sáng xanh và tia cực tím. - Thiết kế dạng phi cầu 2 mặt lồi, Thiết kế 04 càng dạng mở. - Góc càng 5°, bờ cạnh vuông 360 độ - Chiều dài thủy tinh thể: 11,4mm - Đường kính Optic: 6,0 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46; Chỉ số ACD: 5.59 - Dải công suất: từ +6D đến +35D cách nhau 0,5D. - Sử dụng súng Medicel Accuject và Catridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2.1-2.2mm. - Chỉ số A-constant: 118,95. | 20.990.000 | vn0312920901 | Liên danh Tâm An - Phú Cường | IB2500018250 | vn2400229574 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang | Đấu thầu rộng rãi | 18/02/2025 | KQ2500018250_2502181544 | 18/02/2025 | 1 | Thành phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
1396 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự. | Chiếc | 170 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự, chất liệu acrylic kỵ nước không có hiện tượng Glistening. - Tổng chiều dài kính: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm; đường kính optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thiết kế 4 càng, lọc tia cực tím và lọc ánh sáng xanh. - Chỉ số khúc xạ 1.53 - Chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong Cartridge qua vết mổ nhỏ 2,2-2,4mm. - Công suất: từ 10D đến 30D. - Bờ cạnh vuông 360 độ. - Hằng số A: 119,40. | 8.850.000 | vn0312920901 | Liên danh Tâm An - Phú Cường | IB2500018250 | vn2400229574 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang | Đấu thầu rộng rãi | 18/02/2025 | KQ2500018250_2502181544 | 18/02/2025 | 1 | Thành phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
1397 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 80 | Pháp |  | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ 21023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước) 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép chữ C (Càng đôi) 5. Đường kính quang học (Optic): 5.8mm - 6.15mm, tổng chiều dài kính 11.5mm-11.78mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1.54; hằng số A 119.3 7. Dải công suất: Từ 0D đến +35D 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector 9. Được đặt qua vết mổ đường kính 2.0mm Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485. Nước sản xuất thuộc G7 Quy cách: Hộp 1 cái | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400555506 | vn2900569000 | Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương | Đấu thầu rộng rãi | 18/02/2025 | KQ2400555506_2502171544 | 17/02/2025 | 3 | Huyện Đô Lương,Tỉnh Nghệ An
1398 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu chỉnh loạn thị | Cái | 30 | Đức/ Pháp | Trang thiết bị, vật tư tiêu hao y tế | AT TORBI 709M | AT TORBI 709M | Carl Zeiss Meditec AG/ Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết tại "Bảng danh mục hàng hóa dự thầu" | 7.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1399 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu lắp sẵn | Cái | 20 | Đức/ Pháp | Trang thiết bị, vật tư tiêu hao y tế | AT LISA tri 839MP | AT LISA tri 839MP | Carl Zeiss Meditec AG/ Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết tại "Bảng danh mục hàng hóa dự thầu" | 20.000.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1400 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 300 | Ý | 9021 | P7560CZ | SIFI | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm - Chất liệu : Copolymer (được tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa Lọc tia UV Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). Góc càng 5 độ Optic dạng phi cầu đôi(Aspheric Biconvex) Hằng số A:118.6 cho dãy độ từ 0D đến +40D và A:119.9 cho dãy độ từ -3D đến -1D Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +40D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -3D đến -1D Chỉ số SA = -0,14µm Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C Chỉ số Abbe: 46.94 Dải công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +40D tăng đều 0.5D Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm Bảng thông số kỹ thuật của sản phẩm được dịch bởi Lãnh sự quán Việt Nam tại nước sản xuất | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1401 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, phi cầu, ngậm nước | Cái | 800 | Pháp (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 90219000 | Synthesis (SIP) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Chất liệu Hydrophilic Acrylic. Lọc tia UV. Ngậm nước 26%. Kiểu 4 càng. Quang sai cầu (SA=0). Optic 6mm tổng thể từ 10.5mm - 11mm. Hằng số A 118.851. Vết mổ từ 1.6mm đến 2.0mm (dễ dàng vết mổ > 2.2mm, xin xem tờ trình kèm theo). Đạt tiêu chuẩn CE, ISO và CFS. | 2.388.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1402 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự loại 1 | cái | 20 | Mỹ | 90219000 | TFNT00 | AcrySof IQ PanOptix TFNT00 | Alcon |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự mềm 1 mảnh - Chất liệu: Acrylic (Acrylate/ Methacrylate Copolymer) kỵ nước (hydrophobic) ngậm 0.2% nước +0.04% chromophore - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55; ABBE: 37 - Càng và optic màu vàng; được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm; Đường kính optic 6,0 mm - Optic thiết kế bờ vuông, phi cầu mặt sau, cầu sai: -0.1 μm; - Optic thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ ENLIGHTEN (ENhanced LIGHT ENergy) với 15 vòng nhiễu xạ có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D - Lọc tia cực tím ở 10% tại bước sóng 401 nm đối với thủy tinh thể +20,0 đi-ốp - Lọc ánh sáng xanh; Bước sóng 400 - 475 nm; - Hằng số A: 118,7; Hệ số SF: 1,62; ACD: 5,37+ (siêu âm). - Hằng số A: 119.1; Hệ số SF: 1,85; ACD: 5,61+ (quang) - Dãy Diop (dãy công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Đặt qua vết mổ ≥ 2,2 mm (qua được vết mổ 2.2mm), kèm cartridge Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 23.000.000 | vn2801416116 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1403 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự | cái | 10 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | Thủy tinh thể AcrySof IQ SN60WF | Alcon |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự mềm 1 mảnh - Chất liệu: Acrylic (Acrylate/ Methacrylate Copolymer) kỵ nước (hydrophobic) ngậm 0.2% nước +0.04% chromophore - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55; ABBE: 37 - Càng và optic màu vàng; được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính Optic 6,0 mm - Optic thiết kế bờ vuông, phi cầu mặt sau, cầu sai: -0.2 μm - Lọc tia cực tím ở 10% tại bước sóng 400 nm (UV) đối với thủy tinh thể +20.0 đi-ốp - Lọc ánh sáng xanh; 62% ở 400 nm đến 23% ở 475 nm - Hằng số A: 118,7; Hệ số SF: 1,62; ACD: 5,37+ (siêu âm) - Hằng số A: 119,0; Hệ số SF: 1,79; ACD: 5,55+ (quang) - Công suất cầu (dãy công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đặt qua vết mổ ≥ 2,2 mm (qua được vết mổ 2.2mm), kèm cartridge - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.492.900 | vn2801416116 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1404 | Thủy tinh thể nhân tạo chất liệu hydrophilic acrylic kiểu càng kép các cỡ | Cái | 60 | Vương Quốc Anh | 9021 | RayOne Aspheric | RayOne Aspheric | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng dạng vòng kín. - Chất liệu: Hydrophilic acrylic, 26% nước. - Không lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV. - Đường kính optic: 6,0mm. - Đường kính tổng: 12.5mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Độ sâu tiền phòng: 5.32.ABBE: 56, SF: 1.56. - Dải công suất: từ -10D đến +34D. - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể cho vết mổ: 2.2mm. | 2.998.000 | vn8046053344 | HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1405 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu các số | Cái | 200 | Ý | 9021 | Z7560CZ | SIFI | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2024 trở đi | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự với kỹ thuật EDOF cho tầm nhìn liên tục ở mọi khoảng cách. - Chất liệu: Copolymer (tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh hình dĩa 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa Lọc tia UV Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3D. Không hiện tượng quầng sáng và chói sáng (No Halos and Glare) Optic dạng phi cầu hai mặt đa tiêu cự kéo dài(Biconvex Progresive Multifocal Aspherical) Góc càng 5 độ Thiết kế rìa bờ vuông 2 lần ( double square edge) Hằng số A:118.6 Độ sâu tiền phòng: 5.32 , Chỉ số SA = -0,14µm Dải công suất từ 0.0D đến +30D(từ +10D đến +30D tăng đều 0,5D) Kèm Cartrigde được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ cơm thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8-1P dùng một lần do Medicel AG sản xuất. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm Bảng thông số kỹ thuật của sản phẩm được dịch bởi Lãnh sự quán Việt Nam tại nước sản xuất | 21.500.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1406 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự loại 2 | Cái | 100 | Đức | 9021 | B1EWYN/ S1EWYN | 1stQ GmbH - Đức | 1stQ GmbH - Đức |  |  | 2024 | Chi tiết tại "Bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật" đính kèm E-HSDT | 14.000.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1407 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu loại 2 | Cái | 20 | Đức/ Pháp | Trang thiết bị, vật tư tiêu hao y tế | AT LISA 809M | AT LISA 809M | Carl Zeiss Meditec AG/ Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết tại "Bảng danh mục hàng hóa dự thầu" | 13.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1408 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Orizon SDHBP | Orizon SDHBP | Sidapharm P.C | Orizon SDHBP | GPNK số 18188NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế 2 càng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 13.0 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D. Từ 0.0D đến +10.0D bước 1.0D; từ +10.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được lắp sẵn trong Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. - Xuất xứ: Châu Âu - Hy Lạp * Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 3.486.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400614903 | vn0303389515 | BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI | Đấu thầu rộng rãi | 12/02/2025 | KQ2400614903_2502120713 | 12/02/2025 | 2 | Huyện Củ Chi,TP. Hồ Chí Minh
1409 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Hungary | 9021 | 877PA | 877PA | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước) - Có khả năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép - Đường kính quang học (Optic): 6mm, tổng chiều dài kính 13,0mm Dải công suất: Từ -10,0D đến (+)35D Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | 2.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400538004 | vn2700354079 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 11/02/2025 | 308/QĐ-BVĐK | 07/02/2025 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
1410 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Hungary | 9021 | 640AD | 640AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu. Chất liệu Acrylic hỗn hợp. Có khả năng lọc tia cực tím. Thiết kế 4 càng, bờ cạnh vuông 360° - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 1.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400538004 | vn2700354079 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 11/02/2025 | 308/QĐ-BVĐK | 07/02/2025 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
1411 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 150 | Barbados | 9021 | Softec I | Softec I | Lenstec Barbados, Inc | Softec I | Số: 9633NK/BYT-TB-CT Ngày ban hành 11/6/2018 | Từ 2023 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm,1 mảnh, màu trong suốt, ngậm nước, Thiết kế uốn phẳng với hai mặt cầu lồi - Thiết kế quang: hai mặt cầu lồi - Chất liệu quang: Hidrophilic Acrylic (bao gồm 26% nước) - Thiết kế 2 càng chữ C - Đường kính quang học: 5.75 mm - Chiều dài toàn bộ: 12 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Dải công suất nằm từ -5D đến +36.0D Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | 2.850.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2400612185 | vn2300305983 | Trung tâm y tế thị xã Thuận Thành | Đấu thầu rộng rãi | 07/02/2025 | KQ2400612185_2502071412 | 07/02/2025 | 1 | Thị xã Thuận Thành,Tỉnh Bắc Ninh
1412 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 50 | Hungary | 9021 | 677ADY | 677ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd | 677ADY | Số: 2402333 ĐKLH/BYT-HTTB Ngày ban hành: 30/8/2024 | Từ 2023 trở về sau | - Thiết kế, tính năng: thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, phi cầu, rìa vuông 360 độ tránh đục bao sau (PCO) Hai càng, dạng càng kép khép kín, góc càng 0 độ. - Chất liệu: Copolymer Hydrophilic - hydrophobic acrylic, thành phần nước 25 nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Đường kính Optic: 6.0mm - Chiều dài tổng thể: 13mm - Dải công suất: Từ - 10.0 D đến + 45.0D -Thiết kế quang: Mặt lồi - Mặt lõm (-10D đến -1.0D); Hai mặt lồi (0.0D đến 45.0D) - Độ sâu tiền phòng: 5.45 - Chỉ số khúc xạ n: 1.46, chỉ số ABBER: 58 - Hằng số A (SRK/T): 118.9 - Kích thước vết mổ: 1.8mm đến 2.2mm, HSD 5 năm (từ khi tiệt trùng) - Kèm dụng cụ đặt IOL: Cung cấp kèm 1 Injector và 1 Catridge/ thủy tinh thể. | 2.800.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2400612185 | vn2300305983 | Trung tâm y tế thị xã Thuận Thành | Đấu thầu rộng rãi | 07/02/2025 | KQ2400612185_2502071412 | 07/02/2025 | 1 | Thị xã Thuận Thành,Tỉnh Bắc Ninh
1413 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1.Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic. 2. Màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 3. Đường kính optic 6.0 mm 4. Chiều dài kính 12.5mm 5. Chỉ số khúc xạ: 1.46. 6. Thiết kế phi cầu mặt trước. Cạnh vuông và gờ vuông mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. 7.Hai càng chữ C, góc càng 0°. 8. Dãy diop từ -20 D đến +60 D. 9.Kích thước vết mổ ≤ 2.2 mm. 10. Kính được đi kèm carttridge và Injector 11. Xuất xứ: Đức 12. Tiêu chuẩn ISO 13485,CE | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400503382 | vn1000751008 | Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải | Đấu thầu rộng rãi | 05/02/2025 | 100/QĐ-BVĐK | 05/02/2025 | 2 | Tỉnh Thái Bình
1414 | Máy đo công suất thể thủy tinh | Máy | 1 | Đức | 9018 | Anterion | Heidelberg Engineering GmbH – Đức | Heidelberg Engineering GmbH – Đức |  |  | 2024 trở về sau | Máy đo công suất thể thủy tinh (tên thương mại: Máy chụp đa nhiệm cắt lớp bán phần trước nhãn cầu) -Model: Anterion -Hãng sản xuất: Heidelberg Engineering GmbH – Đức -Xuất xứ máy chính: Đức 1.1. Thông tin chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Nguồn điện cung cấp: 100-240V; 50/60Hz; - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ (máy chính): Đức, thuộc các nước trong nhóm G7 - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: 35 độ C + Độ ẩm tối đa: 90% 1.2. Cấu hình cung cấp - Thân máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy Bộ phụ kiện bao gồm: + Giá tì cằm: 01 bộ + Đèn định thị ngoài: 01 cái + Phần mềm quản lý bệnh nhân(cài đặt sẵn): 01 bộ. + Máy tính và màn hình hiển thị (mua trong nước): 01 bộ, cụ thể bao gồm: 1.Máy tính HP Z2 Mini G9 Workstation kèm phụ kiện / Nhà sản xuất: HP / Xuất xứ: Trung Quốc 2.Màn hình HP Series 7 Pro 24 inch WUXGA / Nhà sản xuất: HP / Xuất xứ: Trung Quốc Hoặc model khác có cấu hình và tính năng kỹ thuật tương đương (mua trong nước). + Máy in (mua trong nước): 01 cái, cụ thể: Máy in Epson L1210 / Nhà sản xuất: Epson / Xuất xứ: Philippines Hoặc model khác có cấu hình và tính năng kỹ thuật tương đương (mua trong nước). + Bộ lưu điện (mua trong nước): 01 cái, cụ thể: Bộ lưu điện C1K-LCD / hãng sản xuất: Ecotek/ Xuất xứ: Trung Quốc Hoặc model khác có cấu hình và tính năng kỹ thuật tương đương (mua trong nước). + Bàn đặt máy (mua trong nước): 01 chiếc, cụ thể: Bàn đặt máy HD-40 / hãng sản xuất: Beijing Hongdee Corporation/ Xuất xứ: Trung Quốc + Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, Việt): 01 bộ 1.3. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Thiết bị có các chức năng: + Chụp cắt lớp OCT bán phần trước nhãn cầu + Đo được các thông số sinh trắc học của nhãn cầu + Tính toán công suất thủy tinh thể (IOL) - Thiết bị sử dụng công nghệ nguồn quét sâu OCT bước sóng dài. - Có chức năng chụp ảnh đánh giá cấu trúc các khu vực chu biên xa của bán phần trước như củng mạc. - Thiết bị sử dụng bước sóng nguồn quét (trong dải hồng ngoại) từ 1200nm đến 1400 nm. - Tần số quét 50.000 Hz - Có công thức tính toán công suất thủy tinh thể bao gồm: Barrett Universal II, Barrett True K, Haigis, Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T - Có chức năng Dò tia OKULIX, hỗ trợ người sử dụng lựa chọn công thức tính công suất thủy tinh thể thích hợp đối với các nhãn cầu ngay cả khi không biết tiền sử của bệnh nhân. - Có chức năng chụp bản đồ mặt trước và mặt sau giác mạc - Có chức năng phân tích mặt sóng của giác mạc - Các thông số đo công suất thủy tinh thể bao gồm: + Chiều dài trục: dải đo từ 14 mm đến 32 mm + Độ dày thủy tinh thể: dải đo từ 2.4mm đến 6.5mm + Độ sâu tiền phòng: dải đo từ 1.5 mm đến 4.8 mm + Độ dày giác mạc: dải đo từ 300 µm đến 1700 µm + Tổng công suất giác mạc - Máy tính và màn hình hiển thị: + CPU Intel Core i7-14700 + Bộ nhớ trong: 32GB RAM + Ổ cứng: SSD 256GB + SSD 2TB + Màn hình hiển thị LCD, kích thước 24 inch, độ phân giải 1920 x 1200 pixels + Bàn phím, chuột đầy đủ. - Máy in: + Loại in màu. + Tốc độ in màu: 15 trang/phút, tốc độ in đen trắng: 33 trang/ phút. + Khổ giấy tương thích: có khổ giấy A4. + Kết nối USB 2.0 - Bộ lưu điện: Loại online, công suất 1000VA. | 2.196.800.000 | vn0100910429 | CÔNG TY TNHH THUÝ ANH | IB2400564740 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 03/02/2025 | KQ2400564740_2502030839 | 03/02/2025 | 2 | Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Định
1415 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, hai tiêu cự | Cái | 10 | Đức |  | Diff-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. Màu vàng lọc ánh sáng xanh - Thiết kế phi cầu mặt trước. Càng chữ C. Góc càng 0°. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4, A(acustical)=118.1. Độ sâu tiền phòng PACD : 5.50 - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Kính đi kèm cattridge và injector - tiêu chuẩn ISO13845, CE - Sản xuất năm 2024 trở về sau | 8.800.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400484165 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2025 | 26/QĐ-BVQY | 24/01/2025 | 2 | Thị xã Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
1416 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự | Cái | 10 | Đức |  | Triva-aAY SL | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. Màu vàng lọc ánh sáng xanh- Thiết kế phi cầu mặt trước. Càng chữ C. Góc càng 0°. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4, A(acustical)=118.1. Độ sâu tiền phòng PACD : 5.63 - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Kính được tự động lắp sẵn trong cattridge và injector - tiêu chuẩn ISO13485, CE - Sản xuất năm 2024 trở về sau | 20.500.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400484165 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2025 | 26/QĐ-BVQY | 24/01/2025 | 2 | Thị xã Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
1417 | Chỉ cố định thủy tinh thể 10-0 | Sợi | 360 | Việt Nam |  | 1470 | MANI | Mani Hanoi Co., Ltd |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - sợi đơn Polypropylene 10-0, dài 20 cm. Hai kim thẳng tiết diện nhọn cắt, chiều dài 16 mm, đường kính 0,14mm. Kim làm bằng thép cứng bó sợi - tiêu chuẩn ISO13485, CE - Sản xuất năm 2024 trở về sau | 170.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400484165 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2025 | 26/QĐ-BVQY | 24/01/2025 | 2 | Thị xã Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
1418 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 40 | Đức |  | Aspira-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26% - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau gồm cạnh vuông 360 ° và gờ vuông mặt sau optic. - Lọc tia UV. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4, A(acustical)=118.1. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.374 - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. Kính được đính kèm carttridge và Injector - tiêu chuẩn ISO13485,CE - Sản xuất năm 2024 trở về sau | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400484165 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2025 | 26/QĐ-BVQY | 24/01/2025 | 2 | Thị xã Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
1419 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước 2 càng. | Cái | 700 | Đức | 9021 | ALSIOL VF | ALSIOL VF | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh, Phi cầu. Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước. Càng chữ C. Đường kính optic: 6,0mm. Chiều dài 13mm. Dải công suất đáp ứng từ -10.0D đến +40D. Thủy tinh thể có lọc tia UV màu vàng. Có thể đặt qua vết mổ từ 1,8 - 2,2mm. Kèm theo Cartridge + injector sử dụng 1 lần. Quy cách đóng gói: 01 cái/hộp. | 2.190.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400445098 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2025 | 08/QĐ-BV | 16/01/2025 | 3 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1420 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 mảnh, lắp sẵn. | Cái | 500 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, đơn tiêu, phi cầu, nhuộm vàng, càng chữ C, chống chói, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, đường kính optic 6mm, tổng đường kính 12,5mm, dải công suất từ +6D đến +30D. Lắp sẵn trong súng. Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA | 2.950.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400445098 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2025 | 08/QĐ-BV | 16/01/2025 | 3 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1421 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự. | Cái | 20 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) |  | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự. - Thủy tinh thể có thiết kế càng 4 điểm tựa kiểu C kép với công nghệ càng chống dính Ridgetech độc quyền. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (GFY acrylic hydrophobic). - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có đường kính quang học: 6mm. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng: 11,40mm. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ +10D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Công suất cộng thêm cho nhìn gần là +3,5D và cho nhìn trung gian là +1,75D. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Quy cách đóng gói: 01 cái/hộp. | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400445098 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2025 | 08/QĐ-BV | 16/01/2025 | 3 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1422 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, màu vàng, 4 càng. | Cái | 700 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Micropure |  | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu 2 mặt lồi. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (GFY acrylic hydrophobic). - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -10D đến +35D, trong đó: * Từ -10D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Quy cách đóng gói: 01 cái/hộp. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400445098 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2025 | 08/QĐ-BV | 16/01/2025 | 3 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1423 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, trong suốt, 4 càng lắp sẵn. | Cái | 700 | Ý | 9021 | ISP60Z | ISP60Z | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh, 4 càng. Optic dạng Phi cầu. Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước. Đường kính optic: 6,0mm. Chiều dài 11,0mm. Dải công suất đáp ứng: từ -5.0D đến +40D. Thủy tinh thể có lọc tia UV, trong suốt. Có thể đặt qua vết mổ 1,8mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. Quy cách đóng gói: 01 cái/hộp. | 2.090.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400445098 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2025 | 08/QĐ-BV | 16/01/2025 | 3 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1424 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, trong suốt, 2 càng. | Cái | 700 | Vương Quốc Anh | 9021 | Hyflex Aspherical | Hyflex Aspherical | EYEOL UK LTD - Vương Quốc Anh |  |  | 2024 | "Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh. Optic dạng Phi cầu. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic Càng chữ C – L Đường kính optic: =6.0 mm Tổng chiều dài kính: = 13.0 mm Dải công suất tối thiểu: Từ +0.0 D đến +40.0 D Thủy tinh thể trong suốt và lọc tia UV. Kich thước vết mổ =2.2 Kèm theo dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Quy cách đóng gói: 01 cái/hộp " | 1.500.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400445098 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2025 | 08/QĐ-BV | 16/01/2025 | 3 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1425 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự. | Cái | 300 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson&Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng: 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm 14. Xuất xứ: G7 | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400445098 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2025 | 08/QĐ-BV | 16/01/2025 | 3 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1426 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, màu vàng, 4 càng lắp sẵn. | Cái | 700 | Ý | 9021 | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh, 4 càng. Optic dạng Phi cầu. Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp bề mặt không ngậm nước. Đường kính optic: 6,0mm. Chiều dài 11,0mm. Dải công suất đáp ứng từ -5.0D đến +40D. Thủy tinh thể màu vàng và có lọc tia UV. Có thể đặt qua vết mổ 1,8mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. Quy cách đóng gói: 01 cái/hộp. | 2.665.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400445098 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2025 | 08/QĐ-BV | 16/01/2025 | 3 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1427 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | hộp | 5000 | Ấn Độ | 3006 | iOcu Vida 1.6% | iOcu Vida | Heil Pharma |  |  | 2024 về sau | - Dịch nhầy Sodium Hyaluronate 1.6% - Trọng lượng phân tử: 3.0 million daltons - Độ nhớt: 500.000 ± 25.000 mPa.s - Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg - Độ Ph: 6.8-7.6 | 225.000 | vn0315112885 | CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1428 | Đầu cắt dịch kính, bao sau, màng đồng tử, thủy tinh thể | Cái | 10 | Mỹ | 90185000 | 8065752134 | 8065752134 | Alcon |  |  | Từ 2024 về sau | Đầu cắt dịch kính bán phần trước kích thước 23G và 1 kim tưới. Có thể kết nối với máy mổ Phaco và thực hiện cắt dịch kính lên ≥ 4000 nhát cắt/ phút. | 4.233.438 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1429 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 200 | Ấn Độ | 9021 | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước - Chất liệu: acrylic ngậm nước/ưa nước (hydrophilic) - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Lọc: UV - Đường kính tổng: 12.5 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến + 40.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: không lắp sẵn | 759.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1430 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 200 | Bỉ (Châu Âu) | 9021.90.00 | Micropure |  | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể đơn tiêu cự, có thiết kế phi cầu 2 mặt lồi. - Thủy tinh thể có màu vàng; lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -10D đến +35D, trong đó: * Từ -10D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D. - Dụng cụ đặt cung cấp kèm theo thủy tinh thể qua được vết mổ từ 2,0mmm đến 2,2mm. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể đạt chất lượng: ISO 13485; CE và có 2 CFS (Bỉ, Úc). - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất. - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu). | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1431 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 400 | Ấn Độ | 9021 | VVB805XAA | VVB805XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, hỗn hợp - Chất liệu: Acrylic kị nước và ngậm nước (hydrophobic và hydrophilic) - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Lọc UV - Đường kính tổng: 12.0 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến + 40.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: không lắp sẵn | 1.245.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1432 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 640 | THỔ NHĨ KỲ | 9021 | AS60125P | AS60125P | ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ. |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, kị nước - Chất liệu: acrylic kị nước - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Lọc: UV - Đường kính tổng: 12.5 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: +5.0D đến + 30.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: lắp sẵn | 1.415.000 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1433 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 800 | Việt Nam | 9021 | MC-01 | MEDEP MECYL | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 | -Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, kị nước - Chất liệu: acrylic kị nước/ không ngậm nước (hydrophobic) 2 càng - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Lọc: UV - Đường kính tổng: 13.0 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: +6.0D đến + 30.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: không lắp sẵn - Kèm theo dụng cụ đặt kính (Cartridge + Injector ) Hãng sản xuất : RET,Inc / Hàn Quốc | 1.125.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1434 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 400 | Hungary | 9021 | 640PY | 640PY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | từ năm 2023 trở đi | - Thủy tinh thê mềm, đơn tiêu, một mảnh, hỗn hợp - Chất liệu: Acrylic kị nước và ngậm nước (hydrophobic và hydrophilic) - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Màu vàng: lọc UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính tổng: 11.0mm (0.0 D đến 15.0 D) 10.7mm (+15.5 D đến +35.0D) - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: +0.0 D đến +9.0 D (1.0 D bước) +10.0 D đến +30.0 D (0.5 D bước) +31.0 D đến 35.0 D (1.0 D bước) - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: lắp sẵn | 1.950.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1435 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | hộp | 5000 | Việt Nam | 3006 | MT-1.4 | MEDEP MCOAT (MT-1.4) | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 | - Dung tích : 1 ml chứa trong bơm đầu Luer-Lock có kèm ống thông (kim bơm) - Độ nhớt: 80,000 - 200.000 mPa.s - Độ thẩm thấu: 300 - 350 mOsm/kg - pH : 6.8 - 7.6 - Trọng lượng phân tử: >= 2,5 triệu danton - Đóng gói: Vô khuẩn trong túi Tyvex, bảo quản trong hộp giấy. Phương pháp tiệt khuẩn: hơi nước | 196.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1436 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) cứng các loại, các cỡ | cái | 200 | Ấn Độ |  | MCS 553/ MCS602 | MCS 553/ MCS602 | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng + Chất liệu PMMA, thiết kế 2 càng + Đường kính Optic 5.5mm/6.0mm. chiều dài tổng thể:12.5mm./13.0mm + Dãy diop: -10.0->+30.0D. | 200.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1437 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, 3 mảnh | cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, ba mảnh, kị nước - Chất liệu: acrylic không ngậm nước (hydrophobic) - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Lọc: UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính tổng: 12.5 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: +6.0D đến + 30.0D - Kích thước vết mổ: 2.5-2.65mm - Bộ đặt: lắp sẵn | 2.950.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1438 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 800 | Ấn Độ | 9021 | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước, lọc ánh sáng xanh - Chất liệu: acrylic ngậm nước/ưa nước (hydrophilic) - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Màu vàng: lọc UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính tổng: 12.5 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến + 40.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: không lắp sẵn | 759.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1439 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 500 | Ấn Độ | 9021 | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước - Chất liệu: acrylic ngậm nước/ưa nước (hydrophilic) - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Lọc: UV - Đường kính tổng: 12.5 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến + 40.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: không lắp sẵn | 759.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1440 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 200 | Bỉ (Châu Âu) | 9021.90.00 | Micropure |  | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic). - Thủy tinh thể đơn tiêu cự, có thiết kế phi cầu 2 mặt lồi. - Thủy tinh thể có màu vàng; lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm; * Từ +25D đến +35D: 10,75mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm; * Từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -10D đến +35D, trong đó: * Từ -10D đến +9D: bước nhảy 1D; * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D; * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D. - Dụng cụ đặt cung cấp kèm theo thủy tinh thể qua được vết mổ từ 2,0mmm đến 2,2mm. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể đạt chất lượng: ISO 13485; CE và có 2 CFS (Bỉ, Úc). - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất. - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu). | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1441 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 400 | Ấn Độ | 9021 | VVB805XAA | VVB805XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, hỗn hợp - Chất liệu: Acrylic kị nước và ngậm nước (hydrophobic và hydrophilic) - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Màu vàng: lọc UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính tổng: 12.0 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến + 40.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: không lắp sẵn | 1.245.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1442 | Thủy tinh thể nhân tạo ( IOL) đơn tiêu kéo dài tiêu cự | cái | 100 | Ấn Độ | 9021 | VVB31AUA | VVB31AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, kéo dài tiêu cự - Chất liệu: Acrylic kị nước/ không ngậm nước (hydrophobic) - Đặc điểm: phi cầu, thiết kế 2 càng - Lọc: tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh (màu vàng) - Đường kính tổng: 13mm - Đường kính optic: 6,0mm - Đảm bảo dải công suất: 0.0D đến +40.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: lắp sẵn | 4.690.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1443 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 800 | Ấn Độ | 9021 | AVB10AUA | AVB10AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, kị nước, lọc ánh sáng xanh - Chất liệu: acrylic kị nước/ không ngậm nước (hydrophobic) 2 càng - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Lọc: UV, lọc ánh sáng xanh (màu vàng) - Đường kính tổng: 12.0 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: 0.0D đến + 40.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: lắp sẵn | 1.415.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1444 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 800 | Ấn Độ | 9021 | DRVVB100AUA | DRVVB100AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2022 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, kị nước, lọc ánh sáng xanh - Chất liệu: acrylic kị nước/ không ngậm nước (hydrophobic) 2 càng - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Màu vàng: lọc UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính tổng: 13.0 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: 0.0D đến + 40.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: không lắp sẵn | 1.391.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1445 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | cái | 200 | Ấn Độ | 9021 | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước - Chất liệu: acrylic ngậm nước/ưa nước (hydrophilic) - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Màu vàng: lọc UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính tổng: 12.5 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Đảm bảo dải công suất: -10.0D đến + 40.0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Bộ đặt: không lắp sẵn | 759.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1446 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | hộp | 500 | Mỹ | 30067000 | 0005710022 | 0005710022 | Alcon |  |  | Từ 2024 về sau | Hộp dịch nhầy DUOVISC được thiết kế với 2 chất dịch nhầy khác nhau, sử dụng trong mổ đục thủy tinh thể - Dịch nhầy PROVISC: ống 0.4ml chứa sodium hyaluronate 10mg/ml - Dịch nhầy VISCOAT: ống 0.35 ml chứa sodium chondroitin sulfate 40mg/ml, sodium hyaluronate 30mg/ml | 735.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1447 | Thủy tinh thể nhân tạo ( IOL) mềm đa tiêu | cái | 80 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự; - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic); - Đặc điểm: Phi cầu, thiết kế 2 càng; - Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh (màu vàng) ; - Đường kính tổng: 13.0 mm; - Đường kính optic 6.0 mm; - Dải công suất từ + 0.0D đến + 35.0D (đảm bảo đủ dải công suất: + 6.0D đến + 30.0D); - Kích thước vết mổ: 2.2mm; - Bộ đặt: không lắp sẵn (kèm dụng cụ đặt kính Model BES 22 hoặc Bioject-P220 ) | 15.480.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400456868 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2025 | 09/QĐ-BVCKM | 20/01/2025 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1448 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (đơn tiêu, 3 mảnh) Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 70 | Mỹ |  | MA60AC | Thủy tinh thể AcrySof MA60AC | Alcon Laboratories, Inc. |  |  | 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thiết kế 3 mảnh - Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) - Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương - Lọc tia cực tím - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng chữ C, góc càng 10 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Dãy diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 1.790.000 | vn3301584227 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ PHÚ | IB2400455475 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2025 | 100/QĐ-BVĐK | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
1449 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu (chất liệu: Acrylic hoặc tương đương) Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 300 | Ý | 9021 | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | Loại tiêu cự: Đơn tiêu cự -Chất liệu: Acrylic -Đường kính tổng thể 11.0mm -Có chức năng: lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh -Dải công suất: đáp ứng nằm trong khoảng -10.0D đến 0D và nằm trong khoảng từ 0D đến +35.0D -Chỉ số khúc xạ 1,46 -Thuỷ tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính (Catridge) -Xuất xứ: Ý - nhóm các nước G7 hoặc EU | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400455475 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2025 | 100/QĐ-BVĐK | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
1450 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự (tăng thị lực trung gian) Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 80 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể đơn tiêu cự, sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial trên bề mặt, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu hydrophobic acrylic (acrylic không ngậm nước) không có hiện tượng Glistening. - Tổng chiều dài kính: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Chỉ số khúc xạ: 1,53. - TTT được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 10D đến 30D bước nhảy 0.5D. - Xuất xứ: Bỉ (thuộc EU) - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 ; CE (EU) 2017/745 và QMS (EU) 2017/745; CFS. | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400455475 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2025 | 100/QĐ-BVĐK | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
1451 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 70 | Đức | 9021 | B1EWYN/ S1EWYN | B1EWYN/ S1EWYN | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm ba tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) . + Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Chỉ số khúc xạ: 1.46 + Dãy diop: Model: S1EWYN từ +8.0D đến +9.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D và Model: B1EWYN từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 14.000.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400455475 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2025 | 100/QĐ-BVĐK | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
1452 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu (chất liệu: Acrylic không ngậm nước hoặc tương đương) Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 550 | Vương Quốc Anh | 9021 | Hyflex – Y Versatile (AS-6VP) | Hyflex – Y Versatile (AS-6VP) | EYEOL UK LTD |  |  | 2024 | Loại tiêu cự: Đơn tiêu cự - Chất liệu: Acrylic kỵ nước ( Acrylic hydrophobic) -Tổng chiều dài kính =11.00mm -Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh -Dải công suất tối thiểu: từ: +0.0D to +40.0D -Chỉ số khúc xạ = 1.53 -Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt. -Xuất xứ: G7 | 2.188.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400455475 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2025 | 100/QĐ-BVĐK | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
1453 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kéo dài tiêu cự (tăng thị lực trung gian) Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 160 | Mỹ | 9021.90.00 | GIB00 | Tecnis Eyhance Smartload | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | - Loại tiêu cự: Đơn tiêu cự tăng cường thị lực trung gian. - Chất liệu: Acrylic không ngậm nước. - Có chức năng: lọc tia UV. - Dải công suất: trong khoảng từ 5.0D đến +34.0D - Chỉ số khúc xạ: 1,47 - Xuất xứ: Mỹ | 4.679.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400455475 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2025 | 100/QĐ-BVĐK | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
1454 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự Kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 30 | Ý | 9021 | ISP60D | ISP60D | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Loại tiêu cự: 2 tiêu cự - Chất liệu: Acrylic - Có chức năng: lọc tia UV - Đường kính tổng thể: 11,0mm - Dải công suất: đáp ứng trong khoảng từ 0.0D đến +35.0D - Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính (Catridge). - Xuất xứ: Ý - nhóm các nước G7 hoặc EU | 7.150.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400455475 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2025 | 100/QĐ-BVĐK | 21/01/2025 | 4 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
1455 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | chiếc | 700 | Hungary | 9021 | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | + Thông số kỹ thuật chi tiết: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu không ngậm nước, hai càng kép khép kín. Chất liệu: Hydrophobic Chặn tia UV và lọc ánh sáng xanh Thiết kế quang: Phi cầu - quang sai trung tính. Hai mặt lồi Rìa cạnh sắc vuông 360 độ chống đục bao sau Đường kính quang: 6.0mm, Đường kính tổng: 13mm Càng chữ C, Góc càng: 0 độ Dải công suất: 0.0 đến +35.0D, trong đó: 0D đến +9.0D (mức tăng 1D); + 10D đến + 30D (Mức tăng 0.5D); + 31.D đến +35.0D ( mức tăng 1D) Hằng số A: 118.9 ( SRK/T) Chỉ số khúc xạ: 1.47 Chỉ số ABBE: 58 Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.49 Kích thước vết mổ: 2.2-2.4mm | 3.200.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường - Hùng Vĩ | IB2400596420 | vn0800737378 | Trung tâm y tế huyện Kim Thành | Chào hàng cạnh tranh | 21/01/2025 | KQ2400596420_2501211711 | 21/01/2025 | 1 | Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương
1456 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | chiếc | 20 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | + Thông số kỹ thuật chi tiết: Thủy tinh thế nhân tạo mềm 1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, 2 càng kép khép kín, 7 đường tròn đồng tâm - Chất liệu: Chứa 25% nước, hấp thụ UV, lọc ánh sáng xanh, chỉ số khúc xạ 1.46, chỉ số ABBE 58 - Thiết kế quang học: Hai mặt lồi, phi cầu, nhiễu xạ, - Góc tiếp xúc giữa càng và túi báo là 180 độ tại đường kính 9mm - Công suất có sẵn: +8,00 D đến +35,00 D (tăng: 0,50 D) - Công suất bổ sung: +3.5D (nhìn gần); +1.75D (nhìn trung bình) - Vùng nhiễu xạ: Công nghệ EPS, mặt trước tiền phòng, đường kính 3.0mm - Hằng số A: 118.9 (SRK/T), Đường kính tổng 13.0mm; đường kính quang 6.0mm - Rìa cạnh vuông 360 độ chống đục bao sau - Góc càng: 0 độ - thiết kế không đối xứng ở vòm sau - Kích thước vết mổ dự kiến: 1.8-2.2mm | 18.500.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường - Hùng Vĩ | IB2400596420 | vn0800737378 | Trung tâm y tế huyện Kim Thành | Chào hàng cạnh tranh | 21/01/2025 | KQ2400596420_2501211711 | 21/01/2025 | 1 | Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương
1457 | Thủy tinh thể nhân tạo | chiếc | 30 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | + Thông số kỹ thuật chi tiết: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự. Dùng để cấy vào túi nang Đường kính quang học: 6.00 mm Đường kính tổng thể 11.00 mm (Từ - 9.0D đến +9.5D) 10.50 mm (Từ +10.0D đến +30.0D) Thiết kế: Một mảnh Thiết kế quang học: Đơn tiêu, hình cầu. Góc càng: 10° Vật liệu: Hydrophilic làm bằng sự kết hợp giữa ưa nước và kỵ nước. Dải Diop: Từ -9.0D to +30.0D Hằng số A ước tính (SRK-T) 118.0 Sinh trắc học siêu âm 118.5 Sinh trắc học laser can thiệp Đồ sâu tiền phòng đề xuất (ACD) 4.96 mm Sinh trắc học siêu âm 5.25 mm Sinh trắc học laser can thiệp Chỉ số khúc xạ: 1.46 Khử trùng: Hơi nước Hệ thống tiêm: Kim phun sử dụng 1 lần. Kích thước vết mổ dự kiến: 2.2mm | 2.900.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường - Hùng Vĩ | IB2400596420 | vn0800737378 | Trung tâm y tế huyện Kim Thành | Chào hàng cạnh tranh | 21/01/2025 | KQ2400596420_2501211711 | 21/01/2025 | 1 | Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương
1458 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu (kèm dụng cụ đặt IOL) | Cái | 130 | Hungary |  | 677ADY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở đi | Thiết kế: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, mềm, một mảnh, ngậm nước, phi cầu, 2 càng kép khép kín, rìa vuông cạnh sắc 360 độ. Chất liệu: Copolymer Hydrophilic - hydrophobic Acrylic, thành phần nước 25%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 2.800.000 | vn0106670188 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM | IB2400584984 | vn5200150643 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGHĨA LỘ | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2025 | KQ2400584984_2501211406 | 21/01/2025 | 2 | Thị xã Nghĩa Lộ,Tỉnh Yên Bái
1459 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu chống lão thị | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | 570 | PRECIZON Presbyopic NVA | OPHTEC B.V. |  |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự. Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%). Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí). Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE là 47. Kính thiết kế theo dạng phi cầu với cầu sai âm (-0,11µm), thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục (CFT) với công suất là +2.75D, kéo dài tiêu cự từ gần đến xa. Kích thước phần nhìn xa ở tâm Y/X là 1,4/2,6mm. Chiều rộng phân đoạn quay 0.6mm. Số vòng phân đoạn 3n. Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính dạng càng chữ C kép với gốc càng 0 độ. Kính đi qua vết nhỏ với kích thước vết mổ 2,2 mm. Đường kính phần quang học là 6,00 mm; chiều dài tổng là 12,50 mm. Độ dày càng kính 0,4 mm. Độ dày phần trung tâm kính từ 0,8 đến 1,3 mm. Hằng số A dành cho siêu âm là 118,0; hằng số A đối với siêu âm bằng quang là 118,8 (áp dụng với công thức SRK.T); pACD là 5,51; SF là 1,72; LF là 1,78; DF là 0. Dãy độ từ +1,0 đến 35,0D. Kèm theo cartrigde và Injector dùng một lần | 16.550.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400564211 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2025 | KQ2400564211_2501201352 | 20/01/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1460 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 500 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | 2024 | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước, màu vàng 3. Lọc các tia: Lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV 4. Thiết kế: một mảnh, hai mặt lồi, càng chữ C, góc càng 0 độ 5. Đường kính tổng thể: 12,5mm 6. Đường kính quang học: 6,0mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1,46 8. Chỉ số Abbe: 58 9. Dải công suất: từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải diop dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). 10. Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân, có thể đưa qua vết mổ 2,2mm 11. Chất lượng: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EC. 12. Xuất xứ: Đức (thuộc G7) | 2.948.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400567083 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2025 | KQ2400567083_2501200838 | 20/01/2025 | 2 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
1461 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu | Cái | 10 | Hà Lan | 9021 | ZFR00V | Tecnis Synergy | AMO Groningen B.V |  |  | 2024 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, màu vàng 3. Lọc các tia: lọc tia UV 4. Thiết kế: Một mảnh, hai mặt lồi, phi cầu, càng chữ C, góc càng 0° 5. Đường kính tổng thể: 13 mm 6. Đường kính quang học: 6 mm 7. Dải công suất: Từ +5,0D đến +34,0D, bước nhảy + 0,5D, công suất bổ sung +1,5D cho nhìn trung gian, +3,0D cho nhìn gần. 8. Cung cấp kèm dụng cụ đặt, có thể đưa qua vết mổ nhỏ tới 2,2mm 9. Chất lượng: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EC, FDA. 10. Xuất xứ: Hà Lan (EU) | 25.000.000 | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | IB2400567083 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2025 | KQ2400567083_2501200838 | 20/01/2025 | 2 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
1462 | Thể thủy tinh nhân tạo đơn tiêu | Cái | 530 | Mỹ | 9021 | ZCB00 | Tecnis 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, không màu 3. Lọc các tia: lọc tia UV 4. Thiết kế: Một mảnh, hai mặt lồi, phi cầu, càng chữ C, góc càng: 0° 5. Đường kính tổng thể: 13 mm 6. Đường kính quang học: 6 mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1,47 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Dải công suất: Từ +5,0D đến +34,0D, bước nhảy 0,5D 10. Cung cấp kèm dụng cụ đặt, có thể đưa qua vết mổ nhỏ tới 2,2mm. 11. Chất lượng: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EC, FDA. 12. Xuất xứ: Mỹ (G7) | 3.870.000 | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | IB2400567083 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2025 | KQ2400567083_2501200838 | 20/01/2025 | 2 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
1463 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Sensar | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 2. Chất liệu: phần quang học Acrylic kỵ nước, không màu, phần càng PMMA 3. Lọc các tia: lọc tia UV 4. Thiết kế: Ba mảnh, hai mặt lồi, càng chữ C, góc càng 5° 5. Đường kính tổng thể: 13 mm (đối với mã AR40e), 13,5mm (đối với mã AR40E và AR40M) 6. Đường kính quang học: 6 mm 7. Dải công suất: Từ -10,0D đến +30,0D, bước nhảy 0,5D 8. Cung cấp kèm dụng cụ đặt, có thể đưa qua vết mổ 2,8mm 9. Chất lượng: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn FDA. 10. Xuất xứ: Mỹ (G7) | 2.000.000 | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | IB2400567083 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2025 | KQ2400567083_2501200838 | 20/01/2025 | 2 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
1464 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 240 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước, không màu 3. Lọc các tia: lọc tia UV 4. Thiết kế: Một mảnh, hai mặt lồi, phi cầu, càng chữ C, góc càng 0° 5. Đường kính tổng thể: 13 mm 6. Đường kính quang học: 6 mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1,47 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Dải công suất: Từ +5,0D đến +34,0D, bước nhảy 0,5D 10. Cung cấp kèm dụng cụ đặt, có thể đưa qua vết mổ 2,2mm 11. Chất lượng: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EC, FDA. 12. Xuất xứ: Mỹ (G7) | 5.200.000 | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | IB2400567083 | vn3101081843 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2025 | KQ2400567083_2501200838 | 20/01/2025 | 2 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
1465 | MÁY CHỤP BẢN ĐỒ MẶT TRƯỚC VÀ MẶT SAU, ĐO CÔNG SUẤT THỦY TINH THỂ | Chiếc | 1 | Đức |  | Pentacam AXL | Pentacam AXL | Oculus Optikgerate GmbH |  |  | 2023 trở về sau | Theo bảng chào đáp ứng TSKT kèm theo | 2.102.000.000 | vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | IB2400597241 | vnz000022464 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2025 | KQ2400597241_2412301006 | 30/12/2024 | 1 | Thành phố Lai Châu,Tỉnh Lai Châu
1466 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm kéo dài tiêu cự | Chiếc | 20 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | Trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. Tăng cường tầm nhìn trung gian Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. Thiết kế 3 điểm cố định Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm Góc càng 0 độ Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D Chỉ số ABBE = 55 Chỉ số khúc xạ 1.47 Chỉ số cầu sai -0.27µm Dùng kèm Injector kiểu xoay. Vết mổ 2.2mm | 5.200.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2400552736 | vn4600200985 | BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | KQ2400552736_2501171757 | 17/01/2025 | 1 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
1467 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm | Chiếc | 150 | Ý | 9021 | P7560CZ | SIFI | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2024 trở đi | Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm Chất liệu : Copolymer (được tạo ra Hydrophilic - Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2 ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa , lọc tia UV. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). Góc càng: 5 độ Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex Aspherical), loại bỏ quang sai Hằng số A:118.6 đến 119.9. Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08. Chỉ số SA: -0,14µm Chỉ số khúc xạ 1.46 ở 35 độ C Dải công suất rộng từ -10D đến +30D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D. Kèm cartridge + injector sử dụng một lần. Thực hiện qua vết mổ 2.2mm. | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2400552736 | vn4600200985 | BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | KQ2400552736_2501171757 | 17/01/2025 | 1 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
1468 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm 1 | Cái | 1250 | Hoa Kỳ | 90213900 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | Từ 2023 trở về sau | 1. Chất liệu Acrylic không ngậm nước với bề mặt phủ Herparin 2. Optic: thiết kế phi cầu. Bù trừ cầu sai thay đổi theo độ cong giác mạc, quang sai hiệu chỉnh theo kích thước đồng tử 3. Càng: càng chữ C, bờ vuông chống đục đục bao sau 360 độ. 4. Đường kính Optic: 6.0 mm 5. Chiều dài tổng: 13.0 mm 6. Lọc ánh sáng xanh, lọc UV. 7. Chỉ số khúc xạ: 1.49 8. Hằng số A: 120.2 9. Chỉ số ABBE: 50. 10. Dãy công suất từ +0.00 đến +34.0 D 11. Lắp sẵn hoàn toàn trong súng 12. Đặt qua vết mỗ: 2.2 mm đến 2.6mm tùy theo độ kính | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400290365 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | 219/QĐ-BVNĐC | 16/01/2025 | 2 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1469 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm 6 | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | MA60AC | MA60AC | Alcon Research, LLC |  |  | 2024 | 'Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thiết kế 3 mảnh - Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) - Chất liệu càng PMMA, màu càng: xanh dương - Lọc tia cực tím - Càng chữ C, góc càng 5 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Dãy diop (dải công suất): +6,0 D đến +5,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 1.790.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2400290365 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | 219/QĐ-BVNĐC | 16/01/2025 | 2 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1470 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm 7 | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | TFNT00 | TFNT00 | Alcon Research, LLC |  |  | 2024 | 'Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400-475 nm - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Hằng số A: 118,7 - Optic thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ ENLIGHTEN (ENhanced LIGHT ENergy)có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 23.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2400290365 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | 219/QĐ-BVNĐC | 16/01/2025 | 2 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1471 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, không ngậm nước, kéo dài tiêu cự | Cái | 250 | Mỹ/Hà Lan | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng ≤ 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: ≥ 55 10. Chỉ số khúc xạ: ≤ 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 14. Xuất xứ: G7. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn FDA | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400290365 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | 219/QĐ-BVNĐC | 16/01/2025 | 2 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1472 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng | Cái | 200 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở đi | 1.Chất liệu: HydroSmart®,Acrylic với bề mặt kỵ nước. 2.Thiết kế: 1 mảnh, mềm, dạng phiến hoặc dạng dĩa, rìa vuông 360 độ liên tục mặt sau. Thiết kế phi cầu mặt sau. 3. Lọc tia cực tím. 4.Đường kính optic: 6.0 mm 5.Đường kính tổng thể: 11.0 mm 6. Công suất cộng thêm cho tiêu điểm nhìn gần + 1.5 D, thiết kế dạng đa tiêu khúc xạ không đối xứng. 7.Chỉ số khúc xạ: 1.46 8.Dãy công suất: từ -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) 9. Kích thước vết mổ: ≥ 1.8 mm 10. Kèm dụng cụ đặt kính 11. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO, CE | 8.800.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400290365 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | 219/QĐ-BVNĐC | 16/01/2025 | 2 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1473 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm 8 | Cái | 750 | Mỹ | 9021 | AU00T0 | AU00T0 | Alcon Research, LLC |  |  | 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, đặt sẵn trong súng - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Hằng số A: 118,7 - Đặt qua vết mổ 2,2 mm - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Hệ thống đặt + Mẫu: AU00T0 + Chất liệu: Basell PD 702 Polypropylene + Công nghệ đặt kính: Pít tông TensionGlide + Kích thước vết mổ thích hợp: 2,2 mm + Có thiết kế gờ bảo vệ vết mổ - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.800.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2400290365 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | 219/QĐ-BVNĐC | 16/01/2025 | 2 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1474 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, kỵ nước, nhuộm vàng | Cái | 1250 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | 1. Chất liệu kính: Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước), mềm, đơn tiêu, một mảnh, Nhuộm vàng; 2. Optic thiết kế bờ cạnh vuông. Thiết kế phi cầu, Chỉ số SA là: -0,16µm; 3. Càng chữ C cải tiến. Góc càng 0 độ. 4. Đường kính Optic: 6,0 mm 5. Đường kính tổng: 13,0 mm 6. Lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh, 7. Chỉ số khúc xạ: 1,548 8. Hằng số A: 118,9; 9. Chỉ số ABBE: 36,9 10. Dải công suất: +6,00D đến +30,00D 11. Kích thước vết mổ: 2,2mm 12. Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. 13. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; EC | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400290365 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | 219/QĐ-BVNĐC | 16/01/2025 | 2 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1475 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, kỵ nước, màu vàng | Cái | 1250 | Hungary | 9021 | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1.Chất liệu: Hydrophobic Acrylic. 2.Optic: Thiết kế phi cầu, thiết kế rìa cạnh sắc vuông 360 độ, chống đục bao sau. 3.Càng: Thiết kế 2 càng, càng chữ C, càng kép. 4.Hấp thụ UV, Lọc ánh sáng xanh, lọc ánh sáng vàng tự nhiên. 5. Đường kính quang: 6 mm. 6.Đường kính tổng: 13 mm. 7.Chỉ số khúc xạ: 1.47 8. Chỉ số ABBE: 58 9. Hằng số A: 118.9 (SRK/T) 10.Dãy công suất: - 10D - + 9.0D ( mức tăng 1D) + 10D - + 30D ( Mức tăng 0.5D) + 31D - + 35D ( mức tăng 1.0D) 11. Kích thước vết mổ: 2.2 mm 12.Thủy tinh thể đặt sẵn trong súng. 13.sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400290365 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | 219/QĐ-BVNĐC | 16/01/2025 | 2 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1476 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, kỵ nước, 4 càng, trong suốt | Cái | 1250 | Pháp | 9021 | Artis PL E | Artis PLE | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, không ngậm nước, màu trong suốt. 2. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic. 3. Thiết kế 4 càng, góc càng 5 độ. Thiết kế bờ cạnh sắc vuông 360 độ. 4. Đường kính optic: 6.15 mm (Từ 0.0D đến +9.5D) 6.00 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) 5.80 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) 5. Tổng chiều dài kính: 11.00 mm (Từ 0.0D đến +9.5D) 10.79 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) 10.50 mm (Từ +25.5D đến +35.0D). 6. Dãy công suất: Từ 0.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D 7. Chỉ số khúc xạ: 1.54 8. Hằng số A (SRK-T) 119.3 Đo bằng siêu âm 119.7 Đo bằng laser can thiệp 9. Kích thước vết mổ: 2.0 mm. 10. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong Cartridge. 11. sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400290365 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 18/01/2025 | 219/QĐ-BVNĐC | 16/01/2025 | 2 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1477 | Thủy tinh thể nhân tạo lắp sẵn có dụng cụ đi kèm, lọc ánh sáng xanh, chống lóa | Cái | 1200 | Đức | 9021 | Primus- HD Yellow | Primus- HD Yellow | Ophthalmo Pro GmbH |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm màu vàng dùng mổ Phaco - Vật liệu hydrophobic acrylic - Thiết kế phi cầu (lồi cầu sau) - Thiết kế cạnh liên tục, bờ vuông 360 độ, sắc sảo, góc tiếp xúc 1.5°, thiết kế càng chữ C - Có khả năng lọc tia UV, kết hợp lọc ánh sáng xanh - Chỉ số khúc xạ 1.48 tại 35°, đường kính thấu kính 6.0mm, đường kính ngoài thủy tinh thể 13mm - Hằng số A: 118.9 - Công suất quang -10.0 đến + 36.0 diop, bước điều chỉnh 0.5 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ giúp việc đặt kính đơn giản và an toàn, đường kính ngoài đầu tiêm dụng cụ đặt thủy tinh thể cực nhỏ chỉ ≤1.78mm | 3.000.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2400595571 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | KQ2400595571_2501171619 | 17/01/2025 | 1 | Thành phố Cà Mau,Tỉnh Cà Mau
1478 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, một mảnh, phi cầu | Cái | 40 | Đức/ Pháp | 9021 | CT ASPHINA 409MP | CT ASPHINA 409MP | Carl Zeiss Meditec AG/ 'Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, một mảnh, phi cầu Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% kết hợp không ngậm nước; Kính lọc tia UV, trong suốt, không bị bọt khí Chỉ số khúc xạ n 1,46; chỉ số ABBE 60; Hằng số A 118,0 Kính đặt qua vết mổ nhỏ ≤ 1,8 mm Góc Haptic 0 độ. Đường kính optic 6mm; chiều dài 11mm theo dạng dĩa với 4 điểm tựa có bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. Dải công suất 0D đến +32D. Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE. xuất xứ: G7 | 2.282.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2400595571 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | KQ2400595571_2501171619 | 17/01/2025 | 1 | Thành phố Cà Mau,Tỉnh Cà Mau
1479 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, 3 mảnh, phi cầu,lắp sẵn | Cái | 300 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | Năm 2023 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, mềm, đơn tiêu, phi cầu, nhuộm vàng. - Càng dạng: Chữ C cải tiến - Chất liệu càng : càng chất liệu PMMA (3 mảnh). - Góc càng: 5 độ. - Thiết kế optic: bờ vuông hoặc cạnh vuông. - Đường kính optic: 6,0 mm - Đường kính tổng: 12,5 mm. - Lọc tia UV: có - Lọc ánh sáng xanh: có - Dải công suất: từ +6,00D đến +30,00D - Kích thước vết mổ : 2,50 mm – 2,65 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,52 - Kính Thiết kế phi cầu. - Kính lắp sẵn trong súng (injector). - Tiêu chuẩn: ISO, FDA, | 2.950.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2400595571 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | KQ2400595571_2501171619 | 17/01/2025 | 1 | Thành phố Cà Mau,Tỉnh Cà Mau
1480 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước 1 mảnh, phi cầu, lắp sẵn | Cái | 500 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA Vivinex iSert XC1 | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | Năm 2023 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic) , mềm, đơn tiêu, phi cầu, không nhuộm vàng. - Càng dạng : Chữ C cải tiến. - Góc càng : 0 độ. - Thiết kế optic: bờ vuông hoặc cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Đường kính optic: 6,0 mm - Đường kính tổng: 13,0 mm - Lọc tia UV, không lọc ánh sáng xanh. - Dải công suất: từ +6,00D đến +30,00D - Kích thước vết mổ : 2,2 mm. - Chỉ số khúc xạ : 1,548. - Kính Thiết kế phi cầu, chỉ số SA = -0,16 µm. - Kính lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Tiêu chuẩn: ISO, CE | 2.960.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2400595571 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | KQ2400595571_2501171619 | 17/01/2025 | 1 | Thành phố Cà Mau,Tỉnh Cà Mau
1481 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, tầm nhìn trung gian | Cái | 100 | Mỹ/Hà Lan | 9021 | ICB00 | ICB00 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ 2.2mm 14. ACD: 5.4mm | 5.200.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2400595571 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | KQ2400595571_2501171619 | 17/01/2025 | 1 | Thành phố Cà Mau,Tỉnh Cà Mau
1482 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Cái | 8 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson &Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D - +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D) 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số Abbe: 55 8. Chỉ số khúc xạ:1.47 9. Có dụng cụ đặt thủy tinh thể: Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Vết mổ: 2.8mm 11. Xuất xứ: G7, tiêu chuẩn ISO13485 | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400357805 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | 19/QĐ-BVPN | 16/01/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1483 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 16 | Bỉ (Châu Âu) | 9021.90.00 | Pod F (Fine Vision) | Pod F (Fine Vision) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Thủy tinh thể có chất acrylic ngậm nước 26% (26% hydrophilic acrylic) - Thủy tinh thể lọc tia cực tím (tia UV) và ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thủy tinh thể có thiết kế càng 4 điểm tự kiểu C kép. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,46. - Thủy tinh thể chỉ số độ sâu tiền phòng (pACD): 5,35 (đo bằng siêu âm và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. - Thủy tinh thể có đường kính quang học: 6mm. - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 58 - Thủy tinh thể đảm bảo đủ công suất từ +6D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Thủy tinh thể có công suất bổ sung +3,5D và +1,75D - Thủy tinh thể có hằng số A là 118,95 (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T) - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE và có 2 CFS do Bỉ, Úc cấp - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400357805 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | 19/QĐ-BVPN | 16/01/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1484 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 70 | Hà Lan |  | 560 | 560 | Ophtec B.V. |  |  | 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%). - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ: 1,46; chỉ số ABBE: 47 . - Kính thiết kế với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài 12,50 mm. Hằng số A dành cho siêu âm 118,0. - Dãy công suất từ -10,0 D đến +35,0 D - Kính lắp sẵn, thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO | 3.050.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400357805 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | 19/QĐ-BVPN | 16/01/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1485 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, mềm kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 16 | Đức | 90219000 | Diff-aA | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | 2023, 2024, 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. Càng chữ C. Góc càng 0°. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 °. Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xa. Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần, nhìn trung gian. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 14.600.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400357805 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | 19/QĐ-BVPN | 16/01/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1486 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 250 | Bỉ (Châu Âu) | 9021.90.00 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước không có hiện tượng Glistening - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ 0D đến +24,5D: 11mm * Từ +25D đến +30D: 10,75mm - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ 0D đến +24,5D: 6mm * Từ +25D đến +30D: 5,75mm - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có chỉ số pACD: 5,85 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ 0D đến +30D, trong đó: * Từ 0D đến +9D: bước nhảy 1D * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể có chỉ số hằng số A (A-constant): 119,40 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T) - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE và có 2 CFS do Bỉ, Úc cấp - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 36 tháng kể từ ngày sản xuất - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400357805 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | 19/QĐ-BVPN | 16/01/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1487 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ/ Ống | 100 | CH Ấn Độ |  | Clear Visc | Clear Visc | Wizcure Pharmaa Pvt Ltd |  |  | 2024 | Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật phaco. - Thành phần Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC), nồng độ 2% - Dung tích: 2mL. - Độ pH trong khoảng 6,8-7,4; độ nhớt từ 4500 đến 5500 cps. - Trọng lượng phân tử hơn 80,000 daltons. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO | 134.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400357805 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | 19/QĐ-BVPN | 16/01/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1488 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu bổ sung tầm nhìn trung gian | Cái | 80 | Mỹ/Hà Lan | 9021 | ICB00 | Johnson &Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Có dụng cụ đặt thủy tinh thể: Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 14. Xuất xứ: G7, tiêu chuẩn ISO13485 | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400357805 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | 19/QĐ-BVPN | 16/01/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1489 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 40 | Đức | 90219000 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | 2023, 2024, 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400357805 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | 19/QĐ-BVPN | 16/01/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1490 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 80 | Đức (Châu Âu) | 9021.90.00 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | i-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự. - Thủy tinh thể có chất liệu hydrophilic acrylic copolymer 26% nước. - Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C. - Thủy tinh thể có thiết kế 2 mặt lồi / hình cầu. - Thủy tinh thể có tổng chiều dài kính là 12,5mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học là 6mm. - Độ dày trung tâm thủy tinh thể là 0,98mm (+20D). - Thủy tinh thể có góc càng 0 độ. - Thủy tinh thể có hằng số A (A-constant): 118. - Thủy tinh thể có chỉ số độ sâu tiền phòng (ACD) là 4,96mm. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ là 1,46. - Thủy tinh thể đáp ứng dải công suất từ -20D đến +40D, bước nhảy 0,5D (các sông suất dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe là 58. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE và CFS do Đức cấp. - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 36 tháng kể từ ngày sản xuất. - Thủy tinh thể có xuất xứ Đức (Châu Âu). | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400357805 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | 19/QĐ-BVPN | 16/01/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
1491 | Panh xé bao thủy tinh thể | Cái | 2 | Nga |  | 4-0311T | Rumex | Rumex Instruments Ltd |  |  | 2024 | Panh xé bao cán tròn, đầu nhọn tạo đường hầm, hàm kẹp dài 11.5mm, Chiều dài 110mm Chất liệu titanium Chủ sở hữu thuộc nhóm nước G7 | 12.160.000 | vn5200845187 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN | IB2400577355 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | KQ2400577355_2501170932 | 17/01/2025 | 1 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
1492 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 100 | Vương quốc Anh | 9021 | Hyflex Y- Versatile (AS-6VP) | Hyflex Y- Versatile (AS-6VP) | Eyeol UK Ltd |  |  | 2023-2024 | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. Chất liệu: Acrylic Hydrophobic. không có hiện tượng Glistening. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh Đặc điểm: Phi cầu Thiết kế: 4 càng, bờ vuông 360 độ Chỉ số khúc xạ =1.53 Kính được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.Kích thước vết mổ=2.2 mm Dải công suất: Từ 0.0 D đến +40.0 D. Chiều dài thủy tinh thể =11.0 mm. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE " | 2.195.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400300397 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 15/01/2025 | 37/QĐ-BVĐKKVTĐ | 14/01/2025 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1493 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 50 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | SN60WF | Alcon |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt sau, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400300397 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 15/01/2025 | 37/QĐ-BVĐKKVTĐ | 14/01/2025 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1494 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm có số độ âm | Cái | 50 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | 2023, 2024, 2025 | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400300397 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 15/01/2025 | 37/QĐ-BVĐKKVTĐ | 14/01/2025 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1495 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự có số độ âm | Cái | 500 | Bỉ (Châu Âu) | 9021.90.00 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, chất liệu acrylic kỵ nước (GFY hydrophobic acrylic) - Thủy tinh thể có màu vàng - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV) - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu 2 mặt lồi - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm * Từ +25D đến +35D: 10,75mm - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm * Từ +25D đến +35D: 5,75mm - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -10D đến +35D, trong đó: * Từ -10D đến +9D: bước nhảy 1D * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể có chỉ số pACD: 5,85 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có chỉ số hằng số A (A-constant): 119,40 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T) - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400300397 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 15/01/2025 | 37/QĐ-BVĐKKVTĐ | 14/01/2025 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1496 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể | Lọ | 176 | Ấn Độ |  | Dung dịch Trypan Blue 0.06% 1ml | Dung dịch Trypan Blue 0.06% 1ml | Devine Meditech |  |  | 2024 trở về sau | Thành phần có trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm, giúp quan sát xé bao thủy tinh thể với thủy tinh thể bị đục hoặc mắt có đồng tử hẹp, đường viền quanh vùng xé bao luôn rõ nét khi phẫu thuật, giảm thiểu nguy hại khi chưa hoàn thành xé bao, đóng gói trong lọ vô khuẩn, Dung tích 1 ml. Đạt tiêu chuẩn CE | 88.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2400502085 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 13/01/2025 | 18/QĐ-BVĐN | 09/01/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1497 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kị nước 2 càng kép | Cái | 250 | Hungary |  | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic 3. Lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép chữ C 5. Đường kính quang học (Optic): 6mm, tổng chiều dài kính 13mm 7. Dải công suất: tối thiểu Từ -10D đến +35D 8. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt 9. Đặt được qua vết mổ 2.2mm 10. Xuất xứ: Hungary | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400502085 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 13/01/2025 | 18/QĐ-BVĐN | 09/01/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1498 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kỵ nước có phủ lớp chống viêm. | Cái | 250 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, có lớp phủ chống viêm. 3. lọc tia cực tím(UV); Lọc ánh sáng xanh. 6. Thiết kế: phi cầu, bờ vuông 360. 7. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13.0mm. 8. Đường kính Optic: 6.0mm. 9. Dải công suất: tối thiểu trong khoảng +0.0 D đến +34D bước nhảy 0.5 D. 10. Đặt được qua vết mổ: 2.2mm- 2.6 mm. 11. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt. 12. Đạt tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu). | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400502085 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 13/01/2025 | 18/QĐ-BVĐN | 09/01/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1499 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự với kỹ thuật EDOF (kéo dài tiêu cự) | Cái | 80 | Ý | 9021 | ISP60D | ISP60D | MD Tech S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự công nghệ EDOF (kéo dài tiêu cự) cho tầm nhìn tốt ở khoảng cách nhìn gần từ 33 cm kéo dài đến trung gian và xa. 2. Vật liệu: Hỗn hợp Acrylic hydrophilic/hydrophobic copolymer 3. Kích cỡ: Optic 6mm, chiều dài toàn bộ 11mm 4. Thiết kế một mảnh hình dĩa 4 càng, ngăn tia UV, lọc ánh sáng xanh. 5. Rìa vuông 360º. 6. Hình đĩa optic dạng phi cầu hai mặt . 7. Dãi công suất đáp ứng tối thiểu từ 0.0D đến +30D. 8. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt dùng một lần. 9. Thực hiện được qua vết mổ nhỏ 2.0mm. 10. Sản Xuất tại Ý - nước châu Âu và thuộc nhóm G7. | 7.900.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400502085 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 13/01/2025 | 18/QĐ-BVĐN | 09/01/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1500 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài hoặc tăng cường dải tiêu cự (EDOF), một mảnh. | Cái | 250 | Pháp (Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 9021 | Synthesis Plus (PYPLUS) | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kéo dài dải tiêu cự. 2. Chất liệu Acrylic copolyme mềm, một mảnh 4 càng có 4 điểm tựa. 3. Rìa vuông 360 độ, hấp thụ tia cực tím và lọc ánh sáng xanh có hại. 4. Thiết kế phi cầu, đường kính thấu kính: 6mm, Đường kính tổng: 10.5-11mm. 5. Đảm bảo dải công suất từ 0 đến +32D, bước nhảy không quá 0.5D. 6. Kính đặt được qua vết mổ: 1.6mm. 7. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. 8. Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu). | 5.525.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400502085 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 13/01/2025 | 18/QĐ-BVĐN | 09/01/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1501 | Thủy tinh thể 3 tiêu cự | Cái | 80 | Đức/Pháp | 9021 | AT LISA TRI 839MP | AT LISA TRI 839MP | Carl Zeiss Meditec AG/ Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ kết hợp nhiễu xạ, 2. Chất liệu: Chất liệu Acrylic copolyme hỗn hợp giữa ngậm nước và kị nước. 3. Lọc tia cực tím (UV). 5. Thiết kế: 4 càng 4 điểm tựa. 6. Đặc điểm: phi cầu, bờ vuông 360. 7. Chiều dài thuỷ tinh thể: 11.0mm. 8. Đường kính Optic: 6.0mm 9. Dải công suất: tối thiểu trong khoảng từ +0D đến + 32D, bước nhảy 0.5D. 10.Tiêu điểm nhìn gần +3.33; tiêu điểm nhìn trung gian +1.66 D. 11. Đặt được qua vết mổ 1.8 mm. 12. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt. 13. Xuất xứ: Đức, Pháp | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400502085 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 13/01/2025 | 18/QĐ-BVĐN | 09/01/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1502 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | 872Y | TEK-LENS II | TEKIA, INC |  |  | 2023-2024 | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh. 2. Đường kính optic 6.00 mm, chiều dài tổng thể 12.5 mm 3. Càng chữ C 4. Thiết kế bờ vuông 360 độ, cạnh vuông. 5. Chỉ số khúc xạ: 1.457 ở nhiệt độ 350C 6. Khả năng cho phép ánh sáng xuyên qua > 95% 7. Thiết kế phi cầu hai mặt lồi, cạnh vuông 8. Dãy diopter từ -10.0 D đến + 42.0 D 9. Hằng số A: 118.0 (SRK/T: 118.2, SRK II: 118.5) 10. Haigis: a0=0.94, a1=0.40, a2=0.10 11. pACD: 5.10 12. sf=1.33 13. Đường kính vết mổ: 2.4mm 14. Có cartrigde đính kèm 15. Xuất xứ: Mỹ | 3.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400554786 | vnz000008274 | Bệnh viện đa khoa Đông Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 13/01/2025 | KQ2400554786_2501111359 | 13/01/2025 | 2 | Huyện Đông Sơn,Tỉnh Thanh Hoá
1503 | Dao mổ thay thủy tinh thể | Cái | 200 | Cộng hòa Ấn Độ | 9018 | Aurosleek/ KD22215HT/ KD32215HT | Aurosleek/ KD22215HT/ KD32215HT | Aurolab |  |  | 2023-2024 | Thành phần: Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, 2 mặt vát. Bề mặt nhám, chống chói. - Kích thước: 2.2 - 3.2mm - Đóng gói vô trùng. | 120.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400554786 | vnz000008274 | Bệnh viện đa khoa Đông Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 13/01/2025 | KQ2400554786_2501111359 | 13/01/2025 | 2 | Huyện Đông Sơn,Tỉnh Thanh Hoá
1504 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 140 | Ấn Độ | 9021 | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2024 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, 2 càng; Chất liệu Acrylic Hydrophilic; Lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh; Thiết kế bề mặt phi cầu; Dải công suất đáp ứng: Từ -10D đến +30D; Đường kính optic: 6.0 mm; Chiều dài kính 12.5 mm | 786.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400549335 | vn2400857032 | Trung tâm y tế huyện Lục Nam | Chào hàng cạnh tranh | 11/01/2025 | KQ2400549335_2501111026 | 11/01/2025 | 4 | Huyện Lục Nam,Tỉnh Bắc Giang
1505 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự, 1 mảnh, càng chữ C | CÁI | 13 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự (3 tiêu cự) loại 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic, lọc tia UV và ánh sáng xanh bước sóng ngắn, mặt trước phi cầu, mặt sau thấu kính nhiễu xạ toàn phần; bờ sau vuông liên tục 360 độ, càng chữ C; đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm, dải Diop từ +0D đến +35D. Kính dùng dụng cụ đặt kính rời (Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (Cartridge+injector) | 15.480.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400321581 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 10/01/2025 | 21/QĐ-BVCR | 06/01/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1506 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 4 càng | Cái | 160 | Hungary |  | 640AD | 640AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ngậm nước, một mảnh đơn tiêu, 4 càng - Chất liệu : Copolymer - Có Lọc tia UV - Chỉ số khúc xạ: 1,46 | 1.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400510574 | vn5700401912 | Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả | Đấu thầu rộng rãi | 10/01/2025 | 21/QĐ-BVĐKCP | 08/01/2025 | 3 | Thành phố Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh
1507 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, càng chữ C | Cái | 100 | Hungary |  | 677AD | 677AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự, ngậm nước, một mảnh, càng chữ C - Chất liệu Acrylic - Có Lọc tia UV - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Có cartrigde đính kèm | 1.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400510574 | vn5700401912 | Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả | Đấu thầu rộng rãi | 10/01/2025 | 21/QĐ-BVĐKCP | 08/01/2025 | 3 | Thành phố Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh
1508 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 240 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | 2024 trở vể sau | Chất liệu: Hydrophilic Benz 25 làm bằng sự kết hợp giữa ưa nước và kỵ nước. Không nhuộm màu Cấu tạo: 1 mảnh, 4 càng Đường kính quang học: 6.00 mm Đường kính tổng thể: 10.5mm đến 11.00 mm. Thiết kế quang học: Đơn tiêu, hình cầu.Góc càng 10°. Dải công suất: Từ -9.0D tới +30.0D by 0.5D Hằng số A: 4.96 mm Sinh trắc học siêu âm 5.25 mm Sinh trắc học laser can thiệp Chỉ số khúc xạ 1.46. Kèm dụng cụ đặt nhânKích thước vết mổ: 2.2mm | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400502444 | vn2901122945 | Bệnh Viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 09/01/2025 | 29 /QĐ-BVĐKKVTN | 09/01/2025 | 2 | Huyện Con Cuông,Tỉnh Nghệ An
1509 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, loại mềm, không màu, không ngậm nước | Cái | 25 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. + Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) + Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. + Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . + Đặc điểm càng: hai càng, chữ C cải tiến, góc càng 0 độ. +Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. + Hằng số A: 118,9; + Chỉ số khúc xạ: 1,548 + Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D + Kích thước vết mổ: 2.2mm + Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector). + Tiêu chuẩn: ISO, CE | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400507863 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2025 | 1573/QĐ-TTYT | 26/12/2024 | 1 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
1510 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, ngậm nước, 2 càng | Cái | 20 | Đức |  | Aspira-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%. Lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau gồm cạnh vuông 360 ° và gờ vuông mặt sau optic. - Lọc tia UV. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4, A(acustical)=118.1. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.374 - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. Kính được đính kèm carttridge và Injector - Tiêu chuẩn ISO, CE | 2.976.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400507863 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2025 | 1573/QĐ-TTYT | 26/12/2024 | 1 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
1511 | Thủy tinh thể 2 tiêu | Cái | 20 | Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  |  | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu, 1 mảnh 2. Chất liệu: Hydrophobic 3. Lọc tia cực tím (UV) 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 4 càng, góc càng 5 độ 5. Đường kính optic 6.00 mm (Từ +10.0D tới +25.0D) 5.80 mm (Từ +25.5D tới +35.0D), tổng chiều dài 10.79 mm (Từ +10.0D tới +25.0D) 10.50 mm (Từ +25.5D tới +35.0D) 6. Chỉ số khúc xạ n: 1.54; Chỉ số A-constant 119.3 Sinh trắc học siêu âm 119.7 Sinh trắc học laser can thiệp 7. Dãy công suất hội tụ nằm trong khoảng: +10D đến +35D, mức tăng 0.5D 8. Công suất bổ sung: +2.5D/ +3.00D 9. Vết mổ 2.0mm 10. Lắp sẵn trong súng. Công suất bổ sung: +2.5D/ +3.00D Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | 11.300.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường-Việt Long | IB2400528383 | vnz000023650 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2025 | 19/QĐ-BVĐK | 06/01/2025 | 1 | Thành phố Bắc Kạn,Tỉnh Bắc Kạn
1512 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  |  | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu cân bằng - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh, Optic thiết kế phi cầu cân bằng - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hằng số A: 118,9; - Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16µm; - Đóng gói vô trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 3.300.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường-Việt Long | IB2400528383 | vnz000023650 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2025 | 19/QĐ-BVĐK | 06/01/2025 | 1 | Thành phố Bắc Kạn,Tỉnh Bắc Kạn
1513 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 200 | Pháp | 9021 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  |  | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước) 3. Lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép chữ C 5. Đường kính quang học (Optic): 6.15 mm (từ 0.0D đến +9.5D) 6.00 mm (từ +10.0D đến +25.0D) 5.80 mm (từ +25.5D đến +35.0D), tổng chiều dài kính 11.78 mm (từ 0.0D đến +9.5D) 11.50 mm (từ +10.0D đến +35.0D) 6. Chỉ số khúc xạ: 1.54; hằng số A 119.3 7. Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D theo mức tăng 0.5 Diop 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong súng 9. Được đặt qua vết mổ đường kính 2.0mm Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | 3.490.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường-Việt Long | IB2400528383 | vnz000023650 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2025 | 19/QĐ-BVĐK | 06/01/2025 | 1 | Thành phố Bắc Kạn,Tỉnh Bắc Kạn
1514 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự (Lọc tia UV) | Cái | 280 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  |  | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu cân bằng - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hằng số A: 118,9; - Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16µm; - Đóng gói vô trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 2.960.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường-Việt Long | IB2400528383 | vnz000023650 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2025 | 19/QĐ-BVĐK | 06/01/2025 | 1 | Thành phố Bắc Kạn,Tỉnh Bắc Kạn
1515 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, hình cầu, hỗn hợp | Cái | 2500 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt - Đường kính quang học: 6.0 mm - Đường kính tổng thể: 11.00 mm (từ - 9.0D đến +9.5D) 10.50 mm (từ +10.0D đến +30.0D) - Thiết kế: 4 càng, góc càng 10 độ - Đặc điểm: hình cầu - Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) - Dải công suất: từ -9.0D đến +10.0D mức tăng 1.0D từ +10.0D đến +30.0D mức tăng 0.5D - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ: 2.2 mm - Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400523271 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2025 | 09/QĐ-BVAB | 07/01/2025 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1516 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng chữ C, màu trong suốt | Cái | 500 | Hungary | 9021 | 611HPS | 611HPS | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt - Đường kính quang học: 6.0 mm - Đường kính tổng thể: 12.0 mm - Thiết kế: càng chữ C, góc càng: 9 độ - Đặc điểm: Phi Cầu - Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) - Dải công suất: từ -10.0D đến +9.0D (mức tăng 1.0D) Từ +10.0D đến +30.0D (mức tăng 0.5D) Từ +31.0D đến +35.0D (mức tăng 1.0D) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm - Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể | 2.650.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400523271 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2025 | 09/QĐ-BVAB | 07/01/2025 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1517 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, hỗn hợp | Cái | 2000 | Pháp | 9021 | Clare | Clare | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt - Đường kính quang học: 6.00 mm (từ +10.0D đến +24.5D) 5.70 mm (từ +25.0D đến +30.0D) - Đường kính tổng thể: 11.00 mm (từ +10.0D đến +14.5D 10.75 mm (từ +15.0D đến +24.5D) 10.50 mm (từ +25.0D đến +30.0D) - Thiết kế: 4 càng, góc càng 8 độ - Đặc điểm: Phi cầu - Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) - Dải công suất: +10.0D đến +30.0D (mức tăng 0.5D) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ: 1.8 đến 2.2mm mm - Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể | 3.000.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400523271 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 08/01/2025 | 09/QĐ-BVAB | 07/01/2025 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1518 | Ổ cứng SSD 2,5” 64 Gb Sata III + tích hợp phần mềm chuyên dụng của máy đo (thay thế cho máy đo công suất thủy tinh thể) | Cái | 5 | Đài Loan | 84717090 | 000000-0549-663 | IOL Master 500 | Carl zeiss |  |  | 2022 trở về sau | Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT) | 39.695.906 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400281417 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2025 | 1753/QĐ-BVM | 31/12/2024 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1519 | Cần điều khiển cho máy đo công suất thủy tinh thể | Cái | 5 | Đức | 84716040 | 000000-2347-267 | IOL Master 500 | Carl zeiss |  |  | 2022 trở về sau | Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT) | 28.153.125 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400281417 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2025 | 1753/QĐ-BVM | 31/12/2024 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1520 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng chữ C kép, lắp sẵn. | Cái | 200 | Hungary | 9021 | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Chất liệu : Acrylic Hydrophobic - Đường kính optic: 6.0 mm - Đặc điểm: phi cầu - Đảm bảo cung cấp được đủ dải công suất (P) từ -10D - +9.0D (Mức tăng 1D) + 10D - + 30D (Mức tăng 0.5D) + 31D - + 35D (Mức tăng 1.0D - Chiều dài tổng thể 13 mm - Hệ số chiết suất n 1.47 - Màu sắc: vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Thiết kế: càng chữ C, càng kép - Thủy tinh thể được nạp sẵn trong injector (súng), đặt được qua vết mổ 2.2mm - Xuất xứ: EU - Hungary - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400314259 | vn0301638935 | Bệnh viện Quận 4 | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2025 | 05/QĐ-BVQ4 | 03/01/2025 | 3 | Quận 4,TP. Hồ Chí Minh
1521 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng 4 điểm tựa, không lắp sẵn. | Cái | 350 | Bỉ, Châu Âu | 9021.90.00 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, chất liệu Acrylic kỵ nước (acrylic hydrophobic) - Thủy tinh thể có đường kính quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm * Từ +25D đến +35D: 5,75mm - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -10D đến +35D, trong đó: * Từ -10D đến +9D: bước nhảy 1D * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm * Từ +25D đến +35D: 10,75mm - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV) - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt qua qua được vết mổ từ 2,0mmm đến 2,2mm - Thủy tinh thể có xuất xứ EU (Bỉ) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400314259 | vn0301638935 | Bệnh viện Quận 4 | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2025 | 05/QĐ-BVQ4 | 03/01/2025 | 3 | Quận 4,TP. Hồ Chí Minh
1522 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng chữ C kép, không lắp sẵn | Cái | 200 | Hungary | 9021 | 877FAB | 877FAB | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Chất liệu : Acrylic Hydrophobic - Đường kính optic: 6 mm - Đặc điểm: phi cầu - Thiết kế : Càng chữ C kép - Đảm bảo cung cấp được đủ dải công suất (P) từ 0D - + 9.0D (Mức tăng 1D); + 10D - + 30D (Mức tăng 0.5D); + 31.D - +35.0D (Mức tăng 1D) - Chiều dài tổng thể 13 mm - Hệ số chiết suất n 1.47 - Màu sắc: trong suốt, lọc tia UV - Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt được qua vết mổ từ 2.2 đến 2.4mm - Xuất xứ: EU - Hungary - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400314259 | vn0301638935 | Bệnh viện Quận 4 | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2025 | 05/QĐ-BVQ4 | 03/01/2025 | 3 | Quận 4,TP. Hồ Chí Minh
1523 | Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể Tryblue 0.06% | Lọ | 10 | Cộng hòa Ấn Độ | 3006 | Auroblue | Auroblue | Aurolab |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thuốc nhuộm bao Trypan Blue 0.06% Lọ 1ml đóng gói vô trùng | 159.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400314259 | vn0301638935 | Bệnh viện Quận 4 | Đấu thầu rộng rãi | 06/01/2025 | 05/QĐ-BVQ4 | 03/01/2025 | 3 | Quận 4,TP. Hồ Chí Minh
1524 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 2 điểm tựa, màu vàng, chất liệu Acrylic hỗn hợp | cái | 500 | Đức | 9021 | ACRIVA BB UD 613 | ACRIVA BB UD 613 | VSY Biotechnology GmbH |  |  | 2023 trở đi | Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable), chất liệu Acrylic hỗn hợp (Hydrophilic Acrylic with hydrophobic surface) - Màu sắc: Nhân trung tâm màu vàng. - Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi, 2 điểm tựa. - Kích thước: Đường kính nhân trung tâm: 6,00mm. Tổng chiều dài: 13,00mm. - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Công suất: -20.00D đến +45.00D. - Yêu cầu khác: + Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân dùng một lần, cho vết mổ 1,8mm và 2,2mm. + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 + Vùng lãnh thổ, nhóm nước sản xuất: G7 | 1.395.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400530904 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 03/01/2025 | 11/QĐ-BVM | 03/01/2025 | 6 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
1525 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 4 điểm tựa, màu vàng, chất liệu Acrylic không ngậm nước | cái | 500 | Vương Quốc Anh | 9021 | HYFLEX - Y VERSATILE (AS-6VP) | HYFLEX - Y VERSATILE (AS-6VP) | Eyeol UK LTD |  |  | 2024 | - Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable) - Chất liệu: Acrylic kỵ nước ( Acrylic hydrophobic) - Màu sắc:Màu vàng - Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi, 4 càng - Kích thước: 6.00 mm . Tổng chiều dài: 11.00mm - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV - Công suất: +0.0D to +40.0D - Yêu cầu khác: + Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt, cho vết mổ = 2,2mm. + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 + Vùng lãnh thổ, nhóm nước sản xuất: G7. | 2.135.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400530904 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 03/01/2025 | 11/QĐ-BVM | 03/01/2025 | 6 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
1526 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 4 điểm tựa, màu vàng, chất liệu Acrylic hỗn hợp | cái | 500 | EU-Hungary | 9021 | 640PY | 640PY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | '- Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable), chất liệu Acrylic hỗn hợp (copolymer of hydrophilic and hydrophobic acrylic) - Màu sắc: Nhân trung tâm màu vàng. - Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi, 4 điểm tựa. - Kích thước: Đường kính nhân trung tâm: 6,00 mm. Tổng chiều dài: 10,7mm-11,0mm - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Công suất: Tối thiểu từ + 0D đến +35D. - Yêu cầu khác: + Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartrige kèm dụng cụ đặt nhân dùng một lần, cho vết mổ 2,2mm - 2,4mm + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 + Vùng lãnh thổ, nhóm nước sản xuất: EU | 1.945.000 | vn0103850383 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2400530904 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 03/01/2025 | 11/QĐ-BVM | 03/01/2025 | 6 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
1527 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 2 điểm tựa, màu vàng, chất liệu Acrylic ngậm nước | cái | 500 | UNITED STATES | 9021 | CIMflex21Y | CIMflex21Y | CIMA Technology, Inc |  |  | 2024 | Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable), chất liệu Acrylic ngậm nước (hydrophilic acrylic). - Màu sắc: Nhân trung tâm màu vàng. - Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi, 2 điểm tựa. - Kích thước: Đường kính nhân trung tâm: 6.0 mm. Tổng chiều dài: 12.0mm. - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Công suất: Tối thiểu từ - 5.0D đến +30.0D. + Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân dùng một lần, cho vết mổ 2.2 mm. + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 + Vùng lãnh thổ, nhóm nước sản xuất: G7 | 910.000 | vn8046053344 | Liên danh Kết Nối | IB2400530904 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 03/01/2025 | 11/QĐ-BVM | 03/01/2025 | 6 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
1528 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 2 điểm tựa, trong suốt, chất liệu Acrylic không ngậm nước | cái | 500 | Việt Nam | 9021 | MC-01 | x | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh Học |  |  | 2024 | - Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable), chất liệu Acrylic không ngậm nước (hydrophobic acrylic). - Màu sắc: Nhân trung tâm trong suốt. - Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi, 2 điểm tựa. - Kích thước: Đường kính nhân trung tâm: 6,00 mm. Tổng chiều dài: 13,00mm. - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc tia UV. - Công suất: Từ + 0D đến +30D. - Yêu cầu khác: + Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân dùng một lần, cho vết mổ 2,2mm. + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 + Nước sản xuất: Việt Nam. | 1.200.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2400530904 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 03/01/2025 | 11/QĐ-BVM | 03/01/2025 | 6 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
1529 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 2 điểm tựa, màu vàng, chất liệu Acrylic hydrophobic | cái | 500 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | - Chất liệu: Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Foldable), chất liệu Acrylic không ngậm nước (hydrophobic acrylic). - Màu sắc: Nhân trung tâm màu vàng. - Thiết kế: Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi, 2 điểm tựa. - Kích thước: Đường kính nhân trung tâm: 6,00 mm. Tổng chiều dài: 13,00mm. - Chức năng: Thủy tinh thể có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Công suất: Từ + 0D đến +35D. - Yêu cầu khác: + Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân dùng một lần, cho vết mổ: 2,2mm. + Sản phẩm có chứng nhận CE. + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 + Vùng lãnh thổ, nhóm nước sản xuất: Ireland (EU) | 1.512.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400530904 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 03/01/2025 | 11/QĐ-BVM | 03/01/2025 | 6 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
1530 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2 càng | Cái | 300 | Hungary | 9021 | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thiết kế 2 càng kép khép kín - Đặt sẵn trong dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Đường kính tổng: 13mm - Dải công suất: -10D - +9.0D (Mức tăng 1D) + 10D - + 30D (Mức tăng 0.5D) + 31D - + 35D (Mức tăng 1.0D) - Hằng số A (SRK/T): 118.9 - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Chỉ số ABBE: 58 | 3.448.000 | vn0108803556 | Liên danh Phú Thắng - Thiên Trường - Hợp Lực | IB2400506140 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2024 | 2066/QĐ-BVQY | 31/12/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1531 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, dạng phi cầu hai mặt | cái | 70 | Ý | 9021 | P7560CZ | SIFI | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2023 trở về sau | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm. - Chất liệu : Copolymer (cấu tạo gồm HEMA và EOEMA với 1 phân tử chromophore) - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. + Lọc tia UV. + Thiết kế rìa bờ vuông 2 lần ( double square edge). + Góc càng 5 độ + Optic dạng phi cầu đôi(Aspheric Biconvex) + Hằng số A:118.6 đến 119.9 + Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08 + Chỉ số SA = -0,14µm + Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C + Dải công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +40D tăng đều 0.5D + Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. + Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 3.000.000 | vn0108803556 | Liên danh Phú Thắng - Thiên Trường - Hợp Lực | IB2400506140 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2024 | 2066/QĐ-BVQY | 31/12/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1532 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự | cái | 20 | Ý | 9021 | Z7560CZ | SIFI | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2023 trở về sau | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự - Chất liệu: Copolymer ( cấu tạo gồm HEMA và EOEMA với 1 phân tử chromophore) - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh hình dĩa 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa + Lọc tia UV + Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3D. + Không hiện tượng quầng sáng và chói sáng (No Halos and Glare) + Optic dạng phi cầu hai mặt đa tiêu cự kéo dài(Biconvex Progresive Multifocal Aspherical) + Góc càng 5 độ + Thiết kế rìa bờ vuông 2 lần ( double square edge) + Hằng số A:118.6 + Độ sâu tiền phòng: 5.32 + Dải công suất từ 0.0D đến +30D (từ +10D đến +30D tăng đều 0,5D) + Kèm Cartrigde được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ bơm thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8-1P dùng một lần do Medicel AG sản xuất. + Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 21.500.000 | vn0108803556 | Liên danh Phú Thắng - Thiên Trường - Hợp Lực | IB2400506140 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2024 | 2066/QĐ-BVQY | 31/12/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1533 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 20 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Ba tiêu cự - Thiết kế: càng chữ C kép, 7 đường tròn đồng tâm - Kèm dụng cụ đặt thuỷ tinh thể nhân tạo sử dụng một lần. - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic - Hấp thụ UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế quang học: Hai mặt lồi, phi cầu, nhiễu xạ. - Đường kính tổng: 13mm - Dải công suất: Từ 8.0D đến +35.0D Mức tăng 0.5D - Công suất bổ sung: +3.5D (nhìn gần); +1.75D (nhìn trung bình) - Hằng số A (SRK/T): 118.9 - Kích thước vết mổ: 1.8 - 2.2mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ABBE: 58 | 18.500.000 | vn0108803556 | Liên danh Phú Thắng - Thiên Trường - Hợp Lực | IB2400506140 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2024 | 2066/QĐ-BVQY | 31/12/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1534 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, dạng phi cầu đôi | cái | 400 | Ý | 9021 | S7560CZ | SIFI | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2023 trở về sau | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm - Chất liệu : Copolymer (cấu tạo gồm HEMA và EOEMA với 1 phân tử chromophore) - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. + Lọc tia UV. + Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). + Góc càng 5 độ + Optic dạng phi cầu đôi(Aspheric Biconvex) + Hằng số A:118.6 + Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08 + Chỉ số SA = -0,14µm + Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C + Chỉ số Abbe: 46.94 + Dải công suất từ -10D đến +30D; từ -10D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D + Kèm cartridge được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8mm - 1P sử dụng một lần do Medicel AG sản xuất. + Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 3.800.000 | vn0108803556 | Liên danh Phú Thắng - Thiên Trường - Hợp Lực | IB2400506140 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2024 | 2066/QĐ-BVQY | 31/12/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1535 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 2 càng kép | cái | 50 | Hà Lan | 9021 | 560 | Precizon Monofocal | OPHTEC B.V. |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu) - Chỉ số khúc xạ: 1,46; chỉ số ABBE: 47. - Kính thiết kế theo dạng cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Thiết kế càng chữ C kép với hình dạng áp vào bao sau giúp giảm đục bao sau - Kính đặt qua vết mổ nhỏ: 2,2 mm. Góc càng 0 độ. - Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài: 12,5 mm. - Dãy công suất từ -10,0 D đến 0,0D kính dạng mặt lồi-mặt lõm; từ +1,0D đến + 35,0 D kính thiết kế dạng 2 mặt lồi. - Hằng số A đo bằng siêu âm: 118.0 - Kính lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính | 2.998.000 | vn0108803556 | Liên danh Phú Thắng - Thiên Trường - Hợp Lực | IB2400506140 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2024 | 2066/QĐ-BVQY | 31/12/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1536 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng, tăng cường thị lực trung gian, lắp sẵn | cái | 40 | Đức | 9021 | ZOE | ZOE | OphthalmoPro GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh hai càng, phi cầu, tăng cường thị lực trung gian. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic (acrylic không ngậm nước), không có hiện tượng Glistening - Thuỷ tinh thể lọc tia UV - Càng dạng chữ C (C-loop), góc càng 1.5 độ - Thiết kế bờ: Bờ sau vuông 360 độ - Chiều dài tổng thể: 13mm - Đường kính optic: 6mm; - Chỉ số khúc xạ: 1.48; - Chỉ số pACD: 5,68 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Phạm vi diop: từ +5.0 D đến +36.0 D (cách khoảng 0.5D). - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119.2 (đo bằng giao thoa quang học) - Chỉ số ABBE: 57.2 - Dụng cụ đặt nhân qua vết mổ từ 2.0 – 2.2 mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ cartridge liền injector sử dụng một lần. | 4.850.000 | vn0108803556 | Liên danh Phú Thắng - Thiên Trường - Hợp Lực | IB2400506140 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2024 | 2066/QĐ-BVQY | 31/12/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1537 | Thủy tinh thể nhân tạo (đơn tiêu) | Cái | 220 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  | C;190000014/BCBL.FSC,CE,GPNK,TKHQ | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, phi cầu cân bằng màu vàng, chất liệu Optic Hydrophobic Acrylic. Đường kính optic: 6,0 mm, Optic thiết kế phi cầu cân bằng Chỉ số khúc xạ : 1,548; Qua vết mổ : 2,0mm | 3.300.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400407772 | vn2901731626 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2024 | 1504/QĐ-BV | 30/12/2024 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1538 | Thủy tinh thể nhân tạo (1 mảnh) | Cái | 20 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  | C;190000014/BCBL.FSC,CE,GPNK,TKHQ | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, phi cầu cân bằng, chất liệu Optic Hydrophobic Acrylic. Đường kính optic: 6,0 mm, Optic thiết kế phi cầu cân bằng Chỉ số khúc xạ : 1,548; Qua vết mổ : 2,0mm | 2.960.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400407772 | vn2901731626 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2024 | 1504/QĐ-BV | 30/12/2024 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1539 | Thủy tinh thể mềm một mảnh đơn tiêu chất liệu Acrylic ngậm nước | Cái | 600 | Ý | 9021 | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm một mảnh đơn tiêu chất liệu Acrylic ngậm nước 25 % kết hợp bề mặt không ngậm nước - Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu - Hiệu chỉnh quang sai - 0.26 µm - Nhuộm vàng, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Càng dĩa 4 chân - Optic: 6mm - Tổng chiều dài: 11mm - Góc càng: 5° - Dải công suất kính từ: -5.0 D đến +40.0 D - Lắp đặt sẳn trong Cartrige - Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8 mm | 2.890.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400315168 | vn0302159861 | BỆNH VIỆN QUẬN 1 | Đấu thầu rộng rãi | 18/12/2024 | 2250/QĐ-BV | 17/12/2024 | 4 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
1540 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mở rộng, mềm, 1 mảnh | Cái | 400 | Đức | 90213900 | Aspira-aAY | HumanOptics Holding AG | HumanOptics Holding AG |  |  | 2023, 2024, 2025 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Lọc ánh sáng xanh. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A =118.4. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.37 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Dụng cụ đặt kính đi kèm. | 3.000.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2400315168 | vn0302159861 | BỆNH VIỆN QUẬN 1 | Đấu thầu rộng rãi | 18/12/2024 | 2250/QĐ-BV | 17/12/2024 | 4 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
1541 | Thủy tinh thể nhân tạo bề mặt không ngậm nước, đơn tiêu cự | Cái | 20 | Đức | 9021 | ALSIOL VF | ALSIOL VF | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh - Chất liệu Hydrophillic Acrylic ngậm nước (25%), kết hợp với bề mặt không ngậm nước, đơn tiêu cự. - Phi cầu 2 mặt. - Hiệu chỉnh quang sai: - 0.09 µm - Nhuộm vàng, lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Càng chữ C. - Optic: 6mm - Tổng chiều dài: 13mm - Góc càng 0°. - Dải công suất đáp ứng: - 20 D --> + 45D (tăng đều 0.5D). - Đặt qua vết mổ nhỏ 2.2 mm - Kèm dụng cụ đặt kính | 2.390.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400315168 | vn0302159861 | BỆNH VIỆN QUẬN 1 | Đấu thầu rộng rãi | 18/12/2024 | 2250/QĐ-BV | 17/12/2024 | 4 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
1542 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 154 | Pháp |  | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Copolymers Hydrophilic Acrylic, ngậm nước 25% 3. Lọc tia cực tím (UV), 4. Thiết kế một mảnh, bờ vuông 360 độ, 4 càng kép, hình cầu 5. Đường kính quang học (optic) 6mm, tổng chiều dài 10.5mm-11.0mm 6. Chỉ số khúc xạ 1.46, góc càng 10 độ 7. Dãi công suất kính từ -9.0D đến +30.0D 8. Kèm cartridge và injector đặt thủy tinh thể 9. Đi qua được vết mổ 2.2mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE, FSC | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400456574 | vn5100135641 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 17/12/2024 | 1527/QĐ-BV | 16/12/2024 | 3 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
1543 | Thủy tinh thể mềm nhân tạo LENTIS® Comfort LS-313 MF15 hoặc tương đương | cái | 10 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu: HydroSmart®, hợp chất Acrylic (Acrylates) với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV). - Thiết kế: Một mảnh, mềm dạng phiến (Plate design). Điểm tựa bờ vuông, hiệu ứng chặn 360 độ liên tục mặt sau. - Kính công suất (+) 2 mặt lồi. - Kính công suất (-) một mặt lõm, một mặt lồi. - Phi cầu mặt sau, Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: +1.5D. Góc càng (Haptic Angulation) 0 độ. - Kích thước kính: 6.0 mm - Chiều dài : 11.0 mm - Dải công suất : -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) - Chỉ số khúc xạ : 1.46 - Hằng số A: 118.0 - Kích thước vết mổ: ≥ 1.8mm - Kèm dụng cụ đặt kính | 8.900.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400275972 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 13/12/2024 | 1894/QĐ-BVC | 11/12/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1544 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 300 | Pháp | 9018 | Không có | Artis PLE | Cristalens Industrie |  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, 4 càng, lọc tia UV. Đường kính quang học: 6.15 mm (Từ 0.0D đến +9.5D) 6.00 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) 5.80 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) Chiều dài tổng thể: 11.00 mm (Từ 0.0D đến +9.5D) 10.79 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) 10.50 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) Thiết kế: Rìa cạnh sắc vuông 360° Thiết kế quang học: Đơn tiêu. Phi cầu với quang sai hình cầu âm tính để điều chỉnh một phần quang sai giác mạc Góc càng: 5° Vật liệu: Hydrophobic Acrylic Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D Hằng số A (SRK-T): 119.3 Đo bằng siêu âm 119.7 Đo bằng laser can thiệp Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.77 mm Đo bằng siêu âm 6.03 mm Đo bằng laser can thiệp Chỉ số khúc xạ: 1.54 Khử trùng. Đặt sẵn trong dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. Kích thước vết mổ: 2.0mm - Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC Hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | 3.570.000 | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | IB2400431837 | vn3400277192 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 11/12/2024 | 1258/QĐ-BVBT | 10/12/2024 | 1 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
1545 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể | Lọ | 20 | Ấn Độ | 9018 | Không có | Auroblue | Aurolab |  |  |  | Thành phần có trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm, giúp quan sát xé bao thủy tinh thể với thủy tinh thể bị đục hoặc mắt có đồng tử hẹp, đường viền quanh vùng xé bao luôn rõ nét khi phẫu thuật, giảm thiểu nguy hại khi chưa hoàn thành xé bao, đóng gói trong lọ vô khuẩn. - Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC Hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | 199.500 | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | IB2400431837 | vn3400277192 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 11/12/2024 | 1258/QĐ-BVBT | 10/12/2024 | 1 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
1546 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | Hy Lạp | 9021.39.00 | Sida - Lens SDA4 | Sida - Lens SDA4 | Sydapharm P.C |  |  | Năm 2024 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, màu sắc không nhuộm vàng. - Chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%) - Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng 5 độ - Thiết kế Optic: Phi cầu, Chỉ số cầu sai SA: (-0.16 µm) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 11.0 mm - Chỉ số khúc xạ 1.46 - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Độ sâu tiền phòng ACD: 5.0 - Dãy công suất: Từ -10.0D đến +40.0 (từ -10.0D đến 0.0D, bước 1.0D; từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D) - Kính qua được vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần - Xuất xứ: Châu Âu. | 2.990.000 | vn2801416116 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM AN PHÚC | IB2400362357 | vn2800769165 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân | Đấu thầu rộng rãi | 09/12/2024 | 926/QĐ-BVTX | 11/11/2024 | 3 | Huyện Thọ Xuân,Tỉnh Thanh Hoá
1547 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | Mỹ |  | 872Y | TEK-LENS II | TEKIA, INC |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh 2. Đường kính optic 6.00 mm, chiều dài tổng thể 12.5 mm. 3. Càng chữ C. 4. Thiết kế bờ vuông 360 độ, cạnh vuông. 5. Chỉ số khúc xạ: 1.457 ở nhệt độ 35 độ C 6. Khả năng cho phép ánh sáng xuyên qua > 95% 7. Thiết kế phi cầu hai mặt lồi, cạnh vuông 8. Dãy diopter từ -10.0 D đến + 42.0 D 9. Hằng số A: 118.0 (SRK/T: 118.2, SRK II: 118.5) 10. Haigis: a0=0.94, a1=0.40, a2=0.10 11. pACD: 5.10 12. sf=1.33 13. Đường kính vết mổ: 2.4mm 14. Có cartrigde đính kèm 15. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE, FSC. 16. Xuất xứ: G7. | 3.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400362357 | vn2800769165 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân | Đấu thầu rộng rãi | 09/12/2024 | 926/QĐ-BVTX | 11/11/2024 | 3 | Huyện Thọ Xuân,Tỉnh Thanh Hoá
1548 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 60 | Mỹ | 9021.90.00 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV 4. Đường kính thấu kính: 6mm, chiều dài tổng: 13mm 5. Góc càng 0 độ 6. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số khúc xạ: 1.47 8. Dùng kèm Injector 9. Vết mổ: 2.2mm 10. Xuất xứ G7 | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400310730 | vnz000015852 | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế | Đấu thầu rộng rãi | 06/12/2024 | 2307/QĐ-BVYD | 03/12/2024 | 2 | Tỉnh Thừa Thiên Huế
1549 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Ống | 50 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3006.70.00 | CrownVisc 1.8%, 1.5ml - Sodium Hyaluronate | CrownVisc 1.8%, 1.5ml - Sodium Hyaluronate | Atakan Dede-Miray Medikal |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Dịch nhầy Sodium Hyaluronate 1.8%: - Trọng lượng phân tử: 2.9-3.8 million daltons - Độ nhớt: 450.000-750.000 mPa.s - Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg - Độ Ph: 6.8-7.6 - Sodium hyaluronate: 18mg - Sodium Chloride: 8.5 mg - Disodium Hydrogen Phosphate : 0.563 mg - Sodium dihydrogen phosphate: 0.045 mg - Nước pha tiêm vừa đủ, Ống 1.5ml | 371.700 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400356363 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 06/12/2024 | 1273/QĐ-BV | 05/12/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1550 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 600 | Đức | 9021.39.00 | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | OphthalmoPro GmbH |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng - Thiết kế bề mặt phi cầu - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic). - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ -10.0D đến 36.0D (với bước nhảy là 0,5) - Chỉ số khúc xạ 1.48 - Kính qua được vết mổ từ 2.0 mm đến 2.2 mm - Kính được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400356363 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 06/12/2024 | 1273/QĐ-BV | 05/12/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1551 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 300 | Pháp | 9021.90.00 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo: Loại kính đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (Preloaded). lọc ánh sáng xanh. Đường kính optic: từ 5.8mm-6.15mm, Đường kính toàn bộ: từ 11.5mm - 11,78mm. Thiết kế 1 mãnh bờ góc vuông 360 độ, kiểu càng dạng C-loop. Thiết kế optic: phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc. Góc càng: 5°. Chất liệu: hydrophobic Acrylic. Phạm vi diop: đáp ứng từ 0D đến 35D, cách khoãng 0.5D Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3, Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.77mm Chỉ số khúc xạ: 1.54, Kính có thể đặt qua vết mổ 2.0mm. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FSC. | 3.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400356363 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 06/12/2024 | 1273/QĐ-BV | 05/12/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1552 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 150 | Đức | 9021.39.00 | ZOE | ZOE | OphthalmoPro GmbH |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, một mảnh, 2 càng - Đặc điểm: Thiết kế phi cầu có cấu tạo giúp tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu: chất liệu Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic) - Tối thiểu: Lọc tia UV - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất từ +5.0 D đến +36.0 D (với bước nhảy là 0,5). - Chỉ số khúc xạ: 1.48 - Kính qua được vết mổ từ 2.0 mm đến 2.2 mm - Kính lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | 4.720.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400356363 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 06/12/2024 | 1273/QĐ-BV | 05/12/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1553 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 20 | Pháp | 9021.90.00 | Artis PLM | Artis PLM | Cristalens Industrie |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo: Loại kính, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded). Đường kính optic: từ 5.8mm-6.0mm. Đường kính toàn bộ: từ 10.5 - 10.79mm, Thiết kế 1 mãnh bờ góc vuông 360 độ, Optic: phi cầu. Góc càng 5 độ, Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, Phạm vi diop: đáp ứng từ 10D đến 35D Loại kính đa tiêu cự: diop cộng thêm 2.5D / 3.00D Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm. Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.77 mm khi đo bằng siêu âm Chỉ số khúc xạ: 1.54, có thể đặt qua vết mổ 2.0mm. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FSC. | 11.300.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400356363 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 06/12/2024 | 1273/QĐ-BV | 05/12/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1554 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ/Ống | 250 | Ấn Độ | 3006.70.00 | Viscolon | Viscolon | Contacare Ophthalmics & Diagnostics |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Chất nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2% (HPMC 2%): Hydroxypropyl methylcellulose: 2%. - Sodium Chloride: 0.490%. Potassium Chloride: 0.075%. - Calcium Chloride: 0.048%. - Magnesium Chloride Hexahydrate: 0.030%. - Sodium Acetate Trihydrate: 0.39%. - Sodium Citrate Dihydrate: 0.170%. - Nước cất pha tiêm vừa đủ. - Trọng lượng phân tử:100.000 dalton. - Độ Ph: 6.0-7.8. - Độ nhớt: 6.000 ± 1.000 cst. - Độ thẩm thấu: 285 ± 15 mOsm/kg. - Ống 2ml và Lọ 5ml được đóng gói vô trùng | 157.500 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400356363 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 06/12/2024 | 1273/QĐ-BV | 05/12/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1555 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 300 | Pháp | 9021.90.00 | Artis PLE | Artis PLE | Cristalens Industrie |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo: Đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded) - Vật liệu: không ngậm nước (Hydrophobic acrylic), Cấu tạo: 1 mảnh, 4 càng, Đường kính optic: từ 5.8mm - 6.15 mm. - Đường kính tổng thể: dài từ 10.5mm - 11.00 mm, dạng 1 mãnh, rìa cạnh sắc vuông 360° . Thiết kế quang học (optic): Phi cầu, với quang sai hình cầu âm tính để điều chỉnh quang sai giác mạc, Góc càng: 5°. Dải công suất: Từ 0.0D đến +35,0D, Hằng số A ước tính (SRK-T): 119.3 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.77 mm khi đo bằng siêu âm; Chỉ số khúc xạ: 1.54 - Có thể đặt qua vết mổ nhỏ 2mm. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FSC. | 3.490.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400356363 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 06/12/2024 | 1273/QĐ-BV | 05/12/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1556 | IOL (Đo công suất thủy tinh thể) | Bộ | 1 | Đức |  | IOLmaster 700 | IOLmaster 700 | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2023 trở về sau | Theo BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT | 2.169.000.000 | vn0100109191 | CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO | IB2400427676 | vn1400532635 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự | Đấu thầu rộng rãi | 05/12/2024 | 447/QĐ-BV | 03/12/2024 | 2 | Thành phố Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp
1557 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh | Hộp 01 kính | 1680 | Việt Nam | 9021.90.00 | PT-01 | MEDEP PURETIC | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophilic (ngậm nước) không gây ra hiện tượng phản quang (Glistening). - Đường kính Optic 6,0mm, - Đường kính tổng 13,0mm; - Thủy tinh thể màu vàng, có chức năng lọc ánh sáng xanh và tia cực tím (UV) - Dải công suất: từ +10D đến +30,0D bước nhảy 0,5D. - Đưa qua vết mổ kích thước: 2.2 mm. - Kèm dụng cụ đặt kính (cartridge và injector). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE - Xuất xứ : Việt Nam | 1.295.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400332572 | vn1200337771 | Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 03/12/2024 | 161/QĐ-BVM | 02/12/2024 | 6 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
1558 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, lọc tia UV | Hộp 01 kính | 1680 | Đức | 9021 | ALSEE | ALSEE | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2022 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic hydrophobic (kỵ nước), mềm, một mảnh, đơn tiêu - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Lọc tia UV - Đảm bảo đủ dãy công suất: từ 0D đến +35D - Kính qua được vết mỗ: 2.2 mm - Kính không lắp sẳn kèm dụng cụ đặt kính. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE. - Xuất xứ: nhóm nước G7 và các nước khu vực Châu Âu | 1.115.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400332572 | vn1200337771 | Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 03/12/2024 | 161/QĐ-BVM | 02/12/2024 | 6 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
1559 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh | Hộp 01 kính | 1680 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic Hydrophobic (kỵ nước), mềm, một mảnh, đơn tiêu; - Đường kính optic: 6.0 mm - Đường kính tổng: 13.0 mm; - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Dải công suất từ + 0.0D đến + 35.0D (đảm bảo đủ dãy công suất: từ + 10.0D đến + 30.0D) - Kính qua được vết mổ: 2.2mm-2.4mm - Kính không lắp sẳn kèm dụng cụ đặt kính (model Bioject-P220 hoặc BES22 ) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE. - Xuất xứ: Ireland (Châu Âu) | 1.512.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400332572 | vn1200337771 | Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 03/12/2024 | 161/QĐ-BVM | 02/12/2024 | 6 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
1560 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, ba mảnh, lọc tia UV | Hộp 01 kính | 1680 | Mỹ | 90213900 | MA60AC | MA60AC | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thiết kế 3 mảnh - Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) - Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương - Lọc tia cực tím UV - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng chữ C, góc càng 10 độ - Chiều dài thủy tinh thể (đường kính tổng) : 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông. - Qua được vết mỗ 3,0mm - Dãy diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA Mỹ - Kèm dụng cụ đặt kính. | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400332572 | vn1200337771 | Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 03/12/2024 | 161/QĐ-BVM | 02/12/2024 | 6 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
1561 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, lọc tia UV | Hộp 01 kính | 1680 | Pháp | 9021 | Cristal | Cristal | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Chất liệu: Acrylic hydrophilic (ngậm nước), mềm, một mảnh, đơn tiêu - Đường kính optic: 6.0 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Lọc tia UV - Đảm bảo đủ dãy công suất: từ +10D đến +30D mức tăng 0.5D - Kính qua được vết mỗ: 2.2 mm - Kính không lắp sẳn kèm dụng cụ đặt kính. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE - Xuất xứ: nhóm nước G7 - Pháp | 999.900 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400332572 | vn1200337771 | Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 03/12/2024 | 161/QĐ-BVM | 02/12/2024 | 6 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
1562 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng | Cái | 50 | Ấn Độ | 9021.90.00 | MCS602 | MCS602 | Excellent Hi-Care Private Limited |  | GPNK: 14815NK/BYT-TB-CT ngày 12/03/2020 | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo cứng1 mảnh, 2 càng: + Chất liệu PMMA. + Màu sắc: Không màu + Lọc tia UV + Chỉ số khúc xạ: 1.4915. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài tổng thể:13.0mm. + Dãy diop: -10.0->+30.0D. | 220.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400345512 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 178/QĐ-BVM | 29/11/2024 | 2 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
1563 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu Acrylic hỗn hợp | Cái | 500 | Ý | 9021 | ISP60N | ISP60N | MD Tech S.r.l. |  | 15362NK/BYT-TB-CT | 2023 trở về sau | "- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, càng dạng đĩa - Thiết kế bề mặt phi cầu - Chất liệu hỗn hợp Hydrophilic - Hydrophobic acrylic - Tối thiểu Lọc tia UV - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 11 mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ - 20.0 D đến +10.0D (với bước nhảy là 1D); Từ +10.5D đến +31.5D (với bước nhảy là 0.5); Từ +32.0D đến + 40.0D (với bước nhảy 1D) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kính qua được vết mổ: 1.8 mm - Kính không lắp sẳn, kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 và EU" | 1.629.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400345512 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 178/QĐ-BVM | 29/11/2024 | 2 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
1564 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kỵ nước, tăng thị lực trung gian | Cái | 150 | Đức | 9021.39.00 | ZOE | ZOE | OphthalmoPro GmbH |  | 2300281ĐKLH/BYT-TB-CT | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, một mảnh, 2 càng - Đặc điểm: Thiết kế phi cầu có cấu tạo giúp tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu: chất liệu Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic) - Tối thiểu: Lọc tia UV - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất từ +5.0 D đến +36.0 D (với bước nhảy là 0,5). - Chỉ số khúc xạ: 1.48 - Kính qua được vết mổ từ 2.0 mm đến 2.2 mm - Kính lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc EU | 4.720.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400345512 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 178/QĐ-BVM | 29/11/2024 | 2 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
1565 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu Acrylic hỗn hợp, 2 càng | Cái | 500 | Đức | 9021 | ALSIOL VF | ALSIOL VF | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  | 14567NK/BYT-TB-CT | 2023 trở về sau | "- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng - Thiết kế bề mặt: Phi cầu - Chất liệu hỗn hợp Hydrophilic - Hydrophobic acrylic - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ -20.0D đến + 45D (với bước nhảy là 0.50D) - Chỉ số khúc xạ: 1.462 - Kính qua được vết mổ: 2.2 mm - Kính không lắp sẵn, kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 và EU" | 2.190.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400345512 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 178/QĐ-BVM | 29/11/2024 | 2 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
1566 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 4 càng | Cái | 800 | Ý | 9021 | ISP60P | ISP60P | MD Tech S.r.l. |  | 15362NK/BYT-TB-CT | 2023 trở về sau | "- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 4 càng. - Đặc điểm: Thiết kế phi cầu - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic). - Tối thiểu Lọc tia UV - Đường kính optic: 6.0mm - Đường kính tổng: 11mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ - 0.5D đến +10.0D (với bước nhảy là 1D); Từ +10.5D đến +30.5D (với bước nhảy là 0.5); Từ +31D đến + 40.0D (với bước nhảy 1D) - Kính qua được vết mổ 2.2 mm - Kính được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 và EU" | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400345512 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 178/QĐ-BVM | 29/11/2024 | 2 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
1567 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng | Cái | 700 | Ý | 9021 | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l. |  | 15362NK/BYT-TB-CT | 2023 trở về sau | "- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng - Thiết kế bề mặt phi cầu - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic). - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ - 0.5D đến +10.0D (với bước nhảy là 1D); Từ +10.5D đến +30.5D (với bước nhảy là 0.5); Từ +31D đến + 40.0D (với bước nhảy 1D) - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Kính qua được vết mổ: 2.2 mm - Kính được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 và EU" | 2.239.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400345512 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 178/QĐ-BVM | 29/11/2024 | 2 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
1568 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng, lọc tia UV và ánh sáng xanh | Cái | 700 | Ý | 9021 | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l. |  | 15362NK/BYT-TB-CT | 2023 trở về sau | "- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng - Thiết kế bề mặt phi cầu - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic). - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ - 0.5D đến +10.0D (với bước nhảy là 1D); Từ +10.5D đến +30.5D (với bước nhảy là 0.5); Từ +31D đến + 40.0D (với bước nhảy 1D) - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Kính qua được vết mổ: 2.2 mm. - Kính được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính " | 2.239.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400345512 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 178/QĐ-BVM | 29/11/2024 | 2 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
1569 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, chất liệu Acrylic hỗn hợp, 4 càng kép | Cái | 800 | Ý | 9021 | ISP60N | ISP60N | MD Tech S.r.l. |  | 15362NK/BYT-TB-CT | 2023 trở về sau | "- Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, 4 càng - Chất liệu hỗn hợp Hydrophilic - Hydrophobic acrylic - Tối thiểu: Lọc tia UV - Đường kính quang học (optic): 6 mm - Đường kính tổng: 11 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kính có đủ dãy công suất: Từ - 20.0D đến +10.0D (với bước nhảy là 1D); Từ +10.5D đến +31.5D (với bước nhảy là 0.5); Từ +32.0D đến + 40.0D (với bước nhảy 1D) - Kính qua được vết mổ: 1.8 mm - Kính không lắp sẳn, kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 và EU" | 1.629.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400345512 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 178/QĐ-BVM | 29/11/2024 | 2 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
1570 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu , kỵ nước, màu vàng, 2 càng | Cái | 500 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  | 11005NK/BYT-TB-CT | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng - Thiết kế bề mặt phi cầu - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic). - Màu sắc: Màu vàng - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. - Đường kính optic: 6 mm - Đường kính tổng: 13 mm - Kính có đủ dãy công suất: Từ 0.0D đến +35.0D (với bước nhảy là 0,5). - Chỉ số khúc xạ: 1.52. - Kính qua được vết mổ : 2.2 mm-2.4mm - Kính không lắp sẳn, kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (model: BES22 hoặc Bioject-P220) - Xuất xứ: EU (Ireland) | 1.512.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400345512 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 178/QĐ-BVM | 29/11/2024 | 2 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
1571 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 4 càng. lắp sẵn | Cái | 800 | Vương Quốc Anh | 9021 | HYFLEX - Y VERSATILE (AS-6VP) | HYFLEX - Y VERSATILE (AS-6VP) | EYEOL UK LTD |  | Giấy phép nhập khẩu số:9583NK/BYT-TB-CT | 2023-2024 | " Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, màu vàng, 4 càng Thiết kế : Phi cầu Chất liệu: Hydrophobic Acrylic Lọc tia UV Đường kính optic = 6.00mm Đường kính tổng = 11.0mm Dãy công suất từ: 0.0D đến + 40.0D ( bước nhảy 0.5D) - Chỉ số khúc xạ = 1.53 - Kính được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn nhà sản xuất " | 2.135.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400345512 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 178/QĐ-BVM | 29/11/2024 | 2 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
1572 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng (1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, 2 càng) | Cái | 5 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF30 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. | LS-313 MF30 | GPNK số 14224NK/BYT-TB-CT cấp ngày 09/12/2019 | 2024 trở đi | - Thiết kế: Một mảnh, mềm dạng phiến/đĩa (Plate design). Điểm tựa bờ vuông, hiệu ứng chặn 360 độ liên tục mặt sau, ngăn chặn đục bao sau - Chất liệu: HydroSmart®, hợp chất Acrylic (Acrylates) ngậm nước (25%) với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV) - Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Phi cầu mặt sau. Không quang sai (trung tính) - Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: +3.0D - Kích thước kính: 6.0 mm - Chiều dài: 11.0 mm - Dải công suất: -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) - Góc càng: 0 độ. - Kính công suất (+) 2 mặt lồi. - Kính công suất (-) một mặt lõm, một mặt lồi. - Phù hợp với đồng tử nhỏ. - Giảm thiểu tối đa sự chói lóa. - Tăng độ tương phản nhạy cảm và cảm nhận màu sắc - Hằng số A: 118.0 - Kích thước vết mổ: ≥ 1.8mm - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ Châu Âu (Hà Lan) | 16.500.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400300530 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 739/QĐ-TWQH | 27/11/2024 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1573 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng (1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, 2 càng, đặt sẵn trong súng) | Cái | 3 | Hà Lan |  | Precizon Presbyopic NVA | Precizon Presbyopic NVA | OPHTEC BV | Precizon Presbyopic NVA | 2301423ĐKLH/BYT-HTTB Ngày công bố: 01/11/2023 | 2024 trở đi | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự. - Chất liệu Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước. - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ: 1,46; chỉ số ABBE: 47. - Kính thiết kế theo dạng phi cầu với cầu sai âm (khoảng -0,11µm), thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục (CTF) với công suất cộng thêm ≥ +2,75D, cho trường nhìn tự nhiên ở mọi khoảng cách, không phụ thuộc kích thước đồng tử và dung nạp góc kappa lớn. - Kính dạng càng chữ C kép với góc càng 0 độ. - Kính đi qua vết nhỏ với kích thước vết mổ ≤ 2,2 mm. Đường kính quang học: 6,00 mm; chiều dài tổng: 12,50 mm. - Kích thước phần nhìn xa ở tâm theo trục Y/X: 1,4/2,6mm. - Chiều rộng phân đoạn quay: 0,6 mm. - Số vòng phân đoạn: 3n. - Tỷ lệ phân bố ánh sáng cho gần và xa: ≈ 40/60. - Hằng số A dành cho siêu âm: 118; hằng số A đối với siêu âm bằng quang: 118.8 (áp dụng với công thức SRKT); pACD: 5,51; SF: 1,72; LF: 1,78; DF: 0. - Dãy độ: từ +1,0 đến 35,0D. - Kèm theo dụng cụ tích hợp sẵn và dụng cụ đặt kính dùng một lần. | 16.500.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400300530 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 739/QĐ-TWQH | 27/11/2024 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1574 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng (2 tiêu cự, không lọc ánh sáng xanh, 4 càng, đặt sẵn trong súng) | Cái | 5 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. | LS-313 MF15 | GPNK số 14224NK/BYT-TB-CT cấp ngày 09/12/2019 | 2024 trở đi | - Thiết kế: Một mảnh, mềm dạng phiến/đĩa (Plate design). Điểm tựa bờ vuông 360 độ liên tục mặt sau, ngăn chặn đục bao sau. Kết hợp công nghệ EDOF. - Chất liệu: HydroSmart®, hợp chất Acrylic (Acrylates) ngậm nước (25%) với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV). - Chỉ số khúc xạ: 1.46. - Phi cầu mặt sau. Không quang sai (trung tính) - Góc càng (Haptic Angulation) 0 độ. - Kích thước kính: 6.0 mm - Chiều dài: 11.0 mm - Dải công suất: -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) - Kính công suất (+) 2 mặt lồi. - Kính công suất (-) một mặt lõm, một mặt lồi - Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: +1.5D. - Hằng số A: 118.0 - Kích thước vết mổ: ≥ 1.8mm - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Xuất xứ: Châu Âu (Hà Lan) | 8.800.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400300530 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 739/QĐ-TWQH | 27/11/2024 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1575 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu (1 mảnh, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, 4 càng kép, đặt sẵn trong súng) | Cái | 3 | Tây Ban Nha |  | LLASHP60-PL | LLASHP60-PL | AJL Ophthalmic SA | LLASHP60-PL | 2400699ĐKLH/BYT-HTTB Ngày công bố: 20/06/2024 | 2024 trở đi | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu, lắp sẵn hoàn toàn. - Chất liệu Hydrophobic copolymer không ngậm nước với tỷ lệ < 4%. Kính không có hiện tượng bị bọt khí, chống chói hoàn toàn. - Kính lọc tia UV <10% tại bước sóng 400nm, lọc ánh sáng xanh (nhuộm vàng tự nhiên). - Chỉ số khúc xạ: 1,485; Chỉ số ABBE: 54. - Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính thiết kế công nghệ chống dính càng. - Kính đặt qua vết mổ 2,2 mm với dụng cụ tích hợp sẵn, dụng cụ đặt kính dùng 1 lần. - Góc càng: 0 độ. - Đường kính quang học: 6,00 mm; Chiều dài tổng: 13,0 mm. - Dãy công suất: từ -5,0 D đến + 40,0 D. | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400300530 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 739/QĐ-TWQH | 27/11/2024 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1576 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu (1 mảnh, 4 càng, góc càng 5 độ) | Cái | 2 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A | P7560CZ | GPNK số: 10063NK/BYT-TB-CT | ≥ 2024 | - Thuỷ tinh thể nhân tạo, đơn tiêu, một mảnh, phi cầu. - Chỉ số cầu sai (SA): = -0,14µm. - Bờ vuông 360 độ; lọc tia UV; có 4 càng; góc càng: = 5 độ. - Chất liệu: Copolymer (được tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore). - Chỉ số khúc xạ: 1,46 ở 35 độ C. - Tổng chiều dài kính: = 10,75mm. - Đường kính quang học: = 6,0mm. - Thiết kế với công nghệ rìa vuông 2 lần. - Dãi công suất: từ -3,0D đến +40,0D ; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D. - Cung cấp kèm dụng cụ tích hợp sẵn và dụng cụ đặt kính, qua vết mổ có kích thước ≤ 2,2mm. | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400300530 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 739/QĐ-TWQH | 27/11/2024 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1577 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu (1 mảnh, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, 1 càng kép, đặt sẵn trong súng) | Cái | 7 | Tây Ban Nha |  | LLASHP60-PL | LLASHP60-PL | AJL Ophthalmic SA | LLASHP60-PL | 2400699ĐKLH/BYT-HTTB Ngày công bố: 20/06/2024 | 2024 trở đi | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu, lắp sẵn hoàn toàn. - Chất liệu Hydrophobic copolymer không ngậm nước với tỷ lệ < 4%. Kính không có hiện tượng bị bọt khí, chống chói hoàn toàn. - Kính lọc tia UV <10% tại bước sóng 400nm, lọc ánh sáng xanh (nhuộm vàng tự nhiên). - Chỉ số khúc xạ: 1,485; Chỉ số ABBE: 54. - Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính thiết kế công nghệ chống dính càng. - Kính đặt qua vết mổ 2,2 mm với dụng cụ tích hợp sẵn, dụng cụ đặt kính dùng 1 lần. - Góc càng: 0 độ. - Đường kính quang học: 6,00 mm; Chiều dài tổng: 13,0 mm. - Dãy công suất: từ -5,0 D đến + 40,0 D. | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400300530 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2024 | 739/QĐ-TWQH | 27/11/2024 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1578 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ba mảnh, chất liệu kỵ nước, càng dạng chữ C-loop, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (xanh tím hoặc xanh lam), lắp sẵn trong súng (injector). | Cái | 600 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | HOYA | Hoya Lamphun Ltd |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, ba mảnh. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (xanh tím hoặc xanh lam), chống chói. - Thiết kế: phi cầu, bờ vuông. - Hình dạng càng: Chữ C cải tiến. - Chất liệu càng: PMMA. - Góc càng: 5 độ. - Đường kính (Optic): 6,0mm. - Đường kính tổng (Length):12,5mm - Dải công suất (Power): +6,0D đến +30,0D. - Kính lắp sẵn trong súng (injector). - Kính đặt qua được vết mổ: 2,5-2,65mm. | 2.920.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400270924 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2024 | 1490/QĐ-NTP | 26/11/2024 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1579 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu kỵ nước, lọc tia UV, không lọc ánh sáng xanh, tăng cường thị lực trung gian, lắp sẵn trong súng (injector). | Cái | 600 | Đức | 9021.39.00 | ZOE | ZOE | OphthalmoPro GmbH |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, lọc tia UV, không lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế: phi cầu, bờ vuông. - Hình dạng càng: Chữ C-loop. - Góc càng: 1.5 độ - Đường kính (Optic): 6mm. - Đường kính tổng (Length): 13.0mm. - Dải công suất (Power): +5D đến +36D cách khoảng 0.5D. - Kính lắp sẵn trong súng (injector). - Kính đặt qua được vết mổ 2.0 - 2.2 mm | 4.720.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400270924 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2024 | 1490/QĐ-NTP | 26/11/2024 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1580 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, dạng càng có 4 điểm tiếp xúc với bao, lọc tia UV, không lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn trong súng (injector). | Cái | 600 | Pháp | 9021.90.00 | Artis PLE | Artis PLE | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, lọc tia UV, không lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu, bờ vuông. - Hình dạng càng: dạng càng 4 điểm tiếp xúc với bao (4 càng). - Góc càng: 5 độ. - Đường kính (Optic): 6.15 mm (Từ 0.0D đến +9.5D) 6.00 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) 5.80 mm (Từ +25.5D đến +35.0D). - Đường kính tổng thể: 11.00 mm (Từ 0.0D đến +9.5D) 10.79 mm (Từ +10.0D đến +25.0D) 10.50 mm (Từ +25.5D đến +35.0D). - Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D. - Kính lắp sẵn, kèm dụng cụ đặt kính. - Kính đặt qua được vết mổ 2.0 mm. | 3.490.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400270924 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2024 | 1490/QĐ-NTP | 26/11/2024 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1581 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, càng dạng chữ C-loop, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (xanh tím hoặc xanh lam), lắp sẵn trong súng (injector). | Cái | 600 | Ý | 9021 | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (xanh tím hoặc xanh lam), chống chói. - Thiết kế: phi cầu, bờ vuông. - Hình dạng càng: Chữ C-loop. - Góc càng: 5 độ. - Đường kính (Optic): 6mm. - Đường kính tổng (Length): 13.0mm. - Dải công suất (Power) đáp ứng từ: +0D đến +35D. - Kính lắp sẵn trong súng (injector). - Kính đặt qua được vết mổ 2.2 mm. | 2.439.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400270924 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2024 | 1490/QĐ-NTP | 26/11/2024 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1582 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 40 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%. Lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau gồm cạnh vuông 360 ° và gờ vuông mặt sau optic. - Lọc tia UV. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4, A(acustical)=118.1. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.374 - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. Kính được đính kèm carttridge và Injector. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400386090 | vn2800794154 | Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hoá | Đấu thầu rộng rãi | 28/11/2024 | 553/QĐ-BVTP | 26/11/2024 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1583 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 40 | Việt Nam |  | PC-01 | MEDEP JSC | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu , một mảnh, lọc tia cực tím. - Càng chữ C điều chỉnh góc O độ. Chất liệu Acrylic ngậm nước. - Hàm lượng nước: 24,5 - 27,5% - Vật liêu của kính không gây ra hiện tượng phản quang. - Thiết kế thấu kính lồi, phi cầu đôi. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài 13mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.458. Độ sâu tiền phòng: 5.40mm Giá trị MTF: ≥ 0,43. - Hằng số A (SRK II: 118,6; SRK/T: 118.4) - Hằng số phẩu thuật 1,68 mm. - Dải công suất từ 0.0D đến 30.0D, bước nhảy 0.5D, (có thể đặt hàng các công suất với bước 0.25D) - Chỉ số Abbe 58,4 ± 0,1 tại 20 độ C; 57,7 ± 0,2 tại 35 độ C. - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Có cartrigde đính kèm. | 2.500.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400386090 | vn2800794154 | Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hoá | Đấu thầu rộng rãi | 28/11/2024 | 553/QĐ-BVTP | 26/11/2024 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1584 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm, 1 mảnh, không ngậm nước, màu vàng | Cái | 170 | Pháp |  | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  |  | Chất liệu: Acrylic không ngậm nước Chiều dài tổng thể: Từ 11.50 - 11.78mm Đường kính Optic: Từ 5.80mm - 6.15 mm. -Độ sâu tiền phòng: Từ 5.77 đến 6.03mm -Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D Thiết kế: 1 mảnh Đặc điểm: phi cầu Hằng số A ước tính (SRK-T): 119.3 Sinh trắc học siêu âm Thiết kế hai càng kép khép kín Chỉ số khúc xạ: 1.54 Khử trùng: Ethylene oxide Thủy tinh thể đặt sẵn trong súng (Cartridge + injector) Kích thước vết mổ: 2.0mm | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400416887 | vn4800205814 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng | Đấu thầu rộng rãi | 26/11/2024 | 4583/QĐ-BVĐKT | 25/11/2024 | 1 | Thành phố Cao Bằng,Tỉnh Cao Bằng
1585 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 120 | Pháp |  | LUCIS | LUCIS | Cristalens Industrie |  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự. Dùng để cấy vào túi nang Đường kính quang học: 6.00 mm Đường kính tổng: Từ 10.5 đến 11.00mm 11.00 mm (Từ - 9.0D đến +9.5D) 10.50 mm (Từ +10.0D đến +30.0D) Thiết kế: Một mảnh Thiết kế quang học: Đơn tiêu, hình cầu. Góc càng: 10° Vật liệu: Hydrophilic làm bằng sự kết hợp giữa ưa nước và kỵ nước. Dải công suất: Từ -9.0D to +30.0D mức tăng 0.5D Hằng số A ước tính (SRK-T): 118.0 Sinh trắc học siêu âm Đồ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): từ 4.96 đến 5.25 Chỉ số khúc xạ: 1.46 Khử trùng: Hơi nước kèm dụng cụ đặt thuỷ tinh thể Kích thước vết mổ dự kiến: 2.2mm | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400416887 | vn4800205814 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng | Đấu thầu rộng rãi | 26/11/2024 | 4583/QĐ-BVĐKT | 25/11/2024 | 1 | Thành phố Cao Bằng,Tỉnh Cao Bằng
1586 | Máy đo công suất thủy tinh thể nhân tạo (IOL Master) | Máy | 1 | Hàn Quốc | 9018 | HBM - 1 | Huvitz | Huvitz Co., Ltd | HBM - 1 | 240000034/PCBB - HN | Từ 2023 trở về sau | Máy sinh trắc nhãn cầu gồm: - Máy chính độc lập: 01 Máy - Phần mềm chức năng chụp đo chỉ số sinh trắc học và tính công suất thủy tinh thể (Cài đặt sẵn trong máy): 01 bộ - Bàn nâng hạ (Mua tại Việt Nam): 01 cái - Máy in (Mua tại Việt Nam): 01 cái - Dây nguồn (Dây cáp điện): 1 cái - Mắt thử: 1 cái - Cầu chì: 2 cái - Giấy tì cằm: 1 sấp - Bao che máy: 1 cái - Bút cảm ứng: 1 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng anh và Tiếng Việt): 1 Bộ Các thông số sinh trắc học dùng để tính toán công suất thủy tinh thể thiết bị có thể đo được: + Chiều dài trục: 14–40 mm (±0,025 mm ) + Độ dày thấu kính tinh thể: 1,5–6,5 mm (Phakic) ; 0,5–3,5 mm (Alphakic) (±0,06 mm) + Độ sâu khoang trước: 1,5–6,5 mm (±0,04 mm) + Độ dày giác mạc trung tâm: 0,25–1,3 mm (±0,02 mm) + Công suất giác mạc: Bán kính độ cong giác mạc: 5-13 mm (±0,03 mm); Độ khúc xạ giác mạc: 25,96 D–67,50 D (Chỉ số khúc xạ tương đương giác mạc: 1,3375); Hướng của các kinh tuyến chính: Phạm vi đo : 1º–180º; Độ chính xác: theo tiêu chuẩn ISO 10343:2014 + Công thức tính công suất thủy tinh thể: SRK/T, Holladay 1, Haigis, Haigis-L, Hoffer-Q, Barrett Universal II, Barrett True K… và công thức tính IOL sau phẫu thuật khúc xạ. + Quản lý cận thị | 1.080.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2400448461 | vnz000033972 | Ban Quản lý dự án "Nâng cao mô hình chăm sóc mắt tại Bệnh viện Mắt Phú Yên" do Tổ chức The Fred Hollows Foundation - Văn phòng đại diện tại Việt Nam (FHFVN) viện trợ | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2024 | 32/QĐ-BQLDA | 21/11/2024 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
1587 | Thủy tinh thể nhân tạo, 03 tiêu cự, nhiễu xạ, ái nước | Cái | 108 | Đức | 9021 | Triva-aAY | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo 03 tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. (Trang 1 Mục 11. Catalogue) - Chất liệu acrylic hydrophilic. (Trang 1 Mục 11. Catalogue) - Có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. (Trang 1 Mục 11. Catalogue) - Thiết kế 2 càng chữ C. (Trang 1 Mục 11. Catalogue) - Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt (cartridge & injector) (Trang 1 Mục 11. Catalogue) - Tổng chiều dài thủy tinh thể: 12.5 mm (Trang 1 Mục 11. Catalogue) - Đường kính quang học: 6mm (Trang 1 Mục 11. Catalogue) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 (Trang 46 Mục 12. Hướng dẫn sử dụng) - pACD: 5.69 (Trang 1 Mục 14. Recommended) - Chỉ số Abbe: 56 (Trang 1 Mục 13. Đặc tính vật liệu) - Công suất: tối thiểu +10D, tối đa +30D bước tăng 0.5D. (Trang 1 Mục 11. Catalogue) - Công suất bổ sung: +1.75D và +3.5D (Trang 1 Mục 11. Catalogue) - A-constant : 118.4 (Trang 1 Mục 14. Recommended) - Kích thước vết mổ ≤ 2.2mm (Trang 1 Mục 11. Catalogue) | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400404840 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2024 | 1844/QĐ-BVĐHYHN | 21/11/2024 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
1588 | Thủy tinh thể kéo dài tiêu cự, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh | Cái | 238 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự (Trang 2 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure Premium Monofocal IOL). - Chất liệu hydrophobic acrylic (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure 123). - Có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure 123). - Thiết kế 4 càng (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure 123). - Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt 1.2.3 Premium dùng 1 lần (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure 123). - Tổng chiều dài thủy tinh thể: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure 123). - Đường kính quang học: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure 123). - Chỉ số khúc xạ: 1.53 (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure 123). - Chỉ số Abbe: 42 (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure 123). - Công suất: từ 10D đến 30D bước tăng 0.5D (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure 123). - A-constant: 119.40 (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Brochure Isopure 123). - Kích thước vết mổ 2.2 - 2.4mm (Trang 1 - Tài liệu TA_PhysIOL_Premium 123 Injector). | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400404840 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2024 | 1844/QĐ-BVĐHYHN | 21/11/2024 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
1589 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, kỵ nước, lắp sẵn | Cái | 500 | Pháp | 9021 | Artis Y PL | Artis Y PL | Cristalens Industrie |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm, đơn tiêu, 1 mảnh - Chất liệu acrylic kỵ nước - Có chức năng lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Thiết kế 4 càng. - Bờ vuông 360 độ, chống đục bao sau - Thủy tinh thể được lắp sẵn - Tổng chiều dài thủy tinh thể: 13 mm - Đường kính quang học: trong khoảng từ 5.8mm đến 6.15 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.54 - Chỉ số Abbe: 36 - Công suất: 0D đến +35D, bước tăng 0.5D - Kích thước vết mổ 2.0mm | 2.450.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400404840 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2024 | 1844/QĐ-BVĐHYHN | 21/11/2024 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
1590 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | cái | 110 | Đức | 9021 | ZOE | ZOE | OphthalmoPro GmbH |  |  | Năm 2023 trở về sau | * Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, không lấp lánh, cấp độ 0 trên thang Miyata * Kích thước: - Đường kính thấu kính: 6.0 mm - Chiều dài tổng thể: 13.0 mm * Đặc tính kĩ thuật: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu có tầm nhìn trung gian, một mảnh 2 càng, phi cầu, không ngậm nước . Lọc tia UV - Loại kính: Quang học lồi sau, phi cầu có thể điều chỉnh tầm nhìn xa và trung gian - Dãy công suất: +5D đến +36D, cách khoảng 0.5 D - Hằng số A: 118.9 - Càng điều chỉnh vòng lặp C-loop, 1.5° - Thiết kế cạnh vuông siêu sắc nét 360°, cạnh bên nhám - Độ sâu tiền phòng 5.68 - Chỉ số khúc xạ 1.48 Thuỷ tinh thể được lắp sẵn, với đầu típ nhỏ chỉ 1.78mm, cho phép đặt qua vết mổ nhỏ 2.0 – 2.2 mm Tiêu chuẩn: ISO, CE | 4.720.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2400310809 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2024 | 762/QĐ-BV | 20/11/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1591 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh,kị nước, đơn tiêu, màu vàng | cái | 20 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | SN60WF | Alcon |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | 3.492.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400310809 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2024 | 762/QĐ-BV | 20/11/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1592 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, lắp sẵn | Cái | 5 | Đức/ Pháp | 90213900 | AT LISA TRI 839MP | AT LISA TRI 839MP | Carl Zeiss Meditec AG/ Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Từ 2023 trở về sau | " Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt bên ngoài không ngậm nước, không có bọt khí. Kích thước: - Đường kính optic: 6mm, chiều dài: 11mm. - Đường kính vòng nhiễu xạ đầu tiên: 1,04mm. Đặc tính kỹ thuật: Kính thiết kế dạng dĩa có 4 điểm tựa, thiết kế optic với vòng chống đục bao sau và bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. Tiêu điểm nhìn gần +3,33D, tiêu điểm nhìn trung gian là +1,66D. Lọc tia UV. Chỉ số khúc xạ: 1,46; chỉ số ABBE: 60. - Đặt qua vết mổ nhỏ 1,8 mm, - Cầu sai điều chỉnh -0,18µm, - Xử lý bề mặt Thủy Tinh Thể bằng công nghệ giảm nhiễu loạn ánh sáng. - Hằng số A: 118,6. Độ sâu tiền phòng ACD: 5,26 - Dải công suất từ 0D đến +32D tăng dần đều 0,5D. - Lắp sẵn trong cartridge Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE" | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400310809 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2024 | 762/QĐ-BV | 20/11/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1593 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh,kị nước, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 250 | Đức | 9021 | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | OphthalmoPro GmbH |  |  | Năm 2023 trở về sau | Chất liệu hydrophobic acrylate - không lấp lánh, Kích thước: - Đường kính thấu kính: 6.0 mm - Chiều dài tổng thể: 13.0 mm Đặc tính kĩ thuật: - Thiết kế phi cầu làm giảm quang sai (hiệu chỉnh quang sai -0.20 µ) - Lồi cầu sau, thiết kế cạnh liên tục, bờ vuông 360 độ, sắc sảo, góc tiếp xúc 1.5°, thiết kế có càng có thể điểu chỉnh vòng C-loop - Có khả năng lọc tia UV, kết hợp lọc ánh sáng xanh - Độ sâu tiền phòng 5.68 - Chỉ số khúc xạ 1.48 - Công suất quang -10.0 đến + 36.0 diop, bước điều chỉnh 0.5 Thuỷ tinh thể được lắp sẵn, với đầu típ nhỏ chỉ 1.78mm, cho phép đặt qua vết mổ nhỏ 2.0 – 2.2 mm Tiêu chuẩn: ISO, CE | 3.000.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2400310809 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2024 | 762/QĐ-BV | 20/11/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1594 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng | Cái | 150 | Vương quốc Anh | 9021 | HYFLEX - Y VERSATILE | HYFLEX - Y VERSATILE | Eyeol UK Ltd , Vương quốc Anh |  |  | 2023-2024 | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, mềm 1 mảnh, chất liệu acrylic Lọc tia cực tím. Dạng thiết kế: 04 càng Kích thước vết mổ =2.2mm Optic dạng phi cầu Đường kính optic =6.00mm Chiều dài tổng thể =11.0mm Hằng số A =118.8 Dãi công suất: +00.0 D to +40.0 D Chỉ số khúc xạ: 1.53" | 2.135.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400332753 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2024 | 3500/QĐ-BVTWCT | 19/11/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1595 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh. | Cái | 150 | Ấn Độ | 9021 | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy Tinh Thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh, - Chất liệu acrylic Lọc tia cực tím. - Dạng càng hình chữ C. - Đặt qua vết mổ: 2.2mm. - Optic dạng phi cầu Đường kính optic: 6mm. - Chiều dài tổng thể 12.5mm. - Hằng số A 118.0. - Dải công suất đáp ứng từ ≥ - 5.0D - Chỉ số khúc xạ 1.46. - Có kèm Injector + Cartridge sử dụng 1 lần. | 759.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400332753 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2024 | 3500/QĐ-BVTWCT | 19/11/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1596 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, phi cầu | Cái | 100 | Ý | 9021 | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l. |  |  | 2022 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylic. - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh - Chỉ số khúc xạ n: 1,56 - Hằng số A: 118,7 - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic: 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): đáp ứng ≥ +0,0 D - Đạt tiêu chuẩn: CE | 2.179.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400332753 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2024 | 3500/QĐ-BVTWCT | 19/11/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1597 | Thủy tinh thể nhân tạo dùng mổ đục thủy tinh thể kính nhuộm màu vàng | Cái | 150 | Ấn Độ | 9021 | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd |  |  | 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, nhuộm vàng, thiết kế 1 mảnh 2 càng - Chất liệu Acrylic. - Chỉ số ABBE: 55. - Đường kính (Optic): 6mm - Đặc điểm: Phi cầu - Dãy công suất (Power) đáp ứng từ : ≥ - 5.0D - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Hằng số A: 118.0. - Lọc ánh sáng xanh, tia UV - Thiết kế 1 mảnh, 2 càng, càng chữ C. - Đặt qua vết mổ: 2.2mm - Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. | 759.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400332753 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2024 | 3500/QĐ-BVTWCT | 19/11/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1598 | Máy đo công suất thể thủy tinh | Máy | 1 | Nhật Bản |  | OA-2000 | Tomey Corporation/Nhật Bản | Tomey Corporation/Nhật Bản |  |  | 2024 | Chi tiết tại "Bảng chào đáp ứng kỹ thuật" đính kèm E-HSDT | 1.339.000.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2400433352 | vn2600704724 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH PHÚ THỌ | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2024 | 115/QĐ-BV | 15/11/2024 | 2 | Thành phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ
1599 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, khô | Cái | 500 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trờ về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) - Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu - Chi số khúc xạ: 1.548 - Đặc điểm càng: 2 càng - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hằng số A: 118,9; - Chỉ số cầu sai (SA) của Optic là: -0,16µm; - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EO). Có 2 chứng nhận lưu hành tự do: FSC Đức và FSC Úc Chứng nhận EC Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 11979 | 2.960.000 | vn0108803556 | Liên danh Phú Thắng - Việt Long | IB2400442904 | vn3000560991 | Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 15/11/2024 | 872/QĐ-TTYT | 07/11/2024 | 1 | Huyện Hương Sơn,Tỉnh Hà Tĩnh
1600 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 500 | Ý | 9021 | P7560CZ | SIFI | SIFI S.p.A |  |  | 2023 trở về sau | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm. - Chất liệu : Copolymer (được tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. + Lọc tia UV + Thiết kế rìa bờ vuông 2 lần ( double square edge). + Góc càng 5 độ + Optic dạng phi cầu đôi(Aspheric Biconvex), loại bỏ quang sai + Hằng số A:118.6 đến 119.9 + Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08 + Chỉ số SA = -0,14µm + Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C + Chỉ số Abbe: 46.94 + Dải công suất từ -10D đến +40D; từ -10D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +40D tăng đều 0.5D + Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm - Bảng thông số kỹ thuật của sản phẩm được dịch bởi Lãnh sự quán Việt Nam tại nước sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. | 3.000.000 | vn0108803556 | Liên danh Phú Thắng - Việt Long | IB2400442904 | vn3000560991 | Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 15/11/2024 | 872/QĐ-TTYT | 07/11/2024 | 1 | Huyện Hương Sơn,Tỉnh Hà Tĩnh
1601 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 1200 | Nước sản xuất: Thái Lan |  | HOYA Vivinex iSert XY1 | Hoya | Hãng sản xuất: Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2024 | "Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu chất liệu Hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Thủy tinh thể màu vàng. Lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Thủy tinh thể có bờ vuông chống đục bao sau. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Thiết kế: 2 càng (Càng chữ C) - Tổng chiều dài kính: 13mm - Đường kính Optic: 6 mm - Chỉ số khúc xạ: 1,548 - Chỉ số ACD: 5,49 - Chỉ số Abbe: 36,9 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong súng - Công suất: từ +6D đến +30D bước nhảy 0,5D. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 118,9 - Kích thước vết mổ: 2.2mm" | 3.300.000 | vn0200423732 | CÔNG TY TNHH HOÀNG OÁNH | IB2400407722 | vnz000023668 | Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 14/11/2024 | 1428/QĐ-BVYHP | 14/11/2024 | 2 | Quận Ngô Quyền,Thành phố Hải Phòng
1602 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 60 | Bỉ |  | Isopure 123 | PhysIOL S.A | PhysIOL S.A |  |  | 2024 | "- Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự, sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic. - Tổng chiều dài thủy tinh thể: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thiết kế 4 càng. - TTT màu vàng. Lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Chỉ số khúc xạ: 1,53. - Chỉ số Abbe: 42. - TTT được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 10D - 30D bước nhảy 0.5D. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,4. - pACD 5.85" | 9.000.000 | vn0200423732 | CÔNG TY TNHH HOÀNG OÁNH | IB2400407722 | vnz000023668 | Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng | Đấu thầu rộng rãi | 14/11/2024 | 1428/QĐ-BVYHP | 14/11/2024 | 2 | Quận Ngô Quyền,Thành phố Hải Phòng
1603 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh không ngậm nước | Cái | 65 | Đức | 9021 | B1ABY0/ S1ABY0 | B1ABY0/ S1ABY0 | 1stQ GmbH |  |  |  | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ. + Chất liệu Acrylic không ngậm nước. + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. + Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ. - Chỉ số ABBE: 58 - Vết mổ nhỏ 2.2mm. - Dãy diop: Model: B1ABY0 từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D và S1ABY0 từ -10.0D đến -1.0D bước nhảy 1.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D - Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 2.980.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400397388 | vnz000015852 | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/11/2024 | 2178/QĐ-BVYD | 12/11/2024 | 1 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1604 | Thành phần có trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm, giúp quan sát xé bao thủy tinh thể với thủy tinh thể bị đục hoặc mắt có đồng tử hẹp, đường viền quanh vùng xé bao luôn rõ nét khi phẫu thuật, giảm thiểu nguy hại khi chưa hoàn thành xé bao, đóng gói trong lọ vô khuẩn, Lọ 1 ml. | Lọ | 100 | Cộng hòa Ấn Độ |  | Auroblue | Auroblue | Aurolab |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thành phần có trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm, giúp quan sát xé bao thủy tinh thể với thủy tinh thể bị đục hoặc mắt có đồng tử hẹp, đường viền quanh vùng xé bao luôn rõ nét khi phẫu thuật, giảm thiểu nguy hại khi chưa hoàn thành xé bao, đóng gói trong lọ vô khuẩn, Lọ 1 ml. | 120.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400386760 | vn5100135641 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 12/11/2024 | 1329/QĐ-BV | 11/11/2024 | 2 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
1605 | Thuỷ tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự | Cái | 470 | Hoa Kỳ | 9021 | ELIO130C | Thủy tinh thể nhân tạo nhiễu xạ kéo dài tiêu cự, trong suốt | AST Products, Inc. |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, kéo dài tiêu cự. Chất liệu Acrylic không ngậm nước. Đường kính optic 6mm, tổng chiều dài 13mm. Càng chữ C. Lọc tia cực tím (UV). Bờ vuông 360 độ vùng quang học và càng. Dải công suất: từ +5.0D đến +34.0D (bước nhảy 0.5D). Chỉ số khúc xạ 1,50. Cung cấp kèm dụng cụ đặt kính. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE. | 5.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2400380956 | vnz000017816 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 09/11/2024 | Quyết định số 1937/QĐ-BVĐKT ngày 06/11/2024 | 06/11/2024 | 3 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1606 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự | Cái | 20 | Mỹ | 9021 | ZXR00 | Johnson & Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm điều chỉnh lão thị, kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 11. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 12. Vết mổ 2.2mm 13. Xuất xứ: G7 | 21.500.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400380956 | vnz000017816 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 09/11/2024 | Quyết định số 1937/QĐ-BVĐKT ngày 06/11/2024 | 06/11/2024 | 3 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1607 | Thủy tinh thể điều chỉnh loạn thị | Cái | 30 | Đức (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) | 90219000 | Acriva BB T UDM 611 | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu chỉnh loạn thị, chất liệu Acrylic, chống tia UV. Chỉ số khúc xạ 1,46. Đường kính optic 6mm, thiết kế phi cầu, dạng đĩa 4 điểm tựa, bờ vuông, góc càng 0 độ. Dải công suất: độ cầu từ +6,0 D đến +30,0D, độ loạn từ +1,0D đến +6,0D. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE và CFS. | 6.900.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400380956 | vnz000017816 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 09/11/2024 | Quyết định số 1937/QĐ-BVĐKT ngày 06/11/2024 | 06/11/2024 | 3 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
1608 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 400 | Eyeol UK LTD -Anh Quốc | 9021 | HYFLEX-Y VERSATILE (AS-6VP) | HYFLEX-Y VERSATILE (AS-6VP) | Eyeol UK LTD -Anh Quốc |  |  | 2023-2024 | "Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu Chất liệu: Hydrophobic Acrylic Thủy tinh thể lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu Thiết kế 4 càng Kính được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Dãy công suất từ: 0.0D đến + 40.0D " | 2.132.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400218517 | vn1000331677 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 09/11/2024 | 1542/QĐ-BV | 08/11/2024 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1609 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự | Cái | 2 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | '- Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Chất liệu hydrophilic acrylic - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế càng chữ C kép. - Dải công suất: từ +8D đến +35D bước nhảy 0.5D. - Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D - Sử dụng hệ thống đặt kính kèm theo. | 18.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400218517 | vn1000331677 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 09/11/2024 | 1542/QĐ-BV | 08/11/2024 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1610 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự | Cái | 200 | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. | 9021 | PVB105CLA | PVB105CLA | Ấn Độ |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%. - Rìa vuông 360° chống đục bao sau. - Lọc tia UV. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Chỉ số khúc xạ n: 1.46 - Dãy diop đáp ứng từ -5.00D đến +36D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector | 1.700.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400218517 | vn1000331677 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 09/11/2024 | 1542/QĐ-BV | 08/11/2024 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1611 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco 2% | Lọ/ Ống | 500 | Ấn Độ |  | Akvisc PFS 2ml | Chất nhày Akvisc PFS | Devine Meditech |  |  | 2024 | - Hàm lượng: 2.0 Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) - Dung tích: 2ml/1xilanh | 65.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400218517 | vn1000331677 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 09/11/2024 | 1542/QĐ-BV | 08/11/2024 | 4 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
1612 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 20 | Việt Nam | 9021 | PC-01 | MEDEP PURECYL | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) - Việt Nam |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, một mảnh - Không màu, lọc tia cực tím. - Càng chữ C điều chỉnh góc O độ. - Chất liệu Acrylic ngậm nước. - Hàm lượng nước: 24,5 - 27,5% - Vật liêu của kính không gây ra hiện tượng phản quang. - Thiết kế thấu kính lồi, phi cầu đôi. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài 13mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.458. Độ sâu tiền phòng: 5.40mm Giá trị MTF: ≥ 0,43. - Hằng số A (SRK II: 118,6; SRK/T: 118.4) - Hằng số phẩu thuật 1,68 mm. - Dải công suất từ 0.0D đến 30.0D, bước nhảy 0.5D, (có thể đặt hàng các công suất với bước 0.25D) - Chỉ số Abbe 58,4 ± 0,1 tại 20 độ C; 57,7 ± 0,2 tại 35 độ C. - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Đóng gói: vô khuẩn, đóng gói ướt trong giá đỡ, hộp chứa và đặt trong khay PP - Có cartrigde đính kèm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | 2.500.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400304572 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4388/QĐ-BVĐKT | 08/11/2024 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1613 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu kéo dài tiêu điểm | Chiếc | 5 | Hà Lan | 9021 | ZFR00V | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu kéo dài tiêu cự Tecnis Synergy | AMO Groningen B.V. |  |  | 2024 | 1. Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự 2. 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và ánh sáng tím và ánh sáng xanh bước sóng ngắn 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Đủ các dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay | 25.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400304572 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4388/QĐ-BVĐKT | 08/11/2024 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1614 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu điểm | Chiếc | 30 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Đủ các dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400304572 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4388/QĐ-BVĐKT | 08/11/2024 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1615 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 70 | Ý | 9021 | P7560CZ | SIFI S.p.A | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, một mảnh - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm - Chất liệu : Copolymer (được tạo ra từ Hydrophilic – Hydrophobic copolymer, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa Lọc tia UV Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). Góc càng 5 độ Optic dạng phi cầu đôi(Aspheric Biconvex) Hằng số A:118.6 cho dãy độ từ 0D đến +40D và A:119.9 cho dãy độ từ -3D đến -10D Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +40D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -3D đến -10D Chỉ số SA = -0,14µm Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C Chỉ số Abbe: 46.94 Dải công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +40D tăng đều 0.5D Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm Bảng thông số kỹ thuật của sản phẩm được dịch bởi Lãnh sự quán Việt Nam tại nước sản xuất | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2400304572 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4388/QĐ-BVĐKT | 08/11/2024 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1616 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 70 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.16 µm) - Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng 5° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 11.0 mm. - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước 1.0D; từ 0.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400304572 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4388/QĐ-BVĐKT | 08/11/2024 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1617 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | Chiếc | 70 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm Sensar 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 | 1. Thủy tinh thể mềm, cầu, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Đủ các dải Diop từ +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số ABBE = 55 9. Chỉ số khúc xạ 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay | 2.990.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400304572 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4388/QĐ-BVĐKT | 08/11/2024 | 2 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
1618 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự-P57.1 | Cái | 300 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. | ICB00 |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số Abbe: 55 10. Chỉ số khúc xạ: 1.47 11. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ: 2.2mm | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1619 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm một mảnh-P50.1 | Cái | 400 | Đức | 9021 | B1AWY0/ S1AWY0 | B1AWY0/ S1AWY0 | 1stQ GmbH | B1AWY0/ S1AWY0 |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ + Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) + Lọc tia UV và ánh sáng xanh. + Thiết kế càng chữ: Z, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài tổng thể 13.0mm. + Hằng số A: 118.0/118.9 (SRK/T) + Chỉ số ABBE: 58 + Chỉ số khúc xạ: 1.46. + Vết mổ nhỏ 1.8mm - 2.0mm . + Dãy diop: Model: S1AWY0 từ -10.0D đến -1.0D, +31.0D đến +45.0D cho bước nhảy 1.0D và Model: B1AWY0 từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, từ +10.D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 2.900.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1620 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh-P52.1 | Cái | 150 | Ấn Độ | 9021 | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. | PVB105XAA |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh: Chất liệu Acrylic ngậm nước (26%), đơn tiêu cự, phi cầu 2 mặt, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sau. + Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 5 độ + Hằng số A: 118.0. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài: 12.5mm. + Vết mổ nhỏ: 2.2mm. . + Dãy diop: -10.0->+30.0D. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng | 769.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1621 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh-P55.1 | Cái | 300 | Đức | 90219000 | Acriva BB UDM 611 | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH | Acriva BB UDM 611 |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu 1 mảnh, không sắc sai, không có glistening. Chất liệu Acrylic ngậm nước 25%, bề mặt Acrylic kỵ nước với chromophore nồng độ 0,02%. Lọc tia UV, ánh sáng tím, ánh sáng xanh. Thấu kính phi cầu, độ phi cầu: -0.165 micron Càng dạng phiến, góc càng 0 độ Bờ sau vuông 360 độ tăng cường - Đường kính thấu kính: 6 mm - Đường kính tổng: 11 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 Chỉ số Abbe: 58 - Dải công suất: từ -20D đến +45D Hằng số siêu âm: A=118,0 Hằng số đo quang học: A: 118,3 (SRK/T); ACD: 4,97 Đặt qua vết mổ: 1,8mm - 2,2mm - Dùng với injector và cartridge dùng một lần. | 2.498.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1622 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng hậu phòng-P53.1 | Cái | 50 | Ấn Độ | 9021 | MCS 553 | MCS 553 | Excellent Hi-Care Private Limited | MCS 553 |  | 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng hậu phòng: Chất liệu PMMA. + Thiết kế càng chữ C. + Đường kính Optic 5.5mm. chiều dài tổng thể:12.5mm. + Hằng số A:118.4. + Dãy diop: -10.0->+30.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 200.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1623 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C-P56.1 | Cái | 350 | Mỹ | 9021 | ZCB00 | Johnson & Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. | ZCB00 |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 11. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 12. Vết mổ: 2.2mm | 3.870.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1624 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu không lắp sẵn hoàn toàn-P45.1 | Cái | 100 | Tây Ban Nha | 90213900 | LLASY60 | LLASY60 | AJL Ophthalmic SA | LLASY60 |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu, không lắp sẵn hoàn toàn. Chất liệu acrylic hỗn hợp copolymer, ngậm nước 25,5%. Kính lọc tia UV <10% tại bước sóng 400nm, lọc ánh sáng xanh (nhuộm vàng tự nhiên). Chỉ số khúc xạ = 1,46. Chỉ số ABBE = 47. Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh trung tính (0µm). Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính càng hình phiến (dĩa). Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm với dụng cụ đặt kính phù hợp, dụng cụ đặt kính dùng 1 lần. Góc càng 0 độ. Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài 10,75 mm. Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. Hằng số A dành cho siêu âm quang là 118,0 và 117,3 đối với siêu âm nhúng; độ sâu tiền phòng là 4,56. | 2.800.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1625 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu lắp sẵn hoàn toàn-P46.1 | Cái | 100 | Tây Ban Nha | 90213900 | LLASHP60-PL | LLASHP60-PL | AJL Ophthalmic SA | LLASHP60-PL |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu, lắp sẵn hoàn toàn. Chất liệu acrylic không ngậm nước với tỷ lệ <4%. Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí). Kính lọc tia UV <10% tại bước sóng 400nm, lọc ánh sáng xanh (nhuộm vàng tự nhiên). Chỉ số khúc xạ = 1,485. Chì số ABBE = 54. Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính càng chữ C với thiết kế công nghệ chống dính càng Antistick. Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm với dụng cụ Accuject 2.2 tích hợp sẵn, dụng cụ đặt kính dùng 1 lần. Góc càng 0 độ. Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài : 13,0 mm. Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. Hằng số A dành cho siêu âm quang là 119,7; độ sâu tiền phòng là 5,66. Kính được khử trùng bằng khí ETO | 3.000.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1626 | Thủy tinh thể nhân tạo-P54.1 | Cái | 300 | Ý | 9021 | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l. | ISP60H |  | 2024 | - Thủy tinh thể mềm một mảnh đơn tiêu chất liệu Acrylic ngậm nước 25 % kết hợp bề mặt không ngậm nước - Phi cầu âm, hiệu chỉnh quang sai: - 0.26µm. - Nhuộm vàng, lọc tia UV và ánh sáng xanh - Càng Dĩa 4 chân - Thiết kế bờ vuông 360 độ. - Góc càng 5 độ - Chi số khúc xạ: 1.46 - Đường kính optic: 6mm đến: 11 mm - Dải công suất kính từ: - 5.0 D đến +40.0D - Lắp đặt sẵn trong cartridge - Đặt qua vết mổ nhỏ: 1.8 mm | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1627 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, không ngậm nước-P58.1 | Cái | 500 | Pháp | 9021 | Artis PLE | Artis PLE | Cristalens Industrie | Artis PLE |  | Từ 2023 trở về sau | Loại kính, đặt trong túi bao, lắp sẵn trong injector (preloaded). Đường kính optic: 6.15mm (với kính từ 0D đến 9.5 diop), 6.0mm (từ 10D đến 25D), 5.8mm (từ 25.5D đến 35D). Đường kính toàn bộ: Dài 11.00mm (với kính từ 0D đến 9.5 diop), 10.79mm (từ 10D đến 25D), 10.50mm (từ 25.5D đến 35D). Thiết kế 1 mãnh bờ góc vuông 360 độ. Thiết kế optic: phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc. Góc càng 5 độ, Chất liệu: hydrophobic Acrylic không ngậm nước, cho đường rạch nhỏ hoặc tương đương. Phạm vi diop: từ 0D đến 35D, cách khoãng 0,5D. Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 đo bằng laser. Độ sâu tiền phòng đề nghị (ACD): 5.77mm khi đo bằng siêu âm, 6.03 đo bằng laser. Chỉ số khúc xạ: 1.54. Phương pháp vô khuẩn: Ethylene oxide hoặc tương đương. | 3.490.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1628 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco | Ống/2ml | 6000 | Cộng hòa Ấn Độ |  | Aurovisc | Aurovisc | Aurolab |  |  |  | - Hàm lượng: 2% - Dung tích: 2ml/xilanh - Thành phần: Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) - Trọng lượng phân tử 86.000 daltons - Độ nhớt @27 độ C: 3000-4500cps, - Độ thẩm thấu: 250-350 mOsm/ kg, - PH: 6,0-7,8 - Đóng gói: 2ml đóng gói trong túi đã tiệt trùng 2 lớp Xuất xứ châu Á | 75.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400383563 | vnz000004226 | BỆNH VIỆN MẮT - DA LIỄU TỈNH CÀ MAU | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 149/QĐ-BVMDL | 07/11/2024 | 1 | Thành phố Cà Mau,Tỉnh Cà Mau
1629 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 3 mảnh | Cái | 720 | Mỹ | 90213900 | MA60AC | Alcon | Alcon |  |  | Từ 2023 trở đi | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thiết kế 3 mảnh - Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) - Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương - Lọc tia cực tím - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng chữ C, góc càng 10 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông - Dãy diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D ( bước nhảy 0.5D) - Qua được vết mỗ 3mm, kèm cartridge và injector. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA" | 1.790.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400330729 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 293/QĐ-BVM | 06/11/2024 | 4 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1630 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, đính củng mạc | Cái | 120 | Indonesia |  | RE-06F | PT.Rohto Laboratories Indonesia | PT.Rohto Laboratories Indonesia |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, càng chữ C có 2 lỗ. - Chất liệu vùng quang học: PMMA. - Đường kính vùng quang học 6,5mm. - Chiều dài thuỷ tinh thể 13,5mm. - Dải công suất: từ +1,0D đến +30,0D. | 544.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400330729 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 293/QĐ-BVM | 06/11/2024 | 4 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1631 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc tia UV | Cái | 300 | Hà Lan |  | Acriva UDM 611 | VSY Biotechnology B.V. | VSY Biotechnology B.V. |  |  | Năm 2022 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp (Acrylic ngậm nước với bề mặt Acrylic kỵ nước). - Thiết kế phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước 1,8mm - 2,2mm. - Dải công suất: từ +6,0D đến +30,0D (từ +10,0D đến +30,0D bước nhảy 0,5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). | 1.288.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400330729 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 293/QĐ-BVM | 06/11/2024 | 4 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1632 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh | Cái | 1200 | Đức | 9021 | Alsiol VF | Alsiol VF | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp (Acrylic ngậm nước với bề mặt Acrylic kỵ nước). - Thiết kế phi cầu. - Bờ vuông 360°. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước 2,2mm. - Dải công suất đáp ứng tối thiểu từ +6,0D đến +30,0D (từ +10,0D đến +30,0D bước nhảy 0,5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). | 2.165.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400330729 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 293/QĐ-BVM | 06/11/2024 | 4 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1633 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Copolymer, lọc ánh sáng xanh | Cái | 1200 | Việt Nam | 9021.90.00 | PT-01 | MEDEP JSC | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học |  |  | 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Copolymer (Acrylic kỵ nước và Acrylic ngậm nước : 24.5%- 27.5%). - Thiết kế phi cầu. - Bờ vuông. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước : 2.2 mm. - Dải công suất: từ 0D đến +30,0D (từ +10,0D đến +30,0D bước nhảy 0,5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). | 1.295.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400330729 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 293/QĐ-BVM | 06/11/2024 | 4 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1634 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh, chất liệu Copolymer, lọc tia UV | Cái | 1200 | Ấn Độ | 9021 | VVB805CLA | VVB805CLA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, mềm, 1 mảnh. - Chất liệu vùng quang học: Copolymer (Acrylic kỵ nước và Acrylic ưa nước). - Thiết kế phi cầu. - Bờ vuông. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước 2.2mm. - Dải công suất đáp ứng tối thiểu từ 0D đến +30,0D (từ +10,0D đến +30,0D bước nhảy 0,5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). | 1.495.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400330729 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 293/QĐ-BVM | 06/11/2024 | 4 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1635 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 2200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | Hoya | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  |  | 1. Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, 2. Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) 3. Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu cân bằng 4. Chỉ số khúc xạ: 1.548 5. Đặc điểm càng: 2 càng, mặt càng chống dính vào optic, góc càng 0 độ. 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm , đường kính vùng quang học: 6,0mm 7. Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D 8. Đưa qua kích thước vết mổ: 2.2mm 9. Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay 10. Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. 11. Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16µm ; 12. Đóng gói vô trùng. | 2.960.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long-Tâm an- Hùng Vĩ | IB2400319812 | vn5500212379 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH SƠN LA | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 172/QĐ-BVM | 24/10/2024 | 1 | Thành phố Sơn La,Tỉnh Sơn La
1636 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ | 4500 | Ấn Độ | 3006 | Eyevisc PFS | Bio-Tech | Bio-Tech Vision Care Pvt. Ltd |  |  |  | Thành phần: - Dịch nhầy phẫu thuật Hydroxy Propyl Methyl Cellulose (HPMC) - Nồng độ: 2,0% w/v - Độ nhớt 4500-9500 mPas - Độ pH: 6.8 - 7.6. - Dung tích: 02ml trong syringe với kim bơm 23G vô trùng. | 123.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long-Tâm an- Hùng Vĩ | IB2400319812 | vn5500212379 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH SƠN LA | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 172/QĐ-BVM | 24/10/2024 | 1 | Thành phố Sơn La,Tỉnh Sơn La
1637 | Thủy tinh thể nhân tạo(IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 100 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | Hoya | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  |  | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 3 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; Optic thiết kế phi cầu cân bằng 4. Chỉ số khúc xạ: 1,52 . 5. Đặc điểm càng: 2 càng (càng chữ C), chất liệu PMMA, liền khối với vùng quang học; 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: đáp ứng từ +6,0D đến +30,0D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,5-2,65mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Đóng gói vô trùng. | 2.960.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long-Tâm an- Hùng Vĩ | IB2400319812 | vn5500212379 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH SƠN LA | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 172/QĐ-BVM | 24/10/2024 | 1 | Thành phố Sơn La,Tỉnh Sơn La
1638 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 2000 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  |  | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 1 mảnh. 2. Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. 3. Thủy tinh thể màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím; Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. 4. Đặc điểm càng: 4 càng. 5. Tổng chiều dài kính: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm 6. Đường kính Optic: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. 7. Chỉ số khúc xạ: 1.53 8. Công suất: từ -10D đến + 35D. 9. Đưa qua kích thước vết mổ: 2.1 - 2.2mm. 10. Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân. 11. Đóng gói vô trùng. | 2.965.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long-Tâm an- Hùng Vĩ | IB2400319812 | vn5500212379 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH SƠN LA | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 172/QĐ-BVM | 24/10/2024 | 1 | Thành phố Sơn La,Tỉnh Sơn La
1639 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 200 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  |  | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh. 2. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer. 3. Thủy tinh thể màu vàng; lọc UV và lọc ánh sáng xanh; Thiết kế hai mặt lồi/cầu. 4. Đặc điểm càng: càng chữ C. 5. Chiều dài TTT: 12,5 mm. Đường kính quang học: 6,0 mm. 6. Chiều dày càng 0.35mm. 7. Chỉ số khúc xạ: 1.46. Cầu sai: 0 (trung tính) 8. Dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D. 9. Đưa qua kích thước vết mổ: 2,2 / 2,5mm. 10. Được cung cấp cùng súng và cartridge dùng 1 lần. 11. Đóng gói vô trùng. | 2.950.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long-Tâm an- Hùng Vĩ | IB2400319812 | vn5500212379 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH SƠN LA | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 172/QĐ-BVM | 24/10/2024 | 1 | Thành phố Sơn La,Tỉnh Sơn La
1640 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Israel | 9021 | BunnyLens AF | BunnyLens AF | Hanita Lenses |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 4 càng, phi cầu, 1 mảnh, dùng đặt trong túi bao - Thiết kế rìa vuông 360 độ, kích thước vết mổ 1.8mm, Hằng số A 118.5, đóng gói tiệt trùng đơn chiếu; Chất liệu Hydrophilic Acrylic, thành phần nước 25% nước, lọc tia UV lọc ánh sáng xanh tím. - Chỉ số khúc xạ: 1.46, chỉ số Abbe: 55 - Thiết kế quang học: từ -5D đến +40D - Đường kính tổng thể 11m, đường kính quang học 6mm. - Có dụng cụ đặt kính đi kèm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | 2.230.000 | vn0100910429 | CÔNG TY TNHH THUÝ ANH | IB2400394943 | vn5600320152 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 490/Q-KSBT | 05/11/2024 | 2 | Thành phố Điện Biên Phủ,Tỉnh Điện Biên
1641 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Israel | 9021 | BunnyLens AF | BunnyLens AF | Hanita Lenses |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, phi cầu, 1 mảnh - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh tím, hàm lượng nước 25%. - Thiết kế phi cầu, gờ vuông 360 độ - Chỉ số khúc xạ 1.46, chỉ số Abbe: 55 - Hằng số A: 118.5 - Thiết kế quang học: Dải công suất từ -5D đến +40D - Đường kính tổng thể: 11mm,, đường kính quang học 6.0 mm - Kích thước vết mổ 1.8mm - Có dụng cụ đặt kính đi kèm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | 2.230.000 | vn0100910429 | CÔNG TY TNHH THUÝ ANH | IB2400394943 | vn5600320152 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2024 | 490/Q-KSBT | 05/11/2024 | 2 | Thành phố Điện Biên Phủ,Tỉnh Điện Biên
1642 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 500 | Ấn Độ | 9021 | HFS6130SQY | HFS6130SQY | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm một mảnh được đặt sẵn trong Injector và Cartridge, chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sao, lọc tia UV và ánh sáng xanh . + Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Chỉ số ABBE: 38.10 + Chỉ số khúc xạ ở 25° C: 1.555 + Hằng số A Ultrasound A-scan: 118.4 (SRK/T) - 118.6 (SRK II). + Hằng số A Optical Biometry: 118.7 (SRK/T) - 118.9 (SRK II) + Được lắp sẵn trong Cartridge kích cỡ 2.2mm + Dãy diop: - 10.0 D đến + 35.0 D ( + 10.0 D đến + 30.0 D bước nhảy 0.5 D, - 10.0 D đến + 9.0 D và + 31.0 D đến + 35.0 D bước nhảy 1.0 D) + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400284391 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 05/11/2024 | 2055/QĐ-BVĐK và 2167/QĐ-BVĐK | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
1643 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 100 | Ấn Độ | 9021 | VVB31AUA | VVB31AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic acrylic - Chỉ số ABBE: 54 - Chỉ số khúc xạ: 1.49 - Dải công suất nằm trong khoảng từ 0D đến + 40 Diop (Kèm dụng cụ đặt nhân) | 4.690.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400284391 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 05/11/2024 | 2055/QĐ-BVĐK và 2167/QĐ-BVĐK | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
1644 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu điểm | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | 570 | 570 | OPHTEC BV | 570 | 2301423ĐKLH/BYT-HTTB |  | Loại IOL: Mềm. - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer). - Điểm hội tụ: Đa tiêu, thấu kính hội tụ liên tục, kéo dài tiêu cự từ gần đến xa. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: +2,75D. - Đặc điểm càng: Hai càng (càng chữ C dạng kép) - Màu sắc: Trong suốt. - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: 2,2 mm. Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong cardtridge, injector dùng 1 lần. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | 16.545.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2400361114 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 04/11/2024 | 118/QĐ-BVM | 04/11/2024 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
1645 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. | LS-313 MF15 | 15289NK/BYT-TB-CT |  | Loại IOL: Mềm. - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu. - Chất liệu vùng quang học: HydroSmart®, hỗn hợp Acrylic (Acrylates) với bề mặt kỵ nước. - Điểm hội tụ: Hai tiêu điểm. - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF). - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: +1,5D - Đặc điểm càng: Càng dạng phiến. - Màu sắc: Trong suốt. - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: Nhỏ hơn hoặc bằng 2,2 mm. Dụng cụ đặt đi kèm: Kèm theo catridge và injector. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | 8.800.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2400361114 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 04/11/2024 | 118/QĐ-BVM | 04/11/2024 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
1646 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm | Cái | 30 | Pháp; Đức | 9021 | AT LISA 809M | AT LISA 809M | Carl Zeiss Meditec SAS;Carl Zeiss Meditec AG | AT LISA 809M | 2400962ĐKLH/BYT-HTTB |  | Loại IOL: Mềm. - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu. - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp. - Điểm hội tụ: Hai tiêu điểm. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: Nằm trong khoảng từ +2,25D đến +04D. - Đặc điểm càng: Càng dạng phiến, 04 điểm tựa. - Màu sắc: Trong suốt. - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: Nhỏ hơn hoặc bằng 2,2 mm. Dụng cụ đặt đi kèm: Kèm theo catridge và injector. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | 13.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2400361114 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 04/11/2024 | 118/QĐ-BVM | 04/11/2024 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
1647 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm | Cái | 75 | Ý | 9021 | Z7560CZ | Z7560CZ | SIFI S.p.A | Z7560CZ | Số: 2400812ĐKLH/BYT-HTTB |  | Loại IOL: Mềm. - Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu. - Chất liệu vùng quang học: Copolymer (Acrylic hỗn hợp). - Điểm hội tụ: Hai tiêu điểm. - Đặc tính của tiêu điểm: Kéo dài tiêu điểm (EDOF). - Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn :+3.0D. - Đặc điểm càng: Bốn càng. - Màu sắc: Trong suốt. - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: Nhỏ hơn hoặc bằng 2,2 mm. Dụng cụ đặt đi kèm: Lắp sẵn trong injector. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | 21.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2400361114 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 04/11/2024 | 118/QĐ-BVM | 04/11/2024 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
1648 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 100 | Mỹ/Hà Lan | 9021 | ICB00 | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V | ICB00 | 2301237ĐKLH/BYT-HTTB |  | 1. Thủy tinh thể mềm 2. Thiết kế bề mặt vùng quang học (Optic): Phi cầu. 3. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước 4. Điểm hội tụ: Đơn tiêu. 5. Kéo dài tiêu cự 6. Tăng cường tầm nhìn trung gian 7. Đặc điểm càng: Hai càng. 8. Màu sắc: Trong suốt. 9. Vết mổ: 2.2mm 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | 5.200.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2400361114 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 04/11/2024 | 118/QĐ-BVM | 04/11/2024 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
1649 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu điểm | Cái | 75 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | Physiol S.A. | Pod F GF (FineVision HP) | 16434NK/BYT-TB-CT |  | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thủy tinh thể có chất liệu acrylic kỵ nước (GFY acrylic hydrophobic). - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu điểm, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Thủy tinh thể có công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần là +3,5D. - Thủy tinh thể có công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian là +3,75D. - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng kiểu C kép với công nghệ chống dính Ridgetech. - Thủy tinh thể có thiết kế màu vàng. - Dụng cụ đặt thủy tinh thể qua được vết mổ từ 2,1mm đến 2,2mm. - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt kính. - Thủy tinh thể có chiều dài tổng là: 11,4mm. - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học là 6mm. - Thủy tinh thể lọc được ánh sáng xanh và tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có chỉ số ABBE là 42. - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ là 1,53 - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ +10D đến +35D, bước nhảy 0,5D. - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE; CFS (Bỉ, Úc). | 22.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2400361114 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 04/11/2024 | 118/QĐ-BVM | 04/11/2024 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
1650 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, ưu thế nhìn trung gian | Cái | 300 | Mỹ/ Hà Lan | 9021 | ICB00 | Johnson & Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 5. Góc càng 0 độ 6. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số khúc xạ: 1.47 8. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 9. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 10. Xuất xứ: G7, CE 11. Chất lượng: đạt tiêu chuẩn ISO, CE và FDA | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400234158 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 01/11/2024 | 1636/QĐ-BVC | 31/10/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1651 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 3 mảnh | Cái | 30 | Mỹ | 9021 | ZA9003 | Johnson & Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 4. Góc càng 5 độ 5. Dải Diop +10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 6. Chỉ số khúc xạ: 1.47 7. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 8. Vết mổ: 2.8mm 9. Xuất xứ: G7 10. Chất lượng: đạt tiêu chuẩn ISO, CE và FDA | 3.250.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400234158 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 01/11/2024 | 1636/QĐ-BVC | 31/10/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1652 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Cái | 150 | Đức | 9021.90.00 | Enova GF3 | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV - Thủy tinh thể đơn tiêu, trong suốt 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C - Đường kính thấu kính 6 mm, chiều dài tổng 13mm - Dải Diop +5D đến +34D - Chỉ số khúc xạ 1.53 (xin xem tờ trình kèm theo). - Kèm theo Injector cà cartidge - Vết mổ 2.2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và CE. | 2.468.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400234158 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 01/11/2024 | 1636/QĐ-BVC | 31/10/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
1653 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 500 | Hà Lan | 9021 | LS-313Y | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu: HydroSmart® Protect, hợp chất Acrylic (Acrylates) với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV) và ánh sáng tím (violet light). - Thiết kế: Một mảnh mềm bờ vuông mặt sau 360 độ liên tục, dạng đĩa (Plate Design). Kính (optic) 2 mặt lồi, phi cầu mặt sau. Góc càng (Haptic Angulation) 0 độ. - Kích thước kính: 6.0mm - Chiều dài: 11 mm - Dải công suất: ±0.0D tới +35.0D (1.0D) +15.5D tới +26.5D (0.5D) - Chỉ số khúc xạ : 1.46 - Hằng số A = 118.0 - Kích thước vết mổ: ≥ 1.8mm - Kèm dụng cụ đặt kính | 2.950.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1654 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 3000 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước. 3. Màu sắc: Màu vàng, lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. 4. Chỉ số khúc xạ: 1.49. 5. Thiết kế: 2 càng, góc càng 0° 6. Đặc điểm: Phi cầu, bờ vuông 360°. 7. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm. 8. Đường kính thủy tinh thể: 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 2.2mm đến 2.6 mm. 10. Dải công suất: +0.0 D đến +34.0 D bước nhảy 0.5 D. 11.Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt. 12. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE. Xuất xứ Mỹ | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1655 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 600 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (acrylic hydrophobic) không có hiện tượng Glistening - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV) - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu 2 mặt lồi - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 11mm * Từ +25D đến +35D: 10,75mm - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ -10D đến +24,5D: 6mm * Từ +25D đến +35D: 5,75mm - Dụng cụ đặt cung cấp kèm theo thủy tinh thể qua được vết mổ từ 2,0mmm đến 2,2mm - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ -10D đến +35D, trong đó: * Từ -10D đến +9D: bước nhảy 1D * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D * Từ +31D đến +35D: bước nhảy 1D - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể có chỉ số pACD: 5,85 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có chỉ số hằng số A (A-constant): 119,40 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE và có 2 CFS do Bỉ, Úc cấp - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1656 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 500 | Hungary | 9021 | 877FAB | 877FAB | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd/ Hungary |  |  | 2023 trở đi | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu sắc: Không màu, lọc tia cực tím (UV). 4. Chỉ số khúc xạ: 1.47 5. Thiết kế: 2 càng, góc càng 0°. 6. Đặc điểm: bờ vuông 360°. 7. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm. 8. Đường kính optic: 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 2.2 đến 2.4 mm. 10. Dải công xuất: Từ 0 D đến +35.0 D. 11. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 12. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE Xuất xứ Châu Âu | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1657 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự | Cái | 70 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, một mảnh - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (acrylic hydrophobic) không có hiện tượng Glistening - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV) - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có thiết kế càng 4 điểm tựa kiểu C kép với công nghệ càng chống dính Ridgetech độc quyền - Thủy tinh thể có chiều dài 11,40mm - Thủy tinh thể có đường kính quang học: 6mm - Dụng cụ đặt cung cấp kèm theo thủy tinh thể qua được vết mổ từ 2,1mm đến 2,2mm - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ +10D đến +35D bước nhảy 0,5D - Vùng quang học của thủy tinh thể thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ - Công suất bổ sung của thủy tinh thể là +1,75D và +3,5D - Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể có chỉ số pACD: 5,85 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có chỉ số hằng số A (A-constant): 119,40 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE và có 2 CFS do Bỉ, Úc cấp - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 60 tháng kể từ ngày sản xuất | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1658 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 3200 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (acrylic hydrophobic) không có hiện tượng Glistening - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV) - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu 2 mặt lồi - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ 0D đến +24,5D: 11mm * Từ +25D đến +30D: 10,75mm - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ 0D đến +24,5D: 6mm * Từ +25D đến +30D: 5,75mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt qua được vết mổ có kích thước trong khoảng 2,2mm - 2,4mm - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ 0D đến +30D, trong đó: * Từ 0D đến +9D: bước nhảy 1D * Từ +10D đến +30D: bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể có chỉ số pACD: 5,85 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có chỉ số hằng số A (A-constant): 119,40 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE và có 2 CFS do Bỉ, Úc cấp - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 36 tháng kể từ ngày sản xuất | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1659 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 3000 | Pháp; Đức | 9021 | CT ASPHINA 409MP | CT ASPHINA 409MP | Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25%, với bề mặt không ngậm nước. 3. Màu sắc: Trong suốt, lọc tia cực tím (UV). 4. Chỉ số khúc xạ: 1.46. 5. Thiết kế: Bờ vuông 360º, góc càng 0º. 6. Đặc điểm: Phi cầu, cầu sai trung tính. 7. Chiều dài thuỷ tinh thể: 11.0 mm. 8. Đường kính optic: 6.0 mm. 9. Kích thước vết mổ: 1.8 mm. 10. Dải công suất: +0.0 D đến +32.0D. 11.Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt. 12. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE. Xuất xứ Đức, Pháp | 2.178.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1660 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1130 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh. 2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh. 3. Chỉ số khúc xạ: 1.49. Chỉ số cầu sai -0,12µm. 4. Thiết kế: 2 càng, góc càng 0°, bờ vuông. 5. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm. 6. Đường kính optic: 6.0 mm. 7. Kích thước vết mổ : 2.2mm đến 2.6mm. 8. Dải công suất: +0.0 D đến +34.0D (bước nhảy 0.5D). 9. Thủy tinh thể đặt sẵn trong dụng cụ đặt kính. 10.Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE. Xuất xứ Mỹ. | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1661 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 150 | Hà Lan | 9021 | LS-313 MF15 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở đi | - Chất liệu: HydroSmart®, hợp chất Acrylic (Acrylates) với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV). - Thiết kế: Một mảnh, mềm dạng phiến (Plate design). Điểm tựa bờ vuông, hiệu ứng chặn 360 độ liên tục mặt sau. - Kính công suất (+) 2 mặt lồi. - Kính công suất (-) một mặt lõm, một mặt lồi. - Phi cầu mặt sau, Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: +1.5D. Góc càng (Haptic Angulation) 0 độ. - Kích thước kính: 6.0 mm - Chiều dài : 11.0 mm - Dải công suất : -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) - Chỉ số khúc xạ : 1.46 - Hằng số A: 118.0 - Kích thước vết mổ: ≥ 1.8mm - Kèm dụng cụ đặt kính | 8.800.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1662 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 170 | Bỉ (Châu Âu) | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự, sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial - Thủy tinh thể có chất liệu Acrylic kỵ nước (acrylic hydrophobic) không có hiện tượng Glistening - Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (UV) - Thủy tinh thể có chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu không nhiễu xạ - Thủy tinh thể có chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm, trong đó: * Từ +10D đến +24,5D: 11mm * Từ +25D đến +30D: 10,75mm - Thủy tinh thể có đường kính vùng quang học trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm, trong đó: * Từ +10D đến +24,5D: 6mm * Từ +25D đến +30D: 5,75mm - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt qua được vết mổ có kích thước trong khoảng 2,2mm - 2,4mm - Thủy tinh thể đảm bảo dải công suất từ +10D đến +30D bước nhảy 0,5D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính - Thủy tinh thể có chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể có chỉ số pACD: 5,85 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Thủy tinh thể có chỉ số hằng số A (A-constant): 119,40 (đo bằng phương pháp giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T) - Thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE và có 2 CFS do Bỉ, Úc cấp - Thủy tinh thể có xuất xứ Bỉ (Châu Âu) - Hạn sử dụng của thủy tinh thể là 36 tháng kể từ ngày sản xuất | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1663 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 700 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson& Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, tăng cường tầm nhìn trung gian, 1 mảnh, phi cầu. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước. 3. Màu sắc: không màu, lọc tia UV. 4. Chỉ số khúc xạ: 1.47. Chỉ số cầu sai: -0.27µm. 5. Đặc điểm: Càng chữ C, góc càng 0º. 6. Chiều dài tổng 13mm. 7. Đường kính thấu kính 6mm. 8. Vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm 9. Dải công suất: +5.0D đến +34.0D, bước nhảy 0.5D 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE. Xuất xứ: Mỹ | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400259681 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 31/10/2024 | 1417/QĐ-BVM | 31/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1664 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu vàng, 4 càng, không ngậm nước | Cái | 500 | Ấn Độ | 9021 | SGM13AUA | SGM13AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng (haptic): 4 càng - Màu sắc: màu vàng - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Chỉ số khúc xạ 1.49 | 2.100.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400368267 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2024 | số 218/QĐ-BVM&DL | 30/10/2024 | 3 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1665 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu, màu vàng, không ngậm nước | Cái | 200 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Ba tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): Phi cầu. - Đặc điểm càng (haptic): 4 càng - Màu sắc: màu vàng - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo một mảnh - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn gần +3.5D - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn trung gian +1.75D - IOL kèm dùng cụ đặt nhân Medicel Accuject 2.1. - Chỉ số khúc xạ 1.53 | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400368267 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2024 | số 218/QĐ-BVM&DL | 30/10/2024 | 3 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1666 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu trắng, 4 càng, không ngậm nước | Cái | 500 | Ấn Độ | 9021 | SGM13SCA | SGM13SCA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng (haptic): 4 càng - Màu sắc: màu trắng - Lọc tia UV - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Chỉ số khúc xạ 1.56 | 2.109.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400368267 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2024 | số 218/QĐ-BVM&DL | 30/10/2024 | 3 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1667 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu màu trắng, 2 càng kép và không ngậm nước | Cái | 1600 | Ấn Độ | 9021 | AVB10SCA | AVB10SCA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu. - Đặc điểm càng(haptic): 2 càng kép - Màu sắc: màu trắng - Lọc tia UV - Cấu tạo một mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Chỉ số khúc xạ: 1.56 | 1.490.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400368267 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2024 | số 218/QĐ-BVM&DL | 30/10/2024 | 3 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1668 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu, không ngậm nước | Cái | 1500 | Châu Âu - Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie/ Pháp |  |  | 2023 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Hai tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): Phi cầu. - Đặc điểm càng (haptic): 4 càng - Lọc tia UV - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn gần +3.0D - Cấu tạo một mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Chỉ số khúc xạ 1.54 | 10.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400368267 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2024 | số 218/QĐ-BVM&DL | 30/10/2024 | 3 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1669 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu màu trắng, 2 càng đơn và không ngậm nước | Cái | 1600 | Thổ Nhĩ Kỳ | 9021 | AS60125P | AS60125P | ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH İHR.TIC.VE SAN.A.Ş. |  |  | 2023 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu. - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng đơn - Màu sắc: màu trắng - Lọc tia UV - Cấu tạo một mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Chỉ số khúc xạ 1.51 | 1.429.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400368267 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2024 | số 218/QĐ-BVM&DL | 30/10/2024 | 3 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1670 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu vàng, 2 càng đơn, không ngậm nước | Cái | 3300 | Ý | 9021 | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng (haptic): 2 càng đơn - Màu sắc: màu vàng - Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Chỉ số khúc xạ 1.56 | 1.819.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400368267 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2024 | số 218/QĐ-BVM&DL | 30/10/2024 | 3 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1671 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu vàng, 2 càng kép, không ngậm nước | Cái | 3300 | Vương Quốc Anh | 9021 | RAO850B | RAO850B | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | 2024 | Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: đơn tiêu -Thiết kế bề mắt quang học(optic): phi cầu -Đặc điểm càng(haptic): 2 càng kép - màu sắc: màu vàng - Chống tia UV và lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo một mảnh - IOLđặt sẵn trong hệ thống súng - Chỉ số khúc xạ 1.51 | 1.890.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2400368267 | vn0800382580 | Bệnh viện Mắt và Da Liễu Hải Dương | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2024 | số 218/QĐ-BVM&DL | 30/10/2024 | 3 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1672 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, ngậm nước, màu trắng, thiết kế hai mặt phi cầu hình nón | Cái | 60 | Barbados | 9021 | Softec HD | Softec HD | Lenstec Barbados, Inc |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, ngậm nước, màu trắng, thiết kế hai mặt phi cầu hình nón, thiết kế 2 càng hình chữ C, quang sai = 0. - Độ chính xác cao hơn do mức tăng chỉ 1/4 diopter - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic (Thành phần nước 26%) - Đường kính quang học: 5,75 mm. - Chiều dài toàn bộ 12,0 mm. - Dải công suất từ Mức tăng 1D Từ +5.00D đến +36.00D Mức tăng 0.5D Từ +10.50D đến +29.50D Mức tăng 0.25D Từ +15.00D đến +25.00D - Chỉ số khúc xạ 1,46. - Hằng số A(SRK/T) = 118.3 - Cung cấp dụng cụ đặt nhân sử dụng một lần. | 2.999.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400329195 | vn4600849000 | Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 476/QĐ-BV | 25/10/2024 | 2 | Huyện Đại Từ,Tỉnh Thái Nguyên
1673 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, càng đôi, không ngậm nước | Cái | 15 | Hungary | 9021 | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, càng đôi, không ngậm nước, màu vàng, thiết kế 2 càng kép khép kín. - Vật liệu chế tạo SEMTE, - Thiết kế quang: Phi cầu – Quang sai trung tính. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic lọc tía UV và lọc ánh sáng xanh, - Đường kính quang 6.0mm, - Đường kính tổng 13mm - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Dải công suất từ 0D - + 9.0D ( mức tăng 1D); + 10D - + 30D ( Mức tăng 0.5D); + 31.D - +35.0D ( mức tăng 1D) - Kích thước vết mổ từ 2.2 - 2.4 mm - Hằng số A: 118.9 ( SRK/T) - Chỉ số ABBE: 58 - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân dùng 1 lần - Độ sâu tiền phòng: ACD 5.49 | 3.200.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400329195 | vn4600849000 | Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 476/QĐ-BV | 25/10/2024 | 2 | Huyện Đại Từ,Tỉnh Thái Nguyên
1674 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm không ngậm nước nhuộm vàng lắp sẵn hoàn toàn | Cái | 400 | Tây Ban Nha |  | LLASHP60-PL | LLASHP60-PL | AJL Ophthalmic SA |  |  |  | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu, lắp sẵn hoàn toàn. - Chất liệu Hydrophobic copolymer không ngậm nước với tỷ lệ < 4%. Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí), chóng chói 100%. - Kính lọc tia UV < 10% tại bước sóng 400nm, lọc ánh sáng xanh (nhuộm vàng tự nhiên). - Chỉ số khúc xạ là 1,485. Chỉ số ABBE là 54. - Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0μm). - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính càng chữ C với thiết kế công nghệ chống dính càng Antistick. - Kính đặt qua vết mổ 2,2 mm với dụng cụ tích hợp sẵn, dụng cụ đặt kính dùng 1 lần - Góc càng 0 độ. Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài tổng: 13,0 mm. - Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. - Hằng số A với đo bằng siêu âm là: 119,2, đo quang: 119,7. Chỉ số ACD: 5,66 - Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. - Quy cách: 01 cái/hộp. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 2.995.000 | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | IB2400406086 | vn0800726418 | Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn | Chào hàng cạnh tranh | 29/10/2024 | 814/QĐ-TTYT | 29/10/2024 | 1 | Thị xã Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương
1675 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 300 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360°, lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV, 4 càng, góc càng 2°. - Chất liệu: Acrylic Hydrophobic. - Chỉ số khúc xạ: 1,52 - Tổng chiều dài kính: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm - Đường kính optic: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. - Dải công suất: từ -10,0D đến +35,0D. - Cung cấp kèm catridge và injector Medicel Accuject, qua vết mổ có kích thước ≥ 1.8 mm | 2.960.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1676 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 800 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDHBY | Sida-Lens SDHBY | Sidapharm P.C |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu vàng. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số cầu sai SA: (-0.25μm) - Thiết kế 2 càng dạng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.543 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. | 3.266.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1677 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 300 | Mỹ | 9021.90.00 | AR40e, AR40E, AR40M | Sensar | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2024 trở về sau | - Thiết kế, tính năng: thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 3 mảnh, kính cầu, bờ vuông 360°, lọc tia UV, có 2 càng, góc càng 5° - Chất liệu: Acrylic Hydrophobic - Chỉ số khúc xạ: 1,47 - Tổng chiều dài: 13,0mm (đối với mã AR40e), 13,5mm (đối với mã AR40M và AR40E) - Đường kính Optic: 6,0mm - Dải công suất: từ -10,0D đến + 30,0D - Cung cấp kèm catridge và dụng cụ đặt kính, qua vết mổ có kích thước 2,8mm | 2.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1678 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 1000 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | từ 2023 trở đi | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, kính cầu 2 mặt lồi, lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV, 2 càng, góc càng 0°. - Chất liệu: Acrylic Hydrophilic - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Tổng chiều dài kính: 12,5mm - Đường kính optic: 6,0 mm - Dải công suất: từ -20,0D đến +40,0D - Cung cấp kèm catridge và injector, qua vết mổ có kích thước 2,2mm | 2.960.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1679 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 600 | Vương Quốc Anh | 9021 | Hyflex – Y Versatile (AS-6VP) | Hyflex – Y Versatile (AS-6VP) | Eyeol UK LTD |  |  | 2023-2024 | Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360°, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, 4 càng, góc càng 00 -Chất liệu: Acrylic kỵ nước ( Acrylic hydrophobic) -Chỉ số khúc xạ:1.53 -Tổng chiều dài kính=11.00mm -Đường kính optic:6.0mm -Dải công suất tối thiểu: từ: +0.0D to +40.0D - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt. - Kich thước vết mổ =2.2 | 2.188.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1680 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu điểm (EDOF) | Cái | 50 | Ý | 9021 | 1121CCZ | 1121CCZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2024 | - Thiết kế, tính năng: Thuỷ tinh thể nhân tạo đa tiêu, có tính năng công nghệ kéo dài tiêu điểm (EDOF) cung cấp tầm nhìn liên tục ở mọi khoảng cách, 1 mảnh, thiết kế phi cầu, chỉ số cầu sai = -0,14µm, lọc tia UV, bờ vuông 360 độ, có 4 càng, góc càng = 5 độ. - Chất liệu optic: Copolymer (cấu tạo bởi 2 thành phần : 2 Hema (2-hydroxyethyl methacrylate )và Eoema (2 ethoxyethyl mathacrylate )). - Tổng chiều dài kính: = 10,75 mm. - Đường kính optic: = 6,0 mm. - Chỉ số khúc xạ n: = 1,46 ở 35 độ C. - Dãi công suất từ 0.0D đến +30D (từ +10D đến +30D tăng đều 0,5D); Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn: =3.25D. - Kính được lắp sẵn trong Injector, qua vết mổ có kích thước ≤ 2,2mm. | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1681 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 500 | Hungary - Châu Âu | 9021 | 877FAB | 877FAB | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2023 trở về sau | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, chỉ số cầu sai 0µm (cầu sai trung tính), bờ vuông 360°, lọc tia UV, 2 càng, góc càng 0°. - Chất liệu: Acrylic Hydrophobic. - Chỉ số khúc xạ: 1,47 - Tổng chiều dài kính: 13,0mm - Đường kính optic: 6,0 mm - Dải công suất: từ +0,0D đến +35,0D. - Cung cấp kèm catridge và dụng cụ đặt kính, qua vết mổ có kích thước 2,2mm | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1682 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 400 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2024 | - Thiết kế, tính năng: Thuỷ tinh thể nhân tạo, đơn tiêu, một mảnh, optic dạng phi cầu đôi (Aspheric Biconvex), chỉ số cầu sai -0,14µm, bờ vuông 360 độ , lọc tia UV, có 4 càng, góc càng = 5 độ. - Chất liệu: Copolymer (cấu tạo bởi 2 thành phần : 2 Hema (2-hydroxyethyl methacrylate ) và Eoema (2 ethoxyethyl mathacrylate )). - Chỉ số khúc xạ: = 1,46 ở 35 độ C. - Tổng chiều dài kính: = 10,75 mm. - Đường kính optic: = 6,0 mm. - Dãi công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0,5D. - Cung cấp kèm cartridge và dụng cụ đặt kính, qua vết mổ có kích thước ≤ 2,2mm. | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1683 | Thủy tinh thể công nghệ EDOF | Cái | 400 | Mỹ | 9021.90.00 | GIB00 | Tecnis Eyhance Smartload | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  | 2024 trở về sau | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo tính năng kéo dài tiêu cự (EDOF), 1 mảnh, thiết kế phi cầu, ngăn chặn tia UV, bờ vuông 360°, 2 càng, góc càng 0° - Chất liệu: Acrylic Hydrophobic - Tổng chiều dài kính: 13,0mm - Đường kính optic: 6,0mm - Chỉ số khúc xạ n = 1,47. - Dải công suất: +5,0 D đến +34,0 D - Thủy tinh thể gắn sẵn cartridge, sử dụng với súng DK9000, qua vết mổ có kích thước 2,2 - 2,4mm | 4.679.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1684 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu | Cái | 50 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu, 1 mảnh, thiết kế phi cầu, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, bờ vuông 360°, 4 càng, góc càng 5°. - Chất liệu optic: Acrylic hydrophobic - Tổng chiều dài kính: 11,4mm - Đường kính optic: 6,0mm - Chỉ số khúc xạ: 1,53. - Dải công suất: +10,0 D đến +35,0 D. Công suất bổ sung +1,75D và +3,5D - Cung cấp kèm catridge và injector Medicel Accuject 2.1, qua vết mổ có kích thước 2,1 - 2,2mm. | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1685 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu | Cái | 50 | Ý | 9021 | ISP60L | ISP60L | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu, 1 mảnh, thiết kế phi cầu, lọc tia UV, bờ vuông 360°, 4 càng, góc càng 5° - Chất liệu optic: Copolymer - Tổng chiều dài kính: 11.0mm - Đường kính optic: 6.0mm - Chỉ số khúc xạ n: 1.46 - Dải công suất đáp ứng tối thiểu: từ +0.0 D đến +32.0 D. Công suất bổ sung 1,75D và 3,5D. - Thủy tinh thể được lắp sẵn, qua vết mổ có kích thước 1.8mm | 13.900.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1686 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 700 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Orizon SDHBP | Orizon SDHBP | Sidapharm P.C |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số cầu sai SA: (-0.25μm) - Thiết kế 2 càng dạng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 13.0 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D. Từ 0.0D đến +10.0D bước 1.0D; từ +10.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được lắp sẵn trong Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. | 3.468.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1687 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 600 | Ý | 9021 | ISP60Z | ISP60Z | MD Tech S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, chỉ số cầu sai -0,26µm, bờ vuông 360°, lọc tia UV, 4 càng, góc càng 5° . - Chất liệu: Copolymer - Chỉ số khúc xạ : 1.46 - Tổng chiều dài kính: 11,0mm - Đường kính optic: 6,0 mm - Dải công suất tối thiểu: từ -5,0D đến +40,0D. - Kính được lắp sẵn trong Injector, qua vết mổ có kích thước 1.8mm. | 2.089.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1688 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 400 | Ý | 9021 | ISP60 | ISP60 | MD Tech S.r.l , Ý |  |  | 2023 trở về sau | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360°, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, 2 càng, góc càng 5° - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic. - Chỉ số khúc xạ: 1.56 - Tổng chiều dài kính: 13.0mm - Đường kính optic: 6.0mm - Dải công suất đáp ứng tối thiểu: từ 0.0D đến +35.0D. - Kính được lắp sẵn trong Injector, qua vết mổ có kích thước 2.2mm. | 2.090.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1689 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu | Cái | 50 | Đức | 9021 | ALSAFIT FOURIER | ALSAFIT FOURIER | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  | 2023 trở về sau | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu, 1 mảnh, thiết kế phi cầu, lọc tia UV, bờ vuông 360°, 4 càng, góc càng 0°. - Chất liệu optic: Copolymer - Tổng chiều dài kính: 11,0mm - Đường kính optic: 6,0mm - Chỉ số khúc xạ n:1,46 - Dải công suất tối thiểu: +0,0 D đến +32,0 D. Công suất bổ sung 1,77D và +3,55D - Cung cấp kèm catridge và injector, qua vết mổ có kích thước từ 1.8 - 2,0mm | 13.490.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1690 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu điểm (EDOF) | Cái | 150 | Ý | 9021 | ISP60D | ISP60D | MD Tech S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, phi cầu, đa tiêu, công nghệ kéo dài tiêu điểm (EDOF), ngăn chặn tia UV, 4 càng, góc càng 5°. - Chất liệu optic: Copolymer - Tổng chiều dài kính: 11.0mm - Đường kính optic: 6.0mm - Chỉ số khúc xạ n: 1.46 - Dải công suất đáp ứng tối thiểu: từ +5,0 D đến +30,0 D. Công suất bổ sung +3D - Thủy tinh thể được lắp sẵn, qua vết mổ có kích thước 2.0 mm. | 7.139.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1691 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 600 | Đức | 9021 | B1ABY0/ S1ABY0 | B1ABY0/ S1ABY0 | 1stQ GmbH |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360°, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, 2 càng, góc càng 0°. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic. - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Đường kính optic: 6.0 mm - Tổng chiều dài kính: 13.0 mm - Dải công suất tối thiểu: Model: B1ABY0 từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D và S1ABY0 từ -10.0D đến -1.0D bước nhảy 1.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D. - Kính được lắp sẵn trong Injector, qua vết mổ có kích thước 2,2mm | 2.980.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1692 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 900 | Pháp; Đức | 9021 | CT ASPHINA 509MP | CT ASPHINA 509MP | Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG |  |  | 2023 TRỞ VỀ SAU | - Thiết kế, tính năng: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, thiết kế dạng dĩa, phi cầu, bờ vuông 360°, lọc tia UV, có 4 càng, góc càng 0°. - Chất liệu: Copolymer ( Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước) - Chỉ số khúc xạ : 1,46 - Tổng chiều dài kính: 11,0mm - Đường kính optic: 6,0 mm - Dải công suất tối thiểu: từ 0,0D đến +32,0D. - Kính được lắp sẵn, qua vết mổ có kích thước 1.8mm | 1.768.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400376069 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1362/QĐ-BVMH | 29/10/2024 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1693 | Thủy tinh thể nhân tạo 03 tiêu cự | Cái | 5 | Bỉ | 9021 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo 03 tiêu cự, 04 càng. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV, ánh sáng xanh. - Chiều dài tổng: 11.4mm - Đường kính quang học: 6.0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.53 - Độ sâu tiền phòng 5.85 - Chỉ số Abbe: 42 - Dải công suất: từ 10D đến 35D. - Thuỷ tinh thể cung cấp kèm Catridge và Dụng cụ đặt nhân (Injector) Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần. - Công suất bổ sung +1.75D và +3.5D | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400329951 | vn0104116866 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1698/QĐ-BVĐKĐA | 25/10/2024 | 3 | Huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nội
1694 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 2 | Cái | 120 | Bỉ | 9021 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 4 càng, chất liệu Hydrophobic acrylic. - Lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV - Chiều dài tổng: từ 0D đến 24.5D: 11.00mm; từ 25D đến 30D: 10.75mm - Đường kính quang học: từ 0D đến 24.5D: 6.00mm; từ 25D đến 30D: 5.75mm - Chỉ số khúc xạ: 1.53 - Độ sâu tiền phòng pACD 5.85 - Chỉ số Abbe: 42 - Thuỷ tinh thể được lắp sẵn trong Catridge và đi kèm dụng cụ đặt nhân (Injector) 1.2.3 Premium dùng 1 lần. - Công suất: từ 0D đến 30D. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400329951 | vn0104116866 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1698/QĐ-BVĐKĐA | 25/10/2024 | 3 | Huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nội
1695 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 1 | Cái | 70 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, càng chữ C. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic Copolymer - Lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím. - Chiều dài tổng: 12.5mm - Đường kính quang học: 6.0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng 4.96mm - Chỉ số ABBE: 58 - Dải công suất: -20D đến 40D. - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân. | 2.970.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400329951 | vn0104116866 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1698/QĐ-BVĐKĐA | 25/10/2024 | 3 | Huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nội
1696 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm phi cầu | Cái | 30 | Israel | 90219000 | BunnyLens AF | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2023 - 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ngậm nước, một mảnh, 4 càng.Chất liệu: Hydrophilic Acrylic - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh tím. - Thiết kế phi cầu. - Đường kính tổng: 11mm Đường kính optic: 6mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số ABBE: 55 - Dải công suất từ -5.0D đến 40.0D (từ -5.0D đến 10.0D và từ 31.0D đến 40.0D tăng mỗi mức 1.D; từ 10.5D đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D) - Thủy tinh thể được giao kèm dụng cụ đặt kính | 2.180.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400329951 | vn0104116866 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Đấu thầu rộng rãi | 29/10/2024 | 1698/QĐ-BVĐKĐA | 25/10/2024 | 3 | Huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nội
1697 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 50 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. (Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản) |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, 2. Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) 3. Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu cân bằng 4. Chi số khúc xạ: 1.548 5. Đặc điểm càng: 2 càng 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm 7. Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D 8. Kích thước vết mổ: 2.2mm 9. Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. 10. Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. 11. Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. 12. Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; 13. Hằng số A: 118,9; 14. Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16µm; 15. Đóng gói vô trùng. | 2.960.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400328371 | vn4600475813 | Bệnh viện C Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 28/10/2024 | 1677/QĐ-BVC | 22/10/2024 | 1 | Thành Phố Sông Công,Tỉnh Thái Nguyên
1698 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu một mảnh | Cái | 5 | Đức (Châu Âu) | 9021.90.00 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | từ 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, màu vàng. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. Thủy tinh thể lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. 2. Thủy tinh thể loại đơn tiêu cự. 3. Thủy tinh thể có thiết kế hai mặt lồi, cầu, bờ vuông 360 độ. Dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D (dải diop dưới -1D và trên +30D được sản xuất theo yêu cầu). Đường kính quang học: 6 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46. Chỉ số ABBE: 58. A-constant: 118. ACD: 4,96 mm. 4. Thủy tinh thể có thiết kế càng chữ C, góc càng 0 độ; 1 mảnh, chiều dài tổng 12,5 mm; 5. Kích thước vết mổ 2,2mm - 2,5mm 6. Cung cấp kèm dụng cụ đặt kính tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần. - Xuất xứ: Đức (G7) - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng CE; ISO 13485:2016; CFS (Đức) | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400394302 | vnz000015086 | Bệnh viện Quân y 13 | Chào hàng cạnh tranh | 25/10/2024 | 23/QĐ-BV | 25/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1699 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự thiết kế 4 càng | Cái | 200 | Vương Quốc Anh | 9021 | HYFLEX - Y VERSATILE (AS-6VP) | HYFLEX - Y VERSATILE (AS-6VP) | Eyeol UK LTD- Anh Quốc |  |  | 2023-2024 | 1. Chất liệu:, Thủy tinh thể mềm, hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening, lọc UV và ánh sáng xanh 2. Điểm hội tụ: đơn tiêu cự 3. Đặc điểm thấu kính (optic): thiết kế phi cầu 2 mặt lồi; Dải công suất từ +00.0D đến +40.0D, bước 0,5D; Đường kính optic: 6.00mm; Chỉ số khúc xạ :1.53; chỉ số Abbe >52; Hằng số A: 118.8 Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.57mm 4. Đặc điểm càng (haptic): 4 càng, Đường kính tổng: 11mm 5. Kích thước vết mổ: = 2.2mm 6. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể Xuất xứ: EU. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS; | 2.100.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400394302 | vnz000015086 | Bệnh viện Quân y 13 | Chào hàng cạnh tranh | 25/10/2024 | 23/QĐ-BV | 25/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1700 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 03 tiêu | Cái | 10 | Đức | 9021 | Acriva Trinova Pro C | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | từ năm 2023 trở về sau | 1. Chất liệu: Trong suốt, mềm, hydrophobic acrylic kỵ nước bề mặt (xin xem tờ trình kèm theo), lọc UV và ánh sáng xanh 2. Điểm hội tụ: 3 tiêu cự 3. Đặc điểm thấu kính (optic): thiết kế phi cầu 2 mặt lồi; chỉ số cầu sai: -0.1µm; dải công suất từ +10D đến +32D (xin xem tờ trình kèm theo), bước nhảy 0.5D, công suất bổ sung +1.8D và +3.6D (tùy theo tầm nhìn, xin xem tờ trình kèm theo); đường kính optic: 6.0 mm; chỉ số khúc xạ 1.46; chỉ số Abbe 58; hằng số A: 118.0; độ sâu tiền phòng (ACD) 4.83mm 4. Đặc điểm càng (haptic): càng kiểu C (xin xem tờ trình kèm theo), càng chống dính, đường kính tổng: 13mm 5. Kích thước vết mổ: từ 1.8mm đến 2.2mm 6. Cung cấp kèm theo dụng cụ đặt (catridge + injector) Xuất xứ: G7 - Đức (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành). Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. | 17.192.000 | vn0401736580 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN PHÚ VNM | IB2400394302 | vnz000015086 | Bệnh viện Quân y 13 | Chào hàng cạnh tranh | 25/10/2024 | 23/QĐ-BV | 25/10/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
1701 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, màu vàng, góc 0 độ | cái | 300 | Ấn Độ | 9021 | HFS6130SQY | HFS6130SQY | Từ năm 2024 trở về sau |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể mềm một mảnh được đặt sẵn trong Injector và Cartridge, chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sao, lọc tia UV và ánh sáng xanh . + Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A Ultrasound A-scan: 118.4 (SRK/T) - 118.6 (SRK II). + Hằng số A Optical Biometry: 118.7 (SRK/T) - 118.9 (SRK II) + Được lắp sẵn trong Cartridge kích cỡ 2.2mm + Dãy diop: 0.0 D đến + 30.0 D ( + 10.0 D đến + 30.0 D bước nhảy 0.5 D, 0.0 D đến + 9.0 D bước nhảy 1.0 D) + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400264241 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2024 | 2403/QĐ-BVĐK | 21/10/2024 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1702 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh 4 càng, góc càng 0 độ | cái | 200 | Pháp | 90219000 | Synthesis (SIP) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh phi cầu, hai mặt lồi, chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV, thiết kế gờ 360 độ và công nghệ rìa vuông ngăn chặn đục bao sau. Dạng 4 càng, góc 0 độ, chỉ số khúc xạ 1.459, hằng số A 118.851, ACD 5.4595, đường kính Optic 6mm, chiều dài từ 10.5mm, 10.7mm, 11mm, dãi công suất kính từ 0.0D đến +30.0D. Kèm cartridge và injector dạng lắp sẵn đi qua vết mổ từ 1.6mm - 2.2mm. | 2.368.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400264241 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2024 | 2403/QĐ-BVĐK | 21/10/2024 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1703 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, càng C | cái | 300 | Hoa Kỳ | 9021 | QPIO130Y | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, màu vàng, nạp sẵn | AST Products, Inc. |  |  | 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự mềm, một mảnh, màu vàng, không có hiện tượng chói (glistening). - Vật liệu: Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh nguồn sáng thấp; - Chiều dài tổng: 13.00 mm; - Đường kính optic: 6.00 mm; - Thiết kế phi cầu 2 mặt, bờ cạnh vuông 360 độ vùng quang học và càng, càng chữ C, góc càng 0 độ, cạnh được xử lý mờ chống chói. - Thiết kế càng có góc gập rộng cố định 3 điểm ổn định tối đa trong bao; - Chỉ số khúc xạ: 1,5; - Chỉ số sắc sai (ABBE): 50; - Tỉ lệ ngậm nước: <0.5%; - Chỉ số cầu sai: -0.27um hiệu chỉnh quang sai cầu về 0; - Công suất: từ 0D đến 34D bước nhảy 0.5D; - Hằng số A: 118.9 phương pháp đo quang sử dụng công thức SRK/T; - Chỉ số ACD: 5.51; - Thủy tinh thể được nạp sẵn trong hệ thống đặt kính; - Kích thước vết mổ: 2.2mm. | 2.940.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2400264241 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 22/10/2024 | 2403/QĐ-BVĐK | 21/10/2024 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
1704 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 mảnh | Cái | 120 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60R | HOYA | Hoya Lamphun Ltd |  |  |  | " - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, màu vàng, chất liệu Optic Hydrophobic Acrylic (nhân khô). - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Đường kính optic 6,0 mm, chiều dài thủy tinh thể 12,5mm; - Rìa Optic vuông 360 độ, công nghệ Square edge. - Càng dạng cung tròn chữ C cải tiến, chất liệu PMMA polymer hóa liền khối với Optic; Góc càng 5 độ. - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge, qua vết mổ 2,5mm – 2,65mm; - Chỉ số khúc xạ: 1,52; - Hằng số A: 118,4; - Dải công suất từ +4,0 đến +30,0 Diop (tăng 0,5 Diop);" | 2.920.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2400354791 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Chào hàng cạnh tranh | 22/10/2024 | 1087 | 10/10/2024 | 1 | Thành phố Cà Mau,Tỉnh Cà Mau
1705 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  |  | '1. Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, 2. Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu cân bằng 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, rìa cạnh góc vuông 360 độ, 2 càng, góc càng 0 độ 5. Đường kính optic: 6,0mm, Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, 6. Chi số khúc xạ: 1.548; Hằng số A: 118,9; 7. Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D 8. Kích thước vết mổ: 2.2mm 9. Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng dạng xoay. Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hiệu chỉnh Quang sai cầu: -0,16µ | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400392360 | vn2400846519 | Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng | Chào hàng cạnh tranh | 18/10/2024 | 847/QĐ-TTYT | 15/10/2024 | 1 | Huyện Yên Dũng,Tỉnh Bắc Giang
1706 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 600 | Đức |  | Aspira-aA | Humanoptics | Humanoptics Holding AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Không màu; lọc tia UV; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI=1.46 5. Đặc điểm càng: hai càng chữ C, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -20,0 D đến +60,0 D. 8. Kính được đính kèm cartridge và injector qua vết mổ 2,2 mm. | 2.580.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1707 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự | Cái | 30 | Đức | 9021 | B1EWYN | 1stQ GmbH - Đức | 1stQ GmbH - Đức |  |  | 2023 trở về sau | Chi tiết tại "bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật" đính kèm E-HSDT | 14.000.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1708 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 700 | Ý | 9021 | ISP60GL | ISP60GL | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,56. 5. Đặc điểm càng: Hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính optic: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -5,0 D đến +40,0 D. 8. Kèm theo Cardtridge cho kích thước vết mổ 2,2mm. | 2.049.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1709 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 400 | Đức; Pháp | 9021 | CT ASPHINA 404 | CT ASPHINA 404 | Carl Zeiss Meditec AG; Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết theo "Mẫu 16A - Bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật" | 1.735.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1710 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 500 | Hà Lan | 9021 | L-312 | LENTIS | Teleon Surgical B.V. |  |  | 2024 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu: HydroSmart® hỗn hợp acrylic bao gồm Hydrophilic (ngậm nước) và Hydrophobic (kỵ nước) 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng tím, phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46 5. Đặc điểm càng: hai càng (Càng chữ C) 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm 7. Dải công suất: tối thiểu từ -10,0 D đến +35,0 D (1,0D) +10,5D đến +29.5D (0.5D) 8. Kèm theo Cardtridge | 1.950.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1711 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu | Cái | 100 | Pháp | 9021 | Artis PL M | Artis PL M | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, hai tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Không màu; lọc tia UV; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1.54. 5. Đặc điểm càng: bốn càng cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10.79 mm (Từ +10.0D tới +25.0D) 10.50 mm (Từ +25.5D tới +35.0D); đường kính vùng quang học: 6.00 mm (Từ +10.0D tới +25.0D) 5.80 mm (Từ +25.5D tới +35.0D). 7. Dải công suất: Từ +10.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D. 8. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể cho kích thước vết mổ 2.0mm. | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1712 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 500 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Màu vàng; lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,548. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Hiệu chỉnh quang sai cầu: - 0,16 µm. 9. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể cho kích thước vết mổ: 2,2mm | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1713 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 700 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | a. Yêu cầu về kỹ thuật chung: - Hàng hóa sản xuất năm: 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,53. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm; đường kính vùng quang học: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. 7. Dải công suất: từ -10,0 D đến +35,0 D. 8. Kèm theo Cardtridge và Dụng cụ đặt nhân (Injector) Medicel Accuject 2.1 dùng 1 lần cho kích thước vết mổ 2,1 - 2,2mm. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1714 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 300 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu 2.Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Không màu; lọc tia UV; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,548. 5. Đặc điểm càng: hai càng cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Hiệu chỉnh quang sai cầu: - 0,16 µm . 9. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể cho kích thước vết mổ: 2,2mm. | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1715 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 300 | Hungary | 9021 | 640AD | 640AD | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (Hydrophobic + Hydrophilic). 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1.46. 5. Đặc điểm càng: Bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11.0 mm (0.0 D → +15.0 D), 10.7 mm (+15.5 D → +35.0 D); đường kính optic: 6.0 mm. 7. Dải công suất: 0.0 D → +9.0 D (bước tăng 1.0 D) +10.0 D → +30.0 D (bước tăng 0.5 D) +31.0 D → +35.0 D (bước tăng 1.0 D). 8. Kèm theo Cardtridge đặt thủy tinh thể cho kích thước vết mổ từ 1.8 - 2.2 mm. | 1.400.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1716 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự kéo dài. | Cái | 100 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | a. Yêu cầu về kỹ thuật chung: - Hàng hóa sản xuất năm: 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự kéo dài. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,53. 5. Đặc điểm càng: bốn càng cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm; đường kính vùng quang học: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. 7. Dải công suất: từ +10,0 D đến +30,0 D. 8. Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể 1.2.3 Premium dùng 1 lần cho kích thước vết mổ 2,2 - 2,4mm. | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400339913 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Đấu thầu rộng rãi | 17/10/2024 | 105QĐ-BVM | 17/10/2024 | 4 | Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
1717 | Dao phẫu thuật thủy tinh thể | Cái/Chiếc | 500 | Ấn Độ |  | DMH 5528 DMH 5530 DMH 5532 | DMH 5528 DMH 5530 DMH 5532 | Devine Meditech |  |  | 2024 | Chất liệu lưỡi dao: thép không rỉ Kích thước lưỡi dao: 2,8 mm - 3,0mm - 3,2mm Có cỡ 2,8mm Đã tiệt trùng từng cái. | 93.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400175801 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 15/10/2024 | 2964/QĐ-BV | 04/10/2024 | 5 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1718 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL) mềm, đơn tiêu | CÁI | 240 | Ấn Độ | 9021 | PVB105XAA | PVB105XAA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  |  | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước. - Chất liệu: acrylic ngậm nước/ưa nước (hydrophilic) - Đặc điểm: đơn tiêu, phi cầu - Màu vàng: lọc UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính tổng: 12.5 mm - Đường kính optic: 6.0 mm - Kích thước vết mổ: 2.2mm | 759.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400331606 | vnz000011893 | Bệnh viện chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 08/10/2024 | 124/QĐ-BVCKM | 04/10/2024 | 4 | Thành phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long
1719 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 99 | Mỹ | 90219000 | AR40e, AR40E, AR40M | Sensar | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ |  |  |  | - Thiết kế, tính năng: thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 3 mảnh, kính cầu, bờ vuông 360°, lọc tia UV, có 2 càng, góc càng 5° - Chất liệu: Acrylic Hydrophobic - Chỉ số khúc xạ: 1,47 - Tổng chiều dài: 13,0mm (đối với mã AR40e), 13,5mm (đối với mã AR40M và AR40E) - Đường kính Optic: 6,0mm - Dải công suất: từ -10,0D đến + 30,0D - Cung cấp kèm catridge và dụng cụ đặt kính, qua vết mổ có kích thước 2,8mm | 2.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400344581 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 03/10/2024 | 1225/QĐ-BVMH | 03/10/2024 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
1720 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự, chất liệu Hydrophobic Acrylic duy nhất, 4 càng, lọc tia UV và ánh sáng xanh | Chiếc | 600 | Bỉ | 9021.90.00 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  |  | - Thủy tinh thể (lắp sẵn hoặc kèm dụng cụ đặt): 01 bộ - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 4 càng - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic) duy nhất. - Thiết kế bề mặt: Phi cầu. - Lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Đường kính optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm, đường kính tổng: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm. - Dải công suất +10D đến +30D. - Kích thước vết mổ có thể đưa thủy tinh thể qua: ≤ 2.4mm | 8.850.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400306428 | vn0101572726 | Bệnh Viện Mắt Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2024 | 885/QĐ-BVM | 02/10/2024 | 1 | Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội
1721 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 2 càng, chất liệu Acrylic kỵ nước duy nhất, lọc tia UV | Chiếc | 500 | Mỹ | 9021.90.00 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  |  | - Thủy tinh thể (kèm dụng cụ đặt): 01 bộ - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh, 2 càng. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic) duy nhất - Thiết kế bề mặt: Phi cầu - Lọc tia UV - Đường kính optic: 6.0mm, đường kính tổng: 13mm - Dải công suất +5D đến +34D - Kích thước vết mổ có thể đưa thủy tinh thể qua: 2.2 - 2.4 mm | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400306428 | vn0101572726 | Bệnh Viện Mắt Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2024 | 885/QĐ-BVM | 02/10/2024 | 1 | Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội
1722 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, kéo dài tiêu cự. Chất liệu Acrylic ngậm nước, lọc tia UV và ánh sáng xanh | Chiếc | 600 | Pháp | 9021.90.00 | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  |  | - Thủy tinh thể (lắp sẵn): 01 bộ - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh, càng 4 điểm cố định. - Chất liệu Acrylic ngậm nước (Acrylic hydrophilic). - Thiết kế bề mặt: Phi cầu. - Lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Đường kính optic: 6.0mm, đường kính tổng: 10.5mm, 10.7mm, 11mm. - Dải công suất 0D đến +32D. - Kích thước vết mổ có thể đưa thủy tinh thể qua: 1.6mm. | 5.700.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400306428 | vn0101572726 | Bệnh Viện Mắt Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2024 | 885/QĐ-BVM | 02/10/2024 | 1 | Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội
1723 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, hai tiêu điểm, chất liệu Acrylic ngậm nước duy nhất hoặc Acrylic kỵ nước duy nhất, lọc UV, phi cầu | Chiếc | 300 | Hà Lan | 9021.39.00 | ZKB00 | Tecnis Multifocal | AMO Groningen B.V. |  |  |  | - Thủy tinh thể (kèm dụng cụ đặt): 01 bộ - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, hai tiêu cự, một mảnh, 2 càng - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Acrylic hydrophobic) duy nhất - Thiết kế bề mặt: Phi cầu - Lọc tia UV - Đường kính optic: 6.0mm, đường kính tổng: 13mm - Dải công suất: +5D đến +34D - Kích thước vết mổ có thể đưa thủy tinh thể qua: 2.2 - 2.4mm | 7.145.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400306000 | vn0101572726 | Bệnh Viện Mắt Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2024 | 884/QĐ-BVM | 02/10/2024 | 1 | Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội
1724 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu điểm, chất liệu Acrylic ngậm nước duy nhất, lọc UV và ánh sáng xanh, phi cầu | Chiếc | 350 | Bỉ | 9021.90.00 | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A |  |  |  | - Thủy tinh thể (kèm dụng cụ đặt nhân): 01 bộ. - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, 4 càng. - Chất liệu: Acrylic ngậm nước (Acrylic hydrophilic) duy nhất. - Thiết kế bề mặt: Phi cầu. - Lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Đường kính optic: 6.0mm, đường kính tổng: 11.4mm. - Dải công suất: +6D đến +35D. - Kích thước vết mổ có thể đưa thủy tinh thể qua: ≤ 2.2mm | 20.990.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400306000 | vn0101572726 | Bệnh Viện Mắt Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2024 | 884/QĐ-BVM | 02/10/2024 | 1 | Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội
1725 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu điểm, chất liệu Acrylic kỵ nước duy nhất, lọc tia u v và ánh sáng xanh, phi cầu | Chiếc | 100 | Bỉ | 9021.90.00 | Pod F GF (FineVision HP) | Pod F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  |  | - Thủy tinh thể (kèm dụng cụ đặt nhân): 01 bộ - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ, 4 càng. Chất liệu Hydrophobic Acrylic duy nhất. - Lọc tia UV và ánh sáng xanh. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Chiều dài thủy tinh thể: 11.4mm. - Đường kính optic: 6.0mm. - Dải công suất: từ +10D đến +35D cách nhau 0,5D. - Kích thước vết mổ có thể đưa thủy tinh thể qua: ≤ 2.2mm | 22.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400306000 | vn0101572726 | Bệnh Viện Mắt Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2024 | 884/QĐ-BVM | 02/10/2024 | 1 | Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội
1726 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 3 mảnh | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson& Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ 4. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm (đối với kính từ +6.0 D - +30.0D) và 13.5mm (đối với kính từ -10.0D tới +5.5D) 5. Góc càng 5 độ 6. Dải Diop -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. Chỉ số Abbe: 55 8. Chỉ số khúc xạ:1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay 10. Vết mổ: 2.8mm 11. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 1.975.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400204384 | vn0305066421 | Bệnh viện Quận Tân Phú | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2024 | 2292/QĐ-BVQTP | 26/09/2024 | 1 | Quận Tân phú,TP. Hồ Chí Minh
1727 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | -Thủy tinh thể mềm, lắp sẵn dạng xoay, đơn tiêu. - Quang học: phi cầu, trong suốt. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic). - Càng dạng : Chữ C. Góc càng : 0 độ. - Lọc tia UV. - Đường kính tổng: 13,0 mm. - Đường kính optic : 6,0 mm. - Dảy công suất: từ +6,00 D đến +30,00 D. - Kích thước vết mổ : 2,2 mm. - Chỉ số khúc xạ : 1.548. - Thiết kế optic: bờ vuông hoặc cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. - Kính Thiết kế phi cầu, chỉ số SA - 0.16 µm - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016. | 2.959.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400204384 | vn0305066421 | Bệnh viện Quận Tân Phú | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2024 | 2292/QĐ-BVQTP | 26/09/2024 | 1 | Quận Tân phú,TP. Hồ Chí Minh
1728 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Tây Ban Nha | 9021.90.00 | LLASHP60-PL | LLASHP60-PL | AJL Ophthalmic SA |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, lắp sẵn. - Quang học: đơn tiêu, phi cầu. - Chất liệu Hydrophobic copolymer không ngậm nước. - Kính càng chữ C, chống dính càng. Góc càng 0 độ. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, tím. - Chiều dài tổng = 13,0 mm. - Đường kính optic= 6,00 mm. - Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. - Kích thước vết mổ = 2.2 mm. - Chỉ số khúc xạ = 1.485. - Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính. - Hằng số A = 119.7 - Chỉ số ACD = 5,66. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400204384 | vn0305066421 | Bệnh viện Quận Tân Phú | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2024 | 2292/QĐ-BVQTP | 26/09/2024 | 1 | Quận Tân phú,TP. Hồ Chí Minh
1729 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA iSert 151 | HOYA | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, kị nước, đơn tiêu, lắp sẳn. - Quang học: đơn tiêu, không phi cầu. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước (Hydrophobic Acrylic) , mềm, đơn tiêu, kính cầu, nhuộm vàng. - Càng dạng : Chữ C, chất liệu hỗn hợp (Acrylic và PMMA). Góc càng : 5 độ. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Đường kính tổng : 12,5 mm. - Đường kính optic : 6,0 mm. - Dải công suất: từ +6,00 D đến +30,00 D. - Kích thước vết mổ : 2,4-2,6 mm. - Chỉ số khúc xạ : 1.52. - Kính dạng cầu (không phi cầu). - Kính lắp sẵn trong súng (injector). - Tiêu chuẩn : ISO 13485:2016. | 2.959.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400204384 | vn0305066421 | Bệnh viện Quận Tân Phú | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2024 | 2292/QĐ-BVQTP | 26/09/2024 | 1 | Quận Tân phú,TP. Hồ Chí Minh
1730 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 400 | Bỉ | 9021.90.00 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thủy tinh thể có chất liệu Hydrophobic acrylic (acrylic kỵ nước) không có hiện tượng Glistening - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV (tia cực tím) - Thủy tinh thế có thiết kế phi cầu, hai mặt lồi - Tổng chiều dài kính: từ -10D đến +24,5D: 11,00mm; từ +25D đến +35D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ -10D đến +24,5D: 6,00mm; từ +25D đến +35D: 5,75mm. - Đảm bảo đủ dãy công suất: từ -10D đến +9D bước nhảy 1D; +10D đến +30D bước nhảy 0,5D & +31D đến +35D bước nhảy 1D - Thủy tinh thể được cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân qua được vết mổ từ 1,8mm - 2,5mm - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Hằng số A (A-constant): 119,40 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T) - Chỉ số Abbe : 42 - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE - Hàng hóa có hạn sử dụng 60 tháng kể từ ngày sản xuất | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400204384 | vn0305066421 | Bệnh viện Quận Tân Phú | Đấu thầu rộng rãi | 30/09/2024 | 2292/QĐ-BVQTP | 26/09/2024 | 1 | Quận Tân phú,TP. Hồ Chí Minh
1731 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự | Cái | 100 | Bỉ | 9021 | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A | Pod F (FineVision) | 16434NK/BYT-TB-CT |  | 1. Loại tiêu cự: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự 2. Chất liệu: Acylich ngậm nước (Hydrophilic Acrylic 26%) 3. Lọc các tia: lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tìm 4. Thiết kế: phi cầu hai mặt lồi, cầu sai -0,11µ, 4 càng, bờ sau cạnh vuông 360 độ. 5. Đường kính tổng thể: 11,40 mm 6. Đường kính quang học (đường kính optic): 6,0 mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1,46 8. Chỉ số Abbe: 58 9. Dãy công suất: từ +6D đến +35D 10. Chất lượng: đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE (EU) 2017/745 và QMS (EU) 2017/745 11. Kèm theo dụng cụ đặt nhân của Hãng Medicel AG/ Thụy Sỹ sản xuất: Medicel Accuject 2.0 cho diop từ 6D đến 24,5D Medicel Accuject 2.1/ 2.2 cho diop từ 25D đến 35D (căn cứ catalogue của sản phẩm) | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400317900 | vnz000005117 | Bệnh Viện Mắt Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 27/09/2024 | 129/QĐ-BVM | 27/09/2024 | 1 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
1732 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái/Chiếc | 100 | Ấn Độ | 9021 | PVB105CLA | PVB105CLA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | 2023 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophilic (ngậm nước) 3. Không màu, lọc tia cực tím, phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46 ≤ RI < 1,50. 5. Đặc điểm càng: 2 càng, cùng chất liệu với vùng quang học 6. Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 11,4 mm và ≤ 12,6 mm; đường kính vùng quang học: ≥ 5,5 mm và ≤ 6,5 mm 7. 6. Dải công suất đáp ứng ít nhất từ -5,0 D đến +35,0 D 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,8 mm 9. Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt. 10. Có chứng nhận CE hoặc FDA. | 1.700.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400147741 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 2870/QĐ-BV | 25/09/2024 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1733 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái/Chiếc | 300 | Đức |  | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophilic (ngậm nước) 3. Màu vàng, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh, phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46 ≤ RI < 1,50 5. Đặc điểm càng: 2 càng, cùng chất liệu với vùng quang học 6. Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 11,4 mm và ≤ 12,6 mm; đường kính vùng quang học: ≥ 5,5 mm và ≤ 6,5 mm 7. Dải công suất đáp ứng ít nhất từ -5,0 D đến +40,0 D 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,8 mm 9. Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt 10. Có chứng nhận CE hoặc FDA. | 2.976.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400147741 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 2870/QĐ-BV | 25/09/2024 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1734 | Thủy tinh thể nhân tạo hai tiêu cự | Cái/Chiếc | 40 | Đức |  | Diff-aA | Humanoptics | Humanoptics AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo hai tiêu cự, 1 mảnh 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophilic (ngậm nước) 3. Không màu, lọc tia cực tím, phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): = 1,46 5. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm; đường kính vùng quang học: 6 mm 6. Dải công suất đáp ứng ít nhất từ +10,0 D đến +30,0 D 7. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm 8. Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt 9. Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ kết hợp khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần +3,5 D 10. Có chứng nhận CE, ISO 13485. | 14.700.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400147741 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 2870/QĐ-BV | 25/09/2024 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1735 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái/Chiếc | 100 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | HOYA | HOYA Lamphun Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophobic (kỵ nước) 3. Màu vàng, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh, phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): ≥ 1,54 5. Đặc điểm càng: 2 càng, cùng chất liệu với vùng quang học 6. Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 12,3 mm và ≤ 13,7 mm; đường kính vùng quang học: ≥ 5,5 mm và ≤ 6,5 mm 7. Dải công suất đáp ứng ít nhất từ +6,0 D đến +30,0 D 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm 9. Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt 10. Có chứng nhận CE hoặc FDA. | 3.279.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400147741 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 2870/QĐ-BV | 25/09/2024 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1736 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái/Chiếc | 600 | Anh Quốc | 9021 | HYFLEX ASPHERICAL | HYFLEX ASPHERICAL | Eyeol UK LTD |  |  | 2023-2024 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh 2. Chất liệu vùng quang học: Copolymer 3. Không màu, lọc tia cực tím, phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): ≥ 1,46 5. Đặc điểm càng: 2 càng, cùng chất liệu với vùng quang học 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: ≥ 11,8 mm và ≤ 13,2 mm; đường kính vùng quang học: ≥ 5,5 mm và ≤ 6,5 mm 7. Dải công suất đáp ứng ít nhất từ 0,0 D đến +30,0 D 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm 9. Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt 10. Có chứng nhận CE hoặc FDA. | 1.500.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400147741 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 2870/QĐ-BV | 25/09/2024 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1737 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự | Cái/Chiếc | 20 | Ý | 9021 | ISP60L | ISP60L | MD Tech S.r.l. |  |  | 2024 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, 1 mảnh 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp 3. Lọc tia cực tím, phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): ≥1,46 5. Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 10,4 mm và ≤ 11,6 mm; đường kính vùng quang học: ≥ 5,5 mm và ≤ 6,5 mm 6. Dải công suất đáp ứng ít nhất từ 0,0 D đến +30,0 D 7. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt 9. Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ kết hợp khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần ≥ +3,0 D và ≤ +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian ≥ +1,5 D 10. Có chứng nhận CE hoặc FDA. | 16.000.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400147741 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 2870/QĐ-BV | 25/09/2024 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1738 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự | Cái/Chiếc | 20 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc Limited |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, 1 mảnh. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophobic (kỵ nước) 3. Màu vàng, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh, phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): ≥1,46 5. Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 12,3 mm và ≤ 13,7 mm; đường kính vùng quang học: ≥ 5,5 mm và ≤ 6,5 mm 6. Dải công suất đáp ứng ít nhất từ +10,0 D đến +30,0 D 7. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt 9. Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ kết hợp khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần ≥ +3,0 D và ≤ +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: ≥ +1,5 D 10. Có chứng nhận CE hoặc FDA. | 15.500.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400147741 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 2870/QĐ-BV | 25/09/2024 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1739 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái/Chiếc | 100 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, bờ vuông 360 độ 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophobic (kỵ nước) 3. Màu vàng, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh, phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46 ≤ RI < 1,50 5. Đặc điểm càng: 2 càng, cùng chất liệu với vùng quang học 6. Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 12,3 mm và ≤ 13,7 mm; đường kính vùng quang học: ≥ 5,5 mm và ≤ 6,5 mm 7. Dải công suất đáp ứng ít nhất từ +0,0 D tới +34,0 D 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm 9. Thuỷ tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt 10. Có chứng nhận CE hoặc FDA. | 2.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2400147741 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 2870/QĐ-BV | 25/09/2024 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1740 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm, chất liệu mềm, kỵ nước, càng mềm, đường kính tổng thể cỡ trung bình | Cái | 500 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2024 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng dữ liệu hàng hóa chào thầu" | 2.500.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2400260648 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 882/QĐ-BVHN | 13/09/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1741 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, đường mổ ≤ 2,8mm, chất liệu mềm, kỵ nước, mềm 3 mảnh, càng cứng | Cái | 20 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | Hoya | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | Đảm bảo vô khuẩn Đảm bảo mới hoàn toàn Có cam kết đổi số công suất thể thủy tinh cùng chủng loại khi Bệnh viện có nhu cầu Chất liệu phần quang học mềm Acrylic (cả phần quang học và càng), kỵ nước (Hydrophobic). Chỉ số khúc xạ: 1,52. Chất liệu càng bằng PMMA, đảm bảo độ cứng, độ chắc chắn Lọc ánh sáng xanh và tử ngoại Thiết kế phi cầu, bờ vuông Đường kính vùng quang học 6,0mm Đường kính tổng thể: 12,5mm (đối với càng chữ C) Cài đặt sẵn (preloaded) Đặt được vào mắt qua đường mổ: 2,5-2,65mm | 2.960.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400260648 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 882/QĐ-BVHN | 13/09/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1742 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm, chất liệu mềm, kỵ nước, càng mềm, đường kính tổng thể cỡ nhỏ | Cái | 600 | Thái Lan | 9021 | HOYA iSert 255 | Hoya | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan. Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản |  |  | 2023 trở về sau | Đảm bảo vô khuẩn Đảm bảo mới hoàn toàn Có cam kết đổi số công suất thể thủy tinh cùng chủng loại khi Bệnh viện có nhu cầu Chất liệu mềm Acrylic (cả phần quang học và càng), kỵ nước (Hydrophobic). Chỉ số khúc xạ : 1,52. Lọc ánh sáng xanh và tử ngoại Thiết kế phi cầu âm, hiệu chỉnh quang sai -0.18 µm, bờ vuông, hạn chế đục bao sau Đường kính vùng quang học 6,0mm Đường kính tổng thể : 12,5mm (đối với càng chữ C) Cài đặt sẵn (preloaded), không bị chầy xước hay gãy càng khi thao tác Công nghệ chế tạo:Lathe-cut và pad polished (đánh bóng) Đặt được vào mắt qua đường mổ nhỏ: 2,2mm | 2.990.000 | vn0104233640 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | IB2400260648 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 882/QĐ-BVHN | 13/09/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1743 | Thủy tinh thể ba tiêu cự mềm, 1 mảnh, đặt qua đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm | Cái | 60 | Mỹ | 90213900 | TFNT00 | TFNT00 | Alcon |  |  | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400-475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Optic thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ ENLIGHTEN (ENhanced LIGHT ENergy)có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. | 23.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2400260648 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 882/QĐ-BVHN | 13/09/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1744 | Thủy tinh thể đa tiêu, dải tiêu cự liên tục với công nghệ mặt đầu sóng (wavefront), mềm, 1 mảnh, đặt qua đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm | Cái | 60 | Mỹ | 90213900 | DFT015 | DFT015 | Alcon |  |  | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh,dải tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) - Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc. | 25.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2400260648 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2024 | 882/QĐ-BVHN | 13/09/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
1745 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 100 | Đức |  | Aspira-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%. Lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau gồm cạnh vuông 360° và gờ vuông mặt sau optic. - Lọc tia UV. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4, A(acustical)=118.1. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.374 - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. Kính được đính kèm carttridge và Injector - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400302017 | vn5701815602 | Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 24/09/2024 | 1239/QĐ-TTYT | 23/09/2024 | 1 | Thị xã Quảng Yên,Tỉnh Quảng Ninh
1746 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ | 130 | Ấn Độ |  | Catagel | Ophthalmic | Ophthalmic Technology |  |  |  | - Dịch nhầy Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) - Nồng độ (độ cô đặc) 2% - Trọng lượng phân tử: 86.000 daltons & 1261,4 g/mol - Độ nhầy: 3000-5600 cPs - Độ thẩm thấu: 250-350 mOsmol/Kg - Độ PH: 6.0 - 7.8 - Dung tích: 2ml trong syringe với kim bơm 23G vô trùng - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 94.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400302017 | vn5701815602 | Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 24/09/2024 | 1239/QĐ-TTYT | 23/09/2024 | 1 | Thị xã Quảng Yên,Tỉnh Quảng Ninh
1747 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Đức; Pháp | 9021 | CT ASPHINA 404 | CT ASPHINA 404 | Carl Zeiss Meditec AG; Carl Zeiss Meditec SAS |  | 17653NK/BYT-TB-CT | 2024 trở về sau | Chi tiết theo "Bản kê khai hàng hóa dự thầu" | 1.735.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2400207782 | vn2700354079 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 19/09/2024 | 1896/QĐ-BVĐK điều chỉnh bởi quyết định 1942/QĐ-BVĐK | 01/08/2024 | 3 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
1748 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự-P38.1 | Cái | 30 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Johnson&Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc. Mỹ |  |  | 2024 | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ 2.2mm | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400089507 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 19/09/2024 | 3477/QĐ-BV | 17/09/2024 | 3 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh
1749 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 200 | Hungary | 9021 | 877FABY | 877FABY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  |  | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, càng đôi, không ngậm nước, màu vàng, thiết kế 2 càng kép. - Vật liệu chế tạo SEMTE - Thiết kế quang: Khúc xạ - phi cầu - Chất liệu: hydrophobic Acrylic hấp thụ UV và lọc ánh sáng xanh - Đường kính quang 6.0 mm - Đường kính tổng 13mm - Chỉ số khúc xạ 1.47 - Dải sông suất: từ 0D -+9.0D (mức tăng 1D) Từ +10D - +30D (Mức tăng 0.5D) Từ +31D - +35.0D (Mức tăng 1D) - Kích thước vết mổ 2.2- 2.4mm - Hằng số A 118.9 (SRK/T) - Chỉ số ABBE: 58 - Cung cấp injector kèm catridge sử dụng một lần - Độ sâu tiền phòng: ACD 5.46 | 3.200.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400234661 | vn0800731457 | Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ | Chào hàng cạnh tranh | 18/09/2024 | 303/QĐ-TTYT | 13/09/2024 | 1 | Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương
1750 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu; công suất nhìn gần +1.5D đến +2.5D | Cái | 20 | Hà Lan, LS-313 MF15, Teleon Surgical B.V. | 9021 | [7 empty] | 8.900.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2300390222 | vn0302673548 | Bệnh viện Quận Bình Thạnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2024 | 273/QĐ-BV | 18/09/2024 | 5 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
1751 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu càng 4 điểm tựa | Cái | 800 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Micropure | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300390222 | vn0302673548 | Bệnh viện Quận Bình Thạnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2024 | 273/QĐ-BV | 18/09/2024 | 5 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
1752 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu | Cái | 20 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: TRI-FO-617 | 9021 | [7 empty] | 8.000.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300390222 | vn0302673548 | Bệnh viện Quận Bình Thạnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2024 | 273/QĐ-BV | 18/09/2024 | 5 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
1753 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu; công suất nhìn gần +3D đến +3.5D | Cái | 20 | Hà Lan, LS-313 MF30, Teleon Surgical B.V. | 9021 | [7 empty] | 16.500.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2300390222 | vn0302673548 | Bệnh viện Quận Bình Thạnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2024 | 273/QĐ-BV | 18/09/2024 | 5 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
1754 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng chữ C, được đặt sẵn trong dụng cụ đặt | Cái | 600 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: NVB10SCA | 9021 | [7 empty] | 1.484.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300390222 | vn0302673548 | Bệnh viện Quận Bình Thạnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2024 | 273/QĐ-BV | 18/09/2024 | 5 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
1755 | Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể Trypan blue | Lọ | 50 | Ấn Độ, Dung dịch Trypan Blue 0.06% 1ml, Devine Meditech | [8 empty] | 98.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300390222 | vn0302673548 | Bệnh viện Quận Bình Thạnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2024 | 273/QĐ-BV | 18/09/2024 | 5 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
1756 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 200 | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) / Việt Nam | 1231220005349 | [7 empty] | 1.113.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300390222 | vn0302673548 | Bệnh viện Quận Bình Thạnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2024 | 273/QĐ-BV | 18/09/2024 | 5 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
1757 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu tăng cường thị lực trung gian | Cái | 400 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: VVB31SCA | 9021 | [7 empty] | 4.759.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300390222 | vn0302673548 | Bệnh viện Quận Bình Thạnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2024 | 273/QĐ-BV | 18/09/2024 | 5 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
1758 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (lọc ánh sáng xanh) hoặc tương đương | Cái | 350 | Mỹ | 9021 | CIMflex 42Y | CIMflex 42Y | CIMA Technology, Inc |  |  | 2023 trở về sau | Chất liệu: HEMA/MMA. - Chống tia UV, lọc ánh sáng xanh - Đường kính optic: 6.0 mm. - Dải công suất từ: -5.0D đến + 30D - Cấu tạo một mảnh - Đặc điểm: phi cầu - Chiều dài tổng thể: 12.0 mm - Hằng số A (hoặc UB): UB: 118.3. OB: 118.9 - Độ sâu tiền phòng: 4.80 - Chỉ số khúc xạ 1.46. Abbe: 56. - Thiết kế hai càng, góc càng 0° - Kèm dụng cụ đặt IOL | 2.800.000 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2400283760 | vn4900264852 | Trung tâm y tế huyện Cao Lộc | Chào hàng cạnh tranh | 17/09/2024 | 400/QĐ-TTYT | 16/09/2024 | 1 | Huyện Cao Lộc,Tỉnh Lạng Sơn
1759 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, trong suốt không nhuộm màu | Cái | 150 | Đức/ Pháp | 90213900 | CT ASPHINA 404 | CT ASPHINA 404 | Carl Zeiss Meditec AG/ Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | Từ 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh; chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước; không bị bọt khí. Kính lọc tia UV; trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ: 1,46; chỉ số ABBE 60. - Kính đặt qua vết mổ nhỏ: 2,2 mm - Góc Haptic: 0 độ. Đường kính optic 6mm; chiều dài 11mm theo dạng dĩa với 4 điểm tựa có bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. - Kính dạng phi cầu, phi cầu ở cả hai mặt (kính cầu lồi). - Hằng số A: 118,3 - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,14 - Dải công suất -10D đến +42D. Kèm cartidge + injector dùng một lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 1.715.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400196523 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2024 | 665/QĐ-BVTĐHYDCT | 13/09/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1760 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | SN60WF | Thủy tinh thể AcrySof IQ SN60WF | Alcon |  |  | 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA | 3.492.900 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2400196523 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2024 | 665/QĐ-BVTĐHYDCT | 13/09/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1761 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson& Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cầu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số Abbe: 55 9. Chỉ số khúc xạ: 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Vết mổ: 2.2 mm - 2.4 mm 12. - ACD: 5.2mm 13. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA | 3.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400196523 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 16/09/2024 | 665/QĐ-BVTĐHYDCT | 13/09/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1762 | Thủy tinh thể cứng | Cái | 10 | Mỹ | 90213900 | CZ70BD | Alcon | Alcon |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể cứng, Chất liệu PMMA, Thiết kế 1 mảnh, Đường kính optic 7,0mm, Dùng khâu củng mạc. | 1.360.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400171607 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2024 | 326/QĐ-BVĐKNL | 10/09/2024 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
1763 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Chiếc | 150 | Hoa Kỳ | 9021 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm (soft foldable), đơn tiêu (Monofocal), 1 mảnh (1 piece), chất liệu Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic acrylic), lọc tia cực tím (UV-blocking) 2. Phi cầu (Aspheric) 3. Thiết kế 2 càng, càng chữ C, 3 điểm cố định (3 points of fixation) 4. Bờ sau vuông liên tục 360 độ (continuous 360o posterior square edge) 5. Chiều dài tổng thể: 13 mm 6. Đường kính Optic: 6 mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1.47 8. Chỉ số ABBE: 55 9. Chỉ số cầu sai: -0.27µm 10. Dải công suất từ 5D đến +34D 11. Vết mổ: 2.2mm - 2.4mm 12. Dùng kèm Injector (Mã DK7796) | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400171607 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2024 | 326/QĐ-BVĐKNL | 10/09/2024 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
1764 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh | Cái | 200 | Pháp |  | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế càng 4 điểm cố định, góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron. Đường kính thấu kính 6mm. Đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm. Dải công suất từ -10D đến +40D. Chỉ số khúc xạ 1,459. Hằng số A 118. Vết mổ 1,6 mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính . | 2.968.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400171607 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2024 | 326/QĐ-BVĐKNL | 10/09/2024 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
1765 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu không ngậm nước | Cái | 300 | Ireland | 9021 | LMFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, Chất liệu Hydrophobic Acrylic, Thiết kế 1 mảnh, Càng chữ C, Đường kính optic : 6,0mm, Chiều dài kính: 13,0mm, Chỉ số khúc xạ : 1,524, Phi cầu, Optic thiết kế rìa vuông 360⁰, Lọc ánh sáng xanh, Dải công suất từ +0,00D đến +35,00D, Kích thước vết mổ :2.2mm, Thủy tinh thể được cài đặt sẵn | 2.150.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400171607 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2024 | 326/QĐ-BVĐKNL | 10/09/2024 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
1766 | Thủy tinh thể mềm không ngậm nước | Cái | 150 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | "Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, Chất liệu Hydrophobic Acrylic, Thiết kế 1 mảnh, Càng chữ C/L, Chiều dài kính 13mm, Chỉ số khúc xạ 1,52; 2 mặt cầu, Dải công suất từ +0D đến +35,00D -Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) | 1.600.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400171607 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2024 | 326/QĐ-BVĐKNL | 10/09/2024 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
1767 | Thủy tinh thể mềm không ngậm nước 1 mảnh | Cái | 100 | Valeant Med Sp.ZO.O., Poland | 9021 | FOCUSFor ce Aspheric (AS60125) | FOCUSFor ce Aspheric (AS60125) | Valeant Med Sp.ZO.O., Poland |  |  | 2023-2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu Chất liệu Hydrophobic Acrylic ( không ngậm nước) Thiết kế 1 mảnh Càng dạng chữ L Tổng chiều dài 12.5mm. Đường kính optic 6.0mm Chỉ số khúc xạ 1.51, 2 mặt cầu Dải công suất từ 0.0D đến +30.0D ( bước nhảy 0.5D) Vết mổ khuyến cáo 2.2mm-2.4mm Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt kính. | 2.450.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400171607 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2024 | 326/QĐ-BVĐKNL | 10/09/2024 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
1768 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh | Cái | 50 | Pháp |  | Synthesis Plus (PYPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, kéo dài dải tiêu cự. Thiết kế thấu kính liên tục EDOF mở rộng độ sâu trường ảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV và ánh sáng xanh. Phi cầu, càng 4 điểm cố định, góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron. Đường kính thấu kính 6 mm. Đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm. Dải công suất từ 0D đến +32D. Chỉ số khúc xạ 1,459. Có thể đặt qua vết mổ 1,6 mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | 5.700.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400171607 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2024 | 326/QĐ-BVĐKNL | 10/09/2024 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
1769 | Thủy tinh thể mềm không ngậm nước | Cái | 100 | Ireland | 9021 | LMFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc. Ltd |  |  | 2023 trở về sau | "Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, Chất liệu Hydrophobic Acrylic, Thiết kế 1 mảnh, Càng chữ C/L, Chiều dài kính 13mm, Chỉ số khúc xạ 1,524, Lọc ánh sáng xanh, Phi cầu, Dải công suất từ +0D đến +35,00D - Thủy tinh thể cung cấp: Lắp sẵn trong injector | 2.150.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400171607 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2024 | 326/QĐ-BVĐKNL | 10/09/2024 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
1770 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu Hydrophilic Acrylic 4 càng | Cái | 300 | Ý | 9021 | ISP60N | ISP60N | MD Tech S.r.l |  |  | Năm 2023 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. Chất liệu Copolymers Hydrophilic Acrylic, ngậm nước 25% Có tính năng lọc tia cực tím (UV) Thiết kế một mảnh, bờ vuông Thiết kế 4 càng kép Chỉ số khúc xạ 1.46, góc càng 5 độ Dãi công suất kính từ -5D đến +30D Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân. Đi qua được vết mổ 1.8mm-2.2mm. | 1.690.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2400103435 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2024 | số 3222/QĐ-BVQY103 | 04/09/2024 | 3 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
1771 | Thủy tinh thể hai tiêu khúc xạ xa và trung gian | Cái | 30 | Hà Lan | 9021 | LS 313 MF15 | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2023 trở đi | Chất liệu: HydroSmart® , hợp chất (copolymer ) acrylates với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím(UV) - Thiết kế : Một mảnh, mềm dạng phiến ( Plate design ). Điểm tựa bờ vuông, hiệu ứng chặn 360 độ liên tục mặt sau. - Kính công suất ( + ) 2 mặt lồi. - Kính công suất ( - ) một mặt lõm, một mặt lồi. - Phi cầu mặt sau. Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước : +1.5D - Cầu sai trung tính - Góc càng : 0 độ. - Kích thước kính: 6.0 mm - Chiều dài : 11.0 mm - Dải công suất : -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) - Chỉ số khúc xạ : 1.46 - Hằng số A: 118.0 - Kèm dụng cụ đặt kính. | 8.900.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400103435 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2024 | số 3222/QĐ-BVQY103 | 04/09/2024 | 3 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
1772 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2 càng kép | Cái | 390 | Ấn Độ | 9021 | AVB10AUA | AVB10AUA | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. |  |  | Năm 2023 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu Chất liệu Acrylic Hydrophobic Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép. Dải công suất đáp ứng: Tối thiểu từ 0D đến +35 D Dùng cho vết mổ 2,2mm Kính được tự động lắp sẵn trong súng. | 1.485.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400103435 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2024 | số 3222/QĐ-BVQY103 | 04/09/2024 | 3 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
1773 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 4 càng hydrophobic acrylic | Cái | 600 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | Năm 2023 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước) Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh Thiết kế 1 mảnh, phi cầu, bờ vuông, bốn càng kép Dải công suất: -10D đến +35D Kèm dụng cụ đặt nhân Đặt được qua vết mổ đường kính ≤ 2.4 mm | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400103435 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2024 | số 3222/QĐ-BVQY103 | 04/09/2024 | 3 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
1774 | Thủy tinh thể hai tiêu khúc xạ xa và gần | Cái | 30 | Hà Lan | 9021 | LS 313 MF30 | Lentis | Teleon Surgical B.V. |  |  | Năm 2023 trở đi | Chất liệu: hợp chất (copolymer) acrylates với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV). - Thiết kế : Một mảnh, mềm dạng phiến ( Plate design ). Điểm tựa bờ vuông, hiệu ứng chặn 360 độ liên tục mặt sau. - Kính công suất ( + ) 2 mặt lồi. - Kính công suất ( - ) một mặt lõm, một mặt lồi. - Phi cầu mặt sau. Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước : +3.0D - Phi cầu mặt sau, cầu sai trung tính. - Chỉ số khúc xạ : 1.46 - Kích thước kính: 6.0 mm - Chiều dài : 11.0 mm - Dải công suất: -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) - Hằng số A: 118.0 - Kèm dụng cụ đặt kính | 16.500.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2400103435 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2024 | số 3222/QĐ-BVQY103 | 04/09/2024 | 3 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
1775 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu Hydrophilic Acrylic 2 càng chữ C | Cái | 300 | Đức | 9021 | ASPIRA-aAY | Humanoptics | Humanoptics AG |  |  | Năm 2023 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng lọc ánh sáng xanh. Lọc tia UV - Thiết kế phi cầu mặt trước. Hai càng chữ C. Cạnh vuông và gờ 360° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12,5 mm. - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400103435 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2024 | số 3222/QĐ-BVQY103 | 04/09/2024 | 3 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
1776 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 150 | Hà Lan | 9021 | ZFR00V | Tecnis Synergy | AMO Groningen B.V. |  |  |  | 1. Thủy tinh thể mềm, đa tiêu kết hợp kéo dài tiêu cự (nhìn gần +3D, trung gian +1.5D). 2. Màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và ánh sáng tím và ánh sáng xanh bước sóng ngắn. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng ≥ 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D 9. Chỉ số 58>Abbe >54 10. Chỉ số khúc xạ ≤ 1.47 11. Chỉ số cầu sai ≤-0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ ≤2.2mm Đạt tiêu chuẩn: ISO13485, FDA Vùng lãnh thổ sản xuất: Hà Lan hoặc Nhóm G7. | 25.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400190659 | vnz000023759 | Bệnh viện Bưu Điện | Đấu thầu rộng rãi | 29/08/2024 | 2490/QĐ-BVBĐ-VTTBYT | 26/08/2024 | 2 | Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội
1777 | Thủy tinh thể mềm điều chỉnh loạn thị | Cái | 20 | Hà Lan | 9021 | ZCT150, ZCT225, ZCT300, ZCT375, ZCT525, ZCT600 | Tecnis Toric | AMO Groningen B.V. |  |  |  | 1. Thủy tinh thể mềm đơn tiêu điều chỉnh loạn thị, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Công suất điều chỉnh loạn 1.50D; 2.25D; 3.00D; 3.75D; 5.25D; 6.00D 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng ≥ 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D 9. Chỉ số 58>Abbe >54 10. Chỉ số khúc xạ ≤ 1.47 11. Chỉ số cầu sai ≤-0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ ≤2.2mm Vùng lãnh thổ sản xuất: Hà Lan hoặc Nhóm G7. | 8.350.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400190659 | vnz000023759 | Bệnh viện Bưu Điện | Đấu thầu rộng rãi | 29/08/2024 | 2490/QĐ-BVBĐ-VTTBYT | 26/08/2024 | 2 | Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội
1778 | Thủy tinh thể đơn tiêu | Cái | 15 | Hà Lan |  | L-312 | LENTIS | Teleon Surgical B.V |  |  | 2024 trở về sau | - Chất liệu: HydroSmart® - hợp chất ( copolymer ), acrylates ưa nước với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím ( UV ), ngoài ra còn có sẵn bộ lọc ánh sáng tím. - Thiết kế : Càng chữ C ; bờ vuông hiệu ứng chặn 3600 liên tục mặt sau. - Kính công suất ( + ) 2 mặt lồi. - Kính công suất ( - ) một mặt lõm, một mặt lồi. - Cầu sai trung tính. - Góc càng : 00. - Kích thước kính: 6.0 mm - Chiều dài : 12.0 mm - Dải công suất : -10.0D tới +35.0D (1.0D) +10.5 D tới +29.5D (0.5D) - ACD: 4.97 - Chỉ số khúc xạ : 1.46 - Hằng số A: 118.0 - Kèm dụng cụ đặt kính | 2.900.000 | vn2802413277 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM | IB2400235509 | vn2801404664 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2024 | 738/QĐ-BVNL | 23/08/2024 | 3 | Tỉnh Thanh Hoá
1779 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 10 | Israel | 90219000 | [7 empty] | 19.800.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2300383432 | vn0500600559 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2024 | 339/QĐ-BV | 01/03/2024 | 2 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
1780 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh, màu vàng, phi cầu | Cái | 150 | Israel | 90219000 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2300383432 | vn0500600559 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2024 | 339/QĐ-BV | 01/03/2024 | 2 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
1781 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 100 | Israel | 90219000 | [7 empty] | 8.600.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2300383432 | vn0500600559 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2024 | 339/QĐ-BV | 01/03/2024 | 2 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
1782 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự loại 2 | Cái | 250 | Việt Nam |  | PT-01 | "Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) - Việt Nam" | "Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) - Việt Nam" |  |  |  | Theo bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (thuộc E-HSDT) | 1.200.000 | vn0107923346 | Liên danh Phúc Khang - Minh Tuệ - Hợp Lực | IB2400260950 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 26/08/2024 | 1601/QĐ-BVBC | 20/08/2024 | 3 | Thành phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh
1783 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự loại 1 | Cái | 300 | United Kingdom |  | Hyflex Aspherical | Eyeol U.K. Limited - United Kingdom | Eyeol U.K. Limited |  |  |  | Theo bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (thuộc E-HSDT) | 1.890.000 | vn0107923346 | Liên danh Phúc Khang - Minh Tuệ - Hợp Lực | IB2400260950 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 26/08/2024 | 1601/QĐ-BVBC | 20/08/2024 | 3 | Thành phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh
1784 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự (≥ 3 tiêu) | Cái | 250 | Đức |  | B1EWYN | 1stQ GmbH - Đức | 1stQ GmbH |  |  |  | Theo bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (thuộc E-HSDT) | 13.700.000 | vn0107923346 | Liên danh Phúc Khang - Minh Tuệ - Hợp Lực | IB2400260950 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 26/08/2024 | 1601/QĐ-BVBC | 20/08/2024 | 3 | Thành phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh
1785 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 150 | Đức |  | ZOE® | OphthalmoPro GmbH/Đức | OphthalmoPro GmbH |  |  |  | Theo bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (thuộc E-HSDT) | 4.800.000 | vn0107923346 | Liên danh Phúc Khang - Minh Tuệ - Hợp Lực | IB2400260950 | vn5700391615 | Bệnh viện Bãi Cháy | Đấu thầu rộng rãi | 26/08/2024 | 1601/QĐ-BVBC | 20/08/2024 | 3 | Thành phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh
1786 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. kéo dài tiêu cự. | cái | 50 | Pháp |  | Synthesis Plus (PPLUS) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2024 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, có khả năng kéo dài tiêu cự. Yêu cầu khác: + Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân dùng một lần dạng lắp sẵn, cho vết mổ 1,6mm. + Xuất xứ hàng hóa: G7 (Pháp). | 4.680.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400240242 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 22/08/2024 | 374/QĐ-BVM | 22/08/2024 | 1 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
1787 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự loại mềm, thiết kế càng 4 điểm tựa | Cái | 5 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Pod F (FineVision) | 9021.90.00 | [7 empty] | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1788 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu loại mềm, 4 càng | Cái | 900 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Micropure 123 | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1789 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic | Cái | 20 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Orizon SDHBP - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.468.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1790 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh có thấu kính phi cầu, loại mềm, dạng 4 càng có lỗ | Cái | 100 | Xuất xứ: Bausch + Lomd - Hoa Kỳ Ký mã hiệu: ADAPT-AO Akreos Advanced Optics Aspheric Lens | 9021 | [7 empty] | 3.300.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1791 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, loại mềm | Cái | 250 | Mã hàng hóa: AAB00 Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc-Mỹ | 9018 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1792 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, loại mềm | Cái | 15 | Mã hàng hóa: ZFR00V Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V-Mỹ/ Hà Lan | 9018 | [7 empty] | 25.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1793 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, loại mềm, càng dạng phiến | Cái | 100 | - Nhà sản xuất : VSY Biotechnology GmbH - Nước sản xuất : Đức - Hãng, Nước chủ sở hữu : VSY Biotechnology GmbH, Đức - Ký mã hiệu : Acriva BB UDM 611 | 1231000026953 | [7 empty] | 2.774.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1794 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, loại mềm, thiết kế càng chữ C có lỗ | Cái | 100 | Xuất xứ: Bausch + Lomd - Hoa Kỳ Ký mã hiệu: MX60 EnVista Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens | 9021 | [7 empty] | 3.400.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1795 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu điều chỉnh loạn thị, loại mềm, càng chữ L cải tiến | Cái | 15 | - Nhà sản xuất : Alcon - Nước sản xuất : Mỹ - Ký mã hiệu : SN6AT3; SN6AT4; SN6AT5; SN6AT6; SN6AT7; SN6AT8; SN6AT9 | 90213900 | [7 empty] | 11.900.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1796 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm, 1 mảnh, không ngậm nước, màu vàng, lắp sẵn | Cái | 100 | - Nhà sản xuất : AST Products, Inc. - Nước sản xuất : Hoa Kỳ - Hãng, Nước chủ sở hữu : AST Products, Inc./ Hoa Kỳ - Ký mã hiệu : QPIO130Y | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1797 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, lắp sẵn trong súng. | Cái | 550 | - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XY1 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | 1231010026929 | [7 empty] | 3.299.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1798 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, loại mềm, lắp sẵn, dạng phiến bốn điểm tựa | Hộp | 200 | - Xuất xứ: Đức/ Pháp - Ký mã hiệu: CT ASPHINA 409MP - Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec AG/ Carl Zeiss Meditec SAS | 9021 | [7 empty] | 2.282.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1799 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 50 | - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XC1 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | 1231240012754 | [7 empty] | 2.959.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1800 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh có thấu kính phi cầu, loại mềm, tăng cường thêm tầm nhìn trung gian | Cái | 800 | Mã hàng hóa: ICB00 Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V-Mỹ/ Hà Lan | 9018 | [7 empty] | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1801 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, loại mềm, lắp đặt sẵn, càng chữ L cải tiến | Cái | 30 | - Nhà sản xuất : Alcon - Nước sản xuất : Mỹ - Ký mã hiệu : TFNT00 | 90213900 | [7 empty] | 23.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1802 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 1 mảnh có thấu kính phi cầu, loại mềm, càng chữ L | Cái | 850 | - Nhà sản xuất : Alcon - Nước sản xuất : Mỹ - Ký mã hiệu : SN60WF | 90213900 | [7 empty] | 3.490.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1803 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, loại mềm, lắp đặt sẵn trong súng, càng chữ L cải tiến | Cái | 130 | - Nhà sản xuất : Alcon - Nước sản xuất : Mỹ - Ký mã hiệu : AU00T0 | 90213900 | [7 empty] | 3.800.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1804 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, một mảnh, loại mềm có kèm dụng cụ đặt, 4 càng | Cái | 700 | P7560CZ, SIFI S.p.A, Ý | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1805 | Thủy tinh thể đơn tiêu | Cái | 50 | - Nhà sản xuất : HumanOptics AG - Nước sản xuất : Đức - Ký mã hiệu : ASPIRA-Aay | 90213900 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1806 | Thủy tinh thể đơn tiêu lắp sẵn | Cái | 100 | - Nhà sản xuất : HumanOptics AG - Nước sản xuất : Đức - Ký mã hiệu : ASPIRA-Aay SL/ | 90213900 | [7 empty] | 3.300.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1807 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 5 | - Nhà sản xuất : Alcon - Nước sản xuất : Mỹ - Ký mã hiệu : DFT015 | 90213900 | [7 empty] | 25.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1808 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh có thấu kính phi cầu, loại mềm | Cái | 900 | Mã hàng hóa: ZCB00 Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc-Mỹ | 9018 | [7 empty] | 3.900.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1809 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu | Cái | 5 | - Nhà sản xuất : OPHTEC BV - Nước sản xuất : Hà Lan - Hãng, Nước chủ sở hữu : OPHTEC BV/ Hà Lan - Ký mã hiệu : 570 | 9021 | [7 empty] | 16.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1810 | Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự loại mềm | Cái | 200 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Isopure 123 | 9021.90.00 | [7 empty] | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1811 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Chiếc | 450 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Micropure | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1812 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | - Nhà sản xuất : VSY Biotechnology GmbH - Nước sản xuất : Đức - Hãng, Nước chủ sở hữu : VSY Biotechnology GmbH, Đức - Ký mã hiệu : Enova GF3 | 1231200012763 | [7 empty] | 2.574.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1813 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu ba tiêu cự | Cái | 5 | - Nhà sản xuất : HumanOptics AG - Nước sản xuất : Đức - Ký mã hiệu : TRIVA-aA | 90213900 | [7 empty] | 14.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1814 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu loại mềm, càng chữ C cải tiến | Cái | 550 | - Ký mã hiệu: HOYA iSert 251 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | 1231050026897 | [7 empty] | 3.315.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1815 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu màu vàng nạp sẵn | Cái | 100 | - Nhà sản xuất : AST Products, Inc. - Nước sản xuất : Hoa Kỳ - Hãng, Nước chủ sở hữu : AST Products, Inc./ Hoa Kỳ - Ký mã hiệu : QPIO130Y | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1816 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, phi cầu, loại mềm, lắp sẵn, bề mặt phủ herparin | Hộp | 550 | - Xuất xứ: Hoa Kỳ - Ký mã hiệu: CT LUCIA 621PY - Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec Production, LLC | 9021 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1817 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm không ngậm nước nhuộm vàng lắp sẵn hoàn toàn | Cái | 100 | - Nhà sản xuất : AJL Ophthalmic SA - Nước sản xuất : Tây Ban Nha - Hãng, Nước chủ sở hữu : AJL Ophthalmic SA/ Tây Ban Nha - Ký mã hiệu : LLASHP60-PL | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai
1818 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự loại I | Cái | 250 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | Humanoptics | HumanOptics AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%. Lọc UV. Lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau gồm cạnh vuông 360 ° và gờ vuông mặt sau optic. - Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4 - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20D đến +60D. Dãy diop từ -20D tới +10D và từ +30D tới +60D mỗi bước tăng 1.0D, dãy diop từ +10D đến +30D mỗi bước tăng 0.5D - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. Kính được đính kèm carttridge và Injector - Tiêu chuẩn ISO - Xuất xứ: Đức | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400193484 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2024 | 842/QĐ-BVĐKXP | 14/08/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1819 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự loại II | Cái | 150 | Bausch & Lomb Inc. , Hoa Kỳ | 9021 | ADAPT-AO Akreos Advanced Optics Aspheric Lens | ADAPT-AO Akreos Advanced Optics Aspheric Lens | Bausch & Lomb Inc. , Hoa Kỳ |  |  | 2023-2024 | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh phi cầu, hai mặt lồi Chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV, Thiết kế: Dạng 4 càng có lổ, Góc càng 0 độ không quang sai Đường kính Optic = 6mm Lọc tia UV Tổng chiều dài kính được tối ưu hóa: Từ + 0.0D đến +15.0D là 11.0mm Từ +15.5D đến +22.0D là 10.7 mm Từ +22.5D đến +30.0D là 10.5mm Dãi công suất kính từ 0.0D đến +30.0D ( Từ 0.0D đến 9.0D bước nhảy 1.0D, từ +10.0D đến 30.0D bước nhảy 0.5D) Đi qua vết mổ = 2.2mm Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt kính ( bao gồm cardtridge và injector. Đạt tiêu chuẩn FDA " | 3.300.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2400193484 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2024 | 842/QĐ-BVĐKXP | 14/08/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1820 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 250 | Hoa Kỳ | 90219090 | QPIO130Y | QPIO130Y | AST Products, Inc |  |  | 2024 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, 2 càng. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic không ngậm nước. Thiết kế phi cầu cân bằng, rìa cạnh góc vuông 360 độ, càng chữ C Chi số khúc xạ: 1.5 Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh. Đường kính 6mm Chiều dài kính thuộc khoảng từ 13mm. Thủy tinh thể được nạp sẵn hoàn toàn trong hệ thống đặt kính sử dụng một lần với thao tác một tay. Dải công suất đáp ứng: 0D đến +30D, mỗi bước tăng là 0.5 D. Kích thước vết mổ 2.2-2.4mm | 2.950.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2400193484 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2024 | 842/QĐ-BVĐKXP | 14/08/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
1821 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 50 | OphthalmoPro GmbH/Đức | [8 empty] | 3.000.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2300241119 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2024 | 511/QĐ-BV | 27/12/2023 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1822 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, lắp sẵn | cái | 50 | OphthalmoPro GmbH/Đức | [8 empty] | 2.250.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2300241119 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2024 | 511/QĐ-BV | 27/12/2023 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1823 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 50 | OphthalmoPro GmbH/Đức | [8 empty] | 4.950.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2300241119 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2024 | 511/QĐ-BV | 27/12/2023 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1824 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, kị nước, đơn tiêu, màu vàng | cái | 30 | Xuất xứ: Mỹ Ký mã hiệu: SN60WF Hãng sản xuất: Alcon | 90219000 | [7 empty] | 3.492.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300241119 | vn1801323396 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 9 | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2024 | 511/QĐ-BV | 27/12/2023 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1825 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (không lọc ánh sáng xanh) | Cái | 100 | Vương Quốc Anh |  | RAO600C | RayOne Aspheric | Rayner Intraocular Lenses Limited |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, phi cầu, một mảnh. - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic. Đường kính optic: 6 mm. - Chiều dài tổng thể: 12,5 mm Dùng cho vết mổ: 2,2 mm - Dải công suất: -10D đến +34D. - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng | 2.950.000 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2400221753 | vn4900270253 | Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 16/08/2024 | 381/QĐ-TTYT | 15/08/2024 | 2 | Huyện Bắc Sơn,Tỉnh Lạng Sơn
1826 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước (Chỉ số khúc xạ (RI): RI < 1,50) | Cái | 300 | Mỹ | 9021 | ZCB00 | Tecnis 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,47. 5. Đặc điểm càng: 2 càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: Từ +5,0 D đến +34,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận FDA. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | 3.870.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400182600 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 283/QĐ-BVM | 12/08/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1827 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu cự, điều chỉnh loạn thị, không ngậm nước | Cái | 10 | Mỹ | 90213900 | DFT315/415/415 | Alcon | Alcon Research, LLC |  |  | Từ năm 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, mở rộng trường ảnh, dải tiêu cự, điều chỉnh loạn thị. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,55. 5. Đặc điểm càng: càng L, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: tối thiểu từ +10,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) . 10. Vùng quang học thiết kế định hình mặt sóng, không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần. 11. Công suất trụ điều chỉnh loạn thị: tối thiểu từ 1,5 D đến 3,0 D. 12. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận FDA. 13. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp FDA Mỹ và FSC Úc; sản xuất tại MỸ. | 28.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400182600 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 283/QĐ-BVM | 12/08/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1828 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 300 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 611PY | CT LUCIA 611PY | Carl Zeiss Meditec Production LLC |  |  | 2023 trở về sau | Cấu hình, tính năng kỹ thuật chi tiết theo Mẫu 16A - Bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật | 2.625.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2400182600 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 283/QĐ-BVM | 12/08/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1829 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước (Chỉ số khúc xạ (RI): RI ≥ 1,55) | Cái | 200 | Mỹ | 90213900 | SN60AT | Alcon | Alcon Research, LLC |  |  | Từ năm 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) . 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; kính cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,55. 5. Đặc điểm càng: càng L, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: 13 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: tối thiểu từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) . 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận FDA Mỹ. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp FDA Mỹ và FSC Úc; sản xuất tại Mỹ. | 3.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400182600 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 283/QĐ-BVM | 12/08/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1830 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước | Cái | 20 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | BunnyLens MF Easy | Hanita Lenses |  |  | 2023 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, hai tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) hoặc tương đương. 3. Lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1.46. 5. Đặc điểm càng: 4 càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: 11 mm ± 5%; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ 0 D đến +35,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 10. Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ kết hợp khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: từ +3,0 D đến +3,5 D. 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có ≥ 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp. | 8.600.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400182600 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 283/QĐ-BVM | 12/08/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1831 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm các loại các cỡ | Cái | 200 | Hungary | 9021 | 877PA | 877PA | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Sản xuất từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, màu trong suốt, phi cầu, 2 càng kép, càng chữ C, không ngậm nước, đặt sẵn trong súng bơm thủy tinh thể. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV. Đường kính quang: 6mm, đường kính tổng: 13mm. Chỉ số khúc xạ: 1.47, chỉ số ABBE: 58. Dải công suất từ -10D - +9.0D ( mức tăng 1D) + 10D - + 30D ( Mức tăng 0.5D) + 31D - + 35D ( mức tăng 1.0D). Kích thước vết mổ 2.2 mm. Thiết kế rìa sắc vuông 360 độ, chống đục bao sau. Xuất xứ Châu Âu (Hungary) | 2.889.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400139479 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN QUẬN 7 | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 329/QĐ-BV | 09/08/2024 | 4 | Quận 7,TP. Hồ Chí Minh
1832 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu cự | Cái | 3 | Bỉ | 9021.90.00 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ năm 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự, sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín - Thủy tinh thể có màu vàng - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và tia UV (tia cực tím) - Thủy tinh thể nhân tạo chất liệu Hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening - Đường kính Optic trong khoảng từ 5,75mm đến 6mm trong đó: • Từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; • Từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Chiều dài tổng thể trong khoảng từ 10,75mm đến 11mm trong đó: • Từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; • Từ 25D đến 30D: 10,75mm - Chỉ số Abbe: 42 - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Đảm bảo cung cấp được đủ dải công suất từ +10D đến +30D; bước nhảy 0,5D. - Thủy tinh thể được lắp sẵn. - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE; CFS - Hàng hóa có xuất xứ Châu Âu (Bỉ) | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400139479 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN QUẬN 7 | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 329/QĐ-BV | 09/08/2024 | 4 | Quận 7,TP. Hồ Chí Minh
1833 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự | Cái | 3 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Sản xuất từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thế nhân tạo mềm 1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, thiết kế: hai mặt lồi, phi cầu, 2 càng kép,càng chữ C. 7 đườn tròn đồng tâm. Chất liệu: Chứa 25%nước, hấp thụ UV, lọc ánh sáng xanh. Chỉ số khúc xạ: 1.46. Chỉ số ABBE: 58. Dải công suất: từ 8.0 - +35.0D. Công suất bổ sung: +3.5D (nhìn gần); +1.75D (nhìn trung bình). Đường kính tổng: 13.0mm, đường kính quang: 6.0. Rìa cạnh sắc vuông 360 độ chống đục bao sau. Có dụng cụ đặt đi kèm. Xuất xứ Châu Âu (Hungary) | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400139479 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN QUẬN 7 | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 329/QĐ-BV | 09/08/2024 | 4 | Quận 7,TP. Hồ Chí Minh
1834 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm các loại các cỡ (màu vàng) | Cái | 100 | Hungary | 9021 | 877PAY | 877PAY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Sản xuất từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, màu vàng, thiết kế: phi cầu, 2 càng kép, càng chữ C. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, lọc ánh sáng xanh, tia UV. Đường kính quang: 6mm, đường kính tổng: 13mm. Chỉ số khúc xạ: 1.47, chỉ số ABBE: 58. Dải công suất từ -10D - +9.0D ( mức tăng 1D) + 10D - + 30D ( Mức tăng 0.5D) + 31D - + 35D ( mức tăng 1.0D).. Kích thước vết mổ: 2.2mm. Thuỷ tinh thể đặt sẵn trong súng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FSC. Xuất xứ Châu Âu (Hungary) | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400139479 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN QUẬN 7 | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 329/QĐ-BV | 09/08/2024 | 4 | Quận 7,TP. Hồ Chí Minh
1835 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu kị nước, 4 càng | Cái | 100 | Bỉ | 9021.90.00 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ năm 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, chất liệu Hydrophobic acrylic (acrylic kỵ nước) không có hiện tượng Glistening - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV (tia cực tím) - Thủy tinh thế có thiết kế phi cầu, hai mặt lồi - Thủy tinh thể có thiết kế 4 càng khép kín - Tổng chiều dài kính: từ 0D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 0D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Thủy tinh thể được lắp sẵn. - Công suất: từ 0D đến +9D bước nhảy 1D; +10D đến +30D bước nhảy 0,5D. - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485; CE; CFS - Hàng hóa có xuất xứ Châu Âu (Bỉ) | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400139479 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN QUẬN 7 | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 329/QĐ-BV | 09/08/2024 | 4 | Quận 7,TP. Hồ Chí Minh
1836 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự | Cái | 30 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita Lenses | Hanita Lenses |  |  | 2023 - 2024 | '- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím. - Các bậc nhiễu xạ nằm ở vùng trung tâm ≤ 4mm, phù hợp với kích thước đồng tử trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. - Dải công suất từ 0 đến 35.0D (từ 0 đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D; từ 31.0 đến 35.0D, tăng mỗi mức 1.0D) - Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm. - Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ ; Bờ vuông liên tục 360 độ - Hằng số A: 118.5 (khi dùng máy IOLMaster - Hằng số A: 118.16 (khi dùng máy siêu âm) - Chỉ số khúc xạ 1.46 | 8.980.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400225071 | vn6400031532 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông | Chào hàng cạnh tranh | 13/08/2024 | 348/QĐ-BVT | 12/08/2024 | 2 | Thành phố Gia Nghĩa,Tỉnh Đăk Nông
1837 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu không ngậm nước, 4 càng | Cái | 150 | Israel | 90219000 | BunnyLens HP Easy | Hanita Lenses | Hanita Lenses |  |  | 2023 - 2024 | '- Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím. - Có khả năng lọc ánh sáng có bước sóng dưới 400 nm để bảo vệ võng mạc. - Chất liệu Hydrophobic Acrylic, đường kính optic 6 mm, đường kính tổng 11 mm. Góc càng 5 độ. - Bờ vuông liên tục 360 độ. - Dải công suất 5.0D đến 35.0D. - Hằng số A: 118.4, chỉ số khúc xạ: 1.48. | 3.140.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400225071 | vn6400031532 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông | Chào hàng cạnh tranh | 13/08/2024 | 348/QĐ-BVT | 12/08/2024 | 2 | Thành phố Gia Nghĩa,Tỉnh Đăk Nông
1838 | Thủy tinh thể nhân tạo, đơn tiêu | Chiếc | 50 | Pháp | 9021 | EAZY | EAZY | Cristalens Industrie |  |  |  | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic hoặc tương đương không ngậm nước (kỵ nước) 3. Lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu với quang sai cầu âm tính, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép 5. Đường kính quang học (Optic): 5.8mm-6.15mm, tổng chiều dài kính 11.5mm - 11.78mm 6. Chỉ số khúc xạ 1.54; 7. Dải công suất: Từ 0D đến +35D (Mức tăng 0.5D) 8. Góc càng 5 độ 9. Hằng số A (SRK/T) 119.3 (Siêu âm), 119.7 (Sinh trắc Laser) 10. Độ sâu tiền phòng 5.77 (Siêu âm), 6.03 (Sinh trắc Laser) 11. Vết mổ 2.0mm 12. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Cartridge và Injector Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 3.490.000 | vn0106144724 | Liên danh nhà thầu: Hoàng Long – Thiên Trường | IB2400226062 | vnz000017152 | Bệnh viện Bắc Thăng Long | Đấu thầu rộng rãi | 07/08/2024 | 439/QĐ-BVBTL | 07/08/2024 | 1 | Huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nội
1839 | Thủy tinh thể nhân tạo, đơn tiêu | Chiếc | 100 | Pháp | 9021 | Clare | Clare | Cristalens Industrie |  |  |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 1. Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) tỷ lệ ngậm nước 25% 2. Đặc điểm: Phi cầu 3. Lọc tia cực tím (UV) 4. Thiết kế 4 càng kép 5. Đường kính optic 5.7mm-6mm, tổng chiều dài 10.5mm-11mm 6. Chỉ số khúc xạ: n 1.46; 7. Dãy công suất hội tụ nằm trong khoảng: +10.0D đến +30.0D mức tăng 0.5D 8. Góc càng 8 độ 9. Hằng số A (SRK/T) 118.0 (Siêu âm), 118.5 (Sinh trắc Laser) 10. Độ sâu tiền phòng 4.96 (Siêu âm), 5.25 (Sinh trắc Laser) 11. Vết mổ từ 1.8mm - 2.2mm 12. Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 3.000.000 | vn0106144724 | Liên danh nhà thầu: Hoàng Long – Thiên Trường | IB2400226062 | vnz000017152 | Bệnh viện Bắc Thăng Long | Đấu thầu rộng rãi | 07/08/2024 | 439/QĐ-BVBTL | 07/08/2024 | 1 | Huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nội
1840 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 85 | Hà Lan | 90219000 | Acriva UDB 625 | VSY Biotechnology B.V. | VSY Biotechnology B.V. |  |  |  | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. - Chất liệu vùng quang học được làm từ Acrylic đồng trùng hợp giữa phân tử không ngậm nước và phân tử ngậm nước. - Không màu; lọc tia UV; phi cầu. - Chỉ số khúc xạ (RI): 1.462 - Hai càng cùng chất liệu với vùng quang học. - Chiều dài thủy tinh thể: 12.5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. - Dải công suất: từ -10,0 D đến +35,0 D. - Kèm theo Cartridge cho kích thước vết mổ 2.2mm. | 1.988.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400237300 | vn0700254169 | Bệnh viện mắt tỉnh Hà Nam | Chào hàng cạnh tranh | 02/08/2024 | 73/QĐ-BVM | 01/08/2024 | 2 | Tỉnh Hà Nam
1841 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 1 | Cái | 450 | Israel |  | Seelens HP EASY | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu Seelens HP EASY | Hanita Lenses |  |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Phi cầu, quang sai free. Một mảnh. Chất liệu hydrophobic acrylic, chromophore chống tia cực tím, lọc ánh sáng tím. Đường kính tổng thể 13 mm. Đường kính optic 6mm Dải công suất từ +5D đến +35D, (bước nhẩy 0.5 độ từ +10.5 đến +30, các số còn lại nhẩy 1 độ. Càng chữ C , góc càng 5 độ. Bờ vuông liên tục 360 độ Chỉ số khúc xạ 1,484 tại 35 độ C Hằng số A SRK/T 118.5 - ACD 5.25 Nạp sẵn súng, đáp ứng vết mổ nhỏ từ 2.2 mm. | 3.300.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2400195342 | vn1000573771 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM TIỀN HẢI | Đấu thầu rộng rãi | 01/08/2024 | 214/QĐ-BVNTH | 01/08/2024 | 2 | Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình
1842 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm, đơn tiêu điểm. | Cái | 200 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: HFS6130SQY | 9021 | [7 empty] | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300386353 | vn0301465224 | Bệnh viện Nhân Dân Gia Định | Đấu thầu rộng rãi | 01/08/2024 | 1279/QĐ-BVNDGĐ | 24/07/2024 | 3 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
1843 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm, đơn tiêu điểm | Cái | 200 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Micropure | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300386353 | vn0301465224 | Bệnh viện Nhân Dân Gia Định | Đấu thầu rộng rãi | 01/08/2024 | 1279/QĐ-BVNDGĐ | 24/07/2024 | 3 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
1844 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, bốn càng lắp sẵn. | Cái | 500 | Ý | 9021 | ISP60H | ISP60H | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Thiết kế 1 mảnh, 4 càng. Optic dạng Phi cầu. Chất liệu Acrylic ngậm nước. Đường kính optic: 6,0mm. Chiều dài 11,0mm Dải công suất đáp ứng: ≥ +0D đến ≤ +30D. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Có thể đặt qua vết mổ 1,8mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. Quy cách đóng gói: 01 cái/hộp. | 2.669.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400126269 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 31/07/2024 | 671/QĐ-BV | 24/07/2024 | 2 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
1845 | Chất nhầy (dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhận tạo Phaco) | Ống | 1300 | Đức | 3006 | ALSAVISC 1.8% | ALSAVISC 1.8% | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH |  |  |  | - Thành phần Hyaluronate Sodium nồng độ 1,8% - Dung tích ống 1.1 ml - Độ pH trong khoảng 6,8-7,6 | 255.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400192033 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 25/07/2024 | 117/QĐ-BVM | 23/07/2024 | 4 | Tỉnh Thái Nguyên
1846 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, càng chữ C | Cái | 500 | AJL Ophthalmic SA/ Tây Ban Nha/ LLASHP60-PL | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300374495 | vnz000010856 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2024 | 1295/QĐ-BV; 1265/QĐ-BV | 16/07/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1847 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng | Cái | 500 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Micropure | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300374495 | vnz000010856 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2024 | 1295/QĐ-BV; 1265/QĐ-BV | 16/07/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1848 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu, ngậm nước | cái | 20 | - Ký mã hiệu: AT LISA tri 839MP - Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG/ Pháp; Đức | 90213900 | [7 empty] | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300374495 | vnz000010856 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2024 | 1295/QĐ-BV; 1265/QĐ-BV | 16/07/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1849 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 200 | - Ký mã hiệu: CT ASPHINA 409MP - Hãng/Nước sản xuất:Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG/ Pháp; Đức | 90213900 | [7 empty] | 2.282.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300374495 | vnz000010856 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2024 | 1295/QĐ-BV; 1265/QĐ-BV | 16/07/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1850 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu ,chỉnh loạn thị | cái | 30 | - Ký mã hiệu: AT TORBI 709M - Hãng/Nước sản xuất:Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG/ Pháp; Đức | 90213900 | [7 empty] | 9.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300374495 | vnz000010856 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2024 | 1295/QĐ-BV; 1265/QĐ-BV | 16/07/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1851 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 100 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Isopure 123 | 9021.90.00 | [7 empty] | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300374495 | vnz000010856 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2024 | 1295/QĐ-BV; 1265/QĐ-BV | 16/07/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
1852 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Ống | 200 | Đức | 3006.70.00 | Protectacel 2.0% | VSY Biotechnology GmbH | VSY Biotechnology GmbH |  |  | Năm 2023 trở về sau | Chất nhầy phẫu thuật nội nhãn, thành phần Hydroxypropylmethylcellulose 2%, ống 2,0 ml, trọng lượng phân tử: 80.000 Dalton - Độ nhầy: 2.600 mPas - 7.000 mPas - Độ thẩm thấu 300 - 390 mOsmol/kg - Độ pH 6,8-7,5. - Thành phần mỗi ml gồm 20 mg Hydroxypropylmethylcellulose, 6.4 mg Sodium chloride, 0.75 mg Potassium Chloride, 0.48 mg Calcium chloride dehydrate, 0.3 mg Magnesium chloride hexahydrate, 3.9 mg Sodium aceate trihydrate, 1.7 mg Tri-Sodium citrate, nước để tiêm. Tiệt trùng. | 289.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400144853 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Chào hàng cạnh tranh | 19/07/2024 | 249/QĐ-BVQ8 | 18/07/2024 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
1853 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh | cái | 800 | - Ký mã hiệu: LLASHP60-PL - Hãng sản xuất: AJL Ophthalmic SA - Nước sản xuất: Tây Ban Nha | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300394435 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 12/07/2024 | 366/QĐ-BVĐK | 09/07/2024 | 4 | Thành phố Tây Ninh,Tỉnh Tây Ninh
1854 | Thủy tinh thể mềm 3 mảnh, không ngậm nước | cái | 1200 | AR40e, AR40E, AR40M Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc.-Mỹ | 9021 | [7 empty] | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300394435 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 12/07/2024 | 366/QĐ-BVĐK | 09/07/2024 | 4 | Thành phố Tây Ninh,Tỉnh Tây Ninh
1855 | Thủy tinh thể Nhân tạo mềm đơn tiêu, kèm dụng cụ đặt | cái | 200 | Xuất xứ: ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ. / Thổ Nhĩ Kỳ Ký mã hiệu: AS60130 | 9021 | [7 empty] | 1.115.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300394435 | vn3900379347 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 12/07/2024 | 366/QĐ-BVĐK | 09/07/2024 | 4 | Thành phố Tây Ninh,Tỉnh Tây Ninh
1856 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Chiếc | 65 | Hungary | 9021 | 877FAB | 877FAB | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  |  | - Thủy tinh thể đơn tiêu, chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia cực tím. - Thiết kế: Cấu tạo 1 mảnh, mềm, càng chữ C, bờ sau cạnh vuông 360 độ. - Đường kính tổng thể: 13mm - Đường kính quang học: 6mm - Chỉ số khúc xạ: 1,47 - Chỉ số Abbe: 58 - Hằng số A: 118.9 - Dãy công suất: + 0.0D đến +9.0D (bước tăng 1.0D) +10.0 D đến +30.0D (bước tăng 0.5D) + 31.0D đến +35D (bước tăng 1.0D) - Kích thước vết mổ: 2.2 - 2.4mm - Chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO13485 - Dụng cụ đặt: Kèm theo dụng cụ đặt | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400169957 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Chào hàng cạnh tranh | 07/07/2024 | 1469/QĐ-BVNN-KD | 03/07/2024 | 1 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
1857 | Thủy tinh thể , mền một mảnh, kỵ nước, đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | cái | 2700 | EAZ-Y Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Xuất xứ: Pháp | 90219000 |  |  |  |  | 14989NK/BYT-TB-CT |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, phi cầu, không ngậm nước, 2 càng chữ C, đặt sẵn trong súng - Màu vàng - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Chiều dài tổng thể: Từ 11.5mm đến 11.78 mm - Đường kính Optic: 5.8 mm đến 6.15 mm - Độ sâu tiền phòng: 5.77 mm Sinh trắc học siêu âm 6.03 mm Sinh trắc học laser can thiệp - Dải công suất: Từ 0.0D tới +35.0D mức tăng 0.5D - Thiết kế: 1 mảnh - Hằng số A ước tính (SRK-T):119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 Đo bằng laser - Chỉ số khúc xạ: 1.54 - Góc càng: 5 độ Kích thước vết mổ dự kiến 2.0mm | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300302636 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 26/06/2024 | 737/QĐ-BVĐKTP | 21/06/2024 | 4 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1858 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | cái | 1500 | Xuất xứ: Pháp; Ký mã hiệu: Synthesis (SIP); Hãng sản xuất: Cutting Edge S.A.S | 9021.90.00 |  |  |  |  | 2300887ĐKLH/BYT-HTTB |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, phi cầu. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV. Đường kính Optic 6.0mm Tổng chiều dài: 10.5mm, 10.7mm, 11.0mm Dải công suất đáp ứng từ +0.0D đến +30.0D Chỉ số quang sai: 0 (phi cầu trung tính) Thiết kế: gờ vuông 360 độ. Dạng 4 càng, góc 0 độ Hệ số chiết suất: 1.459 Thuỷ tinh thể lắp sẵn dụng cụ đặt qua vết mổ 1.6mm. | 2.574.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300302636 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 26/06/2024 | 737/QĐ-BVĐKTP | 21/06/2024 | 4 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1859 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự, lọc ánh sáng xanh | Cái | 563 | 677MY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Xuất xứ: Hungary | 90219000 |  |  |  |  | 9741NK/BYT-TB-CT |  | Thủy tinh thế nhân tạo mềm 1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, 2 càng kép khép kín, 7 đường tròn đồng tâm - Chất liệu: Chứa 25% nước, hấp thụ UV, lọc ánh sáng xanh, chỉ số khúc xạ 1.46, chỉ số ABBE 58 - Thiết kế quang học: Hai mặt lồi, phi cầu, nhiễu xạ - Dải công suất: +8.0D đến +35.0D (mức tăng 0.5D) - Công suất bổ sung: +3.5D (nhìn gần); +1.75D (nhìn trung bình) - Vùng nhiễu xạ: Công nghệ EPS, mặt trước tiền phòng, đường kính 3.0mm - Hằng số A: 118.9 (SRK/T), Đường kính tổng 13.0mm; đường kính quang 6.0mm - Rìa cạnh sắc vuông 360 độ chống đục bao sau - Góc càng: 0 độ | 18.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300302636 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 26/06/2024 | 737/QĐ-BVĐKTP | 21/06/2024 | 4 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1860 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 2 tiêu | Cái | 303 | Artis PL M Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Xuất xứ: Pháp | 90219000 |  |  |  |  | 14989NK/BYT-TB-CT |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 2 tiêu cự, đặt sẵn trong súng, 4 càng. Thiết kế: Một mảnh, rìa cạnh sắc vuông 360°. Đường kính quang học: từ 5.80 mm đến 6.0mm Đường kính tổng thể: 10.50 đến 10.79mm Góc càng: 5° Vật liệu: kỵ nước Dải Diop: Từ +10.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D Công suất bổ sung: 2 Diop +2.5D/ +3.0D Hằng số A ước tính 119.3 Đo bằng siêu âm; 119.7 Đo bằng Laser Độ sâu tiền phòng đề xuất 5.77 mm Đo bằng siêu âm; 6.03 mm Đo bằng Laser Chỉ số khúc xạ: 1.54 | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300302636 | vn1800272685 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 26/06/2024 | 737/QĐ-BVĐKTP | 21/06/2024 | 4 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
1861 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 100 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: VVB31SCA | 9021 | [7 empty] | 4.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300390749 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2024 | 1568/QĐ-BVE | 20/06/2024 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
1862 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, nhân khô, một mảnh | Chiếc | 200 | - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XC1 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Xuất xứ: Thái Lan | 9021 | [7 empty] | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300390749 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2024 | 1568/QĐ-BVE | 20/06/2024 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
1863 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự 4 càng kỵ nước | Chiếc | 250 | Ký mã hiệu: HYFLEX Y Versatile (AS-6VP) Hãng, nước sx: Eyeol UK LTD- Anh Quốc | 9021 | [7 empty] | 2.188.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300390749 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2024 | 1568/QĐ-BVE | 20/06/2024 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
1864 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 200 | - Chủng loại/ký mã hiệu/ nhãn hiệu: Isopure123 - Hãng, nước sản xuất: PhysIOL S.A/ Bỉ | 9021 | [7 empty] | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300390749 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2024 | 1568/QĐ-BVE | 20/06/2024 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
1865 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, một mảnh | Chiếc | 70 | - Chủng loại/ký mã hiệu/ nhãn hiệu: Pod F (Fine Vision) - Hãng, nước sản xuất: PhysIOL S.A/ Bỉ | 9021 | [7 empty] | 21.000.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300390749 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2024 | 1568/QĐ-BVE | 20/06/2024 | 3 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
1866 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 2 | Cái | 40 | Ý | 9021 | ISP60C | ISP60C | MD Tech S.r.l. |  |  | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự. - Kèm theo dụng cụ đặt nhân. - Chỉ số khúc xạ: 1,46. - Chiều dài TTT: 13 mm. - Đường kính optic: 6 mm. - Kích thước vết mổ: 2.2mm. - Dãy công suất (Diop) tối thiểu từ: -5D đến +30D (Tối thiểu có dãy công suất Thuỷ tinh thể âm) - Xuất xứ: EU, G7 | 1.435.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2400092275 | vn5700391598 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2024 | 1539/QĐ-BVT | 17/06/2024 | 4 | Thành phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh
1867 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 3 | Cái | 640 | Ireland | 9021 | MFA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc Limited |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự. - Kèm theo dụng cụ đặt nhân. - Lọc ánh sáng xanh (nhuộm vàng). - Chỉ số khúc xạ: 1,52. - Chiều dài TTT: 13,0 mm. - Đường kính optic: 6,0 mm. - Kích thước vết mổ: 2.2mm. - Dãy công suất (Diop) tối thiểu từ: +5D đến +10D, bước nhảy 0.5D . - Dãy công suất (Diop) tối thiểu từ: +10D đến +30D, bước nhảy 0.5D, đủ các cỡ. - Xuất xứ: EU | 1.512.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400092275 | vn5700391598 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2024 | 1539/QĐ-BVT | 17/06/2024 | 4 | Thành phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh
1868 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 470 | Hoa Kỳ | 90219090 | ELIO130C | ELIO130C | AST Products, Inc |  |  | 2024 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm một mảnh không ngậm nước, trong suốt, không có hiện tượng Glistening, hấp thụ tia UV. - Công nghệ kéo dài tiêu tự theo nguyên lý nhiễu xạ - Thiết kế quang học phi cầu 02 mặt, nhiễu xạ mặt sau, bờ cạnh vuông 360 độ vùng Optic và càng; - Cầu sai -0,27µm hiệu chỉnh quang sai cầu về 0. - Chiều dài tổng: 13,00 mm; - Đường kính optic: 6,00 mm; - Chỉ số khúc xạ: 1,5; - Chỉ số ABBE: 50; - Tỉ lệ ngậm nước: <0.5% - Công suất: +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D; - Số vòng nhiễu xạ: 9 vòng vùng trung tâm 4.5 mm - Hằng số A: 119.0 (phương pháp quang học); 118.7 (phương pháp siêu âm). - Sử dụng hệ thống đặt kính đồng bộ | 5.000.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2400092275 | vn5700391598 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2024 | 1539/QĐ-BVT | 17/06/2024 | 4 | Thành phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh
1869 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 1 | Cái | 900 | Việt Nam | 9021 | MC-01 | MEDEP MECYL | Công ty Cổ Phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 | - Thủy Tinh Thể mềm đơn tiêu cự, một mảnh. Chất liệu Hydrophobic Acrylic, không gây ra hiện tượng phản quang (Glistening). - Kèm theo dụng cụ đặt nhân (cartridge và injector) - Chỉ số khúc xạ: 1,55 - Chiều dài TTT : 13,0 mm - Đường kính Optic: 6,0 mm - Kích thước vết mổ : 2,2mm - Dãy công suất từ 0,0D đến +30,0D (bước nhày 0,5D) | 1.113.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400092275 | vn5700391598 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2024 | 1539/QĐ-BVT | 17/06/2024 | 4 | Thành phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh
1870 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh chất liệu Acrylic Hydrophobic | Cái | 1620 | - Nhà sản xuất: AST Products, Inc. - Nước sản xuất: Hoa Kỳ - Hãng, Nước chủ sở hữu: AST Products, Inc./ Hoa Kỳ - Ký mã hiệu: QPIO130Y | [8 empty] | 2.950.000 | vn0312146808 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1871 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh chất liệu Acrylic ngậm nước 26% | Cái | 3100 | Xuất xứ: Hoa Kỳ, Ký mã hiệu: TEK-LENS 872Y; Nhãn mác: Tek-Lens II, Hãng sản xuất: Tekia, Inc. | 90213900 | [7 empty] | 2.980.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1872 | Thủy tinh thể mềm một mảnh đa tiêu, chất liệu Hydrophobic bề mặt, kết hợp ngậm nước 25%. | Cái | 300 | Xuất xứ: Hà Lan; Ký mã hiệu: BB MFM 611; Nhãn mác: Acriva Reviol BB; Hãng sản xuất: VSY Biotechnology B.V | 90213900 | [7 empty] | 16.000.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1873 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh chất liệu Acrylic Hydrophobic | Cái | 9600 | HOYA Lamphun Ltd.,/ Thái Lan | [8 empty] | 2.959.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1874 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước, lắp đặt sẵn | Cái | 3800 | - Hãng/ nước sản xuất: MD Tech S.r.l./ Ý - Ký mã hiệu: ISP60P | 9021 | [7 empty] | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1875 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh chất liệu Hydrophobic Acrylic | Cái | 2600 | Xuất xứ: Hoa Kỳ, Ký mã hiệu: TEK-LENS 900; Nhãn mác: Tek-Lens 3, Hãng sản xuất: Tekia, Inc. | 90213900 | [7 empty] | 3.200.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1876 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh | Cái | 1600 | - Ký mã hiệu: CT LUCIA 621PY - Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec Production, LLC/ Mỹ | 90213900 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1877 | Thủy tinh thể mềm một mảnh đơn tiêu, chất liệu Acrylic kỵ nước | Cái | 600 | Ký mã hiệu: SA60AT Xuất xứ: Mỹ Hãng sản xuất: Alcon | 9219000 | [7 empty] | 2.330.800 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1878 | Thủy tinh thể mềm một mảnh đơn tiêu, chất liệu Acrylic | Cái | 2400 | Xuất xứ: ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ./ THỔ NHĨ KỲ. Ký mã hiệu: AS60125 | [8 empty] | 2.350.000 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1879 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, lắp đặt sẵn | Cái | 3700 | Xuất xứ: Ý HSX: MD Tech S.r.l Ký mã hiệu: ISP60H | 9021 | [7 empty] | 2.790.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1880 | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm chất liệu polymer Hydrophobic Acrylic | Cái | 2600 | Ophthalmo Pro GmbH/Đức | [8 empty] | 3.000.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1881 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh, chất liệu Acrylic | Cái | 2700 | Biotech Europe Meditech Inc Limited/ Ireland | [8 empty] | 2.590.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300261566 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1567/QĐ-SYT; 1577/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1882 | Vòng căn bao thủy tinh thể | Cái | 340 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: OCR 1412/ OCR1311/ OCR1210/ OCR1109 | Vật tư y tế | [7 empty] | 349.650 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300261706 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1568/QĐ-SYT; 1578/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
1883 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 250 | Bỉ |  | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A/ Bỉ |  |  | ≥2023 | "- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu chất liệu Hydrophobic acrylic - TTT màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Thiết kế 4 càng. - Tổng chiều dài kính: từ 10,75 tới 11,0 mm - Đường kính optic: từ 5,75mm tới 6,0 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53; pACD: 5,85. - Chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 0D-30 D. - A-constant: 119,4" | 3.500.000 | vn0200423732 | CÔNG TY TNHH HOÀNG OÁNH | IB2400110199 | vn0201579933 | Viện Y học Hải quân | Đấu thầu rộng rãi | 12/06/2024 | 513/QĐ-VYH | 11/06/2024 | 2 | Quận Dương Kinh,Thành phố Hải Phòng
1884 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 300 | - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XC1 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | [8 empty] | 2.960.000 | vn0108803556 | Công ty TNHH Y tế Phú Thắng - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Tân Hoà Phát - Công ty TNHH thiết bị Y khoa Tâm An - Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Thương mại Hoa Cẩm Chướng và Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Việt Long. (Viết tắt là: Liên danh Phú Thắng - Tân Hòa Phát - Tâm An - Hoa Cẩm Chướng - Việt Long). | IB2300355153 | vn3000560991 | Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 07/06/2024 | Sô: 54/QĐ-TTYT | 06/01/2024 | 1 | Huyện Hương Sơn,Tỉnh Hà Tĩnh
1885 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 500 | Ký mã hiệu: P7560CZ - Hãng sản xuất: SIFI S.p.A - Nước sản xuất: Ý | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0108803556 | Công ty TNHH Y tế Phú Thắng - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thiết bị Y tế Tân Hoà Phát - Công ty TNHH thiết bị Y khoa Tâm An - Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Thương mại Hoa Cẩm Chướng và Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Việt Long. (Viết tắt là: Liên danh Phú Thắng - Tân Hòa Phát - Tâm An - Hoa Cẩm Chướng - Việt Long). | IB2300355153 | vn3000560991 | Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 07/06/2024 | Sô: 54/QĐ-TTYT | 06/01/2024 | 1 | Huyện Hương Sơn,Tỉnh Hà Tĩnh
1886 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật thủy tinh thể | Hộp | 43 | RA/drugs/MFG/2019/196283, I-Care, Ấn Độ | 3006 |  |  |  | RA/drugs/MFG/2019/196283 | 20181235-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT |  | Chất nhầy được chỉ định cho bước đầu tiên của phẫu thuật thủy tinh thể với thành phần: Hydroxyproxyl Methylcellulose (HPMC): 2%, Trọng lượng phân tử: ≥ 80.000 dalton Thể tích: 2ml | 97.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2300382784 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2024 | 416/QĐ-BVĐK | 03/06/2024 | 2 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
1887 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Hộp | 200 | Hãng / Nước SX: HOYA Lamphun Ltd., /Thái Lan. |  |  |  |  | HOYA Vivinex iSert XY1 | Số: 18458NK/BYT-TB-CT; ngày 09/08/2021 |  | Thuỷ tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu cân bằng, màu vàng, chất liệu Acrylic; - Chặn tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh (UY) - Optic đường kính ≥ 6,0mm, chiều dài thuỷ tinh thể ≤13,0mm. - Optic thiết kế phi cầu cân bằng, rìa vuông - Thuỷ tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge, qua vết mổ: từ 2,0mm đến 2,6mm; - Chỉ số khúc xạ: ≥ 1,548. - Độ sâu tiền phòng: ≥ 5,49; - Độ mịn bề mặt optic: < 1 nano mét. - Hằng số A: ≥118,9 - Dải công suất: từ +6,00D đến +30,00D. - Đóng gói vô trùng. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 3.290.000 | vn0400275489 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG THÀNH | IB2300382784 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2024 | 416/QĐ-BVĐK | 03/06/2024 | 2 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
1888 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Cái | 30 | Hãng / Nước SX: HOYA Lamphun Ltd., /Thái Lan. |  |  |  |  | HOYA Vivinex iSert XC1 | Số: 18458NK/BYT-TB-CT; ngày 09/08/2021 |  | Thuỷ tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu cân bằng, trong suốt, chất liệu Acrylic; - Chặn tia cực tím (UV); - Optic đường kính ≤ 6,0mm, chiều dài thuỷ tinh thể ≤13,0mm. - Optic thiết kế phi cầu cân bằng, rìa vuông, góc càng 0 độ - Thuỷ tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge, qua vết mổ: từ 2,0mm đến 2,6mm; - Chỉ số khúc xạ: ≤ 1,548. - Độ sâu tiền phòng: ≤ 5,49; - Hằng số A: ≤ 118,9 - Đóng gói vô trùng. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 2.975.000 | vn0400275489 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG THÀNH | IB2300382784 | vn4300227023 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2024 | 416/QĐ-BVĐK | 03/06/2024 | 2 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
1889 | Thủy tinh thể đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 4 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDHB | Sida-Lens SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, không nhuộm vàng, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia cực tím (UV). - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Đường kính Optic 6.0 mm, Chiều dài tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400072507 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2024 | 254/QĐ-BVĐKSG | 29/05/2024 | 3 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
1890 | Thủy tinh thể mềm hỗn hợp, màu trong suốt | Cái | 80 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | từ 2023 trở đi | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt - Đường kính quang học: 6mm - Đường kính tổng thể: từ 10.5mm đến 11.00mm + 11.00mm (từ -9.0D đến +9.0D) + 10.50mm (từ 10.0D đến +30.0D) - Thiết kế 4 càng kép, hình hộp - Đặc điểm: hình cầu - Góc càng: 10⁰ - Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hyđrophobic và Hydrophilic) - Dải công suất từ -9.0D đến +30.0D + Từ -9.0D đến + 10.0D mức tăng 1.0D + Từ +10.0D đến 30.0D mức tăng 0.5D - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ: 2.2mm Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400072507 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2024 | 254/QĐ-BVĐKSG | 29/05/2024 | 3 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
1891 | Thủy tinh thể đơn tiêu, ngậm nước | Cái | 4 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDACY | Sida-Lens SDACY | Sidapharm P.C |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, màu vàng, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.16 µm) - Thiết kế càng chữ C, góc càng 5° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Chiều dài tổng 12.5 mm. - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -5.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. | 2.390.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400072507 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2024 | 254/QĐ-BVĐKSG | 29/05/2024 | 3 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
1892 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 4 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDA4 | Sida-Lens SDA4 | Sidapharm P.C |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.16 µm) - Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng 5° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Chiều dài tổng 11.0 mm. - Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.0 - Dãy diop từ -10.0D đến +40.0D. Từ -10.0D đến 0.0D bước 1.0D; từ 0.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400072507 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2024 | 254/QĐ-BVĐKSG | 29/05/2024 | 3 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
1893 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu màu vàng, nạp sẵn | Cái | 10 | Mỹ | 9021 | QPIO130Y | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu màu vàng, nạp sẵn | AST Products, Inc. |  |  | 2023 trở về sau | '- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự mềm, màu vàng, không có hiện tượng chói (glistening). - Thiết kế một mành đặt trong bao - Vật liệu: Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh; - Chiều dài tổng: 13.00 mm; - Đường kínhh optic: 6.00 mm; - Thiết kế: hai mặt lồi, bờ cạnh vuông 360 độ vùng quang học và càng, thiết kế càng chữ C, góc càng 0 độ; - Chỉ số khúc xạ: 1,5; - Phi cầu, cầu sai: -0.27um hiệu chỉnh quang sai cầu về 0; - Tỉ lệ ngậm nước: <0.5% - Chỉ số ACD: 5.51; - Công suất: từ 0D đến 30D; - Lọc tia cực tím ở ngưỡng 10%: ≥384nm; - Thủy tinh thể được nạp sẵn hoàn toàn trong hệ thống đặt kính sử dụng một lần với thao tác một tay, bề mặt súng có phủ lớp LubriMatrix giúp quá trình đặt thủy tinh thể không lỗi; - Kích thước vết mổ: 2.2mm | 3.000.000 | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | IB2400072507 | vn0301514591 | Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2024 | 254/QĐ-BVĐKSG | 29/05/2024 | 3 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
1894 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 300 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic ngậm nước 26%. Lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu mặt trước. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. Góc càng 0°. Càng chữ C. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4, A(acustical)=118.1. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.374 - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -20 D đến +60 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. Kính được đính kèm carttridge và Injector - Tiêu chuẩn ISO, CE | 2.998.000 | vn0108239386 | Liên danh Hùng Vĩ – Việt Long – Thiên Trường | IB2400061565 | vn5600179012 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2024 | 377/QĐ-BVT | 30/05/2024 | 2 | Thành phố Điện Biên Phủ,Tỉnh Điện Biên
1895 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 200 | Barbados | 9021 | Softec HD | Softec HD | Lenstec Barbados, Inc |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, ngậm nước, màu trắng, thiết kế hai mặt phi cầu hình nón, thiết kế 2 càng hình chữ C, quang sai = 0. - Chất liệu: Acrylic (Thành phần nước 26%) - Đường kính quang học 5,75 mm. - Chiều dài toàn bộ 12,0 mm. - Dải công suất + Từ +5.00 D đến + 36.0D (mức tăng 1D) + Từ +10.5D đến +29.5 D (mức tăng 0.5D) + Từ+ 15.0D đến +25.00D ( mức tăng 0.25D).. - Chỉ số khúc xạ (Holladay1 Sf ) 1,47. - Hằng số A (SRK/T) = 118,43 - Cung cấp dụng cụ đặt nhân sử dụng một lần. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. | 2.999.000 | vn0108239386 | Liên danh Hùng Vĩ – Việt Long – Thiên Trường | IB2400061565 | vn5600179012 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2024 | 377/QĐ-BVT | 30/05/2024 | 2 | Thành phố Điện Biên Phủ,Tỉnh Điện Biên
1896 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 300 | Thái Lan | 9021 | XC1 | HOYA Vivinex iSert XC1 | Hoya Lamphun Ltd |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, Optic thiết kế phi cầu cân bằng, có 2 càng. - Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước). - Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Hằng số A: 118,9. - Chi số khúc xạ: 1.548 (ở 23 độ C) - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. | 2.960.000 | vn0108239386 | Liên danh Hùng Vĩ – Việt Long – Thiên Trường | IB2400061565 | vn5600179012 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2024 | 377/QĐ-BVT | 30/05/2024 | 2 | Thành phố Điện Biên Phủ,Tỉnh Điện Biên
1897 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 300 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | HOYA | HOYA Lamphun Ltd |  |  | 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, phi cầu cân bằng, trong suốt, Chất liệu Hydrophobic Acrylic (nhân khô); - Chặn tia cực tím (UV) - Optic đường kính 6,0mm, chiều dài thủy tinh thể 13,0mm - Optic thiết kế phi cầu cân bằng ABC, rìa vuông. - Chống đục. - Chống nhiễu sáng. - Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. -Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge, qua vết mổ: 2,0 mm; - Chỉ số khúc xạ: 1,548; - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; - Hằng số A: 118,9; - Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,18µm; - Dải công suất từ +6 tới +30 Diop (tăng 0,5 Diop); - Đóng gói vô trùng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2.960.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường – Việt Long | IB2400079013 | vn5300139097 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai | Đấu thầu rộng rãi | 01/06/2024 | 290/QĐ-BVT | 23/05/2024 | 1 | Thành phố Lào Cai,Tỉnh Lào Cai
1898 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Cộng hoà Ấn Độ | 9021 | Aurovue EV Gold (HP760APY) | Aurovue EV Gold (HP760APY) | Aurolab |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh - Chất liệu bằng: Acrylic Hydrophobic - Có tính năng lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh - Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng chữ C, góc càng 3 độ - Đường kính quang học (optic) 6mm, tổng chiều dài 12.5mm - Chỉ số khúc xạ: n 1.47; Chỉ số A-constant 118,7 (quang học), ABBE 55; - Dãy công suất hội tụ nằm trong khoảng: 10.0D-15.0D Mức tăng 1.0D 15.0-25.0 D Mức tăng 0.5D 25.0 đến 30.0 Mức tăng 1.0 D - Vết mổ 2.8mm - Lắp sẵn trong Injector Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 1.628.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường – Việt Long | IB2400079013 | vn5300139097 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai | Đấu thầu rộng rãi | 01/06/2024 | 290/QĐ-BVT | 23/05/2024 | 1 | Thành phố Lào Cai,Tỉnh Lào Cai
1899 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 300 | Barbados | 9021 | Softec I | Softec I | Lenstec Barbados, Inc |  |  | Từ 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. - Chất liệu Hydrophilic Acrylic, ngậm nước 26% - Có tính năng lọc tia cực tím (UV) - Thiết kế một mảnh, hai mặt lồi, bờ vuông 360 độ. Thiết kế càng chữ C - Đường kính quang học (optic) 5.75mm, tổng chiều dài 12.0 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46, góc càng 0 độ, hằng số A (SRK/T): 118.43 - Dải công suất kính từ Mức tăng 1D: -5.00 đến +36.00 Mức tăng 0.5D: +10.50 đến +29.50 - Kèm cartridge và injector đặt thủy tinh thể. - Đi qua được vết mổ 2.4mm. Đạt tiêu chuẩn FDA | 2.850.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường – Việt Long | IB2400079013 | vn5300139097 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai | Đấu thầu rộng rãi | 01/06/2024 | 290/QĐ-BVT | 23/05/2024 | 1 | Thành phố Lào Cai,Tỉnh Lào Cai
1900 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, phi cầu. | Hộp/1cái | 800 | Xuất xứ: Indonesia; Ký mã hiệu: RH-72; Hãng sản xuất: PT.Rohto Laboratories Indonesia | 9021.39.00 | [7 empty] | 1.440.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300319600 | vn0305405988 | TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 3 | Đấu thầu rộng rãi | 29/05/2024 | 138/QĐ-TTYT | 21/05/2024 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1901 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu | Hộp/cái | 20 | Hà Lan, LS-313 MF15 , Teleon Surgical B.V. | 9021 | [7 empty] | 8.880.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2300319600 | vn0305405988 | TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 3 | Đấu thầu rộng rãi | 29/05/2024 | 138/QĐ-TTYT | 21/05/2024 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1902 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài dải tiêu cự, 1 mảnh. | Hộp/1cái | 50 | Xuất xứ: Ấn Độ HSX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd Ký mã hiệu: VVB31AUA | 9021 | [7 empty] | 4.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300319600 | vn0305405988 | TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 3 | Đấu thầu rộng rãi | 29/05/2024 | 138/QĐ-TTYT | 21/05/2024 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
1903 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 100 | Mỹ | 90213900 | TFNT00 | Alcon | Alcon |  |  | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400-475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Optic thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ ENLIGHTEN (ENhanced LIGHT ENergy)có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, Giấy phép lưu hành tự do tại FDA Mỹ, FSC Úc. | 23.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1904 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 300 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XY1 | Hoya | HOYA Lamphun Ltd |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) . 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI : 1,548. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp. | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1905 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 800 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens industrie |  |  | Từ 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic đồng trùng hợp giữa phân tử không ngậm nước và ngậm nước 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); hình cầu (không phi cầu) 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,46. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học (một mảnh) 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10,5-11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -9,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp: Pháp, Úc; sản xuất tại nước tham chiếu: Pháp | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1906 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, kéo dài tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 100 | Mỹ | 9021 | ICB00 | Tecnis Eyhance | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm (soft foldable), một mảnh (1 piece), đơn tiêu kéo dài tiêu cự (extend depth of focus). 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Không màu (Clear); lọc tia cực tím (UV); phi cầu (Aspheric). 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,47. 5. Đặc điểm càng: Hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: Từ +5,0 D đến +34,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge - 1MTEC30 + injector - DK7796). 10. Thiết kế giúp tăng cường tầm nhìn trung gian (improves vision for intermediate tasks) 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận FDA 12. Có 2 giấy lưu hành do Mỹ và Ireland cấp; sản xuất tại Mỹ. | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1907 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 50 | Mỹ | 90213900 | DFT015 | Alcon | Alcon |  |  | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh,dải tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) - Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Giấy phép lưu hành tự do tại FDA Mỹ, FSC Úc. | 25.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1908 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước | Cái | 50 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu cự (ba tiêu cự) 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,46. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. (Một mảnh) 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +8,0 D đến +35,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 1.8mm - 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xạ; Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: từ +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: +1,75 D. 11. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp: Úc, Hungary; sản xuất tại nước tham chiếu: Hungary | 18.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1909 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 500 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDHB | Sida-Lens SDHB | Sidapharm P.C |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế càng: 2 càng dạng chữ C, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.5 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm. - Kính được cung cấp cùng Cartridge kèm Injector sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. (Hy Lạp, Vương Quốc Anh) | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1910 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 200 | Pháp | 9021 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,54. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học (một mảnh) 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11,5-11,78mm; đường kính vùng quang học: 5,8-6,15mm 7. Dải công suất: tối thiểu từ +0,0 D đến +35D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,0 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp: Pháp, Úc; sản xuất tại nước tham chiếu: Pháp | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1911 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 200 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | từ 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; không phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -20,0 D đến +40,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 1 giấy lưu hành do Đức cấp; sản xuất tại Đức. | 2.970.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1912 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước | Cái | 100 | Bỉ | 9021 | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46 5. Đặc điểm càng: hai càng chữ C kép, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11,4 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ +6,0 D đến +35,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: ≤ 2,2mm 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: +1,75 D. 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có 2 giấy lưu hành do Bỉ và Úc cấp; sản xuất tại Bỉ. | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1913 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 600 | Thái Lan | 9021 | HOYA iSert 151 | Hoya | HOYA Lamphun Ltd |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) . 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; không phi cầu (thiết kế thấu kính hình cầu) 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,52. 5. Đặc điểm càng: hai càng, chất liệu hỗn hợp (Acrylic và PMMA). 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,4mm – 2,6mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) . 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp. | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1914 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 300 | Pháp | 9021.90.00 | Synthesis (SIP) | Cutting Edge S.A.S | Cutting Edge S.A.S |  |  | Năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,459. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10,5 mm; 10,7 mm; 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -10,0 D đến +40,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 1,6 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp (Pháp, Anh); sản xuất tại nước tham chiếu (Pháp). | 2.368.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1915 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 300 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Orizon SDHBP | Orizon SDHBP | Sidapharm P.C |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Màu sắc trong suốt. Lọc tia UV. - Thiết kế Optic: Phi cầu, hai mặt lồi, chỉ số SA: (-0.25μm) - Thiết kế càng: 2 càng dạng chữ C, cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0° - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 13.0 mm - Hằng số A: 118.5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ: 1.563 - Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.20 - Dãy diop từ 0.0D đến +40.0D. Từ 0.0D đến +10.0D bước 1.0D; từ +10.0D đến +40.0D bước 0.5D - Vết mổ: 2.2 mm - Kính được lắp sẵn trong Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. (Hy Lạp, Vương Quốc Anh) | 3.486.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1916 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước | Cái | 150 | Đức | 9021 | Triva-aAY | Humanoptics | Humanoptics AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước 26%. 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI = 1,46. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +10,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ nhỏ ≤ 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt cartridge + injector. 10. Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: +1,75 D. 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 12. Có 2 CFS của Đức và Úc. | 14.600.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1917 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 1000 | Đức | 9021 | Aspira-aAY | Humanoptics | Humanoptics AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước 26%. 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI=1,46. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ -20,0 D đến +60,0 D. 8. Kích thước vết mổ ≤ 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt cartridge + injector. 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 11. Có 2 CFS của Đức và Úc. | 2.998.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1918 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, điều chỉnh loạn thị, không ngậm nước | Cái | 10 | Mỹ | 90213900 | TFNT30 TFNT40 TFNT50 TFNT60 | Alcon | Alcon |  |  | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, điều chỉnh loạn thị - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Đường kính optic 6,0 mm, chiều dài 13,0 mm, phi cầu, bờ vuông - Thiết kế hình xuyến ở mặt sau optic điều chỉnh loạn thị - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D - Optic thiết kế nhiễu xạ có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. - Độ trụ 1.0 D đến 3.75 D - ISO 13485; CE, Giấy phép lưu hành tự do tại FDA Mỹ, FSC Úc. | 26.400.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1919 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 200 | Ireland | 9021 | 3FLA6 | Biotech | Biotech Europe Meditech Inc Limited |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI :1,48 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: từ +7,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: +1,85 D 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | 15.480.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1920 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước | Cái | 50 | Đức | 9021 | Diff-aA | Humanoptics | Humanoptics AG |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước 26%. 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI =1,46. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: +10,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ nhỏ ≤ 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt cartridge + injector. 10. Vùng quang học thiết kế theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xạ; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: +3,5 D. 11. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 12. Có 2 CFS của Đức và Úc. | 14.700.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1921 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 100 | Đức; Pháp | 9021 | AT LISA tri 839MP | AT LISA tri 839MP | Carl Zeiss Meditec AG; Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2023 trở về sau | Chi tiết theo "Bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật" | 20.000.000 | vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1922 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 900 | Thái Lan | 9021 | HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD | Hoya | HOYA Lamphun Ltd |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,52. 5. Đặc điểm càng: hai càng, chất liệu PMMA. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12,5 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,5mm-2,65mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) . 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp. | 2.920.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1923 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 900 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  | từ 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,53. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm; đường kính vùng quang học: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. 7. Dải công suất: từ -10,0 D đến +35,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: ≤ 2,2mm 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 12. Có 2 giấy lưu hành do Bỉ và Úc cấp; sản xuất tại Bỉ. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1924 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, kéo dài tiêu cự, ngậm nước | Cái | 100 | Thụy Sỹ | 9021.90.00 | EDEN 124M | EDEN 124M | SAV-IOL SA |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu cự với công nghệ EDOF, tiêu cự kéo dài liên tục. - Chất liệu Optic: Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%). - Chặn tia cực tím (UV) tại bước sóng 370nm - Thiết kế Optic: Hỗn hợp (hybrid), đa vùng (khúc xạ, nhiễu xạ, phi cầu) - Thiết kế càng: 2 càng dạng kín, cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0° - Bờ cạnh được làm vuông hoàn toàn 360° - Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 12.4 mm - Hằng số A: 118.0 - SF: 1.42 - Dãy diop: +5.0 D đến +30.0 D (bước 0.5 D) - Khả năng hỗ trợ nhìn gần (công suất cộng thêm): +3.0D - Chỉ số khúc xạ: 1.457 tại 35°C - Vết mổ: 2.2 mm - Cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Có 1 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. (Thụy Sỹ) | 21.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1925 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 100 | Israel | 90219000 | BunnyLens AF | BunnyLens AF | Hanita Lenses |  |  | 2023-2024 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng tím; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,46. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -5,0 D đến +40,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 1.8 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có ≥ 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp. | 2.180.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1926 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 1200 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Sensar 1 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc |  |  | 2024 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm (soft foldable), một mảnh (1 piece), đơn tiêu cự (monofocal). 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Không màu (Clear); lọc tia cực tím (UV); không phi cầu (spheric). 4. Chỉ số khúc xạ (RI): 1,47. 5. Đặc điểm càng: Hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm; đường kính vùng quang học: 6,0 mm. 7. Dải công suất: Từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge - 1MTEC30 + injector - DK7796) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận FDA 11. Có 2 giấy lưu hành do Mỹ và Ireland cấp; sản xuất tại Mỹ. | 2.990.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1927 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 200 | Thái Lan | 9021 | HOYA Vivinex iSert XC1 | Hoya | HOYA Lamphun Ltd |  |  | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,548 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm . 7. Dải công suất: từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Kích thước vết mổ có thể đưa qua: 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 11. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp. | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1928 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 50 | Pháp | 9021 | Artis PLM | Artis PLM | Cristalens Industrie |  |  | Từ 2023 trở đi | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, hai tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic). 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI 1,54. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học (một mảnh). 6. Chiều dài thủy tinh thể: 10,5-10,79mm; đường kính vùng quang học: 5,8 - 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +10,0 D đến +35,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: 2,0 mm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector). 10. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: từ +2,5 D/ +3,0 D. 11. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 12. Có 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp: Pháp, Úc; sản xuất tại nước tham chiếu: Pháp | 10.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400094980 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 27/05/2024 | 219/QĐ-BVM | 24/05/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
1929 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu, mềm, một mảnh, kỵ nước, phối hợp kéo dài tiêu cự | Chiếc | 30 | Mã hàng hóa: ZFR00V Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V - Mỹ/ Hà Lan | 9018 | [7 empty] | 25.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1930 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh, kỵ nước | Chiếc | 100 | Mã hàng hóa: AR40M/AR40E/ AR40e Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ Mỹ | 9018 | [7 empty] | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1931 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 400 | Xuất xứ: Ấn Độ HSX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. Ký mã hiệu: SGM13AUA | 9021 | [7 empty] | 2.139.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1932 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu | Cái | 10 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: TRI-FO-617 | 9021 | [7 empty] | 8.000.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1933 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 4 càng hoặc càng 4 điểm tựa, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. | Cái | 300 | Xuất xứ: Ấn Độ HSX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. Ký mã hiệu: SGM13AUA | [8 empty] | 2.139.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1934 | Vòng căng bao thủy tinh thể các loại, các cỡ | Cái | 15 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: OCR 1311/ OCR1210 | 9018 | [7 empty] | 349.650 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1935 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu tăng cường tầm nhìn trung gian. | Cái | 110 | Xuất xứ: Ấn Độ HSX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. Ký mã hiệu: VVB31AUA | 9021 | [7 empty] | 4.690.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1936 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 2 càng, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. | Cái | 400 | Xuất xứ: Ấn Độ HSX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. Ký mã hiệu: DRVVB100AUA | [8 empty] | 1.485.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1937 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu. | Cái | 220 | Xuất xứ: Ấn Độ HSX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. Ký mã hiệu: VVB31AUA | [8 empty] | 4.690.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1938 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh 2 càng, lọc tia UV. | Cái | 1100 | Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ HSX: Anadolu Tip Teknolojileri Üretim Pazarlama İth. İhr. Tic. Ve San. Aş. Ký mã hiệu: AS60130 | [8 empty] | 1.139.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1939 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, mềm, một mảnh, kỵ nước | Cái | 52 | - Xuất xứ: PhysIOL S.A/ Bỉ - Ký mã hiệu: Pod F GF (FineVision HP) | [8 empty] | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1940 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 100 | Xuất xứ: Ấn Độ HSX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. Ký mã hiệu: AVB10AUA | 9021 | [7 empty] | 1.485.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1941 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kỵ nước | Cái | 1150 | - Xuất xứ: PhysIOL S.A/ Bỉ - Ký mã hiệu: Micropure | [8 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1942 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự | Cái | 10 | Model: BunnyLens MF Easy Hãng sản xuất: Hanita Lenses | 90219000 | [7 empty] | 8.600.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1943 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh, kỵ nước | Chiếc | 930 | - Ký mã hiệu: HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | [8 empty] | 2.920.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300380628 | vn4000373552 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2024 | 1440/QĐ-BV | 20/05/2024 | 3 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
1944 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 3 tiêu cự, 4 càng | Cái | 4 | - Nhà sản xuất: PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu: Pod F GF (FineVision HP) | 9021.90.00 | [7 empty] | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300391355 | vn0303389515 | BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI | Đấu thầu rộng rãi | 10/05/2024 | 240/QĐ-BVCC, ngày 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2 | Huyện Củ Chi,TP. Hồ Chí Minh
1945 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 4 càng | Cái | 200 | - Nhà sản xuất: PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu: Micropure 123 | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300391355 | vn0303389515 | BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI | Đấu thầu rộng rãi | 10/05/2024 | 240/QĐ-BVCC, ngày 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2 | Huyện Củ Chi,TP. Hồ Chí Minh
1946 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 1 mảnh, giúp nhìn xa | CÁI | 1300 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: HFS6130SQY | 9021 | [7 empty] | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300383924 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 08/05/2024 | 1765/QĐ-BVCR | 24/04/2024 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1947 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 200 | Ý | 9021 | R2560CZ | SIFI S.p.A | SIFI S.p.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic: 6mm, tổng chiều dài: 12.5mm - Chất liệu : Copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng càng hình chữ C Lọc tia UV - Thiết kế với công nghệ rìa vuông đôi (double square edge). - Góc càng: 5 độ Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex Aspherical) Hằng số A:118.3(ước tính), A: 118.59 theo công thức SRK-T, A: 1,572 theo công thức Holladay - sf, A: 5,354 theo công thức Hoffier Q - pACD Độ sâu tiền phòng: 5.14 Chỉ số SA: -0,14µm Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C Chỉ số Abbe: 46.94 Dãi công suất từ 0D đến +30D; từ 0D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D - Kèm cartridge được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8mm - 1P sử dụng một lần do Medicel AG sản xuất. - Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm. | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2400038399 | vn2700961436 | Bệnh viện Quân y 5, Cục Hậu cần-Kỹ Thuật, Quân đoàn 12 | Đấu thầu rộng rãi | 08/05/2024 | 371/QĐ-BV | 06/05/2024 | 6 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
1948 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) / Thủy tinh thể nhân tạo - ĐTKT: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, màu vàng, chất Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước). - Thiết kế phi cầu. - Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°). - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Đường kính Optic ≥ 6,0 mm, Chiều dài ≥ 12,5 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,54 < n < 1,56 - Dãy diop từ +6,0 D đến +35,0 D - Vết mổ ≤ 2,2 mm. - Kính được cung cấp kèm Catridge và Injector sử dụng 1 lần <> hoặc tương đương. | Cái | 9200 | - Ký mã hiệu: HFS6130SQY - Hãng sản xuất: Excellent Hi-Care Private Limited - Nước sản xuất: Ấn Độ | 9021.90.00 | [7 empty] | 1.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300392673 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 04/05/2024 | 1050/QĐ-BVĐT | 02/05/2024 | 4 | Tỉnh Đồng Tháp
1949 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) / Thủy tinh thể nhân tạo - ĐTKT: Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic không ngậm nước). - Càng dạng chữ C hoặc L - Thiết kế phi cầu, bù trừ cầu sai theo độ cong giác mạc. - Đường kính Optic ≥ 6,0 mm, , Chiều dài ≥ 13mm - Chỉ số khúc xạ n ≥ 1,49, ABBE: ≥ 50 - Dải công suất từ 0D đến ≥34D bước nhảy độ 0,5D - Kính được lắp sẵn trong Catridge kèm Injector. <> hoặc tương đương | Cái | 200 | - Ký mã hiệu: CT LUCIA 621PY - Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec Production LLC/ Hoa Kỳ | 90213900 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300392673 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 04/05/2024 | 1050/QĐ-BVĐT | 02/05/2024 | 4 | Tỉnh Đồng Tháp
1950 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 40 | Xuất xứ: Hà Lan / Hãng sản xuất: Teleon Surgical B.V. | 90213900 | [7 empty] | 2.600.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2300392084 | vn2901734183 | Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/05/2024 | 430/QĐ-BVQL | 26/04/2024 | 3 | Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An
1951 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 40 | Ký mã hiệu: Softec I - Hãng/ nước sản xuất: Lenstec Barbados, Inc/ Barbados | VT160 | [7 empty] | 2.850.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300392084 | vn2901734183 | Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 04/05/2024 | 430/QĐ-BVQL | 26/04/2024 | 3 | Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An
1952 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 350 | Pháp |  | Cristal | Cristal | Cristalens Industrie |  |  | 2023-2024 | Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Lọc tia UV. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần qua vết mổ 2.2mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 999.000 | vn2700484825 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH | IB2400012673 | vn0800376555 | Bệnh viện quân y 7 Cục Hậu Cần Quân khu 3 | Đấu thầu rộng rãi | 04/05/2024 | 424/QĐ-BV | 03/05/2024 | 2 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1953 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự một mảnh. | Cái | 50 | Hungary |  | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | 2023-2024 | Thủy tinh thể mềm ba tiêu một mảnh: ba tiêu cự, Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh . Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần qua vết mổ từ 1.8 đến 2.2mm + Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 18.450.000 | vn2700484825 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH | IB2400012673 | vn0800376555 | Bệnh viện quân y 7 Cục Hậu Cần Quân khu 3 | Đấu thầu rộng rãi | 04/05/2024 | 424/QĐ-BV | 03/05/2024 | 2 | Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
1954 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm 1 | Cái | 3000 | Hoa Kỳ | 90213900 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production LLC |  | 17653NK/BYT-TB-CT Ngày cấp: 3/3/2021 | 2023 trở về sau | 1. Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, một mảnh. 2. Thiết kế một mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nước; 3. Lọc ánh sáng xanh; 4. Đường kính optic: 6mm, chiều dài: 13mm. 5. Thiết kế phi cầu, bù trừ cầu sai thay đổi theo độ cong giác mạc. 6. Chỉ số khúc xạ: 1,49; 7. Hằng số A: 120.2 8. Chỉ số ABBE: 50 9. Dải công suất từ 0,0D đến 34,0D 10. Lắp sẵn kèm cartridge + injector dùng một lần. Vô khuẩn 11. Thủy tinh thể có nhiều dãy độ khác nhau, có thể đặt được qua vết mổ 2,2-2,6 mm tùy theo độ kính | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400004587 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 03/05/2024 | 1168/QĐ-BVNĐC | 29/04/2024 | 3 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1955 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm 3 | Cái | 150 | Đức; Pháp | 90213900 | AT Lisa 809M | AT Lisa 809M | Carl Zeiss Meditec AG; Carl Zeiss Meditec SAS |  | 17653NK/BYT-TB-CT Ngày cấp: 3/3/2021 | 2023 trở về sau | 1. Thuỷ tinh thể đa tiêu, một mảnh, 4 điểm tựa, công nghệ nhiễu xạ, công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần +3,75D 2. Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước; 3. Chống UV; 4. Thiết kế Optic dạng phi cầu; 5. Đường kính optic: 6mm, chiều dài: 11 mm 6. Dải công suất từ 0 đến 32 D, tăng đều 0,5 D. 7. Chỉ số ABBE: 58 8. Hằng số A: 117,8 9. Chỉ số khúc xạ: 1,46 10. Kèm theo Catridge và Injector dùng 1 lần. 11. Đặt được qua vết mổ 1,8 mm. | 13.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400004587 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 03/05/2024 | 1168/QĐ-BVNĐC | 29/04/2024 | 3 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1956 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm 6 | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  | ĐKLH số: 2301237ĐKLH/BYT-HTTB Ngày: 11/10/2023 | 2023 | 1. Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 3 mảnh, đơn tiêu, trong suốt, càng chữ C, càng cứng chất liệu PPMA 2. Chất liệu: Acrylic kỵ nước. lọc UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 4. Đường kính optic/Chiều dài: 6mm / 13.5mm (-10.0D đến +5.5D), 6mm/13mm (từ +6.0D đến 30.0D) 5. Góc càng: 5 6. Dải công suất: từ -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. chỉ số ABBE=55 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 10. Vết mổ 2.8 11. A-Constant: 118.7 | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400004587 | vnz000011828 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | Đấu thầu rộng rãi | 03/05/2024 | 1168/QĐ-BVNĐC | 29/04/2024 | 3 | Thành phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre
1957 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 350 | - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XC1 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | VTK.30 | [7 empty] | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300387704 | vn3000350433 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 02/05/2024 | 34/QD-BVĐKT | 25/03/2024 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
1958 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh không ngậm nước lọc UV và ánh sáng xanh | Cái | 50 | Ấn Độ | 9021 | HFS6130SQY | HFS6130SQY | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm một mảnh được đặt sẵn trong Injector và Cartridge, chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sao, lọc tia UV và ánh sáng xanh . + Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A: 118.6/118.4 (Ultrasound A-scan). + Hằng số A: 118.9/118.7 (Optical Biometry). + Chỉ số ABBE: 38.10 + Chỉ số khúc xạ ở 25 độ C: 1.555 . + Được lắp sẵn trong Cartridge 2.2mm + Dãy diop: - 10.0 D đến + 40.0 D ( + 10.0 D đến + 30.0 D bước nhảy 0.5 D, - 10.0 D đến + 9.0 D và + 31.0 D đến + 40.0 D bước nhảy 1.0 D) + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1959 | Thủy tinh thể nhân tạo màu vàng, lọc ánh sáng xanh, phi cầu, chống chói | Cái | 100 | Đức | 9021 | Primus-HD Yellow | Primus-HD Yellow | OphthalmoPro GmbH |  |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh lắp sẵn trong injector (Preloaded): nhuộm vàng, phi cầu (hiệu chỉnh quang sai ≤ 0.20µ, thiết kế quang lồi cầu sau, vật liệu Hydrophobic acrylic không lấp lánh, bậc 0 trên thang Miyata, không bị dính khi tiếp xúc, lọc tia UV, kết hợp lọc ánh sáng xanh, bờ vuông 360 độ sắc nét, cạnh bên nhám chống chói, góc tiếp xúc ≥ 1.5 độ, điều chỉnh vòng lặp C-loop đảm bảo tương thích với các kích cở bao khác nhau, chỉ số khúc xạ ≤ 1.48 tại 35độ, đường kính optic: 6.0mm, Chiều dài toàn bô: ≥ 13.0 mm, Hằng số A: 118.9 (nominal), Haigis: a0=1.46 a1=0.40 a2=0.10, Hoffer: pACD 5.68, Holladay:sf=1.91, SRK/T: 119.2, SRKII: 119.6, Phạm vi Diop: từ -10.0 => 36 Diop, bước điều chỉnh 0.5D, đường kính ngoài đầu tip catridge ≤ 1.78mm, cho phép đặt qua vết mổ nhỏ 2.0mm | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1960 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại (cứng, mềm, treo) | Cái | 100 | Thái Lan | 90213900 | XY1 | HOYA Vivinex iSert XY1 | Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan |  |  | 2023 trở về sau | - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước). - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu cân bằng, nhuộm vàng. - Càng chữ C cải tiến, góc càng 0 độ. - Thiết kế optic: bờ vuông hoặc cạnh vuông 360 độ. - Đường kính vùng quang học: 6,0mm, Chiều dài thuỷ tinh thể (đường kính tổng): 13mm. - Lọc tia cực tím (UV): Có ; lọc ánh sáng xanh: Có - Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ +6,00 D đến +30,00 D - Kích thước vết mổ: 2.0mm - Chi số khúc xạ: 1.548 - Optic thiết kế phi cầu cân bằng - Hiệu chỉnh quang sai cầu (Adjustment of spherical aberation): -0,18µm; - Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1961 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 50 | Bỉ | 9021 | Pod F (FineVision) | Pod F (FineVision) | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Chất liệu hydrophilic acrylic 26%, lọc ánh sáng xanh và tia cực tím (tia UV) - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế càng chữ C kép. - Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. - Đường kính Optic: 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,46; - Chỉ số pACD (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q): 5,59 - Chỉ số Abbe: 58 - Dải công suất: từ +6D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Công suất bổ sung +3,5D và +1,75D - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân đồng bộ, tiệt trùng và dùng 1 lần. - Hằng số A (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T): 118,95 - Hạn sử dụng của hàng hóa: 60 tháng kể từ ngày sản xuất | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1962 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu chỉnh lão thị | Cái | 100 | Hà Lan | 9021 | 570 | Precizon Presbyopic NVA | Ophtec BV |  |  | Từ 2023 trở đi | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đa tiêu cự. Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước (HEMA/EOEMA copolymer) (tương đương ngậm nước 25%). Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí). Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE là 47. Kính thiết kế theo dạng phi cầu với cầu sai âm (-0,11µm), thấu kính tiêu cự hội tụ liên tục (CTF) với công suất là +2.75D, kéo dài tiêu cự từ gần đến xa. Kích thước phần nhìn xa ở tâm Y/X là 1,4/2,6mm. Chiều rộng phân đoạn quay 0.6mm. Số vòng phân đoạn 3n. Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính dạng càng chữ C kép với góc càng 0 độ. Kính đi qua vết nhỏ với kích thước vết mổ 2,2 mm. Đường kính phần quang học là 6,00 mm; chiều dài tổng là 12,50 mm. Độ dày càng kính 0,4 mm. Độ dày phần trung tâm kính từ 0,8 đến 1,3 mm. Hằng số A dành cho siêu âm là 118,0; hằng số A đối với siêu âm bằng quang là 118,8 (áp dụng với công thức SRK.T); pACD là 5,51; SF là 1,72; LF là 1,78; DF là 0. Dãy độ từ +1,0 đến 35,0D. Kèm theo cartrigde và Injector dùng một lần | 16.550.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1963 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu không ngậm nước nhuộm vàng lắp sẵn hoàn toàn | Cái | 100 | Tây Ban Nha | 9021 | LLASHP60-PL | LLASHP60-PL | AJL Ophthalmic S.A., |  |  | Từ 2023 trở đi | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu cả hai mặt, lắp sẵn hoàn toàn. Chất liệu acrylic copolymer không ngậm nước với tỷ lệ <4%. Kính không có hiện tượng glistening (bị bọt khí), chóng chói 100%. Kính lọc tia UV <10% tại bước sóng 400nm, lọc ánh sáng xanh (nhuộm vàng tự nhiên). Chỉ số khúc xạ là 1,485. Chì số ABBE là 54. Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. Kính càng chữ C với thiết kế công nghệ chống dính càng Antistick. Kính đặt qua vết mổ nhỏ 2,2 mm với dụng cụ Accuject 2.2 tích hợp sẵn, dụng cụ đặt kính dùng 1 lần. Góc càng 0 độ. Đường kính optic: 6,00 mm. Chiều dài 13,0 mm. Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D. Hằng số A dành cho siêu âm quang là 119,7; độ sâu tiền phòng là 5,66. Kính được khử trùng bằng khí ETO. | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1964 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự. | Cái | 50 | Mỹ/ Hà Lan | 9021 | ICB00 | Johnson&Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | 2024 | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian, sắc sai thấp tương tự Tecnis 1 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ 2.2mm 14. ACD tiếp xúc: 5.4mm 15. A-Constant: 118.8 | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1965 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 4 càng | Cái | 100 | Israel | 90219000 | BunnyLens HP Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2023 - 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên.;Có khả năng lọc ánh sáng có bước sóng ≤ 400 nm;Chất liệu: Hydrophobic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm.;Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ;Dải công suất từ 5.0D đến 35.0D (từ 5.0D đến 10.0D và từ 31.0D đến 35.0D tăng mỗi mức 1.D; từ 10.5D đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D).;Hằng số A ≥ 118.4; Chỉ số khúc xạ 1.48.;Cầu sai: -0.14; Độ sâu tiền phòng (pACD) ≤ 5.6;Kích thước vết mổ 2.2mm.;Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính hoặc tương đương. | 3.000.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1966 | Thủy tinh thể đa tiêu 3 tiêu 1 mảnh | Cái | 100 | Đức | 9021 | B1EWYN/ S1EWYN | B1EWYN/ S1EWYN | 1stQ GmbH |  |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm ba tiêu một mảnh: Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) kết hợp bề mặt không ngậm nước, ba tiêu cự, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sau (PCO). Lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh. + Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ. + Đường kính Optic: 6.0mm, chiều dài tổng thể: 13.0mm. + Hằng số A: 118.9 (SRK/T), SF: 1.67, Haigis a0: 1.243 a1: 0.400 a2: 0.100. + Chỉ số ABBE: 58. + Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.46. + Chỉ số khúc xạ: 1.46. + Vết mổ nhỏ 1.8-2.0mm. + Add: +3.5D (near/gần), +1.75D (intermediate/trung gian). + Dãy diop: Model: S1EWYN từ +8.0D đến +9.0D, +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D và Model: B1EWYN từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 16.800.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1967 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, các độ | Cái | 200 | Ý | 9021 | S7560CZ | S7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2024 | "Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm Chất liệu : Copolymer (cấu tạo bởi 2 thành phần : 2 Hema (2-hydroxyethyl methacrylate)và Eoema (2 ethoxyethyl mathacrylate )). Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic tạo thành 4 điểm tựa, lọc tia UV, thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). Optic dạng phi cầu hai mặt. Góc càng 5 độ. Hằng số A:118.6 (0D đến +30D) và A:119.9(-1D đến -10D). Độ sâu tiền phòng: 5.32(0D đến +30D) và 6.08(-1D đến -10D). Dãi công suất từ-10D đến +30D(từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D). Chỉ số SA = -0,14µm. Kèm cartridge + injector được lắp sẵn hoàn toàn sử dụng một lần. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm. | 3.800.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1968 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 150 | Bỉ | 9021 | Isopure 123 | Isopure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial trên bề mặt. - Chất liệu hydrophobic acrylic (acrylic kỵ nước) không có hiện tượng Glistening. - Tổng chiều dài kính: từ +10D đến +24,5D: 11,00mm; từ +25D đến +30D: 10,75mm. - Đường kính Optic: từ +10D đến +24,5D: 6,00mm; từ +25D đến +30D: 5,75mm. - Thiết kế 4 càng khép kín. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV). - Chỉ số khúc xạ: 1,53. - Chỉ số Abbe: 42 - TTT được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ +10D đến +30D bước nhảy 0.5D. - Chỉ số pACD (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q): 5,85 - Hằng số A (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T): 119,40. - Hạn sử dụng của hàng hóa: 36 tháng kể từ ngày sản xuất | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1969 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 mảnh | Cái | 30 | Mỹ | 9021 | AR40e, AR40E, AR40M | Johnson&Johnson | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. |  |  | 2024 | 1. Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 3 mảnh, đơn tiêu, trong suốt, càng chữ C 2. Chất liệu: Acrylic Hydrophobic kỵ nước. lọc UV 3. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 4. Đường kính optic/Đường kính tổng: 6mm / 13.5mm (-10.0D đến +5.5D), 6mm/13mm (từ +6.0D đến 30.0D) 5. Góc càng: 5 6. Dải công suất: từ -10D đến +30D, bước nhảy 0.5D 7. chỉ số ABBE=55 8. Chỉ số khúc xạ: 1.47 9. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 10. Vết mổ 2.8 11. A-Constant: 118.7 | 2.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1970 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu ba tiêu cự lắp sẵn | Cái | 50 | Đức/Pháp | 9021 | AT LISA tri 839MP | AT LISA tri 839MP | Carl Zeiss Meditec AG/ Carl Zeiss Meditec SAS |  |  | 2023 trở về sau | Thủy tinh thể mềm ba tiêu cự một mảnh dạng phi cầu. Lắp sẵn với BLUEMIXS 180. Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt bên ngoài không ngậm nước, không có bọt khí. Lọc tia UV, bước sóng lọc ở mức 10% với TTT +20D là 370nm. Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE 58. Bốn điểm tựa ZHaptic, bờ vuông 360 độ chống đục bao sau. Tiêu điểm nhìn gần +3,33D, tiêu điểm nhìn trung gian là +1,66D. Đặt qua vết mổ nhỏ 1,8 mm, công nghệ MISC, vòng khúc xạ và nhiễu xạ được thiết kế trên bề mặt trước optic, cầu sai điều chỉnh -0,18µm, đường kính optic 6mm, chiều dài 11mm. Độ dày càng kính 0,25mm. Góc Haptic 0 độ. Xử lý bề mặt Thủy Tinh Thể bằng công nghệ SMP (Smooth micro phase) giảm nhiễu loạn ánh sáng. Hằng số A là 118,6. Độ sâu tiền phòng ACD 5,32. Chỉ số SF 1.48. Dải công suất từ 0D đến +32D tăng dần đều 0,5D. | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1971 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh | Cái | 150 | Ấn Độ | 9021 | SAF6125SQ | SAF6125SQ | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | 2024 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh: Chất liệu Acrylic ngậm nước (26%), đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sau. + Lọc tia UV + Thiết kế càng chữ: C, góc càng: 5 độ + Hằng số A: 118.0. + Đường kính Optic 6.0mm, chiều dài 12.5mm. + Độ sâu tiền phòng: 4.96. + Chỉ số khúc xạ: 1.46. + Vết mổ nhỏ 2.2mm. + Dãy diop: -10.0->+30.0D. + Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng | 770.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1972 | Thủy tinh thể nhân mềm đơn tiêu một mảnh, càng chữ C hiệu chỉnh | Cái | 50 | Việt Nam | 9021 | MEDEP MECYL (MC-01) | MEDEP MECYL (MC-01) | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) |  |  | 2024 | Thủy Tinh Thể mềm đơn tiêu , một mảnh, càng chữ C hiệu chỉnh. Chất liệu Acrylic kỵ nước Phenylethyl Acrylate và Phenylethyl Methacrylate (PEMA) Copolymer, vô khuẩn, có thể gập lại được, không gây ra hiện tượng phản quang (Glistening). Thủy tinh thể không nhuộm màu (trong suốt), có chức năng lọc tia cực tím. Thiết kế optic theo dạng một mặt phi cầu và một mặt cầu. Thấu kính lồi. Hệ số khúc xạ là 1,555. Cầu sai trung tính (0). Kính có bờ vuông 360 độ xung quanh kính chống đục bao sau. Góc càng 0 độ. Đường kính Optic là 6,0 mm, chiều dài 13,0 mm; Độ dày thấu kính 0,54-0,92 mm. Chỉ số MTF ≥ 0,43; Hàm lượng nước <0.5%; Hằng số A 118,1 ± 1% (SRK II) và 117.8 ± 1% (SRK/T); Độ sâu tiền phòng 5,4 mm; Hằng số phẩu thuật 1,68 mm. Dãy công suất từ 0,0D đến 30,0D, bước 0,5D. Chỉ số ABBE là 38,1. Kích thước vết mổ tương thích với kính là 2,2 mm; dễ dàng thao tác và sử dụng; thời gian bung càng ngắn 30s. Tương thích với hệ thống bơm T22T2110/ T22T7113; vết mổ có thể to hơn với độ kính trên 27,0D. Tiệt khuẩn kính theo phương pháp Ethylene Oxide; đóng gói khô trên khay và trong 2 lớp túi Tyvek Kèm theo cartrige và injector | 1.168.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1973 | Thủy tinh thể nhân tạo treo | Cái | 20 | Mỹ | 9021 | CZ70BD | Alcon | Alcon |  |  | 2023 | "Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh chất liệu PMMA - Màu càng trắng (trong suốt) - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,49 - Chiều dài TTT: 12,5 mm - Đường kính optic 7,0 mm - Góc càng 5 độ, Càng chữ C biến đổi, có 2 lổ - Dãy diop (dải công suất): +4,0 D đến +34,0 D | 1.360.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1974 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, các độ lắp sẵn | Cái | 50 | Pháp | 9021 | Artis PLM | Artis PLM | Cristalens Industrie |  |  | Từ 2023 trở đi | Loại kính, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong cartridge và injector (preloaded) sẵn sàng sử dụng. Đường kính optic: 6.0mm (từ 10D đến 25D), 5.8mm (từ 25.5D đến 35D). Đường kính toàn bộ: thiết kế dạng 4 điểm cố định bao chắc chắn, dài, 10.79mm (từ 10D đến 25D), 10.50mm (từ 25.5D đến 35D). Thiết kế 1 mãnh bờ góc vuông 360 độ. Thiết kế optic: Công nghệ nhiễu xạ đa tiêu cự cho thị lực nhìn gần và trung gian bổ sung liên tục, phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc, công nghệ nhiễu xạ mặt trước, 2 mặt lồi đều (biconvex). Góc 5 độ. Chất liệu: hydrophobic Acrylic không ngậm nước CBK 1.8, Dãy công suất từ 10D đến 35D, cách khoãng 0.5D. Diop cộng thêm trên kính bổ sung nhìn gần và trung gian. Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 đo bằng laser. Độ sâu tiền phòng đề nghị (ACD): 5.77mm khi đo bằng siêu âm, 6.03 đo bằng laser, chỉ số khúc xạ 1.54, đặt qua vết mổ 2.0mm | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1975 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 150 | Pháp | 9021 | EAZ-Y | EAZ-Y | Cristalens Industrie |  |  | Từ 2023 trở đi | Đường kính optic: 6.15mm (với kính từ 0D đến 9.5 diop), 6.0mm (từ 10D đến 25D), 5.8mm (từ 25.5D đến 35D) Đường kính toàn bộ: thiết kế dạng C-loop, dài 11.78mm (với kính từ 0D đến 9.5 diop), 11.50mm (từ 10D đến 35D). Thiết kế 1 mãnh bờ góc vuông 360 độ, Thiết kế optic: phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc. Chất liệu: hydrophobic Acrylic không ngậm nước, cho đường rạch nhỏ. Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 đo bằng laser. Độ sâu tiền phòng đề nghị (ACD): 5.77mm khi đo bằng siêu âm, 6.03 đo bằng laser. Chỉ số khúc xạ: 1.54, đặt qua vết mổ 2.0mm | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1976 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 100 | Bỉ | 9021 | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | Từ 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, chất liệu Hydrophobic acrylic (acrylic kỵ nước) không có hiện tượng Glistening. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV) - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế 4 càng khép kín. - Tổng chiều dài kính: từ 0D đến +24,5D: 11,00mm; từ +25D đến +30D: 10,75mm. - Đường kính Optic: từ 0D đến +24,5D: 6,00mm; từ +25D đến +30D: 5,75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Chỉ số pACD (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q): 5,85 - Chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 0D đến +9D bước nhảy 1D; +10D đến +30D bước nhảy 0,5D. - Hằng số A (đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức SRK/T): 119,40 - Hạn sử dụng của hàng hóa: 36 tháng kể từ ngày sản xuất | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1977 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu lắp sẵn, càng và optic liền mảnh | Cái | 50 | Mỹ | 9021 | AU00T0 | Alcon | Alcon |  |  | 2023 | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, đặt sẵn trong súng - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Hằng số A: 118,7 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D - Hệ thống đặt + Mẫu: AU00T0 + Chất liệu: Basell PD 702 Polypropylene + Công nghệ đặt kính: Pít tông TensionGlide + Kích thước vết mổ thích hợp: >= 2,2 mm + Có thiết kế gờ bảo vệ vết mổ | 3.800.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1978 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 5 tiêu cự | Cái | 100 | Israel | 90219000 | Intensity BN EZ | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2023 - 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 5 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng tự nhiên;Có 12 bậc với vòng ở giữa có đường kính 1mm, chiều cao mỗi bậc tối đa là 3,6 micron; Sử dụng ánh sáng với 93,5% hiệu suất năng lượng; Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm.;Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ | 19.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1979 | Chỉ cố định thủy tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ | Sợi | 20 | Mỹ | 3006 | 8065308001 | Alcon | Alcon |  |  | 2023 | Chỉ polypropylen, 10/0, kim thẳng | 388.500 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1980 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng kẹp mống mắt | Cái | 5 | Ấn Độ | 9021 | MIC5580 | MIC5580 | Excellent Hi-Care Private Limited |  |  | 2024 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng kẹp mống mắt: Chất liệu PMMA + Thiết kế 1 mảnh. + Đường kính Optic 5.5mm, chiều dài tổng thể: 8.0mm. + Hằng số A: 117.2. + Chỉ số khúc xạ: 1.4915. + Độ sâu tiền phòng: 2.95. + Dãy diop: 0.0->+30.0D. + Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 1.200.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1981 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu các độ 1 mảnh ngậm nước | Cái | 100 | Hungary | 9021 | 677MY | 677MY | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ 2023 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, 2 càng kép khép kín, 7 đường tròn đồng tâm. Chất liệu: Chứa 25% nước, hấp thụ UV, lọc ánh sáng xanh, chỉ số khúc xạ 1.46, chỉ số ABBE 58 Thiết kế quang học: Hai mặt lồi, phi cầu, nhiễu xạ, công nghệ quang Apodized. Góc tiếp xúc giữa càng và túi báo là 180 độ tại đường kính 9mm. Dải công suất: 8.0D đến +35.0D (mức tăng 0.5D). Công suất bổ sung: +3.5D (nhìn gần); +1.75D (nhìn trung bình). Vùng nhiễu xạ: Công nghệ EPS, mặt trước tiền phòng, đường kính 3.0mm Hằng số A: 118.9 (SRK/T), Đường kính tổng 13.0mm; đường kính quang 6.0mm. Rìa cạnh sắc vuông 360 độ chống đục bao sau. Góc càng: 0 độ thiết kế không đối xứng ở vòm sau. Tiệt trùng: Hơi nước (Hạn sử dụng 5 năm). Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ +15 ° C +35 ° C (độ ẩm 15% 50%) | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1982 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ngậm nước | Cái | 200 | Pháp | 9021 | Cristal | Cristal | Cristalens industrie |  |  | Từ 2023 trở đi | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự một mảnh, 2 càng, màu trắng Đường kính quang học: 6.00 mm Đường kính tổng thể: 13.00 mm Thiết kế: Một mảnh, rìa cạnh sắc vuông 360° Thiết kế quang học: Đơn tiêu, phi cầu. Góc càng: 10° Vật liệu: Hydrophilic Benz 25 làm bằng sự kết hợp giữa ưa nước và kỵ nước. Dải công suất: Từ +10.0D đến +30.0D (mức tăng 0.5D) Hằng số A ước tính (SRK-T) 118.0 Sinh trắc học siêu âm 118.5 Sinh trắc học laser can thiệp Đồ sâu tiền phòng đề xuất (ACD) 4.96 mm Sinh trắc học siêu âm 5.25 mm Sinh trắc học laser can thiệp Chỉ số khúc xạ: 1.46 Khử trùng: Hơi nước Hệ thống tiêm: Kim phun sử dụng 1 lần. Kích thước vết mổ dự kiến: 2.2mm | 999.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1983 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước | Cái | 50 | Israel | 90219000 | BunnyLens MF Easy | Hanita | Hanita Lenses |  |  | 2023 - 2024 | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự, ngậm nước, phi cầu, nhiễu xạ, ngăn chặn tia UV, lọc ánh sáng tím.;Các bậc nhiễu xạ nằm ở vùng trung tâm 4mm, phù hợp với kích thước đồng tử trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.;Chất liệu: Hydrophilic Acrylic; Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm.;Thiết kế 4 càng; Góc càng 5 độ; Bờ vuông liên tục 360 độ;Dải công suất từ 10.0 đến 35.0D (từ 10.0 đến 30.0D, tăng mỗi mức 0.5D; từ 31.0 đến 35.0D, tăng mỗi mức 1.0D);Công suất bổ sung: +3.0D;Hằng số A ≤ 118.5: Chỉ số khúc xạ 1.46; Kích thước vết mổ ≤ 1.8mm.;Thủy tinh thể được lắp sẵn trong Cartridge hoặc tương đương. | 8.860.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2400054240 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 29/04/2024 | 1666/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
1984 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 5 | Bỉ | 9021 | Micropure | Micropure | PhysIOL S.A |  |  |  | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu hydrophobic acrylic (không ngậm nước) không có hiện tượng Glistening. (Gồm 02 Polymer là Ethylene Glycol Phenyl Ether Acrylate (2-Phenoxyethyl Acrylate) (EGPEA) và 2 Hydroxyethyl Methacrylate (HEMA)) 2. Chất liệu: acrylic 3. Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. 4. Thiết kế phi cầu hai mặt lồi, thiết kế 4 càng. 5. Đường kính quang học (Optic): từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm 6. Đường kính tổng: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm 7. Chỉ số khúc xạ: 1,53 8. Chỉ số Abbe: 42 9. Dải Công suất: từ -10D đến 9D bước nhảy 1D; 10D đến 30D bước nhảy 0,5D & 31D đến 35D bước nhảy 1D 10. Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân. - Độ sâu tiền phòng (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Hằng số A tính theo công thức SRK/T:119,40 (đo bằng giao thoa quang học) 11. Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016; CE (EU) 2017/745 và QMS (EU) 2017/745; CFS. | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400074359 | vn2400482947 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN ĐỘNG | Chào hàng cạnh tranh | 29/04/2024 | 195/QĐ-TTYT | 26/04/2024 | 1 | Huyện Sơn Động,Tỉnh Bắc Giang
1985 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 65 | Đức | 9021 | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  |  | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước. 2. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. 3. Thủy tinh thể lọc UV và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế: một mảnh, hai mặt lồi /cầu, càng chữ C 5. Đường kính quang học: 6.0 mm. 6. Đường kính tổng (chiều dài): 12.5 mm. 7. Chỉ số khúc xạ: 1,46 8. Chỉ số ABBE: 58 9. Dải công suất từ -20D đến +40D với mức tăng 0,5D 10. Được cung cấp cùng súng i-Ject và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2,2 / 2,5mm. Độ dày trung tâm TTT : 0,98mm (+20D). Chiều dày càng 0.35mm - Góc càng 0º. A-constant: 118,0. ACD: 4,96 mm. - Cầu sai: 0 (trung tính) - Tiệt trùng bằng hơi nước 11. Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE; CFS | 2.950.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400074359 | vn2400482947 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN ĐỘNG | Chào hàng cạnh tranh | 29/04/2024 | 195/QĐ-TTYT | 26/04/2024 | 1 | Huyện Sơn Động,Tỉnh Bắc Giang
1986 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh | Cái | 400 | Ireland / Mỹ, SA60AT, Alcon | 9021 | SA60AT | SA60AT | Alcon |  |  | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu. Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic), kỵ nước (hydrophobic) Lọc tia cực tím, . Chỉ số khúc xạ n: 1,55. Hằng số A: 118,4. Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ. Chiều dài 13,0 mm. Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế bờ vuông. Sản phẩm kèm cartridge. Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +40,0 D. Kích thước vết mổ: 2.2mm. | 2.330.800 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400010601 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 239/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
1987 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Mỹ/ Hà Lan | 9021 | ICB00 | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V |  |  | 2023 | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Tăng cường tầm nhìn trung gian 3. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định 5. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 6. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 7. Góc càng 0 độ 8. Dải Diop +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D 9. Chỉ số ABBE = 55 10. Chỉ số khúc xạ 1.47 11. Chỉ số cầu sai -0.27µm 12. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 13. Vết mổ 2.2mm 14. ACD tiếp xúc: 5.4mm 15. A-Constant: 118.8 | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400010601 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 239/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
1988 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | Cái | 400 | Mỹ | 9021 | AAB00 | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc |  |  | 2023 | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 0.5D 8. Chỉ số ABBE =55 9. Chỉ số khúc xạ 1.47 10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 11. Vết mổ 2.2mm 12. ACD tiếp xúc: 5.2mm 13. A-Constant: 118.4 | 3.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400010601 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 239/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
1989 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | Cái | 500 | Mỹ | 9021 | GCB00V | Johnson&Johnson Surgical Vision | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc |  |  | 2023 | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, màu vàng, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV và ánh sáng tím và ánh sáng xanh bước sóng ngắn 3. Thiết kế 3 điểm cố định 4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói 5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm 6. Góc càng 0 độ 7. Dải Diop +5D đến +34D 8. Chỉ số ABBE 55 9. Chỉ số khúc xạ 1.47 10. Chỉ số cầu sai -0.27µm 11. Lắp sẵn trong cartridge 12. Vết mổ 2.2mm 13. A-Constant: 118.8 (siêu âm tiếp xúc), 119.3 (siêu âm quang học) | 3.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2400010601 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 239/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
1990 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh đa tiêu cự | Cái | 5 | Mỹ, TFNT00, Alcon | 9021 | TFNT00 | TFNT00 | Alcon |  |  | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu. Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic). Kỵ nước (hydrophobic) + chromophore. Màu vàng. Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400-475 nm. Chỉ số khúc xạ n: 1,55. Hằng số A: 119,1. Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ. Chiều dài 13,0 mm. Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông. Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge. Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D. | 23.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400010601 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 239/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
1991 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm 1 mảnh | Cái | 500 | Mỹ, SN60WF, Alcon | 9021 | SN60WF | SN60WF | Alcon |  |  | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu. Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic), kỵ nước (hydrophobic) + chromophore. Màu vàng. Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm. Chỉ số khúc xạ n: 1,55. Hằng số A: 118,7. Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ. Chiều dài 13,0 mm. Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông. Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kè̀m cartridge. Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D. | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400010601 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 239/QĐ-BV | 25/04/2024 | 2 | Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
1992 | Thủy tinh thể đơn tiêu, loại II | Chiếc | 300 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Micropure 123 | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300393521 | vn0301494183 | BỆNH VIỆN 30/4 | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 973/QĐ-BV | 19/04/2024 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1993 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo | Hộp | 700 | Xuất xứ: Contacare Ophthalmics & Diagnostics - Ấn Độ. Ký mã hiệu: Viscolon | 3006 | [7 empty] | 135.450 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300393521 | vn0301494183 | BỆNH VIỆN 30/4 | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 973/QĐ-BV | 19/04/2024 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1994 | Thủy tinh thể đa tiêu, loại I | Cái | 50 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Pod F (FineVision) | 9021.90.00 | [7 empty] | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300393521 | vn0301494183 | BỆNH VIỆN 30/4 | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 973/QĐ-BV | 19/04/2024 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1995 | Thủy tinh thể đa tiêu, loại II | Cái | 50 | Xuất xứ: Hà Lan; Ký mã hiệu: Acriva Trinova; Hãng sản xuất: VSY Biotechnology B.V. | 9021.90.00 | [7 empty] | 18.788.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300393521 | vn0301494183 | BỆNH VIỆN 30/4 | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 973/QĐ-BV | 19/04/2024 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1996 | Thủy tinh thể đa tiêu loại III | Chiếc | 50 | Mã hàng hóa: ZMB00 Hãng, nước sản xuất: AMO Groningen B.V, Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 17.000.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300393521 | vn0301494183 | BỆNH VIỆN 30/4 | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 973/QĐ-BV | 19/04/2024 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1997 | Thủy tinh thể đơn tiêu, loại I | Chiếc | 300 | Mã hàng hóa: ZCB00 Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc., Mỹ | 9021 | [7 empty] | 3.900.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300393521 | vn0301494183 | BỆNH VIỆN 30/4 | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 973/QĐ-BV | 19/04/2024 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
1998 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại / Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco - ĐTKT: Hộp dịch nhầy được thiết kế với 2 chất dịch nhầy khác nhau, sử dụng trong mổ đục thủy tinh thể: ống 0,4ml chứa sodium hyaluronate 10mg/ml và ống 0,35 ml chứa sodium chondroitin sulfate 40mg/ml, sodium hyaluronate 30mg/ml <> hoặc tương đương - QC: Hộp 2 ống | Hộp | 1700 | Bỉ, 0005710022, Alcon | 30067000 | [7 empty] | 735.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300392732 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 971/QĐ-BVĐT | 22/04/2024 | 3 | Tỉnh Đồng Tháp
1999 | Chất nhuộm màu dùng trong phẫu thuật mắt các loại / Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể - ĐTKT: Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể Trypan blue 0,06%, dung tích 1ml <> Tryblue <> hoặc tương đương | Lọ | 2200 | - Ký mã hiệu: Tissue Blue - Hãng sản xuất: Wizcure Pharmaa Pvt Ltd - Nước sản xuất: Cộng Hòa Ấn Độ | 3004.90.99 | [7 empty] | 105.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300392732 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 971/QĐ-BVĐT | 22/04/2024 | 3 | Tỉnh Đồng Tháp
2000 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại / Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco - ĐTKT: Dịch nhầy Sodium Hyaluronate 1,4% <> hoặc tương đương - QC: Ống 1ml | Ống | 11000 | - Ký mã hiệu: AJL VISC 1.4% - Hãng sản xuất: AJL Ophthalmic SA - Nước sản xuất: Tây Ban Nha | 3006.70.00 | [7 empty] | 305.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300392732 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 971/QĐ-BVĐT | 22/04/2024 | 3 | Tỉnh Đồng Tháp
2001 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại / Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco - ĐTKT: Dịch nhầy Sodium Hyaluronate 2,0%: - Trọng lượng phân tử: 2,4 million daltons. - Độ nhớt: 40.000 - 60.000 mPa.s tại 25 độ C. - Độ thẩm thấu: 250 - 350 mOsmol/l. - Độ pH: 7,0 - 7,5. - Hộp 01 ống/1,0ml trong xilanh - Tiệt trùng. <> hoặc tương đương | Ống | 5000 | - Ký mã hiệu: AJL VISC 2.0% - Hãng sản xuất: AJL Ophthalmic SA - Nước sản xuất: Tây Ban Nha | 3006.70.00 | [7 empty] | 450.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300392732 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2024 | 971/QĐ-BVĐT | 22/04/2024 | 3 | Tỉnh Đồng Tháp
2002 | Thủy tinh thể mềm mở rộng trường ảnh | Cái | 3 | Mỹ | 90213900 | DFT015 | Alcon | Alcon |  |  | năm 2023 trở đi | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, mở rộng trường ảnh, dải tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 401 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu mặt trước, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm, kèm cartridge - Hằng số A: 118.8; Hệ số SF: 1.68; ACD: 5.43 (siêu âm) Hằng số A: 119.2; Hệ số SF: 1.90; ACD: 5.67 ( quang) - Dãy Diop (dải công suất): +10,0 D đến +30,0 D (bước nhảy +0.5D) - Optic thiết kế định hình mặt sóng (công nghệ X- WAVE), không nhiễu xạ giúp mở rộng khoảng thị lực từ nhìn xa đến nhìn gần mà không làm tăng tỷ lệ rối loạn thị giác, mặt trước cầu sai âm để bù cho cầu sai dương của giác mạc. " | 25.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400001661 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2024 | 1218/QĐ-BV19-8 | 23/04/2024 | 4 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
2003 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự ngậm nước càng chữ C | Cái | 350 | Đức |  | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, càng chữ C. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Lọc UV và lọc ánh sáng xanh - Thiết kế hai mặt lồi - Thiết kế bờ vuông 360º. - Chiều dài TTT: 12,5 mm. Đường kính optic: 6,0 mm. - Độ dày trung tâm TTT : 0,98mm (+20D). - Góc càng 0º. A-constant: 118,0. ACD: 4,96 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Cầu sai: 0 (trung tính) - Chỉ số ABBE: 58 - Tiệt trùng bằng hơi nước - Dải công suất từ -20.0D đến +40.0D với mức tăng 0,5D (các diop nhỏ hơn -1.0D và lớn hơn +30.0D được sản xuất theo yêu cầu) - Được cung cấp cùng súng và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2,2 / 2,5mm. | 2.970.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400001661 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2024 | 1218/QĐ-BV19-8 | 23/04/2024 | 4 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
2004 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 30 | Mỹ | 90213900 | SN60WF | Alcon | Alcon |  |  | năm 2023 trở đi | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,55 - Càng STABLEFORCE chữ L biến đổi cải tiến, góc càng 0 độ - Chiều dài TTT: 13,0 mm - Đường kính optic 6,0 mm, thiết kế phi cầu, bờ vuông - Đặt qua vết mổ 2,2 mm , kèm cartridge - Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D" | 3.492.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400001661 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2024 | 1218/QĐ-BV19-8 | 23/04/2024 | 4 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
2005 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự nhiễu xạ toàn phần thiết kế 04 càng | Cái | 7 | Bỉ |  | Pod F (Fine Vision) | Pod F (Fine Vision) | PhysIOL S.A |  |  | 2023 trở đi | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Chất liệu hydrophilic acrylic 26%, lọc ánh sáng xanh và tia cực tím - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế 04 càng dạng mở. - Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. - Đường kính Optic: 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,46; - Chỉ số pACD: 5,59 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 58 - Dải công suất: từ +6D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân Accuject - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 118,95 (đo bằng giao thoa quang học) | 21.000.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400001661 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2024 | 1218/QĐ-BV19-8 | 23/04/2024 | 4 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
2006 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh | Cái | 150 | Pháp | 9021.90.00 | Synthesis (SIPY) | Synthesis (SIPY) | Cutting Edge S.A.S |  |  | Từ năm 2022 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh - Chất liệu Acrylic ngậm nước 26% màu vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh - Thấu kính phi cầu trung tính, dịch chuyển ra sau, bề mặt đồng nhất suốt dải công suất. - Thiết kế càng 4 điểm cố định - Góc càng 0 độ - Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron - Đường kính thấu kính 6mm - Có 3 đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm - Dải công suất từ -10D đến +40D - Chỉ số khúc xạ: 1,459 - Chỉ số Abbe 57,5 - Hằng số dành cho siêu âm: hằng số A: 118; ACD: 4,97 - Hằng số dành cho siêu âm: hằng số A: 118,85; ACD: 5.46 - Có thể đặt qua vết mổ: 1,6 mm | 2.974.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2400001661 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2024 | 1218/QĐ-BV19-8 | 23/04/2024 | 4 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
2007 | Thủy tinh thể mềm một mảnh | Cái | 200 | Mỹ | 9021 | CT LUCIA 621PY | CT LUCIA 621PY | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | 2023 trở về sau | Thủy Tinh Thể mềm đơn tiêu được lắp sẵn hoàn toàn. Thiết kế một mảnh chất liệu Acrylic không ngậm nước với bề mặt phủ Heparin; lọc ánh sáng xanh (kính màu vàng); lọc tia UV. Chỉ số khúc xạ 1,49; chỉ số ABBE 50; Kính không bị bọt khí (glistening). Đặt qua vết mổ 2,2-2,6 mm tùy theo độ kính. Thiết kế kính càng chữ C với vòng chống đục bao sau và bờ vuông chống đục bao sau 360 độ cho tỷ lệ PCO thấp. Đường kính optic 6mm, chiều dài 13mm. Dải công suất từ 0,0D đến 34,0D; tăng đều 0,5D kèm cartridge + injector dùng một lần. | 2.500.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2400001661 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2024 | 1218/QĐ-BV19-8 | 23/04/2024 | 4 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
2008 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 200 | Hy Lạp | 9021.90.00 | Sida-Lens SDHBY | Sida-Lens SDHBY | Sidapharm P.C |  |  | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic Hydrophobic (Acrylic kỵ nước), màu vàng - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế Optic: Phi cầu. Chỉ số SA: (-0,25) µm - Thiết kế càng dạng chữ C, góc càng 0° - Bờ cạnh được làm vuông hoàn toàn (360°) - Đường kính Optic 6,0 mm, Chiều dài tổng 12,5 mm. - Hằng số A: 118,5 (Đo bằng siêu âm A) - Chỉ số khúc xạ n: 1,543 - Dãy diop: từ 0,0D đến +40,0D, bước nhảy 0,5D - Kích thước vết mổ: 2,2 mm. - Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần | 3.286.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2400001661 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2024 | 1218/QĐ-BV19-8 | 23/04/2024 | 4 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
2009 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 100 | Bỉ |  | Isopure123 | Isopure123 | PhysIOL S.A |  |  | 2023 trở đi | - Thủy tinh thể sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial trên bề mặt. - Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Tổng chiều dài kính: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Chỉ số khúc xạ: 1,53. - Chỉ số Abbe: 42 - TTT được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 10D đến 30D bước nhảy 0.5D. - Chỉ số pACD: 5,85 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,40 (đo bằng giao thoa quang học). | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400001661 | vnz000004557 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2024 | 1218/QĐ-BV19-8 | 23/04/2024 | 4 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
2010 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 150 | Model: 877FABY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 |  |  |  | 877FABY | 9741NK/BYT-TB-CT | 2023 | - Mềm, không ngậm nước, thiết kế 2 càng kép khép kín - Vật liệu chế tạo SEMTE - Thiết kế Optic: Phi cầu – Quang sai trung tính. - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV và lọc ánh sáng xanh - Đường kính Optic: 6mm - Chiều dài tổng thể: 13mm - Dải công suất: 0.0D - +35D - Thiết kế: 1 mảnh -Đặc điểm: phi cầu - Hằng số A: 118.9 - Độ sâu tiền phòng: 5.49 - Hệ số chiết suất n: 1.47 - Màu sắc: Màu vàng - Thiết kế hai càng kép khép kín, góc càng 0 độ - Kèm dụng cụ đặt IOL - Kích thước vết mổ Từ 2.2 - 2.4mm Đạt tiêu chuẩn CE. Sản xuất năm 2023 trở về sau | 3.200.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300384633 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2024 | 139/QĐ-BVQY | 15/04/2024 | 3 | Thị xã Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
2011 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trắng | Cái | 200 | Ý | 9021 | P7560CZ | P7560CZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2024 | "- Mô tả: Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. - Kích cỡ: Optic= 6mm, tổng chiều dài = 10.75mm. - Chất liệu: Copolymer. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Lọc tia UV. Góc càng= 5 độ. Optic dạng phi cầu đôi (Aspheric Biconvex). Hằng số A: =118.6 cho dãy độ từ 0D đến +40D và Hằng số A=119.9 cho dãy độ từ -3D đến -10D. Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +40D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -3D đến -10D. Độ quang sai cầu (SA)= -0.14µm. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C. Chỉ số Abbe: 46.94. Dãi công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D và từ +30D đến +40D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm " | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400066577 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2024 | 353/QĐ-BVAB | 16/04/2024 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2012 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm, 1 mảnh, 2 càng, màu trong suốt | Cái | 300 | Hungary | 9021 | 877PA | 877PA | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, không ngậm nước, màu trong suốt, thiết kế phi cầu -Thiết kế 2 càng chữ C, càng kép - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Thiết kế rìa cạnh sắc vuông 360 độ, chống đục bao sau - Đường kính quang: 6.0mm - Đường kính tổng: 13mm - Chỉ số khúc xạ: 1.47 - Chỉ số ABBE: 58 - Hằng số (SRK-T): 118.9 - Dải công suất: - 10D - + 9.0D (mức tăng 1D) +10D - + 30D (Mức tăng 0.5D) +31D - + 35D (mức tăng 1.0D) - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Thuỷ tinh thể đặt sẵn trong súng | 2.889.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400066577 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2024 | 353/QĐ-BVAB | 16/04/2024 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2013 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trắng | Cái | 2000 | Pháp | 9021 | Lucis | Lucis | Cristalens Industrie |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trong suốt Đường kính quang học: 6mm Đường kính tổng thể: 11.00 mm (từ - 9.0D đến +9.5D) 10.50 mm (từ +10.0D đến +30.0D) Thiết kế 4 càng kép, hình hộp Đặc điểm: Hình cầu Góc càng: 10° Chất liệu: Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) Dải công suất: từ -9.0D đến +10.0D mức tăng 1.0D từ +10.0D đến +30.0D mức tăng 0.5D Chỉ số khúc xạ: 1.46 Hằng số (SRK-T): 118.0 Sinh trắc học siêu âm 118.5 Sinh trắc học laser can thiệp Kích thước vết mổ: 2.2 mm Kèm Catridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400066577 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2024 | 353/QĐ-BVAB | 16/04/2024 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2014 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự với kỹ thuật EDOF cho tầm nhìn liên tục ở mọi khoảng cách | Cái | 20 | Ý | 9021 | 1121CCZ | 1121CCZ | SIFI S.p.A |  |  | ≥ 2024 | "Mô tả: Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự với kỹ thuật điều chỉnh cầu sai EDOF cung cấp tầm nhìn liên tục ở mọi khoảng cách. Chất liệu: Copolymer; Kích cỡ: Optic= 6mm, tổng chiều dài= 10.75mm; - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh hình dĩa 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa; Lọc tia UV; Góc càng: 5 độ. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3.25D; Thiết kế phi cầu đôi đa tiêu cự theo công nghệ EDOF. Optic dạng phi cầu hai mặt (Aspheric Biconvex ); Độ quang sai cầu (SA): = -0.14µm. Hằng số A: =118.6; Độ sâu tiền phòng: 5.32; Dãi công suất từ 0.0D đến +30D (từ +10D đến +30D tăng đều 0,5D); Được lắp sẵn hoàn toàn trong Cartrigde và kèm dụng cụ đặt dùng 1 lần. Thực hiện qua vết mổ ≤ 1.8mm;" | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2400066577 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2024 | 353/QĐ-BVAB | 16/04/2024 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2015 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, 3 tiêu cự, kỵ nước | Cái | 100 | Alcon; Mỹ | [8 empty] | 23.000.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2016 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, hỗn hợp, lắp sẵn. | Cái | 800 | P7560CZ, SIFI S.p.A, Ý | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2017 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh. Kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn. | Cái | 200 | Alcon; Mỹ | [8 empty] | 3.492.900 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2018 | Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, ngậm nước, không lắp sẵn | Cái | 800 | Hãng sản xuất: Teleon Surgical B.V.; Nước sản xuất: Hà Lan; Ký mã hiệu hàng hóa: L-313 | 90213900 | [7 empty] | 1.800.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2019 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kỵ nước, không lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn. | Cái | 300 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDHBY - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.266.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2020 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, hỗn hợp, không lắp sẵn | Cái | 300 | Xuất xứ: Mỹ; Ký mã hiệu: TEK-LENS 872; Nhãn hiệu: TEK-LENS II, ; Hãng sx: TEKIA., INC | 90213900 | [7 empty] | 1.700.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2021 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kỵ nước, không lắp sẵn | Cái | 800 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. - Mỹ | [8 empty] | 3.870.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2022 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn. | Cái | 400 | - Ký mã hiệu: HOYA iSert 151 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | [8 empty] | 2.959.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2023 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh, không lắp sẵn. | Cái | 800 | Xuất xứ: Đức; Ký mã hiệu: Acriva BB UDM 611; Hãng sản xuất: VSY Biotechnology GmbH. | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.498.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2024 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh,ngậm nước, không lắp sẵn | Cái | 900 | Xuất xứ: Mỹ; Ký mã hiệu: TEK-LENS 872Y; Nhãn hiệu: TEK-LENS II, ; Hãng sx: TEKIA., INC | 90213900 | [7 empty] | 2.980.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2025 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, kéo dài tiêu cự, kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | Cái | 100 | * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ * Ký mã hiệu: Isopure 123 | 9021.90.00 | [7 empty] | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2026 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, ba tiêu cự, ngậm nước | Cái | 100 | * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ * Ký mã hiệu: Pod F (FineVision) | 9021.90.00 | [7 empty] | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2027 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh. | Cái | 800 | * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ * Ký mã hiệu: Micropure 123 | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300342856 | vn1800271755 | Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 17/04/2024 | 131/QĐ.BVM-RHM.ĐT | 17/04/2024 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2028 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 480 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: SGM13AUA | 9021 | [7 empty] | 2.139.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300389633 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 16/04/2024 | 223/QĐ-BVĐN | 12/04/2024 | 3 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2029 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 480 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: AVB10AUA | 9021 | [7 empty] | 1.485.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300389633 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 16/04/2024 | 223/QĐ-BVĐN | 12/04/2024 | 3 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2030 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, 4 càng | Bộ | 480 | Hãng, nước sx: Eyeol UK LTD- Anh Quốc Ký mã hiệu: HYFLEX Y VERSATILE (AS – 6VP) | 9021 | [7 empty] | 2.188.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300389633 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 16/04/2024 | 223/QĐ-BVĐN | 12/04/2024 | 3 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2031 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể | Lọ | 400 | Ophthalmic Technology /Ấn Độ | [8 empty] | 165.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300330397 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 15/04/2024 | 214/QĐ-BVĐK | 15/04/2024 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
2032 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 15 | - Hãng sản xuất: Alcon - Nước sản xuất: Mỹ - Ký, mã hiệu: MA60AC | 90213900 | [7 empty] | 1.990.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300357137 | vnz000015852 | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế | Đấu thầu rộng rãi | 12/04/2024 | 1506/QĐ-ĐHYD | 09/04/2024 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2033 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh không ngậm nước | Chiếc | 480 | Xuất xứ: 1stQ GmbH- Đức. Ký mã hiệu: B1ABY0/S1ABY0 | 9021 | [7 empty] | 2.980.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300357137 | vnz000015852 | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế | Đấu thầu rộng rãi | 12/04/2024 | 1506/QĐ-ĐHYD | 09/04/2024 | 2 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2034 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, kéo dài tiêu cự, tăng cường thêm tầm nhìn trung gian | Cái | 480 | ICB00-AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V-Mỹ/Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 5.200.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300383773 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 12/04/2024 | 22/QĐ-BVTB | 10/04/2024 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2035 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, màu vàng, chất liệu không ngậm nước, càng chữ C hoặc L | Cái | 50 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: HFS6130SQY | 9021 | [7 empty] | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300383773 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 12/04/2024 | 22/QĐ-BVTB | 10/04/2024 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2036 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng, tăng cường thêm vùng nhìn gần | Cái | 50 | Hà Lan,LENTIS® MplusX LS-313 MF30,Teleon Surgical B.V. | [8 empty] | 16.490.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300383773 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 12/04/2024 | 22/QĐ-BVTB | 10/04/2024 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2037 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng, màu vàng | Cái | 360 | * Xuất xứ: Bỉ * Hãng sản xuất: PhysIOL S.A * Chủ sở hữu: PhysIOL S.A, Bỉ * Ký mã hiệu: Micropure | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300383773 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 12/04/2024 | 22/QĐ-BVTB | 10/04/2024 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2038 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, càng hình chữ C hoặc L | Cái | 70 | Xuất xứ: 1stQ GmbH - Đức. Ký mã hiệu: B1AWY0/S1AWY0 | 9021 | [7 empty] | 2.900.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300383773 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 12/04/2024 | 22/QĐ-BVTB | 10/04/2024 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2039 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 3 mảnh, chất liệu không ngậm nước | Cái | 70 | ZA9003-AMO Puerto Rico Manufacturing Inc.-Mỹ | 9021 | [7 empty] | 3.300.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300383773 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 12/04/2024 | 22/QĐ-BVTB | 10/04/2024 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2040 | Thủy tinh thể mềm, đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng. | Cái | 170 | Hà Lan,LENTIS® Comfort LS-313 MF15,Teleon Surgical B.V. | [8 empty] | 8.786.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300383773 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 12/04/2024 | 22/QĐ-BVTB | 10/04/2024 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2041 | Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đa tiêu, kết hợp công nghệ kéo dài tiêu cự (EDOF) | Cái | 40 | ZFR00V-AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V-Mỹ/Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 25.000.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300383773 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 12/04/2024 | 22/QĐ-BVTB | 10/04/2024 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2042 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XC1 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Xuất xứ: Thái Lan | [8 empty] | 2.960.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long- Tâm An | IB2300385654 | vn3700679524 | Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 11/04/2024 | Số: 110/QĐ-BVĐKTP | 07/03/2024 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
2043 | Thủy Tinh Thể Nhân Tạo Mềm | Cái | 50 | - Ký mã hiệu: I-flex -Hãng sản xuất: I-medical Ophthalmic Internaitonal Heidelberg GmbH - Nước sản xuất: Đức | [8 empty] | 2.300.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long- Tâm An | IB2300385654 | vn3700679524 | Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 11/04/2024 | Số: 110/QĐ-BVĐKTP | 07/03/2024 | 2 | Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
2044 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh điều chỉnh loạn thị | Cái | 10 | SN6AT3; SN6AT4; SN6AT5; SN6AT6; SN6AT7; SN6AT8; SN6AT9, Alcon, Ireland / Mỹ | 90213900 | [7 empty] | 11.900.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300329998 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 11/04/2024 | 271/QĐ-BVĐK | 10/04/2024 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
2045 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh | Cái | 1200 | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 1.695.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300329998 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 11/04/2024 | 271/QĐ-BVĐK | 10/04/2024 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
2046 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 3 mảnh | Cái | 30 | MA60AC , Alcon, Mỹ | 90213900 | [7 empty] | 1.940.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300329998 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 11/04/2024 | 271/QĐ-BVĐK | 10/04/2024 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
2047 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh đa tiêu cự | Cái | 50 | AST Products, Inc. - Hoa Kỳ. Mã hàng: TFLIO130Y | [8 empty] | 16.500.000 | vn0312146808 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | IB2300329998 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 11/04/2024 | 271/QĐ-BVĐK | 10/04/2024 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
2048 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 150 | Công ty cổ phần nhà máy thiết bị y học và vật liệu sinh học (MEDEP)/VN | [8 empty] | 1.400.000 | vn0107613344 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM | IB2300387807 | vn2800769165 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân | Đấu thầu rộng rãi | 10/04/2024 | 127/QĐ-BVTX | 20/02/2024 | 2 | Huyện Thọ Xuân,Tỉnh Thanh Hoá
2049 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ngậm nước | Cái | 150 | Eyeol UK Ltd / Anh | [8 empty] | 2.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300387807 | vn2800769165 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân | Đấu thầu rộng rãi | 10/04/2024 | 127/QĐ-BVTX | 20/02/2024 | 2 | Huyện Thọ Xuân,Tỉnh Thanh Hoá
2050 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, không ngậm nước, tăng cường tầm nhìn trung gian | Cái | 30 | Mã hàng hóa: ICB00 Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing I nc./ AMO Groningen B.V - Mỹ/ Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300387206 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 09/04/2024 | 61/QĐ-BVQ8 | 04/04/2024 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
2051 | Thủy tinh thể mềm một mảnh nguyên khối, ngậm nước, kèm dụng cụ đặt | Cái | 50 | Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: HumanOptics AG Ký mã hiệu: Aspira-aXA | 90213900 | [7 empty] | 3.300.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300387206 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 09/04/2024 | 61/QĐ-BVQ8 | 04/04/2024 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
2052 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự, kèm dụng cụ đặt Lọc ánh sáng xanh và tia cực tím | Cái | 150 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Micropure | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300387206 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 09/04/2024 | 61/QĐ-BVQ8 | 04/04/2024 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
2053 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, lắp sẵn | Cái | 100 | - Ký mã hiệu: CT LUCIA 621PY - Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec Production LLC/ Hoa Kỳ | 90213900 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300387206 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 09/04/2024 | 61/QĐ-BVQ8 | 04/04/2024 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
2054 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 50 | Xuất xứ: 1stQ GmbH - Đức. Ký mã hiệu: B1ADY0/ S1ADY0 | 9021 | [7 empty] | 2.950.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300387206 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 09/04/2024 | 61/QĐ-BVQ8 | 04/04/2024 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
2055 | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngậm nước, đơn tiêu, không lắp sẵn. | Cái | 300 | - Ký mã hiệu: CT ASPHINA 404 - Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG/ Pháp; Đức | 90213900 | [7 empty] | 1.715.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300387206 | vn0303797786 | Bệnh viện Quận 8 | Đấu thầu rộng rãi | 09/04/2024 | 61/QĐ-BVQ8 | 04/04/2024 | 2 | Quận 8,TP. Hồ Chí Minh
2056 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (seelen) | Cái | 500 | Israel , Seelens HP EASY , Hanita Lenses | [8 empty] | 3.300.000 | vn0107512970 | LIÊN DANH VIỆT ĐỨC – BÁCH VIỆT – THIÊN TRƯỜNG | IB2300389532 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 05/04/2024 | 131/QĐ-BVĐK | 02/04/2024 | 1 | Thành Phố Tuyên Quang,Tỉnh Tuyên Quang
2057 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Cái | 200 | Tây Ban Nha,LLASHP60-PL, AJL Ophthalmic SA | [8 empty] | 3.000.000 | vn0107512970 | LIÊN DANH VIỆT ĐỨC – BÁCH VIỆT – THIÊN TRƯỜNG | IB2300389532 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 05/04/2024 | 131/QĐ-BVĐK | 02/04/2024 | 1 | Thành Phố Tuyên Quang,Tỉnh Tuyên Quang
2058 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm các cỡ - 880 UV | Cái | 500 | Mỹ, 880 UV, USIOL | [8 empty] | 3.200.000 | vn0107512970 | LIÊN DANH VIỆT ĐỨC – BÁCH VIỆT – THIÊN TRƯỜNG | IB2300389532 | vnz000007364 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG | Đấu thầu rộng rãi | 05/04/2024 | 131/QĐ-BVĐK | 02/04/2024 | 1 | Thành Phố Tuyên Quang,Tỉnh Tuyên Quang
2059 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo phaco kiểu 2 | Cái | 125 | Đức | 3006 | Pe-Ha-Visco 2.0% | Pe-Ha-Visco 2.0% | Albomed GmbH |  |  | từ năm 2023 trở đi | - Hàm lượng: 2.0% Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) '- Dung tích: 2ml/1xilanh '- Độ nhớt: trung bình 4.000-5.000 mPas '- Độ pH: 6,8-7,5 '- Độ thẩm thấu: 270-400 mOSm/kg. Thành phần cho 1ml + Hydroxypropyl methylcellulose: 20mg + Sodium Chloride: 6,4 mg + Potassium Chloride: 0,750 mg + Calcium Chloride 2H2O: 0,48 mg + Magnesium Chloride 6H2O: 0,3 mg + Sodium acetate 3H2O: 3,9 mg + Sodium citrate 2H2O: 1,7 mg. + Nước cất vừa đủ. - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; CE; CFS | 240.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400000640 | vn0107783219 | Viện Y học phòng không không quân | Đấu thầu rộng rãi | 05/04/2024 | 409/QĐ-VYHPKKQ | 02/04/2024 | 2 | Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội
2060 | Thủy tinh thể nhân tạo (iol, toric iol) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) kiểu 2 | Cái | 25 | Bỉ |  | Isopure123 | Isopure123 | PhysIOL S.A |  |  | năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể sử dụng công nghệ kéo dài tiêu cự Polynomial trên bề mặt. - Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Tổng chiều dài kính: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thiết kế 4 càng. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Chỉ số khúc xạ: 1,53. - Chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 10D đến 30D bước nhảy 0.5D. - Chỉ số pACD: 5,85 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,40 (đo bằng giao thoa quang học). - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 ; CE; CFS. | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400000640 | vn0107783219 | Viện Y học phòng không không quân | Đấu thầu rộng rãi | 05/04/2024 | 409/QĐ-VYHPKKQ | 02/04/2024 | 2 | Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội
2061 | Thủy tinh thể nhân tạo (iol, toric iol) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) kiểu 3 | Cái | 10 | Bỉ |  | POD F GF (FineVision HP) | POD F GF (FineVision HP) | PhysIOL S.A |  |  | năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế càng 4 điểm tựa kiểu C kép, công nghệ càng chống dính Rigde Tech độc quyền. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. - Đường kính quang học: 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Chỉ số pACD: 5,85 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 42 - Dải công suất: từ +10D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D - Sử dụng hệ thống đặt kính Medicel Accuject 2.0/2.1/2.2. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119.40 (đo bằng giao thoa quang học) - Hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 ; CE; CFS. | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400000640 | vn0107783219 | Viện Y học phòng không không quân | Đấu thầu rộng rãi | 05/04/2024 | 409/QĐ-VYHPKKQ | 02/04/2024 | 2 | Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội
2062 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) kiểu 4 | Cái | 100 | Đức |  | Bioline Yellow Bluelight | Bioline Yellow Bluelight | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH |  |  | năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, càng chữ C. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - Lọc UV và lọc ánh sáng xanh - Thiết kế hai mặt lồi - Thiết kế bờ vuông 360º. - Chiều dài TTT: 12,5 mm. Đường kính optic: 6,0 mm. - Độ dày trung tâm TTT : 0,98mm (+20D). - Góc càng 0º. A-constant: 118,0. ACD: 4,96 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Cầu sai: 0 (trung tính) - Chỉ số ABBE: 58 - Tiệt trùng bằng hơi nước - Dải công suất từ -20.0D đến +40.0D với mức tăng 0,5D (các diop nhỏ hơn -1.0D và lớn hơn +30.0D được sản xuất theo yêu cầu) - Được cung cấp cùng súng và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2,2 / 2,5mm. - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE; CFS | 2.970.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400000640 | vn0107783219 | Viện Y học phòng không không quân | Đấu thầu rộng rãi | 05/04/2024 | 409/QĐ-VYHPKKQ | 02/04/2024 | 2 | Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội
2063 | Thủy tinh thể nhân tạo (iol, toric iol) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) kiểu 1 | Cái | 100 | Bỉ |  | Micropure 123 | Micropure 123 | PhysIOL S.A |  |  | năm 2023 trở về sau | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu chất liệu Hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế 4 càng. - Tổng chiều dài kính: từ 0D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 0D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Chỉ số pACD: 5,85 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 0D đến 9D bước nhảy 1D; 10D đến 30D bước nhảy 0,5D. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,40 (đo bằng giao thoa quang học) - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 ; CE; CFS. | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2400000640 | vn0107783219 | Viện Y học phòng không không quân | Đấu thầu rộng rãi | 05/04/2024 | 409/QĐ-VYHPKKQ | 02/04/2024 | 2 | Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội
2064 | Thủy tinh thể nhân tạo (iol, toric iol) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) kiểu 5 | Cái | 10 | Đức | 9021 | Diff-aAY | HumanOptics | HumanOptics Holding AG |  |  | ≥ 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. Màu vàng lọc ánh sáng xanh - Thiết kế phi cầu mặt trước. Càng chữ C. Góc càng 0°. - Vòng ngăn tế bào đục bao sau gồm cạnh vuông 360 ° và gờ vuông mặt sau optic.. Lọc tia UV. - Đường kính optic 6mm, chiều dài kính 12.5mm. - Hằng số A(optical) =118.4, A(acustical)=118.1. Độ sâu tiền phòng PACD : 5.50 - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ và khúc xa. Công suất cộng thêm 3.5D cho thị lực nhìn gần. - Dãy diop từ +10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,2 mm. - Kính đi kèm cattridge và injector - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE | 9.680.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2400000640 | vn0107783219 | Viện Y học phòng không không quân | Đấu thầu rộng rãi | 05/04/2024 | 409/QĐ-VYHPKKQ | 02/04/2024 | 2 | Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội
2065 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại; Mô tả đặc tính kỹ thuật: Dịch nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2% (HPMC) <> hoặc tương đương | Ống | 1700 | Ấn Độ, Akvisc PFS 2ml, Devine Meditech | [8 empty] | 68.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300367223 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2024 | 791/QĐ-BVĐt | 01/04/2024 | 4 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
2066 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại; Mô tả đặc tính kỹ thuật: Dịch nhầy Sodium Hyaluronate 1.4% <> hoặc tương đương | Ống | 1700 | Ấn Độ, Devine Sodium Hyaluronate1.4%,Devine Meditech | [8 empty] | 220.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300367223 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2024 | 791/QĐ-BVĐt | 01/04/2024 | 4 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
2067 | Chất nhuộm màu dùng trong phẫu thuật mắt các loại; Mô tả đặc tính kỹ thuật: Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể Trypan blue 0,06%, dung tích 1ml <> Tryblue <> hoặc tương đương | Lọ | 500 | Ấn Độ, Dung dịch Trypan blue 0.06% 1ml, Devine Meditech | [8 empty] | 100.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300367223 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2024 | 791/QĐ-BVĐt | 01/04/2024 | 4 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
2068 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 20 | Mã hiệu: ICB00 Hãng sản xuất/ Xuất xứ: AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc./ Mỹ | 9021 | [7 empty] | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300390937 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 22/03/2024 | 216/QĐ-BV | 15/03/2024 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
2069 | Thủy tinh thể đa tiêu khúc xạ không đối xứng. | Cái | 5 | Nước sản xuất: Hà Lan. Hãng sản xuất: Teleon Surgical B.V. | 90213900 | [7 empty] | 8.800.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2300390937 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 22/03/2024 | 216/QĐ-BV | 15/03/2024 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
2070 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 250 | Mã hiệu: AAB00 Hãng sản xuất/ Xuất xứ: AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc./ Mỹ | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300390937 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 22/03/2024 | 216/QĐ-BV | 15/03/2024 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
2071 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 2 | Mã hiệu: ZFR00V Hãng sản xuất/ Xuất xứ: AMO Groningen B.V/ Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 25.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300390937 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 22/03/2024 | 216/QĐ-BV | 15/03/2024 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
2072 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 250 | - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XC1 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | [8 empty] | 2.950.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300390937 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 22/03/2024 | 216/QĐ-BV | 15/03/2024 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
2073 | Thủy tinh thể acrylic mềm đa tiêu khúc xạ không đối xứng | Cái | 2 | Nước sản xuất: Hà Lan. Hãng sản xuất: Teleon Surgical B.V. | 90213900 | [7 empty] | 16.490.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2300390937 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 22/03/2024 | 216/QĐ-BV | 15/03/2024 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
2074 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 80 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDHBY - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.286.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300390937 | vn2900795313 | Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 22/03/2024 | 216/QĐ-BV | 15/03/2024 | 2 | Thị xã Thái Hoà,Tỉnh Nghệ An
2075 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh | Cái | 50 | Alcon/ Mỹ | [7 empty] | "Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh chất liệu PMMA - Màu càng trắng (trong suốt) - Chỉ số khúc xạ (hệ số chiết suất) n: 1,49 - Hằng số A: 118,8; Hệ số SF : 1,68; ACD: 5,43+ (siêu âm) - Hằng số A: 118,8 - Chiều dài TTT: 12,5 mm - Đường kính optic 7,0 mm - Góc | 1.360.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2300394479 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 14/03/2024 | 91/QĐ-BVĐK | 08/03/2024 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2076 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 50 | Alcon/ Mỹ | [7 empty] | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Thiết kế 3 mảnh - Chất liệu optic: Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic), màu trắng (trong suốt) - Chất liệu càng: PMMA, màu càng: xanh dương - Lọc tia cực tím - Hằng số A: 118.8; Hệ số | 2.021.500 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2300394479 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 14/03/2024 | 91/QĐ-BVĐK | 08/03/2024 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2077 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự | Cái | 50 | Alcon/ Mỹ | [7 empty] | "Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự - Càng và optic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu - Chất liệu Acrylate/ Methacrylate Copolymer (Acrylic) kỵ nước (hydrophobic) + chromophore - Màu vàng - Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 | 3.492.900 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2300394479 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 14/03/2024 | 91/QĐ-BVĐK | 08/03/2024 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2078 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu cự | Cái | 500 | - Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm: ZOE - Hãng sản xuất: OphthalmoPro GmbH - Nước sản xuất: Đức | 9021.39.00 |  |  |  |  | 2300281ĐKLH/BYT-TB-CT |  | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu có tầm nhìn xa và trung gian. Thiết kế quang học cầu sau, phi cầu. 2. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic tinh khiết, không ngậm nước. Lọc tia UV 3. Đường kính optic ≥ 6.0. Đường kính tổng ≥ 13mm 4. Dạng 2 càng | 4.720.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300394479 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 14/03/2024 | 91/QĐ-BVĐK | 08/03/2024 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2079 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 88 | Xuất xứ: Đức; Ký mã hiệu: Acriva BB UDM 611; Hãng sản xuất: VSY Biotechnology GmbH | [8 empty] | 2.574.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300348311 | vn5700401912 | Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả | Đấu thầu rộng rãi | 13/03/2024 | 155/QĐ-BVĐKCP | 11/03/2024 | 2 | Thành phố Cẩm Phả,Tỉnh Quảng Ninh
2080 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 600 | Hãng/nước sản xuất: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: VVB205CLA | 9021 | [7 empty] | 1.590.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2081 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 600 | Hãng/nước sản xuất: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: PVB105XAA | 9021 | [7 empty] | 769.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2082 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 600 | Hãng/nước sản xuất: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: DRVVB100AUA | 9021 | [7 empty] | 1.485.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2083 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 600 | - Nhà sản xuất : PhysIOL S.A - Nước sản xuất : Bỉ - Hãng, Nước chủ sở hữu : PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu : Micropure | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2084 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 400 | Xuất xứ: Pháp; Ký mã hiệu: Synthesis Plus (PYPLUS); Hãng sản xuất: Cutting Edge S.A.S | 9021.90.00 | [7 empty] | 5.600.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2085 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 600 | Hãng/nước sản xuất: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: PVB105XAA | 9021 | [7 empty] | 769.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2086 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 600 | Xuất xứ: MD Tech S.r.l./ Ý. Ký mã hiệu, nhãn hiệu: ISP60HF | 9021 | [7 empty] | 1.679.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2087 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 50 | Xuất xứ: Hà Lan; Ký mã hiệu: Acriva Trinova; Hãng sản xuất: VSY Biotechnology B.V. | 9021.90.00 | [7 empty] | 18.788.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2088 | Thủy tinh thể đơn tiêu, 3 mảnh | Cái | 400 | - Ký mã hiệu: HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60AD - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | [8 empty] | 2.920.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2089 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 600 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: HFS6130SQY | 9021 | [7 empty] | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2090 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 600 | Model: BunnyLens AF Hãng sản xuất: Hanita Lenses | 90219000 | [7 empty] | 2.180.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2091 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 600 | MEDEP JSC- Việt Nam- MC-01 | 9021 | [7 empty] | 1.113.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2092 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước | Cái | 50 | Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Human Optics Holding AG Ký mã hiệu: Triva-aA | 90213900 | [7 empty] | 14.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300389424 | vn3500734149 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | 132/QĐ-BVM | 11/03/2024 | 4 | Thành Phố Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2093 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh đơn tiêu cự | Cái | 30 | SIFI S.p.A/ Ý | 9021.xx.xx | [7 empty] | 3.150.000 | vn5500438062 | Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại 7679 | IB2300315054 | vn5500156075 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | Số: 62/QĐ-BVĐKT | 01/03/2024 | 4 | Thành phố Sơn La,Tỉnh Sơn La
2094 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, lọc UV, lọc ánh sáng xanh | Cái | 15 | SIFI S.p.A/ Ý | 9021.xx.xx | [7 empty] | 3.150.000 | vn5500438062 | Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại 7679 | IB2300315054 | vn5500156075 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La | Đấu thầu rộng rãi | 12/03/2024 | Số: 62/QĐ-BVĐKT | 01/03/2024 | 4 | Thành phố Sơn La,Tỉnh Sơn La
2095 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm không ngậm nước lọc ánh sáng xanh | Cái | 20 | 877FABY/MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.200.000 | vn0102398340 | THÁI PHÚ - THIÊN TRƯỜNG | IB2300385797 | vn5500156075 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2024 | Số: 66/QĐ-BVĐKT | 06/03/2024 | 2 | Thành phố Sơn La,Tỉnh Sơn La
2096 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 300 | * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ * Ký mã hiệu: Micropure | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300304093 | vn0305471998 | BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2024 | Số 271/QĐ-BVGV | 06/03/2024 | 4 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
2097 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ngậm nước | Cái | 50 | Thủy tỉnh thể nhân tạo Cristal - Cristalens Industrie/ Pháp | 9021 | [7 empty] | 1.045.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300391716 | vn2800792830 | Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy | Đấu thầu rộng rãi | 07/03/2024 | 61/QĐ-BVCT | 21/02/2024 | 2 | Huyện Cẩm Thuỷ,Tỉnh Thanh Hoá
2098 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng | Cái | 250 | Ký mã hiệu: Micropure 123 Hãng sản xuất: PhysIOL S.A Xuất xứ: Bỉ | 9021.90.00 | [6 empty] | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu chất liệu Hydrophobic acrylic (acrylic không ngậm nước) không có hiện tượng Glistening. - Thiết kế 4 càng, màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Tổng chiều dài kính: từ 0D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 0D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Chỉ số pACD: 5,85 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Đảm bảo cung cấp đủ dải công suất từ 0D đến +30D trong đó: từ 0D đến 9D bước nhảy 1D; 10D đến 30D bước nhảy 0,5D. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,40 (đo bằng giao thoa quang học) - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016 ; CE; CFS (Bỉ & Úc). | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300391480 | vnz000010856 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2024 | 596/QĐ-BV | 06/03/2024 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2099 | Thuỷ tinh thể nhân tạo | Cái | 3000 | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại: RayOne Aspheric Mã SP: RAO600C Xuất xứ: Rayner Intraocular Lenses Limited / Vương Quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 2.950.000 | vn0101581745 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH | IB2300387503 | vn5400164107 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình | Đấu thầu rộng rãi | 04/03/2024 | 266/QĐ-BVĐKT | 04/03/2024 | 1 | Tỉnh Hoà Bình
2100 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu tăng cường thị lực trung gian | Cái | 560 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: VVB31AUA | 9021 | [7 empty] | 4.700.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300282098 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 04/03/2024 | 244/QĐ-BV | 29/02/2024 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2101 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu | Cái | 660 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: NVB10SCA | 9021 | [7 empty] | 1.850.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300282098 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 04/03/2024 | 244/QĐ-BV | 29/02/2024 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2102 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian hoặc kéo dài dãy tiêu cự | Cái | 120 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: VVB31AUA | 9021 | [7 empty] | 4.700.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300282098 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 04/03/2024 | 244/QĐ-BV | 29/02/2024 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2103 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu | Cái | 460 | Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: HumanOptics AG Ký mã hiệu: ASPIRA-aAY | 90219000 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0303549279 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN | IB2300282098 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 04/03/2024 | 244/QĐ-BV | 29/02/2024 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2104 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu | Cái | 660 | OphthalmoPro GmbH/Đức | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2300282098 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 04/03/2024 | 244/QĐ-BV | 29/02/2024 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2105 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu | Cái | 460 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: NVB10AUA | 9021 | [7 empty] | 2.285.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300282098 | vnz000019724 | Bệnh viện quân y 120 | Đấu thầu rộng rãi | 04/03/2024 | 244/QĐ-BV | 29/02/2024 | 3 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2106 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XC1 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | [8 empty] | 2.959.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300375168 | vn1702151280 | Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 94/QĐ-TTYT | 29/01/2024 | 1 | Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang
2107 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Ký mã hiệu: HYFLEX Y VERSATILE (AS-6VP) Hãng, nước sản xuất: EYEOL UK LTD – ANH QUỐC | 9021 | [7 empty] | 2.185.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300353378 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 169/QĐ-BVM | 28/02/2024 | 3 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
2108 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Ký mã hiệu: HFS6130SQY Hãng sản xuất: Excellent Hi - Care Private Limited Nước sản xuất: Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 1.500.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2300353378 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 169/QĐ-BVM | 28/02/2024 | 3 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
2109 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Ký mã hiệu: HFS6130SQY Hãng sản xuất: Excellent Hi - Care Private Limited Nước sản xuất: Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 1.500.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2300353378 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 169/QĐ-BVM | 28/02/2024 | 3 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
2110 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, hai tiêu cự | Cái | 500 | Hoa Kỳ, MLIO130C, AST Products, Inc. | [8 empty] | 7.000.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300353378 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 169/QĐ-BVM | 28/02/2024 | 3 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
2111 | Chỉ treo thủy tinh thể nhân tạo | Sợi | 36 | Việt Nam, 1470, Mani Hanoi Co., Ltd | [8 empty] | 187.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300353378 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 169/QĐ-BVM | 28/02/2024 | 3 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
2112 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Hãng SX: ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ. Ký mã hiệu: AS60130 | 9021 | [7 empty] | 1.124.500 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2300353378 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 169/QĐ-BVM | 28/02/2024 | 3 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
2113 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Ký mã hiệu: 877FAB Hãng/ nước sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary | [8 empty] | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300353378 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 169/QĐ-BVM | 28/02/2024 | 3 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
2114 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | Hãng/ nước SX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. / Ấn Độ Ký mã hiệu: RVB130AUA | 9021 | [7 empty] | 1.555.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300353378 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 169/QĐ-BVM | 28/02/2024 | 3 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
2115 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1000 | - Ký mã hiệu: CIMflex21 - Hãng sản xuất: CIMA Technology, Inc - Nước sản xuất: Hoa Kỳ | 9021 | [7 empty] | 810.000 | vn0107328308 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH | IB2300353378 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 169/QĐ-BVM | 28/02/2024 | 3 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
2116 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, hai tiêu cự | Cái | 500 | Đức, Diff-aAY, HumanOptics Holding AG | [8 empty] | 9.680.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300353378 | vn1000440588 | BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 169/QĐ-BVM | 28/02/2024 | 3 | Thành phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình
2117 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu lắp sẵn | Cái | 10 | Ký mã hiệu: CT LUCIA 621PY Hãng/nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec Production, LLC/Mỹ | [8 empty] | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300359699 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 172/QĐ-BV | 27/02/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2118 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 5 | - Xuất xứ: PhysIOL S.A/ Bỉ - Ký mã hiệu/ Chủng loại: Isopure 123 | 90219000 | [7 empty] | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300359699 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 172/QĐ-BV | 27/02/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2119 | Thủy tinh thể nhân tạo hai tiêu cự | Cái | 10 | Ký mã hiệu: AT LISA 809M Hãng/nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec AG/Đức; Carl Zeiss Meditec SAS/Pháp | [8 empty] | 13.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300359699 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 172/QĐ-BV | 27/02/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2120 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự thiết kế 4 càng | Cái | 260 | - Xuất xứ: PhysIOL S.A/ Bỉ - Ký mã hiệu/ Chủng loại: Micropure 123 | 90219000 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300359699 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 172/QĐ-BV | 27/02/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2121 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 03 tiêu | Cái | 5 | - Xuất xứ: PhysIOL S.A/ Bỉ - Ký mã hiệu/ Chủng loại: POD F GF (FineVision HP) | 90219000 | [7 empty] | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300359699 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 172/QĐ-BV | 27/02/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2122 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 3 tiêu, ngậm nước | cái | 10 | Ký mã hiệu: 677MY - Hãng/ Nước sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary | [8 empty] | 18.490.000 | vn0101442741 | Liên danh Công ty cổ phần Thiên Trường - Công ty TNHH Minh Tuệ (Gọi tắt là Liên danh Thiên Trường – Minh Tuệ) | IB2300386393 | vn0101563009 | Bệnh viện Đa khoa Đống Đa | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2024 | 74/QĐ-BVĐĐ | 23/02/2024 | 1 | Thành phố Hà Nội
2123 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 2 tiêu, không ngậm nước | cái | 20 | Ký mã hiệu: Artis PLM - Hãng/ Nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | [8 empty] | 10.500.000 | vn0101442741 | Liên danh Công ty cổ phần Thiên Trường - Công ty TNHH Minh Tuệ (Gọi tắt là Liên danh Thiên Trường – Minh Tuệ) | IB2300386393 | vn0101563009 | Bệnh viện Đa khoa Đống Đa | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2024 | 74/QĐ-BVĐĐ | 23/02/2024 | 1 | Thành phố Hà Nội
2124 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước | cái | 200 | Ký mã hiệu: MX60E enVista Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens - Hãng/ Nước sản xuất: Bausch+Lomb/ Mỹ | [8 empty] | 2.980.000 | vn0101442741 | Liên danh Công ty cổ phần Thiên Trường - Công ty TNHH Minh Tuệ (Gọi tắt là Liên danh Thiên Trường – Minh Tuệ) | IB2300386393 | vn0101563009 | Bệnh viện Đa khoa Đống Đa | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2024 | 74/QĐ-BVĐĐ | 23/02/2024 | 1 | Thành phố Hà Nội
2125 | Vòng căng bao thủy tinh thể các loại, các cỡ | hộp | 5 | Ký mã hiệu: Auroring/ CTR10/ CTR11 - Hãng/ Nước sản xuất: Aurolab/ Cộng hòa Ấn Độ | [8 empty] | 450.000 | vn0101442741 | Liên danh Công ty cổ phần Thiên Trường - Công ty TNHH Minh Tuệ (Gọi tắt là Liên danh Thiên Trường – Minh Tuệ) | IB2300386393 | vn0101563009 | Bệnh viện Đa khoa Đống Đa | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2024 | 74/QĐ-BVĐĐ | 23/02/2024 | 1 | Thành phố Hà Nội
2126 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ngậm nước, không phi cầu | cái | 700 | Ký mã hiệu: Lucis - Hãng/ Nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | [8 empty] | 2.900.000 | vn0101442741 | Liên danh Công ty cổ phần Thiên Trường - Công ty TNHH Minh Tuệ (Gọi tắt là Liên danh Thiên Trường – Minh Tuệ) | IB2300386393 | vn0101563009 | Bệnh viện Đa khoa Đống Đa | Đấu thầu rộng rãi | 27/02/2024 | 74/QĐ-BVĐĐ | 23/02/2024 | 1 | Thành phố Hà Nội
2127 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự | Cái | 70 | Hãng sx: Teleon Surgical B.V. / Nước sx: Hà Lan. Phân loại theo NĐ98/2021/NĐ-CP: C. Mã kê khai giá: KKG-1507-00034. Giá kê khai: 9.500.000 | Mã HS: 90213900/ Tên thương mại: Thuỷ tinh thể acrylic mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng LENTIS® Comfort./ Số GPNK: 15289NK/BYT-TB-CT./ Quy cách đóng gói: Hộp 1 cái |  |  |  |  | GPNK: 15289NK/BYT-TB-CT |  | Dải công suất : -10.0D tới -1.0D (1.0D); ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) | 8.786.000 | vn0107286256 | Công ty cổ phần dịch vụ sức khỏe toàn cầu | IB2300386416 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 26/02/2024 | 54/QĐ-BVĐK | 23/02/2024 | 2 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
2128 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh không ngậm nước | Cái | 500 | Ký mã hiệu: 877PA / Hãng sản xuất: Medicontur Medical Engineering Ltd/ Nước sản xuất: Hungary | 9021.9000 |  |  |  |  | 9741NK/BYT-CT |  | 1.Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng kép; chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước; lọc tia UV, chống đục bao sau; đường kính quang 6mm, đường kính tổng 13mm; chỉ số khúc xạ 1,47; chỉ số ABBE 58, hằng số A 118,9; đặt sẵn trong súng. Đảm bảo cho đường mổ 2,2mm. 2. Dải công suất có nhiều số trong đó số nhỏ nhất -10 diop và số lớn nhất +35 diop. | 2.500.000 | vn5200845187 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN | IB2300386416 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 26/02/2024 | 54/QĐ-BVĐK | 23/02/2024 | 2 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
2129 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh (lọc ánh sáng xanh) | Cái | 500 | Xuất xứ: Ấn Độ HSX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd Ký mã hiệu: VVB805XAA | 9021 |  |  |  |  | 18380/NK/BYT-TB-CT |  | '1. Cấu tạo: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng kép; chất liệu Acrylic; lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, giảm đục bao sau; đường kính quang 6mm đường kính tổng 12mm, chỉ số khúc xạ 1,46; chỉ số ABBE: 58 , hằng số A :118.0; có súng kèm theo. Đảm bảo cho đường mổ 1,8-2,2mm. 2. Dải công suất có nhiều số trong đó số nhỏ nhất -10 diop và số lớn nhất +40.0 D | 1.690.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300386416 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 26/02/2024 | 54/QĐ-BVĐK | 23/02/2024 | 2 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
2130 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ | 130 | Ấn Độ, Aurovisc, Aurolab | [8 empty] | 80.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300392581 | vn0500475932 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây | Đấu thầu rộng rãi | 22/02/2024 | 85/QĐ-BV | 06/02/2024 | 1 | Thành phố Hà Nội
2131 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm một mảnh | Hộp | 130 | Đức, Aspira-aAY, HumanOptics Holding AG | [8 empty] | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300392581 | vn0500475932 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây | Đấu thầu rộng rãi | 22/02/2024 | 85/QĐ-BV | 06/02/2024 | 1 | Thành phố Hà Nội
2132 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng | Cái | 50 | - Hãng sản xuất: Alcon - Nước sản xuất: Mỹ - Ký, mã hiệu: CZ70BD | 90213900 | [7 empty] | 1.360.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300372028 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 21/02/2024 | 247/QĐ-BVM | 20/02/2024 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2133 | Chỉ cố định thủy tinh thể nhân tạo | Tép | 200 | - Ký mã hiệu: M02HH06L30 - Hãng sản xuất: Công ty TNHH Chỉ phẫu thuật CPT - Nước sản xuất: Việt Nam | 3006 | [7 empty] | 124.950 | vn0305223988 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN | IB2300375770 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Chào hàng cạnh tranh | 21/02/2024 | 92/QĐ-BVDK | 31/01/2024 | 1 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2134 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự Micropure 123 kèm dụng cụ đặt nhân hoặc tương đương | cái | 730 | Artis Y PL Hãng sản xuất: Cristalens industrie Xuất xứ: Pháp | 90219000 | [7 empty] | 2.450.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300327940 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 20/02/2024 | 162/QĐ-BVC | 05/02/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2135 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự | Cái | 20 | - Xuất xứ: PhysIOL S.A/ Bỉ - Ký mã hiệu: Pod F GF (FineVision HP) | 9021 | [7 empty] | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300327940 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 20/02/2024 | 162/QĐ-BVC | 05/02/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2136 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | cái | 50 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDHB - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300327940 | vnz000013556 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 20/02/2024 | 162/QĐ-BVC | 05/02/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2137 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, kèm theo dụng cụ đặt kính | Cái | 1200 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. - Ấn Độ. Ký mã hiệu: DRVVB100AUA | 9021 | [7 empty] | 1.490.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300376106 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 15/02/2024 | 34/QĐ-BVM | 08/02/2024 | 5 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2138 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước, lọc tia UV, kèm theo dụng cụ đặt kính | Cái | 600 | - Ký mã hiệu: MC-01 - Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC) - Nước sản xuất: Việt Nam | 9021.90.00 | [7 empty] | 1.118.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300376106 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 15/02/2024 | 34/QĐ-BVM | 08/02/2024 | 5 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2139 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước, lọc tia UV, lắp đặt sẵn | Cái | 600 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. - Ấn Độ. Ký mã hiệu: NVB10SCA | 9021 | [7 empty] | 1.484.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300376106 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 15/02/2024 | 34/QĐ-BVM | 08/02/2024 | 5 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2140 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu acrylic kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, lắp đặt sẵn | Cái | 1200 | - Ký mã hiệu: RAO850B - Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited - Nước sản xuất: Vương quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 1.532.000 | vn0107328308 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH | IB2300376106 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 15/02/2024 | 34/QĐ-BVM | 08/02/2024 | 5 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2141 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, điều chỉnh loạn thị | Cái | 200 | Xuất xứ: Pháp; Ký mã hiệu: Synthesis Toric (SIPT); Hãng sản xuất: Cutting Edge S.A.S | 9021.90.00 |  |  |  | Synthesis Toric (SIPT) | Số 2300887ĐKLH/BYT-HTTB | 2023 | - Loại thủy tinh thể: mềm (Foldable) - Cấu tạo: 1 mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Chức năng: điều chỉnh loạn thị - Chất liệu vùng quang học: Acrylic - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/FDA | 3.788.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300387502 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 07/02/2024 | 36/QĐ-BVM | 07/02/2024 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2142 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh, hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 600 | Xuất xứ: Ý Ký mã hiệu: ISP60H Hãng sản xuất: MD Tech S.r.l | 9021.90.00 |  |  |  | ISP60H | 15362NK/BYT-TB-CT | 2023 | - Loại thủy tinh thể: mềm (Foldable) - Cấu tạo: 1 mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng: bốn càng hoặc càng 4 điểm tựa - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophillic kết hợp bề mặt Acrylic hydrophobic - Màu vùng quang học: màu vàng - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm - Lắp sẵn trong injector - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/FDA | 2.785.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2300387502 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 07/02/2024 | 36/QĐ-BVM | 07/02/2024 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2143 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh, kỵ nước | Cái | 1500 | Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Ký mã hiệu: AS60130 HSX: ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ. | 9021.90.00 |  |  |  | AS60130 | 18748NK/BYT-TB-CT | 2022-2023 | - Loại thủy tinh thể: mềm (Foldable) - Cấu tạo: 1 mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng: hai càng - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophobic - Màu vùng quang học: không màu - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/FDA | 1.139.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300387502 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 07/02/2024 | 36/QĐ-BVM | 07/02/2024 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2144 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 1200 | Xuất xứ: Ấn Độ Ký mã hiệu: AVB10AUA HSX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd | 9021.90.00 |  |  |  | AVB10AUA | 18380NK/BYT-TB-CT | 2022 | - Loại thủy tinh thể: mềm (Foldable) - Cấu tạo: 1 mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng: hai càng - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophobic - Màu vùng quang học: màu vàng - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm - Lắp sẵn trong injector - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/FDA | 1.485.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300387502 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 07/02/2024 | 36/QĐ-BVM | 07/02/2024 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2145 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 1000 | Mỹ, SN60WF , Alcon | 9021.90.00 |  |  |  | SN60WF | 2200089ĐKLH/BYT-TB-CT | Từ năm 2022 trở đi | - Loại thủy tinh thể: mềm (Foldable) - Cấu tạo: 1 mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng: hai càng - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophobic - Màu vùng quang học: màu vàng - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm - Chỉ số khúc xạ: ≥ 1,55 - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/FDA | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300387502 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 07/02/2024 | 36/QĐ-BVM | 07/02/2024 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2146 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh, hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh | Cái | 1500 | Xuất xứ: Đức Ký mã hiệu: ALSIOL VF HSX: Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH | 9021.90.00 |  |  |  | ALSIOL VF | 14567NK/BYT-TB-CT | 2022 | - Loại thủy tinh thể: mềm (Foldable) - Cấu tạo: 1 mảnh - Điểm hội tụ: đơn tiêu điểm (monofocal) - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm càng: hai càng - Chất liệu vùng quang học: Acrylic hydrophilic kết hợp bề mặt Acrylic hydrophobic - Màu vùng quang học: màu vàng - Kích thước vết mổ có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm - Kèm theo Cartridge và injector - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/FDA | 2.179.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300387502 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 07/02/2024 | 36/QĐ-BVM | 07/02/2024 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2147 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 80 | Cristal; Cristalens industrie/ Pháp | 9021 | [7 empty] | 1.040.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300362129 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 07/02/2024 | 340/QĐ-BVĐKT | 03/02/2024 | 3 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
2148 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 100 | Ký mã hiệu: P7560CZ Hãng sản xuất: SIFI S.p.A Nước sản xuất: Ý | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2300362129 | vn2800720339 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa | Đấu thầu rộng rãi | 07/02/2024 | 340/QĐ-BVĐKT | 03/02/2024 | 3 | Thành phố Thanh Hoá,Tỉnh Thanh Hoá
2149 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước | Cái | 100 | Code: 877FABY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.200.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300377249 | vn5701815585 | Bệnh viện đa khoa Hạ Long | Đấu thầu rộng rãi | 05/02/2024 | 82/QĐ-BVĐKHL | 30/01/2024 | 1 | Tỉnh Quảng Ninh
2150 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, kỵ nước, phi cầu, lọc ánh sáng xanh | Cái | 150 | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd.- Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300376577 | vn5701815232 | Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều | Đấu thầu rộng rãi | 03/02/2024 | 131/QĐ-TTYT | 02/02/2024 | 2 | Thị xã Đông Triều,Tỉnh Quảng Ninh
2151 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, lọc ánh sáng xanh | Cái | 150 | Cristalens Industrie- Pháp | 9021 | [7 empty] | 2.450.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300376577 | vn5701815232 | Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều | Đấu thầu rộng rãi | 03/02/2024 | 131/QĐ-TTYT | 02/02/2024 | 2 | Thị xã Đông Triều,Tỉnh Quảng Ninh
2152 | Chỉ khâu mắt polypropylene 10/0 dùng treo thủy tinh thể | Sợi | 20 | SMI A.G; Bỉ | [8 empty] | 250.000 | vn0900108278 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯNG YÊN | IB2300392406 | vn0900338313 | Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ | Chào hàng cạnh tranh | 02/02/2024 | 48/QĐ-TTYT | 01/02/2024 | 1 | Huyện Yên Mỹ,Tỉnh Hưng Yên
2153 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, bốn càng. | Cái | 500 | - Ký mã hiệu: CT ASPHINA 404 - Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG/ Pháp; Đức" | 90213900 | [7 empty] | 1.715.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300272782 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2024 | 35/QĐ-BV | 12/01/2024 | 4 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
2154 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước nhưng bề mặt không ngậm nước. | Cái | 600 | Code: Cristal Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 995.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300272782 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2024 | 35/QĐ-BV | 12/01/2024 | 4 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
2155 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự. | Cái | 50 | Mã hàng hóa: ICB00 Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc., Mỹ/ AMO Groningen B.V, Hà Lan | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | [7 empty] | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300272782 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2024 | 35/QĐ-BV | 12/01/2024 | 4 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
2156 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, 4 càng. | Cái | 500 | Code: Artis Y PL Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 2.449.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300272782 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2024 | 35/QĐ-BV | 12/01/2024 | 4 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
2157 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kính lắp sẵn trong injector. | Cái | 600 | AST Products, Inc. - Hoa Kỳ. Mã hàng: QPIO130C | 9021 | [7 empty] | 2.390.000 | vn0312146808 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | IB2300272782 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2024 | 35/QĐ-BV | 12/01/2024 | 4 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
2158 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước. | Cái | 600 | Hãng sản xuất: MEDEP JSC;Nước sản xuất: Việt Nam; Ký mã hiệu hàng hóa: MEDEP MECYL (MC-01) | 90219000 | [7 empty] | 1.125.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300272782 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2024 | 35/QĐ-BV | 12/01/2024 | 4 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
2159 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước. | Cái | 600 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDHB6130 - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 1.966.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300272782 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2024 | 35/QĐ-BV | 12/01/2024 | 4 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
2160 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 mảnh | Cái | 300 | Mã hàng hóa: AR40e, AR40E, AR40M Hãng, nước sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc., Mỹ | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | [7 empty] | 2.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300272782 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2024 | 35/QĐ-BV | 12/01/2024 | 4 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
2161 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự. | Cái | 20 | * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ * Nhãn hiệu: Pod F (FineVision) | Mã HS: 9021.90.00 (Thủy tinh thể nhân tạo mềm) | [7 empty] | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300272782 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2024 | 35/QĐ-BV | 12/01/2024 | 4 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu
2162 | Thủy Tinh thể nhân tạo cứng | Cái | 20 | Ký mã hiệu: MCS 553 Hãng/Nước sản xuất: Excellent Hi-Care Private Limited /Ấn Độ | 90185000 | [7 empty] | 200.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300350980 | vnz000007757 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận | Chào hàng cạnh tranh | 26/01/2024 | 78/QĐ-BVT | 23/01/2024 | 1 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2163 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 64 | Ký mã hiệu: CT LUCIA 621P Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec Production, LLC /Mỹ | 90213900 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300350980 | vnz000007757 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận | Chào hàng cạnh tranh | 26/01/2024 | 78/QĐ-BVT | 23/01/2024 | 1 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2164 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 64 | Ký mã hiệu: CT ASPHINA 409MP Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec AG/Đức; Carl Zeiss Meditec SAS/Pháp | 90213900 | [7 empty] | 2.282.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300350980 | vnz000007757 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận | Chào hàng cạnh tranh | 26/01/2024 | 78/QĐ-BVT | 23/01/2024 | 1 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2165 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng | Cái | 200 | - Ký mã hiệu: MCS602 - Hãng sản xuất: Excellent Hi-Care Private Limited - Nước sản xuất: Ấn Độ | 9021.90.00 | [7 empty] | 200.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300329611 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2024 | 12/QĐ-BVM | 24/01/2024 | 3 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2166 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu , kỵ nước, màu vàng, 2 càng | Cái | 600 | Ký mã hiệu: Aurovue EV Gold (HP760APY) Hãng/ nước sản xuất: Aurolab/ Cộng hòa Ấn Độ | [8 empty] | 1.628.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300329611 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2024 | 12/QĐ-BVM | 24/01/2024 | 3 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2167 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng kép | Cái | 800 | Hãng/ nước sản xuất: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: AVB10AUA | 9021 | [7 empty] | 1.945.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300329611 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2024 | 12/QĐ-BVM | 24/01/2024 | 3 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2168 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 2 càng | Cái | 700 | Hãng/ nước sản xuất: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: RVB130AUA | 9021 | [7 empty] | 1.690.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300329611 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2024 | 12/QĐ-BVM | 24/01/2024 | 3 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2169 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, kỵ nước, tăng thị lực trung gian | Cái | 100 | Hãng/ nước sản xuất: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Ký mã hiệu: VVB31SCA | 9021 | [7 empty] | 4.750.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300329611 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2024 | 12/QĐ-BVM | 24/01/2024 | 3 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2170 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu Acrylic hỗn hợp, 2 càng | Cái | 400 | Hãng/ nước sản xuất: Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH/ Đức Ký mã hiệu: ALSIOL VF | 9021 | [7 empty] | 2.350.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300329611 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2024 | 12/QĐ-BVM | 24/01/2024 | 3 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2171 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, chất liệu Acrylic hỗn hợp, 4 càng kép | Cái | 800 | Ký mã hiệu: Lucis Hãng/ nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | [8 empty] | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300329611 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2024 | 12/QĐ-BVM | 24/01/2024 | 3 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2172 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu Acrylic hỗn hợp | Cái | 500 | Hãng/ nước sản xuất: MD Tech S.r.l./ Ý Ký mã hiệu: ISP60N | 9021 | [7 empty] | 1.700.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300329611 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2024 | 12/QĐ-BVM | 24/01/2024 | 3 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2173 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước, 4 càng | Cái | 600 | Ký mã hiệu: HYFLEX Y VERSATILE (AS-6VP) Hãng, nước sx: Eyeol UK Ltd- Anh Quốc | 9021 | [7 empty] | 2.188.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300329611 | vn4500203171 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2024 | 12/QĐ-BVM | 24/01/2024 | 3 | TP. Phan Rang-Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận
2174 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể | ml | 100 | - Ký mã hiệu: Tissue Blue - Hãng sản xuất: Wizcure Pharmaa Pvt Ltd - Nước sản xuất: Cộng hòa Ấn Độ | 3004.90.99 | [7 empty] | 142.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300176788 | vnz000023635 | Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2024 | 10/QĐ-BVĐHTV | 09/01/2024 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2175 | Thể thuỷ tinh nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, phi cầu, hai càng, chất liệu Acrylic ngậm nước, vùng quang học không màu (Clear), kèm theo catridge và injector | Cái | 1000 | Thủy tinh thể nhân tạo. Model: SAF6125SQ/ Hãng sản xuất: Excellent Hi-Care Private Limited/Nước sản xuất: Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 770.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2300259601 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2024 | Quyết định số: 53/QĐ-BVMTW | 19/01/2024 | 7 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
2176 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 2 tiêu | Cái | 10 | Ký mã hiệu: Artis PLM Hãng/ nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | [8 empty] | 11.250.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300345786 | vn1000854815 | Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2024 | 63/QĐ-BVQP | 15/01/2024 | 1 | Huyện Quỳnh Phụ,Tỉnh Thái Bình
2177 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 600 | Ký mã hiệu: EAZ-Y Hãng/ nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | [8 empty] | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300345786 | vn1000854815 | Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2024 | 63/QĐ-BVQP | 15/01/2024 | 1 | Huyện Quỳnh Phụ,Tỉnh Thái Bình
2178 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 10 | Ký mã hiệu: 677MY Hãng/ nước sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary | [8 empty] | 18.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300345786 | vn1000854815 | Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2024 | 63/QĐ-BVQP | 15/01/2024 | 1 | Huyện Quỳnh Phụ,Tỉnh Thái Bình
2179 | Chất nhuộm bao thể thủy tinh | Lọ | 1500 | Ấn Độ, Dung dịch Trypan Blue 0.06% 1ml, Devince Meditech | [8 empty] | 98.505 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300259593 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 19/01/2024 | Quyết định số: 39/QĐ-BVMTW | 15/01/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
2180 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 800 | Ký mã hiệu: EAZ-Y Hãng/ nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | [8 empty] | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300338431 | vn1000586717 | Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương | Đấu thầu rộng rãi | 15/01/2024 | 29/QĐ-BVKX | 08/01/2024 | 3 | Huyện Kiến Xương,Tỉnh Thái Bình
2181 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự | Cái | 5 | Ký mã hiệu: Artis PLM Hãng/ nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | [8 empty] | 11.250.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300338431 | vn1000586717 | Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương | Đấu thầu rộng rãi | 15/01/2024 | 29/QĐ-BVKX | 08/01/2024 | 3 | Huyện Kiến Xương,Tỉnh Thái Bình
2182 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Model: 677ABY Xuất xứ: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary | 9021 | [7 empty] | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300356501 | vn6200017234 | Sở Y tế tỉnh Lai Châu | Đấu thầu rộng rãi | 14/01/2024 | 28/QĐ-SYT | 13/01/2024 | 2 | Huyện Sìn Hồ,Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên,Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên,Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn,Tỉnh Lai Châu Thành phố Lai Châu,Tỉnh Lai Châu Huyện Phong Thổ,Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè,Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường,Tỉnh Lai Châu
2183 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, điều chỉnh loạn thị, phi cầu, kèm theo catridge và injector | Cái | 50 | AT TORBI 709M/ Carl Zeiss Meditec SAS - Pháp | 9021 | [7 empty] | 7.500.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2300211394 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 11/01/2024 | Số 19/ QĐ-BVMTW | 09/01/2024 | 4 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
2184 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm, phi cầu, kèm theo catridge và injector | Cái | 5000 | - Ký mã hiệu: RayOne EMV - Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited - Nước sản xuất: Vương Quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 3.650.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300211394 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 11/01/2024 | Số 19/ QĐ-BVMTW | 09/01/2024 | 4 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
2185 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm ba tiêu điểm, phi cầu, kèm theo catridge và injector | Cái | 3000 | Vương Quốc Anh, RAO603F, Rayner Intraocular Lenses Limited | 9021 | [7 empty] | 10.250.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300211394 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 11/01/2024 | Số 19/ QĐ-BVMTW | 09/01/2024 | 4 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
2186 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm hai tiêu điểm, phi cầu, lắp sẵn trong injector hoặc kèm theo dụng cụ đặt | Cái | 2000 | Mã hàng hóa: ZKB00 Hãng sản xuất/ Xuất xứ: AMO Groningen B.V./ Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 7.145.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300211394 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 11/01/2024 | Số 19/ QĐ-BVMTW | 09/01/2024 | 4 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
2187 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | HOYA Lamphun Ltd/ Thái Lan | N125 |  |  |  |  | 1900000014/PCBPL-BYT |  | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, phi cầu cân bằng màu vàng, chất liệu Optic Hydrophobic Acrylic. Đường kính optic ~ 6,0 mm, Optic thiết kế phi cầu cân bằng Chỉ số khúc Xạ: 1,548; Qua vết mổ : 2,0mm | 3.300.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300256696 | vn2901731626 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu 4 | Đấu thầu rộng rãi | 11/01/2024 | 22/QĐ-BVQY4 | 09/01/2024 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2188 | Thủy tinh thể nhân tạo. | Cái | 100 | HOYA Lamphun Ltd/ Thái Lan | N126 |  |  |  |  | 1900000014/PCBPL-BYT |  | Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, phi cầu cân bằng, trong suốt, chất liệu Optic Hydrophobic Acrylic. Đường kính optic ~ 6,0 mm, Optic thiết kế phi cầu cân bằng Chỉ số khúc Xạ: 1,548; Qua vết mổ : 2,0mm | 2.960.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300256696 | vn2901731626 | Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu 4 | Đấu thầu rộng rãi | 11/01/2024 | 22/QĐ-BVQY4 | 09/01/2024 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2189 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự Có ≥ 3 tiêu cự. | Chiếc | 80 | - Hãng sản xuất: PhysIOL S.A - Nước sản xuất: Bỉ - Ký mã hiệu: Pod F (FineVision) | 90219000 | [7 empty] | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300234939 | vn2400229574 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang | Đấu thầu rộng rãi | 10/01/2024 | Số 38/QĐ-BVĐKBG | 03/01/2024 | 3 | Thành phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
2190 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm chất liệu hydrophobic acrylic không ngậm nước | Chiếc | 1100 | Hãng sản xuất: Eyeol UK Ltd Nước sản xuất: Anh Quốc | 9021.9000 | [7 empty] | 2.200.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300234939 | vn2400229574 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang | Đấu thầu rộng rãi | 10/01/2024 | Số 38/QĐ-BVĐKBG | 03/01/2024 | 3 | Thành phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
2191 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự, chất liệu acrylic kỵ nước. | Chiếc | 100 | - Hãng sản xuất: PhysIOL S.A - Nước sản xuất: Bỉ - Ký mã hiệu: Isopure 123 | 90219000 | [7 empty] | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300234939 | vn2400229574 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang | Đấu thầu rộng rãi | 10/01/2024 | Số 38/QĐ-BVĐKBG | 03/01/2024 | 3 | Thành phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
2192 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | cái | 400 | Ký hiệu mã: S7560CZ - Hãng sản xuất: SIFI S.p.A Nước sản xuất: Ý | 9021 | [7 empty] | 3.800.000 | vn0108803556 | Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Y tế Phú Thắng và Công ty Cổ Phần Thiên Trường. (Viết tắt là: Liên danh Phú Thắng – Thiên Trường). | IB2300334246 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 09/01/2024 | 34/QĐ-BVQY | 09/01/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
2193 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | cái | 300 | Code: 877PAY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.448.000 | vn0108803556 | Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Y tế Phú Thắng và Công ty Cổ Phần Thiên Trường. (Viết tắt là: Liên danh Phú Thắng – Thiên Trường). | IB2300334246 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 09/01/2024 | 34/QĐ-BVQY | 09/01/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
2194 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | cái | 70 | Ký hiệu mã: P7560CZ - Hãng sản xuất: SIFI S.p.A Nước sản xuất: Ý | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0108803556 | Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Y tế Phú Thắng và Công ty Cổ Phần Thiên Trường. (Viết tắt là: Liên danh Phú Thắng – Thiên Trường). | IB2300334246 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 09/01/2024 | 34/QĐ-BVQY | 09/01/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
2195 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự | cái | 30 | Code: 677MY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 18.500.000 | vn0108803556 | Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Y tế Phú Thắng và Công ty Cổ Phần Thiên Trường. (Viết tắt là: Liên danh Phú Thắng – Thiên Trường). | IB2300334246 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 09/01/2024 | 34/QĐ-BVQY | 09/01/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
2196 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự | cái | 33 | Ký hiệu mã: Z7560CZ - Hãng sản xuất: SIFI S.p.A Nước sản xuất: Ý | 9021 | [7 empty] | 21.500.000 | vn0108803556 | Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Y tế Phú Thắng và Công ty Cổ Phần Thiên Trường. (Viết tắt là: Liên danh Phú Thắng – Thiên Trường). | IB2300334246 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 09/01/2024 | 34/QĐ-BVQY | 09/01/2024 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
2197 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước Acrylic, phi cầu, thiết kế 2 càng kép, Chất liệu Copolymer (được tạo từ Hydrophobic và Hydrophilic) | Cái | 100 | 677ABY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Xuất xứ: Hungary | 90219000 | [7 empty] | 2.940.000 | vn0101540844 | Liên danh nhà thầu Vạn Niên- Thanh Chúc | IB2300319384 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 04/01/2024 | 01/QĐ-BVM | 03/01/2024 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
2198 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Phi cầu, quang sai free. Một mảnh, Càng chữ C , góc càng 5 độ, chất liệu hydrophilic acrylic | Cái | 100 | Hanita lens-Israel | 90219000 | [7 empty] | 3.300.000 | vn0101540844 | Liên danh nhà thầu Vạn Niên- Thanh Chúc | IB2300319384 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 04/01/2024 | 01/QĐ-BVM | 03/01/2024 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
2199 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 1 mảnh, càng chữ C, Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV | Cái | 100 | Johnson&Johnson Surgical Vision/ Mỹ | 90219000 | [7 empty] | 2.990.000 | vn0101540844 | Liên danh nhà thầu Vạn Niên- Thanh Chúc | IB2300319384 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 04/01/2024 | 01/QĐ-BVM | 03/01/2024 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
2200 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối, Góc càng 0°. Càng chữ C cùng chất liệu Acrylic ngậm nước ≥26%. Màu vàng lọc ánh sáng xanh | Cái | 100 | HumanOptics AG/ Đức | 9021 | [7 empty] | 2.998.000 | vn0101540844 | Liên danh nhà thầu Vạn Niên- Thanh Chúc | IB2300319384 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 04/01/2024 | 01/QĐ-BVM | 03/01/2024 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
2201 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, 4 càng, chất liệu hydrophilic acrylic | Cái | 100 | PhysIOL S.A/ Bỉ | 90219000 | [7 empty] | 2.970.000 | vn0101540844 | Liên danh nhà thầu Vạn Niên- Thanh Chúc | IB2300319384 | vn5100419308 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 04/01/2024 | 01/QĐ-BVM | 03/01/2024 | 1 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
2202 | Thủy tinh thể nhân tạo 2 càng | Cái | 200 | Code: 877PAY. Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300255951 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 03/01/2024 | 19/QĐ-BVQY103 | 03/01/2024 | 4 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
2203 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kỵ nước | Cái | 200 | Code: Artis Y PL. Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300255951 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 03/01/2024 | 19/QĐ-BVQY103 | 03/01/2024 | 4 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
2204 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài dải tiêu cự | Cái | 50 | Xuất xứ: Pháp; Ký mã hiệu: Synthesis Plus (PYPLUS); Hãng sản xuất: Cutting Edge S.A.S | 9021.90.00 | [7 empty] | 5.700.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300255951 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 03/01/2024 | 19/QĐ-BVQY103 | 03/01/2024 | 4 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
2205 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 50 | Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG-Pháp/Đức | [8 empty] | 13.500.000 | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | IB2300351553 | vn3101081843 | Trung tâm Mắt Nội tiết tỉnh Quảng Bình | Đấu thầu rộng rãi | 29/12/2023 | 400/QĐ-MNT | 29/12/2023 | 1 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
2206 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 700 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc-Mỹ | [8 empty] | 3.870.000 | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | IB2300351553 | vn3101081843 | Trung tâm Mắt Nội tiết tỉnh Quảng Bình | Đấu thầu rộng rãi | 29/12/2023 | 400/QĐ-MNT | 29/12/2023 | 1 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
2207 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 400 | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH-Đức | [8 empty] | 3.200.000 | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | IB2300351553 | vn3101081843 | Trung tâm Mắt Nội tiết tỉnh Quảng Bình | Đấu thầu rộng rãi | 29/12/2023 | 400/QĐ-MNT | 29/12/2023 | 1 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
2208 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 200 | Germany, Aspira - aAY, Humanoptics AG | [8 empty] | 2.976.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300254018 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 25/12/2023 | 823/QĐ-BVM | 06/12/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2209 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 200 | - Ký mã hiệu: RAO850B - Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited - Nước sản xuất: Vương Quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 1.750.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300254018 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 25/12/2023 | 823/QĐ-BVM | 06/12/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2210 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 800 | Ký mã hiệu: Artis Y PL ; Hãng / nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | [8 empty] | 2.450.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300254018 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 25/12/2023 | 823/QĐ-BVM | 06/12/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2211 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 500 | Xuất xứ: Pháp; Ký mã hiệu: Synthesis (SIPY); Hãng sản xuất: Cutting Edge S.A.S | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.998.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300254018 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 25/12/2023 | 823/QĐ-BVM | 06/12/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2212 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 500 | - Ký mã hiệu: RayOne Hydrophobic Aspheric - Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited - Nước sản xuất: Vương Quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 2.230.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300254018 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 25/12/2023 | 823/QĐ-BVM | 06/12/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2213 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 500 | Ký mã hiệu: Aurovue EV Gold (HP760APY); Hãng / nước sản xuất: Aurolab/ Cộng hòa Ấn Độ | [8 empty] | 1.628.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300254018 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 25/12/2023 | 823/QĐ-BVM | 06/12/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2214 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 150 | - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XC1 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan | [8 empty] | 2.990.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300356352 | vn3000640679 | Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh | Chào hàng cạnh tranh | 25/12/2023 | 291/QĐ-TTYT | 25/12/2023 | 1 | Thị xã Hồng Lĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
2215 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự có số độ âm | Cái | 500 | * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ * Ký mã hiệu: Micropure | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300176903 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 19/12/2023 | 1112/QĐ-BVĐKKVTĐ | 18/12/2023 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2216 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 100 | * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ * Ký mã hiệu: Micropure 123 | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300176903 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 19/12/2023 | 1112/QĐ-BVĐKKVTĐ | 18/12/2023 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2217 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 30 | Alcon / Mỹ, SN60WF | 90213900 | [7 empty] | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300176903 | vn0303390013 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 19/12/2023 | 1112/QĐ-BVĐKKVTĐ | 18/12/2023 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2218 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 3 tiêu cự | Cái | 5 | - Ký mã hiệu: Triva-aAY SL - Hãng sản xuất: HumanOptics Holding AG - Nước sản xuất: Germany" | [8 empty] | 20.850.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long-Hùng Vĩ- Nhật Hà- Tâm An | IB2300315080 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/12/2023 | 564/QĐ-BVM | 18/12/2023 | 1 | Tỉnh Hà Tĩnh
2219 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 2200 | - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XC1 - Hãng sản xuất: HOYA Lamphun Ltd - Nước sản xuất: Thái Lan" | [8 empty] | 2.960.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long-Hùng Vĩ- Nhật Hà- Tâm An | IB2300315080 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/12/2023 | 564/QĐ-BVM | 18/12/2023 | 1 | Tỉnh Hà Tĩnh
2220 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự | Cái | 50 | - Ký mã hiệu: Diff-aAY - Hãng sản xuất: HumanOptics Holding AG - Nước sản xuất: Germany" | [8 empty] | 8.800.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long-Hùng Vĩ- Nhật Hà- Tâm An | IB2300315080 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/12/2023 | 564/QĐ-BVM | 18/12/2023 | 1 | Tỉnh Hà Tĩnh
2221 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh | Cái | 700 | - Ký mã hiệu: Orizon SDHBPY - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C - Nước sản xuất: Hy Lạp" | [8 empty] | 2.996.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long-Hùng Vĩ- Nhật Hà- Tâm An | IB2300315080 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/12/2023 | 564/QĐ-BVM | 18/12/2023 | 1 | Tỉnh Hà Tĩnh
2222 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 450 | - Ký mã hiệu: Micropure - Hãng sản xuất: PhysIOL S.A - Nước sản xuất: Bỉ" | [8 empty] | 2.965.000 | vn0102148238 | Liên danh nhà thầu Việt Long-Hùng Vĩ- Nhật Hà- Tâm An | IB2300315080 | vn3000441761 | Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh | Đấu thầu rộng rãi | 18/12/2023 | 564/QĐ-BVM | 18/12/2023 | 1 | Tỉnh Hà Tĩnh
2223 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ/Ống | 400 | - Nhà sản xuất : Wizcure Pharmaa Pvt Ltd - Nước sản xuất : Ấn Độ - Hãng, Nước chủ sở hữu : Tarun Enterprises, Ấn Độ - Ký mã hiệu : Clear Visc | 3006.70.00 | [7 empty] | 135.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300171956 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 542/QĐ-BVPN | 06/12/2023 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
2224 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu | Cái | 50 | - Nhà sản xuất : SAV-IOL SA - Nước sản xuất : Thụy Sỹ - Hãng, Nước chủ sở hữu : SAV-IOL SA, Thụy Sỹ - Ký mã hiệu : Lucidis 108M | 9021.39.00 | [7 empty] | 8.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300171956 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 542/QĐ-BVPN | 06/12/2023 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
2225 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Hộp | 400 | Đức, Albomed GmbH, EasyVisc 2.0% | 30067000 | [7 empty] | 309.000 | vn0315112885 | CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS | IB2300171956 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 542/QĐ-BVPN | 06/12/2023 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
2226 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm không ngậm nước nhuộm vàng lắp sẵn hoàn toàn | Cái | 200 | - Nhà sản xuất : AJL Ophthalmic S.A - Nước sản xuất : Tây Ban Nha - Hãng, Nước chủ sở hữu : AJL Ophthalmic S.A, Tây Ban Nha - Ký mã hiệu : LLASHP60-PL | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300171956 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 542/QĐ-BVPN | 06/12/2023 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
2227 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 20 | Human Optics AG, Đức | 9021 | [7 empty] | 14.600.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300171956 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 542/QĐ-BVPN | 06/12/2023 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
2228 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 100 | * Xuất xứ: i-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH, Đức * Ký mã hiệu: Bioline Yellow Accurate Aspheric | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.200.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300171956 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 542/QĐ-BVPN | 06/12/2023 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
2229 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 20 | * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ * Ký mã hiệu: Pod F (FineVision) | 9021.90.00 | [7 empty] | 21.000.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300171956 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 542/QĐ-BVPN | 06/12/2023 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
2230 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 400 | * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ * Ký mã hiệu: Micropure 123 | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300171956 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 542/QĐ-BVPN | 06/12/2023 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
2231 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 100 | * Xuất xứ: i-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH, Đức * Ký mã hiệu: Bioline Yellow Bluelight | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.970.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300171956 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 542/QĐ-BVPN | 06/12/2023 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
2232 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu | Cái | 700 | Mã hiệu: RVB130AUA Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 1.649.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300265909 | vn1600631979 | Bệnh viện MẮT TAI MŨI HỌNG RĂNG HÀM MẶT AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 598/QĐ-BV | 13/12/2023 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
2233 | Thủy tinh thể mềm, đa tiêu | Cái | 50 | Mã hiệu: ALSAFIT FOURIER Xuất xứ: Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH/ Đức | 9021 | [7 empty] | 15.000.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300265909 | vn1600631979 | Bệnh viện MẮT TAI MŨI HỌNG RĂNG HÀM MẶT AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 598/QĐ-BV | 13/12/2023 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
2234 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu | Cái | 650 | - Ký mã hiệu: RAO850B - Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited - Nước sản xuất: Vương Quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 1.950.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300265909 | vn1600631979 | Bệnh viện MẮT TAI MŨI HỌNG RĂNG HÀM MẶT AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 598/QĐ-BV | 13/12/2023 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
2235 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu | Cái | 750 | Xuất xứ: Ý HSX: MD Tech S.r.l. Ký mã hiệu: ISP60Z | 9021 | [7 empty] | 2.180.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2300265909 | vn1600631979 | Bệnh viện MẮT TAI MŨI HỌNG RĂNG HÀM MẶT AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 598/QĐ-BV | 13/12/2023 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
2236 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu | Cái | 700 | Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học (MEDEP JSC)/ Việt Nam. Ký mã hiệu: Medep Mecyl (MC-01) | 9021 | [7 empty] | 1.125.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300265909 | vn1600631979 | Bệnh viện MẮT TAI MŨI HỌNG RĂNG HÀM MẶT AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 598/QĐ-BV | 13/12/2023 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
2237 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu | Cái | 700 | Mã hiệu: NVB10SCA Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 1.590.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300265909 | vn1600631979 | Bệnh viện MẮT TAI MŨI HỌNG RĂNG HÀM MẶT AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 598/QĐ-BV | 13/12/2023 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
2238 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu | Cái | 750 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: SAF6125SQ | [8 empty] | 770.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300265909 | vn1600631979 | Bệnh viện MẮT TAI MŨI HỌNG RĂNG HÀM MẶT AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 598/QĐ-BV | 13/12/2023 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
2239 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu | Cái | 750 | Mã hiệu: PVB105XAA Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 945.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300265909 | vn1600631979 | Bệnh viện MẮT TAI MŨI HỌNG RĂNG HÀM MẶT AN GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 14/12/2023 | 598/QĐ-BV | 13/12/2023 | 5 | Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang
2240 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 15 | Germany, Triva-aAY, Humanoptics AG | [8 empty] | 17.800.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300207869 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 08/12/2023 | 4368/QĐ-BVQY103 | 07/12/2023 | 3 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
2241 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 700 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V-Mỹ/Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 5.200.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300136312 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 08/12/2023 | 5639/QĐ-BVĐKLA | 08/12/2023 | 2 | Thành phố Tân An,Tỉnh Long An
2242 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 500 | Xuất xứ: Pháp Ký mã hiệu: Synthesis (SIPY) Hãng sản xuất: Cutting Edge S.A.S | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300136312 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 08/12/2023 | 5639/QĐ-BVĐKLA | 08/12/2023 | 2 | Thành phố Tân An,Tỉnh Long An
2243 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 700 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDHBY - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.286.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300136312 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 08/12/2023 | 5639/QĐ-BVĐKLA | 08/12/2023 | 2 | Thành phố Tân An,Tỉnh Long An
2244 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 700 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. - Mỹ | 9021 | [7 empty] | 3.870.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300136312 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 08/12/2023 | 5639/QĐ-BVĐKLA | 08/12/2023 | 2 | Thành phố Tân An,Tỉnh Long An
2245 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 200 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. - Mỹ | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300136312 | vn1100152833 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN | Đấu thầu rộng rãi | 08/12/2023 | 5639/QĐ-BVĐKLA | 08/12/2023 | 2 | Thành phố Tân An,Tỉnh Long An
2246 | Thủy tinh thể đa tiêu | Cái | 20 | Code: 677MY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300298577 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Đấu thầu rộng rãi | 04/12/2023 | 2655/QĐ-BVNN-KD | 24/11/2023 | 2 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
2247 | Thủy tinh thể đơn tiêu lọc ánh sáng xanh | Cái | 200 | Code: 877PAY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300298577 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Đấu thầu rộng rãi | 04/12/2023 | 2655/QĐ-BVNN-KD | 24/11/2023 | 2 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
2248 | Thủy tinh thể 2 tiêu | Cái | 100 | Code: Artis PL M Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300298577 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Đấu thầu rộng rãi | 04/12/2023 | 2655/QĐ-BVNN-KD | 24/11/2023 | 2 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
2249 | Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể | lọ | 220 | Ophtechnics-Ấn Độ | [8 empty] | 147.000 | vn3301584227 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ PHÚ | IB2300267885 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Chào hàng cạnh tranh | 30/11/2023 | 1734/QĐ-BVMH | 28/11/2023 | 1 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2250 | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm chất liệu polymer Hydrophobic Acrylic | Cái | 500 | OphthalmoPro GmbH/Đức | [8 empty] | 3.000.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2300174463 | vn1700285659 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2023 | 728/QĐ-BV | 08/10/2023 | 5 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang
2251 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, lắp đặt sẵn | Cái | 1000 | Xuất xứ: Ý HSX: MD Tech S.r.l. Ký mã hiệu: ISP60H | 9021 | [7 empty] | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300174463 | vn1700285659 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2023 | 728/QĐ-BV | 08/10/2023 | 5 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang
2252 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh chất liệu Acrylic ngậm nước 26% (±1%) | Cái | 1000 | Xuất xứ: Mỹ; Mã hiệu: 872Y, Nhãn hiệu: TEK-LENS II; Hãng sản xuất: TEKIA | 90219000 | [7 empty] | 2.980.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2300174463 | vn1700285659 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2023 | 728/QĐ-BV | 08/10/2023 | 5 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang
2253 | Thủy tinh thể nhân tạo chất liệu Acrylic không ngậm nước | Cái | 500 | - Ký mã hiệu: CT LUCIA 621PY - Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec Production, LLC/Mỹ | 90213900 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300174463 | vn1700285659 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2023 | 728/QĐ-BV | 08/10/2023 | 5 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang
2254 | Thủy tinh thể mềm một mảnh đơn tiêu, chất liệu Hydrophobic bề mặt, kết hợp ngậm nước 25% (±1%) | Cái | 1000 | Xuất xứ: Hà Lan, Ký mã hiệu: BB UD 613; Nhãn hiệu: ACRIVA BB; Hãng sản xuất: VSY Biotechnology BV | 90219000 | [7 empty] | 2.940.000 | vn0304412044 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KHÁNH | IB2300174463 | vn1700285659 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2023 | 728/QĐ-BV | 08/10/2023 | 5 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang
2255 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước, lắp đặt sẵn | Cái | 1500 | Xuất xứ: Ý HSX: MD Tech S.r.l. Ký mã hiệu: ISP60P | 9021 | [7 empty] | 2.790.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300174463 | vn1700285659 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2023 | 728/QĐ-BV | 08/10/2023 | 5 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang
2256 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, một mảnh | Cái | 50 | - Ký mã hiệu: AT LISA tri 839MP - Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec SAS/Pháp; Carl Zeiss Meditec AG/Đức | 90213900 | [7 empty] | 20.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300174463 | vn1700285659 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2023 | 728/QĐ-BV | 08/10/2023 | 5 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang
2257 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 200 | Ký mã hiệu: ALSEE Hãng SX: Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH Nước SX: Đức | 9021 | [7 empty] | 1.490.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300232155 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Chào hàng cạnh tranh | 28/11/2023 | 2600/QĐ-BVĐK | 07/11/2023 | 5 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2258 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 40 | Sifi S.p.A/Ý | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2300290741 | vn0800376555 | Bệnh viện quân y 7 Cục Hậu Cần Quân khu 3 | Chào hàng cạnh tranh | 28/11/2023 | 1142/QĐ_BV | 27/11/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2259 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 10 | Sifi S.p.A/Ý | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2300290741 | vn0800376555 | Bệnh viện quân y 7 Cục Hậu Cần Quân khu 3 | Chào hàng cạnh tranh | 28/11/2023 | 1142/QĐ_BV | 27/11/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2260 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 800 | Xuất xứ: 1stQ GmbH - Đức. Ký mã hiệu: B1ADY0/ S1ADY0 | Vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm | [7 empty] | 2.800.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300184420 | vn6300033631 | Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ | Đấu thầu rộng rãi | 27/11/2023 | 661/QĐ-TTYT-TXLM | 22/11/2023 | 3 | Thị Xã Long Mỹ,Tỉnh Hậu Giang
2261 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 300 | "Model: Lucis Hãng sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp" | G03.194 | [7 empty] | 2.900.000 | vn5100253162 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG BẮC | IB2300222404 | vn5100135641 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 24/11/2023 | 1789/QĐ-BV | 16/11/2023 | 4 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
2262 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu loại 2 | Cái | 160 | -Hãng sản xuất: PhysIOL S.A - Nước sản xuất: Bỉ - Ký mã hiệu: Micropure 123 | [8 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300228940 | vn0104116866 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Đấu thầu rộng rãi | 23/11/2023 | 1498/QĐ-BVĐKĐA | 16/11/2023 | 2 | Huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nội
2263 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 200 | Ký mã hiệu: Softec I Hãng/ nước sản xuất: Lenstec Barbados, Inc/ Barbados | [6 empty] | 2023 |  | 2.850.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300114426 | vnz000022181 | Bệnh Viện Đa khoa Thành Phố Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2023 | 2428/QĐ-BVTP | 20/11/2023 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2264 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 50 | Ký mã hiệu: EAZ-Y Hãng/ nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | [6 empty] | 2023 |  | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300114426 | vnz000022181 | Bệnh Viện Đa khoa Thành Phố Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2023 | 2428/QĐ-BVTP | 20/11/2023 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2265 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 20 | Sifi/Ý | [6 empty] | 2023 |  | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2300114426 | vnz000022181 | Bệnh Viện Đa khoa Thành Phố Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2023 | 2428/QĐ-BVTP | 20/11/2023 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2266 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh | Cái | 500 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. - Mỹ | 9021 |  |  |  |  | 17937NK/BYT- TB-CT |  | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nước sắc sai thấp; thiết kế 3 điểm cố định túi bao; bờ sau vuông liên tục 360 độ, được xử lý mờ chống chói; chỉ số khúc xạ 1.47; càng chữ C, đường kính phần quang học 6mm; chiều dài tổng 13mm; Công suất +6.0D đến +30.0D; dùng kèm Injector kiểu xoay. | 3.000.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2267 | Thủy tinh thể mềm nhân tạo | Cái | 20 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. và AMO Groningen B.V - Mỹ và Hà Lan | 9021 |  |  |  |  | 17937NK/BYT- TB-CT |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh điều chỉnh lão thị, chất liệu Acrylic Hydrophobic, thiết kế bậc thang nhiễu xạ mở rộng tầm nhìn và công nghệ tiêu sắc giảm sắc sai, mặt trước phi cầu, bờ sau vuông 360 độ, thiết kế 3 điểm cố định; chỉ số khúc xạ < 1.5; Công suất +5.0D đến +34.0D; được đặt qua vết mổ 2.2mm; dùng với Injector kiểu xoay. | 21.500.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2268 | Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm | Cái | 2000 | Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ HSX: ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ Ký mã hiệu: AS60130P | 9021 |  |  |  |  | 18748NK/BYT- TB-CT |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, không ngậm nước, chất liệu Hydrophobic Acrylic. Công nghệ phi cầu loại bỏ quang sai (Aberration free), lọc tia UV, chống chói, lóa (Glistening free) Thiết kế gờ vuông chống đục bao sau (PCO). Càng dạng chữ L, góc 0 độ. Chỉ số khúc xạ 1.51. Optic 6.0mm, tổng chiều dài 12.5mm hoặc 13.0mm Hằng số A 118.4, ACD 5.20. Dãi công suất từ 5.0D đến +30.0D, (bước nhảy 0.5D) Được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính Tương thích vết mổ 2.2mm - 2.4mm Được đóng gói vô trùng | 2.450.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2269 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu không ngậm nước | Cái | 1000 | - Ký mã hiệu: Artis PLE - Hãng sản xuất: Cristalens Industrie - Nước sản xuất: Pháp | 9021.90.00 |  |  |  |  | 14989NK/BYT- TB-CT |  | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu - Vật liệu: CBK 1.8 không ngậm nước từ Cristalens - Không nhuộm màu - Cấu tạo: 1 mảnh, 4 càng - Đường kính quang học: 6.15 mm (Từ 0.0D đến +9.5D); 6.00 mm (Từ +10.0D đến +25.0D); 5.80 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) - Đường kính tổng thể: 11.00 mm (Từ 0.0D đến +9.5D); 10.79 mm (Từ +10.0D đến +25.0D); 10.50 mm (Từ +25.5D đến +35.0D) - Thiết kế: Rìa cạnh sắc vuông 360° -Thiết kế quang học: Đơn tiêu. Phi cầu với với quang sai hình cầu âm tính để điều chỉnh một phần quang sai giác mạc - Góc càng: 5° - Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D - Hằng số A ước tính (SRK-T): 119.3 Đo bằng siêu âm; 119.7 Đo bằng laser can thiệp - Độ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): 5.77 mm Đo bằng siêu âm; 6.03 mm Đo bằng laser can thiệp - Chỉ số khúc xạ: 1.54 | 3.490.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2270 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu góc càng 5 độ | Cái | 500 | S7560CZ, SIFI S.p.A/Ý | 9021 |  |  |  |  | GPNK số: 10063NK/BYT- TB-CT |  | - Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm - Chất liệu : Copolymer và EOEMA - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa Lọc tia UV Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). Góc càng 5 độ Optic dạng phi cầu đôi(Aspheric Biconvex) Hằng số A:118.6 cho dãy độ từ 0D đến +30D và A:119.9 cho dãy độ từ -10D đến -1D Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +30D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -10D đến -1D Chỉ số SA = -0,14µm Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C Chỉ số Abbe: 46.94 Dãi công suất từ -10D đến +30D; từ -10D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D Kèm cartridge được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8mm - 1P sử dụng một lần do Medicel AG sản xuất. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm | 3.800.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2271 | Thủy tinh thể nhân tạo lắp sẵn | Cái | 1000 | - Ký mã hiệu: EAZY - Hãng sản xuất: Cristalens Industrie - Nước sản xuất: Pháp | 9021.90.00 |  |  |  |  | 14989NK/BYT- TB-CT |  | - Loại kính, đặt trong túi bao, đã được lắp sẵn trong injector (preloaded) sẵn sàng sử dụng. Nhuộm vàng chống chói. - Đường kính optic: 6.15mm (với kính từ 0D đến 9.5 diop), 6.0mm (từ 10D đến 25D), 5.8mm (từ 25.5D đến 35D) - Đường kính toàn bộ: dài 11.78mm (với kính từ 0D đến 9.5 diop), 11.50mm (từ 10D đến 35D). - Thiết kế 1 mãnh bờ góc vuông 360 độ, Kiểu càng dạng C – loop. - Optic: phi cầu, loại bỏ cầu sai giác mạc - Góc 5 độ - Chất liệu: hydrophobic Acrylic không ngậm nước, cho đường rạch nhỏ. - Phạm vi diop: từ 0D đến 35D, cách khoãng 0,5D - Hằng số đề nghị (SRK-T): 119.3 đo bằng siêu âm, 119.7 đo bằng laser - Độ sâu tiền phòng đề nghị (ACD): 5.77mm khi đo bằng siêu âm, 6.03 đo bằng laser - Chỉ số khúc xạ: 1.54 - Phương pháp vô khuẩn: Ethylene oxide - Có thể đặt qua vết mổ nhỏ 2mm | 3.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2272 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh lắp sẵn | Cái | 500 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. - Mỹ | 9021 |  |  |  |  | 15967NK/BYT- TB-CT |  | Thuỷ tinh thể mềm 1 mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nước, được đặt sẵn trong dụng cụ đặt kính, có sắc sai thấp với số ABBE =55, thấu kính phi cầu điều chỉnh cầu sai về gần zero; bờ sau vuông 360 độ liên tục, được xử lý mờ chống chói; thiết kế 3 điểm cố định túi bao; chỉ số khúc xạ 1.47; càng chữ C; đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm; Công suất +5.0D đến +34.0D; được đặt qua vết mổ 2.2mm; lắp sẵn trong Injector kiểu xoay. | 4.000.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2273 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 500 | P7560CZ, SIFI S.p.A/Ý | 9021 |  |  |  |  | GPNK số: 10063NK/BYT- TB-CT |  | Mô tả: Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu - Kích cỡ: Optic ≤ 6mm, tổng chiều dài ≤ 10.75mm - Chất liệu: Copolymer (hydrophilic - hydrophobic copolymer) Thiết kế một mảnh dạng hình dĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa, lọc tia UV. Thiết kế với công nghệ rìa vuông đôi (double square edge) hoặc tương đương. Góc càng ≥ 5 độ Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex AspherilC) Độ sâu tiền phòng: 5.32 đến 6.08 Chỉ số SA từ: -0,14µm đến < -0,16µm Chỉ số khúc xạ: ≤1.46 ở 35 độ C Chỉ số Abbe: ≤46.94 | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2274 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh | Cái | 500 | Code: 877PAY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 |  |  |  |  | 9741NK/BYT- TB-CT |  | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh ,2 càng kép chữ C khép kín, thiết kế phi cầu 2. Chất liệu: Hydrophobic Acrylic hấp thụ UV và lọc ánh sáng xanh, và lọc ánh sáng vàng tự nhiên (390 nm tới 450 nm) 3. Rìa cạnh sắc 360° chống đục bao sau 4. Kích thước vết mổ: ≤2.4 mm 5. Đường kính quang: 6.0mm -6,5mm, 6. Đường kính tổng: 12,75mm-13mm 7. Góc càng: 0° 8. Dải công suất: Từ ≤0D - ≥+35.0D 9. Hằng số A: 118.9 ( STK/T) 10. Chỉ số khúc xạ: ≤1.47 11. Chỉ số ABBE: ≥58 | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2275 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 1000 | - Ký mã hiệu: Primus-HD - Hãng sản xuất: OphthalmoPro GmbH - Nước sản xuất: Đức | 9021.39.00 |  |  |  |  | 2300281ĐKLH/ BYT-TB-CT |  | - Chất liệu Hydrophobic Acrylic tinh khiết không lấp lánh, không bị dính khi tiếp xúc, khả năng truyền sáng cao. - Chiều dài tổng thể (Length): ≤ 13.0 mm - Đường kính (Optic): ≤ 6.0mm - Đặc điểm: Phi cầu (hiệu chỉnh quang sai ≤ 0.20µ) - Dãy công suất (Power):từ -10.0 đến + 36.0 D, cách khoãng 0,5D - Chỉ số khúc xạ (Refractive Index): ≤ 1.48 tại 35độ - Hằng số A: ≥ 118.0 (Nominal), A: ≥ 119.2 (SRK/T), A: ≥ 119.6 (SRKII) - Độ sâu tiền phòng (ACD): ≥ 5.68 - Lọc tia UV - Thiết kế 1 mảnh, càng điều chỉnh vòng lặp C-loop đảm bảo tương thích với các kích cở bao khác nhau - Góc càng tiếp xúc ≥ 1.5 độ. - Thiết kế cạnh: vuông sắc nét 360 độ, cạnh bên nhám nhằm chống chói. - Kính lắp sẵn trong injector cartridge (Preloaded) - sẵn sàng sử dụng, đường kính ngoài đầu tip catridge ≤ 1.78mm cho phép đặt qua vết mổ nhỏ | 2.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2276 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh | Cái | 500 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. và AMO Groningen B.V - Mỹ và Hà Lan | 9021 |  |  |  |  | 17937NK/BYT- TB-CT |  | Thuỷ tinh thể mềm 1 mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nước, tăng cường thêm tầm nhìn trung gian, sắc sai thấp với số ABBE =55, thấu kính phi cầu điều chỉnh cầu sai về gần zero; bờ sau vuông 360 độ liên tục, thiết kế 3 điểm cố định túi bao; chỉ số khúc xạ 1.47; càng chữ C; đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm; Công suất +5.0D đến +34.0D; được đặt qua vết mổ 2.2mm; dùng kèm Injector kiểu xoay. | 5.200.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2277 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 2000 | - Ký mã hiệu: Primus-HD Yellow - Hãng sản xuất: OphthalmoPro GmbH - Nước sản xuất: Đức | 9021.39.00 |  |  |  |  | 2300281ĐKLH/ BYT-TB-CT |  | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh lắp sẵn trong injector (Preloaded): nhuộm vàng, phi cầu (hiệu chỉnh quang sai ≤ 0.20µ, thiết kế quang lồi cầu sau, vật liệu Hydrophobic acrylic không lấp lánh, bậc 0 trên thang Miyata, không bị dính khi tiếp xúc, lọc tia UV, kết hợp lọc ánh sáng xanh, bờ vuông 360 độ sắc nét, cạnh bên nhám chống chói, góc tiếp xúc ≥ 1.5 độ,, điều chỉnh vòng lặp C-loop đảm bảo tương thích với các kích cở bao khác nhau, chỉ số khúc xạ ≤ 1.48 tại 35độ, đường kính optic: 6.0mm, Chiều dài toàn bô: ≥ 13.0 mm, Hằng số A: 118.2 (nominal), Haigis: a0=1.46 a1=0.40 a2=0.10, Hoffer: pACD 5.68, Holladay:sf=1.91, SRK/T: 119.2, SRKII: 119.6, Phạm vi Diop: từ -10.0 => 36 Diop, bước điều chỉnh 0.5D, đường kính ngoài đầu tip catridge ≤ 1.78mm, cho phép đặt qua vết mổ nhỏ 2.0mm | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2278 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh | Cái | 1000 | Valeant Med Sp. ZO.O./ Ba Lan | 9021 |  |  |  |  | GPNK: 9793NK/BYT- TB-CT |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu không ngậm nước. + Chất liệu Hydrophobic Acrylic, lọc tia UV + Đường kính optic 6.0mm + Tổng chiều dài 12.5mm + Dải công suất từ 0.0D đến +40.0D, (bước nhảy 0.5D) + Đặc điểm: Phi cầu không quang sai (Aberration-free) + Thiết kế: không quang sai (Aberration-free) giúp không tạo quang sai bậc cao (HOA), tăng độ sâu trường ảnh, không phụ thuộc vào giác mạc + Càng dạng chữ L góc 0 độ. + Chỉ số khúc xạ: 1.51 + Hằng số A 118.9, ACD 5.54, SF 1.74 khi đo độ dài trục nhãn cầu bằng siêu âm A nhúng hoặc IOL Master. Hằng số A 118.4, ACD 5.20, SF 1.45 khi đo độ dài trục nhãn cầu bằng siêu âm A tiếp xúc. + Thuỷ tinh thể kèm theo dụng cụ đặt qua vết mổ 2.2mm + Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 ; CE và CFS | 2.950.000 | vn1800665083 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TÂY | IB2300156965 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/11/2023 | 784 | 13/11/2023 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2279 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 150 | CT ASPHINA 404/ Carl Zeiss Meditec AG - Đức | 9021 | [7 empty] | 1.735.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2300254298 | vn2700354079 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 17/11/2023 | 2932/QĐ-BVĐK | 08/11/2023 | 3 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2280 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 30 | HOYA Lamphun Ltd/ Thái Lan | [8 empty] | 2.990.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300304545 | vn3000640679 | Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh | Chào hàng cạnh tranh rút gọn | 17/11/2023 | 257/QĐ-TTYT | 15/11/2023 | 1 | Thị xã Hồng Lĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh
2281 | Phần 9. Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm phụ kiện | Cái | 10500 | - Ký mã hiệu: Micropure 123 - Hãng sản xuất: PhysIOL S.A - Nước sản xuất: Bỉ | 9021.90.00 |  |  |  | PhysIOL S.A |  |  | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu chất liệu Hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím, màu vàng - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế 4 càng. - Tổng chiều dài kính: từ 0D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 0D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,53 - Chỉ số pACD: 5,85 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 42 - Thủy tinh thể được lắp sẵn trong cartridge - Công suất: từ 0D đến 9D bước nhảy 1D; 10D đến 30D bước nhảy 0,5D. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,40 (đo bằng giao thoa quang học). | 3.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300052996 | vn0200891120 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | Đấu thầu rộng rãi | 13/11/2023 | 1334/QĐ-SYT | 08/11/2023 | 2 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2282 | Phần 10. Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm phụ kiện | Cái | 310 | PhysIOL S.A Bỉ | 9021 |  |  |  | PhysIOL S.A |  |  | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ. - Chất liệu hydrophilic acrylic 26%, lọc ánh sáng xanh và tia cực tím, có màu vàng - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Thiết kế càng chữ C kép. - Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. - Đường kính Optic: 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,46; - Chỉ số pACD: 5,59 (Đo bằng giao thoa quang học và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 58 - Dải công suất: từ +6D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Công suất bổ sung +3.5D và +1.75D - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 118,95 (đo bằng giao thoa quang học) | 21.000.000 | vn0200423732 | CÔNG TY TNHH HOÀNG OÁNH | IB2300052996 | vn0200891120 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | Đấu thầu rộng rãi | 13/11/2023 | 1334/QĐ-SYT | 08/11/2023 | 2 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2283 | Phần 11. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước, dạng 1 mảnh | Cái | 100 | Carl Zeiss Meditec Production, LLC/ Mỹ | 9021 |  |  |  | Carl Zeiss Meditec Production, LLC |  |  | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu chất liệu Hydrophobic acrylic. - Thủy tinh thể màu vàng lọc ánh sáng xanh và lọc UV. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Tổng chiều dài kính: 13 mm. - Đường kính optic: 6,0 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,49. - Công suất: từ +0D tới +34D; bước nhảy 0,5D. - Thủy tinh thể được lắp sẵn. | 2.500.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2300052996 | vn0200891120 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | Đấu thầu rộng rãi | 13/11/2023 | 1334/QĐ-SYT | 08/11/2023 | 2 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2284 | Phần 5. Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 8400 | Model: HOYA iSert 251/ Hãng SX: HOYA Medical Singapore Pte. Ltd., Singapore/ HOYA Lamphun Ltd., Thái Lan | 90213900 |  |  |  | HOYA Medical Singapore Pte. Ltd./ HOYA Lamphun Ltd. |  |  | - Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu chất liệu Hydrophobic acrylic - Thủy tinh thể màu vàng lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím UV. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Thiết kế hai càng. - Đường kính optic 6,0 mm, chiều dài tổng thủy tinh thể 12,5mm - Chỉ số khúc xạ: 1,52 - Dải công suất: từ +6,0 đến +30,0 Diop tăng 0,5 Diop). - Thủy tinh thể được lắp đặt sẵn trong injector liền cartridge. Qua vết mổ 2,2 -2,4 mm - Độ sâu tiền phòng ACD: 5,20 mm - Hằng số A: 118,4 - Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,18µm - Đóng gói vô trùng - Tiêu chuẩn: Châu Âu - EC, ISO 13485, giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế Việt Nam; CFS tại Đức/ Úc | 3.312.000 | vn0102148238 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG | IB2300052996 | vn0200891120 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | Đấu thầu rộng rãi | 13/11/2023 | 1334/QĐ-SYT | 08/11/2023 | 2 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2285 | Phần 8. Thủy tinh thể mềm 1 mảnh phi cầu + Cartridge | Bộ | 2350 | Hoa Kỳ,QLIO130Y, AST Products, Inc., | 9021 |  |  |  | AST Products, Inc. |  |  | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, chất liệu Acrylic Hydrophobic . - Thuỷ tinh thể màu vàng, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh. - Thiết kế phi cầu. - Thiết kế: 2 càng chữ C - Đường kính optic 6mm. - Tổng chiều dài kính: 13mm, chỉ số khúc xạ: 1,5 - Dải công suất từ 0 - 30D. Kèm dụng cụ đặt kính | 2.430.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300052996 | vn0200891120 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | Đấu thầu rộng rãi | 13/11/2023 | 1334/QĐ-SYT | 08/11/2023 | 2 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2286 | Phần 12. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ngậm nước, dạng 1 mảnh | Cái | 300 | Carl Zeiss Meditec AG/ Đức | 9021 |  |  |  | Carl Zeiss Meditec AG |  |  | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh; chất liệu Acrylic Hydrophyllic với bề mặt Hydrophobic. - Thủy tinh thể lọc UV. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu. - Thiết kế càng: dạng 1 mảnh. - Tổng chiều dài kính: 11mm. - Đường kính optic: 6,0 mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,46. - Công suất: từ - 10D đến + 42D. - Có dụng cụ đặt nhân injector dùng một lần đi kèm. | 1.735.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2300052996 | vn0200891120 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | Đấu thầu rộng rãi | 13/11/2023 | 1334/QĐ-SYT | 08/11/2023 | 2 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2287 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu (1 mảnh, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, 1 càng kép, đặt sẵn trong súng) | Cái | 15 | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary | - |  |  |  | 877PAY | 9741NK/BYT-TB-CT Ngày cấp phép: 11/06/2018 | 2023 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước). 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu , bờ vuông 360 độ, càng kép chữ C (Càng đôi). 5. Đường kính quang học (Optic): Khoảng 6,0mm; tổng chiều dài kính khoảng 13,0mm. 6. Chỉ số khúc xạ: 1.47; hằng số A: 118.9 7. Dải công suất: Từ -10D đến +35D. 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong Injector 9. Được đặt qua vết mổ đường kính: 2,.2mm. | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300164104 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 10/11/2023 | 525/QĐ-TWQH | 06/11/2023 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2288 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu (1 mảnh, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh, 4 càng kép, đặt sẵn trong súng) | Cái | 8 | Cristalens industrie/ Pháp | - |  |  |  | Artis Y PL | 14989NK/BYT-TB-CT Ngày cấp phép: 21/03/2020 | 2023 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước (kỵ nước). 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh. 4. Thiết kế 1 mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, bốn càng kép. 5. Đường kính quang học (optic) 5,8mm-6,15mm. Tổng chiều dài kính 10,5mm-11mm. 6. Chỉ số khúc xạ: 1.54, hằng số A (SRK/T): 119.3 - 119.7 7. Dải công suất: Từ (+) 0,0D đến (+) 35,0D. 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong cartridge và injector. 9. Đặt được qua vết mổ dường kính: 2,0 mm. | 2.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300164104 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 10/11/2023 | 525/QĐ-TWQH | 06/11/2023 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2289 | Thủy tinh thể đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng (1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, 2 càng) | Cái | 8 | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary | - |  |  |  | 677MY | 9741NK/BYT-TB-CT Ngày cấp phép: 11/06/2018 | 2023 | 1. Thủy tinh thể mềm đa tiêu. 2. Chất liệu Copolymer của Acrylic, ngậm nước 25%. 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, hai mặt lồi, bờ vuông 360 độ, càng chữ C kép. 5. Đường kính quang học (Optic): Khoảng 6,0mm, tổng chiều dài kính khoảng 13,.0mm. 6. Chỉ số khúc xạ: 1.46; Chỉ số ABBE: 58. 7. Dải công suất: Từ +8D đến +35D mức tăng 0,5D. 8. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần +3,5D; Tiêu điểm nhìn trung gian +1,75D. 9. Kèm cattridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể. 10. Đường kính vết mổ: Từ 1,8mm - 2,2mm. | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300164104 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 10/11/2023 | 525/QĐ-TWQH | 06/11/2023 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2290 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng (2 tiêu cự, không lọc ánh sáng xanh, 4 càng, đặt sẵn trong súng) | Cái | 8 | Cristalens Industrie/ Pháp | - |  |  |  | Artis PLM | 14989NK/BYT-TB-CT Ngày cấp phép: 21/03/2020 | 2023 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu, 1 mảnh. 2. Chất liệu: Hydrophobic. 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV). 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 4 càng, góc càng 5 độ. 5. Đường kính optic: 5,8mm - 6,0mm; tổng chiều dài 10,50mm - 10,79mm. 6. Chỉ số khúc xạ: 1,54; Chỉ số A-constant: 119.3-119.7. 7. Dãy công suất hội tụ nằm trong khoảng: +10D đến +35D; mức tăng 0,5D. 8. Công suất bổ sung: +2,5D/ +3,00D. 9. Vết mổ 2,0mm. 10. Lắp sẵn trong Injector. | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300164104 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 10/11/2023 | 525/QĐ-TWQH | 06/11/2023 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2291 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu khúc xạ toàn phần không đối xứng (1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, lọc ánh sáng xanh, 2 càng, đặt sẵn trong súng) | Cái | 3 | MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary | - |  |  |  | 677MY | 9741NK/BYT-TB-CT Ngày cấp phép: 11/06/2018 | 2023 | 1. Thủy tinh thể mềm đa tiêu. 2. Chất liệu Copolymer của Acrylic, ngậm nước 25%. 3. Có tính năng lọc tia cực tím (UV) và lọc ánh sáng xanh 4. Thiết kế một mảnh, hai mặt lồi, bờ vuông 360 độ, càng chữ C kép. 5. Đường kính quang học (Optic): Khoảng 6,0mm, tổng chiều dài kính khoảng 13,.0mm. 6. Chỉ số khúc xạ: 1.46; Chỉ số ABBE: 58. 7. Dải công suất: Từ +8D đến +35D mức tăng 0,5D. 8. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần +3,5D; Tiêu điểm nhìn trung gian +1,75D. 9. Kèm cattridge và dụng cụ đặt thủy tinh thể. 10. Đường kính vết mổ: Từ 1,8mm - 2,2mm. | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300164104 | vnz000007903 | Bệnh Viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 10/11/2023 | 525/QĐ-TWQH | 06/11/2023 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2292 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 300 | Xuất xứ: 1stQ GmbH - Đức: Ký mã hiệu: B1ABY0/ S1ABY0 | 9021 | [7 empty] | 2.980.001 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300199793 | vn4000491838 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM | Đấu thầu rộng rãi | 07/11/2023 | 5048/QĐ-BV | 30/10/2023 | 4 | Huyện Núi Thành,Tỉnh Quảng Nam
2293 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể | Hộp | 300 | Xuất xứ: Atakan Dede-Miray Medikal - Thổ Nhĩ Kỳ. Ký mã hiệu: CrownGel 2%, 2ml - Hydroxypropyl methylcellulose (MRY-C38) | 3006 | [7 empty] | 226.800 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300199793 | vn4000491838 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM | Đấu thầu rộng rãi | 07/11/2023 | 5048/QĐ-BV | 30/10/2023 | 4 | Huyện Núi Thành,Tỉnh Quảng Nam
2294 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 700 | Xuất xứ: 1stQ GmbH - Đức. Ký mã hiệu: B1AWY0/S1AWY0 | 9021 | [7 empty] | 2.900.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300192742 | vn1800271931 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 06/11/2023 | 672 | 30/10/2023 | 4 | Quận Ô Môn,Thành phố Cần Thơ
2295 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu không ngậm nước | Cái | 135 | - Hãng sản xuất: Hanita Lenses - Nước sản xuất: Israel - Ký mã hiệu: BunnyLens HP Easy | 90219000 | [7 empty] | 2.960.000 | vn0312920901 | LIÊN DANH TÂM AN - VIỆT CAN | IB2300257721 | vn4000349126 | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Chào hàng cạnh tranh | 06/11/2023 | 905/qđ-bv | 24/10/2023 | 1 | Huyện Đại Lộc,Tỉnh Quảng Nam
2296 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu không ngậm nước | Cái | 150 | '- Hãng sản xuất: PhysIOL S.A - Nước sản xuất: Bỉ - Ký mã hiệu: Micropure 123 | 90219000 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | LIÊN DANH TÂM AN - VIỆT CAN | IB2300257721 | vn4000349126 | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Chào hàng cạnh tranh | 06/11/2023 | 905/qđ-bv | 24/10/2023 | 1 | Huyện Đại Lộc,Tỉnh Quảng Nam
2297 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu | Cái | 3 | - Hãng sản xuất: Hanita Lenses - Nước sản xuất: Israel - Ký mã hiệu: Intensity BN EZ | 90219000 | [7 empty] | 19.600.000 | vn0312920901 | LIÊN DANH TÂM AN - VIỆT CAN | IB2300257721 | vn4000349126 | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Chào hàng cạnh tranh | 06/11/2023 | 905/qđ-bv | 24/10/2023 | 1 | Huyện Đại Lộc,Tỉnh Quảng Nam
2298 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh không ngậm nước | chiếc | 100 | Xuất xứ: 1stQ GmbH - Đức. Ký mã hiệu: B1ADY0/ S1ADY0 | [8 empty] | 2.950.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300199434 | vnz000015852 | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế | Đấu thầu rộng rãi | 03/11/2023 | 4655/QĐ-ĐHYD | 31/10/2023 | 1 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2299 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 360 | S7560CZ, SIFI S.p.A/Ý | 9021 | [7 empty] | 3.800.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2300178872 | vn0304254750 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 01/11/2023 | 801/QĐ-BVHM | 24/10/2023 | 3 | Huyện Hóc Môn,TP. Hồ Chí Minh
2300 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh | Cái | 550 | Tên thương mại: Thủy tinh thể nhân tạo. Model: SAF6125SQ. Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: SAF 6125SQ | 9021 | [7 empty] | 770.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300255630 | vn4000936893 | Bệnh Viện Mắt Quảng Nam | Chào hàng cạnh tranh | 31/10/2023 | 54/QĐ-BVM | 31/10/2023 | 4 | Thành phố Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam
2301 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng dạng chữ C-loop, chất liệu kỵ nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn (trong injector). | Cái | 300 | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: AVB10AUA | 9021 | [7 empty] | 2.189.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300144963 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2023 | 1371/QĐ-NTP | 26/10/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2302 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, càng dạng chữ C-loop, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn (trong injector). | Cái | 300 | - Ký mã hiệu: Primus-HD Yellow - Hãng sản xuất: OphthalmoPro GmbH - Nước sản xuất: Đức | 9021.39.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300144963 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2023 | 1371/QĐ-NTP | 26/10/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2303 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, lọc tia UV, không lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn (trong injector) | Cái | 300 | - Ký mã hiệu: Primus-HD - Hãng sản xuất: OphthalmoPro GmbH - Nước sản xuất: Đức | 9021.39.00 | [7 empty] | 2.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300144963 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2023 | 1371/QĐ-NTP | 26/10/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2304 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, một mảnh, chất liệu kỵ nước, càng dạng chữ C, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn (trong injector) | Cái | 300 | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: AVB10AUA | 9021 | [7 empty] | 2.189.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300144963 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2023 | 1371/QĐ-NTP | 26/10/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2305 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, dạng càng có 4 điểm tiếp xúc bao, chất liệu không ngậm nước, lọc tia uv, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn (trong injector). | Cái | 300 | - Ký mã hiệu: Artis Y PL - Hãng sản xuất: Cristalens Industrie - Nước sản xuất: Pháp | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.550.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300144963 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2023 | 1371/QĐ-NTP | 26/10/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2306 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự mềm 1 mảnh, chất liệu acrylic không ngậm nước (Hydrophobic acrylic), phi cầu, bờ góc vuông 360 độ, lắp sẵn trong injector (Preloaded) sẵn sàng sử dụng. | Cái | 50 | - Ký mã hiệu: Artis PL M - Hãng sản xuất: Cristalens Industrie - Nước sản xuất: Pháp | 9021.90.00 | [7 empty] | 11.300.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300144963 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2023 | 1371/QĐ-NTP | 26/10/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2307 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu hỗ trợ tầm nhìn trung gian | Cái | 20 | Cristal Hãng sản xuất: Cristalens industrie Xuất xứ: Pháp | 90219000 | [7 empty] | 999.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300235627 | vn4600200985 | BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2023 | Số 1301/QĐ-BVA | 27/10/2023 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
2308 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | Cristal Hãng sản xuất: Cristalens industrie Xuất xứ: Pháp | 90219000 | [7 empty] | 999.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300235627 | vn4600200985 | BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN | Đấu thầu rộng rãi | 30/10/2023 | Số 1301/QĐ-BVA | 27/10/2023 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
2309 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Kỹ mã hiệu: PVB105XAA | 9021 | [7 empty] | 990.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300213445 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2023 | 685/QĐ-BVM | 23/10/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2310 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 200 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Kỹ mã hiệu: RVB130AUA | 9021 | [7 empty] | 1.700.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300213445 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2023 | 685/QĐ-BVM | 23/10/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2311 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 300 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ Kỹ mã hiệu: SGM13AUA | 9021 | [7 empty] | 2.400.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300213445 | vn2700612178 | Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2023 | 685/QĐ-BVM | 23/10/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2312 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, thiết kế 2 càng, chất liệu Acrylic hydrophobic | Cái | 1600 | Xuất xứ: Ấn Độ HSX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. Ký mã hiệu: RVB130AUA | 9021 | [7 empty] | 1.649.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300210576 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 27/10/2023 | 450/QĐ-BVM | 27/10/2023 | 1 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
2313 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu cự | Cái | 10 | Ký mã hiệu: Artis PLM Hãng/ Nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp |  |  |  |  | Artis PLM | 14989NK/BYT-TB-CT | 2023 | Thủy tinh thể nhân tạo hai tiêu cự, 4 càng, đặt sẵn trong dụng cụ đặt thuỷ tinh thể. Đường kính quang học: 6.00 mm (Từ +10.0D tới +25.0D) 5.80 mm (Từ +25.5D tới +35.0D) Đường kính tổng thể: 10.79 mm (Từ +10.0D tới +25.0D) 10.50 mm (Từ +25.5D tới +35.0D) Góc càng: 5° Vật liệu: Hydrophobic Acrylic Dải công suất: Từ +10.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D Bổ sung (tại mặt phẳng IOL): + 2.50D / + 3.00D Hằng số A ước tính (SRK-T): 119.3 Sinh trắc học siêu âm 119.7 Sinh trắc học laser can thiệp Đồ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): 5.77 mm Sinh trắc học siêu âm 6.03 mm Sinh trắc học laser can thiệp Chỉ số khúc xạ: 1.54 Kích thước vết mổ: 2.0mm | 11.300.000 | vn0101098538 | Liên danh nhà thầu MEDICENT – YTEVN - VINAMEDI | IB2300244082 | vn2300305983 | Trung tâm y tế Huyện Thuận Thành | Đấu thầu rộng rãi | 25/10/2023 | Số: 777/QĐ-TTYTTT | 24/10/2023 | 1 | Thị xã Thuận Thành,Tỉnh Bắc Ninh
2314 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (677ABY) | Cái | 100 | Ký mã hiệu: 677ABY Hãng/ Nước sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary |  |  |  |  | 677ABY | 13776NK/BYT-TB-CT | 2023 | Thiết kế, tính năng: thủy tinh thể đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, phi cầu, rìa vuông 360 độ tránh đục bao sau (PCO) Hai càng kép khép kín, góc càng 0 độ. Chất liệu: Copolymer Hydrophilic - hydrophobic acrylic, thành phần nước 25% nước, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Đường kính Optic: 6.0mm Chiều dài tổng thể: 13mm Dải công suất: - 10.0 D đến + 9.0D mức tăng 1.0D + 10.0 D đến + 30.0D mức tăng 0.5D + 31.0 D đến + 45.0D mức tăng 1.0D Thiết kế quang: Mặt lồi- Mặt lõm (-10D đến -1.0D); Hai mặt lồi (0.0D đến 45.0D) Độ sâu tiền phòng: 5.02 Chỉ số khúc xạ n: 1.46, chỉ số ABBER: 58 Hằng số A: 118.0 Kích thước vết mổ: 1.8mm đến 2.2mm, HSD 5 năm (từ khi tiệt trùng) Kèm dụng cụ đặt IOL: Cung cấp kèm 1 Injector và 1 Catridge/ thủy tinh thể. | 2.980.000 | vn0101098538 | Liên danh nhà thầu MEDICENT – YTEVN - VINAMEDI | IB2300244082 | vn2300305983 | Trung tâm y tế Huyện Thuận Thành | Đấu thầu rộng rãi | 25/10/2023 | Số: 777/QĐ-TTYTTT | 24/10/2023 | 1 | Thị xã Thuận Thành,Tỉnh Bắc Ninh
2315 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm (Softec I) | Cái | 100 | Ký mã hiệu: Softec I Hãng/ Nước sản xuất: Lenstec Barbados, Inc/ Barbados |  |  |  |  | Softec I | 9633NK/BYT-TB-CT | 2023 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm,1 mảnh, màu trong suốt, ngậm nước, Thiết kế uốn phẳng với hai mặt cầu lồi Thiết kế quang: hai mặt cầu lồi Chất liệu quang: Hydrophilic Acrylic ( bao gồm 26 % nước) Thiết kế 2 càng chữ C Đường kính quang học: 5.75 mm Chiều dài toàn bộ: 12.00 mm Chỉ số khúc xạ: 1.46 Dải công suất nằm từ -5D đến +36.0D (Mức tăng 1D) +10.50 đến +29.50 (Mức tăng 0.5D) Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | 2.850.000 | vn0101098538 | Liên danh nhà thầu MEDICENT – YTEVN - VINAMEDI | IB2300244082 | vn2300305983 | Trung tâm y tế Huyện Thuận Thành | Đấu thầu rộng rãi | 25/10/2023 | Số: 777/QĐ-TTYTTT | 24/10/2023 | 1 | Thị xã Thuận Thành,Tỉnh Bắc Ninh
2316 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh càng 4 điểm tựa kiểu C kép | Cái | 1200 | * Ký mã hiệu: PodEye * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.900.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300172483 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/10/2023 | 2117/QĐ-BVĐK | 10/10/2023 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2317 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh góc càng 0 độ | Cái | 1000 | Ký mã hiệu: AquaFree Yellow Preloaded Hãng Sản Xuất: Rumex International Ltd Xuất xứ: Vương Quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 2.200.000 | vn0316398066 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BỬU TÍN | IB2300172483 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/10/2023 | 2117/QĐ-BVĐK | 10/10/2023 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2318 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh | Cái | 500 | Ký mã hiệu: AquaFree Yellow Preloaded Hãng Sản Xuất: Rumex International Ltd Xuất xứ: Vương Quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 2.200.000 | vn0316398066 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BỬU TÍN | IB2300172483 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/10/2023 | 2117/QĐ-BVĐK | 10/10/2023 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2319 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, càng C, phi cầu | Cái | 300 | Ký mã hiệu: MX60 EnVista Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens Hãng, nước sx: Bausch+Lomb-Mỹ | 9021.9000 | [7 empty] | 3.400.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300172483 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/10/2023 | 2117/QĐ-BVĐK | 10/10/2023 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2320 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, không màu | Cái | 300 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Orizon SDHBP - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.468.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300172483 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/10/2023 | 2117/QĐ-BVĐK | 10/10/2023 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2321 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh 4 càng, | Cái | 500 | * Ký mã hiệu: Micropure * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300172483 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/10/2023 | 2117/QĐ-BVĐK | 10/10/2023 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2322 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, không gây hiện tượng Glistening | Cái | 700 | Hãng sản xuất: MEDEP JSC; Nước sản xuất: Việt Nam; Ký mã hiệu hàng hóa: Medep Mecyl (MC-01) | [8 empty] | 2.386.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300172483 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/10/2023 | 2117/QĐ-BVĐK | 10/10/2023 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2323 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh 4 càng, góc càng 5 độ | Cái | 1200 | P7560CZ, SIFI S.p.A/Ý | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2300172483 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/10/2023 | 2117/QĐ-BVĐK | 10/10/2023 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2324 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mãnh, màu vàng, góc 0 độ | Cái | 800 | Ký mã hiệu: HYFLEX YELLOW Hãng, nước sx: Eyeol UK Ltd- Anh Quốc | 9021.9000 | [7 empty] | 2.550.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300172483 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/10/2023 | 2117/QĐ-BVĐK | 10/10/2023 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2325 | Thủy tinh thể cứng Các số | Cái | 100 | Xuất xứ: Kai Industries Co., Ltd. - Nhật Bản. Ký mã hiệu: MCS 553 | 9021 | [7 empty] | 200.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300172483 | vn2100190887 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh | Đấu thầu rộng rãi | 23/10/2023 | 2117/QĐ-BVĐK | 10/10/2023 | 3 | Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh
2326 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm | Cái | 50 | SIFI S.p.A /Ý | 9021 | [7 empty] | 21.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300218352 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2023 | 97/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
2327 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 100 | Teleon Surgical B.V /Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 8.800.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300218352 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2023 | 97/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
2328 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu điểm | Cái | 100 | SAV-IOL SA /Thụy Sĩ | 9021 | [7 empty] | 21.000.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300218352 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2023 | 97/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
2329 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu điểm, kéo dài tiêu điểm | Cái | 100 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc. / Mỹ/ Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 5.200.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300218352 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2023 | 97/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
2330 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm | Cái | 30 | Carl Zeiss/ Đức | 9021 | [7 empty] | 13.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300218352 | vn6000703476 | Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk | Đấu thầu rộng rãi | 21/10/2023 | 97/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 1 | TP.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đăk Lăk
2331 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1500 | Ký mã hiệu: CT ASPHINA 409MP Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec AG/Đức; Carl Zeiss Meditec SAS/Pháp | 90213900 | [7 empty] | 2.282.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300160236 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2023 | 1248/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 4 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2332 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự | Cái | 30 | * Ký mã hiệu: Pod F GF (FineVision HP) * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ | 9021.90.00 | [7 empty] | 22.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300160236 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2023 | 1248/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 4 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2333 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 600 | - Ký mã hiệu: RayOne EMV - Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited - Nước sản xuất: Vương Quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 4.779.000 | vn0316398066 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BỬU TÍN | IB2300160236 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2023 | 1248/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 4 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2334 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1900 | Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ HSX: ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ Ký mã hiệu: AS60130 | 9021 | [7 empty] | 1.276.900 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300160236 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2023 | 1248/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 4 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2335 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 2500 | Xuất xứ: Đức HSX: Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH Ký mã hiệu: ALSEE | 9021 | [7 empty] | 1.276.900 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300160236 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2023 | 1248/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 4 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2336 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1500 | Ký mã hiệu: CT ASPHINA 404 Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec AG/Đức; Carl Zeiss Meditec SAS/Pháp | 90213900 | [7 empty] | 1.715.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300160236 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2023 | 1248/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 4 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2337 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 500 | - Ký mã hiệu: ICB00 - Hãng sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V - Nước sản xuất: Mỹ/ Hà Lan | 9021.90.00 | [7 empty] | 5.200.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300160236 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2023 | 1248/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 4 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2338 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1400 | Ký mã hiệu: 877FAB, Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd, Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300160236 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2023 | 1248/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 4 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2339 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1500 | Hyflex Yellow Eyeol - Anh Quốc | 9021.9000 | [7 empty] | 2.250.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300160236 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2023 | 1248/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 4 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2340 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 1450 | * Ký mã hiệu: Micropure 123 * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300160236 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2023 | 1248/QĐ-BVM | 19/10/2023 | 4 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
2341 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự lắp sẵn | Cái | 100 | PhysIOL S.A Bỉ | [8 empty] | 3.500.000 | vn0200423732 | CÔNG TY TNHH HOÀNG OÁNH | IB2300231164 | vn0200983491 | Viện Y Học Biển | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2023 | 574/QĐ-YHB | 10/10/2023 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2342 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự | Cái | 3 | PhysIOL S.A Bỉ | [8 empty] | 21.000.000 | vn0200423732 | CÔNG TY TNHH HOÀNG OÁNH | IB2300231164 | vn0200983491 | Viện Y Học Biển | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2023 | 574/QĐ-YHB | 10/10/2023 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2343 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 110 | "HOYA Medical Singapore Pte. Ltd., Singapore/ HOYA Lamphun Ltd., Thái Lan" | [8 empty] | 2.960.000 | vn0200423732 | CÔNG TY TNHH HOÀNG OÁNH | IB2300231164 | vn0200983491 | Viện Y Học Biển | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2023 | 574/QĐ-YHB | 10/10/2023 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2344 | Chất nhầy (dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco) | Ống | 700 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: SIDA-VISC 1.8% - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 3006.70.00 | [7 empty] | 369.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300167732 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 11/10/2023 | 169/QĐ-BVM | 05/10/2023 | 3 | Tỉnh Thái Nguyên
2345 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 2570 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: PVB105XAA | [8 empty] | 945.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300167732 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 11/10/2023 | 169/QĐ-BVM | 05/10/2023 | 3 | Tỉnh Thái Nguyên
2346 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: VVB31SCA | [8 empty] | 4.800.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300167732 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 11/10/2023 | 169/QĐ-BVM | 05/10/2023 | 3 | Tỉnh Thái Nguyên
2347 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | SAF6125SQ/Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 850.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2300167732 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 11/10/2023 | 169/QĐ-BVM | 05/10/2023 | 3 | Tỉnh Thái Nguyên
2348 | Chất nhầy (dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco) | Ống | 2000 | Ấn Độ, Akvics PFS 2ml , Devine Meditech | [8 empty] | 79.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300207924 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 11/10/2023 | 166/QĐ-BVM | 04/10/2023 | 3 | Tỉnh Thái Nguyên
2349 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trọ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ | 960 | Tây Ban Nha, AJL Visc 1.4%, AJL Ophthalmic S.A | 3006 | [7 empty] | 325.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300211755 | vn1400532635 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự | Chào hàng cạnh tranh | 09/10/2023 | 494/QĐ-BV | 09/10/2023 | 1 | Thành phố Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp
2350 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trọ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ | 960 | Tây Ban Nha, AJL Visc 2%,AJL Ophthalmic S.A | 3006 | [7 empty] | 450.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300211755 | vn1400532635 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự | Chào hàng cạnh tranh | 09/10/2023 | 494/QĐ-BV | 09/10/2023 | 1 | Thành phố Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp
2351 | Thủy tinh thể nhân tạo dùng mổ đục thủy tinh thể kính nhuộm màu vàng | Cái | 200 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: PVB105XAA | 9021 | [7 empty] | 990.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300146474 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 06/10/2023 | 2380/QĐ-BVTWCT | 27/09/2023 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2352 | Thủy tinh thể đơn tiêu, mềm 01 mảnh. | Cái | 200 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: PVB105CLA | 9021 | [7 empty] | 1.700.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300146474 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 06/10/2023 | 2380/QĐ-BVTWCT | 27/09/2023 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2353 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, phi cầu | Cái | 100 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: DRVVB100AUA | 9021 | [7 empty] | 2.200.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300146474 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 06/10/2023 | 2380/QĐ-BVTWCT | 27/09/2023 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2354 | Thủy tinh thể nhân tạo dùng mổ đục thủy tinh kính không nhuộm màu | Cái | 200 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: SAF6125SQ | Mã HS: 9021 (Thủy tinh thể nhân tạo) | [7 empty] | 770.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300146474 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 06/10/2023 | 2380/QĐ-BVTWCT | 27/09/2023 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2355 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, 4 càng | Cái | 200 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: SGM13AUA | 9021 | [7 empty] | 2.600.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300146474 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 06/10/2023 | 2380/QĐ-BVTWCT | 27/09/2023 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ
2356 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước. | Hộp | 1750 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: HFS6130SQY | 9021 (Thủy tinh thể nhân tạo) | [7 empty] | 1.500.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300155319 | vn1200337771 | Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 03/10/2023 | 139/QĐ-BVM | 27/09/2023 | 5 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2357 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước. | Hộp | 1750 | Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ HSX: ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ Ký mã hiệu: AS60130 | 9021 | [7 empty] | 1.139.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300155319 | vn1200337771 | Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 03/10/2023 | 139/QĐ-BVM | 27/09/2023 | 5 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2358 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước. | Hộp | 1750 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc - Mỹ | 9021 | [7 empty] | 1.945.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300155319 | vn1200337771 | Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 03/10/2023 | 139/QĐ-BVM | 27/09/2023 | 5 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2359 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước | Hộp | 1750 | Xuất xứ: Excellent Hi-Care Private Limited - Ấn Độ. Ký mã hiệu: SAF6125SQ | 9021 (Thủy tinh thể nhân tạo) | [7 empty] | 770.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300155319 | vn1200337771 | Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 03/10/2023 | 139/QĐ-BVM | 27/09/2023 | 5 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2360 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 30 | Cristalens Industrie/ Pháp | [8 empty] | 3.600.000 | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | IB2300227408 | vn3400277192 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2023 | số 797/QĐ-BVBT | 29/09/2023 | 1 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
2361 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể | Lọ | 6 | Aurolab/ Ấn Độ | [8 empty] | 161.994 | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | IB2300227408 | vn3400277192 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 02/10/2023 | số 797/QĐ-BVBT | 29/09/2023 | 1 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
2362 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái/Chiếc | 4000 | Mã hiệu: Hyflex-Y Versatile (AS-6VP) Hãng, nước sản xuất: Eyeol UK Ltd – Anh Quốc | 9021.9000 | [7 empty] | 2.195.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300172901 | vn3100279865 | Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới | Đấu thầu rộng rãi | 28/09/2023 | 3585/QĐ-BV | 27/09/2023 | 2 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
2363 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái/Chiếc | 1000 | - Xuất xứ: Bỉ - Hãng sản xuất: PhysIOL S.A - Ký mã hiệu: Isopure 123 | 90219000 | [7 empty] | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300172901 | vn3100279865 | Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới | Đấu thầu rộng rãi | 28/09/2023 | 3585/QĐ-BV | 27/09/2023 | 2 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
2364 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc tia UV | Cái | 900 | Xuất xứ: MD Tech S.r.l./ Ý. Ký mã hiệu: ISP60N | 9021 | [7 empty] | 1.690.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300166814 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2023 | 297/QĐ-BVM | 25/09/2023 | 3 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2365 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn mềm, 1 mảnh kéo dài tiêu cự | Cái | 900 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: VVB31SCA | 9021 | [7 empty] | 4.800.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300166814 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2023 | 297/QĐ-BVM | 25/09/2023 | 3 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2366 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, chất liệu hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh | Cái | 1800 | Xuất xứ: Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH/ Đức. Ký mã hiệu: ALSIOL VF | 9021 | [7 empty] | 2.290.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300166814 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 25/09/2023 | 297/QĐ-BVM | 25/09/2023 | 3 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2367 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Chiếc | 540 | Mỹ ,QLIO130C,AST Product.,Inc | [8 empty] | 2.100.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300192212 | vn2400229574 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang | Chào hàng cạnh tranh | 21/09/2023 | 1392 | 31/08/2023 | 2 | Thành phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
2368 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 30 | Mỹ ,TFLIO130Y,AST Product.,Inc | [8 empty] | 16.500.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300192212 | vn2400229574 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang | Chào hàng cạnh tranh | 21/09/2023 | 1392 | 31/08/2023 | 2 | Thành phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
2369 | Thể thủy tinh nhân tạo 2 | Cái | 50 | PC-01/Medep-Việt Nam | 9021 | [7 empty] | 2.595.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2300150101 | vn2300626289 | Bệnh viện Quân y 110 | Đấu thầu rộng rãi | 20/09/2023 | 534/QĐ-BV | 19/09/2023 | 3 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
2370 | Thể thủy tinh nhân tạo 1 | Cái | 5 | B1EWYN/1stQ GmbH - Đức | 9021 | [7 empty] | 16.000.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2300150101 | vn2300626289 | Bệnh viện Quân y 110 | Đấu thầu rộng rãi | 20/09/2023 | 534/QĐ-BV | 19/09/2023 | 3 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
2371 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, 4 điểm tựa, chất liệu Acrylic hydrophobic | Cái | 1600 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: SGM13AUA | 9021 | [7 empty] | 2.345.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300204495 | vnz000012848 | Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 20/09/2023 | 384/QĐ-BVM | 20/09/2023 | 2 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
2372 | Thủy tinh thể đơn tiêu lọc ánh sáng xanh | Cái | 23 | Code: 877PAY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300231625 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Chào hàng cạnh tranh rút gọn | 20/09/2023 | 2071/QĐ-BVNN-KD | 19/09/2023 | 1 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
2373 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng chữ C ( Nhà thầu trúng thầu cung cấp Máy Phaco, Kính hiển vi, Javal kế ) | Cái | 200 | Code: 877FABY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.200.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300130010 | vn0301638935 | Bệnh viện Quận 4 | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2023 | 322/QĐ-BVQ4 | 15/09/2023 | 3 | Quận 4,TP. Hồ Chí Minh
2374 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng 4 điểm tựa ( Nhà thầu trúng thầu cung cấp Máy Phaco, Kính hiển vi, Javal kế ) | Cái | 300 | * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ * Ký mã hiệu: Micropure 123 | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300130010 | vn0301638935 | Bệnh viện Quận 4 | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2023 | 322/QĐ-BVQ4 | 15/09/2023 | 3 | Quận 4,TP. Hồ Chí Minh
2375 | Dung dịch nhuộm bao thủy tinh thể Tryblue 0.06% | Lọ | 20 | Xuất xứ: Atakan Dede-Miray Medikal - Thổ Nhĩ Kỳ. Ký mã hiệu: OCUBLU-TRY | [8 empty] | 126.000 | vn0310441075 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI | IB2300130010 | vn0301638935 | Bệnh viện Quận 4 | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2023 | 322/QĐ-BVQ4 | 15/09/2023 | 3 | Quận 4,TP. Hồ Chí Minh
2376 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, càng chữ C ( Nhà thầu trúng thầu cung cấp Máy Phaco, Kính hiển vi, Javal kế ) | Cái | 200 | Code: 877FAB Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300130010 | vn0301638935 | Bệnh viện Quận 4 | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2023 | 322/QĐ-BVQ4 | 15/09/2023 | 3 | Quận 4,TP. Hồ Chí Minh
2377 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước, màu vàng 877FABY | Cái | 150 | Code: 877FABY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.200.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300104126 | vn5500342071 | Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2023 | 494/QĐ-BVTN ngày 12/9/2023 | 11/09/2023 | 2 | Huyện Mộc Châu,Tỉnh Sơn La
2378 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước Lucis | Cái | 350 | Code: Lucis Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 2.920.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300104126 | vn5500342071 | Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu | Đấu thầu rộng rãi | 15/09/2023 | 494/QĐ-BVTN ngày 12/9/2023 | 11/09/2023 | 2 | Huyện Mộc Châu,Tỉnh Sơn La
2379 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo, trọng lượng phân tử > 3 triệu Dalton | Ống | 400 | AMO Uppsala AB-Thụy Điển | 3006 | [7 empty] | 690.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300091583 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2023 | 2932/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2023 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2380 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, quang sai thấp | Cái | 500 | Carl Zeiss Meditec Production, LLC/ Hoa Kỳ | 90213900 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300091583 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2023 | 2932/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2023 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2381 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu | Cái | 20 | AST Products, Inc./ Hoa Kỳ. Mã hàng: TFLIO130Y | 9021 | [7 empty] | 16.500.000 | vn0312146808 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | IB2300091583 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2023 | 2932/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2023 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2382 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu | Cái | 50 | AST Products, Inc./ Hoa Kỳ. Mã hàng: QLIO130C | 9021 | [7 empty] | 2.100.000 | vn0312146808 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | IB2300091583 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2023 | 2932/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2023 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2383 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu, điều chỉnh lão thị | Cái | 20 | Carl Zeiss Meditec AG/ Đức Carl Zeiss Meditec SAS/ Pháp | 90213900 | [7 empty] | 18.000.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300091583 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2023 | 2932/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2023 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2384 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, điều chỉnh loạn thị | Cái | 20 | AMO Groningen B.V-Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 11.300.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300091583 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2023 | 2932/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2023 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2385 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, dạng phiến | Cái | 300 | Carl Zeiss Meditec AG/ Đức Carl Zeiss Meditec SAS/ Pháp | 90213900 | [7 empty] | 1.735.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300091583 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2023 | 2932/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2023 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2386 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, nhuộm vàng | Cái | 100 | AST Products, Inc./ Hoa Kỳ. Mã hàng: QLIO130Y | 9021 | [7 empty] | 2.475.000 | vn0312146808 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | IB2300091583 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2023 | 2932/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2023 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2387 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo, trọng lượng phân tử từ 1 - 3 triệu Dalton | Ống | 600 | Tây Ban Nha, AJL VISC 1.4%, AJL Ophthalmic S.A | 3006 | [7 empty] | 325.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300091583 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2023 | 2932/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2023 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2388 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 4 càng (hoặc dạng phiến 4 điểm tựa), không ngậm nước, màu vàng | Cái | 950 | Xuất xứ: Ấn Độ Ký mã hiệu: SGM13AUA Hãng sản xuất: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd | 9021 | [7 empty] | 2.400.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300092317 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 13/09/2023 | 236/QĐ-BVM | 11/09/2023 | 5 | Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Định
2389 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 1 mảnh, giúp nhìn xa | CÁI | 1000 | AST Products, Inc. - Mỹ. Mã hàng: QLIO130C | 9021 | [7 empty] | 1.700.000 | vn0312146808 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | IB2300115818 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2023 | 4911/QĐ-BVCR | 31/08/2023 | 2 | TP. Hồ Chí Minh
2390 | Thủy tinh thể mềm 3 mảnh | CÁI | 65 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc - Mỹ | 9021 | [7 empty] | 3.300.000 | vn1200583720 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀO TÍN | IB2300115818 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2023 | 4911/QĐ-BVCR | 31/08/2023 | 2 | TP. Hồ Chí Minh
2391 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, 1 mảnh, kỵ nước, lắp sẵn | Cái | 200 | -Ký mã hiệu: AquaFree Yellow Preloaded - Hãng sản xuất: Rumex International Ltd - Nước sản xuất: Vương Quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 2.200.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300128614 | vn4400219153 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 07/09/2023 | 1173/QĐ-BV | 31/08/2023 | 2 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2392 | Thể thủy tinh nhân tạo, đa tiêu cự, chất liệu ngậm nước | cái | 3 | B1EWYN/1stQ GmbH - Đức | 9021 | [7 empty] | 16.000.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2300134500 | vn5700928547 | Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2023 | 893,894,895,896,897 | 29/08/2023 | 2 | Huyện Tiên Yên,Tỉnh Quảng Ninh
2393 | Thể thủy tinh nhân tạo đơn tiêu cự | cái | 100 | 872Y/Tekia - Mỹ | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2300134500 | vn5700928547 | Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2023 | 893,894,895,896,897 | 29/08/2023 | 2 | Huyện Tiên Yên,Tỉnh Quảng Ninh
2394 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 300 | OphthalmoPro GmbH/ Đức | 9021.39.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300049025 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2023 | 668/QĐ-BV | 12/07/2023 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2395 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 200 | Cristalens Industrie/ Pháp | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300049025 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2023 | 668/QĐ-BV | 12/07/2023 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2396 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 250 | OphthalmoPro GmbH/ Đức | 9021.39.00 | [7 empty] | 2.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300049025 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2023 | 668/QĐ-BV | 12/07/2023 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2397 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Ống | 50 | Atakan Dede-Miray Medikal/ Thổ Nhĩ Kỳ | 3006.70.00 | [7 empty] | 371.700 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300049025 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2023 | 668/QĐ-BV | 12/07/2023 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2398 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ/Ống | 300 | Contacare Ophthalmics & Diagnostics/ Ấn Độ | 3006.70.00 | [7 empty] | 157.500 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300049025 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2023 | 668/QĐ-BV | 12/07/2023 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2399 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 20 | Cristalens Industrie/ Pháp | 9021.90.00 | [7 empty] | 11.300.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300049025 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2023 | 668/QĐ-BV | 12/07/2023 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2400 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái | 300 | Cristalens Industrie/ Pháp | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.490.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300049025 | vn0302658116 | BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2023 | 668/QĐ-BV | 12/07/2023 | 2 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh
2401 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh | Cái | 300 | - Ký mã hiệu: RayOne Hydrophobic Aspheric - Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited - Nước sản xuất: Vương quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 2.530.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300103466 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 31/08/2023 | 477/QĐ-BV | 24/08/2023 | 4 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
2402 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu | Cái | 150 | Code: 677MY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300103466 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 31/08/2023 | 477/QĐ-BV | 24/08/2023 | 4 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
2403 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 300 | -- Ký mã hiệu: CIMflex21 - Hãng sản xuất: CIMA Technology, Inc - Nước sản xuất: Hoa Kỳ | 9021 | [7 empty] | 950.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300103466 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 31/08/2023 | 477/QĐ-BV | 24/08/2023 | 4 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
2404 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 300 | Xuất xứ: ANADOLU TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM PAZARLAMA İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ./ Thổ Nhĩ Kỳ Kỹ mã hiệu: AS60130 | 9021 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300103466 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 31/08/2023 | 477/QĐ-BV | 24/08/2023 | 4 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
2405 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 2 tiêu, phi cầu | Cái | 120 | Thụy Sỹ/ Model: Lucidis 108M/ HSX: SAV-IOL SA | 9021 | [7 empty] | 8.500.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300092393 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 25/08/2023 | 220/QĐ-BVM | 17/08/2023 | 2 | Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Định
2406 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu điểm | Cái | 200 | Eyeol UK Ltd- Anh Quốc | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.550.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300045355 | vn0301465224 | Bệnh viện Nhân Dân Gia Định | Đấu thầu rộng rãi | 25/08/2023 | 1376/QĐ-BVNDGĐ | 21/08/2023 | 2 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
2407 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm | Cái | 500 | PhysIOL S.A/ Bỉ | 9021.90.00 | [7 empty] | 8.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300045355 | vn0301465224 | Bệnh viện Nhân Dân Gia Định | Đấu thầu rộng rãi | 25/08/2023 | 1376/QĐ-BVNDGĐ | 21/08/2023 | 2 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
2408 | Thể thủy tinh nhân tạo mềm đơn tiêu điểm | Cái | 2000 | PhysIOL S.A/ Bỉ | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300045355 | vn0301465224 | Bệnh viện Nhân Dân Gia Định | Đấu thầu rộng rãi | 25/08/2023 | 1376/QĐ-BVNDGĐ | 21/08/2023 | 2 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
2409 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 100 | PC-01 /Medep-Việt Nam | 9018 | [7 empty] | 2.595.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2300085357 | vn4600417297 | Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 24/08/2023 | 1263/QĐ-BVTWTN | 07/08/2023 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
2410 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm các cỡ -UV 867 | cái | 80 | USIOL / Mỹ / UV 867 | 9021xxxx | [7 empty] | 2.900.000 | vn0104371979 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT | IB2300085357 | vn4600417297 | Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 24/08/2023 | 1263/QĐ-BVTWTN | 07/08/2023 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
2411 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm các cỡ -UV880 | cái | 30 | USIOL / Mỹ / UV 880 | 9021xxxx | [7 empty] | 3.200.000 | vn0104371979 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT | IB2300085357 | vn4600417297 | Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 24/08/2023 | 1263/QĐ-BVTWTN | 07/08/2023 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
2412 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 2 càng, không ngậm nước, trong suốt | Cái | 1300 | Ký mã hiệu: Aurovue EV (HP760AS), Hãng sản xuất: Aurolab - Nước sản xuất: Cộng Hòa Ấn Độ | [8 empty] | 1.150.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300092030 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 220/QĐ-BVM | 17/08/2023 | 5 | Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Định
2413 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 2 càng, không ngậm nước, màu vàng | Cái | 1000 | Xuất xứ: Ấn Độ Ký mã hiệu: RVB130AUA Hãng sản xuất: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd | 9021 | [7 empty] | 1.700.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300092175 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 220/QĐ-BVM | 17/08/2023 | 5 | Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Định
2414 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu,phi cầu, 4 càng (hoặc dạng phiến 4 điểm tựa), hỗn hợp, màu vàng | Cái | 900 | Hãng sản xuất: MD Tech S.r.l. Nước sản xuất: Ý Ký mã hiệu: ISP60M | 9021 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2300092241 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 220/QĐ-BVM | 17/08/2023 | 3 | Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Định
2415 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, phi cầu, 2 càng, không ngậm nước, tăng cường thị lực trung gian | Cái | 700 | AMO Groningen B.V.; AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc./ Hà Lan; Hoa Kỳ (Mã hiệu sản phẩm: ICB00) | 9021 | [7 empty] | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300092358 | vn0600142944 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NAM ĐỊNH | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 220/QĐ-BVM | 17/08/2023 | 2 | Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Định
2416 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 100 | * Ký mã hiệu: Isopure 123 * Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ | 9021.90.00 | [7 empty] | 8.850.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300148012 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175/BQP | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 3171/QĐ-BV | 22/08/2023 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
2417 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C - Hy Lạp - Ký mã hiệu: Orizon SDHBPY | 9021 | [7 empty] | 2.886.000 | vn0102148238 | Liên danh: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long - Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An | IB2300158021 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 96/QĐ-BVCK27/2 | 16/08/2023 | 1 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2418 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | - Xuất xứ: HOYA Medical Singapore Pte. Ltd., Singapore /HOYA Lamphun Ltd., Thái Lan - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XY1 | 9021 | [7 empty] | 3.300.000 | vn0102148238 | Liên danh: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long - Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An | IB2300158021 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 96/QĐ-BVCK27/2 | 16/08/2023 | 1 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2419 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh | Cái | 500 | - Xuất xứ: AST Products, Inc., Hoa Kỳ - Ký mã hiệu: QLIO130Y | 9021 | [7 empty] | 2.430.000 | vn0102148238 | Liên danh: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long - Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An | IB2300158021 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 96/QĐ-BVCK27/2 | 16/08/2023 | 1 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2420 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 500 | - Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu: PodEye | 9021 | [7 empty] | 2.900.000 | vn0102148238 | Liên danh: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long - Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An | IB2300158021 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 96/QĐ-BVCK27/2 | 16/08/2023 | 1 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2421 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 50 | - Xuất xứ: i-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH, Đức - Ký mã hiệu: Bioline Yellow Bluelight | 9021 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0102148238 | Liên danh: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long - Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An | IB2300158021 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 96/QĐ-BVCK27/2 | 16/08/2023 | 1 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2422 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 1000 | - Xuất xứ: HOYA Medical Singapore Pte. Ltd., Singapore /HOYA Lamphun Ltd., Thái Lan - Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XC1 | 9021 | [7 empty] | 2.960.000 | vn0102148238 | Liên danh: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long - Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An | IB2300158021 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 96/QĐ-BVCK27/2 | 16/08/2023 | 1 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2423 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 300 | - Xuất xứ: HOYA Medical Singapore Pte. Ltd., Singapore /HOYA Lamphun Ltd., Thái Lan - Ký mã hiệu: HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60R | 9021 | [7 empty] | 2.920.000 | vn0102148238 | Liên danh: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long - Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An | IB2300158021 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 96/QĐ-BVCK27/2 | 16/08/2023 | 1 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2424 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm dụng cụ đặt nhân | Cái | 10 | - Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ - Ký mã hiệu: Isopure 123 | 9021 | [7 empty] | 8.850.000 | vn0102148238 | Liên danh: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long - Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An | IB2300158021 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 96/QĐ-BVCK27/2 | 16/08/2023 | 1 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2425 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C - Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDHB | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0102148238 | Liên danh: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long - Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An | IB2300158021 | vn2200209588 | Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 96/QĐ-BVCK27/2 | 16/08/2023 | 1 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
2426 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài dải tiêu cự, 1 mảnh, nhuộm vàng Synthesis Plus (PYPLUS) hoặc tương đương | Cái | 15 | Nước sản xuất: Pháp; Ký mã hiệu: Synthesis Plus (PYPLUS); Hãng sản xuất: Cutting Edge S.A.S | 9021.90.00 | [7 empty] | 5.700.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300031532 | vn4300227009 | Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 3700/QĐ-SYT | 21/08/2023 | 3 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
2427 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh | Cái | 100 | "Code: 877FAB Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary" | 9021 | [7 empty] | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300031532 | vn4300227009 | Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 3700/QĐ-SYT | 21/08/2023 | 3 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
2428 | Thủy tinh thể nhân tạo đặt sẵn trong ống tiêm gắn liền cartridge | Cái | 15 | Model: SZ-1, Hãng sản xuất: Nidek, nước sản xuất: Nhật Bản | VT316 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2300031532 | vn4300227009 | Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 3700/QĐ-SYT | 21/08/2023 | 3 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
2429 | Thủy tinh thể Acrysof IQ, SN60WF hoặc tương đương | Cái | 20 | Quốc gia: Ireland/ Mỹ Hãng sản xuất: Alcon Ký, mã hiệu: SN60WF | 90213900 | [7 empty] | 3.492.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300031532 | vn4300227009 | Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 3700/QĐ-SYT | 21/08/2023 | 3 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
2430 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh | Cái | 100 | Xuất xứ: PhysIOL S.A, Bỉ / Ký mã hiệu: Micropure | 9021 | [7 empty] | 2.965.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300031532 | vn4300227009 | Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 3700/QĐ-SYT | 21/08/2023 | 3 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
2431 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm Tecnis 1 (gồm kẹp cánh bướm) hoặc tương đương | Cái | 15 | - Ký mã hiệu: ZCB00V - Hãng SX: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. - Nước SX: Mỹ | 90219000 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300031532 | vn4300227009 | Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 3700/QĐ-SYT | 21/08/2023 | 3 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
2432 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh | Cái | 350 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./Ấn Độ Ký mã hiệu: DRVVB100AUA | VT313 | [7 empty] | 2.200.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300031532 | vn4300227009 | Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 3700/QĐ-SYT | 21/08/2023 | 3 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
2433 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh | Cái | 100 | Kowa Company, Ltd./ Nhật Bản | 9021 | [7 empty] | 2.450.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300031532 | vn4300227009 | Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 3700/QĐ-SYT | 21/08/2023 | 3 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
2434 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh | Cái | 100 | Xuất xứ: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./Ấn Độ Ký mã hiệu: DRVVB100AUA | VT311 | [7 empty] | 2.200.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300031532 | vn4300227009 | Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Đấu thầu rộng rãi | 23/08/2023 | 3700/QĐ-SYT | 21/08/2023 | 3 | Thành phố Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi
2435 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm các loại các cỡ | Cái | 200 | Code: 877PA. Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300093010 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN QUẬN 7 | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2023 | 1550/QĐ-BV | 11/08/2023 | 3 | Quận 7,TP. Hồ Chí Minh
2436 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự | Cái | 5 | Code: 677MY. Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300093010 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN QUẬN 7 | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2023 | 1550/QĐ-BV | 11/08/2023 | 3 | Quận 7,TP. Hồ Chí Minh
2437 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm các loại các cỡ ( màu vàng) | Cái | 200 | Code: 877PAY. Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300093010 | vn0305306948 | BỆNH VIỆN QUẬN 7 | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2023 | 1550/QĐ-BV | 11/08/2023 | 3 | Quận 7,TP. Hồ Chí Minh
2438 | Thủy tinh thể nhân tạo, đơn tiêu | Chiếc | 150 | Cristalens Industie / Pháp;Lucis | 9021 | [7 empty] | 2.900.000 | vn0106144724 | Liên danh nhà thầu: Hoàng Long - Phương Đông - Hùng Phát - Thiên Trường | IB2300166056 | vnz000017152 | Bệnh viện Bắc Thăng Long | Đấu thầu rộng rãi | 18/08/2023 | 587/QĐ-BVBTL | 18/08/2023 | 1 | Huyện Đông Anh,Thành phố Hà Nội
2439 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 120 | Hãng SX/Nước SX: AMO Groningen B.V.; AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc./Hà Lan; Mỹ; Hãng/Nước CSH: Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc./ Hoa Kỳ; Mã hàng: ICB00 | 9021 | [7 empty] | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300065453 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 12/08/2023 | 1478/QĐ-BVĐK | 04/08/2023 | 3 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
2440 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu | Cái | 475 | Hãng SX/Nước SX: Cristalens Industrie/Pháp; Hãng/Nước CSH: Cristalens Industrie- Pháp; Mã hàng: Artis Y PL | 9021 | [7 empty] | 2.550.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300065453 | vn3200098460 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 12/08/2023 | 1478/QĐ-BVĐK | 04/08/2023 | 3 | Thành phố Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
2441 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu | Cái | 150 | AMO Groningen BV/ Hà Lan; AMO Puerto Rico Manufacturing Inc/ Mỹ | 9021 | [7 empty] | 25.000.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300117551 | vnz000023759 | Bệnh viện Bưu Điện | Đấu thầu rộng rãi | 11/08/2023 | Số 2689/QĐ-BVBĐ-VTTBYT | 03/08/2023 | 2 | Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội
2442 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự chất liệu không ngậm nước | Cái | 100 | - Model: MC-01 - Hãng sản xuất: Medep - Xuất xứ: Việt Nam | 9021 | [7 empty] | 2.800.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2300110041 | vnz000023107 | Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái | Đấu thầu rộng rãi | 10/08/2023 | 1045/QĐ-TTYT | 09/08/2023 | 1 | Thành phố Móng cái,Tỉnh Quảng Ninh
2443 | Thủy tinh thể mềm, đa tiêu cự | Cái | 10 | - Model: B1EWYN - Hãng sản xuất: 1stQ GmbH - Xuất xứ: Đức | 9021 | [7 empty] | 14.000.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2300110041 | vnz000023107 | Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái | Đấu thầu rộng rãi | 10/08/2023 | 1045/QĐ-TTYT | 09/08/2023 | 1 | Thành phố Móng cái,Tỉnh Quảng Ninh
2444 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự | Cái | 20 | Code: 677MY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 18.500.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường - Hùng Vĩ | IB2300129440 | vn0800737378 | Trung tâm y tế huyện Kim Thành | Đấu thầu rộng rãi | 10/08/2023 | 352/QĐ-TTYT ngày 09/8/2023 | 09/08/2023 | 1 | Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương
2445 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 600 | Code: 877FABY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.200.000 | vn0101442741 | Liên danh Thiên Trường - Hùng Vĩ | IB2300129440 | vn0800737378 | Trung tâm y tế huyện Kim Thành | Đấu thầu rộng rãi | 10/08/2023 | 352/QĐ-TTYT ngày 09/8/2023 | 09/08/2023 | 1 | Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương
2446 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | cái | 300 | Đức, ASPIRA-aXA SL, Humanoptics AG | [8 empty] | 3.650.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300078857 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 08/08/2023 | 255/QĐ-BV | 31/07/2023 | 3 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
2447 | Thủy tinh thể đa tiêu, dải tiêu cự liên tục với công nghệ mặt đầu sóng (wavefront), mềm, 1 mảnh, đặt qua đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm | Cái | 40 | - Nước sản xuất: Mỹ - Hãng sản xuất: Alcon - Ký mã hiệu: DFT015 | 90213900 | [7 empty] | 25.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300110996 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 08/08/2023 | 715/QĐ-BVHN | 04/08/2023 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
2448 | Thủy tinh thể ba tiêu cự mềm, 1 mảnh, đặt qua đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm | Cái | 100 | - Nước sản xuất: Mỹ - Hãng sản xuất: Alcon - Ký mã hiệu: TFNT00 | 90213900 | [7 empty] | 23.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300110996 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 08/08/2023 | 715/QĐ-BVHN | 04/08/2023 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
2449 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm, chất liệu mềm, kỵ nước, càng mềm, đường kính tổng thể cỡ trung bình | Cái | 550 | Carl Zeiss Meditec Production, LLC/ Mỹ | [8 empty] | 2.500.000 | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | IB2300110996 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 08/08/2023 | 715/QĐ-BVHN | 04/08/2023 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
2450 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, đường mổ nhỏ ≤ 2,2mm, chất liệu mềm, kỵ nước, càng mềm, đường kính tổng thể cỡ nhỏ | Cái | 550 | - Xuất xứ: HOYA Medical Singapore Pte. Ltd., Singapore /HOYA Lamphun Ltd., Thái Lan - Ký mã hiệu: HOYA iSert 255 | 90213900 | [7 empty] | 3.320.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2300110996 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 08/08/2023 | 715/QĐ-BVHN | 04/08/2023 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
2451 | Thủy tinh thể 877 (lọc ánh sáng xanh) | Cái | 25 | Code: 877PAY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300161291 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Chào hàng cạnh tranh rút gọn | 07/08/2023 | 1580/QĐ-BVNN-KD | 20/07/2023 | 1 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
2452 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự | Cái | 240 | Hãng sản xuất: Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH Nước sản xuất: Đức Ký mã hiệu: ALSAFIT FOURIER | 9021 | [7 empty] | 13.900.000 | vn0305528676 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ | IB2300144468 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2023 | 257/QĐ-BVM | 03/08/2023 | 3 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2453 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh | Cái | 750 | - Model hoặc mã hàng hóa: AR40e - Hãng sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. - Nước sản xuất: Mỹ | 9021.90.00 | [7 empty] | 1.975.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300144468 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2023 | 257/QĐ-BVM | 03/08/2023 | 3 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2454 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh, dải độ thấp | Cái | 130 | - Model hoặc mã hàng hóa: AR40E, AR40M - Hãng sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. - Nước sản xuất: Mỹ | 9021.90.00 | [7 empty] | 1.975.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300144468 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2023 | 257/QĐ-BVM | 03/08/2023 | 3 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2455 | Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự | Cái | 240 | Ký mã hiệu: Artis PLM Hãng/ nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | Chi tiết tại Chương V, E-HSMT | [7 empty] | 10.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300144468 | vn0400479186 | Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 04/08/2023 | 257/QĐ-BVM | 03/08/2023 | 3 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
2456 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | 677ABY Hãng SX: Medicontur Medical Engineering Ltd Xuất xứ: Hungary | 9021 | [7 empty] | 2.980.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300093075 | vn6200017234 | Sở Y tế tỉnh Lai Châu | Đấu thầu rộng rãi | 02/08/2023 | 422/QĐ-SYT | 02/08/2023 | 2 | Thành phố Lai Châu,Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè,Tỉnh Lai Châu Huyện Phong Thổ,Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường,Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ,Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên,Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên,Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn,Tỉnh Lai Châu
2457 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 25 | Lucis Hãng SX: Cristalens industrie Xuất xứ: Pháp | 9021 | [7 empty] | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300093075 | vn6200017234 | Sở Y tế tỉnh Lai Châu | Đấu thầu rộng rãi | 02/08/2023 | 422/QĐ-SYT | 02/08/2023 | 2 | Thành phố Lai Châu,Tỉnh Lai Châu Huyện Mường Tè,Tỉnh Lai Châu Huyện Phong Thổ,Tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường,Tỉnh Lai Châu Huyện Sìn Hồ,Tỉnh Lai Châu Huyện Than Uyên,Tỉnh Lai Châu Huyện Tân Uyên,Tỉnh Lai Châu Huyện Nậm Nhùn,Tỉnh Lai Châu
2458 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ | 135 | Ấn Độ ,Catagel, Ophthalmic Technology | [8 empty] | 94.500 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300092129 | vn0500475932 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây | Chào hàng cạnh tranh | 28/07/2023 | 779/QĐ-BV | 15/06/2023 | 1 | Thành phố Hà Nội
2459 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm một mảnh, ngậm nước | Hộp | 10 | Đức , Aspira-AxaSL , Humanoptics AG | [8 empty] | 3.650.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300092129 | vn0500475932 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây | Chào hàng cạnh tranh | 28/07/2023 | 779/QĐ-BV | 15/06/2023 | 1 | Thành phố Hà Nội
2460 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm, một mảnh | Hộp | 120 | Đức , Aspira-aAY , Humanoptics AG | [8 empty] | 3.000.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300092129 | vn0500475932 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây | Chào hàng cạnh tranh | 28/07/2023 | 779/QĐ-BV | 15/06/2023 | 1 | Thành phố Hà Nội
2461 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 300 | Code: Artis Y PL Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp. | 9021 | [7 empty] | 2.550.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300057350 | vnz000009752 | Bệnh viện Quân y 211/ Cục Hậu cần/ Quân đoàn 3 | Đấu thầu rộng rãi | 26/07/2023 | 466/QĐ-BV | 24/07/2023 | 2 | Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai
2462 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 20 | ICB00/ AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. - Mỹ/ AMO Groningen BV - Hà Lan | 9021.90.00 | [7 empty] | 5.200.000 | vn0107705972 | CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM | IB2300057350 | vnz000009752 | Bệnh viện Quân y 211/ Cục Hậu cần/ Quân đoàn 3 | Đấu thầu rộng rãi | 26/07/2023 | 466/QĐ-BV | 24/07/2023 | 2 | Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai
2463 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 10 | Code: 677MY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 18.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300113721 | vn4600849000 | Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ | Đấu thầu rộng rãi | 25/07/2023 | 246/QĐ-BV ngày 26/6/2023 và 288 ngày 24/7/2023 | 26/06/2023 | 2 | Huyện Đại Từ,Tỉnh Thái Nguyên
2464 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 80 | Code: Aurovue EV Gold (HP760APY) Hãng sản xuất: Aurolab Nước sản xuất: Cộng hòa Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 1.950.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300113721 | vn4600849000 | Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ | Đấu thầu rộng rãi | 25/07/2023 | 246/QĐ-BV ngày 26/6/2023 và 288 ngày 24/7/2023 | 26/06/2023 | 2 | Huyện Đại Từ,Tỉnh Thái Nguyên
2465 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 100 | Code: 677ABY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 2.980.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300113721 | vn4600849000 | Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ | Đấu thầu rộng rãi | 25/07/2023 | 246/QĐ-BV ngày 26/6/2023 và 288 ngày 24/7/2023 | 26/06/2023 | 2 | Huyện Đại Từ,Tỉnh Thái Nguyên
2466 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 200 | HumanOptics AG/Đức | STT 97 | [7 empty] | 2.954.000 | vn0101849706 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | IB2300088375 | vn5100135641 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG | Đấu thầu rộng rãi | 24/07/2023 | 1087/QĐ-BV | 14/07/2023 | 4 | TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
2467 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Bộ | 500 | Ký mã hiệu: 677ABY; Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd./ Hungary | [8 empty] | 2.800.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300066732 | vn1000331677 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2023 | 698/QĐ-BV | 20/07/2023 | 3 | Tỉnh Thái Bình
2468 | Thủy tinh thể nhân tạo có dụng cụ đi kèm | Cái | 1700 | OphthalmoPro GmbH/Đức | [8 empty] | 2.250.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2300111741 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2023 | 449/QĐ-BV | 13/07/2023 | 1 | Thành phố Cà Mau,Tỉnh Cà Mau
2469 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 mảnh | Cái | 200 | HOYA/Thái Lan hoặc HOYA/Singapore | [8 empty] | 2.920.000 | vn1801617526 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DHC VIỆT NAM | IB2300111741 | vnz000024257 | Bệnh Viện đa khoa Cà Mau | Đấu thầu rộng rãi | 21/07/2023 | 449/QĐ-BV | 13/07/2023 | 1 | Thành phố Cà Mau,Tỉnh Cà Mau
2470 | Thủy tinh thể 877 (lọc ánh sáng xanh) | Cái | 25 | Code: 877PAY Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.448.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300127576 | vnz000019744 | Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp | Chào hàng cạnh tranh rút gọn | 19/07/2023 | 1259/QĐ-BVNN-KD | 20/06/2023 | 1 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội
2471 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 40 | - Model: Acriva BB UD 613/ - Hãng sản xuất: VSY Biotechnology - Xuất xứ: Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 2.980.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2300118060 | vn4600475813 | Bệnh viện C Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 14/07/2023 | 1185/QĐ-BVC | 10/07/2023 | 3 | Thành Phố Sông Công,Tỉnh Thái Nguyên
2472 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 1 mảnh | Cái | 57 | 877FABY Hãng sản xuất: Medicontur Medical Engineering Ltd. Xuất xứ: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.200.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300136981 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Chào hàng cạnh tranh | 14/07/2023 | 878 | 12/07/2023 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
2473 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm, 1 mảnh, không ngậm nước, màu vàng | Cái | 100 | Code: EAZY Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300109211 | vn4800205814 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng | Đấu thầu rộng rãi | 13/07/2023 | 5450/QĐ-BVĐKT | 11/07/2023 | 1 | Thành phố Cao Bằng,Tỉnh Cao Bằng
2474 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 400 | Code: Lucis Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 2.920.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300109211 | vn4800205814 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng | Đấu thầu rộng rãi | 13/07/2023 | 5450/QĐ-BVĐKT | 11/07/2023 | 1 | Thành phố Cao Bằng,Tỉnh Cao Bằng
2475 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 600 | Code: Softec I Hãng sản xuất: Lenstec Barbados, Inc., Nước sản xuất: Barbados | 9021 | [7 empty] | 2.850.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300109211 | vn4800205814 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng | Đấu thầu rộng rãi | 13/07/2023 | 5450/QĐ-BVĐKT | 11/07/2023 | 1 | Thành phố Cao Bằng,Tỉnh Cao Bằng
2476 | Thủy tinh thể mềm | Cái | 500 | Cristalens Industrie/ Pháp | [8 empty] | 3.600.000 | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | IB2300131667 | vn3400277192 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 12/07/2023 | 543/QĐ-BVBT | 12/07/2023 | 1 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
2477 | Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể | Lọ | 20 | Aurolab/ Ấn Độ | [8 empty] | 161.994 | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | IB2300131667 | vn3400277192 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 12/07/2023 | 543/QĐ-BVBT | 12/07/2023 | 1 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
2478 | Thủy tinh thể không lắp sẵn | Cái | 400 | PVB105XAA, Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 990.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300037704 | vn0303389515 | BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI | Đấu thầu rộng rãi | 12/07/2023 | 405/2023/QĐ-BVCC | 05/07/2023 | 3 | Huyện Củ Chi,TP. Hồ Chí Minh
2479 | Thủy tinh thể lắp sẵn | Chiếc | 450 | SGM13AUA, Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ | 9021 | [7 empty] | 2.600.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300037704 | vn0303389515 | BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI | Đấu thầu rộng rãi | 12/07/2023 | 405/2023/QĐ-BVCC | 05/07/2023 | 3 | Huyện Củ Chi,TP. Hồ Chí Minh
2480 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh không ngậm nước | Cái | 700 | 1.Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng kép; chất liệu Acrylic Hydrophobic không ngậm nước; lọc tia UV, chống đục bao sau; đường kính quang 6mm,đường kính tổng 13mm ; chỉ số khúc xạ 1,47; chỉ số ABBE 58, hằng số A 118,9; đặt sẵn trong súng . Đảm bảo cho đường mổ 2,2mm. 2. Dải công suất có nhiều số trong đó số nhỏ nhất -10 diop và số lớn nhất +35 diop. 2.Phân loại TTBYT: C 3.Mã kê khai: KKG-1102-00049 Giá kê khai:3.000.000Đ/ Cái 4.Ký mã hiệu: 877PA 5.Hãng sản xuất: Medicontur Medical Engineering Ltd 6. Nước sản xuất: Hungary | [8 empty] | 2.500.000 | vn5200845187 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN | IB2300100161 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 10/07/2023 | 488/QĐ-BVĐK | 07/07/2023 | 4 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
2481 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh (lọc ánh sáng xanh) | Cái | 300 | Germany, ASPIRA -aAY SL, Humanoptics AG | [8 empty] | 2.700.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300100161 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 10/07/2023 | 488/QĐ-BVĐK | 07/07/2023 | 4 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
2482 | Thủy tinh thể nhân tạo loại mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, kỵ nước, lắp sẵn | Cái | 350 | Code: Artis Y PL Hãng sản xuất: Cristalens industrie Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300129245 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 07/07/2023 | 1139/QĐ-BVĐHYHN | 03/07/2023 | 1 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
2483 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự (1) | cái | 800 | - Ký mã hiệu: RayOne Aspheric - Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited - Nước sản xuất: Vương Quốc Anh | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300123688 | vn3400384243 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BỆNH VIỆN AN PHƯỚC | Đấu thầu rộng rãi | 07/07/2023 | 507/QĐ-BVAP | 06/07/2023 | 1 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
2484 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự (2) | cái | 200 | - Ký mã hiệu: LLASHP60 - Hãng sản xuất: AJL Ophthalmic S.A. - Nước sản xuất: Tây Ban Nha | 9021 | [7 empty] | 2.900.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300123688 | vn3400384243 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BỆNH VIỆN AN PHƯỚC | Đấu thầu rộng rãi | 07/07/2023 | 507/QĐ-BVAP | 06/07/2023 | 1 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
2485 | Thủy tinh thể ba tiêu | Cái | 100 | Đức, TRIVA AAY, Humanoptics AG | [8 empty] | 17.800.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300094930 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 06/07/2023 | Số 433/QĐ-BVĐKĐG | 28/06/2023 | 4 | Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội
2486 | Thủy tinh thể đơn tiêu càng đơn | Cái | 150 | - Ký mã hiệu: AquaFree Yellow Preloaded - Hãng sản xuất: Rumex International Ltd - Nước sản xuất: Anh | 9021 | [7 empty] | 2.200.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300094930 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 06/07/2023 | Số 433/QĐ-BVĐKĐG | 28/06/2023 | 4 | Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội
2487 | Thủy tinh thể đơn tiêu càng kép | Cái | 150 | Xuất xứ: Ấn Độ Ký Mã Hiệu : AVB10AUA Hãng SX: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. | 9021 | [7 empty] | 2.485.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300094930 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 06/07/2023 | Số 433/QĐ-BVĐKĐG | 28/06/2023 | 4 | Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội
2488 | Thủy tinh thể 2 tiêu | Hộp | 100 | Đức, DIFF AAY, Humanoptics AG | [8 empty] | 8.800.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300094930 | vnz000015975 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đấu thầu rộng rãi | 06/07/2023 | Số 433/QĐ-BVĐKĐG | 28/06/2023 | 4 | Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội
2489 | Chất nhầy (dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco) | Ống | 195 | Ký mã hiệu: Pe-Ha-Visco PLUS 2.4%/ Hãng sản xuất: Albomed GmbH/ Nước sản xuất: Đức | [8 empty] | 280.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300120915 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 05/07/2023 | 110/QĐ-BVM | 29/06/2023 | 2 | Tỉnh Thái Nguyên
2490 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 175 | Ký mã hiệu: 877PA/ Hãng sản xuất: Medicontur Medical Engineering Ltd/ Nước sản xuất: Hungary | [8 empty] | 2.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300120915 | vn4600487061 | Bệnh viện Mắt Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 05/07/2023 | 110/QĐ-BVM | 29/06/2023 | 2 | Tỉnh Thái Nguyên
2491 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 3400 | Ký mã hiệu: Artis YPL, Hãng sản xuất: Cristalens Industrie, Nước sản xuất: Pháp | [8 empty] | 2.450.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300050914 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2023 | 1254/QĐ-BV | 22/06/2023 | 2 | Thị xã Phú Thọ,Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà,Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba,Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh,Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê,Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập,Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông,Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn,Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn,Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao,Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ,Tỉnh Phú Thọ
2492 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 580 | AMO Groningen B.V.; AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc./ Hà Lan; Mỹ | 9021 | [7 empty] | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300050914 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2023 | 1254/QĐ-BV | 22/06/2023 | 2 | Thị xã Phú Thọ,Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà,Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba,Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh,Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê,Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập,Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông,Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn,Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn,Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao,Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ,Tỉnh Phú Thọ
2493 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 450 | Ký mã hiệu: ISP60 Hãng SX, Nước SX: MD Tech S.r.l./ Ý | 9021 | [7 empty] | 2.485.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300050914 | vn2600377322 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Đấu thầu rộng rãi | 29/06/2023 | 1254/QĐ-BV | 22/06/2023 | 2 | Thị xã Phú Thọ,Tỉnh Phú Thọ Thành phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ Huyện Hạ Hoà,Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Ba,Tỉnh Phú Thọ Huyện Phù Ninh,Tỉnh Phú Thọ Huyện Cẩm Khê,Tỉnh Phú Thọ Huyện Yên Lập,Tỉnh Phú Thọ Huyện Tam Nông,Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn,Tỉnh Phú Thọ Huyện Tân Sơn,Tỉnh Phú Thọ Huyện Lâm Thao,Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Thuỷ,Tỉnh Phú Thọ
2494 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu | Cái | 700 | Ý - Mini 4 - P7560CZ SIFI S.p.A | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0900108278 | Nhà thầu liên danh Gói 01 – Phần 01, 02, 03, 07, 10, 11 | IB2300062527 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 28/06/2023 | 374/QĐ-SYT | 26/06/2023 | 2 | Thành phố Hưng yên,Tỉnh Hưng Yên
2495 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 350 | Đức - Acriva BB UDM 611 - VSY Biotechnology GmbH | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.574.000 | vn0900108278 | Nhà thầu liên danh Gói 01 – Phần 01, 02, 03, 07, 10, 11 | IB2300062527 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 28/06/2023 | 374/QĐ-SYT | 26/06/2023 | 2 | Thành phố Hưng yên,Tỉnh Hưng Yên
2496 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước, càng chữ C | Chiếc | 200 | Mỹ - AAB00 - AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0900108278 | Nhà thầu liên danh Gói 01 – Phần 01, 02, 03, 07, 10, 11 | IB2300062527 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 28/06/2023 | 374/QĐ-SYT | 26/06/2023 | 2 | Thành phố Hưng yên,Tỉnh Hưng Yên
2497 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, lọc tia UV, càng khép kín | Chiếc | 400 | Mỹ - CIMflex 21Y - CIMA Technology, Inc | 9021 | [7 empty] | 2.600.000 | vn0900108278 | Nhà thầu liên danh Gói 01 – Phần 01, 02, 03, 07, 10, 11 | IB2300062527 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 28/06/2023 | 374/QĐ-SYT | 26/06/2023 | 2 | Thành phố Hưng yên,Tỉnh Hưng Yên
2498 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 800 | Đức - Enova GF3 - VSY Biotechnology GmbH | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0900108278 | Nhà thầu liên danh Gói 01 – Phần 01, 02, 03, 07, 10, 11 | IB2300062527 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 28/06/2023 | 374/QĐ-SYT | 26/06/2023 | 2 | Thành phố Hưng yên,Tỉnh Hưng Yên
2499 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 730 | Ireland/Mỹ - AcrySof IQ Aspheric IOL - SN60WF NSX: Alcon | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.490.000 | vn0900108278 | Nhà thầu liên danh Gói 01 – Phần 01, 02, 03, 07, 10, 11 | IB2300062527 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 28/06/2023 | 374/QĐ-SYT | 26/06/2023 | 2 | Thành phố Hưng yên,Tỉnh Hưng Yên
2500 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm lọc tia cực tím | Cái | 1800 | Israel - Seelens AF- Hanita Lenses | 9021 | [7 empty] | 2.485.000 | vn0900108278 | Nhà thầu liên danh Gói 01 – Phần 01, 02, 03, 07, 10, 11 | IB2300062527 | vnz000013534 | Sở Y tế Hưng Yên | Đấu thầu rộng rãi | 28/06/2023 | 374/QĐ-SYT | 26/06/2023 | 2 | Thành phố Hưng yên,Tỉnh Hưng Yên
2501 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 mảnh | Cái | 50 | MA60AC, Alcon, Mỹ; MA60MA, Alcon, Mỹ | 90213900 | [7 empty] | 1.990.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300113396 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Chào hàng cạnh tranh rút gọn | 20/06/2023 | 92/QĐ-BVM | 20/06/2023 | 2 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2502 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 800 | AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc.-Hoa Kỳ | [8 empty] | 3.870.000 | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | IB2300097256 | vn3101081843 | Trung tâm Mắt Nội tiết tỉnh Quảng Bình | Đấu thầu rộng rãi | 15/06/2023 | 167/QĐ-MNT | 15/06/2023 | 1 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
2503 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 200 | Carl Zeiss Meditec SAS; Carl Zeiss Meditec AG-Pháp; Đức | [8 empty] | 13.500.000 | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | IB2300097256 | vn3101081843 | Trung tâm Mắt Nội tiết tỉnh Quảng Bình | Đấu thầu rộng rãi | 15/06/2023 | 167/QĐ-MNT | 15/06/2023 | 1 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
2504 | Thủy tinh thể nhân tạo | Chiếc | 500 | I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH- Đức | [8 empty] | 3.200.000 | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | IB2300097256 | vn3101081843 | Trung tâm Mắt Nội tiết tỉnh Quảng Bình | Đấu thầu rộng rãi | 15/06/2023 | 167/QĐ-MNT | 15/06/2023 | 1 | Thành phố Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình
2505 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu không ngậm nước | Cái | 100 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Orizon SDHBPY - Hãng sản xuất: Sidapha rm P.C | 9021.90 .00 | [7 empty] | 2.968.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300029826 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 14/06/2023 | 275/QĐ-BVNL | 06/06/2023 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
2506 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh | Cái | 180 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDA4 - Hãng sản xuất: Sidapha rm P.C | 9021.90 .00 | [7 empty] | 2.986.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300029826 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 14/06/2023 | 275/QĐ-BVNL | 06/06/2023 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
2507 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh không ngậm nước | Chiếc | 100 | Ký mã hiệu: 877FAB Hãng sản xuất: Medicontur Medical Engineering Ltd/ Nước sản xuất: Hungary | [8 empty] | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300029826 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 14/06/2023 | 275/QĐ-BVNL | 06/06/2023 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
2508 | Thủy tinh thể mềm không ngậm nước 1 mảnh | Cái | 180 | Quốc gia: Ireland/ Mỹ Hãng sản xuất: Alcon Ký mã hiệu: SA60AT | 90213900 | [7 empty] | 2.330.800 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300029826 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 14/06/2023 | 275/QĐ-BVNL | 06/06/2023 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
2509 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh | Cái | 30 | Nước sản xuất: Pháp; Ký mã hiệu: Synthesis Plus (PYPLUS); Hãng sản xuất: Cutting Edge S.A.S | 9021.90.00 | [7 empty] | 5.800.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300029826 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 14/06/2023 | 275/QĐ-BVNL | 06/06/2023 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
2510 | Thủy tinh thể mềm không ngậm nước | Cái | 100 | Quốc gia: Ireland/ Mỹ Hãng sản xuất: Alcon Ký mã hiệu: SA60AT | 90213900 | [7 empty] | 2.330.800 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300029826 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 14/06/2023 | 275/QĐ-BVNL | 06/06/2023 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
2511 | Thủy tinh thể mềm không ngậm nước | Cái | 50 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDHBY - Hãng sản xuất: Sidapha rm P.C | 9021.90 .00 | [7 empty] | 3.286.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300029826 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 14/06/2023 | 275/QĐ-BVNL | 06/06/2023 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
2512 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu với bề mặt kỵ nước | Cái | 180 | Nước sản xuất: Đức; Ký mã hiệu: Acriva BB UDM 611; Hãng sản xuất: VSY Biotechnology GmbH | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.590.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300029826 | vn2900927496 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGHI LỘC | Đấu thầu rộng rãi | 14/06/2023 | 275/QĐ-BVNL | 06/06/2023 | 3 | Huyện Nghi Lộc,Tỉnh Nghệ An
2513 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 500 | RayOne Hydrophobic Aspheric. Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited. Nước sản xuất: Anh | 9021 | [7 empty] | 2.230.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2514 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 500 | Ký mã hiệu: 677ABY/ Hãng sản xuất: Medicontur Medical Engineering Ltd/ Nước sản xuất: Hungary/ Nhóm 1 | [8 empty] | 2.800.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2515 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 500 | Ký mã hiệu: CT Asphina 404 Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec AG/Đức; Carl Zeiss Meditec SAS/Pháp | 9021.39.00 | [7 empty] | 1.735.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2516 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 400 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ Mỹ | 9021 | [7 empty] | 3.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2517 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 300 | MD Tech S.r.l , Ý. Ký mã hiệu: ISP60 | 9021 | [7 empty] | 2.485.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2518 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 500 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Orizon SDHBP - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.486.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2519 | Thủy tinh thể đa tiêu, kéo tiêu cự | Cái | 50 | - Xuất xứ: Thụy Sỹ - Ký mã hiệu: EDEN 124M - Hãng sản xuất: SAV-IOL SA | 9021.90.00 | [7 empty] | 21.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2520 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 400 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDACY - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.038.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2521 | Thủy tinh thể đa tiêu cự | Cái | 50 | Mỹ, TFLIO130Y, Thủy tinh thể ba tiêu cự, AST products., Inc | 9021 | [7 empty] | 16.495.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2522 | Thủy tinh thể kéo dài tiêu cự (EDOF) | Cái | 150 | AMO Groningen B.V.; AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc./ Hà Lan; Mỹ | 9021 | [7 empty] | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2523 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 500 | Ký mã hiệu: CT Asphina 404 Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec AG/Đức; Carl Zeiss Meditec SAS/Pháp | 9021.39.00 | [7 empty] | 1.735.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2524 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 500 | MD Tech S.r.l , Ý. Ký mã hiệu: ISP60M | 9021 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2525 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 500 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDHB - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2526 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 200 | MD Tech S.r.l , Ý. Ký mã hiệu: ISP60GL | 9021 | [7 empty] | 2.300.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2527 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. | Cái | 800 | MD Tech S.r.l , Ý. Ký mã hiệu: ISP60 | 9021 | [7 empty] | 2.485.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2528 | Thủy tinh thể cố định | Cái | 50 | Nước sản xuất: Mỹ Ký mã hiệu: CZ70BD Hãng sản xuất: Alcon | 90213900 | [7 empty] | 1.360.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300049922 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2023 | 822/QĐ-BVMH | 12/06/2023 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
2529 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước | Cái | 100 | Ký mã hiệu: EAZ-Y Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | VTYT329 | [7 empty] | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300026255 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 12/06/2023 | 672/QĐ-TTYT | 05/06/2023 | 3 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
2530 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh | Cái | 320 | Sifi/Ý | VTYT324 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2300026255 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 12/06/2023 | 672/QĐ-TTYT | 05/06/2023 | 3 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
2531 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh | Cái | 320 | Đức , Aspira-aAY , Humanoptics AG | 902190 | [7 empty] | 2.976.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300026255 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 12/06/2023 | 672/QĐ-TTYT | 05/06/2023 | 3 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
2532 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 100 | Ký mã hiệu: Lucis Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | VTYT330 | [7 empty] | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300026255 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 12/06/2023 | 672/QĐ-TTYT | 05/06/2023 | 3 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
2533 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước | Cái | 200 | Ký mã hiệu: 677ABY Hãng sản xuất: Medicontur Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | VTYT328 | [7 empty] | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300026255 | vnz000004989 | Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn | Đấu thầu rộng rãi | 12/06/2023 | 672/QĐ-TTYT | 05/06/2023 | 3 | Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
2534 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 30 | Code: 877PA Hãng SX: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 2.889.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300101004 | vn2400479454 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VIỆT YÊN | Chào hàng cạnh tranh rút gọn | 08/06/2023 | 260/QĐ-TTYT | 29/05/2023 | 1 | Huyện Việt Yên,Tỉnh Bắc Giang
2535 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh ngậm nước | Cái | 350 | Ký mã hiệu nhãn hiệu: Cristal Phân loại: C Thông tin giá khai: KKG-1102-00064 Hãng nước sản xuất: Cristalens Industrie/ Pháp | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm Cristal - GPNK số: 14989NK/BYT-TB-CT - 1 cái/ hộp | [7 empty] | 999.900 | vn0106150742 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA | IB2300096605 | vn5200148838 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2023 | 395/QĐ-BVĐK | 02/06/2023 | 1 | Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái
2536 | Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đa tiêu, kết hợp công nghệ kéo dài tiêu cự (EDOF) | Cái | 30 | - Ký mã hiệu: ZFR00V - Hãng sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./AMO Groningen BV - Nước sản xuất: Mỹ/ Hà Lan | 9021.90.00 | [7 empty] | 25.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300072931 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2023 | 118/QĐ-BVTB | 31/05/2023 | 1 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2537 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, càng chữ C hoặc L | Cái | 50 | Carl Zeiss Meditec Production, LLC/Mỹ | 90213900 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300072931 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2023 | 118/QĐ-BVTB | 31/05/2023 | 1 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2538 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh đơn tiêu, chất liệu không ngậm nước, kéo dài tiêu cự, tăng cường thêm tầm nhìn trung gian. | Cái | 400 | - Ký mã hiệu: ICB00 - Hãng sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./AMO Groningen BV - Nước sản xuất: Mỹ/ Hà Lan | 9021.90.00 | [7 empty] | 5.200.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300072931 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2023 | 118/QĐ-BVTB | 31/05/2023 | 1 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2539 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 3 mảnh, chất liệu không ngậm nước | Cái | 70 | - Ký mã hiệu: ZA9003 - Hãng sản xuất: AMO Puerto Rico Manufacturing Inc. - Nước sản xuất: Mỹ | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.300.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300072931 | vn0301725426 | Bệnh viện quận Tân Bình | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2023 | 118/QĐ-BVTB | 31/05/2023 | 1 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
2540 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự, ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 20 | - Code: 677MY - Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. - Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 18.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300097541 | vn0800726418 | Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2023 | 359/QĐ-TTYTKM | 05/06/2023 | 1 | Thị xã Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương
2541 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 2 tiêu cự | Cái | 20 | - Code: Artis PLM - Hãng sản xuất: Cristalens Industrie - Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 11.300.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300097541 | vn0800726418 | Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2023 | 359/QĐ-TTYTKM | 05/06/2023 | 1 | Thị xã Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương
2542 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 350 | - Code: 877FABY - Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. - Nước sản xuất: Hungary | 9021 | [7 empty] | 3.200.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300097541 | vn0800726418 | Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2023 | 359/QĐ-TTYTKM | 05/06/2023 | 1 | Thị xã Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương
2543 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | Cái | 300 | - Code: Lucis - Hãng sản xuất: Cristalens Industrie - Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300097541 | vn0800726418 | Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn | Đấu thầu rộng rãi | 05/06/2023 | 359/QĐ-TTYTKM | 05/06/2023 | 1 | Thị xã Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương
2544 | Chất nhầy thủy tinh thể cứng | Cái | 5000 | Contacare Ophthalmics & Diagnostics/ Ấn Độ | 3006.70.00 | [7 empty] | 147.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300065478 | vn0301268498 | Bệnh Viện Trưng Vương | Đấu thầu rộng rãi | 01/06/2023 | 639/QĐ-BVTV | 29/05/2023 | 2 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
2545 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh, nhuộm vàng | Cái | 300 | OphthalmoPro GmbH/ Đức | 9021.39.00 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300065478 | vn0301268498 | Bệnh Viện Trưng Vương | Đấu thầu rộng rãi | 01/06/2023 | 639/QĐ-BVTV | 29/05/2023 | 2 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
2546 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Cái | 300 | Ký mã hiệu: CT ASPHINA 404 Hãng/Nước sản xuất: Carl Zeiss Meditec AG/Đức; Carl Zeiss Meditec SAS/Pháp | 9021.39.00 | [7 empty] | 1.735.000 | vn0301445732 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN | IB2300065478 | vn0301268498 | Bệnh Viện Trưng Vương | Đấu thầu rộng rãi | 01/06/2023 | 639/QĐ-BVTV | 29/05/2023 | 2 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
2547 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh | Cái | 300 | OphthalmoPro GmbH/ Đức | 9021.39.00 | [7 empty] | 2.850.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300065478 | vn0301268498 | Bệnh Viện Trưng Vương | Đấu thầu rộng rãi | 01/06/2023 | 639/QĐ-BVTV | 29/05/2023 | 2 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
2548 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm loại 3 | Cái | 20 | Ký mã hiệu: Cristal/ Hãng sản xuất: Cristalens Industrie - Pháp | [8 empty] | 999.900 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300070145 | vn2700354079 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 31/05/2023 | 1186/QĐ-BVĐK | 25/05/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2549 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm loại 1 | Cái | 80 | Ký mã hiệu: Artis Y PL/ Hãng sản xuất: Cristalens Industrie - Pháp | [8 empty] | 2.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300070145 | vn2700354079 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình | Đấu thầu rộng rãi | 31/05/2023 | 1186/QĐ-BVĐK | 25/05/2023 | 2 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
2550 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự với kỹ thuật EDOF cho tầm nhìn liên tục ở mọi khoảng cách | Cái | 50 | Z7560CZ, SIFI S.p.A, Ý | 9021 | [7 empty] | 21.500.000 | vn0305243800 | CÔNG TY TNHH LÊ KHA | IB2300077964 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 30/05/2023 | 383/QĐ-BVAB | 22/05/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2551 | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, kị nước, lọc tia UV | Cái | 400 | Ký mã hiệu: SGM13SCA Hãng sản xuất: Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd. Nước sản xuất: Ấn Độ | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.600.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300077964 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 30/05/2023 | 383/QĐ-BVAB | 22/05/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2552 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, màu trắng | Cái | 1600 | Code: Lucis Hãng sản xuất: Cristalens Industrie Nước sản xuất: Pháp | 9021 | [7 empty] | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300077964 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 30/05/2023 | 383/QĐ-BVAB | 22/05/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
2553 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 100 | - Quốc gia: Mỹ/ Ireland - Ký mã hiệu: SN60WF - Hãng sản xuất: Alcon | 90213900 | [7 empty] | 3.490.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300039364 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/05/2023 | 1034/QĐ-BV | 19/05/2023 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2554 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 200 | Đức , Aspira-Aay SL , HumanOptics AG | 902190 | [7 empty] | 2.700.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300039364 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/05/2023 | 1034/QĐ-BV | 19/05/2023 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2555 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 20 | - Quốc gia: Mỹ - Ký mã hiệu: TFNT00 - Hãng sản xuất: Alcon | 90213900 | [7 empty] | 23.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300039364 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/05/2023 | 1034/QĐ-BV | 19/05/2023 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2556 | Dao phẫu thuật thủy tinh thể (Phaco) | Cái | 350 | Madhu / Ấn Độ | [8 empty] | 121.000 | vn2900326174 | CÔNG TY CP THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM NGHỆ AN | IB2300039364 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/05/2023 | 1034/QĐ-BV | 19/05/2023 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2557 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 1200 | Sifi/Ý | [8 empty] | 2.890.000 | vn0108803556 | CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG | IB2300039364 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/05/2023 | 1034/QĐ-BV | 19/05/2023 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2558 | Thủy tinh thể nhân tạo | Cái | 500 | Đức , Aspira-Aay SL , HumanOptics AG | 902190 | [7 empty] | 2.700.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300039364 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 25/05/2023 | 1034/QĐ-BV | 19/05/2023 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2559 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 330 | Ký mã hiệu: Lucis Hãng sản xuất: Cristalens industrie/ Nước sản xuất: Pháp | ĐLVT216 | [7 empty] | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300029825 | vn2900569000 | Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương | Đấu thầu rộng rãi | 17/05/2023 | 223/QĐ-BVĐL | 08/05/2023 | 3 | Huyện Đô Lương,Tỉnh Nghệ An
2560 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, không ngậm nước | Cái | 10 | Ký mã hiệu: EAZ-Y Hãng sản xuất: Cristalens industrie/ Nước sản xuất: Pháp | ĐLVT215 | [7 empty] | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300029825 | vn2900569000 | Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương | Đấu thầu rộng rãi | 17/05/2023 | 223/QĐ-BVĐL | 08/05/2023 | 3 | Huyện Đô Lương,Tỉnh Nghệ An
2561 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu | Cái | 100 | Humanoptics AG / Đức; ASPIRA-aAY | 9018.xxxx | [7 empty] | 2.976.000 | vn2900434807 | CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM | IB2300011545 | vn2901122945 | Bệnh Viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 05/05/2023 | 488/QĐ-BV | 05/05/2023 | 3 | Huyện Con Cuông,Tỉnh Nghệ An
2562 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự, chất liệu ngậm nước | Cái | 100 | Mã ký hiệu: Lucis/ Hãng xuất xứ: Cristalens/ Pháp | 90219000 | [7 empty] | 2.940.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300011545 | vn2901122945 | Bệnh Viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 05/05/2023 | 488/QĐ-BV | 05/05/2023 | 3 | Huyện Con Cuông,Tỉnh Nghệ An
2563 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự - 2 | Cái | 300 | Đức , Aspira aAY , Humanoptics AG | [8 empty] | 2.976.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300020537 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 04/05/2023 | 138/QĐ-BV | 24/04/2023 | 2 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
2564 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự - 4 | Cái | 200 | Đức , Aspira aA , Humanoptics AG | [8 empty] | 2.100.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300020537 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 04/05/2023 | 138/QĐ-BV | 24/04/2023 | 2 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
2565 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự | Cái | 50 | Đức , Diff aAY , Humanoptics AG | [8 empty] | 8.800.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300020537 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 04/05/2023 | 138/QĐ-BV | 24/04/2023 | 2 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
2566 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh, kỵ nước | Cái | 1000 | Ký mã hiệu: 877FAB Hãng sản xuất: MEDICONTUR Medical Engineering Ltd. Nước sản xuất: Hungary | 9021.xx.xx | [7 empty] | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300032414 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2023 | 48/QĐ-BVM | 18/04/2023 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2567 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn | Cái | 2000 | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd / Ấn Độ Mã: NVB10AUA | 9021.xx.xx | [7 empty] | 2.285.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300032414 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2023 | 48/QĐ-BVM | 18/04/2023 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2568 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kéo dài dải tiêu cự | Cái | 150 | RayOne EMV. Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited. Nước sản xuất: Anh | 9021 | [7 empty] | 5.030.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300032414 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2023 | 48/QĐ-BVM | 18/04/2023 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2569 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, điều chỉnh loạn thị | Cái | 100 | Israel, Vistor, Hanita Lens | 9021 | [7 empty] | 3.940.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300032414 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2023 | 48/QĐ-BVM | 18/04/2023 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2570 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu | Cái | 50 | Teleon Surgical B.V. - Hà Lan | 9021 | [7 empty] | 8.800.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300032414 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2023 | 48/QĐ-BVM | 18/04/2023 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2571 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh, kỵ nước, lọc ánh sáng xanh | Cái | 1000 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDHBY - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.286.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300032414 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2023 | 48/QĐ-BVM | 18/04/2023 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2572 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, 1 mảnh, hỗn hợp, lọc ánh sáng xanh | Cái | 1000 | Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH / Đức Mã: ALSIOL VF | 9021.xx.xx | [7 empty] | 2.350.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300032414 | vn4400219160 | Bệnh viện mắt Phú Yên | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2023 | 48/QĐ-BVM | 18/04/2023 | 3 | TP Tuy Hoà,Tỉnh Phú Yên
2573 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự | Cái | 2700 | Bausch& Lomb/ Hoa Kỳ | 9021 | [7 empty] | 3.400.000 | vn0301913719 | CÔNG TY TNHH MINH TUỆ | IB2300008288 | vn0200891120 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | Đấu thầu rộng rãi | 10/04/2023 | 1534/QĐ-BVVT | 31/03/2023 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2574 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự | Cái | 2400 | • Chủng loại (mã hiệu): Micropure 123 • Hãng sản xuất: PhysIOL S.A • Xuất xứ: Bỉ | [8 empty] | 3.500.000 | vn0100774769 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG | IB2300008288 | vn0200891120 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | Đấu thầu rộng rãi | 10/04/2023 | 1534/QĐ-BVVT | 31/03/2023 | 1 | Quận Lê Chân,Thành phố Hải Phòng
2575 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 500 | Ký mã hiệu: 877PA Hãng sản xuất: Medicontur Medical Engineering Ltd/ Nước sản xuất: Hungary | G1.10 | [7 empty] | 2.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2576 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 300 | Mỹ , QLIO130C, AST products., Inc | 9021 | [7 empty] | 2.100.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2577 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 300 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDHBY - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 3.286.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2578 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 200 | Ký mã hiệu: EAZ-Y Hãng sản xuất: Cristalens Industrie/ Nước sản xuất: Pháp | G1.18 | [7 empty] | 3.490.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2579 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 400 | RayOne Hydrophobic Aspheric Hãng sản xuất: Rayner Intraocular Lenses Limited/ Anh | 9021 | [7 empty] | 2.530.000 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2580 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 100 | PC-01/Medep - Việt Nam | 9021 | [7 empty] | 2.595.000 | vn0107923346 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2581 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, điều chỉnh loạn thị | Cái | 5 | Nước sản xuất: Mỹ Ký mã hiệu: TFNT 30/40/50/60 Hãng sản xuất: Alcon | 90213900 | [7 empty] | 26.400.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2582 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 200 | MD Tech S.r.l; Ý | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.300.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2583 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 100 | MD Tech S.r.l; Ý | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.300.000 | vn0314865798 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN NINH | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2584 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 1000 | Đức , Aspira aA , Humanoptics AG | 902190 | [7 empty] | 2.050.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2585 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 50 | Cutting Edge S.A.S. - Pháp; Synthesis Plus (PYPLUS) | G1.32 | [7 empty] | 5.800.000 | vn0302657715 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2586 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 100 | Nước sản xuất: Mỹ Ký mã hiệu: TFNT00 Hãng sản xuất: Alcon | 90213900 | [7 empty] | 23.000.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2587 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 200 | Mỹ , QLIO130Y, AST products., Inc | 9021 | [7 empty] | 2.430.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2588 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái | 50 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ Mỹ | 9021 | [7 empty] | 5.200.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2589 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 100 | Xuất xứ: Biotech Europe Meditech Inc Limited/ Ireland; Ký mã hiệu: 3FLA6 | 90213900 | [7 empty] | 15.480.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2590 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 3 mảnh | Cái | 800 | Xuất xứ: HOYA Medical Singapore Pte. Ltd., Singapore/ HOYA Lamphun Ltd., Thái Lan; Ký mã hiệu: HOYA-PS AF-1 (UY) PY-60R | 90213900 | [7 empty] | 2.920.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2591 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 300 | AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ Mỹ | 9021 | [7 empty] | 2.990.000 | vn2800588271 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2592 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 1000 | Xuất xứ: HOYA Medical Singapore Pte. Ltd., Singapore/ HOYA Lamphun Ltd., Thái Lan; Ký mã hiệu: HOYA iSert 151 | 90213900 | [7 empty] | 2.960.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2593 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 100 | Mỹ , QPIO130Y, AST products., Inc | 9021 | [7 empty] | 3.000.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2594 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 300 | - Xuất xứ: Hy Lạp - Ký mã hiệu: Sida-Lens SDA4 - Hãng sản xuất: Sidapharm P.C | 9021.90.00 | [7 empty] | 2.886.000 | vn0314233291 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2595 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước | Cái | 50 | Đức , Diff aA , Humanoptics AG | 902190 | [7 empty] | 14.700.000 | vn0108239386 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2596 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 500 | Nước sản xuất: Ireland/ Mỹ Ký mã hiệu: SA60AT Nước sản xuất: Alcon | 90213900 | [7 empty] | 2.330.800 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2597 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, chất liệu hỗn hợp | Cái | 500 | Ký mã hiệu: Lucis Hãng sản xuất: Cristalens Industrie/ Nước sản xuất: Pháp | G1.26 | [7 empty] | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2598 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 600 | Mã hiệu: Bioline Yellow Bluelight, hãng sx: I-Medical Ophthalmic International Heidelberg GmbH, Đức | G1.28 | [7 empty] | 2.970.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2599 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước | Cái | 100 | Lifeline Medical Devices Pvt. Ltd./ Ấn Độ. Ký mã hiệu: PVB105XAA | 9021.90.00 | [7 empty] | 1.800.000 | vn0312215970 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2600 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự, ngậm nước | Cái | 50 | Mã hiệu: Pod F (Fine Vision), hãng sx: PhysIOL S.A, Bỉ | G1.07 | [7 empty] | 20.990.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2601 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 300 | Mã hiệu: Micropure 123, hãng sx: PhysIOL S.A, Bỉ | G1.17 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2602 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 100 | Ký mã hiệu: 877FAB Hãng sản xuất: Medicontur Medical Engineering Ltd/ Nước sản xuất: Hungary | G1.19 | [7 empty] | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2603 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, không ngậm nước | Cái | 200 | Xuất xứ: HOYA Medical Singapore Pte. Ltd., Singapore/ HOYA Lamphun Ltd., Thái Lan; Ký mã hiệu: HOYA Vivinex iSert XY1 | 90213900 | [7 empty] | 3.300.000 | vn0102682506 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT PHÚ CƯỜNG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
2604 | Thủy tinh thể nhân tạo 03 tiêu cự nhiễu xạ, ái nước | Cái | 50 | PhysIOL S.A, Bỉ | [8 empty] | 21.000.000 | vn0100774769 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG | IB2300014846 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 24/03/2023 | 441/QĐ-BVĐHYHN | 20/03/2023 | 2 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
2605 | Thủy tinh thể nhân tạo 03 tiêu cự, kỵ nước | Cái | 20 | PhysIOL S.A, Bỉ | [8 empty] | 22.500.000 | vn0100774769 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG | IB2300014846 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 24/03/2023 | 441/QĐ-BVĐHYHN | 20/03/2023 | 2 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
2606 | Thủy tinh thể kéo dài tiêu cự, lắp sẵn | Cái | 50 | PhysIOL S.A, Bỉ | [8 empty] | 8.850.000 | vn0100774769 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG | IB2300014846 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 24/03/2023 | 441/QĐ-BVĐHYHN | 20/03/2023 | 2 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội
2607 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kỵ nước | hộp 1 kính | 1000 | 877FAB/ Medicontur Medical Engineering Ltd/ Hungary | 90219000 | [7 empty] | 1.520.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300004422 | vn1201664669 | Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 21/03/2023 | 30/QĐ-BVM | 20/03/2023 | 4 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2608 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 mãnh, đơn tiêu, kỵ nước | hộp 1 kính | 500 | Mỹ, MA60AC, Alcon | 9021 | [7 empty] | 1.990.000 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2300004422 | vn1201664669 | Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 21/03/2023 | 30/QĐ-BVM | 20/03/2023 | 4 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2609 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước. | hộp 1 kính | 1000 | Cristal/ Cristalens/ Pháp | 90219000 | [7 empty] | 999.900 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300004422 | vn1201664669 | Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang | Đấu thầu rộng rãi | 21/03/2023 | 30/QĐ-BVM | 20/03/2023 | 4 | Thành phố Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang
2610 | Thủy tinh thể mềm điều chỉnh lão thị | Cái | 100 | ICB00/ AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V / Mỹ/Hà Lan | 9021.90.00 | [7 empty] | 5.200.000 | vn0101687741 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH | IB2300014937 | vnz000023759 | Bệnh viện Bưu Điện | Đấu thầu rộng rãi | 08/03/2023 | Số 571/QĐ-BVBĐ-VTTBYT | 28/02/2023 | 1 | Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội